# 扫描电子显微镜场地准备和设备安装条件

## 一、Apreo基本安装要求

1 、搬运通道：最小宽度0.95m，最小高度1.9m（拆箱后）；

2 、最小实验室门宽度： 0.9m宽x1.8m高；

3 、电镜室面积：合适的净尺寸5.06mx 3.8m，最小房间净高度2.4m；辅助间净尺寸不 低于1m*1.5m，（空压机，UPS，冷水机，不包含空调等占地面积）。

4 、电源：230V±10% ，50/60Hz ，单相；电镜功耗：＜3.0 kVA；

5 、AC和Near DC磁场：AC非同步磁场在样品仓处x, y和z三个方向Peak-Peak均小于40 nT；Near DC 在样品仓处x, y和z三个方向Peak-Peak均小于40 nT。

6 、振动和噪声：振动：优于VC-F=1.56μm/s，垂向优于VC-E=3.12μm/s；噪声：镜筒0至2000Hz的三分之一倍频程的频点 上都小于45dBC。

7 、重量：镜筒控制台 758 kg。

8 、接地：要求独立接地，建议接地电阻<2Ω