采购需求

# 一、采购需求一览表（货物类）

| 序号 | 货物名称 | 单 位 | 数量 | 单价最高限价 (万元) | 是否接受 进口产品 | 是否核心产品 | 合价最高限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型修整机 | 台 | 1 | 0.22 | 不接受 | 否 | 0.22 |
| 2 | 牙科印模材石膏搅拌机 | 台 | 1 | 0.08 | 不接受 | 否 | 0.08 |
| 3 | 空气消毒机 | 台 | 3 | 0.65 | 不接受 | 否 | 1.95 |
| 4 | 热牙胶机 | 台 | 3 | 1.25 | 不接受 | 否 | 3.75 |
| 5 | 牙片宝 | 台 | 1 | 3.6 | 不接受 | 否 | 3.6 |
| 6 | 手机注油机 | 台 | 1 | 0.48 | 不接受 | 否 | 0.48 |
| 7 | 蒸馏水机 | 台 | 1 | 0.22 | 不接受 | 否 | 0.22 |
| 8 | 低速手机 | 台 | 20 | 0.17 | 不接受 | 否 | 3.4 |
| 9 | 技工台 | 台 | 1 | 0.68 | 不接受 | 否 | 0.68 |
| 10 | 技工抛磨机 | 台 | 1 | 0.35 | 不接受 | 否 | 0.35 |
| 11 | 负压抽吸机 | 台 | 1 | 1.8 | 不接受 | 否 | 1.8 |
| 12 | 口腔根管显微镜 | 台 | 1 | 14.5 | 不接受 | 否 | 14.5 |
| 13 | 牙周治疗仪 | 台 | 1 | 0.95 | 不接受 | 否 | 0.95 |
| 14 | 高速手机（四孔） | 台 | 50 | 0.06 | 不接受 | 否 | 3 |
| 15 | 口腔CBCT | 台 | 1 | 44 | 不接受 | 否 | 44 |
| 16 | 高速手机（快接） | 台 | 30 | 0.06 | 不接受 | 否 | 1.8 |
| 17 | 小牙片机 | 台 | 1 | 1.8 | 不接受 | 否 | 1.8 |
| 18 | 正压无菌存储柜 | 台 | 1 | 0.88 | 不接受 | 否 | 0.88 |
| 19 | 空气压缩机 | 台 | 1 | 1.1 | 不接受 | 否 | 1.1 |
| 20 | 口腔内窥镜 | 台 | 5 | 0.28 | 不接受 | 否 | 1.4 |
| 21 | 种植牙椅 | 台 | 1 | 4.8 | 不接受 | 否 | 4.8 |
| 22 | 技工打磨机 | 台 | 2 | 0.09 | 不接受 | 否 | 0.18 |
| 23 | 真空成型机(压膜机） | 台 | 1 | 0.48 | 不接受 | 否 | 0.48 |
| 24 | 综合治疗椅 | 台 | 3 | 4.7 | 不接受 | 否 | 14.1 |
| 25 | 机扩仪 | 台 | 3 | 0.5 | 不接受 | 否 | 1.5 |
| 26 | 荡洗机 | 台 | 1 | 0.58 | 不接受 | 否 | 0.58 |
| 27 | 内置洁牙机 | 台 | 4 | 0.14 | 不接受 | 否 | 0.56 |
| 28 | 根测仪 | 台 | 4 | 0.26 | 不接受 | 否 | 1.04 |
| 29 | 种植机 | 台 | 1 | 2.8 | 不接受 | 否 | 2.8 |
| 合计 |  |  | 145 |  |  |  | 112 |

二、技术指标（按一览表中货物分别填写）

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 模型修整机 |
| 采购用途： 医生制作口腔各类模型的修正打磨。 |  |
| 1.1 | 电源要求：220V 50HZ |
| 1.2 | 整机功率:≥550W |
| 1.3 | 水压：≥0.5kg/cm |
| 1.4 | 砂片：树脂砂片 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 2 | 牙科印模材石膏搅拌机 |
| 采购用途： 用于石膏及印模材了的均匀搅拌，排除气泡，去模型更加精准。 |  |
| 2.1 | 震动频率可调 |
| 2.2 | 电源电压：AC220V±10% |
| 2.3 | 电源功率：≥160w |
| 2.4 | 最大负重：≤2kg |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 3 | 空气消毒机 |
| 采购用途： 感控方面口腔科室较特殊，治疗过程中产生大量气溶胶，防止交叉感染，并能够人机共存消毒，为医患创造更好的医疗环境。 |  |
| 3.1 | 电源：AC220v 50HZ |
| 3.2 | 净化方式：复合滤网 |
| 3.3 | 颗粒物净化能效等级：高效级 |
| 3.4 | 额定功率：≤85W |
| 3.5 | 消毒方式：多重消毒 |
| 3.6 | 使用面积;≥30m2 |
| 3.7 | 消毒器类型：台式 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 4 | 热牙胶机 |
| 采购用途： 热牙胶根管治疗的优点较多，与传统根管治疗相比，根管系统封闭性较好，治疗后患牙再感染发生率较低，也可以节约治疗时间。 |  |
| 4.1 | 牙胶切断器主机部分 |
| （1） | 无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活； |
| （2） | 配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样； |
| （3） | 工作尖可多方向操作，多个方向可以调整； |
| （4） | 可快速加温到200℃； |
| （5） | 电池容量：≥2000mAh大容量锂电池； |
| （6） | 采用OLED屏幕。 |
| 4.2 | 牙胶充填器 |
| （1） | 无线笔式设计，符合人体工程学，操作更方便灵活； |
| （2） | 100℃～200℃，适配市面上大多数牙胶棒； |
| （3） | 加热时间短，约20秒即可达到设定工作温度; |
| （4） | 配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用； |
| （5） | 大容量充电电池≥2000Amh； |
| （6） | 纯银工作尖有多种型号。 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 5 | 牙片宝 |
| 基本要求： 具有先进性能和全面的功能，可以完成对 X 光片的扫描成像并进行诊断。 |  |
| 5.1 | 技术要求 |
| （1） | 分辨率：≥ 14 LP/mm |
| （2） | 灰阶≥ 14 bits |
| （3） | 扫描时间：≤12S |
| （4） | 兼容4种及以上尺寸影像板：0＃、1＃、2＃、3＃等 |
| （5） | 影像板放置方式：垂直放入，自动识别尺寸 |
| （6） | 软件功能：多种的图像处理工具 |
| （7） | 配备可移动医患沟通设备 |
| （8） | 智能病变分析 |
| 5.2 | 配置要求： |
| （1） | 影像板扫描仪主机：1 台 |
| （2） | 口内影像板：1 套（2＃ 4 块0#2块） |
| （3） | 可移动平板电脑 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 6 | 手机注油机 |
| 采购用途： 对口腔科室内的牙科高低速手机进行日常维护保养。 |  |
| 6.1 | 额定电压：AC220v±22v 50Hz±10Hz |
| 6.2 | 额定功率：40w |
| 6.3 | 气源压力：4kg/cm2-8kg/cm2 |
| 6.4 | 工作压力：2.2 kg/cm2-2.5kg/cm2 |
| 6.5 | 油罐容量：≥300ml |
| 6.6 | 电机参数：额定电压12v直流 额定功率5w 转速≥3000转/分 |
| 6.7 | 可同时为两支高速和一支低速手机进行维护保养 |
| 6.8 | 适用于各个品牌的牙科高速手机与低速手机 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 7 | 蒸馏水机 |
| 采购用途： 用于牙椅的洁净用水，防止管路、阀体、手机的堵塞，保护设备正常运行。 |  |
| 7.1 | 额定电压：a.c 220v-240v，50/60HZ |
| 7.2 | 额定功率：750VA |
| 7.3 | 操作温度：5℃～40℃ |
| 7.4 | 制水量：≥1L/H |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 8 | 低速手机 |
| 采购用途： 用于口腔科，牙齿的治去腐、抛光打磨。 |  |
| 8.1 | 产品描述：内水道低速弯机，直机，马达通用市场绝大多数型号低速手机 |
| 8.2 | 气压：245～392Kpa (2. 5～4. 0kgf/cm2) |
| 8.3 | 水压：198Kpa (2kg) |
| 8.4 | 转速：22, 000～270, 000rpm |
| 8.5 | 夹针方式：扣针式 |
| 8.6 | 适用车针：Φ2. 334～2. 355mm |
| 8.7 | 噪音：≤70dB |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 9 | 技工台 |
| 采购用途： 多功能技工操作台，方便医生集成口腔技工设备，方便管理技工设备，减少医生对修复患者的修复时间。 |  |
| 9.1 | 电源电压：220v/50Hz，110v/60Hz |
| 9.2 | 电源功率：≤500w |
| 9.3 | 空气流量：≤150m3/小时 |
| 9.4 | 最大真空：≤-16千帕 |
| 9.5 | 最大噪音：≤65分贝 |
| 9.6 | 桌面配置：防火板压膜、放大镜组合灯、全钢置物架总成、吸尘器、吸尘口总成、助理吸尘主件、抽料盘、气枪总成、可调节肘托 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 10 | 技工抛磨机 |
| 采购用途： 制作义齿假牙模型修正抛光用。 |  |
| 10.1 | 可连续工作，并具有安全防护装置 |
| 10.2 | 电源电压：220V/50Hz |
| 10.3 | 输出功率: 550W |
| 10.4 | 电机转速：≥2800转/分钟 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 11 | 负压抽吸机 |
| 设备用途： 提供牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防止交叉感染；提高治疗区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须中断。 |  |
| 11.1 | 技术规格及要求： 工作条件 |
| （1） | 电源条件 电压：220V、频率：50Hz、电源消耗：≤1.5KW |
| （2） | 工作时间 ：可连续不间断工作 |
| （3） | 整套机组的抽吸流量：≥800L/min； |
| （4） | 机组的抽吸负压：≤-12Kpa； |
| （5） | 带有一体自动分水器 |
| （6） | 占地面积：≤1m2 |
| （7） | 工作噪声≤67dB |
| 11.2 | 售后服务： |
| （1） | 质保时间：3年 |
| （2） | 设备运行出现问题2小时响应24小时上门解决 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 12 | 口腔根管显微镜 |
| 设备用途: 显微镜主要用于显微治疗提供良好的视野，增加根管治疗的成功率，以及口腔修复科开展显微美学修复，显微镜下的牙周、种植手术。 基本要求: 临床操作不会视野丢失，重新查找治疗点。变倍在保证视野聚焦的情况保持视野不丢失，微动调焦，减少显微镜调节。 |  |
| 12.1 | 目镜： |
| （1） | 10x/22B大视野高眼点目镜， |
| （2） | 目镜屈光度调节范围±7D |
| （3） | 双目镜：0～200°可变角范围 |
| （4） | 瞳距调节范围55mm～75mm |
| 12.2 | 物镜： |
| （1） | 190～450mm变焦物镜 |
| （2） | 变倍方式：手动可调 |
| *（3） | 总放大倍率（大物镜焦距f=250mm）：3.8x～22x连续变倍 |
| 12.3 | 照明光源： |
| （1） | 医用级LED光源，亮度可调， |
| （2） | 光源滤色片：橙色和绿色 |
| （3） | 照明光斑直径：≥70mm， |
| （4） | 物面最低照度：（大物镜焦距F=250mm）≥50,000lx |
| 12.4 | 影像及控制方式： |
| （1） | 内置影像不在另配其他摄像采集设备。 |
| （2） | 最大视频分辨率≥1920*1080/60P; |
| *（3） | 视频帧率：4K高清，静态图像分辨率：≥1000万像素; |
| （4） | 输出接口：标准HDMI; |
| （5） | 存储介质：TF卡（标配128G，最大支持256G）; |
| （6） | 控制方式：手机连接，采集照片和影像; |
| （7） | 其他机身按键、无线遥控器、无线脚踏均可控制影像。 |
| 12.5 | 售后与服务: |
| （1） | 售后人员2小时内响应，24小时内上门 |
| *（2） | 质保4年 |
| （3） | 显微镜使用培训服务要与临床相结合适应市场需求 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 13 | 牙周治疗仪 |
| 采购用途： 牙周治疗仪用于牙科清除牙齿表面的结石、牙菌斑，特别是位于牙龈缘下的结石、牙菌斑等刺激物，是口腔医生临床使用的必要医疗设备。 |  |
| 13.1 | 主要技术参数： |
| （1） | 电源输入：220V/ 50Hz |
| （2） | 输出的尖端主振动偏移（最大值）：≥60μm |
| （3） | 输出的尖端振动频率：28kHz～42kHz |
| （4） | 输出的半偏移力≤ 2N |
| （5） | 尖端输出功率：3W～20W |
| 13.2 | 功能： |
| （1） | 牙周治疗与根管荡洗功能 |
| （2） | 带LED灯手柄 |
| （3） | 钛合金工作尖 |
| （4） | 自动供水，也可使用外接水路供水 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 14 | 高速手机（四孔） |
| 采购用途： 用于口腔治疗中：破冠、制备窝洞等钻、磨、切、削用途，口腔科必备的工具。 |  |
| 14.1 | 产品描述:标准头高速手机,按压式 |
| 14.2 | 气压:180～250KPa(1.8～2.5kgf/cm2) |
| 14.3 | 水压:198Kpa(2kg) |
| 14.4 | 转速:380,000～450,000rpm |
| 14.5 | 机头高度:14.6mm |
| 14.6 | 机头直径:Φ11.2mm |
| 14.7 | 夹针方式:按压式 |
| 14.8 | 适用车针:φ1.59mm～φ1.6mm×21mm～23mm(直径×长度) |
| 14.9 | 噪音:≤70dB |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 15 | 口腔CBCT |
| 设备用途及基本要求： 本项目所采购的设备用于口腔颌面部CT断层扫描、口腔颌面部曲面断层扫描以及头颅侧位扫描的临床应用，视野宽度满足大多数患者颌面宽度和临床研究，投标人所投设备必须为原厂原装成套设备。 |  |
| 15.1 | 设备工作模式：支持CBCT、全景、TMJ和头颅侧位影像功能 |
| 15.2 | 扫描架系统： |
| （1） | CT平板探测器类型：非晶硅； |
| （2） | 探测器有效成像区域：≥15cm×15cm； |
| （3） | 探测器像素大小：≤100um； |
| （4） | 探测器输出数据灰阶：≥16bit； |
| 15.3 | 侧位支架系统： |
| （1） | 头侧探测器类型：CsI+CMOS或非晶硅； |
| （2） | 最小探测器像素大小：≤100um； |
| （3） | 探测器输出数据灰阶：≥16bit； |
| （4） | 数据传输速度：≥1.0GB/s |
| 15.4 | X射线源组件: |
| （1） | 类型：高频脉冲高压X射线发生器； |
| （2） | 球管最大电流：15mA； |
| （3） | 球管最大电压：100kv； |
| （4） | 球管焦点：≤0.5mm。 |
| 15.5 | 扫描参数和图像质量: |
| *（1） | CT扫描视野：≥15cm×10cm（一次成像非拼接）； |
| （2） | CT空间分辨率：≥1.8lp/mm； |
| （3） | CT图像信噪比：≥9.0； |
| （4） | 全景空间分辨率：≥1.8lp/mm； |
| （5） | 头颅侧位空间分辨率：≥2.0lp/mm； |
| （6） | 全景扫描时间：≤17s； |
| （7） | 头颅侧位扫描时间：≤12s； |
| （8） | CT扫描时间：≤15s。 |
| 15.6 | 计算机（不低于以下配置）： |
| （1） | CPU：i7八核； |
| （2） | 内存≥24GB，DDR4 内存； |
| （3） | 显卡：独立显卡，显存≥6GB； |
| （4） | 硬盘容量：≥2TB，系统盘采用≥256G固态硬盘； |
| （5） | 显示器：≥20″液晶，分辨率≥1920×1080； |
| 15.7 | 临床应用软件： |
| （1） | 远程PACS服务器连接、局域网络共享（连接医院HIS、PACS系统时，HIS、PACS等软件厂商收取的接口费用包含在本项目总报价中）； |
| （2） | 智能牙弓线绘制； |
| （3） | 神经管着色显示； |
| （4） | 骨密度测量分析； |
| （5） | 种植体数据库； |
| （6） | 模拟种植； |
| （7） | 多全景模式 |
| *（8） | 气道分析功能（模拟气道分析）； |
| 15.8 | 服务与售后： |
| （1） | 设备的培训：保证临床医生临床工作中熟练操作与使用 |
| *（2） | 口腔CBCT质保不低于4年 |
| *（3） | 保证设备运行，2小时内响应，24小时解决软件问题，硬件问题48小时内工程师必须到位维修； |
| （4） | 口腔CBCT设备10年内免费维修（超过质保期后维修只收配件费用） |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 16 | 高速手机（快接） |
| 采购用途： 用于口腔治疗中：破冠、制备窝洞等钻、磨、切、削用途，口腔科必备的工具。 |  |
| 16.1 | 感控标准：防回吸.4孔快接 |
| 16.2 | 机头材质：不锈钢 |
| 16.3 | 手机净重：≤70g |
| 16.4 | 冷却方式：多点出水 |
| 16.5 | 进口轴承 |
| 16.6 | 换针方式：按压式 |
| 16.7 | 工作转速：≥30万转/分钟 |
| 16.8 | 工作水压：0.2～0.23Mpa |
| 16.9 | 工作气压：0.23～0.25Mpa |
| 16.10 | 适用所有外科手术用车针 |
| 16.11 | 质保时间：≥3年 |
| 16.12 | 消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 17 | 小牙片机 |
| 采购用途要求： 患者拍摄X光片可以显示3～4颗牙齿，牙齿在牙片上显示出白色阻射影像。临床上，利用牙片对牙齿硬组织、牙髓病变、根周病变及牙周病进行诊断治疗。 |  |
| 17.1 | 电源电压：220V |
| 17.2 | 频率：50Hz |
| 17.3 | 最大功率：1100VA |
| 17.4 | 进口射线发射器 |
| 17.5 | 射线类型：X射线 |
| 17.6 | 射线焦点 ：≤ 0.5mm |
| 17.7 | 管电压:≥65kV |
| 17.8 | 管电流:≥7mA |
| 17.9 | 负载循环:≤1/30 |
| 17.10 | 报警功能:具有故障代码显示功能 |
| 17.11 | 远程PACS服务器连接、局域网络共享（连接医院HIS、PACS系统时，HIS、PACS等软件厂商收取的接口费用包含在本项目总报价中）。 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 18 | 正压无菌存储柜 |
| 采购用途： 存放消毒后的手术器械，避免二次污染。 |  |
| 18.1 | 电源 AC220V±10% 50Hz |
| 18.2 | 额定功率（W）≥ 900W |
| 18.3 | 容积 单门≥340L |
| 18.4 | 臭氧浓度 5mg/m³≤臭氧浓度≤30mg/m³ |
| 18.5 | 臭氧发生器有效使用寿命 ≥1000h |
| 18.6 | 承载量/层 ≥8kg |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 19 | 空气压缩机 |
| 设备用途： 用于为牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。 |  |
| 19.1 | 工作条件： |
| （1） | 电压：220V/50Hz |
| （2） | 排气量：≥315L/min |
| （3） | 额定排气压力:≥0.8MPa |
| 19.2 | 要求： |
| （1） | 提供1～6台牙椅用气量 |
| （2） | 自动排水 |
| （3） | 器罐容量≥100L |
| （4） | 工作噪声≤70dB |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 20 | 口腔内窥镜 |
| 采购用途： 口腔医生对患者初诊或复诊口腔内影像拍摄，更好的进行医患沟通。 |  |
| 20.1 | 像素:≥1500万 |
| 20.2 | 视角≥105º |
| 20.3 | 聚焦范围 3mm～50mm |
| 20.4 | 分 辨 率 ≥1280x1024 |
| 20.5 | 影像输出 HDMI（或VGA） |
| 20.6 | 屏幕尺寸:≥17寸 屏幕 高清晰、高亮度、高还原度 |
| 20.7 | 主机安装尺寸 孔距：10*10厘米 |
| 20.8 | 电源 DC ：12V±0.5 ( 5A )或 AC:24V |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 21 | 种植牙椅 |
| 设备用途及基本要求: 随着种植牙患者的逐年增长，更好的服务于患者，创造更好的医疗条件。 |  |
| 21.1 | 工作条件： |
| （1） | 环境温度5℃～40℃，相对湿度 ≤80% |
| （2） | 供气压力范围 0.55～0.80Mpa, 流量＞55L/min |
| （3） | 水源水压范围 0.20～0.40Mpa, 流量＞10L/min |
| 21.2 | 治疗椅: |
| （1） | 缝制纤维皮，靠背带有负角设计，可用于病患休克时紧急治疗，坐垫长度≥1270mm，内置一体式腰枕，非外置腰枕。 |
| （2） | 座椅承重范围≥135 kg |
| （3） | 双关节头枕，头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节。 |
| 21.3 | 工作台： |
| （1） | 微电脑控制系统 |
| （2） | 四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，每支手机能独立调节水量大小。 |
| （3） | 工作台采用分体推车式设计，电动升降，升降范围650～800mm，采用进口电机，升降平稳，工作并配有第二工作台。 |
| （4） | 动态器械互锁：当一个动态器械工作时，其他动态器械被自动锁定。动态器械管路具有主动防回吸功能，降低交叉感染的几率； |
| 21.4 | 治疗箱 |
| （1） | 陶瓷痰盂，可旋转痰盂，方便患者吐痰；冲水嘴高于痰盂缸最高面20mm，符合国家标准，避免交叉感染；可适配整机管道消毒功能； |
| （2） | 落地式可旋转侧箱，侧箱箱门无需工具方便打开，便于保养和检修 |
| （3） | 热水系统，低压恒温热水器 |
| （4） | 双水瓶设计，配2个1升以上储水瓶，可适配管路消毒系统。 |
| 21.5 | 助手位： |
| （1） | 助手位动态器械挂架5个，可适配双抽吸系统 |
| （2） | 助手位控制面板可控制牙椅基本功能 |
| 21.6 | 手术灯与多功能脚踏 |
| *（1） | LED口腔种植手术灯18孔以上； |
| （2） | 色温可调节，光强8000～20000Lux可触摸式快速调节，三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明 |
| （3） | 具备感应开关 |
| （4） | 多功能脚踏可控制椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，漱口水，手机控水开关口腔灯开关， |
| 21.7 | 产品配置： |
| （1） | 三用枪 2支 |
| （2） | 治疗机 1台 |
| （3） | 牙科椅 1张 |
| （4） | 口腔照明系统 1套 |
| （5） | 强吸、弱吸抽吸系统 1套 |
| （6） | 医师座椅 1张 |
| （7） | 主控操作系统 1套 |
| （8） | 脚踏控制系统 1套 |
| （9） | 助手单元 1套 |
| （10） | 可升移动推车 1台 |
| （11） | 自动恒温漱口水给水装置 1套 |
| 21.8 | 服务与售后: |
| （1） | 设备的培训：保证临床医生临床工作中熟练操作与使用； |
| *（2） | 牙椅质保4年。 |
| （3） | 保证设备运行，三小时响应，72小时内派人员检修解决。 |
| （4） | 牙椅8年内免费维修（超过质保期后维修只收配件费用）。 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 22 | 技工打磨机 |
| 采购用途 用于牙科石膏模型、义齿的抛光打磨。 |  |
| 22.1 | 最高转速：35000转/分钟； |
| 22.2 | 输出功率：约65W； |
| 22.3 | 输入电压：220V/50HZ； |
| 22.4 | 最大扭矩：2.8N.cm； |
| 22.5 | 具有ON/OFF开关脚踏； |
| 22.6 | 自动过载保护功能； |
| 22.7 | 具有正/反转切换功能。 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 23 | 真空成型机(压膜机） |
| 采购用途： 口腔正畸制作正畸保持器和修复美白软膜制作等用途。 |  |
| 23.1 | 电 源：AC220V/50Hz |
| 23.2 | 熔 断 器：250V8A |
| 23.3 | 加热功率：≥550W |
| 23.4 | 抽真空功率：≥1000W |
| 23.5 | 机身材质：全铝合金结构 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 24 | 综合治疗椅 |
| 设备用途及基本要求: 设备采购是用于我院建立口腔科室必要设备,要求患者有舒适的体验感和安全感,医生治疗过程中方便并且工作舒适能够降低医生的疲劳感,针对今后的感控防疫需要具备一定的消毒功能,使患者和医生的治疗空间安全防止交叉感染。 |  |
| 24.1 | 工作条件： |
| （1） | 环境温度5℃～40℃，相对湿度 ≤80% |
| （2） | 供气压力范围 0.55～0.80Mpa, 流量>55L/min |
| （3） | 水源水压范围 0.20～0.40Mpa, 流量>10L/min |
| 24.2 | 治疗椅： |
| （1） | 缝制纤维皮；方便清洁 |
| （2） | 具备机椅互锁装置和防压装置 |
| （3） | 座椅最大承重≥150 kg |
| （4） | 折叠式双关节头枕，适用不同年龄和不同身高的患者需求 |
| （5） | 升降稳定系统 |
| 24.3 | 治疗台： |
| （1） | 微电脑程序控制，控制牙椅工作状态 |
| （2） | 工作独立落地支柱，有效减轻牙椅晃动 |
| （3） | 四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，每支手机能独立调节水量大小 |
| （4） | 动态器械挂架≥6个，预留有其他动态器械的加装位 |
| （5） | 工作台台面尺寸≥480*310mm |
| （6） | 动态器械互锁 |
| 24.4 | 助手台： |
| （1） | 助手位动态器械挂架≥4个 |
| （2） | 助手位控制面板与主控面板功能相对应 |
| （3） | 可拆卸吸唾系统有过滤网设计，防止吸唾管路堵塞 |
| 24.5 | 口腔灯与多功能脚踏： |
| （1） | 灯珠≥6个，且为非直射式设计，减轻对患者眼部的刺激 |
| （2） | LED口腔灯，发热量低；光强范围8000～50000LUX，，防固化模式,具备感应,手动调节两种功能脚踏脚控开关，可控制椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，口腔灯开关，漱口位程序，可实现高速手机干、湿转换及吹屑气功能 |
| 24.6 | 侧箱操作台： |
| （1） | 陶瓷痰盂，直径≥210mm，深度≥80mm；可90°旋转痰盂，方便患者吐痰；温水维持在35至40度，与人体温度相近； |
| （2） | 可转动箱体，≥60°旋转,方便维修和四手操作，箱体内部水气路和电路分开； |
| （3） | 双水瓶上方加水,水瓶容积大于一升； |
| （4） | 配备口杯,纸巾架。 |
| 24.7 | 感控： |
| （1） | 整机管道消毒功能 |
| （2） | 有空气消毒装置 |
| 24.8 | 配置要求： |
| （1） | 三用枪 2支 |
| （2） | 治疗机 1台 |
| （3） | 牙科椅 1张 |
| （4） | 口腔照明系统 1套 |
| （5） | 持续性消毒系统 1套 |
| （6） | 空气消毒系统 1套 |
| （7） | 医师座椅 1张 |
| （8） | 变频防抖系统 1套 |
| （9） | 主控操作系统 1套 |
| （10） | 脚踏控制系统 1套 |
| （11） | 助手单元 1套 |
| （12） | 带过滤器自动恒温给水装置 1套 |
| （13） | 强吸、弱吸抽吸系统 1套 |
| （14） | 三级水过滤系统（铜网过滤+进口水过滤器+热水杯过滤器） 1套 |
| 24.9 | 服务与售后： |
| （1） | 设备的培训：保证临床医生临床工作中熟练操作与使用。 |
| （2） | 牙椅质保3年。 |
| （3） | 保证设备运行，三小时响应，72小时内派人员检修解决。 |
| （4） | 牙椅8年内免费维修（质保期外维修只收取配件费用）。 |
| （5） | 要求有CE认证,体系认证书。 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 25 | 机扩仪 |
| 采购用途: 本仪器适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的预备和清理。 |  |
| 25.1 | 参数要求: |
| （1） | 无线手持式。 |
| （2） | 8种以上记忆模式设定。 |
| （3） | 显示屏：全贴合液晶屏。 |
| （4） | 马达转速：150～800rpm。 |
| （5） | 马达转矩：0.6～4.0N•cm |
| （6） | 马达减速弯机减速比：16：1或1:1。 |
| （7） | 减速弯机可方向调节。 |
| （8） | 配备无线连接脚踏系统。 |
| （9） | 电池充电：内置大容量可充电锂电池，电池容量≥1200mAh。 |
| （10） | 适用于所有的镍钛根管预备器械系统。 |
| （11） | 支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。 |
| 25.2 | 售后服务及技术培训： |
| （1） | 24小时内解决故障 |
| （2） | 终身免费提供软件升级服务。 |
| （3） | 按照医院要求进行应用和操作培训，并提供操作手册、维修说明书等。 |
| （4） | 设备保修3年。 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 26 | 荡洗机 |
| 采购用途： 超声波清洗机专门为诊所、医院科室等场所设计，用于清洗形状复杂夹缝多，不能用硬物洗擦的光洁或脆弱的物体，及小型医疗器械、针头、假牙等需要清洗的器械。另定时设定能帮助控制时间，提高效率。 |  |
| 26.1 | 清洗时间定时可选择 |
| 26.2 | 清洗温度可循环设定 |
| 26.3 | 陶瓷加热器 |
| 26.4 | LED显示器，简单易操作 |
| 26.5 | 清洗槽容积≥6L |
| 26.6 | 清洗物品最大长度≤30.0cm2 |
| 26.7 | 电压及功率300W（AC220V-240V50/60HZ） |
| 26.8 | 超声波频率≥30000Hz |
| 26.9 | 清洗槽不锈钢SUS304材质 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 27 | 内置洁牙机 |
| 采购用途： 此设备安装在综合牙椅内部，医生对患者洁牙使用更加方便。 |  |
| 27.1 | 要求： |
| （1） | 具有洁牙和根管荡洗功能 |
| （2） | 带有led光源 |
| （3） | 手柄可消毒，适用于绝大多数牙椅 |
| 27.2 | 参数 |
| （1） | 主机电源输入：～24V 50Hz/60Hz,1.3A |
| （2） | 输出的尖端主振动偏移：1μm～100μm |
| （3） | 输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz |
| （4） | 输出的半偏移力：0.1N～2N |
| （5） | 尖端输出功率：3W～20W |
| （6） | 进水压力:0.1bar～5bar |
| （7） | 主机重量：≤0.2Kg |
| （8） | 外形尺寸：≤74mm×56mm×38mm |
| （9） | 运行模式：连续运行 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 28 | 根测仪 |
| 采购用途： 用于根管预备的过程中，能够随时检测根管锉前端在根管内的位置。本装置还可以用于测定根管操作长度。 |  |
| 28.1 | 具备相关体系认证书 |
| 28.2 | 随着锉尖的深入，不同深入位置有提示音； |
| 28.3 | 便携式机型电池容量≥850Ah |
| 28.4 | 预设根尖的位置可根据需求调节定位精准度≤0.5mm |
| 28.5 | 同品牌可实现蓝牙无线传输功能，可摆脱线长束缚。 |
| 28.6 | 锉夹、唇钩可高温高压消毒，避免交叉感染。 |
| 28.7 | 具备主机自动校准和自动关机功能。 |

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 29 | 种植机 |
| 设备用途： 采购设备用途:开展口腔牙齿种植必要设备,可以满足医生牙齿种植临床所有技术要求。 |  |
| 29.1 | 额定电压范围的马达速度范围(100～40000) r/min |
| 29.2 | 马达径向跳动：≤0.02MM |
| 29.3 | 带脚控操作 |
| 29.4 | 显示要求：时实显示种植扭力变化，安全可控 |
| 29.5 | 带光马达 |
| 29.6 | 蠕动泵：主机泵外置，最大输出水量不低于70ml/min |
| 29.7 | 100%时的冷却水流速： >90ml/min |
| 29.8 | 反转提醒 |
| 29.9 | 马达最大扭矩：≥5.5N.cm |
| 29.10 | 马达为直流无刷电机，有遇阻反转功能 |
| 29.11 | 至少两把20:1减速手机 |