	序号
	委托采购项目名称
	数量
	规格型号、技术参数
	质保期
	备注

	1
	磁振热治疗仪
	1
	1.四通道柜式机型，配四种适用不同部位的治疗导子；
◆2.≥7寸彩色液晶显示屏；
3.磁场强度：0～38mT；
4.振动频率：50Hz±1Hz；
◆5.具有不低于六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）；
模式 1：工作周期为 1s，频率 1Hz，占空比 10%；

模式 2：工作周期为 2s，频率 0.5Hz，占空比 10%；

模式 3：工作周期为 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%；

模式 4：工作周期为 3s，频率 0.33Hz，占空比 13.33%；

模式 5：工作周期为 4s，频率 0.25Hz，占空比 25%；

模式 6：工作周期为 5s。
2种脉冲交替，第一种：频率 0.71Hz，占空比 29%；第二种：频率 0.28Hz，占空比 11%；
◆6.加热方式：40℃-58℃常温五个档可调，误差为±2℃；
7.超温保护装置：具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过 60℃；
8.时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ；
9.连续工作时间：≥8h；
10.电源参数:AC 220V±10%，50Hz±2%；
11.磁体数量及物理尺寸：热磁振子数量：≥8个；尺寸：（长×宽×高） 88mm*63mm*19mm，允差±10%；
	1年（无偿提供质保期内所有设备耗材）
	

	2
	全身超低温身体机能恢复系统
	2
	◆1.舱内温度显示；使用≥375 x 166 mm大屏幕显示屏显示冷冻温度。

2.升降功能；升降采用电机依靠直线滑台传动。

3.有漏电保护功能，设置漏电保护开关。

4.可设定延时关机，在保养结束后自动断电，免去等待的过程。

5.温度显示采用摄氏度作为计量单位。

6.温度传感器采用金属铂PT系列。

7.有强制关机功能。

8.有温度设定功能。

9.有温度控制功能。

10.有时间设定功能。

11.有增压液氮罐自动供应液氮功能。

12.有预冷功能。

13.有干燥功能。

14.有报警功能。

15.冷冻程序设置时间范围：30s～360s。

16.设备控制器为液晶触摸控制器，操作界面为中文界面。

17.设备运行过程中，当运行到保养要求后，触摸屏控制器弹出对话框，以文字方式提示进行设备保养。

18.设置页面需用户输入密码登录，防止非专业人员误操作。

◆19.冷疗仪可调控温度范围-60℃～-190℃。

20.温度示值误差≦2℃。

◆21.响应时间：首次从室温降至-110℃的响应时间≦60s；预冷后降至-110℃的响应时间≦30s；

22.冷疗温度达到预设温度限值后，温度波动≦10℃；

23.冷疗舱垫板行程距离≧300mm；

24.冷疗舱垫板行程时间≦30s；

◆25.首次冷冻，温度从室温至零下110度，液氮用量≦3kg；

26.冷疗时从冷疗舱顶端溢出的液氮高度≦50mm；

27.整机重量≦450公斤。
	1年无偿提供质保期内所有设备耗材）
	

	3
	运动员体能热恢复系统
	1
	1.工作电压：AC 220V；

2.输入功率：不小于2500W；

3.环境温度：0℃～40℃；

4.相对湿度：≤80%；

◆5.设置温度范围：35℃～50℃；

6.负离子浓度：大于3000个/cm³；

7.氢气体积浓度：VOL不大于2%；

◆8.结构组成: 舱体总成至少由加热板、负离子陶瓷片、碳纤维板、制氢设备等。
	1年无偿提供质保期内所有设备耗材）
	

	4
	循环加压冷敷器
	3
	1.电源要求：AC220V，50Hz。

◆2.环境温度：5℃～40℃。
◆3.相对湿度：10%～80%。
◆4.大气压力：700hPa～1060hPa。
◆5.主机档位：程序至少分高中低挡均分三个压力档位。

6.工作噪声：主机正常工作时，噪声不大于55dB（A）。

7.连续工作时间：主机的正常连续工作时间应不低于24h。

8.囊体部位：不少于肩部、膝部、踝部、通用部位、背部、腿部、全膝等7个部位。
	1年无偿提供质保期内所有设备耗材）
	

	5
	软体氧仓
	1
	1.使用气压：2.5-3.5psi；最大使用气压≥5psi；测试气压≥10psi。

2.动力源噪音：≤60 dB（平均值）。

3.动力源流量：≥4/h。

4.制氧机氧浓度（鼻吸浓度）≥90%。

5.舱内氧浓度（平均值）≤30%。

6.臭氧杀毒功率≥300mg/h（5分钟自控）。

7.动力源功率：≥750watts。

8.电源：AC220V(±10%),50/60Hz。

9.工作环境温度-10-40摄氏度；相对湿度20%-85％。

10.存储温度：20-60°C

◆11.安全性：保证压力、氧浓度数值恒定，确保气流置换，无窒息风险。
	1年无偿提供质保期内所有设备耗材）
	

	6
	DMS按摩仪
	6
	1.电机类型：无刷电机；

2.主要材质：航空铝合金(机身)、硅胶(软头)、abs (其他按摩头)；

3.额定转速：400-3200rpm；

4.充电接口：DC；

5.额定输出：100-240V；

6.产品功率：0-100W；

7.续航时间：≥3小时；

8.最大力度范围：25kg-28kg；

◆9.冲程：12mm-15mm；

10.环境温度：0摄氏度以上；

11.开关方式：底部拨动开关+屏幕按键开关；

12.运行模式：间歇加载；

13.触屏屏幕；

14.按摩头≥13种
	1年无偿提供质保期内所有设备耗材）
	需提供样品1个

	7
	红外偏振光治疗仪
	2
	1. 额定电压和频率：220V,50HZ。

2. 功率消耗：治疗仪输入功率：≥450VA；

3.可穿入人体有效深度（5～7）cm，复合波长为：600-1700nm。

4.具有直线偏振光特性及偏振光过滤器；

5. 治疗头输出功率不大于4500mw；

6. 显示：数码LED显示屏，具有中文导航式指引；

7. 治疗过程提示：有工作指示灯和蜂鸣音提示治疗状态；

◆8.透镜组与光纤连接采用活塞式组合。配置≥3种不同功能的治疗头：光波偏振度（1100nm以上）≥99%；

◆9. 光源：高分子碘光源，内壁镀黄金，主机内左侧和右侧各1个。

10. 光源功率：≥150W，独立双光源。

11. 具有软件控制增加使用寿命。

12.光纤指标： 输出光纤：光纤总长度≥2米。可进行手持照射及固定照射，单腔双路输出光导稳定，均可灵活的交换治疗头进行照射。

13.光传导系统：采用高效率的光纤耦合器和高传导光纤；机械高温熔接。连续工作时间≥720小时。系统特点：

14. 具有远近距散热式器。

15.治疗臂：双路单臂可悬挂单组或双组光纤。可伸展及万向旋转。夹头采用强磁无磨损设计，可旋转。

16.输出功率调节至少十档调节。

17.治疗时间调节至少十一档调节。

18.治疗模式：至少包含间歇模式、连续模式、自动模式、功率模式、时间模式等5种模式。
	1年无偿提供质保期内所有设备耗材）
	需提供样品1个


