## Sheet1
医疗设备
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 直型输液架（带吊杆） | 直型2米 | 套 | 30 | 1.天轨吊杆多挂钩。 2.高度可升降。 3.用于病房固定输液。 4.直型2米，加厚不锈钢材质≥1.0mm。
2 | 立式输液架 | 4头带轮 | 套 | 10 | 1.可移动可调节（1.1m-2m）。 2.配备ABS防尘帽。 3.配备万向静音轮（可锁定）。 4.四头带轮，加强不锈钢材质≥1.0mm。
3 | 单摇病床 |  | 个 | 30 | 1.规格尺寸：2150*960*500mm。 2.产品功能：背部调节60°±5°，全覆式铝合金护栏，不锈钢摇把，床板采用条式设计，具有良好的防滑和透气性，床体承重不小于240KG。 技术参数： 1.床面：采用110*0.7mm带钢。条式设计，便于透气并具有防滑功能。 2.床体采用优质抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。床体表面经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，不脱落，不生锈；涂料具有有抗菌、防霉作用，属于绿色健康环保产品。 3.床头、床尾板采用ABS工程塑料一次注塑成型，挂式设计，无缝制成，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽。 4.配置不锈钢折叠式手摇把，丝口圆滑，操作轻松，具有双向空挡保护装置，安全耐用。钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。为保证传动系统的稳定性，拉杆支轴和拉杆采用高强度管材，确保不断裂。 5.带有输液架插孔， 可选配输液架。 6.床腿配有脚冒，耐磨，防噪音。 7.全覆式铝合金折叠护栏，采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度400mm。护栏安装于大边上方，并用内六角螺栓紧固，螺栓嵌入护栏底管内，并用装饰帽遮盖，防止螺栓外露，外形美观。 8.φ125静音脚轮，四角刹车，易于固定或推动床体。 轮面：采用耐磨PU作为轮面材质，具有优良的耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪作用。 轮外：采用ABS材质包壳，防腐耐磨，美观大方。 转动方式：采用内镶封闭式轴承方式转动，有效的降低了噪音，并提高了脚轮整体的顺畅度。 9.床体骨架采用80mm*40mm*1.0mm的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥240kg。
4 | 输液椅 | 5人 | 个 | 4 | 1.尺寸175cm×65cm×77cm（长×宽×高）。 2.多人位加固加厚。 3.配备输液杆。
5 | 药品柜 |  | 个 | 15 | 1.尺寸120cm×50cm×180cm（长×宽×高）。 2.可用于药品存放及药品配置。 3.采用304不锈钢材质，材质厚度≥0.8mm。
6 | 观片灯 |  | 台 | 6 | 1.液晶LED观片灯按照行业标准《YY/T0610-2007医学影像照片观察装置通用技术条件》和《GB/T19802-2005无损检测工业射线照相观片灯最低要求》研制的新一代产品。25mm厚度超薄液晶观片灯综合了国内外医用观片灯的优点，采用了最先进的数字式电子技术和最新的超高亮度LED光源，在同等价格的基础上克服了传统观片灯亮度最低、对比度差、均匀度低、衰减快、寿命短等缺点。 2.外形尺寸（长×宽×厚mm）：838×506×25。 3.最大功耗（W）：60W。 4.电源、电压、频率：电压自适应内置式电源；AC90V-240V 50/60Hz。 5.观察屏亮度均匀性：≥90%。 6.观察屏散射系数：＞0.9。 7.安装方法：挂壁式、支架式。 8.适用胶片：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片。 9.阅片区域（长×宽mm）：720×425。 10.背光源类型色温、寿命：超亮度SWDLED144颗/联；8000K色温；10万个小时。 11.观察屏亮度调节范围：采用PWM调光技术，100档无极可调，亮度范围0-4500cd/㎡。 12.自动感应：插片自动点亮，取片自动熄灭。 13.显示面板：带有3位数码显示面板，显示调光功能状态，操作方便直观。 14.夹片装置：软硅胶夹片装置、无卡片掉片现象。
7 | 治疗推车 |  | 台 | 5 | 1.尺寸80cm×48cm×86cm（长×宽×高）。 2.配备万向静音轮（可锁定）。 3.配备面盆。 4.采用加强不锈钢材质，材质厚度≥0.8mm。
8 | 病历夹车 | 不锈钢 | 台 | 2 | 1.尺寸80cm×48cm×86cm（长×宽×高）。 2.配备万向静音轮（可锁定）。 3.配备面盆。 4.采用加强不锈钢材质，材质厚度≥0.8mm。
9 | 仪器推车 |  | 台 | 3 | 1.尺寸80cm×48cm×86cm（长×宽×高）。 2.配备万向静音轮（可锁定）。 3.配备面盆。 4.采用加强不锈钢材质，材质厚度≥0.8mm。
10 | 急救箱内科 |  | 个 | 1 | 碘伏消毒棉棒10支/袋；创可贴：20片/盒卡式；止血带：40.7*2.5cm；医用纱布片：10*10cm 1片/袋；医用纱布片5*5cm 2片/袋；医用弹性绷带6×400cm；无纺布三角绷带90×90×127cm；网状弹力绷带20cm；医用胶布1.25*450cm；一次性橡胶手套大码；电子体温计15cm；一次性冷敷冰袋100g；急救毯160×210cm；安全扣针10个/袋；圆头剪刀15cm；敷料镊（塑料）13cm；口对口人工呼吸膜30×19cm；烫伤膏20g；卷式夹板（卷式）92*11cm；高分子颈托中号；普通LED小手电(含电池）；1把铁口哨；1个急救知识手册；1本合格证；保修卡；配置清单1份；PE塑料袋1包；外箱（铝合金）；用于外科急救。
11 | 急救箱外科 |  | 个 | 1 | 碘伏消毒棉棒10支/袋；创可贴10片/袋；卡式止血带40.7*2.5cm；医用纱布片7.5*7.5cm；医用弹性绷带6×400cm；无纺布三角绷带90×90×127cm；网状弹力绷带20cm；医用胶布1.25*450cm；烫伤膏25g；一次性冷敷冰袋100g；急救毯160×210cm；口对口人工呼吸膜30×19cm；安全扣针10个/袋；圆头剪刀15cm；敷料镊（塑料）13cm；铁口哨1个；急救知识手册1本；合格证；保修卡；配置清单；PE塑料袋1包；外箱（铝合金）；用于内科急救。
12 | 出诊箱 | 铝合金 | 个 | 2 | 1.尺寸38.2cm×20cm×22.3cm（长×宽×高）。 2.可用于收纳储存、出诊。 3.铝合金、中纤板材质。
13 | 氧气瓶（10L） | 钢制喷塑 | 瓶 | 3 | 1.材质：钢制喷塑，抗拉强度≥613mpa。 2.冲击吸收能量≥29（J）。 3.试样延伸率16%。 4.爆破压力≥38.25mpa。 5.屈服压力≥18.45mpa。 6.壁厚≥3.8mm，均需达《国家标准》等相关要求。
14 | 氧气瓶（40L） | 钢制喷塑 | 瓶 | 2 | 1.材质：钢制喷塑，抗拉强度≥613mpa。 2.冲击吸收能量≥29（J）。 3.试样延伸率16%。 4.爆破压力≥38.25mpa。 5.屈服压力≥18.45mpa。 6.壁厚≥3.8mm，均需达《国家标准》等相关要求。
15 | 医用诊断椅 |  | 台 | 10 | 1.直径56cm，高度45cm-60cm。 2.带靠背，可升降。 3.配备防爆升降杆。
16 | 轮椅 |  | 台 | 2 | 1.总长105cm，总宽64cm，总高 90cm；折叠后宽度28cm；靠背高度36cm；座位深度40cm；座位宽度44cm；座位离地面高度48cm；前轮直径20cm；后轮直径60cm；最大载荷110kg；净重量16kg。 2.以GB/T13800-2009《手动轮椅车》为参考标准，根据使用者要求设计生产，其结构特点如下： ①车架：由优质铝合金管焊接组合成型，管直径22mm，壁厚2.0mm，可折叠结构，安全性能好，表面阳极氧化亮面处理，美观耐用，增加安全性。轮椅承重架是采用的双交叉架设计，承重高。 ②前轮：8英寸PVC+PP一体实心轮；配一体冲压成型金属前叉。 ③后轮：24英寸PU实心轮胎，一体成型工程塑料轮毂。 ④刹车：配备肘节式金属手动驻刹；配双后刹车。 ⑤座靠垫：采用600D牛津布坐垫，防过敏。内含一体成型海绵，抗拉强度高。 ⑥扶手：固定扶手，配与坐背垫配套的600D材质扶手垫、ABS材料护板。 ⑦脚托：欧式塑料脚踏板、高度可调。
17 | 不锈钢担架车 |  | 台 | 2 | 规格：2140mm*650mm*790mm；L2140mm*W650mm*H790mm。 1.车整体采用优质不锈钢制成，美观大方，抗老化，不生锈，坚固耐用。 2.床架由担架及车体两部分组成，担架可离开车体，担架配有自锁式护栏。 3.车体大轮采用摩托轮，小轮采用豪华型包罩全制静音轮，方便推行。 4.车身下配有储物框，可盛放所需物品。 5.方便转移病患和急救需求。 6.车身带有不锈钢护栏及伸缩式输液架，为医护人员对病者进行急救提供方便。 7.本产品质量符合:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000。 8.标准配置：条床面，不锈钢护栏一副，输液架一个，豪华Ø125中控轮两个，大摩托轮两个，塑料筐一个。
18 | 药品急救车 |  | 台 | 2 | 1.尺寸66cm×44cm×86cm（长×宽×高）。 2.配备万向静音轮（可锁定）。 3.用于抢救、麻醉、换药、放置医疗用品推车。 4.采用加厚304不锈钢，材质厚度≥0.8mm。
19 | 诊断床 |  | 台 | 5 | 1.尺寸190cm×60cm×65cm（长×宽×高）。 2.用于患者查体。 3.配备不锈钢加粗加固底架，材质厚度≥1.5mm。
20 | 担架 | 帆布 | 台 | 5 | 1.尺寸170cm×43cm×6cm（长×宽×高）。 2.骨架：加强铝合金材质，布面：帆布。 3.铲式可伸缩折叠设计； 4.用于严重伤员、急救、骨折患者转运。
21 | 器械柜 |  | 台 | 5 | 1.尺寸120cm×50cm×180cm（长×宽×高）。 2.用于器械、药品存放及药品配置。 3.采用加厚304不锈钢，材质厚度≥0.8mm。
22 | 紫外线消毒车 | 豪华型 | 台 | 5 | 1.电源电压：220V±10%50Hz。 2.紫外线灯管功率：30W×2。 3.辐射紫外线波长：253.7nm。 4.紫外线辐射度：≥100uW/cm2（距灯管中心1米处）。 5.消毒时间自控范围：0-120分钟。 6.配备遥控器、多档位定时功能。 7.用于室内消毒、杀菌、除甲醛。 8.在正常使用情况下，紫外线灯管寿命为10000小时。
23 | 手推抢救车 |  | 台 | 2 | 1.尺寸193cm×64cm×50cm/90cm（长×宽×高）。 2.铝合金材质，ABS材料。 3.加带护栏。 4.可液压助力升降。
34 | 无影灯 | 立式 | 台 | 1 | 1.灯体直径：500mm。2.LED灯组寿命：≥50000H。3.LED灯组数量：≥48个。4.照度（Lux）30000-160000。5.色温（K）3700-5000K可调。6.光斑直径（mm）160-350。7.调光系统 无极调光系统。8.显色指数 ≥85--98%(可调节)。9.照明深度（mm）≥1200mm。10.术野区域温升（℃）≤2。11.演色性指数（CRI）≥96。12.色彩还原指数≥97。13.电源电压 220V/50Hz。14.输入功率：220W。15.灯泡功率：3.2V/1W。16.光源：LED冷光源。17.光为直接通过透镜直射。18.无影灯外壳采用铝制。19.手术灯无需反应时间，即开即亮。20.主要构件：LED电源，LED灯芯*LED灯珠HNLED 550手术无影灯(可调光型) 配置清单：①底座1件；②旋转体1件；③立柱圆柱体2件④手柄式调节按键1件；⑤550灯头1只；⑥消毒手柄1只；⑦保险丝1只；⑧全静音包罩脚轮4只。
25 | 手术无影灯 |  | 台 | 1 | 性能：由灯座、平衡器、灯头组成，分为固定式和移动式。 适用范围：各级各类医院的手术室，美容院，宠物医院，牙科诊所等。 一、主要技术参数： 1.规格：750/550（调光型调焦型）；2.照度：40000—160000LUX/30000--160000LUX；3.色温: 3700K-5000K (可调节)；4.光斑直径: 160-350 mm；5.照明深度: ≥1200mm；6.亮度档级调光: 1—100%(无级调光)；7.显色指数: ≥85--98%(可调节)； 8.电源电压: 220V±22V、50Hz±1Hz；9.灯泡功率：3.2V/1W；10.最低安装高度：2800mm；11.LED灯头LED灯珠数量：750≥80个 550灯头≥48个；12.LED灯珠寿命：50000H；13.灯体直径:750≥700mm 550≥500mm。 二、产品性能参数： 光源：1.LED冷光源，灯头光源数为750灯头80个，550灯头48个，共128个；2光为直接通过透镜直射，无需反射镜面；3.无影灯外壳采用铝制，利于散热；4.通过数字方式实现亮度1%—100%无级调节，满足受术者最佳的光源需求；5.通过聚焦手柄调焦，使用方便；6.灯泡使用寿命≥50000小时；无频闪，抗强冲击，耐腐蚀；7.色温：3700K~5000K（可选）；8.聚焦深度≥1200mm，可根据需要做具体调节，聚焦手柄可作高温高压消毒；9.无影灯光斑直径在160-350 mm ；10.光照均匀，无影率高，在被观察物体上无虚影产生，清晰度高；11.配置轻巧的平衡臂悬挂系统，移动轻巧，定位稳定。360°的全方位设计，可满足手术中的任何高度和角度。具备一健腔镜功能，可满足腔镜手术照明需要。 三、配置清单：底座1件；固定盘1件；旋转臂1件；平衡臂2件；750灯头1件；550灯头1件；固定盘罩壳2件；手柄2只；控制面板2个；保险丝2只。
26 | 手术室空气消毒机 |  | 个 | 1 | 1.紫外线消毒装置长效连续消毒净化，可人机共处 2.主要过滤装置：初效，中效网双重过滤、紫外线装置、活性炭滤网、光触媒催化过滤网、负离子发生器 3.高效负离子净化清新空气，对人体有益 4.配备活性炭强力除异味，光触媒杀菌 5.拆机、断电自动保护、记忆功能 6.开机整机性能自动检测，整机工作累时维护，过滤网清洗，更换提醒 7.过滤器配件采用卡扣式工艺固定，方便拆卸维护 8.紫外线装置、风机、负离子故障自动报警提示、工作计时 9.彩色液晶高清显示,记录工作状态，显示实时温湿度等 10.程控9组定时时段；具有一键定时功能，消毒一小时后自动关机 11.超远距离红外遥控器（≥5m，45︒），内置式隐藏放置盒，防止丢失 12.微电脑控制，可手动、自动、定时三种运行模式 13.消毒时超静音运行，低、中、高三档风速可调，风向多向循环 14.消毒1小时后，白色葡萄球菌杀灭率：≥99.99%；自然菌消亡率：≥90%（提供检测报告） 15. 紫外线强度自动检测、室内温度实时监控 16.超低能耗，机器运行功率小，超静音风机运转低噪音，后期机器无耗材灯管故障自动报警，并自动启动备用灯管 17.机内紫外线辐射强度≧22000uw/cm2 18.紫外线寿命时长：8000h 19.消毒时空气中臭氧量：≦0.16 mg/m3 20.噪音:≦45db（A） 21.额定循环风量：≧1800m3/h 22.功率：195W 23.细菌指数：≦200cfu/cm3 24.消毒体积：≦180m3 25.负离子浓度：8×107个/cm3
27 | 电动手术台加牵引架 |  | 个 | 1 | 性能：五功能五电动手术台 平移型 综合等 骨科手术室使用 平移型 综合电动手术台 一、产品简介 平移型电动手术台供医院手术室实行人体各部位手术用。该产品除具有综合手术床的所有功能外，还具有独特的优点：腿板既可外展又可拆卸，调节方便，十分适合泌尿科手术，台面可大幅度平移，且台面板全部采用高强度透光板制成，十分便利于射线诊察，背板可气动上折，克服了台面大幅度平移手术台的缺陷。 台面平移，前后倾，左右倾，上下升降均由电动推杆实现，按钮操纵。该手术床配合骨科手术架可施行同科手术，也适合于C型臂使用。 优质304不锈钢底座，边轨及锁止器均为不锈钢材质； 手术床床垫为高弹性海绵床垫，防油防污防细菌，耐磨，耐腐蚀，耐切割； 进口抗倍特板，100%透光，可进行X光透视和摄影； 电机为手术台专用电机捷倡电机，无燥音，稳定性好。 内装蓄电池，具有蓄电池功能，断电可持续工作。 质量管理体系符合ISO9001:2015以及ISO13485：2016认证要求。 二、主要技术参数： 台面全长2050±50mm；台面最高980±50mm（电动），宽500±50mm；台面最低780±50mm（电动）；不含垫750mm；前倾≥25°（电动）；后倾≥25°（电动）；侧倾≥20°（电动）；头板上折≥45°；头板下折≥90°；背板上折≥75°（电动）；腿板下折≥90°；腿板外展≥90°；台面前后平移280mm（电动）；腰板上升≥80mm；电源交流AC220±10% 50Hz。 三、电动手术床配置：1.臂托1对；2.头板1块；3.记忆海棉垫1套；4.手持器1个；5.麻醉屏架1个；6.腿托1套；7.底座1套；8.肩卡1对；9.腰卡1对；10.分离腿板1对；11.滑块：本手术台采用单槽滑块，用于固定各种附件；12、边轨：全部采用精拉钢制作；13.外壳底座：全不锈钢304材质；14.蓄电池1套；15.牵引架：牵引架外型长度1200-1600mm；牵引架底座长度1400mm，宽度500-1200mm；臀部支架最低高度750mm；臀部支架最高高度1000mm；牵引架位移≥600mm；托腿架位移≥550mm；牵引架外展≥60°；牵引行程140mm。
28 | 洗胃机 |  | 台 | 1 | 1.电源:AC220V土22V, 50Hz土1Hz； 2.输入功率:≤140VA； 3.工作噪音:≤65dB(A)； 4.进胃压力设置: ≤ 0.067MPa； 5.出胃压力设置:≥-0.067MPa； 6.进胃液量设置:≤350ml/次； 7.出胃液量设置:≤450ml/次； 8.进出胃时间:≤30s/次。
29 | 吸痰器 |  | 台 | 1 | 1.负压极限值：≥0.08MPa(600mmHg)； 2.负压调节范围：0.02～0.08MPa(150～600mmHg)； 3.抽气速率：泵口(出气口)≥25L/min,终端≥20L/min； 4.电源：AC220V±22V,50Hz±1Hz； 5.消耗功率：≤100VA； 6.噪声：≤60dB； 7.收集容器容量：1000ml； 8.工作环境：温度+5℃～+35℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa。
30 | 血氧仪 |  | 台 | 5 | 1.电源 工作电压：d.c.3V(2 节七号 1.5V 碱性电池)；工作电流：≤50mA。 2.血氧饱和度参数说明 测量范围：35%~100% 显示范围：35%~99%。 测量精度：70%~100%：±2%；50%~69%：±3%。 50%以下不作要求（其中百分号“%”为脉搏血氧百分比）以上测量精度来源于血氧模拟器。 测量准确度：在 70～100%测量范围内，Arms≤3%（Arms 定义参见标准 YY0784-2010）。 3.脉率参数说明 测量范围/显示范围：30bpm~250bpm。 测量误差：±2%或±2bpm，两者取大值。 4.血流灌注指数显示功能应能显示血流灌注指数。 5.预设越限值 ①血氧饱和度越限提示设置范围:下限提示： 85%~99%范围内可调，默认为90%。 ②脉率越限提示设置范围：上限：100～240bpm，默认120；下限：30～60bpm，默认50。 6.声光越限提示功能 脉率和（或）脉搏血氧饱和度超过上限和（或）下限时，血氧仪出现数值闪烁（光越限提示）同时发出越限提示音，即声光越限提示。
31 | 血糖仪 |  | 台 | 1 | 1.测量单位:mmol/L 2.测量范围:1.1-33.3mmolL 3.目标血液:微血管全血 4.校正标准:血浆矫正 5.血样量:0.8uL(微升) 6.血容积比:30%~60% 7.测量时间:8秒 8.记忆组数:250组测量结果 9.自动关机:3分钟内无任何操作，血糖仪自动关机
32 | 血压计，听诊器 |  | 台 | 15 | 血压计 1.外形尺寸：长152mm*宽105mm*高85mm。 2.电池/电源：5号干电池4节(DC6V)，电源适配器 (100V-240V~、50Hz-60Hz0.12A-0.065A)。 听诊器 1.听诊器耳挂1副，听诊器导音管（胶管）1套，多功能可互换钟形胸部听块成人型1只，多功能可互换钟形胸部听块中号1只，多功能可互换钟形胸部听块幼儿型1只，多功能软耳塞1副，多功能硬耳塞1副，备用多功能透明大、小膜片1套，说明书，保修卡，合格证1套 2.参数：频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准，衰减≤12dB。在500-1000Hz≤20dB。弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值1.372-1.960N耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后恢复，变形不大于10mm
33 | 电子血压计 |  | 台 | 1 | 一、产品特点 大屏显示，语音播报，不规则脉波提示，50组记忆组数。 二、技术参数 显示方式：LCD 数字显示；测量方法：示波测定法；测量范围：压力测量范围：0-300mmHg(0~40.0kPa) ；脉率：40-200 次/分钟(当屏幕脉搏处显示 00 时，表示脉率为 200 次/分钟)；精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa) 以内；脉率：读数的±5%以内；运行模式分类：连续运行；电气安全分类：内部电源供电设备Ⅱ类设备，BF型应用部分；设备类型：非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)；进液防护程度：IPX O；压力传感器：半导体式压力传感器；加压方式：压力泵自动加压；排气方式：自动快速排气；电源：4节7号干电池[DC6V(-10%、+5%]或电源适配器，输入AC100V-240V(±10%)，50/60Hz，0.15A，输出DC6V 600mA；电池寿命：4节7号高性能碱性干电池能测量约300次[在室温 23℃，每次加压至190mmHg(25.3kPa) 的条件下]；适合臂围：22-32cm(厘米)；外形尺寸：约长135×宽98×高73(毫米)。
34 | 体温计 | 玻璃 | 个 | 10 | 1.由水银及感温泡和玻璃管组成，温计具有测温留点结构，感温液为汞。 2.测温范围：３５℃－４２℃ 3.示值允差：+0.1℃～-0.15℃
35 | 蒸汽灭菌器 |  | 台 | 1 | 蒸汽灭菌器45L是以压力蒸汽为介质的全自动高温高压快速灭菌设备。供医疗卫生、科研等单位用于医疗器械、实验室器皿、培养基以及非封闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌。 主要性能特点： 1.采用高效的抽真空系统，工作噪音低，极限真空可达-90KPa以上，抽空速度快，物品干燥度好，灭菌更彻底。 2.内置敞开式水箱，便于水箱清洗，水箱一次注满水后可多次运行程序，配置水质监测模块，保证蒸汽质量的可靠性，并保证设备的正常运行。 3.全新的操作界面，液晶屏可显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，灭菌信息更加直观，便于用户观察设备运行状态。 4.设有134通用程序、121通用程序、自定义程序、快速程序等灭菌程序和BD&Helix、真空测试程序以及预热、干燥辅助类程序。 5.注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行。 6.覆膜式腔壁加热膜，节能省时。 7.强力真空干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2％，敷料干燥后残余湿度不超过1％。 8.0.22μm除菌高效空气过滤器，保证破除真空的空气为无菌空气，避免无菌物品再次污染。 9.45L灭菌器内置即时蒸汽发生器，蒸发器产生蒸汽速度快、效率高。 10.45L灭菌器采用自动门结构，操作快捷方便，有效对人体进行可靠的保护，防止烫伤。 11.标配打印机，打印日期、时间、过程参数。 12.配置承载装置：台车，电子存储：U盘 安全装置： 13.超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。 14.蒸汽发生器的多重控制与保护：水位保护，压力控制器控制，超压自动泄压。 15.门安全联锁装置：采用电子门锁，只有门关闭到位，灭菌器才能接通进汽升压，程序才能启动；内室有压力，或电源未接通，开门机构被锁住，门无法打开。内室液体超过安全温度，门无法打开，确保人员和物品的安全，避免液体飞溅甚至爆瓶。 16.双重超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护主要技术参数：容积 (L)：45，设计压力（MPa）：-0.1/0.3MPa；设计温度（℃）：144℃；温度选择范围（℃）：105～138℃；腔体材料：06Cr19Ni10不锈钢；电源：220V 50Hz；输入功率(kVA)：5.8；内室尺寸（mm）（Φ×L）：Φ316×618外形尺寸（mm）（L×W×H）：855×640×550。
36 | 除颤仪 |  | 台 | 1 | 1.除颤功能：1.1除颤技术：双相直线方波，电流控制技术（CCD）；1.2除颤模式：体外手动；1.3运行方式：异步/同步；1.4除颤能量：最高能量可达360焦耳；1.5除颤能级选择：2,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200,250,300,360焦耳；1.6脉冲长度：15毫秒固定，正相11.25毫秒，负相3.75毫秒；1.7充电时间：充电至360焦耳小于12秒；1.8除颤电极板面积：成人电极板大于60平方厘米，儿童电极板大于19平方厘米；1.9自动模式下输出能量精度：优于±15%；1.10组合式成人/儿童除颤把手电极。 2.监护功能：2.1心电监护；2.1.1心电导联：标配6导联监护（I, II, III, aVR, aVF, aVL）；2.1.2标配四极心电导联线(含抗干扰的中性电极)；2.1.3心率监测范围：30–300次/分钟；2.1.4报警范围：30-300 次/分钟；2.1.5心率测量精度：<±1%；2.1.6心率漂移容差：<±1%；2.1.7噪声：<25微伏；2.1.8增益稳定性：<±1%；2.1.9共模抑制比：>95dB。 3.显示：3.1显示屏尺寸：≥ 5.5英寸，LCD液晶显示屏；3.2心电图显示通道：≥2通道；3.3除颤时干扰峰出现几率：<1%；3.4除颤时波幅异常变化几率：<1%。 4.打印功能：4.1内置热敏打印机；4.2打印通道：三通道心电图打印；4.3进纸速度：25/50毫米/秒；4.4打印模式：自动，在线，记忆打印。 5.电源：可交直流两用。5.1电池：5.1.1标配一块可充电锂电池；5.1.2放电次数：200焦耳≥180次，360焦耳≥100次；5.1.3监护时间：≥350分钟；5.2交流电适应范围：100–240V，50/60Hz。 6.存储6.1标配存储卡，容量≥2G；6.2支持语音录音功能；6.3心电图全息回顾≥100小时；6.4标配心电图浏览分析软件，可以在电脑上回顾分析全部数据（包括心电图、操作记录、自检记录、录音记录、培训记录等）。 7.工作环境7.1运行条件：0–50°C，30–95%，相对湿度，无冷凝；700hPa–1060hPa持续运行；7.2存储条件：-20–70°C，30–95%相对湿度，无冷凝500hPa–1060hPa；7.3重量：≤6公斤 (含电池及配件)；7.4支持1米跌落后机器外观无损，正常运行；7.5具有CE、ISO13485认证；7.6具有救护车环境认证EN1789证书。
37 | 导联心电图机 |  | 台 | 1 | 1.心电图机符合YY1139-2013标准、GB10793-2000及YY0782-2010专用要求 2.技术规格及参数：2.1导联标准十二导联；2.2输入阻抗:≥50MΩ；2.3频率响应：0.05~150(-3 dB)；2.4增益:2.5、5、10、20、40mm/mv及自动；2.5标准灵敏度：10mm/mv±2%；2.6除颤保护:具有抗除颤保护功能；2.7抗干扰滤波: 交流滤波：50Hz (-20dB)；肌电滤波:25-35Hz(-3dB)；2.8时间常数:≥3.2秒；2.9共模抑制比:≥110dB；2.10内部噪声：＜15μV P-P；2.11耐极化电压：≥±600mV；2.12存储：存储心电图数据≥100组，可复制前一患者信息功能，可选配SD卡等记忆体，保存心电数据≥800组。 3.记录器：3.1记录速度:10、12.5、25、50mm/sec±5%；3.2记录道数：3、6、6+1、12道记录方式；3.3记录方式：内置热阵式记录器，能够同步打印十二导心电波形和中文分析报告、HR、PR间期、QPS时限、QT/QTC间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等；3.4记录纸：≥210mm宽卷纸。 4.内置显示器：4.1≥8英寸TFT液晶显示屏，同步显示十二导心电波形；4.2显示信息：显示菜单、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、测量信息、状态、标记、病人姓名等。 5.电源：5.1交直流两用：交流220V—50Hz；直流：内置直流可充电电池；5.2连续工作时间：交流≥4小时，直流≥1.5小时。 6.资质：6.1提供食品药品监督管理局产品注册证；6.2提供计量器具型式批准证书许；6.3提供ISO9001认证、ISO13485认证及CE产品认证证书。
38 | 心电监护仪 |  | 台 | 1 | 1、适用于监护成人、儿童、新生儿患者。 2、广泛用于内科、外科、手术室、妇产科及儿科，具有手术室模式。 显示 1.屏幕尺寸：不小于12寸彩色LED屏，彩色高分辨率达800*600，9通道波形显示。 2。界面选择：具备至少7种显示界面，包括标准界面、大字体界面、呼吸氧合界面、NIBP回顾界面、全屏7导界面、半屏7导界面、动态短趋势界面等。 参数 1.标配：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、PI指数、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 2.心率范围：30bpm-300bmp（产品技术要求）。 3.心电具备五种波形增益，2.5mm/mV，5.0mm/mV，10mm/mV，20mm/mV，自动。 6.呼吸测量范围：10-120brpm，测量误差为±2bpm或±2%，取大者。 7.血压测量范围：收缩压：40-270 mmHg；舒张压：10-220 mmHg；具有手动/自动/连续测量模式。 8.心率测量精度：不大于1bpm或±1%，取大者。 9.监护/手术模式共模抑制比不小于110db。 10.血氧测量范围：40%-100%，70%-100%范围内精度为2%。 系统功能 1.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗退出该状态，就可立即进行监护。具有演示模式、隐私模式和夜间模式。 2.数据存储：具备1000小时趋势图表、200个报警事件、2000组NIBP测量的数据存储和回顾功能、120分钟动态短趋势、48小时全息波形回顾。 3.具有高/中/低三种不同级别的生理报警及技术报警，并提供提示信息。 4.具备报警集中设置功能，参数报警级别可调。 5.支持3通道记录仪。 6.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 7.具有护士呼叫功能、日志导出功能。 8.心电、血压、血氧附件采用高档材质设计，导联线统一采用TPU材质，心电电极镀金设计，血氧探头采用进口器件。 9.具有有线联网、无线联网和无需布线的电力联网功能，可实现同科室所有床位联网，信号稳定可靠。
39 | 药品冷藏柜 |  | 台 | 1 | 一、用途： 适用范围：该产品适用于医院、药房、防疫站、研究机构、生物制药等单位冷藏物品。 二、主要指标: 2.1工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V，频率50±1Hz。2.2、样式：立式，单门。2.3、有效容积：330L。2.4、外部尺寸(宽*深*高mm)：620*592*1937。2.5、内部尺寸(宽*深*高mm)：524*475*1378。2.6、净重/毛重（KG）：76/86。双层透明保温玻璃门，电加热门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。2.8、箱体配锁，防止随意开启。2.9、底部配置4个万向脚轮（带锁止功能），方便箱体移动安放。2.10、箱体材料为PCM彩板，内壁为HIPS塑料材质。箱内横排配有LED照明功能，使箱体内部一目了然。2.12、5个优质钢丝浸塑搁架，分类存取物品更方便，且易于清洗。2.13、采用牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。左侧标配1个测试孔，方便用户监控箱内温度。2.15、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。2.16、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。2.17、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。2.18、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。 三、资质：医疗器械生产企业许可证ISO9001质量管理体系认证ISO14001环境管理体系认证ISO13485医疗器械质量管理体系认证ISO45001职业健康体系认证医疗器械产品注册证（型号注册） 四、服务：4.1、验收合格后，整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。4.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。4.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。
40 | 电动吸引器 |  | 台 | 1 | 1.负压极限值:≥0.09MPa (680mmHg)。 2.负压调节范围:0.02～0.09MPa (150～680mmHg)。 3.抽气速率:泵口(出气口)≥35L/min,终端≥25L/min。 4.电源:AC220V土22V，50Hz士1Hz。 5.功率:≤280VA。 6.噪声:＜60dB。 7.收集容器容量:2500mlX2。 8.工作环境:温度+5°C～+35°C,相对湿度:25°C不超过80%,大气压力:86KPa～106KPa。
41 | 氧气袋 | 帆布 | 个 | 6 | 1、用无毒、无害医用PVC塑料制作而成的氧气袋 2、主要规格：42L 3、主要用于医院急救输送氧气和家庭病床吸氧，具有清洁、强度高、携带方便，安全耐用等特点。
42 | 带盖大方盘 | 不锈钢 | 个 | 5 | 1.尺寸50cm×40cm×4.8cm（长×宽×高）。 2.可盛放碘伏、棉球镊子等物品。 3.304不锈钢材质。
43 | 带盖小方盘 | 不锈钢 | 个 | 5 | 1.尺寸23cm×17cm×2.8cm（长×宽×高）。 2.可盛放碘伏、棉球镊子等物品。 3.304不锈钢材质。
44 | 储槽 | 不锈钢 | 个 | 5 | 1.尺寸17cm×13.5cm；20cm×15.5cm；26cm×17.5cm；30×19.5cm。 2.可盛放碘伏、棉球、镊子等物品。 3.304不锈钢材质。
45 | 放盘托架（带盘） | 不锈钢轮 | 台 | 1 | 1.尺寸60cm×40cm×95cm（长×宽×高）。 2.配备万向静音轮（可锁定）。 3.高度可伸缩；顶部带托盘。 4.304不锈钢材质。
46 | 治疗盘 | 不锈钢 | 个 | 5 | 1.尺寸40.5cm×30.4cm×3.5cm（长×宽×高）。 2.可用于输液、护理、消毒、换药等。 3.304不锈钢材质。
47 | 14cm换药碗 | 不锈钢 | 个 | 5 | 1.直径14cm，高度5cm。 2.可盛放碘伏、棉球等物品。 3.304不锈钢材质。
48 | 12cm棉球筒 | 不锈钢 | 个 | 5 | 1.直径12cm，高度12cm。 2.可盛放碘伏、棉球等物品。 3.304不锈钢材质。
49 | 10cm棉球筒 | 不锈钢 | 个 | 5 | 1.直径10cm，高度10cm。 2.可盛放碘伏、棉球等物品。 3.304不锈钢材质。
50 | 中号镊子筒 | 不锈钢 | 个 | 5 | 1.直径6.5cm，高度15.5cm。 2.带弧形翻盖；可盛放碘伏、棉球、镊子等物品。 3.304不锈钢材质。
51 | 大号弯盘 | 不锈钢 | 个 | 5 | 1.尺寸21.5cm×14cm×2.5cm（长×宽×高）。 2.可盛放碘伏、棉球、镊子等物品。 3.304不锈钢材质。
52 | 中号弯盘 | 不锈钢 | 个 | 5 | 1.尺寸20cm×12.5cm×2.5cm（长×宽×高）。 2.可盛放碘伏、棉球、镊子等物品。 3.304不锈钢材质。
53 | 手术室麻醉机 |  | 台 | 1 | 一、气源 1.1标配两气源：氧气、空气；1.2氧气：低压安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警；1.3快速充氧范围25 - 75 L/min；1.4标配后备电池使用时间：120分钟 二、流量计 2.1两气四管机械流量计，支持低流量、最低流量麻醉；2.2 流量计范围O2 ：0 -10L/min； Air：0-10L/min 三、呼吸回路 3.1集成式呼吸回路设计；3.2采用上升式风箱设计，成人、儿童使用无需更换风箱；APL阀具备不对称压力刻度显示（0-70cmH2O)，具备上提式快排功能；3.4二氧化碳吸收罐容积不小于1.8升，方便拆卸 四、呼吸机 4.1气动电控呼吸机；4.2内置8寸彩色触摸屏；4.3中文操作和显示，同屏显示至少2道波形；标配通气模式：IPPV、PCV、SIMV-VC、PS/CPAP、MANUAL、STANDBY；4.5具有standby待机模式，患者类型可设置成人、儿童模式；容量模式下潮气量设置：20ml-1500ml；4.7呼吸频率：4-99 次/分钟；4.8吸呼比：4:1到1:8；可以通过主机操作按键实现手动机控一键转换功能 五、监测 5.1监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压平台压、平均压、PEEP）；5.2同屏显示实时压力时间、流速时间波形描记；5.3报警参数：分钟通气量上下限、气道压力上下限、氧浓度上下限、无潮气量、交流电源故障、持续气道高压、低驱动压 六、麻药蒸发器6.1双蒸发器罐位并配备通过CE认证蒸发器一只，且麻醉机、蒸发器为同一品牌；6.2 拥有温度、流量、压力补偿功能。
54 | 显微镜 |  | 台 | 1 | 1. 工作条件： 1.1工作环境温度：0－40 摄氏度，工作环境湿度：最大 20%-90% RH(无凝露)，电源：额定输入电压：100V-240V AV；1.2A（最高），50-60Hz。 2. 技术要求： 光学系统：无限远光学系统，齐焦距离为国际标准≥50mm；2.2、放大倍率：40-1000倍；2.3、耐磨防滑再定焦载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为222mm × 144mm之间，活动范围为X轴向74mm × Y轴向30mm之间；2.4、调焦机构：采用粗微同轴旋钮 ，具备粗调限位挡块和张力调整环；2.5、聚光镜：明场/相差聚光镜，带有滤色片。照明系统：长寿命LED照明，内置复眼照明系统；2.7、防霉双或三目镜筒，瞳距调节范围为50-75mm；2.8、目镜：10X，视场数≥20，目镜采用内置复眼微透镜阵列照明透镜，确保整个视场范围内一致亮度的均匀照明，消除杂散光，分辨率更高，清晰度更高；2.9、物镜转盘：4孔物镜转盘；2.10、物镜：消除杂散光，分辨率更高，清晰度更高。高级平场消色差物镜4X 高级平场消色差物镜 10X 高级平场消色差物镜 40X 高级平场消色差油镜 100X OIL具备机身二维码手机扫描学习使用方式功能，可帮助使用者随时了解操作显微镜；2.12、防霉装置：观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理,防霉镀膜技术可减少对眼睛的伤害，长时间观察不感觉到疲劳。 可选配移动电源，适合野外无电下使用；2.14、可升级大规模互动教室。
55 | 恒温培养箱 |  | 台 | 2 | 1、电源电压：AC220V 50Hz；2、控温范围：RT+5～65℃；3、温度分辨率：0.1℃；4、工作环境温度：+5～35℃；5、输入功率：150W；6、容积：20L；7、内胆尺寸：300x280x300；8、外形尺寸：400x380x580；9、载物托架：2块；10、定时范围：1～9999min
56 | 医用离心机 |  | 台 | 1 | 1.自动脱帽离心机也称自动脱帽盖离心机，是离心过程中自动把真空采血管的盖脱掉的常规实验室用离心机器。专为医院、血站、放免、核医学等单位设计而成，集自动脱帽离心一次完成，彻底解决医院在分离真空采血管过程中人工脱帽效率低且拔管时产生的振动而导致血液重悬增加病菌感染的风险等难题。广泛用于临床医学、生物化学、免疫学、血站、医药等科研教育和生产等部门。 2.有48支，满足不同分离需求；常温机型，满足实验需求。 3.主机参数采血管分离数量：48支采血管最高转速：≥4000r/min最大相对离心力： 总功率：0.5kW重量：大约35kg噪音：≤58dB（A）转速精度：±50r/min（可根据需求定制，10的倍数运行程序：不少于20个控制及驱动系统:大力矩交/直流变频电机，微机控制定时范围:1min-99h59min，具备连续离心及瞬时离心 外形尺寸（L×W×H）:大约600×540×360mm
57 | 电解质分析仪 |  | 台 | 1 | 1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH、、TCO2、AG；2.适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液；3.测量技术：离子选择性电极；4.样品量:60ul-150ul；5.测量速度：≤25秒；6.测量范围、分辨率：K 0.5—20.0mmol/L 0.01mmol/L Na 15—200mmol/L 0.1mmol/L Cl15—200mmol/L 0.1mmol/L Ca0.1—6.0mmol/L 0.01mmol/L pH4—9 0.01 TCO2 2.0—70.0mmol/L 0.1mmol/L；7.仪器仅设YES、NO二个触摸按键，操作简便，全中文菜单，故障自动提示及排除。具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘设有39个测试位（包括5个急诊位），样品分析后自动冲洗，确保电极清洁及处于备用状态；9．储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储10000个检测结果并可扩展；存满后可自动刷新，保存测试样品数据长达五年。进样一次，可同时升级测量出≥7个基本参数；11．自动进样，自动定标，分析速度快，从吸样到显示结果仅需25秒；12．仪器具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据；13．仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量较多的大、中型医院；14. 采用先进的进口TCO2 传感器，结果准确可靠，使用寿命在十年以上；15. 体系认证:产品具有ISO13485:2003质量体系认证及ISO9001:2008质量体系认证、CE认证；16.每台仪器配有大型数据库FOXPRO信息管理软件（一机一套），可以和Lis系统联网，并可演示、真正实现检验科信息化管理，具有储存、查询、打印等功能；试剂具有单独的注册证。
58 | 全自动凝血分析仪 |  | 台 | 1 | 1、测试方法:凝固法、免疫比浊法、发色底物法；2、测试项目:常规四项、D-D、FDP、AT 等所有凝血相关检测项目；3、测试速度:≥ 200Ts/h，具有 PT 演算 FIB 功能；4、测试位：凝固法、免疫比浊法、发色底物法: 1～4 组（选配）；5、预温位：20 个，测试杯 37℃恒定预温；6、试剂位：21 个，倾斜式冷藏试剂位，避免试剂浪费；7、样本位：≥35 个，可互换式样本位；8、加样系统:采用 XYZ 三维加样系统，可高速并行工作 加样针 1 组；具有自动寻位、液面感应、恒温加热、故障报警及自动维护功能；9、测试杯：≥1000 个；10、工作区设置了便于操控的 LED 照明系统；11、报警功能：测试结果异常报警及自动重复测试功能；试剂不足时 加样针自动换位或报警功能；测试杯和试剂不足、清洗液不足、废液 溢出及开盖报警功能；12、人性化设计:具有 LED 照明系统 具有自动加样和人工加样双重模式测试功能 具有多点定标、质量控制管理功能 具有仪器与 Lis 双工通讯功能及开放式自定义报告单模式
59 | 尿液分析仪 |  | 台 | 1 | 测试项目： 尿胆原（UBG）、 胆红素（BIL）、酮体（KET）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、 白细胞（LEU）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、酸碱度（PH）、维生素C（VC） 测试速度：≥540条/小时 数据存储：≥1000条测试记录 使用语言：中文、英文 使用环境：温度18～30℃， 最佳温度20～25℃，相对湿度≤80% 通讯接口：2个标准串行RS-232接口、1个并行打印接口 显示屏： ≥6.0寸液晶触摸屏 传输率：9600bps 熔断丝：250V 1.5A；内部熔断丝1.5A 重量：≤6.5Kg 外形尺寸： 340mm×330mm×290mm 打印机：内置热敏打印机、具有自动上纸功能 固定检测头：采用颜色传感器进行接收、保证了测值的一致性和从复性 测试原理 尿液分析仪采用光电比色法，采用超高亮度白色冷光源照射，根据试纸条上的试剂区与尿液中生化成分反应产生的颜色变化，通过颜色传感器测定光线反射强度，计算对应光反射率，测定尿液中生化成分的含量。
60 | 全自动生化分析仪 |  | 台 | 1 | 1.工作速度：分立式,生化恒速≥400 测试/小时（不含ISE离子电极）。 2.测试范围：临床生化、电解质等。 3.系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入。 4.校准方法：线性校准和非线性校准，至少列举9种方法，需要提供检测报告或注册证证明文件。 5.样本类型：血清、血浆、尿液等。 6.测试方法：一点终点法、两点终点法、速率法（动力学法）、两点速率法（固定时间法）、ISE电位测量法 7.交叉污染率：≤0.09% 。 8.样本量：1.5～60µl或更宽，0.1µl递增。 9.试剂盘：≥70个试剂位 10.样本位：≥90个（不含任何形式扩展位置）。 11.试剂量：10～300µl，0.5µl递增，试剂针≥2支，独立设计（提供图片证明文件）。 12.具有24小时连续冷藏试剂功能, 2～8℃，可连续24小时冷藏。 13.比色杯：≥80个，永久性硬质玻璃杯（标准配置），不接受任何塑料材质比色杯。 14.最小反应液体积：≤115µl。 15.光源：卤素灯，灯泡可自动休眠与唤醒。 16.分光系统：光栅式后分光。 17.吸光度范围：线性范围：0～3.5Abs或更宽。 18.波长：≥12个；波长准确度：±1nm。 19.恒温装置：非固体直热。 20.耗水量: 去离子水<15升/小时。 21.系统配套性：可提供与投标仪器同品牌获得SFDA认证的配套生化试剂≥40种（同一项目名称按照1种计算，列表提供产品注册证编号以便查询） 22.溯源性：提供仪器同品牌生产厂家具有参考实验室通过CNAS认证，提供连续3年RELA比对结果证明文件，保障结果具有准确性和溯源性。
61 | 水处理设备 |  | 台 | 1 | 1.产水水质：符合国家实验室用水规格GB6682-2008一级标准，产水电阻≥10M.CM； 2.产水量：一级产水量≥ 40/H。 3.内毒素、细菌去除率不低于99.9%；溶解盐去除率不低于99%。 4.整机一体式设计紧凑美观。 5.在反渗透部分不增加任何气囊、气包和压力包。以避免细菌的滋生和热源的产生以及老化脱落造成污染。 6.具有各级压力、流量和水质在线监测，缺水、低压、过载等安全保护装置。 7.模块式设计理念，更换维护简单方便 8.独特的一键制水操作功能，根据水箱水位自动制水 9.采用品牌高压泵，静音无噪音
62 | 彩超 |  | 台 | 1 | 一、货物名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪，要求为最新注册机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求二、系统技术规格及概述：1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机1.1 ≥21.5英寸高清晰度彩色液晶显示器，三关节臂设计，可前后、左右、上下大范围活动1.2主机一体化彩色液晶触摸屏≥13.3英寸，触摸屏角度≥55°可调1.3控制面板可独立旋转和升降（支持断电后操作），面板上具有≥10 个自定义快捷实体键，其中Q键数量不少于8个。1.4主机内置标准化探头接口≥5个，探头接口外形完全一致，全部激活，互通互用，且均支持4D 探头，一键式卡扣固定探头，即插即用，探头接口配置专用防尘盖。1.5主机配置一体化耦合剂加热装置，温度37°、40°两档可调节，并可手动拆卸，加热杯位置可根据医生习惯选择安装于面板左侧或右侧，且角度可调，主机可同时连接≥2个相同耦合剂加热杯同时加热使用。1.6具有多个探头专用放置架，具有软硅胶防护条，减少探头磕碰，并具有腔内探头专用放置架，放置架数量可根据需求自定义增减，位置左右可调。主机下方自带2个一体化的前置脚踏开关（非外接装置），其功能均可自定义设置，自定义功能键：≥10个自定义功能按键，≥2个主机一体化脚踏开关，自定义功能包括：清除屏幕、结束检查、冻结、新建病例、报告、退出、打印、体标、注释ABC、箭头、一键优化、系统设置、视频录制、教学助手等。1.9二维灰阶成像1.10谐波融合成像，有专门的功能键，变频谐波融合成像，有专门的功能键1.12 M型模式成像1.13彩色M型成像1.14解剖M型成像，支持≥3条取样线 ，取样线角度支持360°旋转1.15彩色多普勒成像（包括能量多普勒、方向能量多普勒）1.16频谱多普勒（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒）1.17组织多普勒成像，支持应变率成像及定量分析功能1.18 3D/4D容积成像1.19空间复合成像1.20扩展成像功能1.21支持弹性成像技术单元，可选配ARFI声能弹性成像功能1.22支持造影成像技术单元，支持三维PW成像功能（选配），通过多采样门技术，显著提升血流容积量测量的准确性，支持非线性参数成像功能（选配），并获得肝脏B/A值，对肝脏纤维化程度进行定量分析。1.25支持触摸屏上软键盘注释功能1.26支持横向标尺及竖向标尺，竖向标尺位置左右可选1.27支持中文、英文等多种语言。1.28支持探头自动冻结保护功能，冻结时间可选：5/10/30/100001.29 支持穿刺引导功能，穿刺引导线图像区域内有进针刻度标尺，并有数值显示2.测量/分析和报告1.2.1常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量。2.2支持胎儿各项指标的测量，支持4胞胎测量，具有胎儿发育曲线测量分析2.3支持羊水指数自动累加2.4 IMT血管内中膜自动测量，可自动描记血管前壁和后壁内中膜，自动测量内中膜厚度，量参数2.5测量框可全屏任意位置移动，具有锁定开关，拖动到目标位置后自动锁定，防止误操作2.6支持产科自定义测量，可自定义测量公式2.7 支持产科自动测量功能3.外设部分及存储连接功能1.3.1输入输出连接：S-video、Video、HDMI、USB3.0、以太网接口、VGA 、DVI接口；3.2图像存储格式：DICOM, BMP, Tiff 和JPEG；3.3耦合剂加热装置、探头挂杯可任意组合；3.4具备设备一体化操作脚踏开关两个，功能可自定4.系统技术参数及要求4.1二维灰阶模式4.1.1动态范围：≥300dB，可视可调；4.1.2 TGC: ≥8段可调；LGC: ≥9段可调,触摸屏上可进行分段调节4.1.4声功率：≥9级可调4.1.5噪声抑制：≥6级可调；4.1.6边缘增强：≥8级可调；4.1.7斑点噪声抑制：≥6级可调；4.1.8空间合成：≥4级可调；4.1.9帧相关：≥5级可调；4.1.10线密度：≥3级可调；4.1.11帧速率：≥3级可调；4.1.12自适应亮度调节：≥11级；4.1.13自适应对比度调节：≥36级；4.2彩色多普勒成像4.2.1成像方式：包括速度、方差、能量、方向能量显示等；4.2.2血流优先: ≥8级可调；4.2.3采样包数: ≥4档可调；4.2.4轴向平均（提高血流敏感度）: ≥4级可调；4.2.5平滑（降低血流噪声）: ≥4级可调；4.2.6帧相关: ≥ 6级可调；4.2.7 B抑制（提高血流敏感度）: ≥ 7级可调；4.2.8彩色基线翻转；4.2.9彩色隐藏技术：不用回到二维模式就可以隐藏彩色，仅显示彩色速度标尺（非通过降低彩色增益实现）；4.2.10智能血流追踪技术，一键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时角度自动偏转。4.3频谱多普勒模式4.3.1显示格式：左右、上下、双工、三工、全屏模式；4.3.2基线位置：≥21档可调；4.3.4扫描速度：100-225可调级可调；取样门大小：0.5-80mm；4.3.6频谱平滑（减少显示噪声）: ≥ 4级可调；4.3.7灰阶图谱：≥23级可调；4.3.8快速校正角度：±30°，±60°可调；4.3.9音频滤波：≥4档可调5.探头规格；频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，频率带宽1.0-18.0MHz，二维基波频率≥6种变频，谐波频率≥10种变频。5.1腹部凸阵探头频率：1.5-6.0MHz，阵元数≥160阵元；浅表线阵探头频率：2.0-18.0 MHz，阵元数≥192阵元5.3腔体探头频率：4.0-12.0MHz
63 | 彩超工作站 |  | 台 | 1 | 功能要求 1、全面兼容AV、S-video、HDMI、DP、Dicom3.0各类信号接口，单界面操作：病人基本信息的录入，实时视频、采集图像、书写报告在一个软件界面上操作完成。2、权限控制：用户分角色（主任、医生、管理员等）、分权限管理，设置几个权限组，不同的用户分配到不同的权限组。3、自定义操作界面及流程： 软件界面可以自定义（如项目标签内容、项目位置、是否显示等）；软件操作流程可以定义（如登记新患者之后是直接采集图像还是采 集图像同时书写报告、鼠标双击时的联动操作等）；根据用户工作需要及流程设置相应的用户界面及联动操作，可以提高用户的工作效率。4、快捷键：根据医生使用习惯，常用操作可通过快捷键完成(如F1登记、F2登记+报告…F5采集…)，具体可参考程序上方菜单栏中的快捷键说明。5、多病人操作：可在书写第一个患者的报告的同时采集第二个或者第三个患者的图像，可以随时在多个患者病历之间进行采集图像或书写报告的切换操作。暂存区中默认可存放10个病历（可自定义设置）。6、克隆病历：多部位检查的患者，一次登记可分别书写、打印和保存多份报告。实现登记一次基本信息，一键操作即可打印多份报告的快捷享受，解决一个患者多部位检查的分项计费对应的检查报告单。7、图像采集与处理支持多种图像格式（BMP、JPG、DICOM3.0）。鼠标、键盘、脚踏、采集器、彩超采集键直接采集等多种采集方式。图像即采即存，有效的避免电脑死机、断电等原因造成的已暂存图像的丢失。智能采集，能根据彩超检查的情况开启自动采集图像功能。采集提示音，在采集单幅图像时给出提示音，提示采集成功。暂存区图像快速放大浏览。全屏视频：视频区可全屏显示。支持长时间、大尺寸、高清晰动态影像的录制，支持回放时采集图像，多种压缩编码可选，无需进入病案管理即可快速导出录像。图像导入导出：，可单幅、多幅，也可全部。病历导出：可单病历导出，也可全部病历导出（包含患者图片和检查报告单），无需借助任何浏览软件即可浏览可快速定位图像至存储文件夹。图像处理：提供常用的图像处理功能，如裁剪、亮度/对比度调节、旋转、测量、直线、标注等；具有左室壁16阶段和22阶段划分模式。 8、模板：模板快速写入报告；模板分类：可分类定义公共模板及私人模板；模板关联：书写报告时根据检查项目可快速打开相应模板；模板排序：可自定义模板的顺序，将常用模板放至前端。9、词条及特殊符号：词条快速添加及删除，录入文字自动匹配词条并给出联想提示（非输入法功能），词条联想随时开关；特殊符号写入报告。10、图像自动加载至报告中，默认加载前4幅，可任意调换，最多9幅。11、测量参数表格：各项测量表格可自定义，心脏及血流等检查部位的测量参数可以表格的形式填写及打印。12、具有四维预约功能（并可智能提醒），具有产科专用报告格式（格式及参数可自定义）。13、既往报告：复诊患者可快速查看既往报告（包括图像），并可将既往检查的报告内容有选择的写入本次检查中。14、报告对比：可快速对比相同患者的既往报告及图像，也可以对比任意患者的某一检查部位的报告及图像。15、随访病历：特殊病人需要随访时，可设置随访日期，临近随访日期时系统会 弹出随访病历窗口并可以打印，方便科室提前通知患者复查。16、报告图像标志：从病历管理中打开报告后，报告图像中显示的是当初打印时的图像。17、电子签名：检查医生、报告医生及会诊医生可实现电子手写体签名。18、提供打印预览及快速打印功能。19、报告单：报告单自定义（单幅、两幅、三幅、四幅、六幅图像等报告单格式）；报告单缩放打印（无需调整打印机）；报告单导出，可将报告单以图片、网页、文本的格式导出。20、阳性、诊断符合、随访、畸形等标志。21、提供十几种统计报表（可定制）。22、数据打包自带浏览器，报告、图像、录像同时打包。 三、配置要求 品牌商用机21.5吋液晶显示器Intel酷睿CPU8GB 内存1T高速硬盘键盘和鼠标高保真采集脚踏开关高清视频连接线专业高分辨率高清彩色视频采集卡连供彩色喷墨打印机超声医学影像工作站高清版软件
64 | DR |  | 台 | 1 | 本产品具有透视和摄影功能，供医疗单位用于胸部、腹部、骨与软组织摄影及胃肠造影检查。 1、技术参数动态数字探测器① 探测器类型：动态平板探测器；②视野范围：≥17x17英寸；③摄影像素：＞800万；④透视像素：≥200万；⑤在动态过程中点片矩阵：≥3072*3072；⑥点片摄影准备时间：＜1s；⑦输出灰阶：≥16位；⑧成像时间：≤5秒；⑨静态片空间分辨率：＞3.4LP/MM；⑩可动、静态转换；⑪不含影像增强器的探测器优先考虑。 2、高频高压发生器（非连续式高压发生器）①最大输出功率：50KW；②摄影最大管电压：≥150kV；③脉冲透视最小管电流: ≤0.5mA；④脉冲透视最大管电压：≥120kV；⑤摄影管电流: ＞630mA；⑥摄影最大mAS值：≥630mAS；⑦具有自动亮度控制功能（ABS）。 3、X射线管组件 ①焦点：小焦0.6X0.6mm、大焦1.2X1.2mm；②最高输出电压：150KV；③球管热容量：≥300KHU；④阳极最高转速：≥2800转/min；⑤球管功率：≥20KW/50KW 4、UC臂多功能机架①机械运动方式：电动控制,含有胸片位与卧位一键操作功能；②探测器中心距地距离最小距离：＜500mm；③SID：1000～1800mm；④臂旋转范围：-30°～+120°；⑤探测器旋转范围：≥60°；⑥探测器旋转方式：电动。 5、DR专用移动摄影床或四向浮动床 ①摄影床床面尺寸：≥2000mm(长)×650mm（宽）×750mm（高）。 6、站台参数（选配） ①、尺寸：站台高度≥2000mm； 7．工作站硬件 ①CPU双核Dual-Core≥2.7G，2M缓存，内存≥4GB，通讯网卡≥1000M网卡；②CD/DVD刻录：DVD光驱，CD/DVD刻录，硬盘容量≥500GB；③显示器≥24英寸液晶显示器； 8．医生登记采集诊断工作站软件功能①具有透视视频录制、保存、实时回放、任意段截取保存并发送PACS功能，及时有效的保存数据；②为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，高压发生器、软件系统、整机为同一厂家生产；③病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、回放，自动调窗，自动裁剪，自动发送；图像处理：图像校正，图像翻转，EAE图像处理增强，IEQ图像处理；图像观察：查看静态图像、查看动态影像、窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原；④病历报告：病人信息自动加载、专家模板；⑤胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；⑥DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站；⑦保证可以对用户升级；⑧可支持全身拼接功能。 9．售后服务①开通7*24小时，800全国免费客服电话，保证开机率95%以上；②对DR重要部件探测器拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决；③接到报修电话后，2小时内响应，服务工程师48小时内上门服务。
65 | 数字射线机房 | 2个挡铅钡沙 | 台 | 1 | （1）国家标准：GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（2）国家标准：GBZ130-2013《医用X射线诊断卫生防护标准》（3）国家标准：GBZ126-2002《医用电子加速器放射卫生防护标准》（4）国家标准：GBZ176-2006《后装r源近距离治疗放射卫生防护标准》（5）国家标准：GBZ120-2006《临床核医学放射卫生防护标准》 一、电动平移防辐射铅门：门洞尺寸：1500*2100成品门尺寸：1800*2250*3mmpb（1）、30*50*2.5mm镀锌方钢制作承重骨架；（2）、内衬9mm优质细木工粘贴3mmPb铅板（1#纯铅，含铅量99.994%以上）；（3）、内外饰面板采用1.0厚度304拉丝不锈钢板，镜面不锈钢边框；门体设有镜面不锈钢防撞腰带；（4）、重型铝型材导轨，尼龙静音吊轮，配置加强膨胀螺丝及地面加强止摆器、天槽盖；（5）、安装（射线有害、灯亮勿入）字样警示灯，粘贴电离辐射警示牌；(6)、门、灯联动，门开灯灭，门关灯亮二、电动装置：加重型，含遥控及红外线防夹三、手动平开铅门：1000*2100*2，（1）、30*50*2.5mm镀锌方钢制作承重骨架；（2）、内衬9mm优质细木工粘贴3mmpb铅板(1#纯铅，含铅量99.994%以上）；（3）、内外饰面板采用1.0厚度304拉丝不锈钢板，不锈钢门框；（4）、门槛人性化斜坡设计，防止踢脚摔倒；（5）、合页采用顶针式加重转轴，内置钢珠，开启轻便；（6）、配豪华不锈钢机械锁四、铅玻璃，1000*2000*3mmpb，采用ZF3A级高铅制作，可视度达到95%，耐酸碱，防腐蚀，化学性质稳定无磁性毒性，具有良好的吸收X射线和Y射线功能，防护标准3mmpb四、铅框：洞口预留1080*2080五、墙面硫酸钡沙施工：6800*6400*3200，高性能防辐射材料，分批次施工，防护标准3mmpb六、顶部双层钡板施工：6800*6400，高性能防辐射铅钡复合板防护，标准达到3mmpb七、顶部骨架焊接：6800*6400，40*60*1.5镀锌管焊接 八、铅百叶排气口：300*300，内含铅皮
66 | 数字DR稳压电源 | DR专用（100kw） | 台 | 1 | 容量：100KVA 输入电压：3P380V±15%，15%以上需先说明 输出电压：3P380V，1～5%可调 输出精度：±2% 效率：＞98% 频率：50Hz/60Hz 负载功率因素：0.8 响应时间：＜1 秒，当输入变化＜10%时 波形失真：无附加波形失真。过压保护：输出相 250V±5V 欠压保护：输出相 183V±5V 冷却方式：自然冷却 绝缘电阻：符合大部分国际标准 绝缘等级：B级 抗电强度：AC2000V/1min 无击穿 工作方式：连续 认证：通过 EMC、Rohs 认证，CE 认证 显 示：LCD 屏显示输出电压和电流各三组显示、通电状态、工作状态显示 保 护：过流/短路保护、过压/欠压保护、缺相保护 保护开关：保护开启/关闭可自由选择 结构：内部封闭式安全结构，底部滚轮方便人性化 适用范围：各种 DR、CT 和小型 MRI 等医疗设备及医院整体稳压；广电、企业、流水线等。 使用条件：环境温度：-10℃～40℃；湿度：0～95%；海拔高度应小于 1000m，超过则需加容；安装场所应 在室内，无严重振动或颠簸，且无严重绝缘的气体，蒸汽，灰尘，污垢及其他爆炸性和腐蚀性介质。
67 | UPS电源 |  | 台 | 2 | 产品特点：纯正弦波输出、零秒自动转换、自动稳压、防雷击浪涌保护，RS232接口实现远程控制、 DSP全数字化控制、环境适应性强、可靠的保护功能。 主要参数： 产品特点：(数据仅作参考，可能依实际情况调整) 容 量：6KVA/5.4KW 输入频率：40Hz～70Hz, 50/60Hz自适应 产品拓扑:在线式双转换 输入电压：110-300V 输出电压：220V±1% 输出频率：50Hz/60Hz 延长时间：10～15分钟，半载加倍 转换时间：零中断 通讯界面：RS232+Intellingnet Slot 输出波形：正弦波 波形失真：线性负载＜3%，非线性负载＜6% 负载功率因素：0.7滞后（0.8滞后） 绝缘等级：B级 超载能力：105-125%，维持1min，125-150%维持30s，≥150% 立即转旁路 冷却方式：强制风冷 电池类型：内置7AH密封免维护铅酸蓄电池 保 护：过流/短路保护、旁路保护、电池低压保护 尺寸mm：450x192x730（含滚轮） 适用范围：彩色B超、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、ICU监护仪等医疗系统、医用冷藏柜、气相色谱仪、CT和MRI的工作站；安防设备、通讯设备、数据处理中心、计算机机房等。 使用条件：环境温度：0℃～40℃；湿度：0～90%；海拔高度应小于1000m，超过则需加容；安装场所应在室内，无严重振动或颠簸，且无严重绝缘的气体，蒸汽，灰尘，污垢及其他爆炸性和腐蚀性介质。 配置清单：主机一台、保修卡、合格证、说明书各一份。
68 | 血球分析仪 |  | 台 | 1 | 1白细胞分类：全自动五分类；2白细胞总数计数：激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色；3检测原理：激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色；4检测光源：半导体激光5检测速度：每小时不少于60个样品；6红细胞血小板检测原理：双鞘流技术+阻抗法；7白细胞五分类检测模式及用量：全血模式 用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类末梢血模式 用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类；8测试参数（不包含图形）：不少于28项参数；9幼稚细胞检测：提供幼稚粒细胞定量检测结果，包括异常幼稚粒细胞，异常淋巴细胞，原始细胞等；10线形范围：WBC：0-400×109/LRBC：0－8×1012/LPLT：0-5000×109/L；11精密度：WBC：≤3%;RBC：≤1.5%;PLT：≤4%；12仪器数据存储量：≥8000个检测结果；13报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能；14质控和校准：提供原厂配套的质控品和校准品（提供相应的医疗器械注册证），有独立校准系统；15：试剂管理：有试剂用量监测和提示功能；16操作系统及数据处理系统：windows XP系统，提供原厂配套的中文数据处理系统，通过中文操作系统、中文操作界面，实现中文报告单发放17镜检提示功能：配套镜检规则软件系统，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定
69 | 尿液有形成分分析 |  | 台 | 1 | 1.工作原理：利用人工智能机器视觉技术，以形态学自动镜检法对尿中有形成分进行自动识别与分类计数。2.检测项目：对尿中所有有形成分标准化分类及定量计数，对红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶等有形成分进行细分类并自动识别，提供尿路感染信息（提供发明专利证书）。3.红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印分析所得的曲线图和散点图。4.阴性过筛：低倍镜下对标本进行扫描，判定尿液标本的阴阳性，进行快速阴性过筛，提高检测效率。5.定位跟踪：模拟人工镜检，低倍镜下对大目标（上皮细胞、管型等）分类计数，对小目标（红细胞、白细胞、结晶等）定位，转高倍镜后，对定位小目标自动跟踪放大，对细微结构进行鉴别分类。6.智能采图：高速显微镜结合高速摄像，快速采集有形成分图像，高低倍镜自动转换，自动更换视野，自动快速聚焦，无需调焦液，聚焦控制精度达0.01um/步，确保图像采集焦聚的稳定性与图像的清晰度，可根据需要设置采图数。7.智能识别：依托人工智能，模拟人类大脑，具备自主学习、深度学习功能，应用上百种特征参数，基于四千多家用户的海量数据库不断训练，细胞自动识别准确率高于95%。8.多通道多线程控制：多通道分时工作，采用软件多线程控制，减少标本沉淀等待时间，加快检测速度。9.集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。 10.质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的有形成分质控品，分高浓度、中浓度、低浓度及灵敏度四个浓度（提供注册证）。11.校准功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的校准品（提供注册证）。12.报告方式：可选择国际通用定量单位、半定量或定性方式，提供实景图及红细胞形态学分析图，图文并茂。13.检测速度：60-120标本/小时。14.检出率：浓度为5个/µL左右的样品检出率98%以上。15.重复性：CV≤7%（500～1000个/µL）16.交叉污染：浓度（4600～5400）个/µL：≤1个/µL；浓度（9200～10800）个/µL：≤2个/µL。17.正常人群参考值：仪器具备由多家权威医院通过大量实验及统计分析后发布的正常人群参考值，判别标本阴阳性有据可依，保证结果的准确性（提供相关证明材料）。18.数据存储量：≥50万个19.打印机：激光打印机20.数据接口：双向通讯接口，方便数据传输。
70 | 全自动化学放光免疫分析仪 |  | 台 | 1 | 基本参数：测试速度：200测试/小时 面积＜0.68m2,单位面积测速＞294T/ m224小时待机，样本随到随测 第一个测试结果： ＜18min样本装载系统：一次可装载72个样本，支持不间断连续加载支持急诊优先，可自定义急诊位样本位配备状态指示灯，实时显示使用状态条码扫描：仪器内部标配样本条码扫描样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管样本编辑模式：联网Lis系统、条形码识别、软件生成、手动编辑试剂装载系统：20个试剂位，支持不间断连续加载24小时冷藏，试剂仓温度7-13℃RFID 射频识别技术，高速读取试剂盒全部信息试剂位配备状态指示灯，实时显示使用状态试剂特性：集成式试剂盒，无须预处理，即开即用校准品内置，无需另购内置十点定标标准曲线，两点校准定标曲线定标加样系统：采用离子流抛光的钛合金试剂针，特氟龙包被具有液面探测、随量跟踪、凝块探测、防气泡干扰、碰撞探测、自动清洗等功能样本加样量：10-200ul；试剂加样量：10-450ul 耗材系统：反应杯单杯设计，一次可装载364个，支持不间断连续加载底物：底物1、2一次性各可加载230mL，实时余量监控清洗液：清洗液桶10L，不间断连续加载，实时余量监控 配备耗材状态指示灯，实时显示所有耗材使用状态反应系统：蜂窝式固体直热，保温设计，稳定37℃孵育可同时温育80个反应杯反应区带混匀装置，非接触式涡旋混匀清洗系统：4重磁分离，步进式交互磁场3个独立非接触式磁球旋涡清洗装置4根抽废液针各有独立清洗装置，表层镀特氟龙测量系统：检测器：PMT光子计数器，包含加热与制冷双向温控功能，稳定的光测量环境废弃物处理：废弃反应杯：装载量≥520，实时数量显示 防生物风险：浓、淡废液管路分离，支持连接废液桶及直排管道，反应后废弃物固、液分离。 软件系统： 人性化的软件界面（支持多国语言）支持COM口及以太网与医院Lis系统连接支持SnibeLinker®远程诊断具有实时显示仪器工作环境、实验运行状态、所有耗材余量功能具有故障自恢复与自动完成剩余测试功能稳定期最长可达4周
71 | 酶标仪、洗板机 |  | 台 | 1 | 酶标仪 一、基本参数 1、波长：400-750nm，8个滤光片位置（标配405、450、492、630nm；选配414、546、578、690nm）2、测量范围：0.0-4.0（A）3、检测通道：8通道。4、测量方式：单波长、双波长、两点法、动力法、多波长、外部计算机控制测量。5、计算方式：吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、列减法等。需要提供检测报告证明文件。6、测试速度：≤96孔/3秒（完成一次96孔板读数）。需要提供检测报告文件。7、稳定性：≤0.004。8、重复性：≤0.005A。9、显示方式：中文。10、存储容量：可存储≥450个检测程序和≥800次96孔板检测结果11、打印功能：标准外接打印机（不接受内置打印机），打印A4纸张报告单。12、配套耗材：具有同品牌配套免疫试剂，至少具有乙肝五项，丙肝、梅毒、艾滋项目，需要提供注册证。 二、满足设备运转的基本配置：1、主机一台， 2、打印机一台三、商务条款1、投标产品生产企业具有IS9001和ISO13485体系证书。 洗板机 一、基本参数1、洗板的类型：96孔板（U,V或平底板）2、洗头：8道或12道3、自检功能：具备4、吸排液方式：正负压方式，双泵控制吸排液5、液面感应及报警：具备液面感应装置，可及时进行报警处理6、程序内存：≥90个洗板程序7、通道数：≥2通道8、液体容器：2L洗液瓶，2L缓冲瓶，2L废液瓶9、用户界面：触摸式按键，液晶显示屏10、清洗次数：1－10遍，可预置11、残液量：一点吸液法≤1ul，二点吸液法≤0.7ul，需要提供检测报告证明文件。12、加液精度：CV≤2%13、浸泡时间：0－10min，可预置*14、加液量：0—4200ul(每次递增≤50ul) 二、满足设备运转的基本配置：1、主机一台。 2、8道和12道清洗头各一个。三、商务条款1、投标产品生产企业具有IS9001和ISO13485体系证书。
72 | 医用紫外线消毒灯车 | 监区罪犯用 | 台 | 36 | 65W+臭氧、可旋调，定时功能，延时启动，底部安装万向轮，方便移动，生产企业有消毒产品生产企业卫生许可证
73 | 药械柜 | 武警 | 个 | 1 | 不锈钢加玻璃材质，1.8米×0.6米×0.4米
74 | 诊断床 | 武警 | 个 | 1 | 1.2米×0.6米×0.8米
75 | 诊断椅 | 武警 | 个 | 1 | 0.39米×0.38米×0.87米
76 | 室外素质拓展道具箱 | 罪犯心理方面 | 个 | 1 | 七大主题，35个活动项目，游戏内容：制作姓名牌、进化论、我是谁等
77 | 智能击打呐喊系统 | 罪犯心理方面 | 套 | 1 | 43寸LED液晶触控屏；分辨率：1920*1080；钢制外壳内置无线传感器
78 | 心理健康自助仪 | 罪犯心理方面 | 台 | 1 | 21.5寸液晶触控屏；分辨率：1920*1080；钢制外壳内置双声道环绕音响
79 | 音乐放松减压椅 | 罪犯心理方面 | 个 | 2 | 净重55kg；独立电动控制系统、播音系统、七点振动按摩系统，15寸液晶屏播放器；U盘一个（包含心理视听资料及心理音乐图片视频）
80 | 实体宣泄人 | 罪犯心理方面 | 个 | 1 | 材质：高密度发泡棉；模块：3000mA充电锂电池，60-130db高音量输出；特点：物理旋钮、红外遥控双控制；四大角色
81 | 实体摔跤人 | 罪犯心理方面 | 个 | 1 | 材质：超纤面料复合缓震层；特点：面料防水耐磨，模仿人体体型，骨架实心塑料，回弹性强不易变形
82 | 心理沙盘 | 罪犯心理方面 | 台 | 2 | 沙具陈列柜：160*80*33cm；标准工字腿沙盘，采用松木材质，实木支架榫卯结构无钢钉，9层沙具柜，天然海沙，环保底漆
83 | 团体活动桌椅 | 罪犯心理方面 | 个 | 2 | 面板为多层板，环保哑光烤漆，厚度2.5cm，颜色可定制，桌角采用304不锈钢，坚固不易变形，可组合成圆形、扇形、方形等十几种排列方式
84 | 心理挂图 | 罪犯心理方面 | 张 | 20 | DIY数字油画
85 | 团体活动箱 | 罪犯心理方面 | 个 | 1 | 八大主题，64个游戏
86 | 手推车 | 罪犯心理方面 | 个 | 1 | 车板材质，加厚pp材质，脚轮材质，TRP材质，脚轮规格5寸，产品承重约800斤