## 内蒙古医科大学附属医院日常防护用品采购项目
内蒙古医科大学附属医院日常防护用品采购项目
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 医用外科口罩（绑头式独立包装） | 1、口罩外观应整洁、形状完好，采用四包边工艺（直接点焊成型）； 符合：YY0469-2011《一次性使用医用外科口罩技术要求》《医用外科口罩》。 2、规格：17.5cm×9.5cm±10%，绑头式独立包装。 3、结构：口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的鼻部中段至下颌。 4、口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。鼻夹长度应不小于8.0cm。 5、口罩带应戴取方便。每根口罩带与罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。 6、2ml合成血液以16.0kPa (120mmHg)压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透。 7、细菌过滤效率：口罩的细菌过滤效率应不小于95%；颗粒过滤效率：口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%。 8、口罩两侧面进行气体交换的压力差应不大于49Pa。 9、口罩材料应采用不易燃材料，口罩离开火焰后燃烧不大于5s。 10、口罩应达到灭菌要求。 11、口罩经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不得大于10ug/g。 12、口罩层中的熔喷布必须达到FFP2要求及过滤效率95%以上，提供生产企业开具给织造企业发票及检测报告。 13、提供产品二类医疗器械注册证及第三方检测报告，投标时提供成品的样品。 | 只 | 10000 | 0.68 | 6800 | 样品
2 | 医用外科口罩（挂耳式独立包装） | 1、口罩外观应整洁、形状完好，采用四包边工艺（直接点焊成型）； 符合：YY0469-2011《一次性使用医用外科口罩技术要求》《医用外科口罩》。 2、规格：17.5cm×9.5cm±10%，挂耳式独立包装。 3、结构：口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的鼻部中段至下颌。 4、口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。鼻夹长度应不小于8.0cm。 5、口罩带应戴取方便。每根口罩带与罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。 6、2ml合成血液以16.0kPa (120mmHg)压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透。 7、细菌过滤效率：口罩的细菌过滤效率应不小于95%； 颗粒过滤效率：口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%。 8、口罩两侧面进行气体交换的压力差应不大于49Pa。 9、口罩材料应采用不易燃材料，口罩离开火焰后燃烧不大于5s。 10、口罩应达到灭菌要求。 11、口罩经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不得大于10µg/g。 12、口罩层中的熔喷布必须达到FFP2要求及过滤效率95%以上，提供生产企业开具给织造企业发票及检测报告。 13、提供产品二类医疗器械注册证及第三方检测报告，投标时提供成品的样品。 14、核心产品 | 只 | 1600000 | 0.58 | 928000 | 样品
3 | 纱布口罩 | 1、16cm*19cm头戴式16层纯棉纱布符合中国GB15979标准 2、投标时提供成品的样品。 | 只 | 100 | 6 | 600 | 样品
4 | 一次性医用帽 | 产品规格：弹簧型，大号 1、帽的尺寸：弹簧帽的长在自然状态下不小于150mm。 帽佩戴要求：帽佩戴好后，头发应能完全被罩住，不应伸出帽体。 2、帽所用的非织造布规格不小于35g/m²,其纵向断裂强力应≥17N，横向断裂强力应≥3N，提供原材料检测报告。 3、帽所用的皮筋弹性要好，拉长至自然长度的2倍，松开后长度增加不超过拉长前长度的15%。 4、帽为非织造布热合制成，热合应均匀、牢固。 5、帽应无菌，经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10µg/g。 6、提供产品医疗器械注册证。 7、投标时提供成品的样品。 8、核心产品 | 顶 | 800000 | 0.48 | 384000 | 样品
5 | 一次性塑料鞋套 | 规格：17cm×38cm 1、全新优质PE材质，材质厚度≥5丝。 2、皮筋束口，使用方便，耐用。 3、投标时提供成品的样品。 | 双 | 700000 | 0.48 | 336000 | 样品
|  | 合计 |  |  |  | 1655400
说明：1、投标报价中含人工费、材料费、管理费、利润、规费、税金、运费。2、投标人须单独制作分项报价表并附在响应文件中，未提供分项报价的或投标报价（包括分项报价，投标总报价）超过采购预算的，为无效投标。3、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照一家投标人计算。

## 内蒙古医科大学附属医院防疫用品采购项目
内蒙古医科大学附属医院防疫用品采购项目
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 医用防护口罩 (N95) | 1、规格：头戴折叠式；厚度为5层热压而成。 2、口罩带应有调节功能装置，应有足够强度固定口罩位置，每根口罩带与口罩连接点的断裂强力应不小于10N； 符合：GB19083-2010《医用防护口罩》技术要求。 3、口罩应覆盖佩戴者的口鼻部，应有良好的面部密合型，表面不得有破洞、污渍，不应有呼气阀。 4、口罩上应配有外置鼻夹增加密封，鼻夹应具有可调节性；产品上有品牌识别图案及执行标准。 5、在气体流量为85L/min，口罩对非油性颗粒过滤效率应≥95%。 6、在气体流量为85L/min情况下，口罩的吸气阻力不得超过 343.2Pa(35mmH₂O)。 7、将2ml合成血液以10.7kpa (80mmHg)压力喷向口罩，口罩内侧不应出现渗透。 8、口罩外表面沾水等级应不低于GB/T4745-2012中3级的规定。 9、口罩所用材料不应具有易燃性，续燃时间应不超过5s。 10、口罩设计应提供良好的密合性，口罩总适合因数应不低于100。 11、18cm×16cm、16cm×14cm、16cm×11cm、 14cm×10cm、12cm×8cm；允差为标称尺寸的±10%。 12、口罩应达到灭菌要求；口罩经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不超过10µg/g。 13、口罩层中的熔喷布必须达到FFP2要求及过滤效率95%以上，提供生产企业开具给织造企业发票及检测报告。 14、提供产品二类医疗器械注册证及第三方产品检测报告，报告内必须有密闭性检测项目，投标时提供成品的样品。 15、核心产品 | 只 | 300000 | 6.5 | 1950000 | 样品 为了提高脸型贴合度，需提供三种品牌组合，数量各占 三分之一。
2 | 医用防护服 | 1、外观：1.1 防护服应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。 1.2 防护服连接部位可采用针缝、粘合或热合等加工方式。针缝的针眼应密封处理，针距每3cm应为8针～14针，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合或热合等加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡。 1.3 装有拉链的防护服拉链不能外露,拉头应能自锁。 2、结构：2.1 防护服为连身式结构，克重≥80g/m²，提供成品相应克重的证明材料。 2.2 防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密。 2.3 袖口、脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。 3、型号规格：防护服型号规格170#-185#、特体。 4、液体阻隔功能：4.1 抗渗水性：防护服关键部位静水压不低于1.67kPa(17cmH₂O)。 4.2 透湿量：防护服材料透湿量应不小于2500g/(m2.d)。 4.3 抗合成血液穿透性：防护服抗合成性血液穿透性应不低于1.75kPa。 4.4 表面抗湿性：防护服外侧面沾水等级应不低于3级的要求。 5、断裂强力：防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45N。 6、断裂伸长率：防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。 7、过滤效率：防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。 8、抗静电性：防护服的带电量应不大于0.6μC/件。 9、防护服应达到灭菌要求；若经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残量应不大于10µg/g。 10、提供产品二类医疗器械注册证及第三方检测报告，投标时提供成品的样品。 | 件 | 100 | 55 | 5500 | 样品
3 | 一次性塑料靴套 | 规格：35cm×75cm 1、靴套应洁净、表面不应有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。 2、靴套由PE材质与皮筋热融固定而成，产品厚度≥7丝。 3、投标时提供成品的样品。 | 双 | 500 | 5 | 2500 | 样品
4 | 医用防护面屏 | 1、医用防护型，I型 2、透明塑料材质不反光，固定头部海绵断口设计适合弯曲固定方便。 3、符合GB14866-2006，《个人用眼护具技术要求》。 4、投标时提供成品的样品。 | 只 | 1000 | 5.8 | 5800 | 样品
5 | 医用防护眼罩 | 1、医用防护型，医用隔离眼罩。 2、透明塑料材质，全封闭、防雾、防冲击、带可调节松紧及纽扣。 3、符合GB14866-2006，《个人用眼护具技术要求》。 4、投标时提供成品的样品。 | 副 | 100 | 18 | 1800 | 样品
6 | 医用隔离衣 | 规格：褂式 120cm×160cm 1、隔离衣应干燥、洁净、无霉斑、表面不应有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。 2、隔离衣关键部位材料的断裂强力应不小于30N。 3、隔离衣关键部位的断裂伸长率应不小于10%。 4、产品由具有一定防护特性的无纺布复合材质制成。 5、投标时提供成品的样品。 6、独立包装。 | 件 | 10000 | 16 | 160000 | 样品
|  | 合计 |  |  |  | 2125600
说明：1、投标报价中含人工费、材料费、管理费、利润、规费、税金、运费。2、投标人须单独制作分项报价表并附在响应文件中，未提供分项报价的或投标报价（包括分项报价，投标总报价）超过采购预算的，为无效投标。3、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照一家投标人计算。