## Slide 1
马产业大楼

## Slide 2
动物标本室Ⅰ
121.8m2
兽医
动物标本室Ⅱ
113.8m2
兽医
标本制作室
75.6m2
兽医
宠物美容实训室
111 m2
兽医
配电室
150 m2
解剖室
（预留）
100 m2
兽医
中兽医实验室
100 m2
兽医
预留实验室
111 m2
分子营养实验室
111 m2
畜牧
前处理、天平、
准备室
100 m2
畜牧
养分分析室
100 m2
畜牧
111 m2
畜牧
饲料品控实验室
马业大楼一层
值班室
蒸馏水房

## Slide 3
马业大楼二层
微生物实验室
121.8 m2
兽医
兽医
准备室
31.9 m2
传染病实验室
110 m2
兽医
病理切片制作室
75 m2
兽医
病理数码互动室
110 m2
兽医
寄生虫实验室
100 m2
兽医
生理生化实验室
100 m2
兽医
药理实验室
110 m2
兽医
教师
休息室
30.6 m2
办公室
30.6 m2
马运动性能
分析室
75 m2
马术
马基因工程
实验室
75 m2
马术
预留
75 m2

## Slide 4
马业大楼三层
计算机房
120 m2
畜牧
繁育实验室
110 m2
畜牧
分子遗传育种实验室
75 m2
畜牧
畜牧兽医虚拟仿真实训室
120 m2
畜牧
马虚拟仿真实训室
110 m2
畜牧
智慧牧业实训室
120 m2
畜牧
预留
75 m2
畜牧
胚胎工程实验室
75 m2
畜牧
细胞间
缓冲区

## Slide 5
马业大楼四层
马业大楼五层
教室
教室
教室
教室
教室
教室
教室
教室
教室
教室
教室
会议室
办公
办公
办公
办公
试卷库
预留教室
工会小家
办公
打通
打通
学办
就业
办公
办公
办公
办公
档案室
畜牧教研室
兽医教研室
运动马教研室
打通
学生创新创业办公室

## Slide 6
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v 10A
地漏
水池
危化品室(40㎡)
9m
落地通风橱
监控电源
空调电源16A 2600W
1、 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀）；
2、 总功率5KW。

## Slide 7
动物标本室Ι（沈向华）
环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀），双开门。
地面电源8个。
水池（上下水点）1个，地漏（下水点）1个。
通风排气口 1 个。
主要仪器设备包括：冰箱1个（200W）、多功能触摸一体机1个（500W）、空调1个（4000W）、投影仪音响设备（600W）。
220V，16A电源1个；10A电源24个；数据点位（网线接口）2个。
总功率 5300W。

## Slide 8
动物标本室Ⅰ(121.8m2)
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
10A
10A
10A
10A
10A
10A
16A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
地面电源
多功能一体机（500W）
空调(4000W)
投影仪、音响设备
（600W）

## Slide 9
动物标本室Ⅱ（沈向华）
1. 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀），双开门。
2. 地面电源8个。
3. 水池（上下水点）1个，地漏（下水点）1个。
4. 通风排气口 1 个。
5. 主要仪器设备包括：冰箱1个（200W）、多功能触摸一体机1个（500W）、空调1个（4000W）、投影仪音响设备（600W）。
6. 220V，16A电源1个；10A电源23个；数据点位（网线接口）2个。
7. 总功率 5300W。

## Slide 10
动物标本室Ⅱ(113.8m2)
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
10A
10A
10A
10A
10A
10A
16A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
多功能一体机（500W）
投影仪、音响设备
（600W）
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
地面电源
空调(4000W)

## Slide 11
标本制作室（郭志凯）
1. 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀），双开门。
2. 解剖实验台 2 个，高度 800mm。
3. 水池（上下点） 2个，地漏（下水点） 2 个。
4. 通风排气口 1 个。
5. 主要仪器设备包括：真空泵（1000W）、冷冻干燥机（1000W）、电动切割机（1000W）、电磁炉（2200W）、
冰箱200W。
6. 220V，10 A 电源 16 个；数据点位（网线接 口） 2个。
注：所有实验台电源 插座，高度均在台面以上。
7. 总功率5400W。

## Slide 12
标本制作室(75.6m2)
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
真空泵
（1000W）
冷冻干燥机
（1000W）
电动切割机（1000W）
电磁炉
（2200W）

## Slide 13
解剖室（预留）（嘎利兵嘎）
1. 双开门。
2. 解剖台4个（1000mm*1500mm），边台2个(宽600mm)，实验台面高度800mm。
3. 隔开1间20m2准备间。
4. 水池（上下水点）2个，地漏（下水点）3个。
5. 主要仪器设备包括：冰箱1个（200W）、离心机2个（400W）、全自动洗衣机1个（1700W）、电磁炉1个（2200w）。
6. 220V，16A电源3个；10A电源16个；数据点位（网线接口）1个。
注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。
7. 总功率5000W。

## Slide 14
解剖室（预留）(100m2)
衣柜
10A
10A
靠墙边台
10A
10A
解剖台
解剖台
解剖台
解剖台
靠墙边台
消毒池
紫外灯
紫外灯
紫外灯
洗衣机
10A
解剖器械柜
准备间
10A
10A
16A
16A
10A
10A
10A
16A
10A
10A
10A
10A
投影仪幕布
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
药品柜
10A
10A
电磁炉(2200W)
全自动洗衣机
(1700W)

## Slide 15
中兽医实验室（史冬艳）
1. 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀），实验室前后门为双开门。
2. 中央实验台3个（耐酸耐火台面，附水池1500mm×4000mm，见设计图）。
3. 试验台安装水池（要求上下水点）共4个，地漏（下水点）3个（位置见设计图）。900mm×800mm 烘干箱放置台1 个、可移动试验台1个(长3000mm×宽600mm×高800m)、6000mm×6000mm靠墙附水池实验台（附水池）1 个。
4. 化学药品柜2个（推拉门式）。
5. 冰箱1个（200W）、烘箱（电热干燥箱1600W）1个、药材切片机1个（750W）、药物粉碎机1个（2000W）、电磁炉5个（2200W）。
6. 220V，16A电源4个；220V，10A电源30个；380V电源1个；数据点位（网线接口）2个。
注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。（非试验台插座高度也应在0.8m以上）
7. 总功率15000W。

## Slide 16
中兽医实验室(100m2)
靠墙边台
10A
10A
10A
10A
10A
讲桌电脑一体
烘箱
16A
投影仪
10A
房顶
10A
900
10A
800
可活动实验台
靠墙边台尺寸：长（实际距离）✖️宽600✖️高800
图中尺寸单位：mm
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
靠墙边台
长3000✖️宽600✖️高750
靠墙边台尺寸：长6000✖️宽600✖️高800
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
16A
1500
4000
16A
10A
10A
冰箱
16A
6000
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
药材切片机
（750W)
粉碎机
(2000W)
电磁炉
电磁炉
电磁炉
电磁炉
电磁炉
电磁炉2200W*5

## Slide 17
预留实验室(111m2)（哈登楚日亚）
1. 双开门。
2. 中央实验台2个，边台1个，高度800mm。
3. 水池（上下水点）1个，地漏（下水点）3个。
4. 药品柜 1 个。
5. 220V，10A 插座 19个；380V，10A 插座1 个；数据点位（网线接口）1个。
注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。
6. 总功率 7000W。

## Slide 18
预留实验室(111m2)
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
药品柜
靠墙边台
16A
10A
10A
10A
10A
16A
10A
10A
10A
10A
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
10A
10A
10A
3000W
4000W

## Slide 19
宠物美容实训室（葛海燕）
1. 隔出一间面积约4-5m2 的准备间。内预留2 个上水、2 个下水、2个插座（分别在高1.2m 和0.5m 处），安装玻璃隔断。
2. 暂养区：1 个插座（在高0.5m 处），放置4-6 个宠物笼。
3. 洗浴区：靠窗户2 个插座（在高0.5m 处）、东南角3 个16A 插座（2.2 米处）。洗浴池上下水3 个。安装2-3 台热水器（3000W），2-3 个不锈钢洗浴池，洗衣机（1000W）。
4. 烘干区：4 个插座（在高1.2m 处），安装2-3 台全自动宠物烘干箱（2200W）。
5. 靠墙边台：3 个插座（在高1.2m 处），边台长2-3 米，高度0.8 米。安置超声洁牙机（500W），专业吹风机（2800W）。
6. 器械柜：1 个插座（在高1.2m 处），安装器械柜3 米。
7. 消毒柜： 1 个插座（在高1.2m 处），购置消毒柜（1200W）1 台。
8. 中央教学区：12 个地插（分3 组），购置12 个美容桌，立式吹风拉毛机（2200W）。
9. 讲台两侧：3 个插座 （2 个在高0.5m 处，1 个在2.2m 处）。
10. 教室前后安装音响预留2 个插座（高2.2m 处）。
11. 教室顶棚预留1 个插座，安装紫外线消毒灯。
12. 通风口8 组，吸顶式。
13. 数据点位（网络接口）1 个。
14. 预留380V 电源1 个。
15. 总功率25500W。

## Slide 20
宠物美容实训室(111m2)
器械消毒柜
器械柜
洗浴区
烘干区
靠
墙
边
台
准备区
热水器
洗衣机
服装柜
电脑桌
暂养区
10A
10A
10A
10A
10A
16A
16A
10A
10A
16A
10A
10A
16A
16A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
10A
热水器（3000W）
热水器（3000W）
热水器（3000W）
洗衣机（1000W）
全自动宠物烘干箱（2200W）
全自动宠物烘干箱（2200W）
全自动宠物烘干箱（2200W）
超声洁牙机（500W）
专业吹风机（2800W）
消毒柜（1200W）
立式吹风拉毛机（2200W）
立式吹风拉毛机（2200W）

## Slide 21: 分子营养实验室（111㎡） 1、环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀）；双开门； 2、中央实验台3个，靠墙一圈边台； 3、中央试验台侧面安装水池，两个门边各安装1个水池（每个水池2个水笼头）；每个水池旁边安装1个地漏； 4、通风排气口12个（吸顶式）； 5、主要仪器设备包括：冰箱1个（300W）、离心机1个（400W）、紫外可见分光光度计1个（300W）、原子吸收分光光度计1个（7000W）、原子荧光光度计1个（800W）、气相色谱仪1个（3000W）、高效液相色谱仪1个（2500W）、全自动氨基酸分析仪1个(3000W）、近红外分析仪1个（1700W）。 6、220V，16A电源8个，10A电源20个，380V电源1个； 7、功率：25000W； 注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。

## Slide 22
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
分子营养实验室(111m2)
10A
10A
10A
10A
10A
吸顶式通风
吸顶式通风
靠墙边台
10A
10A
冰箱
10A
10A
10A
16A
黑板
电脑桌
靠墙边台
靠墙边台
10A
16A
10A
10A
10A
吸顶式通风
10A
10A
10A
16A 原子吸收分光光度计 7000W
16A近红外分析仪1700W
16A 原子荧光光度计 800W
16A 气相色谱仪 3000W
16A 高效液相色谱仪 2500W
16A 全自动氨基酸分析仪 3000W

## Slide 23
养分分析实验室（111㎡）
1、 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀）；双开门
2、 学生实验台6个（耐酸耐火台面，附水池）；
三边墙附实验台（宽75cm，高70cm），实验台下装储物柜；
3、 黑板一块，装投影，学生存包柜；
4、配备独立配电箱；注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。
5、 主要仪器设备包括：冰箱1个（300W）、离心机1个（400W）、紫外可见分光光度计1个（300W）、马弗炉2个（每个4000W、配空气开关）、粗脂肪测定仪1个（3600W）、粗纤维测定仪1个（3200W）、凯氏定氮仪1个（2500W）、干燥箱2个（每个3000W）、电热板2个（每个1800W）、水浴锅2个（每个1500W）、电热套2个（每个2000W）。
6、总功率25KW。

## Slide 24
养分分析实验室(111m2)
16A
16A
16A
16A
16A
16A
16A 马弗炉 4000W 配空气开关
实验台
实
验
台
16A
实 验 台
10A
投影
10A
10A
380V
6个实验台上插座均>2000W
16A 水浴锅2个 各1500W
16A 电热套 2个 各2000W
16A 电热板2个 各1800W
16A 马弗炉 4000W 配空气开关
16A 干燥箱2个 各3000W
16A 凯氏定氮仪 3000W
16A 粗脂肪测定仪 3600W
16A 粗纤维测定仪 3600W
10A
10A

## Slide 25
预处理室+天平室+准备室（111㎡）
（一）预处理室（40㎡）
4000W
4000W
16A 消化炉 3600W
16A 消化炉 3600W
16A
电炉 4000W
16A 4000W 配空气开关
16A 干燥箱 3000W
天平台
天平台
天平台
高温台
高温台

## Slide 26
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v 10A
地漏
水池
（二）天平室（31㎡）
边台 高75cm 宽70cm
边台 高75cm 宽70cm
边台 高75cm 宽70cm
9m
3.5m

## Slide 27
（三）准备室（40㎡）
1、安装1个水池（水池安装2个水笼头）；
2、安装通风扇2个；
3、设置靠墙边台；
4、220V，16A电源3个，10A电源5个，380V电源1个；
5、功率：25000W。
注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。

## Slide 28
16A 4000W
4000W
4000W
16A 4000W

## Slide 29: 饲料品控与样本展室（111㎡）
3000W
4000W
4000W
4000W
样品展示柜

## Slide 30
微生物实验室（贾俊涛）
1. 在墙上开一个单开门；准备室隔出一间面积约2-3 ㎡的缓冲间，上方安装紫外杀菌灯。
2. 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀），双开门。
3. 中央实验台（带水池，1500mm*2700mm）两排6 个，高度800mm。每个中央实验台上安装2 个排插，同时能插8 台显微镜。
4. 每个中央实验台边按个水池（要求上下水点），共6 个，地漏（下水点）4 个（实验台水池的下水点以外）。
5. 主要仪器设备包括：全自动高压灭菌锅1 台(3000W)、冰箱1 个(200W)、双人双面超净工作台2 台(600W*2)、双人单面超净工作台1 个（350W）、电热恒温数显培养箱1 台（600W)、电热干燥箱1 台(1600W)、酶标仪1 台(600W)、离心机3 台(400W*3)、PCR 仪(600W)、凝胶成像仪(600W)、细菌鉴定分析仪（600w）、全自动清洗仪（1700w）、光学显微镜（100w）、超低温冰箱（2000W）、微波炉（1000W）、摇床2个（1000W）等。
6. 220V，16A 电源11 个；220V，10A 电源34 个；380V 电源1 个；数据点位（网线接口）2 个。
注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。
7. 总功率为18500W。

## Slide 31
紫外灯
微生物实验室(121.8+31.9m2)
10A
10A
投影仪
电脑主机
10A
洗衣机
靠墙边台
靠墙边台
靠墙边台
10A
10A
16A
10A
10A
10A
10A
16A
10A
16A
10A
10A
10A
靠
墙
边
台
16A
16A
10A
10A
10A
16A
10A
16A
10A
16A
10A
16A
10A
16A
靠墙边台
靠墙边台
靠墙边台
10A
衣
柜
中央实验台，每个实验台上安装2个排插，同时能插8台显微镜
10A
10A
10A
10A
10A
10A
16A
紫外灯
紫外灯
紫外灯
缓
冲
间
紫外灯
10A
10A
紫外灯
紫外灯
紫外灯
投
影
仪
紫外灯
10A
紫外灯
10A
10A
10A
10A
10A
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
全自动高压灭菌器（3000W)
超净工作台（600W)
超净工作台（600W)
超净工作台（600W)
恒温培养箱（600W)
恒温培养箱（600W)
电热干燥箱培养（1600W)
PCR仪(600W)
凝胶成像仪(600W)
细菌自动分析仪(600W)
全自动清洗仪（1700W)
水浴锅（1600W)
超低温冰箱（2000W)
摇床（1000W)
微波炉（1000W)
摇床（1000W)

## Slide 32
传染病实验室（乌伦吉如嘎）
1. 隔出一间面积约4-5m2的准备间。
2. 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀），双开门。
3. 实验台（带水池，1500mm*2700mm）两排6 个，高度800mm。
4. 每个实验台边按个水池（要求上下水点），共6 个，地漏（下水点）3 个（实验台水池的下水点以外）。
5. 主要仪器设备包括：全自动高压灭菌锅1 台(3000W)、冰箱1 个(200W)、双人单面超净工作台1 台(350W)、电热恒温数显培养箱1 台（600W）、电热干燥箱1 台(1600W)、酶标仪1 台(600W)、离心机3 台(400W *3)、PCR 仪(600W)、凝胶成像仪(600W)等。
6. 220V，16A 电源5 个；10A 电源23 个；380V 电源1 个；数据点位（网线接口）1 个。注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。
7. 总功率为8500W。

## Slide 33
传染病实验室(110m2)
洗衣机
10A
10A
10A
10A
16A
讲桌
投影仪
10A
2m
2m
准备间
10A
边台
10A
边台
10A
边台
16A
10A
10A
16A
10A
16A
10A
16A
边台
10A
10A
实验台
10A
实验台
10A
实验台
10A
实验台
门
衣柜
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
10A
实验台
10A
实验台
高压灭菌锅3000W
Pcr仪600W
培养箱600W
干燥箱1600W
酶标仪600W
凝胶成像仪600w
水浴锅1000W
电炉子1600W
超低温冰箱1600W

## Slide 34
病理数码互动室（嘎利兵嘎）
1. 防静电地面，双开门。
2. 中央实验台2个（1300mm*6000mm），边台4个(宽600m)，实验台面高度800mm。
3. 水池（上下水点）1个，地漏（下水点）1个。
4. 显微互动教学系统：41台电脑（180W*41）、41台生物显微镜（100W*41）。
5. 220V，16A电源4个；10A电源52个；数据点位（网线接口）4个。
注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。
6. 总功率12000W。

## Slide 35
靠墙边台
投影仪电脑主机
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
16A
16A
10A
10A
10A
16A
衣柜
10A
10A
靠墙边台
10A
16A
病理数码互动室(75m2)
靠墙边台
靠墙边台
投影仪幕布
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
实验台面上摆放41台电脑和41台光学显微镜(电脑41*180+显微镜41*100=11480W)
中央实验台每个台面预留41个10A的插座。

## Slide 36
病理切片制作室(嘎利兵嘎)
环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀），双开门。
中央实验台2个（1500mm*6000mm），边台1个(宽600mm)，实验台面高度800mm。
水池（上下水点）4个，地漏（下水点）3个。
通风排气口10个（吸顶式），安装落地式通风柜2个。
主要仪器设备包括：冰箱1个（200W）、落地通风柜1个（1000W）、烘干箱1个（1600W）、组织脱水机1个（1650W）、电磁炉1个（2200W）、包埋机1个（100W） 、 水浴锅1个（1500W）、展片机1个（350W）、染色机1个（1000W）、离心机2个（400W*2）、切片机2个。
220V，16A电源3个；10A电源23个；数据点位（网线接口）1个。
注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。
7. 总功率10400W。

## Slide 37
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
洗衣机
10A
10A
10A
靠墙边台
10A
10A
10A
16A
落地隔断
药品柜
药品柜
10A
10A
10A
中央实验台
吸顶式通风
10A
10A
10A
10A
中央实验台
吸顶式通风
10A
10A
10A
10A
电脑主机
落地通风柜
冰箱
10A
衣柜
10A
准备间
16A
10A
10A
10A
16A
病理切片制作室(110m2)
投影仪幕布
10A
烘干箱(1500W)
组织脱水机(1650W)
水浴锅
水浴锅
(1600W)
染色机(1000W)
落地通风柜(1000W)
电磁炉(2200W)

## Slide 38
寄生虫实验室（毕力格吐）
1. 双开门。
2. 中央实验台 2 个，边台 2 个，高度 800mm，中央实验台下方柜子里放显。
3. 水池（上下水点）2 个，地漏（下水点）2个。
4. 中央试验台吸顶式通风排气口。
5. 主要仪器设备包括：冰箱 1 个(200W)、离心机 1 台(400W )、生物显微镜40台（40*100W）、电磁炉1个（2200W）。
6. 220V，16A 电源 2个；10A 电源 17个；380V 电源 1 个；数据点位（网线接口)2个。
注：所有实验台电源 插座，高度均在台面以上。
7. 总功率 7000W。

## Slide 39
寄生虫实验室(100m2)
电脑桌
标本展示柜
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
10A
10A
10A
10A
16A
10A
10A
10A
16A
靠墙边台
10A
10A
冰箱
10A
10A
吸顶式通风
10A
10A
10A
10A
10A
10A
药品柜
电磁炉(2200W)
实验台面上摆放生物显微镜40台(40*100=4000W)
中央实验台，每个实验台上安装4个排插，同时能插20台显微镜

## Slide 40
动物生理生化实验室（郭园）
1. 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀），双开门。
2. 准备室1个（约7m2）。
3. 中央学生实验台4个(约1300mm×3500mm)，高度800mm。
4. 试验台两侧设置水池（上下水点）5个，地漏4个（试验台水池下水点以外）。
5. 安装落地式通风柜1个。
6. 投影设备1套，投影屏幕位于黑板南侧。
7. 主要仪器设备包括：冰箱（200W）2个、干燥箱（1600W）1个、水浴锅（1200W）2个、离心机（400W）3台、凝
胶成像仪（配电脑）（600W）1台、分光光度计（150W）1台、电子天平（16W）2台、电泳槽及电泳仪（300W）1
套、快速旋涡振荡器（30W）1个，电炉（2000W）2台。
8. 220V，16A电源8个；10A电源27个；380V电源1个；数据点位（网线接口）1个。
注： （1）所有实验台电源插座，高度均在台面以上。
（2）靠近外窗的两侧墙面距离屋顶20-30cm处各设（16A）空调电源1个。
9. 总功率11000W。

## Slide 41
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
生理生化实验室(100m2)
10A
落地通风柜
16A
10A
落地隔断
靠墙边台
药品柜
衣柜
洗衣机
电冰箱
10A
10A
电冰箱
10A
10A
16A
10A
10A
16A
10A
16A
10A
16A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
吸顶式通风
吸顶式通风
吸顶式通风
吸顶式通风
10A
16A
10A
10A
靠墙边台
靠墙边台
靠墙边台
投影仪幕布
16A
16A
干燥箱（1600W）
电炉（2000W）
电炉（2000W）
凝胶成像仪（配电脑）（600W）
水浴锅（1200W）
水浴锅（1200W）

## Slide 42
兽医药理实验室（郭凤英）
1. 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀），双开门（可视窗）。
2. 中央实验3个（5000mm*1500mm），高800mm。
3. 水池（上下水点）3个，地漏（下水点）3个。
4. 通风排气口6个（吸顶式）。
5. 化学药品柜2个（推拉门式）。
6. 靠墙设实验边台，上设吊柜（有玻璃窗）。
7. 主要仪器设备：冰箱1台（200W），洗衣机一台（上下水点），电炉（2000W）1台，动物行为分析系统（800W）一套，冷热板仪2台（400W*2），热刺痛仪2台（400W*2）、动物疲劳转棒仪2台（ 400W*2 ），智能热板仪2台（ 500W*2 ）等。
8. 220V，16A插座3个；10A插座26个；数据点位（网线接口）1个。
注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。
9. 总功率15000W。

## Slide 43
药理实验室(110m2)
洗衣机
冰箱
16A
实验平台
药品柜
边台
边台
边台上设吊柜
备注：
1、洗衣机、实验平台需要设置上水与下水管。洗衣机旁地下设置地漏1。
2、除图例配置三个16A插座，其余全部为10A 5孔插座。
3、实验平台尺寸:5000mm*1500mm.
地漏
地漏
地漏
衣柜
16A
16A
药品柜
档案柜
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
水浴锅（2000W）
动物行为分析系统（800W）
智能热板仪（500W）
电炉（2000W）
上设吊柜

## Slide 44
马业大楼实验室水、电、通风口规划（马术教研室）
实验室名称 | 建筑面积（m2） | 负责人/任课教师 | 要求 | 备注
马运动性能分析化验室 | 75.6 | 张小宇、文强 | 1、环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀）；双开门 2、中央实验台2个，长4m×宽1.3m 3、水池（上下水点）4个，地漏（下水点）4个 4、通风排气口4个（吸顶式），安装落地式通风柜1个 5、讲台一套、药品柜1个（推拉门式） 6、冰箱1个、血液气体分析仪、尿液分析仪、生化分析仪、便携式动物监控仪、DR等。 7、220V，10A电源19个，16A电源4个，380V、30A电源1个；数据点位（网线接口）2个注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。 8、总功率8000W | 
马基因工程实验室 | 75.6 | 王晓铄、任宏 | 1、环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀）；双开门 2、中央实验台1个，长4m×宽1.3m 3、水池（上下水点）4个，地漏（下水点）4个 4、通风排气口5个（吸顶式），安装落地式通风柜1个 5、药品柜1个（推拉门式） 6、冰箱1个、冰箱1个、烘箱1个、摇床1个、水浴锅1个、电泳仪、跑胶仪、离心机2个、制冰机、高压灭菌锅、超微量核酸分析仪1个、纯水仪1个、PCR2个、数字PCR仪1个、定量PCR仪器、流式细胞仪、测序仪、CO2振荡培养箱、荧光显微镜。 7、220V，10A电源20个，16A电源5个，380V、30A电源1个；数据点位（网线接口）3个注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。 8、总功率12000W | 
运动马虚拟仿真模拟实训室 | 112.56 | 王勇、赵旭 | 1、环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀）；双开门 2、水池（上下水点）1个，地漏（下水点）1个 3、通风排气口1个（吸顶式） 4、讲台一套、电动模拟大马2台（可变换骑乘模式）、小马2台。 5、220V，10A电源12个，16A电源4个，380V、30A电源1个；数据点位（网线接口）2个 5、总功率10000W | 

## Slide 45
马基因工程实验室(75.6m2)
10A
10A
10A
16A
靠墙边台高75cm*宽65cm
10A
10A
10A
10A
16A
10A
落地通风柜
超低温冰箱
10A
10A
10A
10A
16A
16A
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
靠墙边台高75cm*宽65cm
中央实验台
10A
10A
10A
10A
10A
超净台
冰箱
10A
30A
胚胎间 25.6 m2
隔断墙
M1
靠墙边台
靠墙边台
10A
基因间 50 m2
16A
冰箱
10A
全自动高压灭菌器（3000W)
烘干箱（1600W）
凝胶成像仪（配电脑）（600W）
水浴锅（1200W）
电磁炉(2200W)
PCR仪(600W)
超低温冰箱（1300W)
微波炉（1000W)
PCR仪(600W)
超净台
(600W)
培养箱
(600W)
>500W
>500W
>500W
4000W
>500W
4000W
>500W

## Slide 46
马运动性能分析化验室(75.6m2)
靠墙边台高75cm*宽65cm
靠墙边台高75cm*宽65cm
中央实验台
中央实验台
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
16A
16A
10A
10A
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
落地通风柜
10A
冰箱
10A
10A
10A
16A
10A
10A
16A
30A
10A
4000W
4000W
4000W
4000W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
4000W

## Slide 47
运动马虚拟仿真模拟实训室 (112.56m2)
靠墙边台高75cm*宽65cm
靠墙边台高75cm*宽65cm
10A
16A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
16A
10A
10A
通风
网线
电源插座380v
电源插座220v
地漏
水池
10A
10A
16A
16A
30A
10A
4000W
4000W
4000W
4000W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W

## Slide 48
繁育实验室110㎡（左） + 细胞间、缓冲区、精密仪器间75㎡ （中）+ 分子遗传育种实验室75㎡（右）

## Slide 49
（一）繁育实验室（110m2）
1、 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀）；双开门
2、 中央实验台2个
3、 水池（上下水点）2个
4、 通风排气口12个（吸顶式），安装落地式通风柜1个
5、 220V，16A电源2个，10A电源19个，380V电源1个；
6、 数据点位（网线接口）2个
注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。总功率20千瓦。

## Slide 50
4000W
4000W
4000W
4000W
4000W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W

## Slide 51
（二） 细胞间（20m2）+缓冲区（20m2）+精密仪器间（35m2）
细胞间（20m2）和缓冲区（20m2）
1、 玻镁板墙体，天花板采用彩钢板
2、 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀）；细胞房单开门，缓冲区单开门
3、 缓冲区与细胞房之间安装紫外灯灭菌传送窗
4、 缓冲区和细胞房顶棚安装紫外灯
5、 缓冲区和细胞房顶棚通风排气口各安装1个，共计2个
6、 细胞房安装超净台
7、 细胞房安装空调和冰箱
8、 缓冲区水池（上下水点）1个，细胞间不安水池
9、 220V，16A电源2个，10A电源20个
10、 数据点位（网线接口）2个

## Slide 52
精密仪器间（35m2）
1、 玻镁板墙体，天花板采用彩钢板
2、 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀）；单开门
3、 220V，16A电源2个，10A电源20个，380V电源1个
4、 数据点位（网线接口）2个
注：细胞间，缓冲区和精密仪器间所有实验台电源插座，高度均在台面以上。总功率20千瓦。

## Slide 53
4000W
4000W
4000W
4000W
4000W
超净工作台（1200W)
超净工作台（600W)
培养箱（1200W)
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W

## Slide 54
（三） 分子遗传育种实验室（75m2）
1. 环氧树脂自流坪地面（防水、防酸、防化学腐蚀）；双开门
2. 中央实验台2个
3. 水池（上下水点）2个
4. 通风排气口12个（吸顶式），安装落地式通风柜1个
5. 超低温冰箱1个、冰箱1个、烘箱1个、超微量核酸分析仪1个、水浴锅1个、纯水仪器1个、PCR 3个、低温离心机1个、离心机2个，制冰机，高压灭菌锅。
6. 220V，16A电源5个，10A电源27个，380V电源2个；
7. 数据点位（网线接口）3个
注：所有实验台电源插座，高度均在台面以上。总功率15千瓦。

## Slide 55
4000W
4000W
4000W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W

## Slide 56
胚胎工程实验室（75m2）
1、内部墙体用隔音轻钢龙骨搭建，厚10cm。
2、配制中央实验台实验台1个。注：试验台固定，从地面引线，每个实验台设置6个10A电源接口，高度均在台面以上。
3、实验室西北侧设置多媒体教学设备1套，铺设网线1个，黑板2侧50cm，距地面高50cm处设置2个10A电源。
4、实验室地面为抗腐蚀自流平地面。
5、实验室北侧，南侧，东侧，中间墙体左右两侧安装靠墙边台、超净台2个和2冰箱，配制10A电源20个，16A电源12个。注：电源插座、网线接口，高度均在台面以上。
6、功率：35kw。

## Slide 57
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W
>500W

## Slide 58
智慧牧业实训室（120㎡）
1、实验室东南角安装1个水池。
2、配制智慧牧业数据分析实验台8个。注：试验台固定，从地面引线，每个实验台设置4个10A电源接口和2个网线接口，高度均在台面以上。
3、原402实验室LED大屏幕移动至智慧牧业实验室西侧，LED屏幕2侧50cm，距地面高50cm处设置1个16A电源,1个10A电源。
5、多媒体讲台和数据交换机各配制1个，置于实验室西南角。注：电源插座、网线接口，高度均在台面以上。
6、地面铺设100cm2瓷砖地面。
7、实验室北侧，南侧，东侧安装靠墙边台，配制10A电源12个，16A电源6个。注：电源插座、网线接口，高度均在台面以上。
8、实验室南侧面壁设2个高处16A电源。
9、实验室东北角设置1个学生存包柜。
10、功率：15kw。

## Slide 59
4000W
4000W
4000W
2000W
4000W
4000W
2000W
4000W