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3
	疫苗冷藏箱 
	1.容量：≥18L;2.冰排尺寸；箱体厚度:≥40mm；3.箱体、箱盖采用吹塑、注塑中空工艺成形内胆PP,外壳PE；聚氨酯发泡；4.环境温度+32℃下；5.冷藏箱内温度由2℃至8℃的保冷时间>30小时；6.冻水冰排(相变温度0℃)8个；7.液晶温度外显表1个；
	个
	1000
	

	
	医用冷藏箱
	1、★产品结构：有效容积≥700L，立式，双门结构，电加热玻璃门，具有多种门体加热模式；具备自动关门功能；铝合金门把手。
2、外部尺寸：高度≤1980mm，宽度≤1100mm，深度≤780，方便进门及置放；
3、箱体材料：外箱采用喷涂钢板，内胆采用喷涂铝板或塑料材质。
4、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。
5、照明装置：配置LED冷光源，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。
6、制冷系统：采用全封闭高效压缩机，环保制冷剂；冷藏内置风扇，制冷迅速；风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器；具备自动化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。
7、★温度控制：微电脑温度控制系统，配置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度等多路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化；配置湿度传感器可查阅湿度。
8、控温性能：强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。
9、温度显示：天蓝色数码温度屏，视觉柔和，显示精度0.1℃。
10、产品配置：配置≥10个带标签卡搁架，方便存放物品标识。门体带锁设计，防止随意开启；4个万向脚轮（其中2个自带刹车锁止功能），移动固定方便。
11、报警功能：具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警接口。
12、★蓄电池：提供≥48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。
13、数据接口：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动存储温度数据。标配485接口
14、运行安全：当控制/报警传感器发生故障时，压缩机规律智能开停，确保物品存储安全。
15、冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理的烦恼。
16、打印配置（选配）：温度记录打印机，打印数据应包含时间、温度数据。
17、测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。
18、服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。
19、★质量保证：验收合格后整机保修≥3年，压缩机5年，终生维修。终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。
20、产品注册：产品具有医疗器械注册证且产品型号登记备案。
	个
	8
	

	
	医用低温保存箱

	1、温度范围-20°C～-40°C可调节，有效容积≥531L,内板材质为电锌板喷粉
2、 微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；
3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警；
4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；
5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 
★6、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上；
★7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；
8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
9、采用碳氢节能压缩机，更节能环保;
10、风机高效制冷，使用寿命更长；
★11、设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；
★12、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能；
13、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快；
14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；
15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；
★16、具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；
17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；
18、可选配圆盘式温度记录仪，USB接口，打印机，RS485或WIFI模块（二选一）。
	个
	8
	

	
	全自动移液吸头排列机器人
	
1.环境温度：15～30℃；相对湿度： ＜80％RH。  
2.电压：220VAC±10%；50Hz。
★3.二合一机型，在不更换零件的情况下，一台设备上同时支持排列10ul和200ul吸头；
4.整机采用全铝机身，使用阳极氧化工艺加优质烤漆，关键结构采用医用级304不锈钢打造，抗菌、坚固、耐用；
★5.高清电容触摸屏，触摸精准，戴手套也可操作，界面简单，容易操作；
6.适用多种国产、进口品牌吸头；
★7.储料仓体积：可同时储存1500个200ul移液吸头、2500个10ul移液吸头；
★8.整机运行功耗低于50W；
★9.快拆式下料管，可快速拆卸；
★10.单次装盒量至少6盒；
11.尺寸不大于680mm x 550mm x 510mm(长x 宽 x 高)；
12.重量：60KG。
13.配置包括：主机1台，二合一吸头盒固定架 1个，快拆式下料管 2个，电源及配件 1套，使用说明书 1套。
★14.提供生产企业针对该项目的售后服务承诺书并加盖公章。
	台
	2
	

	
	自动感应消毒机
	双喷头，大雾量，人体感应靠近喷雾，长续航，零噪音，容量500ML采用纳米雾化技术，可直接安装到三脚架。
	台
	10
	


备注：
1、供应商所提供的产品参数必须优于或等于要求参数，不得低于它，否则为无效投标；
2、招标要求中需要提供佐证材料的，须在投标文件中和签合同时提供，未按要求提供视为无效投标；
3、若投标方签合同后实际提供的产品不符合以上参数或经检测成分及含量不符合以上参数要求，甲方不予支付货款；

