## 包1-论证后（80万）
包1（80万元）：
序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数
1 | 突发中毒事件处置类装备 | 常见气体报警仪 | 多用途 | 套 | 10 | 1) 泵吸式六合一气体检测报警器，可同时检测TVOC/Cl2/O2（浓度19-23）/CO/H2S/NH3六种有毒有害气体； 2) 尺寸约193*96.5*66mm，重量约880g; 3) 配可充电锂电池，持续工作时间≥12h，充电时间≤6h；同时可用4节AA碱性电池。 4) 具有声音报警、红色LED报警灯及振动报警功能； 5) 防护等级：≥IP65级。 6) 通过ATEX，UL,CAS,EX和CMC等机构认证，国家高端品质。
2 |  | 便携式水质分析仪 |  | 台 | 1 | 检测项目：游离余氯和总余氯（量程及分辨率：0.01～5.00mg/L，Cl,0.01mg/L, Cl），二氧化氯（量程及分辨率：0.02～10.00mg/L，ClO2, 0.01mg/L，ClO2）；臭氧（量程及分辨率：0.01～3.00mg/L，O3,0.01mg/L，O3）； 仪器类型:数字直读式度计;防护等级≥:IP67;工作波长:465nm,575nm;显示操作:大尺寸背光LCD显示屏，按键操作;波长误差:±2nm;滤光片带宽10nm;工作温度:0～50℃内存:10组最近的检测结果;空白/零点:可存于内存中或在每次检测前设置;电源:2节5号电池供电，自动关机节电;尺寸及重量:约150×65×42mm，约200g。
3 |  | 化学法毒物快速检测箱 |  | 台 | 1 | 1.便携农残箱 10通道；2.酒醇箱 标准配置；3.农药残留测速卡 20；4.农药残留速测卡 100次；5.甲醇速测盒 25次；6.砷、汞速测盒 30；7.氰化物检测试剂盒；8.食用油酸价、过氧化值速测卡 各十次；9.食用油中桐油速测盒 20次；10.食用油中大麻油速测盒 10次；11.食用油中巴豆油速测盒 10次；12.食用油中矿物油速测盒 10次；13.毒鼠强速测盒 10次；14.氟乙酰胺速测盒 40次；15.敌鼠钠盐速测盒 100次；16.鼠药安妥定性试纸 40次；17.鼠药磷化锌筛查液 10次；18.检汞管速测盒 60次；19.砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 30次；20.盐酸克伦特罗速测盒 10次；21.莱克多巴胺速测盒 10次；22.豆浆生熟度速测盒 10次；23.黄曲霉毒素速测盒 10次；24.检测箱体 1只；25.检测箱预装辅助设备：微型电子天平（量程：>1000g；可读性：0.1g；响应时间：≤3秒 秤盘尺寸：Φ130mm；使用环境温度：5～25℃；重复性误差：0.2g；线性误差：0.3g），1台，计算器1个，720110型手动可调式移液器1把，移液头10支，多功能剪刀1把，不锈钢试管架和塑料试管架各1个，比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，药勺3个，250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，样品杯120个，一次性滴管30支，pH试纸1袋。
4 | 突发中毒事件处置类装备 | 水质快速检测仪 |  | 台 | 1 | 具有测试：氨氮、亚硝酸盐、余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、pH、溶解氧、硫化氢、磷酸盐、尿素、氰尿酸、总硬度、总碱度、浊度、悬浮物、水温、盐度、氯化物、色度、有效氯等20多种检测指标。 测量方式：光电比色 重复性：<0.5% 稳定性：<0.5% 波长选择：自动 操作系统：安卓智能操作系统 显示屏幕：≥3.5吋彩色液晶触摸屏 灵敏度（吸光度）：0.001 使用环境：温度0～50℃，湿度0～90% 数据存储：80000条以上 通讯：Type-C、WIFI、热点、蓝牙 电池：≥5600mAh锂电池 连续工作时间：≥8小时。供电电压：5V/DC直流
5 |  | 应急现场毒物检测系统 |  | 台 | 1 | 1.系统采用现有的系统，实现数据录入、审核、发布、管理、控制，实现移动终端和电脑终端共同操作，可查询信息内容的同步、一致。从系统性能、安全性、扩展性多方面考虑，在应用服务器层，“移动终端系统”与“平台系统”逻辑上分别独立部署，互不影响。移动终端系统用户通过授权移动设备通过公共互联网络直接查询系统数据信息，无需登录验证。 2.●可查询范围：化学品、药物、中药、农药、动物、植物、细菌、真菌、藻类、毒素 3.支持模糊查询：用户只需要输入毒物名称的“片段”，就可以提交系统查询 4.支持智能查询：用户可直接在查询条件栏中同时输入多个查询条件，逻辑“与”条件用“，”相连，逻辑“或”条件用“ ”（空格）分割，系统自动根据用户输入，输出逻辑组合查询结果。 5.查询结果显示预期：用户可点击毒物名称“链接”，查看毒物的详细信息。系统提供毒物相关信息的关联显示功能，在毒物详细信息中，直接关联毒物相关鉴定检测方法、特效解毒药物，便于咨询或系统操作人员在获得毒物详细信息的同时，直接获得急需的检测、救治和咨询帮助。 ●各类毒物具体要求显示信息如下：①化学品农药：理化性质，稳定性和反应性，毒性值描述，临床表现，实验室检查，现场急救，中毒治疗，暴露控制及个人防护，废弃处理，泄露应急处理。②药物：理化性质，理化性质，用途，毒物代谢动力学，毒性值描述，临床表现，实验室检查，现场急救，中毒治疗。③中药：特性，图像资料，用途，临床表现,现场急救,中毒治疗④动物/植物/毒素：特性，图像资料，临床表现，现场急救，中毒治疗。⑤细菌/真菌/藻类：图像资料，临床表现，现场急救，中毒治疗。
6 | 突发中毒事件处置类装备 | 查毒笔记本电脑(含4G上网卡) |  | 台 | 1 | 1. 处理器： 11 代酷睿 intel i5 锐炬显卡； 2.内存容量： ≥16G； 3. 固态硬盘(SSD)： ≥1T； 4. 特性： 指纹识别， 全面屏，Wi-Fi 6，支持 IPv6，轻薄本，高清护眼防眩光屏； 5. 4G 上网卡： 免插卡，可月享 1500G 全国通用高速流量，不限速， 支持 APP 控制，有内置防火墙，有 USB 接口； 6.尺寸： ≥14 吋
7 | 传染病控制类装备 | 无人机消毒 |  | 台 | 1 | 启用RTK定位： 1厘米+1ppm（水平）1.5厘米+1ppm（垂直） 1ppm：飞机与基站每增加1公里，精度变差1毫米。例如飞机距离基站1公里，则精度为1.1厘米。未启用RTK定位：水平±60cm，垂直±30cmm1厘米+1ppm（水平） 1.5厘米+1ppm（垂直）1ppm：飞机与基站每增加1公里，精度变差1毫米。例如飞机距离基站1公里，则精度为1.1厘米。喷洒：机臂展开，桨叶展开：2870×3295×900mm 机臂展开，桨叶折叠：1650×2035×900mm 机臂折叠，桨叶折叠：1100×900×900mm播撒：机臂展开，桨叶展开：2870×3295×900mm 机臂展开，桨叶折叠：1650×2035×900mm 机臂折叠，桨叶折叠：1100×900×900mm 喷头型号：LX07550SX/LX08550SX（选配） 喷头数量：标配2 喷头间距：1765mm（后喷杆） 雾化粒径：50～500μm/20～320μm；有效喷幅范围：4～11m（相对作业高度3m）水泵；水泵类型：叶轮泵（磁力传动） 水泵数量：2 最大流量：18L/min（2喷头），28L/min（4喷头） 播撒系统 适用物料：颗粒大小0.5～10mm 播撒作业箱容积：80L播撒器结构结构型式：离心甩盘排料器结构型式：绞龙供料 最大排料量：190kg/min（复合肥）播撒作业箱内部最大载重：60kg 有效播幅范围：3～8m 安全系统3.0 相控阵雷达EIRP：<20dBm (NCC/MIC/KC/CE/FCC) 工作环境温度：0℃～40℃ 工作环境要求：光照强度正常，场景纹理特征丰富，无脏污。 工作频率：相控阵雷达：24.05～24.25GHz（NCC/FCC/MIC/KC/CE） 工作功耗 前有源相控阵雷达：23W 后有源相控阵雷达：18W FOV 前相控阵数字雷达：水平360°，垂直±45°，上方±45°（圆锥体） 后相控阵数字雷达：垂直360°，水平±45° 三目视觉系统：水平90°，垂直180°测距范围：60m 有效安全避障绕行速度：≤13.8m/s 有效避障高度：≥1.5m4G增强图传Dongle型号：IG831T技术标准：TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA 接口：USB-C接口，nano-SIM卡接口，TS-5天线接口 天线：双天线 尺寸：约43.5mm×23.0mm×7.0mm 重量：约11.5g 工作电压电流：5V/1A录像分辨率≥1920×1080全能变频充电站：全能变频充电站 智能充电器：C10000P
8 | 保障类装备 | 宿营帐篷 | 6～８人 | 顶 | 4 | 1) 产品规格： 帐篷外部尺寸：约5×4×2.8m，外部肩高2m，投影面积20㎡ 帐篷内部尺寸：约4.57×3.57×2.58m，内部肩高1.63m 前后门尺寸：约（宽）1.1×（高）2m，（2扇） 窗户尺寸：约0.75×0.6m（6扇） 2) 产品材质：帐篷外披为白色PU涂层牛津布，气柱材料为0.7mm厚灰色PVC夹网布，内衬为260T白色涤塔夫，地布为灰色0.4mmPVC双面涂层夹网布； 3) 产品结构：气柱安装阀门两组（2个充排气阀，1个安全阀）；帐篷配通风口1个，阀口1个；主体结构使用高频热合热封工艺制作；两侧底柱制作沙袋片； 4) 产品标识：篷顶印制横版“中国卫生”中文+英文共两套，每测窗户下方印制横版“中国卫生”中文+英文共两套。（内容及字体可定制） 5) 主要技术参数： ●（1）克重≤290克/平方米；材料强度：经向断裂强力≥1800N，纬向断裂强力≥1600N；撕破强力：经向撕破强力≥200N， 纬向撕破强力≥170N；耐光色牢度：≥4级；透湿量：≥6000g/(m².24h)；静水压：>100kPa；阻燃性：阴燃时间0S，续燃时间经向<6S，纬向<2S，损毁长度经向<110mm.纬向<90mm. 滴落物不引起脱脂棉燃烧或阴燃。 ●（2）篷体材料应具有抗菌性能，抑菌性符合GB/T 20944.3-2008，对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌的抑菌率均≥90%；防霉等级：≤1级。 （3）帐篷面料各项污染指标符合GB/T18883-2002《室内空气质量标准》。其中，甲醛浓度≤0.1mg/m3；苯浓度≤0.11mg/m3；总挥发性有机物浓度≤0.60mg/m3。 ●（4）高耐磨地布：耐磨性能：经20000次后损坏程度级别≥1级。 （5）抗雪载能力：应能承载篷顶未松散积雪重量≥10Kg/m2（模拟每平方米10cm积雪）。 （6）抗风性能：≥8级 （7）重量：约80Kg （8）包装尺寸：约1.2×0.8×0.6m （9）包装为0.6mmPVC双面涂层夹网布 6) 充气时间：3～5min 7、适应温度：-30～70℃ 8、工作压力：18～22Kpa 9、附属配件：1）电动充排气泵1台 2）手锤：4磅1把 3）地钉：14mm螺纹钢，8根 4）拉绳：Ø8mm×4.5m，8根 5）胶罐：1个 6）补片：Ø8cm，10片 7）电吹风：1把 标●星号的技术参数为重要指标，需提供国家认可的省市级以上第三方质量监督检验部门出具的检测报告。 |  | ≥
9 |  | 厕所帐篷 |  | 顶 | 1 | 1) 尺寸：约120×120×190cm 2) 收纳尺寸：约50×15×10cm 3) 防水指数：≥56×56×35cm/20pcs 4) 配备：需配备便携式马桶
10 |  | 发电机 |  | 台 | 2 | 1) 额定频率：50Hz 2) 最大输出功率：5KVA 3) 额定电压：230V 4) 额定电流：41.7/20.8 5) 额定转速：3600r/min 6) 启动方式：12V 电启动 7) 机组外形尺寸：约912×532×740mm 8) 机组净重：约 165kg
11 |  | 油桶 |  | 个 | 1 | 60公升
12 |  | 炊具组套 |  | 套 | 2 | 钛合金
13 |  | 储水罐 |  | 个 | 1 | 25L
14 |  | 净水装置 |  | 套 | 1 | 1) 电动过滤 2) 重量：约480克 3) 尺寸:约9.5×5.5×16cm 4) 细菌去除率：≥99.9999% 5) 净水流速：约900ml/min 6) 适用水源：Ⅲ类以上地表水或地下水
15 | 保障类装备 | 便携式投影仪 |  | 台 | 1 | 1) 投影光源：LED 2) ANSI流明：1500lm 3) 建议尺寸范围：80～100吋 4) WI-Fi连接：支持 5) 蓝牙连接：支持 6) 无线同屏；支持 7) USB接口：USB2.0*1 8) 焦距类型：长焦 9) 噪音（dB）：≤28dB 10) 产品净重：约3kg 11) 产品尺寸：约231×206×156.5mm 12) 毛重：约4.7kg 13) 遥控器控制方式：红外＋蓝牙 14) 扬声器功率：≥2×5W 15) 梯型矫正：自动全向提醒矫正 16) 镜头材质：玻璃＋树脂 17) 最大兼容分辨率：≥1920×1080dp | ～
16 |  | 多功能打印机 |  | 台 | 2 | 扩展功能：支持无线网络打印，有复印功能，支持手机远程打印 基本参数：WiFi端口，USB 单面支持纸张尺寸：A4；A5；B5 产品尺寸：约445×330×163mm 彩色模式最佳打印分辨率：4800×1200dpi 黑白模式最佳打印分辨率：4800×1200dpi 扫描类型：平板式 产品净重：≤6kg
17 |  | 录音笔 |  | 支 | 2 | 1）内存容量 (GB):≥64G