## 包2-论证后（160万）
包2（160万）：
序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数
1 | 传染病控制类装备 | 防护眼镜/眼罩/护目镜 |  | 付 | 4700 | 1) 松紧头戴，大小可调节； 2) 全透明镜身，视野开阔； 3) 聚碳酸酯镜片，防雾，防刮擦，防有害液体喷溅； 4) 适合亚洲人脸型，贴合紧密，可佩带近视眼镜使用。 ●5) 屈光度：0.00D,平面型镜片棱镜度互差:0.00△, 左右眼镜片棱镜度互差:0.00△;无色透明镜片，可见光透射比为：0.92
2 |  | 医用N95防护口罩 |  | 付 | 11000 | 1) 执行标准：GB19083-2010 2) 有效过滤：一级≥95%
3 |  | 防护服 |  | 套 | 5600 | 1.产品符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术规范》。具备二类医疗器械注册证。 2.医用一次性防护服（胶条型）材质为覆膜无纺布，防护服为白色连体型，连帽，缝线处蓝色胶条加固，袖口、裤口、帽口为弹性收口，门襟处有防水不干胶贴，应具有高领口护嘴设计。 ●3.防护服材料抗渗水性能≥35kPa，防护服抗合成血液穿透应≥6级，纵向断裂强力≥110N，横向断裂强力≥50N，防护服对非油性颗粒的过滤效率≥98%。 4.透湿量：≥4000g/(m2·d)；服装带电量≤0.6μc/件。 ●5.泄漏率：固体颗粒物向内泄漏率≤30%，单件防护服的总向内泄漏率≤15%。 6.防护服微生物指标符合GB15979-2002中微生物指标要求，细菌及真菌菌落总数≤20cfu/g。 7.独立真空或纸塑包装。
4 | 传染病控制类装备 | 正压防护服 |  | 套 | 2 | 产品需满足GB30864-2014《呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器》技术要求 1） 产品组成：产品由正压防护头罩、电动送风器、滤毒罐、多次性生物防护服、氯丁防护手套、橡胶防护靴、生物收纳袋以及一个铝合金包边装备箱组成。 2） 正压防护头罩要求含披肩，优质PVC大面屏，视野开阔，防起雾，头箍大小可调节。头罩大面屏采用聚碳酸酯镜片材质，内镜片防雾气、外镜片防刮擦。 ●3） 多次性生物防护服要求符合YY/T1799-2020可重复使用医用防护服技术要求，主体面料由三层复合材料组成，白色连体款式，袖口与裤口双层设计，面料表面抗渗水性≥9KPa,透湿量≥3000g/(m2.d)，合成血液渗透达到20KPa，表面抗湿达到4级，材料断裂强力纵向≥1100N，横向≥450N，对液态、固态、干态微生物阻隔性能≥3级，阻穿透性能≤30%，表面带电量≤0.6uC/件，具有阻燃功能，材料耐磨性能≥4级，耐曲挠破坏性能≥4级，接缝强力≥4级，抗刺穿性能≥4级，防护服重复洗消使用20次以后，仍能达到以上指标。 4） 电动送风器要求可同时配备3个滤毒罐使用，增加防护效果。 5） 滤毒罐可以防护飞沫、粉尘、颗粒物、病菌等有毒有害物质。采用锂电池供电，调节呼吸器到最大风量时能持续工作6小时，调节呼吸器到最小风量时能持续工作20小时。具有低电量声光报警系统，提示使用者电量过低，及时撤出污染区。 6） 电动送风器风量调到最低时≥128L/min,风量最低时电池持续使用时间≥925min。 7） 呼吸阻力：正压头罩内部的正压压力≤10Pa，防止造成使用者不适。 8） 头罩的总视野≥84%，且经过机械作用后，视窗没有被破坏，机械作用前后泄漏率无影响。 9） 正压头罩的死腔≤1%（即开机状态下，吸入空气中二氧化碳的体积分数≤1%）。 10） 正压头罩的关键过滤原件的过滤效率≥99.9%；正压头罩的噪音≤68dB（A），且正压头罩具有阻燃功能。 11） 正压防护头罩（PAPR）总质量：约2.5KG。
5 |  | 防护面屏(重复性) |  | 个 | 20 | 1) 采用 VISOR-PC 2) 面屏边缘带金属包边；透明聚碳酸酯面屏； 3) 防液体喷溅，防冲击，有效保护面部；
6 |  | 一次性防护面屏 |  | 个 | 4700 | 1)由海绵、松紧带和PET防护片组成。 2)佩戴舒适、方便；单片独立包装。 3)符合GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》，具有化学雾滴防护性。
7 | 传染病控制类装备 | 乳胶（丁腈）手套 |  | 双 | 21000 | 材质:丁腈 颜色:蓝色/紫色/粉色 厚度:0.1mm～2.03mm 2)型号:XS(超小号),S(小号),M(中号),L(大号)·符合人体工学设计,适合亚洲人的手型 3)D1857-01/02/03/16 加厚设计创造出极佳的防护性D1857-17/18/19/20采用超薄技术精制而成,贴肤舒适减少手部疲劳·不含天然乳胶成分,尤其适合I型过敏性人群使用
8 |  | 防护靴 |  | 双 | 500 | 1) 优质天然橡胶材质，无味无毒，耐老化性能优良，储存期限长达 5 年； 2) 对合成血液及细菌、病毒具有抗穿透性；不渗水；耐洗消，无变色、无裂纹；耐酸碱腐蚀。 3) 易干化纤内里，吸湿排汗，穿着舒适； 4) 筒高 39cm,鞋码 40、41、42、43。
9 |  | 防护鞋套 |  | 双 | 4500 | 1）采用覆膜无纺布为主要原料，具有一定的液体阻隔性能。 2）非无菌提供，一次性使用。 3）采用橡胶筋松紧收口、缝线处蓝色胶条加固，穿戴方便，不滑脱。 4）对血液、体液、粉尘等具有一定的阻隔防护性。 5）过滤效率：≥98%，能有效阻隔防护细菌、病毒、有毒有害液体、气体、气溶胶等。 ●6）面料柔软舒适，防水透湿，抗渗水性：42.34kPa,表面抗湿性：3～4级；抗合成血穿透性：≥6级。横向断裂强力：≥58N，纵向断裂强力：≥130N，
10 |  | 一次性医用防水靴套 |  | 双 | 6500 | 1) 采用PE材质 2）规格50×39
11 | 传染病控制类装备 | 一次性外科口罩 |  | 个 | 23000 | 1）外观：口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。 2）结构与尺寸：口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。尺寸17.5×9.5cm允差±5%。 3）鼻夹：口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成；鼻夹长度应≥9.6cm。 4）口罩带：口罩带应戴取方便；每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力≥10N。 5）合成血液穿透：2mL合成血液以16.0kPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗漏。 6）细菌过滤效率：口罩的细菌过滤效率≥99.8%。 7）颗粒过滤效率：口罩对非油性颗粒的过滤效率应≥95%。 8）压力差：口罩两侧面进行气体交换的压力差应≤38Pa。9）阻燃性能：口罩离开火焰后燃烧≤5s。 10）无菌：包装上标志有“无菌”字样或图示的口罩应无菌。 11）经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应≤0.05μg/g。 12）生物学检测：提供第三方检验检测机构出具的生物相容性检测报告（含细胞毒性、皮肤刺激、皮肤致敏）（每包的数量100只）
12 |  | 一次性医用口罩 |  | 个 | 47000 | 1） 口罩为平面耳挂式，口罩尺寸:175×95mm或140×95mm，偏差应≤±5% 2） 口罩细菌过滤效率≥95%。 3） 口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应≤49 Pa/cm2。 4） 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力≥10N。
13 |  | 一次性医用帽子 |  | 包 | 1400 | 1）重量：采用非织造布的重量应≥18g/m²。 2）断裂强力：纵向：≥17.0N；横向：≥3.0N。 3）断裂伸长率：断裂伸长率应≥10%。 4）松紧带伸长比：松紧带的伸长比应≤1:1.7 环氧乙烷残留量：采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量≤10ug/g。 5）无菌（每包的数量100只）
14 |  | H7N9禽流感核酸检测试剂 | 50T/盒 | 人份 | 50 | 50T/盒
15 |  | MERS核酸检测试剂 | 50T/盒 | 人份 | 100 | 50T/盒
16 |  | 常见呼吸道病原检测试剂 |  | 人份 | 100 | 50T/盒
17 |  | 炭疽检测试剂 | 50T/盒 | 人份 | 1000 | 50T/盒
18 | 传染病控制类装备 | 鼠疫检测试剂 | 50T/盒 | 人份 | 950 | 50T/盒
19 |  | 出血热检测试剂 |  | 人份 | 920 | 50T/盒
20 |  | 病毒采样管（非灭活性） |  | 支 | 3700 | 1) 外观：采样管外观应清洁，无杂质，无外观使用缺陷； 2) 拭子质量：拭子外观应清洁，无污点及异物；拭子杆应光滑无毛刺，长度通常150±5mm。 3) 配合密合性：采样管与盖子配合应密封，采样液在试管中应无泄漏现象；
21 |  | 核酸提取试剂盒 |  | 人份 | 2700 | 本 试 剂 适 用 于 从 多 种 样 本 中 提 取 高 纯 度 的 病 毒 核 酸 （DNA/RNA），符合实验室需求
22 |  | 常见肠道病原菌诊断血清 |  | 盒 | 1 | 志贺氏菌属诊断血清（26瓶）1盒，沙门氏菌诊断血清（60种）1盒，肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清1盒，肠道产毒性大肠埃希氏菌诊断血清1盒，肠道侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清1盒，大肠埃希氏菌诊断血清O157，大肠埃希氏菌诊断血清H7各1盒
23 |  | 霍乱弧菌诊断血清 |  | 套 | 1 | 包含O1和O139
24 |  | 新冠肺炎核酸检测试剂 |  | 人份 | 3700 | 50T/盒
25 |  | 培养基 |  | 套 | 1 | 血平板10包，弧菌显色培养基1瓶，志贺显色培养基1瓶，沙门显色培养基1瓶，李斯特显色培养基1瓶，金葡菌显色培养基1瓶
26 | 传染病控制类装备 | 3%过氧化氢消毒液（常温） | 25公斤 | 桶 | 200 | 1) 3%过氧化氢消毒液，过氧化氢含量为2.99%（W/V）。 2) 3%过氧化氢消毒液，PH为7.6。 3) 3%过氧化氢消毒液，形状为无色液体，该品置于37℃恒温箱中90天后，形状仍为无色液体，无明显变化，过氧化氢含量为2.92%（W/V），下降率为2.3%。 4) 3%过氧化氢消毒液，铅含量为0.83mg/kg，砷含量为＜0.01mg/kg，汞含量为＜0.002mg/kg。 5) 金属腐蚀性：在20℃～25℃条件下，3%过氧化氢消毒液原液对不锈钢基本无腐蚀，外观颜色无变化；对碳钢为轻度腐蚀，有少量黄色锈斑；对铜为轻度腐蚀，颜色变暗；对铝为基本无腐蚀，外观颜色无变化。 6) 微生物污染指标：3%过氧化氢消毒液无菌。 7) 金黄色葡萄球菌（ATCC10231）杀灭对数值≥5.00；大肠杆菌（8099）杀灭对数值≥5.00；铜绿假单胞菌（ATCC154421）杀灭对数值≥5.00；白色念珠菌（ATCC6538）杀灭对数值≥4.00。 8) 消毒效果（桌面）：3%过氧化氢消毒液原液作用20min，对30份桌面自然菌的平均杀灭对数值≥1.00。 ●以上参数均需提供对应检验报告。
27 |  | 3%过氧化氢消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2200 | 1) 3%过氧化氢消毒液，过氧化氢含量为2.99%（W/V）。 2) 3%过氧化氢消毒液，PH为7.6。 3) 3%过氧化氢消毒液，形状为无色液体，该品置于37℃恒温箱中90天后，形状仍为无色液体，无明显变化，过氧化氢含量为2.92%（W/V），下降率为2.3%。 4) 3%过氧化氢消毒液，铅含量为0.83mg/kg，砷含量为＜0.01mg/kg，汞含量为＜0.002mg/kg。 5) 金属腐蚀性：在20℃～25℃条件下，3%过氧化氢消毒液原液对不锈钢基本无腐蚀，外观颜色无变化；对碳钢为轻度腐蚀，有少量黄色锈斑；对铜为轻度腐蚀，颜色变暗；对铝为基本无腐蚀，外观颜色无变化。 6) 微生物污染指标：3%过氧化氢消毒液无菌。 7) 金黄色葡萄球菌（ATCC10231）杀灭对数值≥5.00；大肠杆菌（8099）杀灭对数值≥5.00；铜绿假单胞菌（ATCC154421）杀灭对数值≥5.00；白色念珠菌（ATCC6538）杀灭对数值≥4.00。 8) 消毒效果（桌面）：3%过氧化氢消毒液原液作用20min，对30份桌面自然菌的平均杀灭对数值≥1.00。 ●以上参数均需提供对应检验报告。
28 |  | 漂粉精 | 10KG/箱 | 箱 | 22 | 1.有效氯45%～55% 2.PH值使用范围：7.6～10.5
29 |  | 消毒泡腾片 |  | 瓶 | 3100 | 1.有效含氯500±50mg片，100片/瓶
30 |  | 84消毒液 |  | 瓶 | 4700 | 1) 84消毒液pH值为13.07，有效氯含量为4.78%。 2) 84消毒液性状为浅黄色液体，置于54℃恒温箱储存14天后，性状仍为浅黄色液体，无明显变化，有效氯含量为4.55%，下降率为4.8%。 3) 在84消毒液作用时间为5min的条件下，杀灭微生物数值（悬液定量杀灭）为：金黄色葡萄球菌（ATCC10231）≥5.00；大肠杆菌（8099）≥5.00；铜绿假单胞菌（ATCC154421）≥5.00；枯草杆菌黑色变种芽孢≥5.00；白色念珠菌（ATCC6538）≥4.00。
31 |  | 消毒凝胶 |  | 瓶 | 1800 | 符合GB27950-2020《手消毒剂通用要求》或高于该标准；
32 |  | 次氯酸钙消毒片 |  | 瓶 | 2200 | 1） 药品名称：次氯酸钙片（饮用水消毒片）； 2） 药品检测要求：有效氯和pH值均满足《消毒技术规范》卫生部（2002）标准。
33 |  | 应急服装 |  | 套 | 133 | 详见附件(参数包含上衣裤子马甲鞋子等参数)
34 |  | 头灯 |  | 个 | 100 | 1)规格尺寸：264×244×45mm 暖白纳米版平镜双头灯； 2) 防护等级：≥IP30，主电功耗：5W； 3) 电池类别及容量：镍镉电池20V 700mAh； 4) 光源类别：白光LED； 5) 应急工作时间：≥90min； 6) 应急供电模式：自带电源型； 7) 额定电压：AC220V； 8) 额定工作频率：50Hz； 9) 应急输出光通量：≥50lm。