#### 一、项目基本情况

项目名称：呼市第六中学高中数字化理化生实验室仪器设备采购项目

采购标的完成时限：合同签订之日起一个月完成实验室建设

二、项目内容需求

1. 项目服务对象与具体要求

1）对象：服务全校高中学生，符合新课程标准对高中学生物理、化学、生物必修课程和部分选择性必修及选修课程的开展。

2）容量：每个实验室一次性能容50名学生和1名教师。是以班级按课表统一排课的学习方式使用。

3）教学：正常教学之外，实验室能开放给学生与教师，学生能利用课余时间

自主学习和开展研究性学习。

4）方案：供应商需提供具体的理化生实验室建设方案，包含功能特点阐述、可开展实验目录、采购产品技术响应表、设计图纸（含平面图、效果图、施工图）、服务方案等。

▲5）核心产品：本项目核心产品为数据采集器、数码显微镜（学生用）、数码显微镜（教师用）、数码体视显微镜。

6）预中标供应商在签订合同前，根据甲方要求提供指定核心产品进行初验，样品必须满足招标文件规定的各项技术指标，初验合格后签订合同并将样品封存，其中全新产品可以作为供货的一部分。对于不能提供样品或所提供样品不满足招标要求的视为虚假应标，甲方拒绝与预中标供应商签订合同并上报监管部门处理，同时根据中标候选人排名情况，依次对中标候选人进行样品初验，直至达到招标要求。

2.  实验室功能与内容要求

1）物理学科教学：基于数字传感技术工具，开展物理实验教学。

2）化学学科教学：基于数字传感技术工具，开展化学实验教学。

3）生物学科教学：基于数字传感技术工具和生物数码显微镜，开展生物实验教学。

4）实验资源：提供物理、化学、生物三个实验各自能开展的实验目录，并在具体实施后提供目录中实验的实验操作视频。

5）售后服务：提供实验室配备实施后的售后服务内容。包括使用培训、课程开发与应用培训等。

3. 实验仪器设备与规格要求

1）教学设备与数字传感器等产品，详见具体规格及技术参数要求。

2）软件：围绕课程需要，能提供对各自方案中软件功能的详细描述，并在实施后提供软件应用视频。

4.服务要求

1）实验室应用服务

根据数字化实验室应用目标，结合学校实际情况，对学科组教师进行实验室使用培训，主要包括数字传感器及软件使用培训、实验室设备使用培训等，帮助学科教师掌握实验教学开展所需要的技能。

2）实验教学服务

为提高学校实验室应用效益，供应商需为相关学科教师提供实验资源，包括实验操作演示资源、实验教学开展方式资源等；能提供相应的课程资源和与学校合作开发课程的相关服务方案。

3）售后维护服务。

提供每周12×7小时的售后维护服务，通过及时的线上沟通服务和线下维护服务，保障学校实验室的正常使用。本项目所有仪器设备质保期均要求不低于三年，软件终身免费升级。核心产品需要生产厂家提供售后服务承诺书。

三、高中数字化理化生实验室仪器设备采购清单及技术参数

物理实验室

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室学科文化 | 定制。文化窗帘、学科文化墙等，文化窗帘克重不小于800g/米，防紫外性能：UPF>40，无甲醛 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 墙面改造 | 清理原墙面基础（此清理不含铲墙皮） 刷底漆一遍，面漆两遍,颜色可以根据学校要求进行调整 | m2 | 160 |  |  |
|  | 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 规格：≥2400*700*900mm，1.全钢结构； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ●教师演示讲台技术要求满足：GB24820-200实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：750N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的省级或省级以上检测机构出具的教师演示讲台检测报告复印件。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 教师专用椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 物理学生专用实验桌 | 规格：≥2400*1200*780mm，1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。 2.新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸760*530*58，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝件一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，并用专用注塑模具件装饰。 ●物理学生实验桌技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：力1000N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的物理学生实验桌检测报告复印件 | 张 | 6 |  |  |
| 4 | 专用实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500，1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 ●钢管技术要求满足： 1、维氏硬度，HV1，检测结果＞300。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的钢管检测报告复印件 ●实验凳技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：1300N，椅背加载力：450N，加载次数：10次，加载时间：≥10S； 椅腿前向静载试验：加载力：500N，加载次数：10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：1000N； 座面冲击试验：冲击高度：180mm；冲击次数：10次； 椅背冲击试验：冲击高度：210mm；冲击角度：38°；冲击次数：10次； 椅凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：200mm；跌落次数：10次；腿或基座大于200mm非叠放椅。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的实验凳检测报告复印件 | 张 | 48 |  |  |
| 5 | 专用仪器柜 | 规格：≥1000*500*2000，1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； ●三聚氰胺板技术要求满足：GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制造品中甲醛释放限量条件：甲醛释放量mg/m³≤0.124。（提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的三聚氰胺板检测报告复印件） 3.耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 加大仪器柜 | 规格：≥1350*500*2000，1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； ●三聚氰胺板技术要求满足：GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制造品中甲醛释放限量条件：甲醛释放量mg/m³≤0.124。（提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的三聚氰胺板检测报告复印件） 3.耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 2 |  |  |
|  | 教学设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师专用平板 | 1. 显示屏尺寸：≥10英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 2. 采用八核CPU，主频：≥i5-9400Hz 3. 内存容量：≥8GB；磁盘容量：≥512GB 4. 电池容量：≥7600mAh锂电池 5. 摄像头：双摄像头，前置≥800W像素，后置≥1300W像素 6. 接口支持：耳麦接口≥1个，USB TYPE C充电接口≥1个，Micro SD卡接口≥1个（最大支持256G），支持18W快充。扩展支持：POGO PIN扩展接口≥1个，支持扩展键盘、手写板等外接设备。 7. WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持Bluetooth4.2 8. 操作系统：Android 9.0或以上版本操作系统，使用定制化桌面，便于教学。 9. 护眼：支持一键开关滤除蓝光护眼模式，提供黑白屏高对比电纸书阅读模式，有效保障教师用眼安全。 10. 二维码识别：教师终端提供二维码扫码功能，将课本、试卷上的二维码放入扫描框内即可快速获取二维码对应的电子教学资源。 11. 课件管理： ①教师终端可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过教师终端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 ② 教师终端可将教师的课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 ③教师可在教师终端选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在互动课件列表预览。教师终端可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。 12. 移动授课： ①教师终端智能识别授课端登录状态，授课端处于登录状态时，教师终端与授课端自动连接，无需人为操作。 ②无需局域网环境部署，教师即可使用平板进行课件翻页，课件预览、课件跳页。支持横竖屏两种模式。 ③支持教师终端对授课端远程实时同步书写擦除，提供不少于3种笔触粗细和5种笔迹颜色。 ④支持调用教师终端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景。 ⑤支持上传教师终端本地图片，并发上传数量不少于9张。 ⑥在局域网环境下，可将教师终端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据教师终端界面自动适配。 ⑦在局域网环境下提供直播功能，教师终端拍摄画面实时同步至授课显示端，直播窗口、全屏显示方式根据教师终端拍摄自动适配，直播画质根据网络状况自动调节。 ⑧ 教师终端授课模式工具栏提供互动课堂功能菜单。支持在教师终端推送单页、整份课件至学生终端。支持教师终端发起答题，需包含单选、多选、判断等题型，教师可设置答题计时并预设正确答案，结束答题后显示答题数据。另外教师终端支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围，还支持支持一键锁定、解锁学生终端屏幕。 13. 教师终端与交互智能平板通过网络实现账号数据对接互通、远程管控、移动授课，无需部署任何外接设备。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧黑板 | 1、设备采用UHD超高清LED液晶屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。 2、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3、设备具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。为方便教室录制微课，可通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 4、设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 5、为保证使用者的使用安全，屏幕表面钢化玻璃表面硬度≥9H。 6、●嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 7、设备采用红外触摸方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 8、●设备内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 9、●设备顶端内置扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥73dB。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 10、●设备内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教师、学生音频进行采集，方便录制微课，拾音距离≥12m。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 11、●设备内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及，不大于5.8mm；支持标准、听力、观影三种音效模式调节。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 12、设备采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 13、●为保证使用者用眼安全，设备需要通过眼部舒适度莱茵认证(TUV)。（提检测报告复印件并加盖厂商公章） 14、●设备支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 15、设备支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2。 16、●Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 17、●为保证设备可以远程调取摄像头，拍摄教室内画面，设备需具备内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 18、●设备内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，摄像头工作时有指示灯提示，并且可以AI识别人像，设别距离≥10米。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 19、●为方便教师快速点名，设备摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥60人。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 20、内置电脑： （1）采用模块化电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔。 （2）●内置电脑采用抽拉内置式模块化电脑，电脑模块可完全嵌入整机，严丝合缝，为使用安全，电脑模块无任何外露天线，天线需整合于整机中，且模块采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，为保证后期维护便捷，不接受任何形式的螺丝固定，可以实现一只手进行拆卸模块的操作。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） （3）处理器：Intel Core i5处理器 。 （4）内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 （5）硬盘：256G或以上SSD固态硬盘。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 多维万向书写黑板 | 1、结构：上下左右推拉结构，采用同步、配重升降装置，升降结构不外露；书写板移动于任何位置时，均能稳定停滞，无自动行走。 2、规格：外径≥4000mm×1250mm（配86寸一体机需要≥4200×1250mm），需保证与触控一体机物理尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行调整；支持触控一体机居中安装方式，滑动的书写板可完全遮挡触控一体机；展开滑动书写板后，可供教师多媒体互动教学使用。 3、书写面板：材质采用搪瓷板面，基板厚度≥0.35mm，整板无拼接，不变形；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥9H；光泽度：光泽度≤6%，无明显眩光；质保三年；正常使用寿命：面板正常使用寿命≥10年。 4、衬板：采用防潮、吸音、高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，书写时手感好，板面不颤动。 5、背板：采用优质防锈亚光彩涂钢板，厚度≥0.20mm；流水线一次成型；每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度。 6、覆板：采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，甲醛释放量符合国家规定；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀。 7、边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型； 内边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度; 且质量符合国家相关要求。 8、粉笔槽：有效防止粉笔灰垂直落地，宽度≥70mm，壁厚≥1.0mm，与边框采用绞扣式镶嵌连接，一体化设计效果，型材色泽一致，端头设有ABS塑料封堵，防止划伤。 9、包角：采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型。 10、传动装置：书写板、配重、钢丝绳三者之间通过槽轮及同步轴传动，书写板升降自如、无噪音，不晃动，无脱轨。 11、滑轮：每块书写板轨道内上下隐形安装4组（≥8个），看面不漏轨道、滑轮、螺钉; 滑轮推拉耐久次数≥9万次，且能正常使用 12、缓冲装置：每块书写板在竖直方向上安装有4组EVA缓冲块，在水平方向上安装有4个橡胶缓冲块，上下左右推拉书写板时，能够有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 13、滑动性能：上下左右方向推拉书写板，均能顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 14、安全性：保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 操作终端 | 1、操作系统: 出厂预装正版WINDOWS 10 专业版 操作系统 2、芯片组：Intel Q470系列及以上芯片组； 3、声卡：集成声卡，内置麦克风，内置商业级音响； 4、网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡； 5、CPU：i5-10500T(2.3G/12M/6核)； 6、内存：16G DDR4 2666，具有两个内存插槽，最大支持64G内存； 7、硬盘：≥512G NVME M.2固态硬盘 8、显卡：集成显卡； 9、键鼠标：USB抗菌光电鼠标抗菌键盘； 10、显示器：23.8" 三边微边框IPS宽屏LED背光防眩光液晶显示器(1920X1080)，俯仰角度可调底座，TUV低蓝光护眼显示屏； 11、接口 ≥6个USB接口，其中不少于4个USB3.1 ，1个USB TYPE A并支持USB快速充电并且在关机状态下充电；1个DP接口、1个HDMI接口（支持视频输入，可作为扩展显示器使用） 12、扩展：2个M.2接口； 13、电源：90W 89%高效节能电源 14、摄像头：≥100万像素可升降摄像头； 15、安全及应用：网络同传（支持任意机器作为主机对整个机房维护、支持网络传输故障定位、支持数据加密传输）及硬盘防护； 16、需要提供产品国家电子计算机质量监督检验中心105万小时平均无故障运行认证、国检运行噪音＜11分贝认证 | 台 | 13 |  |  |
| 5 | 交换机 | 端口及硬件要求:≥24个10/100/1000以太网电接口≥4个千兆光接口,交换容量:≥192Gbps;包转发速率:≥78Mpps;最大支持16台设备堆叠;支持基于端口的VLAN（4K） 支持VoiceVLAN;支持LACP;支持手工聚合;MAC ≥8K;支持DHCP client;支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust;支持DHCP Snooping option 82;支持 DHCP Reley 支持针对用户的VLAN和ACL自动下发;支持IGMP Snooping 每个端口支持4个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL;支持基于时间段的ACL;支持基于全局、VLAN、端口下发ACL;支持命令行接口﹑Telent﹑Console口进行配置;支持SNMP v1、v2和v3;支持电缆检测功能;支持系统日志﹑分级告警﹑调试信息输出;支持网络拓扑自动发现、网络成员设备远程web配置、设备故障图形化告警显示;支持IEEE 802.1x认证/集中式MAC地址认证;支持端口隔离支持AAA&RADIUS认证;提供入网许可证 | 台 | 1 |  |  |
|  | 吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 规格：≥500*200*1250mm，智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ●智能灯光照明系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能灯光照明装置检测报告复印件 (3)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 控制系统：采用自主研发控制系统。 ●智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 ●智能系统控制柜技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能系统控制柜检测报告复印件 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 规格：≥10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）照明控制：分组控制整室照明； （2）电源控制：控制学生AC220V电源； （3）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 ●顶装智能控制平台技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号，直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：试验后，提环连接部位不应脱落、变形，桶口部位不应产生永久性变形；各组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁、损坏现象；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压电流设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值得误差应≤10%。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶装智能控制平台检测报告复印件 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 ●学生端分组控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0-30V； 3、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度：V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的学生端分组控制系统检测报告复印件 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 远程控制系统 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） ●远程控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的远程控制系统检测报告复印件 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 ●温湿度监视系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的温湿度监视系统检测报告复印件 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 顶装主体框架 | 规格：≥1520*575*290，整体采用3.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 ●顶部多模块电源供应装置技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC\DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶部多模块电源供应装置检测报告复印件 | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 主体防尘保护罩 | 规格：≥1400*430*150，整体采用5mm抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 智能摇臂升降系统 | 规格：≥990*115*185，接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金型材模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 ●智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 | 个 | 12 |  |  |
| 9 | 智能多功能高低压智能电源 | 规格：AC220/DC24V，1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 低压电源控制系统 | 由教师端控制箱控制 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 多功能电源 | 规格：≥65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。 | 个 | 12 |  |  |
| 12 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 12 |  |  |
| 13 | 供电线路 | 规格：≥2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 智能照明 | 规格：≥1170*85mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 12 |  |  |
| 15 | 安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、供电系统安装调试； 5、照明系统安装调试。 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 |  |  |
| 数据采集 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲数据采集器 | 1、数据采集器通过高速数据接口与有线接口或无线接口连接； 2、内含状态、电源指示灯； 3、有线状态下，单通道数据最大采样率20K，可同时连接 7个声波 /声级传感器测量； 4、USB接口供电，无需外接电源； 5、所有BT端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48MHz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道以上有线/无线数据采集； 9、一体化设计，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 10、显示屏：3.5吋TFT 480*320触摸屏； ●11、提供省级质量技术监督检测部门出具的封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证配备3.5英寸触摸显示屏一体化设计，可支持7种传感器同时连接和数据显示，中标后提供原件备查。 | 台 | 13 |  |  |
| 2 | 无线显示存储模块 | 1、通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能， 2、自带彩屏，显示内容为测量数据 3、可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能， 4、可通过自带屏幕显示蓝牙 ID，可通过无线方式将数据传送至平板电脑或手机进行实时数据显示。 | 只 | 4 |  |  |
| 3 | 通用接口 | Lightning接口；采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；通用接口上配有通电指示灯；通用接口用来配合力、光电门、二氧化碳传感器及滴定计数器的工作，前端的Lightning接口用于跟传感器的连接，具有适配性 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 软件 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1～4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 8、软件可注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”和实验资源管理云平台功能，体验功能更为强大的实验自主设计软件；另外登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 ●9、提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个，提供加盖厂商公章的相关网页截图材料，并提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查； ●10、提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，提供加盖厂商公章的相关网页截图材料，并提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查； ●11、在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览，提供加盖厂商公章的相关网页截图材料，并提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 实验资源管理云平台 | 账号角色和数量：学校管理员*1；实验室总管理员*1；物理学科实验室管理员*1（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；物理备课组长各年级各1个*3（共3个）；物理学科教师各年级各10个*3（共30个）； 实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源，及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地。 *云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 *独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库已有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 *独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 *云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 *数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 *平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。 为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 通用器材 | 采集器通讯线、传感器线、转接器（为一套） | 套 | 13 |  |  |
| 7 | 附件 | 技术资料、软件光盘、手提式实验箱等 | 套 | 13 |  |  |
| 传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-2A～+2A；分度：≤0.01A； 测量范围：-200mA～+200mA；分度：≤1mA； 测量范围：-20mA ～+20mA；分度：≤0.1 mA； 2、通过量程切换按钮切换量程，通过软件调零按钮实现数据调零功能。 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能。 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 只 | 26 |  |  |
| 2 | 多量程电压传感器 | 1、测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V； 测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V； 测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV； 2、通过量程切换按钮切换量程，通过软件调零按钮实现数据调零功能。 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能。 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 只 | 26 |  |  |
| 3 | 微电流传感器 | 1、量程：-10μA~10μA，精度：±1%，分辨率：≦0.01μA，内阻：0.22Ω； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 只 | 13 |  |  |
| 4 | 磁感应强度传感器 | 1、量程：-64~64mT；精度：±3%；分辨率：≦0.04mT； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 只 | 13 |  |  |
| 5 | 力传感器 | 1、量程：-50~50N；精度：±1%；分辨率：≦0.03N； 2、通过量程切换按钮切换量程，通过软件调零按钮实现数据调零功能。 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能。 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 只 | 26 |  |  |
| 6 | 微力传感器 | 量程一：-2N~2N，分辨率：0.005N ，精度：±1% 量程二：-10N~10N，分辨率：0.001N ，精度：±1% 2、可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 5、自带软件调零按钮实现数据调零功能。 | 只 | 13 |  |  |
| 7 | 位移传感器 | 1、由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 2、接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离， 3、测量范围：20cm ～600cm，分度：≤1mm。无测量盲区， 4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 5、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 只 | 13 |  |  |
| 8 | 光电门传感器 | 1、量程：0~∞S；精度：±1us；分辨率：≦1us； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 只 | 26 |  |  |
| 9 | 声波和声强传感器 | 1、频率范围：100 Hz ~ 15 kHz；量程：40~92dB；精度：±4dB；分辨率：≦0.1dB； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 只 | 13 |  |  |
| 10 | 温度传感器 | 1、量程：-40℃~135℃、精度：±0.6℃、分辨率：≦0.1℃ 2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度 3、采用电路分体式结构 4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 5、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 只 | 26 |  |  |
| 11 | 绝对压强传感器 | 1、量程：0~400kPa；精度：±6kPa；分辨率：≦0.1kPa； 2、可用于直接测量气体的绝对压强； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 只 | 13 |  |  |
| 12 | 无线（USB）三轴加速度传感器 | 1、量程： x轴:±8g 分辨率: ≦14bit(0.01g) y轴:±8g 分辨率: ≦14bit(0.01g) z轴:±8g 分辨率: ≦14bit(0.01g) 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 无线转动实验器 | 1、用于高中物理力学、机械能、圆周运动方面的实验。量程：0~360°，分辨率: ≦0.125°； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 频率传感器 | 1、量程：1HZ~8MHZ，分辨率：≦1HZ，精度：±1%，内阻：>1MΩ；工作电压≦30V,并联在电路中使用； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 1 |  |  |
| 配套教具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 套 | 13 |  |  |
| 2 | 斜面上力的合成与分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 数字化机械能守恒实验器 | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓及软件组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据；拥有独立的专用软件，方便教师课堂演示实验使用；通过数据计算可以计算出摆球的动能、势能和机械能，并同时描绘出动能、势能和机械能随摆球下落高度的图线，得到随着摆球下落高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论，完成对机械能守恒定律的定量探究。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 无线向心力实验器 | 由三角稳固底座、金属支架、旋臂（内置传感器及无线发射电路）、配重杆、挡光臂、旋臂座、连接装置、紧固件、无线接收器及软件构成。旋臂可在水平、倾向、垂直平面内自由旋转。无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器，可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化。 | 套 | 13 |  |  |
| 5 | 环形线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 13 |  |  |
| 6 | 螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场 | 套 | 13 |  |  |
| 7 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律 | 套 | 13 |  |  |
| 8 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 13 |  |  |
| 9 | 电学实验板 | 实验电路板：RC、RL移相、整流与滤波（半波、全波）、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）、自感现象、测量电源的电动势和内阻、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象。 | 套 | 13 |  |  |
| 10 | 逻辑电路实验器 | 由与或非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器等二十三个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验，可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析 | 套 | 13 |  |  |
| 11 | 法拉第电磁感应实验器（动生） | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器及软件组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内。 | 套 | 13 |  |  |
| 12 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系，底座可水平旋转，调整磁场方向 | 套 | 13 |  |  |
| 13 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可实时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验，实时显示合力的大小及方向 | 套 | 13 |  |  |
| 14 | 数字光电导轨 | 套包含两辆小车，1根强化铝合金轨道，缓冲柱、连接杆、L型支架、I型支架等，该系统的小车为三轮结构，其主轮自带盘式光栅，具备测量自身位移、速度和加速度的功能，并能以无线方式上传至计算机。从而在不借助位移传感器和光电门传感器等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验。 性能参数： 量程：0～1.2m； 分辨率：≤0.1mm； 采样率：5kHz； 供电：锂电池； 传输方式：蓝牙无线 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 法拉第电磁感应实验器(感生） | 由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系 | 套 | 13 |  |  |
| 16 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式输出：可实现直流交流转换输出， 直流输出：1.5V～18V连续可调； 交流输出：0V～6V/50Hz；交直流电压独立幅值调节。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验 自带显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。 | 套 | 13 |  |  |
| 17 | 电磁定位系统 | 1、通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛等研究二维平面内运动规律的实验。 2、性能参数： （1）面板尺寸不低于60×35cm； （2）发射器定位偏差： ±1mm； （3）采样频率：0-200Hz； （4）采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 3、软件可描绘信号源在电磁定位板的运动轨迹，可选择其中一段进行数据分析，通过“数据计算”计算该过程的实验数据，通过“清屏”功能可清除表格中的数据及坐标系里的曲线。 二维平面平抛斜抛运动实验器*1套 二维平面自由落体运动实验器*1套 | 套 | 13 |  |  |
| 18 | 电磁波传播实验器 | 分为发射和接收模块。发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1～8Hz范围内可调。外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，并由彩色显示屏显示出波形，供电电源：两节5号电池;接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：两节5号电池 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 套 | 1 |  |  |

| 化学实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 环境改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室学科文化 | 定制。文化窗帘、学科文化墙等，文化窗帘克重不小于800g/米，防紫外性能：UPF>40，无甲醛 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 墙面改造 | 清理原墙面基础（此清理不含铲墙皮） 刷底漆一遍，面漆两遍,颜色可以根据学校要求进行调整 | m2 | 160 |  |  |
|  | 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师专用演示讲台 | 1.全钢结构；尺寸：≥3000*700*900mm 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ●教师演示讲台技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：750N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的省级或省级以上检测机构出具的教师演示讲台检测报告复印件。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*445*300，采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 ●实验室专用水槽技术性能满足：QB/T2658-2017卫生设备用台盆： 1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但直接受力点的变形不视为不合格； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能：试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的实验室专用水槽检测报告复印件 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ●三联高低位龙头技术要求满足：GB18145-2014陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的三联高低位龙头检测报告复印件 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 规格：单眼。洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 ●实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的实验室专用洗眼器检测报告复印件 | 付 | 1 |  |  |
| 5 | 化学学生专用实验桌 | 1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。 2.新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸760*530*58，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝件一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，并用专用注塑模具件装饰。 ●化学学生实验桌技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：力1000N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的化学学生实验桌检测报告复印件 | 张 | 6 |  |  |
| 6 | 专用实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500，1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 ●钢管技术要求满足： 1、维氏硬度，HV1，检测结果＞300。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的钢管检测报告复印件 ●实验凳技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：1300N，椅背加载力：450N，加载次数：10次，加载时间：≥10S； 椅腿前向静载试验：加载力：500N，加载次数：10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：1000N； 座面冲击试验：冲击高度：180mm；冲击次数：10次； 椅背冲击试验：冲击高度：210mm；冲击角度：38°；冲击次数：10次； 椅凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：200mm；跌落次数：10次；腿或基座大于200mm非叠放椅。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的实验凳检测报告复印件 | 张 | 48 |  |  |
| 7 | 全新钢塑水槽柜 | 规格：≥450*600*810mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 ●全新钢塑水槽柜技术要求满足： 1、外观要求：外表面光洁，色泽清晰，人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷；塑料件色泽一致，无缺角、回料斑、缩痕、溢料、变形等缺陷； 2、焊接要求：焊点美观，焊接可靠，平整，无穿孔等不良现象； 3、平整性，mm：底座与上台面定位应可靠，平整，连接件无松动，歪斜等装配缺陷；底平面和台面的高低差应≤4mm； 4、封闭门盖要求：安装，拆卸便利，各卡口定位有效可靠，安装后应平服，不应有自行脱落和翘曲现象。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的全新钢塑水槽柜检测报告复印件 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 三联高低位龙头 | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ●三联高低位龙头技术要求满足：GB18145-2014陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的三联高低位龙头检测报告复印件 | 套 | 6 |  |  |
| 9 | PP一体化水槽 | 水槽为整体模具一体成型，规格：≥450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 ●pp一体化水槽技术要求满足：QB/T2658-2017卫生设备用台盆： 1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；检测结果：通过； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但有直接受力点的变形不视为不合格；检测结果：通过； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能；试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等；检测结果：通过； 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的pp一体化水槽检测报告复印件 ●多功能实验下水装置技术要求满足：JC/T932-2013卫生洁具排水配件： 1、加工与装配：塑料件表面不得有明显的波纹、黏结痕、明显的擦划伤、修饰损伤等缺陷。塑料存水弯色泽应均匀，不得有分解变色线；螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；装配好的排水配件应连接牢固、无松动；动作应灵活、无卡阻现象； 2、外观：产品外表面的尖棱、飞边、毛刺应清楚干净； 3、密封性能：排水配件操作机构密封性能：打开排水装置，封堵末端排水口，在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压，并保持5Min，排水配件反复启闭3次后，操作机构应无渗漏。检测结果：通过。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的多功能实验下水装置检测报告复印件 | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 多功能实验下水装置 |  | 套 | 6 |  |  |
| 11 | 专用仪器柜 | 规格：≥1000*500*2000，1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； ●三聚氰胺板技术要求满足：GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制造品中甲醛释放限量条件：甲醛释放量mg/m³≤0.124。（提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的三聚氰胺板检测报告复印件） 3.耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 6 |  |  |
|  |  | 吊装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ●智能灯光照明系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能灯光照明装置检测报告复印件 （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ●智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 控制系统：采用自主研发控制系统。 ●智能系统控制柜技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能系统控制柜检测报告复印件 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 ●顶装智能控制平台技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号，直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：试验后，提环连接部位不应脱落、变形，桶口部位不应产生永久性变形；各组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁、损坏现象；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压电流设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值得误差应≤10%。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶装智能控制平台检测报告复印件 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 ●学生端分组控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0-30V； 3、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度：V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的学生端分组控制系统检测报告复印件 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 远程控制系统 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） ●远程控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的远程控制系统检测报告复印件 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 ●温湿度监视系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的温湿度监视系统检测报告复印件 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 铝合金万向罩 | 规格：≥四节1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.铝合金万向罩口：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险， 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室 ●铝合金万向罩技术要求满足： 1、外观要求，表面光洁，无毛刺，飞边等缺陷；铆接应饱满，光滑，无开裂等缺陷；塑料件成型完整，无明显色斑，缩痕、开裂等影响使用的不良现象；外形圆正，无缺角后机械损伤； 2、风门要求，d㎡，开闭灵活，无卡阻现象；风门开启后，通风有效面积应≥0.3d㎡； 3、外观：调节灵活，锁固可靠；调节脚≥180°；锁定后，漏风间隙≤0.2mm； 4、风罩要求：连接牢固，螺纹无滑牙，烂牙等现象；经0.5J冲击试验后，不应开裂；承载强度：经686N拉力试验后，各关节，风罩连接应无影响使用的缺陷。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的铝合金万向罩检测报告复印件 | 个 | 25 |  |  |
| 7 | 万向吸风罩底座 | 固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 室内行程通风系统 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 规格：主风管600*250，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 ●室外行程通风系统技术要求满足： 外观要求：表面光洁，无毛刺、飞边等缺陷； 铆接应饱满、平滑，无开裂等缺陷； 塑料件成型完整，无明显色斑、缩痕、开裂等影响使用的不良现象； 外形圆正，无缺角后机械损伤。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的室外行程通风系统检测报告复印件 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 防腐风机 | 规格：≥5.5kw，结构：防腐风机。 （1)功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa＝，低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 （2)每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3)气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4)通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用 ●防腐风机技术要求满足： 1、电源线：输入的导线截面面积应≥0.75mm²；导线与风机的连接应能经受49N，1min拉力试验，试验后不影响正常使用；长度L:≥1000mm； 2、运行性能：AC198V时，三次启动均应能正常工作；运行平稳，无异常杂音； 3、防护要求：外壳的材料应由防腐材料制成，检测结果：外壳的材料应由防腐材料制成；固定件应经表面防腐处理；外壳经0.5J冲击试验三次后，应无破裂等异常现象； 4、耐电压要求：应能承受1000V，1min的电压试验，不应击穿或闪络； 5、绕组温升，K:绕组温升应：≤90K。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的防腐风机检测报告复印件 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 风机控制线 | 1.采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。1.电缆的额定电压300/500V 2.电缆长期工作温度-30～90℃ 3.电缆敷设温度不低于0℃ 4.WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 5.低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 顶装主体框架 | 规格：≥1520*575*290，整体采用3.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 ●顶装主体框架技术要求满足： 1、外观：表面光洁，形状规正，不应有毛刺、快口等现象；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象； 2、涂层要求，μm：主体的内外面均应做涂层处理，涂层色泽均匀一致，无气泡、流挂、露底等缺陷，外表面任意五点的平均厚度≥80μm； 3、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现象；焊接：牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现象； 4、装配：自攻螺钉装配应到位，内侧螺纹应露出2圈以上；成型后应无歪斜，单边等装配缺陷； 5、尺寸要求，mm：二端面的高度尺寸：450mm±2mm。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶装主体框架检测报告复印件 | 套 | 6 |  |  |
| 12 | 主体防尘保护罩 | 规格：≥1400*430*150，整体采用5mm抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 6 |  |  |
| 13 | 智能摇臂升降系统 | 规格：≥990*115*185，接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 ●智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 | 个 | 12 |  |  |
| 14 | 上下水智能安装面板 | 规格：≥195*185*80，接收智能化控制系统控制，主体采用铝合金材质，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 12 |  |  |
| 15 | 多功能电源 | 规格：≥65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。 | 个 | 12 |  |  |
| 16 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 12 |  |  |
| 17 | 供电线路 | 规格：≥2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 智能照明 | 规格：≥1170*85mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 12 |  |  |
| 19 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 ●自动给排水系统技术要求满足： 1、不锈钢制品感官要求：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、锅盖与锅身配合：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的自动给排水系统检测报告复印件 | 套 | 12 |  |  |
| 20 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 12 |  |  |
| 21 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；2、系统结构安装调试；3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试；5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试；7、照明系统安装调试。 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 教学设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师专用平板 | 1. 显示屏尺寸：≥10英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 2. 采用八核CPU，主频：≥i5-9400Hz 3. 内存容量：≥8GB；磁盘容量：≥512GB 4. 电池容量：≥7600mAh锂电池 5. 摄像头：双摄像头，前置≥800W像素，后置≥1300W像素 6. 接口支持：耳麦接口≥1个，USB TYPE C充电接口≥1个，Micro SD卡接口≥1个（最大支持256G），支持18W快充。扩展支持：POGO PIN扩展接口≥1个，支持扩展键盘、手写板等外接设备。 7. WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持Bluetooth4.2 8. 操作系统：Android 9.0或以上版本操作系统，使用定制化桌面，便于教学。 9. 护眼：支持一键开关滤除蓝光护眼模式，提供黑白屏高对比电纸书阅读模式，有效保障教师用眼安全。 10. 二维码识别：教师终端提供二维码扫码功能，将课本、试卷上的二维码放入扫描框内即可快速获取二维码对应的电子教学资源。 11. 课件管理： ①教师终端可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过教师终端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 ② 教师终端可将教师的课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 ③教师可在教师终端选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在互动课件列表预览。教师终端可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。 12. 移动授课： ①教师终端智能识别授课端登录状态，授课端处于登录状态时，教师终端与授课端自动连接，无需人为操作。 ②无需局域网环境部署，教师即可使用平板进行课件翻页，课件预览、课件跳页。支持横竖屏两种模式。 ③支持教师终端对授课端远程实时同步书写擦除，提供不少于3种笔触粗细和5种笔迹颜色。 ④支持调用教师终端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景。 ⑤支持上传教师终端本地图片，并发上传数量不少于9张。 ⑥在局域网环境下，可将教师终端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据教师终端界面自动适配。 ⑦在局域网环境下提供直播功能，教师终端拍摄画面实时同步至授课显示端，直播窗口、全屏显示方式根据教师终端拍摄自动适配，直播画质根据网络状况自动调节。 ⑧ 教师终端授课模式工具栏提供互动课堂功能菜单。支持在教师终端推送单页、整份课件至学生终端。支持教师终端发起答题，需包含单选、多选、判断等题型，教师可设置答题计时并预设正确答案，结束答题后显示答题数据。另外教师终端支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围，还支持支持一键锁定、解锁学生终端屏幕。 13. 教师终端与交互智能平板通过网络实现账号数据对接互通、远程管控、移动授课，无需部署任何外接设备。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧黑板 | 1、设备采用UHD超高清LED液晶屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 2、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3、设备具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。为方便教室录制微课，可通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 4、设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 5、为保证使用者的使用安全，屏幕表面钢化玻璃表面硬度≥9H。 6、●嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 7、设备采用红外触摸方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 8、●设备内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 9、●设备顶端内置扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 10、●设备内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教师、学生音频进行采集，方便录制微课，拾音距离≥12m。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 11、●设备内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及，不大于5.8mm；支持标准、听力、观影三种音效模式调节。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 12、设备采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 13、●为保证使用者用眼安全，设备需要通过眼部舒适度莱茵认证(TUV)。（提检测报告复印件并加盖厂商公章） 14、●设备支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 15、设备支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2。 16、●Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 17、●为保证设备可以远程调取摄像头，拍摄教室内画面，设备需具备内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 18、●设备内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，摄像头工作时有指示灯提示，并且可以AI识别人像，设别距离≥10米。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 19、●为方便教师快速点名，设备摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥60人。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 20、内置电脑： （1）采用模块化电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔。 （2）●内置电脑采用抽拉内置式模块化电脑，电脑模块可完全嵌入整机，严丝合缝，为使用安全，电脑模块无任何外露天线，天线需整合于整机中，且模块采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，为保证后期维护便捷，不接受任何形式的螺丝固定，可以实现一只手进行拆卸模块的操作。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） （3）处理器：Intel Core i5处理器 。 （4）内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 （5）硬盘：256G或以上SSD固态硬盘。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 多维万向书写黑板 | 1、结构：上下左右推拉结构，采用同步、配重升降装置，升降结构不外露；书写板移动于任何位置时，均能稳定停滞，无自动行走。 2、规格：外径≥4000mm×1250mm（配86寸一体机需要≥4200×1250mm），需保证与触控一体机物理尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行调整；支持触控一体机居中安装方式，滑动的书写板可完全遮挡触控一体机；展开滑动书写板后，可供教师多媒体互动教学使用。 3、书写面板：材质采用搪瓷板面，基板厚度≥0.35mm，整板无拼接，不变形；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥9H；光泽度：光泽度≤6%，无明显眩光；质保三年；正常使用寿命：面板正常使用寿命≥10年。 4、衬板：采用防潮、吸音、高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，书写时手感好，板面不颤动。 5、背板：采用优质防锈亚光彩涂钢板，厚度≥0.20mm；流水线一次成型；每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度。 6、覆板：采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，甲醛释放量符合国家规定；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀。 7、边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型； 内边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度; 且质量符合国家相关要求。 8、粉笔槽：有效防止粉笔灰垂直落地，宽度≥70mm，壁厚≥1.0mm，与边框采用绞扣式镶嵌连接，一体化设计效果，型材色泽一致，端头设有ABS塑料封堵，防止划伤。 9、包角：采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型。 10、传动装置：书写板、配重、钢丝绳三者之间通过槽轮及同步轴传动，书写板升降自如、无噪音，不晃动，无脱轨。 11、滑轮：每块书写板轨道内上下隐形安装4组（≥8个），看面不漏轨道、滑轮、螺钉; 滑轮推拉耐久次数≥9万次，且能正常使用 12、缓冲装置：每块书写板在竖直方向上安装有4组EVA缓冲块，在水平方向上安装有4个橡胶缓冲块，上下左右推拉书写板时，能够有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 13、滑动性能：上下左右方向推拉书写板，均能顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 14、安全性：保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 操作终端 | 1、操作系统: 出厂预装正版WINDOWS 10 专业版 操作系统 2、芯片组：Intel Q470系列及以上芯片组； 3、声卡：集成声卡，内置麦克风，内置商业级音响； 4、网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡； 5、CPU：i5-10500T(2.3G/12M/6核)； 6、内存：16G DDR4 2666，具有两个内存插槽，最大支持64G内存； 7、硬盘：≥512G NVME M.2固态硬盘 8、显卡：集成显卡； 9、键鼠标：USB抗菌光电鼠标抗菌键盘； 10、显示器：23.8" 三边微边框IPS宽屏LED背光防眩光液晶显示器(1920X1080)，俯仰角度可调底座，TUV低蓝光护眼显示屏； 11、接口 ≥6个USB接口，其中不少于4个USB3.1 ，1个USB TYPE A并支持USB快速充电并且在关机状态下充电；1个DP接口、1个HDMI接口（支持视频输入，可作为扩展显示器使用） 12、扩展：2个M.2接口； 13、电源：90W 89%高效节能电源 14、摄像头：100万像素可升降摄像头； 15、安全及应用：网络同传（支持任意机器作为主机对整个机房维护、支持网络传输故障定位、支持数据加密传输）及硬盘防护； 16、需要提供产品国家电子计算机质量监督检验中心105万小时平均无故障运行认证、国检运行噪音＜11分贝认证 | 台 | 13 |  |  |
| 5 | 交换机 | 端口及硬件要求:≥24个10/100/1000以太网电接口≥4个千兆光接口,交换容量:≥192Gbps;包转发速率:≥78Mpps;最大支持16台设备堆叠;支持基于端口的VLAN（4K） 支持VoiceVLAN;支持LACP;支持手工聚合;MAC ≥8K;支持DHCP client;支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust;支持DHCP Snooping option 82;支持 DHCP Reley 支持针对用户的VLAN和ACL自动下发;支持IGMP Snooping 每个端口支持4个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL;支持基于时间段的ACL;支持基于全局、VLAN、端口下发ACL;支持命令行接口﹑Telent﹑Console口进行配置;支持SNMP v1、v2和v3;支持电缆检测功能;支持系统日志﹑分级告警﹑调试信息输出;支持网络拓扑自动发现、网络成员设备远程web配置、设备故障图形化告警显示;支持IEEE 802.1x认证/集中式MAC地址认证;支持端口隔离支持AAA&RADIUS认证;提供入网许可证 | 台 | 1 |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、数据采集器通过高速数据接口与有线接口或无线接口连接； 2、内含状态、电源指示灯； 3、有线状态下，单通道数据最大采样率20K，可同时连接 7个声波 /声级传感器测量； 4、USB接口供电，无需外接电源； 5、所有BT端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48MHz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道以上有线/无线数据采集； 9、一体化设计，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 10、显示屏：3.5吋TFT 480*320触摸屏； ●11、提供省级质量技术监督检测部门出具的封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证配备3.5英寸触摸显示屏一体化设计，可支持7种传感器同时连接和数据显示，中标后提供原件备查。 | 13 | 台 |  |  |
| 2 | 无线显示存储模块 | 1、通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能， 2、自带彩屏，显示内容为测量数据 3、可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能， 4、可通过自带屏幕显示蓝牙 ID，可通过无线方式将数据传送至平板电脑或手机进行实时数据显示。 | 4 | 只 |  |  |
| 3 | 通用接口 | Lightning接口；采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；通用接口上配有通电指示灯；通用接口用来配合力、光电门、二氧化碳传感器及滴定计数器的工作，前端的Lightning接口用于跟传感器的连接，具有适配性 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 软件 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1～4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 8、软件可注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”和实验资源管理云平台功能，体验功能更为强大的实验自主设计软件；另外登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 ●9、提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个，提供加盖厂商公章的相关网页截图材料，并提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查； ●10、提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，提供加盖厂商公章的相关网页截图材料，并提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查； ●11、在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览，提供加盖厂商公章的相关网页截图材料，并提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 实验资源管理云平台 | 账号角色和数量：学校管理员*1；实验室总管理员*1；物理学科实验室管理员*1（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；物理备课组长各年级各1个*3（共3个）；物理学科教师各年级各10个*3（共30个）； 实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源，及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地。 *云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 *独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库已有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 *独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 *云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 *数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 *平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。 为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 通用器材 | 采集器通讯线、传感器线、转接器（为一套） | 13 | 套 |  |  |
| 7 | 附件 | 技术资料、软件光盘、手提式实验箱等 | 13 | 套 |  |  |
| 1 | 温度传感器 | 1、量程：-40℃~135℃、精度：±0.6℃、分辨率：≦0.1℃ 2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度 3、采用电路分体式结构 4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 5、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 13 | 只 |  |  |
| 2 | 高温传感器 | 1、量程：-200 ～ 1200℃；精度：±6℃(-200-0℃)/±3℃(0-200℃) ℃/±6℃(200~1200℃)； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 13 | 只 |  |  |
| 3 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-2A～+2A；分度：≤0.01A； 测量范围：-200mA～+200mA；分度：≤1mA； 测量范围：-20mA ～+20mA；分度：≤0.1 mA； 2、通过量程切换按钮切换量程，通过软件调零按钮实现数据调零功能。 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能。 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 13 | 只 |  |  |
| 4 | pH传感器 | 1、量程：0~14；精度：±0.2；分辨率：≦0.01； 2、采用电路分体式结构； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 5、可通过辅助软件校准。 | 13 | 只 |  |  |
| 5 | 电导率传感器 | 1、量程：0~20000μS/cm；精度：±4%；分辨率：6μS/cm； 2、采用电路分体式结构； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 13 | 只 |  |  |
| 6 | 溶解氧-气中氧一体传感器 | 1、溶氧量程：0~20mg/L；精度：±0.5mg/L；分辨率：≦0.1mg/L；气氧量程：0~100%，分辨率：0.1%，精度：±2%； 2、自带软件校准实现数据校准功能； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 13 | 只 |  |  |
| 7 | 绝对压强传感器 | 1、量程：0~400kPa；精度：±6kPa；分辨率：≦0.1kPa； 2、可用于直接测量气体的绝对压强； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 26 | 只 |  |  |
| 8 | 浊度传感器 | 1、量程：0-400 NTU 分辨率:0.1 NTU 精度 ±5% NTU 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 26 | 只 |  |  |
| 9 | 二氧化碳传感器 | 1、量程：0～100000ppm；精度：(0~5000ppm) 3%/(5000~50000ppm) 4%/(50000~100000ppm) 6%；分辨率：≦2ppm； 2、采用泵动循环式结构； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 13 | 只 |  |  |
| 10 | 色度传感器 | 1、量程：0-100%，分辨率：0.1%，精度：±2% ； 2、三波长光源（R、G、B）测量； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 13 | 只 |  |  |
| 11 | 氢气传感器 | 1、量程：0~1000ppm；精度：±1%；分辨率：≦1ppm； 2、用于检测气体中氢气含量； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 1 | 只 |  |  |
| 12 | 氯离子传感器 | 1、量程：1.8ppm~3550ppm；分辨率：≦0.3ppm； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 1 | 只 |  |  |
| 13 | 二氧化硫传感器 | 1、量程：0~20ppm；精度：±1%；分辨率：≦0.1ppm； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 1 | 只 |  |  |
| 14 | 多量程电压传感器 | 1、测量范围：-20V～+20V；分度：≤0.01V； 测量范围：-2V～+2V；分度：≤0.001V； 测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：≤0.1mV； 2、通过量程切换按钮切换量程，通过软件调零按钮实现数据调零功能。 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能。 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 1 | 只 |  |  |
| 15 | 离子-滴定计数实验装置 | 一、组成 无线智能离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线 二、功能 1.用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定，如酸碱中和滴定、酸碱反应热实验、钠钾钙等离子浓度的检测。 2.滴定计数器可通过光电门计量液滴滴落的数量，同时传感器可直接接入滴定计数器中，测得溶液中待测量的数据变化，智能采集，无需手工记录和画图，自动生成滴定曲线，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头，如：pH传感器、温度传感器、溶解二氧化碳、亚硝酸根离子传感器、硝酸根离子传感器、氯离子传感器、铵根离子传感器、钠离子传感器、钾离子传感器、钙离子传感器等。 4.配置两套三通阀，可实现液体滴落开关和流速控制独立操作。 5.滴定计数器带有传感器安装孔，方便固定传感器探头。 6.实验结果更准确，pH传感器精度为0.1，能够精确地测量在滴定过程中溶液中微小的pH变化，自动生成滴定曲线，可在曲线坐标查找滴定终点（pH=7）时溶液的体积，用于计算待测液的浓度，让学生更好地理解酸碱中和滴定的意义及pH突变的存在。 7.最大滴定速度：30滴/s。 8.低功耗蓝牙技术，数据传输距离远，安全稳定。 9.电池容量：1000mAh锂电池，独立供电，续航持久，可连续工作24小时，待机时间大于5个月。 10.支持独立采集模式，支持外接设备采集，支持无线传输。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定、如酸碱中和滴定、酸碱反应热、钠钾钙等离子浓度的检测等实验 ●提供省级质量技术监督检测部门出具的封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证可探究酸碱中和滴定实验，并可模拟测量温度、电导率、钾离子含量等化学量，中标后提供原件备查。 | 13 | 套 |  |  |
| 16 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 3 | 套 |  |  |
| 17 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 13 | 套 |  |  |
| 18 | 气液相密封实验器 | 塑料密封瓶，自带传感器探头插孔与橡胶塞，780ml容量；可连接温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器，具有进行光合作用、蒸腾作用、酵母菌的呼吸作用及部分化学溶液反应等演示功能。●提供省级质量技术监督检测部门出具的封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证具有进行光合作用、蒸腾作用、酵母菌的呼吸作用及部分化学溶液反应等演示功能，中标后提供原件备查。 | 13 | 套 |  |  |
| 19 | 多功能电极支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：800mm | 13 | 套 |  |  |
| 20 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 13 | 只 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |

| 生物实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | 环境改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室学科文化 | 定制。文化窗帘、学科文化墙等文化窗帘克重不小于800g/米，防紫外性能：UPF>40，无甲醛 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 墙面改造 | 清理原墙面基础（此清理不含铲墙皮） 刷底漆一遍，面漆两遍，颜色可以根据学校要求进行调整 | m2 | 160 |  |  |
|  | 基础设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师专用演示讲台 | 规格：≥3000*700*900mm，1.全钢结构； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ●教师演示讲台技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：750N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的省级或省级以上检测机构出具的教师演示讲台检测报告复印件。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 实验室专用水槽 | 规格：≥550*445*300，采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 ●实验室专用水槽技术性能满足：QB/T2658-2017卫生设备用台盆： 1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但直接受力点的变形不视为不合格； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能：试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的实验室专用水槽检测报告复印件 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ●三联高低位龙头技术要求满足：GB18145-2014陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的三联高低位龙头检测报告复印件 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 生物学生专用实验桌 | 规格：≥3205*1200*780mm，1.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。 2.新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 3.脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸760*530*58，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝件一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4.外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，并用专用注塑模具件装饰。 ●生物学生实验桌技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：力1000N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的生物学生实验桌检测报告复印件 | 张 | 6 |  |  |
| 5 | 专用实验凳 | 规格：≥Φ315*450-500，1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 ●钢管技术要求满足： 1、维氏硬度，HV1，检测结果＞300。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的钢管检测报告复印件 ●实验凳技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：1300N，椅背加载力：450N，加载次数：10次，加载时间：≥10S； 椅腿前向静载试验：加载力：500N，加载次数：10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：1000N； 座面冲击试验：冲击高度：180mm；冲击次数：10次； 椅背冲击试验：冲击高度：210mm；冲击角度：38°；冲击次数：10次； 椅凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：200mm；跌落次数：10次；腿或基座大于200mm非叠放椅。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的实验凳检测报告复印件 | 张 | 48 |  |  |
| 6 | 全新钢塑水槽柜 | 规格：≥450*600*810mm，整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 ●全新钢塑水槽柜技术要求满足： 1、外观要求：外表面光洁，色泽清晰，人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷；塑料件色泽一致，无缺角、回料斑、缩痕、溢料、变形等缺陷； 2、焊接要求：焊点美观，焊接可靠，平整，无穿孔等不良现象； 3、平整性，mm：底座与上台面定位应可靠，平整，连接件无松动，歪斜等装配缺陷；底平面和台面的高低差应≤4mm； 4、封闭门盖要求：安装，拆卸便利，各卡口定位有效可靠，安装后应平服，不应有自行脱落和翘曲现象。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的全新钢塑水槽柜检测报告复印件 | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 三联高低位龙头 | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ●三联高低位龙头技术要求满足：GB18145-2014陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的三联高低位龙头检测报告复印件 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | PP一体化水槽 | 水槽为整体模具一体成型，规格：≥450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 ●pp一体化水槽技术要求满足：QB/T2658-2017卫生设备用台盆： 1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷；检测结果：通过； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但有直接受力点的变形不视为不合格；检测结果：通过； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能；试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等；检测结果：通过； 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的pp一体化水槽检测报告复印件 ●多功能实验下水装置技术要求满足：JC/T932-2013卫生洁具排水配件： 1、加工与装配：塑料件表面不得有明显的波纹、黏结痕、明显的擦划伤、修饰损伤等缺陷。塑料存水弯色泽应均匀，不得有分解变色线；螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；装配好的排水配件应连接牢固、无松动；动作应灵活、无卡阻现象； 2、外观：产品外表面的尖棱、飞边、毛刺应清楚干净； 3、密封性能：排水配件操作机构密封性能：打开排水装置，封堵末端排水口，在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压，并保持5Min，排水配件反复启闭3次后，操作机构应无渗漏。检测结果：通过。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的多功能实验下水装置检测报告复印件 | 套 | 6 |  |  |
| 9 | 多功能实验下水装置 |  | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 专用仪器柜 | 规格：≥1000*500*2000，1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； ●三聚氰胺板技术要求满足：GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制造品中甲醛释放限量条件：甲醛释放量mg/m³≤0.124。（提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的三聚氰胺板检测报告复印件） 3.耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：两块层板为16MM三聚氰胺板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 6 |  |  |
| 吊装系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 规格：≥500*200*1250mm，智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； ●智能灯光照明系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能灯光照明装置检测报告复印件 （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 控制系统：采用自主研发控制系统。 ●智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 ●智能系统控制柜技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能系统控制柜检测报告复印件 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 规格：≥10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）供水控制：集中控制整室给排水； （2）照明控制：分组控制整室照明； （3）电源控制：控制学生AC220V电源； （4）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 ●顶装智能控制平台技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号，直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：试验后，提环连接部位不应脱落、变形，桶口部位不应产生永久性变形；各组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁、损坏现象；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压电流设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值得误差应≤10%。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶装智能控制平台检测报告复印件 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 ●学生端分组控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0-30V； 3、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度：V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的学生端分组控制系统检测报告复印件 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 远程控制系统 | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） ●远程控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的远程控制系统检测报告复印件 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 ●温湿度监视系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的温湿度监视系统检测报告复印件 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 顶装主体框架 | 规格：≥1520*575*290，整体采用3.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 ●顶装主体框架技术要求满足： 1、外观：表面光洁，形状规正，不应有毛刺、快口等现象；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象； 2、涂层要求，μm：主体的内外面均应做涂层处理，涂层色泽均匀一致，无气泡、流挂、露底等缺陷，外表面任意五点的平均厚度≥80μm； 3、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现象；焊接：牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现象； 4、装配：自攻螺钉装配应到位，内侧螺纹应露出2圈以上；成型后应无歪斜，单边等装配缺陷； 5、尺寸要求，mm：二端面的高度尺寸：450mm±2mm。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶装主体框架检测报告复印件 | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 主体防尘保护罩 | 规格：≥1400*430*150，整体采用5mm抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 套 | 6 |  |  |
| 8 | 智能摇臂升降系统 | 规格：≥990*115*185，接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 ●智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 | 个 | 12 |  |  |
| 9 | 上下水智能安装面板 | 规格：≥195*185*80，接收智能化控制系统控制，主体采用铝合金材质，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。 | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 多功能电源 | 规格：≥65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。 | 个 | 12 |  |  |
| 11 | 急停装置 | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 个 | 12 |  |  |
| 12 | 供电线路 | 规格：≥2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 智能照明 | 规格：≥1170*85mm，接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 12 |  |  |
| 14 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 ●自动给排水系统技术要求满足： 1、不锈钢制品感官要求：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、锅盖与锅身配合：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的自动给排水系统检测报告复印件 | 套 | 12 |  |  |
| 15 | 自动给排水接口 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 12 |  |  |
| 16 | 给水布管 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 排水布管 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试。 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 教师专用平板 | 1. 显示屏尺寸：≥10英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200 2. 采用八核CPU，主频：≥i5-9400Hz 3. 内存容量：≥8GB；磁盘容量：≥512GB 4. 电池容量：≥7600mAh锂电池 5. 摄像头：双摄像头，前置≥800W像素，后置≥1300W像素 6. 接口支持：耳麦接口≥1个，USB TYPE C充电接口≥1个，Micro SD卡接口≥1个（最大支持256G），支持18W快充。扩展支持：POGO PIN扩展接口≥1个，支持扩展键盘、手写板等外接设备。 7. WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持Bluetooth4.2 8. 操作系统：Android 9.0或以上版本操作系统，使用定制化桌面，便于教学。 9. 护眼：支持一键开关滤除蓝光护眼模式，提供黑白屏高对比电纸书阅读模式，有效保障教师用眼安全。 10. 二维码识别：教师终端提供二维码扫码功能，将课本、试卷上的二维码放入扫描框内即可快速获取二维码对应的电子教学资源。 11. 课件管理： ①教师终端可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过教师终端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 ② 教师终端可将教师的课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 ③教师可在教师终端选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在互动课件列表预览。教师终端可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。 12. 移动授课： ①教师终端智能识别授课端登录状态，授课端处于登录状态时，教师终端与授课端自动连接，无需人为操作。 ②无需局域网环境部署，教师即可使用平板进行课件翻页，课件预览、课件跳页。支持横竖屏两种模式。 ③支持教师终端对授课端远程实时同步书写擦除，提供不少于3种笔触粗细和5种笔迹颜色。 ④支持调用教师终端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景。 ⑤支持上传教师终端本地图片，并发上传数量不少于9张。 ⑥在局域网环境下，可将教师终端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据教师终端界面自动适配。 ⑦在局域网环境下提供直播功能，教师终端拍摄画面实时同步至授课显示端，直播窗口、全屏显示方式根据教师终端拍摄自动适配，直播画质根据网络状况自动调节。 ⑧ 教师终端授课模式工具栏提供互动课堂功能菜单。支持在教师终端推送单页、整份课件至学生终端。支持教师终端发起答题，需包含单选、多选、判断等题型，教师可设置答题计时并预设正确答案，结束答题后显示答题数据。另外教师终端支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围，还支持支持一键锁定、解锁学生终端屏幕。 13. 教师终端与交互智能平板通过网络实现账号数据对接互通、远程管控、移动授课，无需部署任何外接设备。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 智慧黑板 | 1、设备采用UHD超高清LED液晶屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 2、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 3、设备具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。为方便教室录制微课，可通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 4、设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 5、为保证使用者的使用安全，屏幕表面钢化玻璃表面硬度≥9H。 6、●嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 7、设备采用红外触摸方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 8、●设备内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 9、●设备顶端内置扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 10、●设备内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教师、学生音频进行采集，方便录制微课，拾音距离≥12m。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 11、●设备内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及，不大于5.8mm；支持标准、听力、观影三种音效模式调节。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 12、设备采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 13、●为保证使用者用眼安全，设备需要通过眼部舒适度莱茵认证(TUV)。（提检测报告复印件并加盖厂商公章） 14、●设备支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 15、设备支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2。 16、●Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 17、●为保证设备可以远程调取摄像头，拍摄教室内画面，设备需具备内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 18、●设备内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，摄像头工作时有指示灯提示，并且可以AI识别人像，设别距离≥10米。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 19、●为方便教师快速点名，设备摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥60人。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 20、内置电脑： （1）采用模块化电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔。 （2）●内置电脑采用抽拉内置式模块化电脑，电脑模块可完全嵌入整机，严丝合缝，为使用安全，电脑模块无任何外露天线，天线需整合于整机中，且模块采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，为保证后期维护便捷，不接受任何形式的螺丝固定，可以实现一只手进行拆卸模块的操作。（提国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） （3）处理器：Intel Core i5处理器 。 （4）内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 （5）硬盘：256G或以上SSD固态硬盘。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 多维万向书写黑板 | 1、结构：上下左右推拉结构，采用同步、配重升降装置，升降结构不外露；书写板移动于任何位置时，均能稳定停滞，无自动行走。 2、规格：外径≥4000mm×1250mm（配86寸一体机需要≥4200×1250mm），需保证与触控一体机物理尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行调整；支持触控一体机居中安装方式，滑动的书写板可完全遮挡触控一体机；展开滑动书写板后，可供教师多媒体互动教学使用。 ●3、书写面板：材质采用搪瓷板面，基板厚度≥0.35mm，整板无拼接，不变形；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥9H；光泽度：光泽度≤6%，无明显眩光；质保三年；正常使用寿命：面板正常使用寿命≥10年。 4、衬板：采用防潮、吸音、高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，书写时手感好，板面不颤动。 5、背板：采用优质防锈亚光彩涂钢板，厚度≥0.20mm；流水线一次成型；每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度。 6、覆板：采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，甲醛释放量符合国家规定；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀。 7、边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型； 内边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度; 且质量符合国家相关要求。 8、粉笔槽：有效防止粉笔灰垂直落地，宽度≥70mm，壁厚≥1.0mm，与边框采用绞扣式镶嵌连接，一体化设计效果，型材色泽一致，端头设有ABS塑料封堵，防止划伤。 9、包角：采用防老化、抗疲劳、高强度ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型。 10、传动装置：书写板、配重、钢丝绳三者之间通过槽轮及同步轴传动，书写板升降自如、无噪音，不晃动，无脱轨。 11、滑轮：每块书写板轨道内上下隐形安装4组（≥8个），看面不漏轨道、滑轮、螺钉; 滑轮推拉耐久次数≥9万次，且能正常使用 12、缓冲装置：每块书写板在竖直方向上安装有4组EVA缓冲块，在水平方向上安装有4个橡胶缓冲块，上下左右推拉书写板时，能够有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 13、滑动性能：上下左右方向推拉书写板，均能顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 14、安全性：保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 操作终端 | 1、操作系统: 出厂预装正版WINDOWS 10 专业版 操作系统 2、芯片组：Intel Q470系列及以上芯片组； 3、声卡：集成声卡，内置麦克风，内置商业级音响； 4、网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡； 5、CPU：i5-10500T(2.3G/12M/6核)； 6、内存：16G DDR4 2666，具有两个内存插槽，最大支持64G内存； 7、硬盘：≥512G NVME M.2固态硬盘 8、显卡：集成显卡； 9、键鼠标：USB抗菌光电鼠标抗菌键盘； 10、显示器：23.8" 三边微边框IPS宽屏LED背光防眩光液晶显示器(1920X1080)，俯仰角度可调底座，TUV低蓝光护眼显示屏； 11、接口 ≥6个USB接口，其中不少于4个USB3.1 ，1个USB TYPE A并支持USB快速充电并且在关机状态下充电；1个DP接口、1个HDMI接口（支持视频输入，可作为扩展显示器使用） 12、扩展：2个M.2接口； 13、电源：90W 89%高效节能电源 14、摄像头：≥100万像素可升降摄像头； 15、安全及应用：网络同传（支持任意机器作为主机对整个机房维护、支持网络传输故障定位、支持数据加密传输）及硬盘防护； 16、需要提供产品国家电子计算机质量监督检验中心105万小时平均无故障运行认证、国检运行噪音＜11分贝认证 | 台 | 13 |  |  |
| 5 | 交换机 | 端口及硬件要求:≥24个10/100/1000以太网电接口≥4个千兆光接口,交换容量:≥192Gbps;包转发速率:≥78Mpps;最大支持16台设备堆叠;支持基于端口的VLAN（4K） 支持VoiceVLAN;支持LACP;支持手工聚合;MAC ≥8K;支持DHCP client;支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust;支持DHCP Snooping option 82;支持 DHCP Reley 支持针对用户的VLAN和ACL自动下发;支持IGMP Snooping 每个端口支持4个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL;支持基于时间段的ACL;支持基于全局、VLAN、端口下发ACL;支持命令行接口﹑Telent﹑Console口进行配置;支持SNMP v1、v2和v3;支持电缆检测功能;支持系统日志﹑分级告警﹑调试信息输出;支持网络拓扑自动发现、网络成员设备远程web配置、设备故障图形化告警显示;支持IEEE 802.1x认证/集中式MAC地址认证;支持端口隔离支持AAA&RADIUS认证;提供入网许可证 | 台 | 1 |  |  |
| 14 |  | 数据采集 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、数据采集器通过高速数据接口与有线接口或无线接口连接； 2、内含状态、电源指示灯； 3、有线状态下，单通道数据最大采样率20K，可同时连接 7个声波 /声级传感器测量； 4、USB接口供电，无需外接电源； 5、所有BT端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频48MHz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道以上有线/无线数据采集； 9、一体化设计，传感器接口7个，支持7种传感器模块同时工作和数据显示； 10、显示屏：3.5吋TFT 480*320触摸屏； ●11、提供省级质量技术监督检测部门出具的封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证配备3.5英寸触摸显示屏一体化设计，可支持7种传感器同时连接和数据显示，中标后提供原件备查。 | 台 | 13 |  |  |
| 2 | 无线模块 | 1、通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能， 2、彩屏，显示内容为测量数据 3、可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能， 4、可通过自带屏幕显示蓝牙 ID，可通过无线方式将数据传送至平板电脑或手机进行实时数据显示。 | 只 | 4 |  |  |
| 3 | 数据显示模块 | 1、通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能， 2、自带彩屏，显示内容为测量数据 3、可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能， 4、可通过自带屏幕显示蓝牙 ID，可通过无线方式将数据传送至平板电脑或手机进行实时数据显示。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 传感器转接模块 | Lightning接口；采用模块化、可插拔式设计，可进行自由组合；外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性；通用接口上配有通电指示灯；通用接口用来配合力、光电门、二氧化碳传感器及滴定计数器的工作，前端的Lightning接口用于跟传感器的连接，具有适配性 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 软件 | 1、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 5、 并行采集——支持1～4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 6、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10等。 8、软件可注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”和实验资源管理云平台功能，体验功能更为强大的实验自主设计软件；另外登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 ●9、提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个，提供加盖厂商公章的相关网页截图材料，并提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查； ●10、提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，提供加盖厂商公章的相关网页截图材料，并提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查； ●11、在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览，提供加盖厂商公章的相关网页截图材料，并提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 通用器材 | 采集器通讯线、传感器线、转接器（为一套） | 套 | 13 |  |  |
| 7 | 附件 | 技术资料、软件光盘、手提式实验箱等 | 套 | 13 |  |  |
| 传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温度传感器 | 1、量程：-40℃~135℃、精度：±0.6℃、分辨率：≦0.1℃ 2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度 3、采用电路分体式结构 4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 5、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 只 | 13 |  |  |
| 2 | pH传感器 | 1、量程：0~14；精度：±0.2；分辨率：≦0.01； 2、采用电路分体式结构； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 5、可通过辅助软件校准。 | 只 | 26 |  |  |
| 3 | 溶解氧-气中氧一体传感器 | 1、溶氧量程：0~20mg/L；精度：±0.5mg/L；分辨率：≦0.1mg/L；气氧量程：0~100%，分辨率：≦0.1%，精度：±2%； 2、自带软件校准实现数据校准功能； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 13 |  |  |
| 4 | 二氧化碳传感器 | 1、量程：0～100000ppm；精度：(0~5000ppm) 3%/(5000~50000ppm) 4%/(50000~100000ppm) 6%；分辨率：≦2ppm； 2、采用泵动循环式结构； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 13 |  |  |
| 5 | 光强传感器 | 1、量程：0~55000Lux；精度：±5%；分辨率：≦15Lux； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 电导率传感器 | 1、量程：0~20000μS/cm；精度：±4%；分辨率：≦6μS/cm； 2、采用电路分体式结构； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 13 |  |  |
| 7 | 溶解氧传感器 | 1、测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：≤0.01 mg/L； 2、可通过软件校准进行数据校准； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 2 |  |  |
| 8 | 溶解二氧化碳传感器 | 1、量程：4.7ppm~17600ppm；分辨率：≦0.1ppm； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 2 |  |  |
| 9 | 绝对压强传感器 | 1、量程：0~400kPa；精度：±6kPa；分辨率：≦0.1kPa； 2、可用于直接测量气体的绝对压强； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 | 只 | 2 |  |  |
| 10 | 微电流传感器 | 1、量程：-10μA~10μA，精度：±1%，分辨率：≦0.01μA，内阻：0.22Ω； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 只 | 13 |  |  |
| 11 | 相对压强传感器 | 1、量程：-20kpa ～ +20kpa；精度：0.01KPa；分辨率：±5%； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 26 |  |  |
| 12 | 气体酒精传感器 | 1、量程：0~6000ppm；精度：±3%；分辨率：≦1.5ppm； 2、用于测量气态酒精含量； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 13 |  |  |
| 13 | 色度传感器 | 1、量程：0-100%，分辨率：≦0.1%，精度：±2% ； 2、三波长光源（R、G、B）测量； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式支持热插拔。 | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 相对湿度传感器 | 1、量程：0~100%；精度：±4%（10%~90%RH）；分辨率：≦0.1%； 2、测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 心电图传感器 | 1、量程：-1mV ~ +5mV； 2、用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 呼吸率传感器 | 测量范围满足人体生理特征，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 心率传感器 | 1、测量范围：0次～200次； 2、可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 1 |  |  |
| 18 | 氧化还原传感器 | 1、量程：-2000mV~2000mV；精度：±1%；分辨率：≦1mV； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 只 | 1 |  |  |
| 配套教具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 13 |  |  |
| 3 | 气液相密封实验器 | 塑料密封瓶，自带传感器探头插孔与橡胶塞，780ml容量；可连接温度传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器，具有进行光合作用、蒸腾作用、酵母菌的呼吸作用及部分化学溶液反应等演示功能。●提供省级质量技术监督检测部门出具的封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证具有进行光合作用、蒸腾作用、酵母菌的呼吸作用及部分化学溶液反应等演示功能，中标后提供原件备查。 | 套 | 13 |  |  |
| 4 | 光合作用实验箱 | 一、组成 透明亚克力实验箱、密封盖、橡胶塞14个（含侧面全封塞*2（φ30mm）、顶面全封塞*3（φ33mm）、单边槽无孔塞*2（φ33mm，开槽φ4mm）、双边槽无孔塞*3（开槽φ4mm）、温度传感器探头孔塞*1（中孔φ5mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*1（中孔φ15mm）、湿度传感器探头孔塞*1（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*1（中孔φ12mm）） 二、功能 1.用于水陆生植物的光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性、蒸腾作用等实验。 2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，透明箱体便于观察箱体内部的实验现象。 3.可配合温度传感器、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器使用，也可单独测量某一个量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 4.支持带线的传感器（如电导率、pH传感器、溶氧、溶解二氧化碳、盐度等传感器的电缆线）探头主体完全进入实验器，支持教师DIY设计实验。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 植物的光合作用、呼吸作用、种子萌发、蒸腾作用、酶的特性、蜡烛的燃烧、模拟生态环境等实验 | 套 | 13 |  |  |
| 5 | 多功能电极支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：800mm | 套 | 13 |  |  |
| 显微镜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲数码液晶显微镜（学生端） | 数码液晶显微镜的规格和教学性能要求须符合教育部发布的《初中生物学教学装备配置标准》（JY/T 0621－2019），其主要技术参数和性能为： 1.为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，标配19V低压供电电源适配器, 确保使用者人身安全； 2. ●一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装； 3. ●自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计，液晶屏必须在仪器上方； 4. ●安全提手,为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落； 5. ●为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座背面，，仪器高度≤60cm，仪器净重≥7kg； 6. 数码功能 显微镜拍照像素：≥500万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS； 7.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能，视频回放功能可实现快速播放或慢速播放； 8. ●液晶显示屏 尺寸和参数：10.1寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率1920×1200；水平旋转性能：中轴旋转角度270°:顺时针可转动180°逆时针旋转90°, 屏幕转动时，双目观察部件及观察影像不变动，有自锁功能有限位,避免转动角度过大、失灵；上下翻转性能：上下翻转角度可达180°； 9. ● 一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能； 10.●仪器为Android8.1.0以上操作系统，运行内存为2G，存储内存为8G；所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；通过USB接口接入U盘时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移； 11，●具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并生成图片保存； 12. 数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，USB接口，同时支持WIFI；搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学，方便教学指导； 13. 有仪器坐标对比测量功能、进一步加强对观察物体的了解。 14. ●配备外倾式三孔物镜转换器, 适应实体观察需求； 15.生物显微镜物镜： 无限远平场消色差4×、无限远平场消色差10×、无限远平场消色差40×（弹簧）； 16.目镜：10X/Φ18mm； 17. ●调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮， 调焦行程（载物台升降行程）≥50mm，有防滑装置； 18.●双照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源； 19. ●仪器底座设置有液晶显示调光系统，可通过按压式旋钮实现光源切换，亮度调整以及开关机，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。 20.载物台：双层移动平台； 21.聚光镜：插入式聚光镜； ●必须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告，响应参数逐条对应，带●的为重点技术指标，必须以检测报告结果为准，未提供相应检测报告的视为不满足参数； | 台 | 24 |  |  |
| 2 | ▲数码液晶显微镜（教师端） | 主要技术指标： 1.为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，标配19V低压供电电源适配器, 确保使用者人身安全； 2. ●一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装； 3. ●自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计 4. ●安全提手,为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落； 5. ●为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座背面。 6. 数码功能 显微镜拍照像素：≥1600万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS； 7.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能； 8. ●液晶显示屏 尺寸和参数：10.1寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率1920×1200；水平旋转性能：中轴旋转角度270°:顺时针可转动180°逆时针旋转90°,有自锁功能有限位,避免转动角度过大、失灵；上下翻转性能：上下翻转角度可达180°； 9. ● 一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能； 10.仪器为Android8.1.0操作系统，营运内存为2G，存储内存为32G；所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；通过USB接口接入U盘时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移； 11，●具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并生成图片保存； 12. 数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，USB接口，同时支持WIFI；搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学，方便教学指导； 13. 有仪器坐标对比测量和定点测量功能、进一步加强对观察物体的了解。 14. ●配备外倾式五孔物镜转换器； 15. 生物显微镜物镜：无限远平场消色差1×、无限远平场消色差4×、无限远平场消色差10×、无限远平场消色差40×（弹簧）；无限远平场消色差100×（油镜、弹簧）； 实体显微镜物镜：无限远平场消色差1×； 16.目镜：10X/Φ20mm； 17. ●调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮， 调焦行程（载物台升降行程）≥50mm，有防滑装置； 18. ●照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源； 19. ●仪器底座设置有液晶显示调光系统，可通过一键式按压旋钮实现光源切换，亮度调整以及开关机，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。 20.载物台：双层移动平台； 21，聚光镜：插入式聚光镜； ●必须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告，响应参数逐条对应，带●的为重点技术指标，必须以检测报告结果为准，未提供相应检测报告的视为不满足参数； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 显微互动教学软件 | 互动教学软件 功能：学生端可以通过显微镜自带屏幕观察，并通过网络数据线连接，将25台数码显微镜图像，经过高速传输处理器汇集后输入电脑，教师端通过图像互动系统，实现多视频实时传输、实时显示，保证速度流畅、画质清晰。 1、屏幕广播：教师直接调用各类多媒体教学资源，同步广播给学生，丰富课堂教学内容。 2、学生演示：教师随时指定某个学生，将其答题或演示过程同步广播给其他学生，开展示范教学。 3、共享白板：教师与全体或指定的学生共同完成一项学习任务，如：观察生物结构时候，学生可以手写，也可书面答题后拍照提交。 4、分组教学：教师快速将学生分成若干小组，并针对不同主题推送教学资料，小组成员之间可以通过文字、图片、语音等方式讨论并完成学习任务。 5、抢答竞赛：文字、图片、音频、视频等均可作为抢答问题的素材，学生触摸屏幕即可完成举手和抢答过程，真正调动课堂气氛 6、随堂小考：不用在黑板书写，教师实时了解所有学生的解答结果，并立即生成统计图表 7、答题卡考试：直接调用任何格式的文档、图片作为考试内容，只需简单编辑答题卡即可进行小测验 8、对比教学：教师端可以任意选取2个以上学生视频图像，或者学生和教师视频图像，进行2、4、8、9、16、20、36个动态比较，直观比较，提高教学效果。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | ▲数码体视显微镜 | 数码摄像系统,内置式数码成像系统,物镜连续变倍0.5-4.7，调焦机构:粗微动同轴调焦,液晶显示屏尺寸≥9寸,屏幕分辨率1280×800，数码成像装置能拍照、录像、直接存储 SD 卡或 U 盘(内存≥4G),拍照像素≥500万像素,录像分辨率≥720P/30FPS,画面无拖尾延迟现象,有坐标尺和箭头指针定位,可实现照片和录像回放功能,录像回放还具备快速播放、慢速播放功能,照明装置:内置 LED 光源。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 交换机 | 全千兆专用端口 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 安装调试培训 | 包含机器安装调试费 | 次 | 1 |  |  |
| 7 | 初高中生物实验玻片盒 | 1、 配合显微镜使用 2、 适合生物教学要求 | 盒 | 25 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：1. ●必须提供具有CMA、CAL、CNAS认证标识的检验报告，响应参数逐条对应，带●的为重点技术指标，必须以检测报告结果为准，未提供相应检测报告的视为不满足参数；

2.以上参数为最低要求，投标人需提供不低于参数要求的设备。