农产品质量安全检验检测站建设项目清单

说明：所采设备均为国产

| 序号 | 仪器设备 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验室仪器设备 |  |  |
| 1 | 高效液相色谱仪(配自动进样器、紫外检测器与荧光检测器)产品 （核心产品） | （一）、工作条件 1 工作环境温度：4～40℃ 2 工作环境湿度：20～85% 3 工作电压：220±10%V，50～60Hz （二）、技术参数 1 泵系统 1.1 泵类型：串联式双柱塞高压液相色谱泵。 1.2 溶剂数：≥ 4路 1.3 最大输液压力：≥45MPa、450Bar、6500Psi 1.4 流速范围：0.001-10.000ml/min，增量0.001ml/min 1.5 流量稳定性：≤ 0.06% RSD 1.6 流量准确度：≤ ±0.2% 1.7 压力脉动：≤ 0.1Mpa 1.8 梯度混合精度：≤ 0.1% 1.9 在线脱气机：≥ 4个独立通道 1.10 柱塞清洗：自动清洗 1.11 压力补偿：自动连续补偿 1.12 漏液报警 1.13 超压保护 1.14 网络通讯或光纤通讯 2 自动进样器 2.1 进样范围：0.5～100uL 2.2 进样方式：满环进样、无损进样 2.3样品数：≥ 100个 2.4进样准确度：±1% 2.5 进样重复性：≤ 0.3% RSD 2.6 样品残留量： ≤0.003% 2.7 样品室温度范围：1℃～45℃ 2.8 最高耐压：≥ 42MPa，漏液报警 2.9 样品盘检测功能 2.10样品瓶检测功能 3 柱温箱 3.1 带有流动相预加热功能：5℃～85℃（1℃步进） 3.2 温度准确度：±0.3℃ 3.3 温度精度：≤ 0.1℃ 3.4 色谱柱容量：30cm×3根 3.5 漏液报警 3.6 过热保护功能 4 紫外检测器（UV） 4.1光源：氘灯 4.2 波长范围：190～700nm 4.3 波长准确度：±1nm 4.4波长重复性：≤ 0.1nm 4.5 噪音：≤ 5×10-6AU 4.6 漂移：±0.8×10-4AU/hr 4.7 线性范围：≥ 2.0 AU 4.8 波长校验：自动校验 4.9 光谱带宽：≥ 8nm 4.10 自动调零 5 荧光检测器 5.1 光源：Xe灯（脉冲氙灯） 5.2 波长范围：激发光200～850nm，发射光250～900nm 5.3 波长准确度：±2nm 5.4 波长重复性：±0.2nm 5.5 光谱带宽：激发光15nm，发射光15nm、30nm可调 5.6 响应时间：0.01～2s 5.7 灵敏度：水拉曼峰S/N≥1200 5.8 波长校验：自动校验 5.9 流通池耐压：≥1.0MPa 6色谱软件操作系统 6.1反控工作站（软件必须对仪器精确控制参数），软件界面中文显示，满足多窗口或模块化设计； 6.2软件具有实时采集、数据分析、谱图批量处理、自动计算统计数据的功能； 6.3软件具有自诊断提醒、自检漏、载气自节省等功能； 6.4 软件可在Windows系统下工作。 7 配置清单 7.1四元低压液相泵 1台 7.2自动进样器（≥100位）1台 7.3紫外检测器1台 7.4 荧光检测器1台 7.5 脱气机1台 7.6 4柱温箱1台 7.7 C18、C8色谱柱各1根 7.8溶剂管理器1台 7.9色谱工作站1套 7.10启动工具1套 7.11溶剂瓶10个 7.12终端设备、输出设备、插排 各1台/套 8.技术服务要求： 8.1提供仪器的详细操作说明书。 8.2用户现场免费安装、调试、培训，维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时。 8.3仪器安装调试合格后提供保修期一年，制造厂方提供维修服务和技术支持。 | 1 |
| 2 | 气相色谱仪(配自动进样器、火焰光度检测器、电子捕获检测器) （核心产品） | 一、气相色谱主机： 用于植物组织、生活饮用水、污水、废水、土壤等样品中农药残留的测定。 1.仪器工作条件 1.1电源电压要求：220V+10%，50Hz～60HZ 1.2温度：0～40℃ 1.3工作适度：相对湿度5～95% 2．系统性能指标 2.1 保留时间重现性：≤0.0008min 2.2 峰面积重现性：≤ 0.5% RSD 3. 柱温箱 3.3 操作温度范围：室温以上4℃到450℃ 3.4 温度控制精度：±0.01℃ 3.5 程序升温：≥ 30阶，程序升温和程序降温 3.6 最高升温速率：从50℃ 升温到300℃ ，升温速率 ≥ 200℃／min 3.7 柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，≤ 4min 3.8 温度稳定性：±0.01℃ 4. 分流／不分流进样口 4.1 进样口数量：≥ 2个，毛细管进样口 4.2 进样口温度：室温～450℃ 4.3 电子流量控制压力范围：0～1000kPa（100psi） 4.4 柱头压力控制精度：±0.001psi 4.5 控制模式：恒压、恒流、程序升、降压 4.6载气流量范围：分流模式1～1000ml/min 4.7 流量设定精度：0.001ml/min 4.8 最大分流比：1：9999 5 气相色谱快速开机稳定分析，自开机到开始工作时间不长于5min； 二 检测器： 1 电子捕获检测器（ECD） 1.1 最高操作温度：≥ 400℃，步进0.1℃ 1.2最低检测限：≤ 3.5 fg/mL,或≤3.5×10－15g/ mL （丙体六六六） 1.3 线性范围：≥ 104 （丙体六六六） 1.4 数据采集速率：≥ 200Hz 1.5 基线漂移（30min）：≤ 5Hz 2火焰光度检测器（FPD） 2.1最高操作温度：≥ 350℃，步进0.1℃ 2.2最低检测限：≤ 50 fg /s (P) ；≤ 2.5 pg/s (S) 2.3动态线性范围：≥ 104 (P)；≥ 103 (S) 2.4基线飘移（30min）：≤ 2×10-11A 2.5自动点火和熄火保护 三 自动进样器 3.1液体自动进样器，样品位≥ 100位 3.2最小进样体积：0.1µL 3.3进样精度：≤ ±0.1% 3.4 重复性：RSD ≤ 0.6% 四、色谱工作站 4.1反控工作站（软件必须对仪器精确控制参数），软件界面中文显示，多窗口或模块化设计； 4.2软件具有实时采集、数据分析、谱图批量处理、自动计算统计数据的功能； 4.3软件具有自诊断提醒、自检漏、载气自节省等功能； 4.4 软件在Windows系统下工作。 5.配置清单 5.1气相色谱仪主机（包含柱温箱） 1套 5.2惰性分流/不分流进样口 2套 5.3电子捕获检测器（ECD） 1套 5.4火焰光度检测器(FPD) 1套 5.5自动进样器 1套 5.6专用色谱软件 1套 5.7终端设备、输出设备 1套 5.8 DB-1701、DB-5气相色谱柱 （30m×0.25mm×0.25um） 各1根 5.9 氢气发生器 1套 5.10空气发生器 1套 5.11高纯氮气、减压阀、钢瓶 1套 5.12 10KVA不间断电源 1套 6.技术服务要求： 6.1提供仪器的详细操作说明书。 6.2用户现场免费安装、调试、培训，维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时。 6.3仪器安装调试合格后提供保修期一年，制造厂方提供维修服务和技术支持。 | 1 |
| 3 | 原子吸收分光光度计(火焰石墨炉、配自动进样器) （核心产品） | 1. 整机要求 1.1 火焰/石墨炉双原子化器内置式石墨炉电源。 1.2 仪器连接采用网口通讯方式，PC机自动控制整机参数条件，气路自动保护，实时监控压力对乙炔泄漏、空气欠压、异常灭火等情况具有报警和断电、断气各种保护功能，液封水位自动监控，笑气保护，石墨炉过热保护，冷却水流量监控。 2.光学指标 2.1 光学系统：单光束系统，自动基线补偿功能 2.2 波长设定：190nm~900nm，计算机控制自动波长快速扫描 2.3 波长准确度：±0.1nm 2.4 波长重复性： ≤0.05nm 2.5 采用单色器 2.6 光栅刻线 ≥ 1800条/mm 2.7光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0和2.0nm五档自动狭缝切换 2.8 分辨率：≤ 0.1nm 2.9 灯架：≥ 5个，自动转塔 2.10 基线稳定性：静态基线≤0.002A/30min，自动基线补偿线路 动态基线≤0.003A/30min，自动校正基线漂移 2.12 工作台切换： 2s内实现火焰/石墨炉原子化器软件快速自动切换 3 元素灯与背景校正 3.1 八灯自动转塔，快速自动选择元素灯，顺序测定 3.2自动预热下一个元素灯，编码灯自动识别 3.3氘灯背景校正，校正误差＜2% 3.4自动氘灯功能，软件自动开关及调整氘灯 4 火焰系统 4.1 全钛雾化室 4.2 燃烧头2个：单缝100mm全钛燃烧头和50mm不锈钢燃烧头，燃烧头前后位置旋转角度可调，带有燃烧头自动升降功能，自动寻找最佳火焰位置 4.3 雾化器2个：玻璃雾化器和全钛金属雾化器；雾化效率≥20% 4.4 液封水位自动监控，防止乙炔气体泄露 4.5 点火方式：软件控制自动点火 4.6 气体控制：电子流量控制 4.7 元素检测指标（Cu元素）：特征浓度：≤0.02 μg/ml，检出限：≤0.003 μg/ml，RSD：≤0.45%。 4.8 笑气装置为标准配置 5 石墨炉系统 5.1 内置石墨炉电源，最大功率4kW，软件方法编程实现石墨炉电源自动开关 5.2 控温方式：纵向加热 5.3 控温精度≤1%，温度重现性≤0.5% 5.4 升温速率：≥2000℃/s 5.5 冷却水流量监控功能，冷却水缺少的情况下自动切断仪器电源 5.6 元素检测指标（Cd元素）： 特征量：≤0.3×10-12g，检出限：≤0.2×10-12g，RSD%：≤2% 6火焰石墨炉一体自动进样器 6.1 样品杯 ≥ 100个 6.2 软件可自动控制取样深度及进样深度和改进剂的用量。 6.3 自动取液精度≤ 0.1微升，分析精度≥ 1% 6.4 同一样品可重复进样，最大进样量≥50微升 6.5 每次进样结束后系统立即进入自动清洗程序，防止样品交叉污染 7数据处理系统 7.1信号读数方式：瞬时值、积分值、峰高及峰面积 7.2采样时间10ms~1000ms可选,积分时间0~300秒自由设定 7.3重复测量次数1~99次任选，读数延迟时间0~100秒自动设定 7.4具备校准曲线单点斜率重置功能，校准曲线≥ 20个 7.5 软件具备最终结果打印，用户仅需要输入取样量、稀释倍数、定容体积、换算因子即可轻松得到样品的最终结果，无需繁琐的手动计算。 7.6 校准曲线、分析报告，单元素和多元素分析结果汇总列表报告。信号图谱、仪器条件、分析参数均可自动打印，亦可全部存储以备随时调用。 7.7 软件具备用户管理、添加用户及设置用户密码功能。 8、 设备配置要求 8.1原子吸收分光光度计主机（火焰+石墨炉原子化器） 1套 8.2数据处理工作站（包括：软件包，控制接口） 1套 8.3 高效玻璃雾化器和全钛金属雾化器 各1套 8.4无油低噪音空压机 1台 8.5元素灯（铜、铅、锌、镍、镉、铬各2支） 12支 8.6标样（铜、铅、锌、镍、镉、铬各2支） 12瓶 8.7一体机自动进样器 1台 8.8 进口涂层石墨管 10只 8.9 备件和专用工具 1套 8.10冷却循环水机 1套 8.11终端设备、输出设备、插排 1套 8.12 氩气、氧气、乙炔气钢瓶及减压阀 各1套 8.13 品牌移液枪100~200微升、移液枪500~1000微升 各1支 | 1 |
| 4 | 原子荧光光谱(配自动进样器) | 1. 适用范围 适用于样品中砷As、汞Hg、硒Se测定 2. 工作条件 2.1 电源: 220V±10%, 50~60Hz。 2.2 环境温度:5~40℃ 2.3 相对湿度: ≤80%。 3. 技术指标 3.1 检出限：As、Se＜0.01 µg/L； Hg＜0.001µg/L 3.2 精密度：RSD＜1.0％ 3.3线性范围:大于三个数量级。 4. 仪器要求 4.1.可双通道同时测定双元素 4.2.蠕动泵与阀取样 4.3.气液分离系统：二次分离(一次时空分离，一次膜分离) ，采用红外传感器控制液位. 4.4.编码空芯阴极灯：仪器自动识别元素灯 4.5.可调远红外加热原子化器 4.6.短焦距透镜聚光，全封闭无色散光学系统 4.7光电倍增管检测，波长检测范围是160~320nm 4.8仪器可实现单点配置工作曲线，自动稀释高浓度样品 4.9 开机自检、实现系统自动诊断功能 4.10.强抗腐的液路系统 4.11.采用网口通讯，仪器联网可远程启动、远程操作 4.12.≥ 100位自动进样。工作站自动设定进样位置和次数。分析样品前自动清洗，防止样品污染 4.13.软件设计：Windows中文窗口操作，软件操作系统可实现自我诊断、自动报警、开机自检等功能；自动设定仪器参数 5设备配置要求 5.1双道氢化物-原子荧光光度计 （含自动进样器） 1套 5.2数据处理工作站 1套 5.3终端设备 1套 5.4输出设备 1套 5.5编码空心阴极元素灯及标液（砷、汞、硒，各2套） 5.6 砷、汞、硒标准溶液 各1套 5.7备件和专用工具 1套 5.8 高纯氩气+瓶+阀 1套 6.技术服务要求： 6.1提供仪器的详细操作说明书。 6.2用户现场免费安装、调试、培训，维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时。 6.3仪器安装调试合格后至少提供免费保修期一年，制造厂方终生提供维修服务和免费技术支持。 | 1 |
| 5 | 火焰光度计 | 1. 钾钠可同时检测 2. 熄火保护装置以及燃气泄漏报警，安全可靠 3. 具有相关系数自动计算功能 4. 具有U盘数据导出以及USB 通讯口 5. 具有云端互联功能 6. 显示方式：七英寸电容触控屏 7. 显示结果：浓度值/光强度，可标定曲线，直接定量测量 8. 读数范围：0.000～999.9/0～65535 9. 检测限 钾：≤0.004mmol/L 钠：≤0.008mmol/L 10.线性误差 钾：≤0.005mmol/L 钠：≤0.03mmol/L 11.响应时间：≤8S 12.最小喷量：≤6ml/min 13.稳定性：用标准溶液连续进样，15s 内仪器示值的相对大变化量≤ 3%，每分钟测1 次，共测定6 次仪器示值相对大变化量≤ 15% 14.重复性：对同一标准溶液重复进行7 次连续独立测量≤ 3% 15.蓝牙输出打印：有 16.USB数据输出：有 17.线性回归自动计算：有 18.仪器安装调试合格后至少提供免费保修期一年，制造厂方提供维修服务和技术支持。 | 1 |
| 6 | 旋转蒸发仪 | 1.5L 水、油浴两用加热锅，加热温度可达180℃，独立控温，可单独使用，水、油浴两种加热模式切换方便；铝合金材质，重量轻、导热快（相对于不锈钢），表面形成致密的氧化膜后不易生锈。 2.转速范围10 -280 rpm； 3.加热锅干烧保护，自动断电； 4.专利技术冷凝器，双螺旋冷凝管+中心圆弧设计，加快液体下流速度，回收率高，冷凝效果出色； 5.双层改性PTFE高弹性密封圈和压簧设计， 超强密封性，耐高温、耐腐蚀，经久耐 用； 6.手动升降+辅助升降，蒸发瓶升降操作方便； 7.蒸发瓶带辅助推出器，拆卸方便 ； 8.具有定时和正反转间歇定时功能； 9.USB 接口，外接电脑控制仪器并记录转速，温度数据。 10.电机类型 直流无刷电机 11.显示装置 （速度/温度/时间） 12.正反向旋 有 13.温度范围 室温~180°C 14.温度控制精度 水浴：±1oC；油浴：±3oC 15.加热功率1300W 16.升降行程手动 110mm+辅助延长100mm 17.正反转间歇时间设定 1~999 秒 18.功率 1100W 19.标配统一控制系统，紧急情况下，整个系统会自动断电。 20.仪器安装调试合格后至少提供免费保修期一年，制造厂方提供维修服务和技术支持。 | 1 |
| 7 | 水循环真空泵 | 1.最大真空度（MPa）:0.098 2.单头抽气速率（L/min）：10 3.抽气头数：2 4.扬程（m)：10 5.水箱材质：PP 6.电压：220V~240V/50HZ 7.功率：180W | 1 |
| 8 | 高速组织匀浆机 | 1.电机转速：≥22000转/分，可调，配置适配刀头2个 2.连续工作：≥20分钟 3.匀浆刀1：8000-18000转/分 4.匀浆刀2：8000-20000转/分 5.功率：≥360W 6.电源电压：220V+10% 7.调时范围：5秒、10秒、20秒可连续九级可调 | 1 |
| 9 | 恒温水浴震荡器 | 1.控制范围： 室温～95℃ 2.摇 速： 40～200rpm 3.数显分辨率： 1℃ / 1rpm 4.加热功率： 2Kw 5.外形尺寸：≥550mm*350mm*300mm 6.电 源： 220v AC 10A | 1 |
| 10 | 电热板 | 1.电源电压：AC220V ±1050Hz 2.额定功率 ：>2kw 3.温度:>200℃ 4.尺寸：≥550mm*300mm*250mm | 1 |
| 11 | 超声波清洗器 | 1.容量：10L 2.频率：40KHZ 3.功率：240W 功率可调：百分之五-百分之百 4.加热功率：500W 5.时间可调：1-99min（带常开功能） 6.温度可调：0-80℃ 7.内槽尺寸：300*240*150mm | 1 |
| 12 | 马弗炉 | 1.容积(L)：2 2.最高温度（℃）：1000 3.炉膛尺寸（mm）：200*120*80 4.外形尺寸（mm）：520*360*450 5.加热方式：电阻丝 6.整机功率：2.5KW | 1 |
| 13 | 紫外可见光光度计 | 1.24位高速、高精度A/D转换。 2.主机和标配的PC套件都可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试，多波长测试及数据打印等功能，PC套件控制数据处理 3.悬架式光学系统 4.同步正弦机构 5.波长范围：190-1100nm 6.光谱带宽：1.8nm 7.波长准确度：±0.5nm 8.波长重复性：≤0.2nm 9.光度准确度：±0.3%T 10.光度重复性：≤0.15%T 11.杂散光：≤0.05%T 12.稳定性：±0.001A/h（500nm处） 13.基线平直度：±0.001A 14.噪声水平：±0.0005A 15.光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C 16.数据输出：USB接口 17.光源：钨灯、氘灯 18.检测器：硅光二极管 19.电源：AC 220V/50Hz 20.波长设置方式：自动 21.扫描速度：高、中、低三档可选 | 1 |
| 14 | 酸度计 | 1.显示参数：pH, mV、温度、时间 2.pH测量范围：-2.00至19.99 pH 3.pH分辨率：0.1/0.01 pH 4.pH相对精度：±0.02pH 5.稳定性​±0.01 pH/3h 6.输入电流：≤2×10-12 A 7.输入阻抗：≥1×1012 Ω 8.mV测量范围：-1999～1999 mV 9.mV分辨率：1mV 10.mV相对精度：±0.1%FS 11.温度测量范围：0-100℃ 12.温度分辨率：0.1℃ 13.温度相对精度：±0.5℃ 14.温度补偿：手动/自动（0～100）℃ 15.校准：自动（3点校准) 16.GLP标准：符合 | 1 |
| 15 | 定氮仪 | 1. 仪器配置：自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统 2.采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法 3.检测范围：0.1-240mgN 4.回收率≥99.5%（1-240mgN） 5.重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN） 6.测定样品重量：固体≤6g 液体≤16ml 7.操作系统：中文操作界面，可实时监测和显示实验过程 8.全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏、全自动故障检测 9.自动淋洗控制系统 10. 蒸馏时间：0—60min 连续可调 11.具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分 12.防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质 13.具备安全门自动监测及消化管在位检测功能 14.具有紧急停止操作功能 15.具有故障自动检测及声光报警系统智能化设计 16.安全认证：通过CE认证 | 1 |
| 16 | 石墨消解仪 | 1消化能力： ≥20个样品 2 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导 3 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术 4可存储：要求可存贮10组以上消解方法 5 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤30 分钟） 6 升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选 7 显示系统：符合设备运行的显示装置 8 隔热方式：陶瓷及风道隔热 9 控温精度：±1℃ 10 消化管容量：300ml（满容量水，20℃） 11 表面外壳需喷涂特氟龙涂层 12 自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护 13具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能 14 具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器 | 1 |
| 17 | 超纯水器 | 1.可同时生产去离子水和超纯水集成式系统，并同时监测产水水质，水温，及TOC指标。 2.系统配置包括，增强型预处理系统，双级反渗透系统，超纯化系统。可使高硬度的原水(1000PPM)处理降解为纯水电导率小于1 µS/cm，符合GB6682-2008实验室用水国家三级标准并被保存在内置的水箱中。超纯水水质满足GB6682-2008实验室用水国家一级标准，电阻率18.25 MΩ.cm，吸光度（254nm,1cm光程）：≤0.001；可溶性硅[以（SiO2）计]：＜0.01ug/ml 、微颗粒（大于0.22µm ）含量：＜1个/ml、微生物：＜1CFU/ml、重金属含量:＜0.1ppb、Toc＜20ppb； 3.进水水源：主机可直接接高硬度地区的自来水，产水量：纯水20L/H； 4.出水流速： 1.5 L/min,连续可调； 5.严格按照标准双级反渗透工艺：双泵双膜+中间水箱； 6.加强型三通道预处理（含：高分子PP纤维滤芯、KDF复合滤芯，ULU阻垢滤芯）； 7.系统配置精细纯化柱，为整体注塑真空封装。 | 1 |
| 18 | 涡旋混合器 | 1.工作模式：连续、点动 2.转速：0-3000rpm，刻度显示 3.运行模式：圆周，振幅达6mm 4.功率：36W，电机输出功率15W 5.无刷直流电机 6.有非常多种垫片可供选择 7.配重底盘+吸盘脚垫，保证无位移 8.自由选择点动或连续运行 9.配置包含标准圆头 10.标配强电转弱电插头，保证用电安全，无漏电隐患 11.50mL离心管可在5秒内起旋 | 2 |
| 19 | 可调式移液器:1、5、10ml各2支;8通道试剂盒专用移液器1支 | 1.100-1000ul:2支 2.1-5ml:2支 3.2-10 ul:2支 4.8道50-300ul： 1支 5.手动可调式移液器 6.轻便且设计符合人机工效学 7.数字视窗，所设量程一目了然 | 7 |
| 20 | 电导率仪 | 1.显示屏：触摸屏 2.测量范围：电导率：（0 ~200）mS/cm，分为五段量程： （0.00~20.00）μS/cm （20.0~200.0）μS/cm （200~2000）μS/cm （2.00~20.00）mS/cm （20.0~200.0）mS/cm 3.电阻率：（0 ~ 100）MΩ·cm 4.TDS: （0 ~ 100）g/L 5.盐度： （0 ~ 100）ppt 6.分辨率：0.001/0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 7.精确度：电计：±0.5% FS，配套：±1.0%FS 8.温度补偿范围：（0 ~ 100）℃（自动） 9.电极常数：0.1 / 1 / 10 cm-1 10.基准温度：​25℃、20℃、18℃ 11.温度测量范围：0℃~ 100℃ 12.温度分辨率：0.1℃ 13.温度准确度：5~ 60℃范围：±0.5℃ 其余范围：±1.0℃ 14.数据储存：2000组 15.储存内容：测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 16.电源：DC12V/1A 17.通讯接口：标准USB2.0.USB微型接口 18.尺寸和重量：160 × 190 × 70mm/880g 19.环境温度：5 ~ 35 ℃ 20.环境湿度：≤80% 21.IP等级：IP54 防尘防溅 | 1 |
| 21 | 无油真空泵 | 1.空度 (mbar):≤100 2.抽气速度 (L/min):≤17 3.马达转速 (rpm):1450 4.接口规格 (mm):9 5.噪音 (dB):50 6.电源规格:220-240V/50Hz 7.额定功率 (W）:60 8.额定电流 (A) :0.3 | 1 |
| 22 | 万分之一/可切换十万分之一电子分析天平 | 1.单体传感器 2.结构设计及材料选择：天平零部件材料选用PBT、不锈钢和玻璃材质。天平防风罩带有防静电涂层。 3.isoCAL功能：温度和时间触发的全自动内校功能。 4.具备称重和简单的应用程序（如百分比称量、动物称量、小件计数、总重计算、峰值保持等），及复杂的统计、密度测定、检重称量作为标准配置。 5.数据传输：标配USB和RS232两种接口，方便连接打印机、第二显示器等附件和电脑。具有PC直连功能，不需软件即可将称量数据传输至Excel、Word等文件，便于后续的数据处理。 6.LED触摸屏 7.称重能力（g)：65/95 8.可读性(mg) ：0.01/0.1 9.重复负载性为5%时的典型值(±mg) ：0.015 10.重复满量性程典型值 (mg)：0.02/0.1 11.线性偏值差典型值(±mg)：0.05/0.1 12.灵敏度漂移 （+10°C ~ +30°C）(±ppm/K) ：1.0 13.稳定时间典型值 (s)：≤4.0/1.5 14.称重盘尺寸 (mm)：Ø 80 15.称量室高度 (mm)：240 16.校准方式：温度和时间触发的全自动内部校准 | 1 |
| 23 | 百分之一电子天平 | 1.最大称量：1000g 2.精度：0.01g 3.重复性：0.02g | 1 |
| 24 | 酶标仪(配洗板机) | 一、技术参数 1、读数模式：全自动、双波长测量 2、板条类型：标准96孔或其它类型酶标板条 3、光源：卤素灯 4、检测速度：单波长<6s/96孔，双波长<9s/96孔 5、振板功能：速度和时间可调 6、测量范围：0~4.000Abs 7、光路系统：9通道高精度光纤测量系统 8分辨率：0.001Abs 9、准确性：±1% （0-3Abs)，±2% （3-4Abs) 10、精确性：CV≤0.2%(0-3Abs),CV≤1.0%(3-4Abs)标准测量模式 11、滤光片：标配405，450，492，630nm 4片滤光片16、计算模式：吸光度，阈值，单点定标，线性回归，折线回归，对数曲线，指数曲线，参数回归 12、测量方法：单波长，双波长，终点法，两点法，动力学法等测试 13、接口：≥3个USB接口，用于连接电脑、打印机和U盘 14、波长范围：340nm~750nm 二、洗板机技术参数 1、残液量：≤1μl 2、液晶显示 3、暂停功能：具有暂停功能，按暂停键后可继续完整执行后面的洗板程序 4、清洗头：≥ 1x12清洗头 5、针位控制：加样器定位系统可进行水平和垂直方向的调节 6、适用微孔板：平底，U型底，V型底和C型底96孔微孔板 7、清洗方式：中心、两点、多点清洗 8、清洗排数：1-12排 9、清洗体积：50-2000μl，以50μL递增 10、洗液通道：≥ 3个 11、洗瓶：3个2.5L洗瓶，1个2.5L废液瓶 12、注液准确性：300μL时≤±2.0%(或96孔CV≤1.5%) 13、浸泡和振荡：可同时进行微孔板浸泡和振荡 14、防堵塞功能：洗瓶内管路内置滤网和自动冲洗功能防止洗液堵塞管道 15、自动报警功能：洗液瓶具有均匀体积刻度线，方便工作液配制，清洗用完报警功能，废液满自动报警功能 | 1 |
| 25 | 石墨消解器 | 1.孔数：20孔 2.孔径：42mm 3.孔深：45mm 4.控温范围：室温-200℃ 5.控温精度：±1℃ 6.超温报警：有 7.电源：220V/50HZ | 1 |
| 26 | 植物茎秆粉碎机 | 1.转 速：25000r/min 2.粉碎量：20-100g 3.粉碎细度：30目-300目 4.粉碎室直径：120mm 5.容 积：250mL 6.机身结构：摇摆式 7.粉碎室工艺：一次拉伸 8.刀片材质：合金钢 | 2 |
| 27 | 土壤粉碎机 | 1、转 速：25000r/min 2、粉碎量：20-100g 3、粉碎细度：30目-300目 4、粉碎室直径：120mm 5、容 积：250mL 6、机身结构：摇摆式 7、粉碎室工艺：一次拉伸 8、刀片材质：合金钢 | 1 |
| 28 | 电热真空干燥箱 | 1、真空度： ≤133Pa 2、控制温度：室温+10℃-200℃ 3、精确度： 0.1℃ 4、可定时间：0-9999分钟 | 1 |
| 29 | 农药残留速测仪 | 1、波长配置：410nm 2、透射比准确度：±1.5% 3、透射比重复性：≤0.5% 4、漂移：≤0.005Abs/3min 5、抑制率示值误差：≤10% 6、抑制率重复性：≤5% | 2 |
| 30 | 兽药残留检测仪 | 1、显示方式：液晶触摸屏显示。 2、交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源，可配6ah大容量充电锂电池，方便户外流动测试。 3、四波长冷光源，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现最多64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。 4、光源亮度自动调节与校准。 5、智能恒流稳压，光强自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象。 6、内置新限量标准，与所测结果进行现场比对，并持续更新标准。 7、不间断进样，连续检测。 8、样本编号自动累加。 | 2 |
| 31 | 土壤测试仪 | 1、土壤水分： .土壤容积含水量; .单位：%(m3/m3); .测试灵敏度：±0.01 %(m3/m3); .量程：0-100%(m3/m3); .测量精度：0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3); 50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3); .分辨率：0.1% .互换精度：<3% .复测误差：<1% .响应时间：<1秒 .测量稳定时间：1秒 .测量区域：直径为10cm、高为10cm的圆柱体 2、土壤温度： .范围：-40-120℃ .测量精度：±0.2℃ .分辨率：±0.1℃ .互换误差：<0.2℃ .响应时间：<100mS .稳定时间：<1秒 3、土壤盐分： .范围：0-20ms .测量精度：±2％ .分辨率：±0.1ms 4、土壤PH .范围 0-14 .分辨率：0.1 .测量精度：±0.2% .水分温度材料特性：不锈钢(抗电解，可经受长期电解，可经受土壤中的酸碱腐蚀) 5、通讯方式：USB2.0 6、软件：上位机软件免费赠送 7、线缆：水分国标屏蔽线2米，温度聚四氟耐高温导线2米 8、测量方式：插入式、埋藏式、剖面等 9、供电方式：五号电池供电、交流电两种方式 10、可配置GPS模块,GPRS模块,短信模块,MAX485 | 1 |
| 32 | 高速冷冻离心机 | 1、最高转速 15000rpm(200-15000rpm)步长：100rpm 2、最大相对离心加速度 21380×g，步长：10×g 3、容量 1.5/2ml×24；0.5ml×36； 4、PCR8排管×4；5ml×12；5ml×18； 5、温度设定范围 -20℃~40℃ 6、定时 30s-99分；HOLD（连续运行） 7、驱动电机 直流无刷电机 8、安全性能 双门锁、超速、过温、状态诊断系统 9、升降速时间 25s↑19s↓ 10、噪音 -56dB 11、适配50ml、10mL转子各1个 | 1 |
| 33 | 氮吹仪 | 1、处理样品数≥24个，独立控制 2、加热方式 圆形或方形水浴 3、试管使用范围 11~28mm 4、样品盘升降高度 0--150mm 5、样品盘旋转空间 360°C 6、控温精度 ±1℃ 7、控温范围 室温---100℃ 8、温控方式 4位数显/PID调节/超温报警 9、定时时间 0~99h59min 10、气体流量 可控 0-15L/min 11、氮气消耗量≤330ml/min/样品 | 1 |
| 34 | 瓶口加液器 | 1、用惰性材料和 glass/PTFE 活塞，化学兼容性优良 2、易于拆装、清洗和定期维护 3、可以整体进行121°C 下的高温高压蒸汽灭菌 | 1 |
| 35 | 实验室常规玻璃仪器 | 1.酸、碱滴定管10ml、25ml 各59个 2.抽滤瓶500ml 2/个 3.漏斗10cm 50/个 4.布式漏斗 5/个 5.具塞比色管10ml 50/个 6.烧杯100ml 50/个 7.烧杯50ml、500ml、1000ml 各4个 8.量筒10ml、100ml、500ml、1000ml 各5/个 9.移液管1ml、2ml、5ml、25ml 各10/个 10.容量瓶5ml、10ml 各20/个 11.容量瓶50ml、100ml、1000ml 各10/个 12.量杯10ml、50ml、100ml 各9个 13.试管刷(中号) 20/个 14.吸耳球小号、大号各5个 15.洗瓶 5/个 16.蒸发皿 10/个 17.酒精灯 5/个 18.玻璃培养皿 10/个 19.具塞量筒100ml 50/个 20.塑料样品瓶10ml 20/个 21.移液管10ml 50/个 22.封口袋 3/包 23.漏斗架 5Y个 24.玻璃试管(18*180) 10/个 25.试管架 5/个 26.白广口瓶50ml、100ml、250ml 5/个 27.棕广口瓶50ml、100ml、250ml 5/个 28.药勺、镊子 2/个 29.盖玻片 1/盒 30.载玻片 1/盒 | 1 |
| 36 | 固相萃取装置 | 1、试管尺寸：小于标准&Oslash;16mm 2、抽气口压力：<0.1MP 3、适用于：试管/离心管/样品瓶 4、相对湿度：<85%RH 5、支撑板块： ≥20孔 6、带聚四氟乙烯阀≥20 孔 | 1 |
| 37 | 数显恒温水浴锅 | 1、型 式：≥六孔 2、电 源： 220V+10% 50HZ+2% 3、控 温 范 围：室温－100℃范围内任意调节 4、最大误差： ≤+1℃ 5、温 度 波 动 ：≤+0.5℃ 6、升温速度： 由室温－100℃不超过1小时 | 1 |
| 38 | 分析筛 | 1、筛孔尺寸：20-200目等，可根据需要配置 2、筛子直径：200mm 3、筛振次数：1400转/分 4、功率：120W | 1 |
| 二 | 实验室辅助设备 |  |  |
| 39 | 实验室样品贮藏冰柜 | 1.总容积：≥370L 2.冷冻室容积：≥370L 3.冷冻能力：25kg/24h 4.冰冻星级：≥四星 5.制冷剂：R600a 6.额定输入功率：140W 7.能耗等级：优于等于2级 | 1 |
| 40 | 冰箱(含1台立式玻璃门标准品冷藏柜) | 1.制冷方式：风直冷 2.控温方式：机械控温 3.制冷剂：R600a 4.运转音dB(A):≤50 5.国家能效等级：≤2级 | 3 |
| 41 | 单面试验台 | 1.台面：选用耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁的黑色12.7mm厚的实芯理化板或千思板，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，所有接缝处做处理，台面下方开有防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，设计合理、做工精细、实用性高。 2.钢架：采用知名品牌优质30mm×50mmm型钢，钢材厚度为2.0mm,满缝焊接，连接处一体成型，专用连接件连接；表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。 3.柜体：采用18mm厚优质El级防潮三聚氰胺板。所有断面经优质2mm厚PVC防水封边处理。要求不翘不裂、耐潮耐热，质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。所用板材的甲醛含量均低于国家标准。 4.滑轨：应开合平稳，静音性好。 5.铰链：采用进口合金铰链，开启角度不小于110度。 6.拉手：不锈钢合金拉手。 | 27米 |
| 42 | 中央实验台 | 1台面：选用耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁的黑色12.7mm厚的实芯理化板或千思板，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，所有接缝处做处理，台面下方开有防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，设计合理、做工精细、实用性高。 2.钢架：采用知名品牌优质30mm×50mmm型钢，钢材厚度为2.0mm,满缝焊接，连接处一体成型，专用连接件连接；表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。 3.柜体：采用18mm厚优质El级防潮三聚氰胺板。所有断面经优质2mm厚PVC防水封边处理。要求不翘不裂、耐潮耐热，质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。所用板材的甲醛含量均低于国家标准。 4.滑轨：应开合平稳，静音性好。 5.铰链：采用进口合金铰链，开启角度不小于110度。 6.拉手：不锈钢合金拉手 | 5米 |
| 43 | 万象抽气罩 | 配套高效液相色谱仪和气相色谱仪使用。 | 4 |
| 44 | 原子吸收罩 | 配套原子吸收分光光度计、原子荧光光谱、火焰光度计使用。 | 3 |
| 45 | 试剂架 | 配套实验台使用。 | 2.6米（1套） |
| 46 | 洗涤台 | 材质不锈钢。 | 2 |
| 47 | 水槽 | 1.高密度PP,壁厚7mm,平整不变形。 2.外径：不小于550×450×310mm 内径：不小于480×380×300mm 3.水槽表纹处理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 | 4 |
| 48 | 紧急喷淋冲眼器 | 喷淋设备 1.涂层：高亮度环氧树脂涂层 2.冲淋器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头 3.洗眼器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢 洗眼盘 4.洗眼喷头：高密度PP,内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物 冲淋器：高密度P P材质，用于冲洗全身 | 3 |
| 49 | 试剂柜 | 1.柜体：结构采用三聚氰胺一次成型板，18mm厚，并采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后作防水封边处理，边缘经倒圆角修饰。 2.柜门：玻璃柜门或三聚氰胺一次成型板，18mm厚。 3.铰链：采用自闭式不锈钢铰链，开启角度不小于110度。 4.拉手：不锈钢合金拉手。 5.尺寸：不小于900*450*1800mm。 | 3 |
| 50 | 天平台 | 理化板台面内嵌大理石台面，台面下带十万分之一减震垫，主要用于放置分析天平等精密仪器。尺寸：不小于900*750*850mm | 2 |
| 51 | 器皿柜 | 1.柜体：结构采用18mm厚E1三聚氰胺一次成型板，并采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后作防水封边处理。 2.柜门：玻璃柜门或18mm厚E1三聚氰胺一次成型板。 3.铰链：采用进口自闭式不锈钢铰链，开启角度110度。 4.尺寸：不小于900*450*1800mm。 | 3 |
| 52 | 通风柜（带外排处理） | 1.1500*800*2350mm 2.台面板为12.7mm厚亚实芯理化板，加厚外沿避免台面内液体流出 3.内衬板为5mm厚抗倍特，防酸碱耐腐蚀 4.柜体全钢制以1.2mm厚优质鞍钢冷轧钢板为基材，表面经过磷化酸洗、环氧树脂喷涂处理，耐酸碱。 | 2 |
| 53 | 气瓶柜 | 柜体采用鞍钢用≥1.0mm优质冷扎钢板，表面均经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行荷兰阿克苏环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，柜体实际板材厚度约1.2mm,带气瓶推车。 | 1 |
| 54 | 气体钢瓶 | 1.氮气：40L纯度：99.999% 2.氩气：40L纯度：99.999% | 2 |
| 55 | 实验室控温设备 | 1.空调类型：壁挂式 2.冷暖类型：冷暖电辅 3.定/变频：定频 4.能效等级：≤二级 5.制冷剂：R22 | 4 |