## 目录
序号 | 产品名称 | 数量
1 | 中医定向透药治疗仪 | 2
2 | 超声药物导入仪 | 1
3 | 中频电疗仪 | 1
4 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1
5 | 复合磁治疗仪 | 1
6 | 光子治疗仪 | 1
7 | 射频控温热凝器 | 1
8 | 臭氧治疗仪 | 1
9 | 银质针治疗仪 | 1

## 中医定向透药
一、设备名称：中医定向透药治疗仪。 | 数量
二、主要技术要求及配置 | 2台
1、工作条件
a) 环境温度：5℃～40℃
b) 相对湿度：90%；
c) 大气压力：700hPa～1060hPa；
d) 电源/频率：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；
e) 额定输入功率：120VA。
2、安全类型：Ⅰ类 BF型
3、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度为500μs
4、载波频率：2kHz，允差±10％
5、调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%。
6、输出波形：三角波、锯齿波、菱形波、正弦波、方波等
7、输出幅度：不高于40V
8、输出电流：不超过80mA（500Ω负载）
9、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。
10、输出强度调节：0～99共100级步进调节
11、热疗温度：37℃～50℃
12、热疗电源：共分0～5档，温度由低到高增加，其中0档为关闭热疗输出。
13、具有温度加热提示功能
14、定时范围：为10min～60min，步进10min。
15、治疗模式：中医理疗和药物导入两种模式可自由切换
16、治疗处方：每种模式下≥18种治疗处方可选
17、显示与调节功能：具有治疗处方、强度、温度档位、治疗时间的显示与调节功能
18、操作界面：LCD彩色触摸液晶显示屏显示与操作
19、提示功能：具有状态提示、超温提示、通道故障、操作及治疗结束提示功能
20、保护功能：具有输出断路、短路及超温保护功能。
21、输出通道: 四通道独立输出，每路输出可单独调节治疗处方、强度、温度档位、治疗时间，4个人可以同时使用，也可以多个部位同时进行治疗。
22、四轮推车式

## 超声药物导入仪
一、设备名称：超声药物导入仪 | 数量
二、主要技术要求及配置。 | 1台
1、工作条件
1.1、环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤90%；大气压力：700hPa～1060hPa；
1.2、电源/频率：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；
1.3、额定输入功率：150VA。
2、超声波输出参数
2.1、超声输出功率：0.6W-0.84W分3档可调，允差±20%；
2.2、超声波有效辐射面积10cm2，允差±20%；
2.3、超声工作频率：1.1MHz，允差±10%；
2.4、超声有效声强：0.05-0.07W/cm2，允差±20%；
2.5、超声波束不均匀性系数：超声头的绝对最大波束不均匀系系数不超过2.0；
2.6、超声波束类型：发散型。
3、中频输出参数
3.1、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度为310μs；
3.2、载波频率：载波频率为1.5kHz，允差±10%；
3.3、调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%；
3.4、输出波形：不少于13种波形，有尖波、梯形波、锯齿波、正弦波、方波、Y轴抛物线波、X轴抛物线波、指数波、均方根波及多种组合波型；
3.5、输出频率：1Hz-50Hz，允差±10%；
3.6、输出电流：0-50mA，在500Ω的负载电阻下，最大输出电流为50mA，允差±20%；
3.7、输出电流稳定度：不同负载下输出电流变化率不大于10%；
3.8、输出电流强度：99档可调，最大输出幅度为40V，允差±10%；
3.9、中频处方：≥36种处方。
4、操作与显示
4.1、液晶触摸显示操作屏；
4.2、具有时间、中频处方、中频强度、超声强度显示与调节功能；
4.3、定时范围：00min-30min，步进5min，允差±30s；
4.4、中频处方设定：01-36可选；
4.5、中频强度设定：0-99逐级可调，步进为1；
4.6、超声治疗模式下具有超声功率与声强值显示功能；
4.7、具有操作提示音及治疗结束提示音。
5、超声和中频脉冲可单独治疗,也可联合治疗。
6、连续工作时长：连续工作时间不少于4小时。
7、四通道输出，每通道独立控制，可单独或同时治疗。
8、一体推车式，可移动使用。
9、设备分类：I类、BF型。

## 中频电疗仪
一、设备名称：中频电疗仪 | 数量
二、主要技术要求及配置。 | 1台
1、工作条件
a) 环境温度：5℃～40℃；
b) 相对湿度：30%～75%；
c) 大气压力：700hPa～1060hPa；
d) 电源/频率：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；
e) 额定输入功率：120VA。
2、安全类型：Ⅰ类 BF型
3、载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度均为310us，允差±10%。
4、载波频率：1.5kHz，允差±10%。
5、治疗电流：对称超导编码电流
6、输出电流：在500Ω的负载电阻下，最大输出电流小于80mA。
7、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。
8、调制频率：2kHZ，允差±10％
9、调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差±5%。
10、输出波形：不少于13种波形，有尖波、梯形波、锯齿波、正弦波、方波、Y轴抛物线波、X轴抛物线波、指数波、均方根波及多种组合波型
11、输出强度：0～99级（共100档可调），逐步调节
12、定时范围：0min～99min，步进5min，允差±30s。
13、处方功能：36个医疗专家处方。
14、治疗设置：时间选择、处方选择、强度选择
15、治疗处方中文显示，全程输出数据与操作信息由中文提示操作和液晶触屏显示。
16、治疗结束自动停止。
17、具备中频脉冲电导、按摩、刮痧、捏揉、锤敲、针灸、推拿、药物导入等多种功能。
18、热疗温度：30℃-50℃，可变频控温。
19、触摸屏：真彩液晶触摸显示屏
20、输出通道: 四通道独立输出，每路输出可单独控制时间、处方、开关和强度，4个人可以同时使用，也可以多个部位同时进行治疗。
21、四轮定向推车
22、产品安全标准：具有双重隔离、开机保护、电极保护、短路保护、声音提示等防护功能。

## 经颅磁刺激治疗仪
一、设备名称：经颅磁刺激治疗仪 | 数量
二、主要技术要求及配置。 | 1台
1、工作条件：
a）环境温度范围：5℃～40℃；
b）相对湿度范围：30%～75%；
c）大气压力范围：700hPa～1060hPa；
d）治疗仪工作电压：AC 220V±22V；频率：50Hz±1Hz；
e）输入功率：150VA。
▲2、双通道输出，配两个磁治疗帽， 两个通道独立操作，可以同时治疗2个患者；
2.1 磁治疗帽类型：可根据需求选择成人型、儿童型；
2.2 成人型磁治疗帽≥7个磁体，儿童型磁治疗帽≥6个磁体。
3、磁场激励信号：输出波形为正弦波；
4、磁场强度：多档可调节；
5、振动强度：具有振动按摩功能，振动强度≥10档可调；
6、振动模式：振动模式不低于12种模式可调；
7、具有磁疗输出检测装置；
8、显示与操作控制
8.1液晶触摸屏显示操作，具有锁屏功能；
8.2 具有磁场处方、磁场强度、振动模式、振动强度、时间显示、设定与调节功能；
8.3 磁场处方调节：处方≥32种处方可选，具有变频、定频模式；
8.4 磁场强度调节：多档可选；
8.5 振动强度调节：多档可选；
8.6 振动模式调节：多档可选；
8.7 治疗时间调节
9、设备输出时具有状态指示功能，治疗到时自动声音报警提示；
10、设备具有短路保护并有自恢复的功能。
11、一体式推车，车轮可固定。

## 复合磁治疗仪
一、设备名称：复合磁治疗仪 | 数量
二、主要技术要求及配置。 | 1台
1、工作条件：
a）环境温度范围：10℃～40℃；
b）相对湿度范围：30%～75%；
c）大气压力范围：700hPa～1060hPa；
d）电源：AC 220V±22V，频率：50Hz±1Hz。
2、输入功率：250VA
▲3、配置5个探头，探头A×1、探头B×1、探头C×1、探头D×2。
3.1 A型、D型探头
a）磁场类型：交变磁场
b）频率：50Hz±1Hz
c）电压峰值：11V±2V-42V±3V
3.2 B型、C型探头
a）磁场类型：恒定磁场
b）电压峰值：10V±2V-39V±3V
4、电磁磁场强度：
探头A：5～16mT；
探头B：14～28mT；
探头C：10～36mT；
探头D：7～25mT。
5、磁场强度安全范围：环境中距磁体20cm以外，磁场强度≤0.5mT。
▲6、探头温度：多档可调。
▲7、具备双重温控保护功能。
▲8、振动激励信号：
a）幅度：12V；
b）波形：方波；
c）频率：10kHz；
d）振动强度：多档可调；
e）档位不同方波的占空比不同。
9、显示与操作控制
9.1液晶屏显示，按键操作
9.2 具有时间、振动强度、温度档位显示、设定与调节功能

## 光子治疗仪
一、设备名称：光子治疗仪 | 数量
二、主要技术要求及配置。 | 1台
1、光源材料：高能量半导体固态光源（点阵芯片集成式）
2、光谱中心波长：红光：640nm±10nm；蓝光：460nm±10nm
▲3、最大光辐照度：≥2500mW/cm²
4、不稳定度：≤2%
▲5、最大治疗深度：≥15cm
▲6、特定距离下温升：特定距离下温升应≤3℃且此时光辐照度不低于56mW/cm²
7、显示系统：超高清液晶显示和工作氛围灯
8、万向调节：具有万向调节软轴，360°调节方向
▲9、具有温度监测和超温保护功能
▲10、输出模式：多种自动输出模式
11、照射模式：不低于三种模式。连续照射（0s）和脉冲照射（0.5s、1s）等不低于三种模式可选
12、治疗方案：可预设三种以上治疗方案
13、其他功能：具有密码系统、一键锁定功能、紧急停止功能
14、时间控制：可从0min-99min任意可调
15、功率调节：多档可调
16、国家强制性标准符合性：符合最新标准GB 9706.1-2020、YY 9706.257-2021、YY9706.102-2021的要求。

## 射频控温热凝器
一、设备名称：射频控温热凝器 | 数量
二、主要技术要求及配置 | 1台
（一）、性能指标及技术参数：
1、电阻抗模式: 优于人体生物阻抗特性的30-2999欧姆宽频数据显示范围；
2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能；
2.1电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V
2.2电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-10.00mA
▲3、射频治疗模式：具有单路应用、双极应用、双路应用等功能模式
3.1双路模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度，保证治疗的安全，可以同时治疗不同部位。
3.2连续射频模式：温度范围: 30℃-95℃；
▲ 4、脉冲射频模式：
4.1高温脉冲射频温度：30-95℃
4.2高电压脉冲射频模式：20-99V
4.3脉宽脉冲射频模式：3-40ms
5、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.05-3mS。
6、测温范围：20℃-99℃
7、连续射频时间设定0-10min;
8、脉冲射频时间设定0-30min
9、射频输出功率：≥50W
10、连续射频工作模式：正常模式、阶段跳跃和功率模式
11、脉冲射频工作：温度模式、电压模式和脉宽模式
12、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ
（二）、产品性能：
1、全触摸屏模式：全触摸屏操控
2、工作显示界面：具有数字式、图示式
3、负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。
4、常用参数储存功能：可存储不低于5组常用电刺激和射频参数
▲5、有术前测试功能：可对主机和电极测试。
6、具有人工智能模式。
7、系统具备电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。。
8、具有射频控温功能。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。
9、工作过程中温度可直接调节，无需停机。
10、 具有自动工作模式
11、 具有双路工作中第二路延迟启动模式

## 臭氧治疗仪
一、设备名称：臭氧治疗仪 | 数量
二、主要技术要求及配置。 | 1台
1.电源电压：AC 220V 50Hz
2.功 率：≤150VA
3.工作温度：＋5℃-＋40℃
4.相对湿度：30-80%（无冷凝）
5.输入氧气压力：100-150kPa
6.输入氧气流量范围：0.5-1.5Ｌ/Min
7.输出臭氧浓度：5-80mg/L
▲8.浓度显示误差：≤5%（最大浓度）
9.臭氧水混合罐容积：500mL
10.臭氧水浓度：≥30mg/L
▲11.彩色触摸屏，通过显示屏中文提示，指导使用者进行操作设定浓度值，浓度实测值、温度值、报警提示等参数，实时同步显示，制取臭氧浓度气体精确到以0.1mg/L单位。
▲12.具有三组及以上常用浓度快捷键，可以设定三种级以上浓度值。
▲13.开机、关机时自动消毒、自动冲洗内部管路功能，确保产生臭氧气体、臭氧水的纯度。
14.内置高效臭氧催化装置，可将臭氧高效还原成氧气排出，确保在治疗过程中医务人员和患者的健康安全的同时也防止臭氧泄露造成空气污染。
15.配备紫外光臭氧浓度传感器。
16.配备减压阀。
17.具有浓度自动校准功能。
18.具有浓度自动校准功能。
▲19.内置高精度臭氧水浓度检测传感器，可自行设定浓度，自动控制完成进水、混合、浓度控制。
20.配备双出水口。

## 银质针治疗仪
一、设备名称：银质针治疗仪 | 数量
二、主要技术要求及配置。 | 1台
（一）、技术指标：
1、 输入电压：AC198V-AC242V，50HZ，探头工作电压：DC24V。
2、 最大功耗：＜250W，每路探头功耗＜7W。
3、 分类：Ⅱ类。
4、 触摸式液晶宽屏，视域尺寸：W220mm*H160mm，±2mm。
5、 设备结构组成由控制主机、温控探头、银针组成。
电气安全符合GB9706.1-2007中项目要求。
电磁兼容符合YY0505-2012要求。
（二）功能要求：
1、32通道温控仪主要功能指标：
1.1加热设置：常温~120℃，设置精度误差0.1℃；
具有加热控制功能；
1.2具备超温保护功能；
1.3具备基本处方模式和程控处方模式选择；
1.4基本处方可根据部位指导菜单页面选择操作，也可更改控制参数；
1.5具有程控处方功能。
1.6具备分组独立计时设温功能。
1.7具备检索导入和导出等病案管理功能。
1.8 智能触摸屏全视角显示各通道实时温度、部位指导、工作时间等；
1.9计时工作范围：0~99分钟内可任意设置，具有剩余时间报警提示功能。
2、可用银针型号≥9个，银含量≥95%可满足高温高压消毒重复利用。