## Sheet1
序号 | 设备名称 | 主要性能指标 |  | 单位 | 数量
1 | 高压加速寿命试验机 | 测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 | 台 | 1
|  | 测试方法 | GB/T 5170.2-1996 温度试验设备.
|  | 温度范围 | 100℃～130℃. (饱和蒸气温度).
|  | 温度波动度 | ≤±0.5℃.
|  | 温度均匀度 | ≤± 2.0℃.
|  | 温度解析度 | 0.1℃
|  | 湿度范围 | 100%RH . (饱和蒸气湿度).
|  | 压力范围 | 0.5～2KG/cm2控制点压力 (安全压力容量3Kg/cm2 ).
|  | 压力解析度 | 0.1KG（指针式）
|  | 升温时间 | 常温 ～ 130℃约45分钟内. （控制点温度）
|  | 加压时间 | 0.0Kg/cm2 ～ 2Kg/cm2 约45分钟内（控制点压力）.
|  | 时间范围: | 0 ～ 9999小时可调.
|  | 满足标准 | IEC60068-2-66; JESD22-A102-C; JESD22-A110-B;JESD22-A118; GB/T 2423.40-1997
结构特征
|  | 保温围护结构 | 外壁材料：高级钢板喷塑。内壁材料：不锈钢板SUS316 。箱体保温材料：超细玻璃棉。
|  | 试验箱内空气调节 | 加热器、加湿器、给排水口、温湿度传感器、压力传感器。
|  | 试验箱标准配置 | 平面嵌入式把手。门铰链:SUS #304。不锈钢SUS #316格栅式钢板置物架2片。不锈钢SUS #316置物架轨道2组。
|  | 箱门 | 单片园型门,左开,把手在右手边。内箱压力愈大时 , packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长packing寿命。
|  | 机械室 | 安全阀、泄压阀、自动补水泵、补水电磁阀，接水盘、排水孔,干燥真空泵，自动泻压伐。
|  | 加热器 | 试验箱内不锈钢电热器加热空气方式。
|  | 加湿器 | 钛管加湿管永不生锈。
|  | 加压方式 | 水盘蒸汽加压系统及外部气源补助。
|  | 循环方式 | 磁流体密封件+风叶强制对流循环方式。
|  | 电源线孔及排水孔 | 位于箱体背面。
|  | 自动补水系统 | 独家采用主动式自动补水功能；试验永远不终断。
|  | 自动泄压 | 应急泄压之自动泄压阀。
|  | 干燥功能 | 采用真空干燥功能，保证样品试验后处于干燥状态。试验结束时设备会自动泻除压力并真空干燥。
|  | 控制器装置： | 微电脑+P.I.D.+S.S.R自动演算控制饱和蒸气温度.
|  | 控制方式: | 7寸触摸屏微电脑PID控制.
|  | 控制精度 | ≤± 0.5℃.
|  | 解析精度 | 0.1℃.
安全保护装置
|  | 温度压力保护 | 压力超压保护；压力超限第二重保护。温度超限报警保护。压力极限之机械泄压断电装置。温度极限超温断电装置。加湿管极限温度断电保护装置。缺水保护。
|  | 电路系统保护 | 漏电保护。加热加湿干烧保护。超载及短路保护。断电保护。
|  | 运输 | 整体运输.
2 | ▲磁性材料测试平台 | 主要功能： | 1、可用于材料研究和开发、质量控制及产品检测，完成对磁性材料的基本磁性能的测量和分析。可测量磁性材料的基本磁性能（如磁化曲线，磁滞回线，退磁曲线，升温曲线、升/降温曲线、降温曲线、设定温度下的磁化曲线、设定温度下的磁滞回线等），得到相应的各种磁学参数（如饱和磁化强度，剩余磁化强度，矫顽力，最大磁能积，居里温度，磁导率（包括初始磁导率）等）；可测量粉末、颗粒、片状、块状等磁性材料。 2、可原位测量磁性材料从室温至 800 度以及室温至液氮温区磁性能随温度的变化曲线。 | 台 | 1
|  | 主要技术指标 | 1、 测量磁矩范围：10-3emu—300emu（灵敏度：5×10 -5emu）
★2、 相对精度（量程 3emu 时）：优于±1%
3、 重复性（量程 3emu 时）：优于±1%
4、 稳定性（量程 3emu 时）：连续工作 4 小时稳定性优于±1%
5、 温度范围：室温到液氮温区以及室温到500℃
6、 磁极间距固定为 35mm，极面直径为 60mm
★7、磁场强度：高低温测量时最大磁场强度大于±2.2T
★8、 样品振动频率180Hz
3 | 全自动离子色谱仪 | 1.设备用途： | 可用于阴离子（如：F-、Cl-、Br-、BrO3-、NO3-、NO2-、SO42- 、PO43-、消毒副产物等分析检测. | 台 | 1
|  | 2.性能及技术参数要求： | 定性重复性：≤0.5%
定量重复性：≤1.0%
所有的离子色谱流路均标配采用原厂提供的PEEK及PTFE材质，包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路
独有的“一键清洗”、“一键维护”功能，方便客户进行仪器维护
高性能/低脉冲双柱塞泵，采用惰性全PEEK泵头、PEEK管路，适合于pH为0~14的淋洗液及反相有机溶剂
全PEEK泵流量：（0.001～9.999）mL/min
泵头耐压：（0～35）MPa；
流量设定误差：＜0.1%
流量稳定性：＜0.1%
压力显示精度：0.1Mpa
压力脉动：＜0.5%
基线噪声：≤0.1%FS
基线漂移：≤0.5%FS
最小检出浓度（Cl）：≤0.0005ug/mL
最小检出浓度（Li）：≤0.0005ug/mL
★ 数字电导检测器,输出值为电导率值，单位为μS/cm
★ 电导池体积：≤0.8μL
电导检测范围：0-15000μS/cm
检测器分辨率：0.00238nS/cm
电导池温度设定误差：±0.01℃
电导池温度显示分辨率：0.001℃
★ 具有温度补偿功能，温度补偿范围：1.5-3.0%
★ 具有基于DSP离子色谱仪数字电导检测装置
可通过工作软件设定电导池温度
抑制器类型：生产的电解自动再生膜抑制器，无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量，免维护，低背景电导，低背景噪声和稳定的基线，无需蠕动泵等其他辅助设备。
可配置阴离子电解自再生膜抑制器
恒流源范围：0-500mA，增量0.1mA。
★ 内置色谱柱温箱，具有淋洗液预加热功能，可使淋洗液的温度在进入色谱柱前已和色谱柱的柱温保持一致，保证了待测离子的分离效果，同时可获得更平稳的基线，有效的缩短了开机平衡的时间，提高重复性和分析效率
温度范围：室温＋5℃~85℃
控温度稳定性：≤0.1℃
可兼容长度为250mm和150mm色谱柱
色谱填料为聚合物材料，可用于食品、药品、环境、水质等样品中常规阴离子和消毒剂副属产物的检测。
★ 工作方式：XYZ定位方式，注射泵定量取样方式，具有满环进样、部分进样及无损进样等可选模式
★ 样品位数：≥120位（1.5ml标准样品瓶），满足仪器连续24小时不间断运行需求
具有缺瓶报警、漏液报警开关门感应灯自动化智能化功能，保证设备可靠运行
可升级制冷功能，实现样品温度4-30℃范围内精确控温，保证温度敏感样品的稳定性分析检测结果的一致性。
重复性：满环进样<0.3%RSD，部分进样<0.5% RSD，无损进样<1 %RSD （进样体积>5uL）
注射器规格：标配：500ul；选配；250ul，1000ul，2500ul
定量环规格：标配：100ul ；选配：20ul，50ul,200ul
进样针清洗：具有独立清洗内/外壁洗针位，不限次数内外针清洗并具有吹干功能，可在样本间或每一针之间选择是否清洗
线性：>0.999
交叉污染：<0.01%
淋洗液发生器 流量范围:0.001～3.000ml/min
淋洗液浓度范围:KOH-0.1～100.0mM
浓度准确度:0.1mM
电解液原始浓度:25% KOH/MSA
电解液体积:1000mL
最大工作压强:21MPa（3000psi）
兼容有机溶剂最大浓度:25%甲醇
梯度准确度：1.5%
★ 梯度精度：0.2%
工作站界面简单、直观，操作流程便捷，具有完善的审计追踪及权限管理功能
4 | 万能试验机 | 功能概述 | 适用于对金属材料、非金属材料及复合材料的力学性能的测试以及工艺性能的分析研究。配上相应的工装，可做拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、顶破、疲劳等试验。可自动求取最大试验力值、断裂力值、伸长率、抗拉强度、屈服强度、抗压强度、弹性模量、剪切强度、撕裂强度、剥离强度等参数。同时也可实现定伸长应力、定应力伸长、载荷保持等要求的测试。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造、粉末冶金等行业的材料检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。 可根据：GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、BS等标准进行实验。 制造标准：GB/T 16491-2008电子万能试验机 | 台 | 1
|  | 最大试验力 | 10kN
|  | 准确度等级 | 0.5级
|  | 试验力测量范围 | 0.2%～100%FS（满量程）
|  | 试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内
|  | 试验力分辨率 | 最大试验机的±1/500000，全程不分档，且全程分辨率不变
|  | 变形测量范围 | 0.2%～100%FS
|  | 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内
|  | 变形测量分辨率 | 最大变形的±1/500000，全程不分档，且全程分辨率不变
|  | 大变形测量范围 | 10-800mm
|  | 大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内
|  | 大变形测量分辨力 | 0.008mm
|  | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内
|  | 位移分辨力（率） | 0.015μm
|  | 应力（力值）控制速率范围 | 0.005～5%FS/s；
|  | 应力（力值）控制速率精度 | 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内， 速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内
|  | 应变（变形）控制速率范围 | 0.002～5%FS/s
|  | 应变（变形）控制速率精度 | 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内， 速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内
|  | 位移控制速率范围 | 0.001～500mm/min
|  | 位移控制速率精度 | 速率＜0.5mm/min时，为设定值的±0.5%以内， 速率≥0.5mm/min，为设定值的±0.2%以内
|  | 主机试验空间 | 下空间
|  | 有效拉伸行程 | 800mm
|  | 试验宽度 | 345mm
|  | 电源 | 电压AC220V ±10%/50Hz
|  | 功率 | 400w
|  | 主机部分： | 1、主机试验空间：下 空间结构
2、负荷传感器：10kN负荷传感器
3、交流伺服电机及伺服器
4、手控操作面板一套
|  | 控制器 | 全数字闭环电子万能试验机测控系统
|  | 测控软件 | 全数字三闭环电子万能试验测控软件
|  | 电脑一台 | 英特尔i5处理器、8G内存、3.2GHz、固态120G机械500G） 19.5英寸联想显示器
5 | 损伤动态分析仪 | 功能介绍： | 功能介绍：可以在一台仪器上进行往复、旋转、环块、冲击疲劳、电化学腐蚀损伤动态试验，包含密封、加热、油槽等可选组件，实现不同气氛、不同温度、不同介质中进行损伤动态试验。适用于机械加工、交通运输、航空航天、海洋、化工、生物工程等诸多领域 | 台 | 1
|  | 技术参数：： | 1. 加载方式：砝码加载
★2. 载荷量程（标配）：100～2000g
3. 摩擦力量程（标配）：0～20N 精度0.1%F.S
4. 升降高度：0～50mm
5. 旋转摩擦试验： 样品尺寸：Φ10～Φ53mm 样品厚度：2～10mm 旋转半径：3～20mm ★最大转速：3000 r/min 精度±1r/min
6. 通入不同环境气氛：N2、CO2、He 及其他惰性气体
7. 可扩展功能模块：
★摩擦腐蚀电化学试验模块
摩擦腐蚀恒电流控制范围：±200mA
摩擦腐蚀电流量程：2nA～200m A ， 共9档
摩擦腐蚀槽压：±13V
摩擦腐蚀阻抗频率响应：10uHz~1MHz
★冲击疲劳试验模块
样品尺寸：16×22×2 mm
频率: 0.5～20Hz（自动加载频率: 0.5～100Hz）
磨损量试验模块
轴-瓦试验模块
环-块试验模块
载流试验模块
8.摩擦副夹具：Φ3mm、Φ4mm、Φ5mm、Φ6mm
9.摩擦副：GCr15钢球；不锈钢球；AlO、ZrO、SiN陶瓷球
10.测试操作：键盘操作，微机控制
11.数据处理：Access数据库，Excel文件，Word报告，Jpeg图片
12. 损伤动态评价系统：1套（6028VG/CPU：I5 4570 四核 3.1G /内存：4G/硬盘1000G/键鼠）
★13. 损伤动态专业分析测试软件：1套；（旋转试验、摩擦腐蚀电化学试验、磨损量试验、冲击疲劳试验、轴-瓦试验、环-块试验、载流试验软件）