附件

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸟类跟踪定位器 | 个 | 5 | 1、定位方式：北斗+GPS 2、定位精度：不低于5米 3、信号发射：GSM 4、数据传输范围：全球 5、国际漫游：支持 6、无光续航时间：≥5天 7、定时数据周期：1小时 8、实时追踪周期：5分钟 9、数据存储容量：12000点 10、防水等级：不低于IP68 11、防水深度：不低于10米 12、无运动报警：支持 13、含数据接收终端HQXS Tracker Client InstallShield Wizard V3.03，针对卫星遥感系统所产生的数据进行处理、分析，给出初步的图像分析结果 14、安装方式：腿环式或背负式，根据动物种类选配 15、含1年通讯费 |  |
| 2 | 红外监测相机 | 套 | 4 | 1.红外监测仪软件平台概述： 针对生物多样性监测打造的专业红外相机数量管理平台，基于保护地一张图，对动物监测现状和成果进行指标运营管理，可对红外监测布设覆盖情况，监测数据质量和发现物种的数据进行可视化管理，具备相机布设管理，历史布设统计， 照片管控，相机卡管理，决策支撑分析等功能，形成动物监测综合管理及决策平台。 1.1 web系统首页 主要对动物监测工作状况和红外相机监测情况的综合信息的概况展示，以及物种资源监测统计情况，结合GIS地图进行红外相机监测的动物分布展示。 1.2相机布设 处理移动端上传数据，并根据数据更新最新的红外相机状态和分布情况及生境信息的录入； 1.3历史布设 查看所有相机布设历史，以及所有红外相机状态，系统可根据回收情况、鉴定情况、布设时间、布设人员等筛选条件查询红外相机历史布设详细信息。 1.4相机卡管理 对相机卡信息的新增、修改、删除等管理。 1.5数据清洗 对汇总的红外相机照片及视频数据进行数据整理，专用软件筛选出无效的照片数据，形成有效的动物监测数据，上传系统。 1.6照片管理 按照物种类型分类，并以照片墙形式进行照片预览，支持图像放大，播放等功能。 1.7布设统计 按照不同周期对红外相机历史布设情况进行统计，形成布设分布热力图。 1.8决策支撑 对红外相机监测的数据成果，按物种类别、空间分布、拍照率、拍摄时间进行统计分析，形成不同类型图表 1.9设备告警 展示设备非法破坏报警信息列表，经工作人员现场排查后，确定事件性质，在平台上对该设备进行标注，记录相关处理信息。 2.0运维管理 实现统一的组织结构、用户、角色及权限管理等 2.1微信小程序 Web系统功能可以同步支持在微信小程序中同步预览、查阅、展示所有的设备数据，展示设备常用属性名称，远程修改相机设置参数。 3.红外监测仪技术规格： 3.1.技术参数： 图像传感器： ≥3000万像素 ▲连拍张数：1~9连拍； 视频长度：1～180秒 ▲视频分辨率：1920×1080/60 FPS 触发至拍摄时间：＜0.8 Sec ▲工作模式：拍照、录像、拍照+录像、录像+拍照 ▲定时拍摄：每天设置在3个时间段和时间间隔，且可以选择每周重复 ▲相机设置：无线相机控制器和APP双重设置 3.2. 夜视参数 红外夜视距离：≥30米（940nm） 3.3. 监测信息 地理坐标：内置定位芯片，自动获取地理坐标 ▲双感应器：双主PIR交互感应，精准探测 ▲震动报警：内置震动报警传感器 ▲声音收录：内置声频传感器 ▲外部供电：直接太阳能板充电 ▲定位系统：内置北斗定位模块 精准授时：每次启动自动从卫星同步时间 3.4. 数据存储 本机存储：TF卡存储，支持4-128GB ▲扩展存储：支持256G扩展 3.5. 无线传输通信 工作频段：2.4～2.484GHz ISM Band 3.6. 4G通信 工作频段：LTE-FDD： B1/B3/B5/B8；LTE-TDD： B38/B39/B40/B41；TD-SCDMA： B34/B39； 传输速度：上行：150Mbps；下⾏：50Mbps 3.7.▲防水防尘等级：IP68(尘密/浸水) 3.8. 配置 128G：4张，18650充电电池24节，充电器1个，太阳能供电系统4套，物联网卡4张（电信、移动、联通可选：含3年费用）、平台服务费3年 |  |
| 3 | 动物隔离笼舍 | 套 | 1 | 技术规格分别如下： （一）材质说明： 1、整体 304 不锈钢材料， 防腐、 防酸不生锈 2、笼体材料厚度 1.2mm, 笼门用直径 8mm和直径 6mm 的钢丝组成 3、踏脚网格用直径 8mm和直径 4mm 的钢丝组成 4、接污盘材料厚度0.8mm。底部移动轮采用高强度医用万向刹车轮 （二）产品特性： 1、门锁独特滑动式设计，自动上锁，安全性好 2、内设无缝挡水边，使用方便卫生 （三）规格尺寸为1套8个，技术参数要求如下： 1、一个隔离笼技术参数： 外形尺寸：长 1060 深 700 高 1140mm 内径尺寸：长 1000 深 700 高 1000mm 其他：笼前有睡帘，笼下有托盘，笼顶部有2个插座，带1个可拆卸输液架 2、一层 2 组隔离笼技术参数： 外形尺寸：长 1260 深 600 高 740mm 内径尺寸：长 600 深 600 高600mm 其他：两组笼间有活动托板，每个笼前有睡帘，笼下有托盘，笼顶部有2个插座，带1个可拆卸输液架 3、一层 2 组隔离笼技术参数 外形尺寸：长 1660 深 700 高 860mm 内径尺寸：长800宽700高800 mm 其他：两组笼间有活动托板，每个笼前有睡帘，笼下有托盘，笼顶部有2个插座，带1个可拆卸输液架 4、二层 2 组隔离笼技术参数 外形尺寸：长 860 深 400 高 920mm 内径尺寸：长400 深 400 高400mm 其他：两组笼间有活动托板，每个笼前有睡帘，笼下有托盘 5、四层 2 组隔离笼技术参数 外形尺寸：长 960 深 700 高 2040mm 内径尺寸： 长450宽700高450mm 其他：两组笼间有活动托板，每个笼下有托盘 6、三层 2 组隔离笼技术参数 外形尺寸：长 1260 深 700 高 1980mm 内径尺寸： 长600 宽700高600mm 其他：两组笼间有活动托板，每个笼下有托盘 7、二层 2 组隔离笼技术参数 外形尺寸：长 1860 深 700 高 1920mm 内径尺寸：长900 宽700高900mm 其他：两组笼间有活动托板，每个笼下有托盘 8、二层 2 组隔离笼技术参数 外形尺寸：长 1860 深 700 高 1920mm 内径尺寸：长900 宽700高900mm 其他：两组笼间有活动托板，每个笼下有托盘 |  |
| 4 | 检眼镜 | 个 | 1 | 1、提供2.5V氙气照明或创新的3.7VLED照明，实现更高对比度、更明亮、更高效的诊断 2、有18块矫正镜片的屈光度盘(+/-1、2、3、4、6、8、10、15、20屈光度) 3、易于使用的光圈轮，配备6个不同光圈(固定星、大圆、小圆、红色滤光镜、蓝色滤光镜、半圆形) 4、高性能光学非球面聚光镜 5、眼镜保护 6、平行光路 7、防尘保护 |  |
| 5 | 检耳镜 | 个 | 1 | 1、提供2.5V氙气(3200K)或创新的3.7VLED照明(5500K) 2、光导纤维，提供2.5V氙气(3200K)或创新的3.7VLED 3、照明(5500K) 4、均匀照明 5、适用于鼓气测试 6、3倍放大旋转镜头 7、包括可重复使用的耳窥镜(5x2.5毫米、5x4毫米) |  |
| 6 | 兽用电子血压计 | 个 | 1 | 1、适配：猫/狗/羊/马/大象等动物 2、安全类型：2类BF型应用设备 3、显示方式：2.8彩色液晶显示屏，大字体显示 4、测量方式：振荡法工作模式 5、手动脉搏范围：40跳/分-240跳/分 6、压力范围：0-290 mmHg(0-38.67kPa) 7、压力分辨率：1mmHg 8、大容量存储，可存储100组数据 9、同时搭配3种袖带类型： （1）小袖带：肢体周长＜13cm （2）中袖带：肢体周长8-24cm （3）大袖带：肢体周长＞25cm 10、内置血压数据分析软件，可打印血压报告，血压异常报警提示 11、电源供给方式：专用电源适配器（AC 220V） |  |
| 7 | 诊疗台 | 台 | 1 | 1、规格尺寸：长900mm*宽500mm*升降高度750-1050mm 2、配备高精度电子称芯，可用与宠物诊疗、外伤处理、 接诊、称重等 3、台面凹角圆角处理，方便清洁卫生 4、处置台面高度升降采用电动脚踏控制，使用方便 |  |
| 8 | LED挂壁检查灯 | 台 | 1 | 1、单头挂壁式医用无影灯，灯头直径200mm 2、灯泡类型：LED 3、照度（可调）：30000Lux 4、色温（可调）： 3000K ～5000K 5、照明深度： ≥350mm 6、光斑直径：50mm 7、消耗功率(w）：10 8、安装高度：2500-2800mm |  |
| 9 | 生物显微镜 | 台 | 1 | 1、光学系统：无限远光学系统 2、放大倍数：40X-1000X 3、观察方法：明场 4、观察筒 （1）30°倾斜三目观察筒(抗菌) （2）光路选择器：目镜/摄像头端口=100/0或0/100 （3）瞳距调节范围：48-75mm （4）眼点调节：375.0-427.9mm 5、目镜 （1）10X视场数(FN)：20 （2）15X视场数(FN)：16(可选) 6、物镜转盘：固定四孔，向内倾斜 7、物镜 平场消色差，抗菌 （1）4X NA 0.1 W.D.27.8mm （2）10X NA0.25 W.D.8.0mm （3）20X NA0.4 W.D.2.5mm（可选） （4）40X NA0.65 W.D0.6mm （5）100X NA1.25 W.D.0.13mm 8、载物台 （1）线性机械固定载物台(WxD)：211mmx154mm （2）移动范围(XXY)：76mmx52mm （3）单个样品架（可选双试样架、板架） （4）具有样品位置刻度 （5）载物台XY移动可锁定 9、聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25，油浸式，内置光圈调节 10、调焦机构： （1）载物台高度调节(粗调：15mm） （2）粗调旋钮每转：36.8 mm聚焦限位钮 （3）粗调焦旋钮的张力可调节 （4）细调焦旋钮(最小调节幅度：2.5um) 11、照明系统： （1）内置透射照明系统 （2）柯勒照明(视场光圈固定) （3）LED功耗2.4W(标称值)预对中 12、额定电压/电流：AC100-240V， 50-60HZ， 0.4A 13、搭配2000万像素CCD显微镜相机、C转接口和电脑端成像软件，可在电脑端观看、拍照、摄像、测量和标注显微图像。 |  |
| 10 | 全自动动物生化分析仪 | 台 | 1 | 1、适用范围：用于动物医学上的全血、血浆、血清、尿液等样本的生化、凝血、免疫分析； 2、检测项目：≥38个，涵盖肝、肾、胰腺、心肌、离子、蛋白及代谢类等多个生化群组，可用于各类动物的疾病检测，包括鸟类、爬行类； 3、单盘一次检测项目：≥22项； 4、样本量：90-120μl； 5、条码识读：二维条码自动读取； 6、检测时间：≤12分钟/样本； 7、检测原理：吸收光谱比色法，透射比浊法； 8、分析方法：终点法、速率法、两点法 、最大加速度法、最大速度法； 9、温控精度：37±0.5℃； 10、吸光度范围：0-3.0Abs； 11、精密度：0.001 Abs； 12、交叉污染：0； 13、质控定标：仪器自动实时完成； 14、工作环境温度：10-30℃ 30%-70% 15、光源：12V/20W，2500小时以上长寿命卤钨灯； 16、光路系统：滤光片后分光，8段波长同步检测，波长分别为：340、405、450、505、546、600、630、850 (单位：nm)； 17、电源：AC220V，50Hz； 18、额定功率：换120VA 19、操作界面：安卓7寸800*480, 多点电容触摸屏, 多种语言选择； 20、存储量：MAX 50万个客户数据； 21、打印机：内置热敏打印机； 22、数据接口：2个USB接口； 23、一键操作：仪器自动顶开试剂盘中的稀释液杯，释放稀释液； 24、光路保护：配套试剂盘挡圈设计，防止加样不当污染光路及检测腔； 25、仪器外观及重量：便携式，单机≤4Kg； 26、生产企业具备医疗器械生产许可证，仪器质保三年，终身免费维修。 |  |
| 11 | 血气分析仪 | 台 | 1 | 1、样本用量 100μl 2、样本类型 全血、血清、血浆、眼口鼻分泌物、粪便、腹水等 3、检测方法 荧光免疫层析技术、血气电化学技术 4、产品特点：结合荧光免疫、血气电解质两大技术平台，可检测多达27种免疫项目试剂卡和12项血气电解质项目 5、检验时间 4-10min 6、质控定标 仪器自动实时完成，确保仪器测量精度 7、交叉污染：0； 8、数据储存 MAX50万个数据 9、数据接口 4个USB接口，一个网口 10、电源电压 12V，3A 11、功率 36W 12、打印机 内置热敏打印机，57*50mm热敏打印纸 13、操作界面 7寸800*480px，多点电容屏，多种语言选择 14、环境要求： （1）工作温度：5-32℃; （2）湿度：≤85%；（3）远离强电磁场干扰源。 15、电源接口 DC5.5 16、尺寸 240mm*200mm*135mm 17、重量＜2KG |  |
| 12 | 动物专用尿液分析仪 | 台 | 1 | 1、提供不少于8项尿常规指标：pH(酸碱度)、Leu(白细胞)、UPRO(尿蛋白)、GLU(糖)、KET(酮体)、UBG(尿胆原)、BIL(尿胆红素)、BLD(红细胞) 2、检测原理：采用光源折射的原理进行检测，仪器配置有6个LED光源，同时试剂条也设置有补偿色块、碘化物的过滤层、尼龙网层等特殊装置，保证检测结果不受各种干扰物质的影响 3、样本类型：尿液 4、检测速度：≤70秒/样本 5、检测报告：仪器内配置有热敏打印机，可自动或者根据客户的要求打印报告，检测报告可提供检测值，或者加号等多种报告方式，另外还可以根据检测结果建议追加检查项目、疾病建议诊断等多种信息 6、数据存储：仪器内部可以储存100笔检测报告 7、质控与校正：仪器配备有原厂提供的专用校正片；客户可自行进行校正，客户无需日常维护 8、试剂条：具有特殊设计试纸条，增加对比片设计，去除深色尿的严重干扰，同时减少判读误差 9、配套试剂耗材一瓶：100条/瓶 |  |
| 13 | 便携式兽用超声诊断系统 | 台 | 1 | （一）产品用途 1、动物类型：适用于犬、猫、马、牛、羊等动物类型 2、检查部位：适用于临床腹部、胸腔、心脏、外周血管、肌腱、小器官、眼球、生殖、经直肠和术中等检查 （二）主要规格 1、≥15寸高清晰、医用专业彩页液晶显示器，1024*768分辨率，对比度/亮度可调，屏幕保护时间可预置 2、屏幕角度可调30° 3、快速启动，开机时间≦30S；待机恢复时间≦5S 4、电池：充电时间：＜3小时；续航时间：＞90min, 5、具备多种动物体位图与注释 （三）扫描方式 1、电子凸阵扫描，支持扩展成像； 2、电子线阵扫描，支持偏转及梯形扫描 （四）成像模式：B，M，Color，Power，PW，iScapeTM宽景成像，扩展成像 （五）图像显示模式： 1、支持B/C/PW、B/C/M 模式 2、支持B/C,B/PW,B/POWER双实时 （六）二维灰阶模式 1、显示深度：最大35cm 2、B模式最大帧频400帧／秒 3、可调节焦点个数：4个 4、可调节焦点位置（最大）：16 5、系统动态范围：≥200（可视可调） 6、增益：B/M/D分别独立可调，≥100 7、TGC：8 8、伪彩图谱：开/关，连续可调 9、灰阶图谱：256 10、扫描范围：开/关，连续可调 11、扩展成像：开/关 （七）彩色多普勒模式 1、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 2、取样框偏转： ≥±6度 (线阵探头) 3、多普勒频率≥2段可视可独立调节 4、双幅实时显示 5、扫描帧率最大帧频≥233帧／秒 6、彩色多普勒血流速度定点测量技术 （八）频谱多普勒模式 1、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW等 2、最大速度： ≥7.00m/s 3、最小速度： ≤0.5 mm /s（非噪声信号） 4、取样容积： 0.5-20mm 5、偏转角度： ≥±6度 6、零位移动：≥8 级 （九）电影回放 1、所有模式下可用 2、支持手动、自动回放 （十）全中文界面内置一体化数字化动物图像管理与记录装置 1、数字化超声图像硬盘存储≥320G 2、内置一体化工作站系统支持动物基本信息与单个动物图像信息同步预览；可进行动物信息搜索/查看/备份/图像发送/图像删除 （十一）测量/计算/研究：具备多种动物腹部、产科及心脏测量及计算软件 （十二）支持的外部设备：黑白视频打印机/彩色视频打印机/图文打印机 （十三）配件 1、便携式超声用移动车 2、兽用探头：微凸(3-11.2MHz)、线阵（3.4-12.9MHz）和经直肠兽用超声探头(国内/3m线)探头各1把 |  |
| 14 | 动物专用DR影像系统 | 台 | 1 | 1、DR主机系统 1.1、电源要求 1.1.1电压：200-240V AC 单相电 1.1.2电源幅率：50/60Hz 1.2、高压发生器 1.2.1最大输出功率：≥32kW 1.2.2高频逆变转率：≥400kHz 1.2.3管电压：40kV-125kV 1.2.4管电流：10mA~500mA 1.2.5曝光时间：1ms~8000ms 1.2.6电流时间积：0.1mAs~125mAs 1.3、X射线球管 1.3.1专业X射线球管 1.3.2旋转阳极，最小转達：≥2700rpm(50Hz), ≥3200rpm(60Hz)， 1.3.3 1.0/2.0mm双焦点智能调焦，≥140KHU高热容量 1.3.4 ≥100000次越长曝光寿命， 1.4、平板探测器 1.4.1传感器/闪烁体：新一代非晶硅-碘化艳(Csl) 1.4.2标准全尺寸: ≥43cm*43cm (17'*17") 1.4.3像素间距： ≤140μm, 空间分辨率: 3.6Lp/mm 1.4.4平板防尘防水等级：≥IPX4 1.5、附束器 1.5.1固有辐射滤过：≥1.7mmAl（70kV） 1.5.2可调照射视野：0X0cm-45X45cm 1.5.3双旋钮毫米级调控，LED智能显示射线区 2、摄影床系统： ▲2.1 兽用摄影床，床体尺寸：≥1200mm×650mm×770mm(长×宽×高) ▲2.2 床体四向自由浮动（行程：横向±100mm 纵向±50mm)，电动操控； 2.3 灵便设计，占地面积小，稳固机身，具有易清洁涂层 3、机架系统 3.1 机架立柱,立柱高度≤1900mm， 3.2 采用一体化成型技术，整机稳团，易清洁 4、工作站系统 ▲4.1 专用的兽用全智能影像工作站 ▲4.2 工作站内置按动物体型，具备500种预置APR参数，可自动优化最佳参数组合； 4.3 内置兽用报告模板支持Windows/DICOM打印，多种打印排版布局 4.4 全中文界面，支持Worklist查询获取列表，支持DICOM3.0/PACS 4.5 配备工作站电脑主机内存≥4G；显示器≥23.8“高清显示器(LED/IPS) 4.6，具备摆位专业指导，每个体位介绍至少包含三张图文介绍 4.7，具备摆三种曝光方式，包含脚闸、手闸、声控 5、标准附件 5.1 配备脚踏开关，双开关踏板，支待床体电动控制和曝光控制 5.2 曝光手闸， 手间控制曝光控制台， 5.3 全套防护设备，含铅衣/铅围领/铅帽/铅手套/铅眼镜。 |  |
| 15 | 台式低速离心机 | 台 | 1 | 1、最高转速 4000r/min 2、最大相对离心力 1980*g 3、最大容量 6x15ml 4、转速精度 ±30r/min 5、定时范围/定时模式 1min~99min 6、整机噪声 <62dB(A) 7、电源 AC220±22V50/60Hz 8、总功率 100w 9、配件：6*15mL角转子 |  |
| 16 | 医用雾化器 | 台 | 1 | 1、最大雾化：≥0.2mL/min，雾化量可调 2、噪音：≤65dB（A） 3、药物残留：≤0.3mL 4、外形尺寸：19.8x19.5x10.5cm 5、净重：≥2千克 6、电源：AC220V,50Hz |  |
| 17 | 制氧机 | 台 | 1 | 1、功率：500VA 2、氧气浓度：1-8L/min时，≥90% 3、氧气流量：1-8L/min 4、主要原料：UOP分子筛，搭配8层过滤系统 5、净重：≤23千克 6、外形尺寸：41x37.5x66.8cm 7、噪音：≤60dB(A) 8、模式调节：制氧模式、雾化模式 9、高清大屏，可清晰读取数字，氧浓度实时显示 10、智能报警：系统压力低、氧浓度低、断电报警，系统压力高、压缩机短路、压缩机开路、系统过热报警 11、功能特点：每月滤网清洁提醒、快插式湿化瓶、一键启动，万向滚轮、轻松移动 |  |
| 18 | 动物ICU监护仓 | 台 | 1 | 1、样式规格：单体为大舱，可分隔为2个中舱： （1）大舱：可收治超大型犬种，体重在41KG以上，身高在71CM以上； （2）中舱：可收治大中型犬种和猫 体重在11-30KG,身高在41-65CM 2、外形尺寸： 长X宽X高（mm) 1436 x 860 x 1874 3、平均功耗 ：500W 4、警报警告：主要温度、湿度、氧气浓度、空气质量等异常报警提示 5、电源：AC220V 60HZ(带接地) 6、使用条件：环境温度-10℃—40℃（室内） 7、双驱动温控系统：舱内双风道循环均衡控温系统和舱壁恒温床温控系统（18℃ — 43℃，控制精度±0.5℃） 8、具备加湿功能：实际控湿30% - 80%，中高温下加湿可达70-80%以上 9、高密闭性氧舱：氧浓度21% — 80%，配备氧舱安全系统，舱内氧气浓度异常，低于18%时，自动打开紧急通风口。 10、舱内净化技术：负氧离子医疗净化（7.2X106 PCS /CM3）、紫外线消毒杀菌、外循环新风系统 11、安全系统：断电安全保护、舱体空气内外循环自动控制 12、配有四级智能控制医疗护理指示灯、红外线理疗灯（波长范围0.76-5μm，峰值波长4μm） 13、智能中控超大触摸屏可呈现体温数据，精准测量动物体温，根据动物体温升降自动调节ICU的温度设置 14、可通过手机、PAD、移动平板、PC电脑远程控制设备 |  |
| 19 | 自动孵蛋器 | 台 | 2 | 1、最大孵蛋数量：88枚 2、运转功率：300W 3、尺寸：（长*宽*高）0.6*0.6*0.9m 4、出雏筐数量：2个 5、一机三用：适合孵化、出雏和育雏 6、煤电两用：遇到突发停电情况，可依靠人工热源加热加热壶供热 7、主副双系统保障：当主机发生故障无法工作时，系统自动启动副控制系统持续工作 8、自动翻蛋：每90分钟，链条式自动翻蛋 9、自动控温控湿：温湿度探头实时监测箱内温湿度，自动调整 10、自动上水：缺水自给，水满后自动停止 11、自动通风：，360°循环风 12、高温/低温报警：高温报警后自动打开循环风扇，低温报警后自动打开热风循环系统 13、箱门有密封条和观察透视窗 14、孵化模式可选：自定义/鸡/鸭/鹅/鸽子/山鸡等 |  |
| 20 | 移液器 | 个 | 1 | 量程：2-20μl 规格：单通道 操作方式：手动 系统误差：2μl±5.0%，10μl±1.2%，20μl±1% 体积显示窗口：四位数字放大显示 高温高压灭菌：可 |  |
| 21 | 移液器 | 个 | 1 | 量程：10-100μl 规格：单通道 操作方式：手动 系统误差：10μl±3.0%，50μl±1.0%，100μl±0.8% 体积显示窗口：四位数字放大显示 高温高压灭菌：可 |  |
| 22 | 麻醉机 | 台 | 1 | 1.采用标准的密闭式呼吸循环回路式设计，可连接呼吸机进行辅助通气和呼吸控制；同时标配循环呼吸管路和非循环呼吸管路，满足不同大小动物需求。 2. 0.1-4L/min氧气流量计，稳定性±0.1LPM，标准型4级精确度；圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象；预留双流量计安装位置，可升级双流量计 3.具备APL阀自动泄压安全功能，同时具备一键阻断作用，便于动物急救操作 4.带有快速充氧功能，供手术过程中对动物进行快速给氧抢救； 5.具备压力检测功能，压力范围-20-+100 cmH2O 6.具备二氧化碳吸收系统，容量2100ml，滑轨式拆卸，操作方便 7.具备高精度自主研发蒸发罐，浓度输出准确、稳定，具有良好的温度、压力、流量补偿能力；工作温度范围在10-35℃，具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构；大视野的可视窗便于观察药物使用情况，标配加药适配器，加药更安全，可以选配七氟烷蒸发器，或是配备双罐。具备完善的蒸发器售后校准服务。 8.具备单向吸气阀和呼气阀，可以清晰的观察的呼吸状态 9.制氧机、氧气瓶、中央气源均可作为麻醉机气源 10.优质的麻醉废气过滤罐，保护医师免受麻醉废气的伤害；有效吸收量高达200g， 22mm通用进气接口 11.具有监护仪托盘，可放置监护仪 12. ▲呼气膜片动作压力测试：正向开启测试：在20ml/min的流量下，开启峰值压力＜0.12kpa 13. ▲高压强度测试：气源压力为0.8Mpa，管路部分1min内不破裂（流量计关闭）。 14. ▲呼气回路气阻测试：在30L/min的流量下，呼气回路阻抗应不大于0.6kpa（若不加钠石灰则0.4kpa） 15. ▲排气阀性能测试：完全关闭排气阀，3kpa压力下，10s内掉压不超过0.2kpa。 16. ▲排气阀性能测试：将排气阀完全打开，调节排气阀旋钮，可设置精度每1cmH2O 17. 配件： （1）喉镜工具组1套 （2）面罩：猫科动物大中小型面罩、啮齿动物大中小型面罩 （3）气管插管： 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/ 8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11/12/13mm气管插管各1根 （4）动物呼吸袋：0.5L、1L、2L、3L各1个 （5）大号废气回收器1台 （6）空气泵1台 （7）气体过滤罐：大号、小号各1个 （8）麻醉诱导盒：大号、小号各1个 （9）Mapleson F型非再呼吸回路3个 |  |
| 23 | 呼吸机 | 台 | 1 | 1.电动电控：高性能涡轮驱动，无需驱动气体，解决传统呼吸机耗氧难题 2.精准通气：最小潮气量低至4mL，潮气量可调节范围为4-1500ml 3.标配呼气末正压(PEEP）功能，PEEP可调节范围：3-20cmH2O, OFF, 能有效帮助兽医轻松改善低氧血症 4.智能参数：输入动物体重即可自动匹配呼吸参数， 兽医可轻松驾驭，适用动物体重范围为0.4kg-150kg 5.开机自检：示意图指引，快速启动，确保涡轮功能、电源电压、传感器以及气密性等各项正常，操作便捷 6. ▲时间、日期和语言设置：时间和日期化为当前的北京时间，系统语言与订单相符 7.内置多重报警：系统内置多重报警事件，同时提供清晰明确的处理提示，方便医生快速处理 8.标配两个风箱：0-300ml和300-1500ml 9.全面监测：设备主界面展示压力-时间波形图，呼末波形图，以及气道封压值，实时潮气量，分钟通气量风通气参数，一目了然 10.内置电池：5000mAh 11. ▲标配三种工作模式：VCV、PCV和Apnea模式，满足不同客户需求 12.呼吸机尺寸：291mm×336mm×462mm；净重：8.5kg 13.使用7英寸电阻触摸屏，分辨率为1024*600px，操作简单 14.气道压力可调节范围为5-50cmH2O 15. ▲风箱打AB胶：检查在风箱两边对角卡扣处点DP490AB胶 16. ▲散热风扇：点击开始通气，背后风扇散热口有风吹出 17. ▲飞梭旋钮：旋转及按压飞梭按钮，旋转正常，按压正常 18.单体呼吸机，可选市面上大多数麻醉机搭配使用 |  |
| 24 | 制氧机 | 台 | 1 | 1、功率：850VA 2、氧气浓度：1-10L/min时，≥90% 3、氧气流量：1-10L/min 4、主要原料：UOP分子筛，搭配8层过滤系统 5、净重：≤23.5千克 6、外形尺寸：41x37.5x66.8cm 7、噪音：≤60dB(A) 8、模式调节：制氧模式、雾化模式 9、高清大屏，可清晰读取数字，氧浓度实时显示 10、智能报警：系统压力低、氧浓度低、断电报警，系统压力高、压缩机短路、压缩机开路、系统过热报警 11、功能特点：每月滤网清洁提醒、快插式湿化瓶、一键启动，万向滚轮、轻松移动 |  |
| 25 | 医用氧气瓶 | 个 | 1 | 材质：钢瓶 规格：40L 壁厚：5.0mm 重量：≈50KG 直径：≥20cm 抗拉强度：≥750mpa 爆破压力：≥45mpa 屈服压力：≥30mpa 配置：手推车、氧气表等 |  |
| 26 | 无影灯 | 台 | 1 | 1、双头吊顶式医用无影灯，灯头直径分别为700mm和500mm 2、灯泡类型为LED，数量分别为80颗、48颗 3、照度（可调）：分别为40,000-180,000Lux 和30,000-160,000Lux 4、灯泡平均寿命：≥80，000h 5、色温（可调）：3700K ～5000K 6、显示指数(可调) ：95 7、聚焦深度：50-180cm 8、光斑直径：160-280mm 9、亮度调节：1%-100% 10、消耗功率（W）：双头分别为80、48 11、术者头部升温：﹤1℃ 12、电源电压：AC100-240V 50/60HZ 13、工作半径：600-1800mm 14、安装高度：2700-3000mm |  |
| 27 | 电动V型恒温手术台 | 台 | 1 | 1、尺寸：长 1400 宽 650 高 760-1060mm 2、组成：台面，销，台基三部分组成，配有手术器械盘，输液架； 3、材质：304 不锈钢制作，耐高温、防腐、防锈； 4、手术台台面高度升降采用电动控制，中间配有活动下水槽，清洗方便； 5、工作台面左右分别倾斜：45° , 采用旋钮手动操纵； 6、手术台面前后分别可倾斜 ：45°, 采用自动操纵； 7、工作台面温度调节范围： 0-42 度之间，自动恒温功能，可随意调节所需温度 8、内置高温保护器，安全可靠； 9、配有绑定神器，简易牢固。 |  |
| 28 | 动物用内窥镜图像系统 | 台 | 1 | （一）图像处理主机 1、便携式设计，尺寸350×400×320mm 2、自带屏幕，屏幕尺寸10寸（1024*768） 3、亮 度 ：0-100 ；对比度：0-100 ；色调 ：0-100 ；饱和度： 0-100；锐度：0、1、2、3；切角：八角、圆形、无 4、存储闪存盘：最大 256GB 5、导光连接座：连接内窥镜导光插头供照明、送气用，一台主机可兼容多个镜头 6、电缆插座：连接内窥镜控制信号 7、USB 接口：保存照片和视频，连接键盘 8、HDMI 视频输出：输出HDMI 制式视频图像，接显示器等 9、内窥镜插头卡锁：锁住电缆插头和导光插头 10、等电位端子：与接地装置相连 11、保险丝座：保险丝防止浪涌电流的冲击 （二）内窥镜镜头 1、动物胃肠道用可弯曲软镜，可拍照可录像，摄像头快捷按钮一键操作 2、HD高清成像，三晶片CMOS芯片，两倍光学变焦 3、视野： 90° 4、视野方向：0 °, 30 ° 5、总长度：1300mm 6、工作长度： 1000mm 7、头端部外径： 6mm 8、器械通道：直径2.0mm 9、弯角：上160°，下130° 10、特殊镜面防雾技术，有效避免畸变 11、全平面光学贴合技术，有效抑制反光 12、防潮等级： IPX7 （三）工作环境 1、环境温度范围：+5℃～+40℃ 2、相对湿度范围：30%～85% 3、大气压力范围：700hPa～1060hPa 4、电源：额定电压 AC220 V 5、额定频率：50 Hz 6、输入功率：100VA |  |
| 29 | 兽用心电监护仪 | 台 | 1 | （一）监护仪结构： 1、便携一体式监护仪,可用于监护狗，猫,其他等动物 2、≥12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示 3、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 （二）监测参数： 1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性 3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择 4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 6、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况 7、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性 8、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式 9、体重>23kg动物无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg 10、23kg>体重>10kg无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg 11、10kg>体重的动物无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg 12、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 （三）系统功能： 1、支持中/英文输入 2、具有三级声光报警，参数报警级别可调 3、具备报警集中设置功能 4、具备血液动力学、药物计算功能 5、支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能 6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式 7、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 8、具备网络通信功能，实现中央站的集中监护 9、标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时 10、支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求 11、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 |  |
| 30 | 兽用注射泵 | 台 | 1 | 1. 注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者 2. 速率范围：0.1-1200ml/h, 最小步进0.1ml/h 3. 预置输液总量范围：0.1-9999ml 4. 快进流速范围：0.1-1200ml/h 5. 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 6. LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； 7. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 8. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 9. 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； 10. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 11.电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h 12.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 13.防进液等级IPX4 14.可升级无线模块，实现无线联网监测； 15.注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求 16.整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带 17.满足EN1789标准，适合在救护车使用。 |  |
| 31 | 兽用输液泵 | 台 | 1 | 1. 输液精度≤±5% 2. 速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h 3. 预置输液总量范围：0.1-9999ml 4. 快进流速范围：0.1-1400ml/h 5. 支持ml/h和滴/min两种流速单位 6. 屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息； 7. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 8. 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 9. 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； 10. 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 11. 压力报警阈值可调，最低150mmHg 12. 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h 13. 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 14. 防进液等级IPX4 15. 可升级无线模块，实现无线联网监测； 16. 泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。 17. 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 18. 满足EN1789标准，适合在救护车使用。 |  |
| 32 | 电动吸引器 | 台 | 1 | 1、电源：220v,50hz，输入功率：180VA 2、开关方式：电源按钮/脚踏两用 3、吸引泵：无油活塞泵 4、贮液瓶：2500ml/只，2只一组 5、抽气速率：≥20L/Min 6、负压调节范围：0.02MPa——极限负压值 7、极限负压值：≥0.06 MPa 8、噪音：＜60dB(A) 9、底座安装360°万向轮，方便移动 |  |
| 33 | 消毒喷雾器 | 台 | 1 | 1、产品电压：48V 2、额定功率：450W 3、供电方式：可拆卸三元锂电池18Ah 4、操控方式：背负式 5、水箱容量：8L，HDPE塑料材质 6、喷射距离：8-10米 7、雾珠大小：0-200μm（可调） 8、喷头由不锈钢丝软管与电机连接，可自由调节喷雾方向 9、工作时间：2-3小时 10、产品重量：≥8.5Kg |  |
| 34 | 手术推车 | 个 | 1 | 尺寸：长810×宽500×高910mm 材质：加厚304不锈钢，板材1.0t，管材1.2t 规格：双层大号手术推车，带双推手、轨道式抽屉、降噪滑轮和大容量污物盆，上下两层均有护栏，护栏加粗设计 |  |
| 35 | 医用推车 | 个 | 1 | 尺寸：长450×宽450×高850mm 材质：加厚304不锈钢，板材1.0t，管材1.2t 规格：双层手术推车，带单侧推手、降噪滑轮和大容量污物盆，上下两层均有护栏，护栏加粗设计 |  |
| 36 | 医用洗手池 | 台 | 1 | 1、尺寸：长 1800 宽 600 高 1800mm 2、材质：整体 304 不锈钢制作，经久耐用不生锈 3、三人位，有高背板，配LED梳妆镜 4、装配脚踏出水笼头和感应清洁剂挤出盒，方便易用，安全卫生 5、特点：医用标准、静音、防溅、倾斜式设计、耐腐蚀性性能和抗晶间腐蚀性能 |  |
| 37 | 冲盘池 | 台 | 1 | 1、尺寸：长 620 宽 500 高800/1100mm 2、材质：整体 304 不锈钢制作，经久耐用不生锈 3、池台上带挡板，三面挡水防止水外溅。 4、全圆角设计，方便清洗，滤毛落水防止堵塞 5、池下双开门不锈钢柜体，优质水漏装置，配有下水软管 |  |