一、技术参数及要求

| 设备名称 | 数量 | 技术参数（重要参数标“▲”） |
| --- | --- | --- |
| 超乳玻切一体机 | 1台 | 技术参数： - 具备白内障超声乳化、前段玻切、玻璃体切除、眼内照明、硅油注吸、气液交换、灌注加压、电凝、回流功能；能进行3.2毫米至1.8毫米范围内的同轴微切口白内障超乳手术，以及微创的20G、23G、25G玻璃体手术； 超声乳化模式 ▲1、支持同轴微切口1.8mm的白内障超声乳化手术模式，具备整套手术配件 - 具备线性/固定/连续/超脉冲/微爆破能量输出模式 3、智能能量管理系统 ▲4、超乳手柄：6晶片手柄 5、具备（1.8mm）各种针头，可满足不同手术需求；针头具备防阻塞设计 6、具备双线性超声或常规单线性超声 玻璃体切除模式 - 玻璃体切除：每分钟 30——10000次切割，可通过脚踏板控制切割频率 - 玻切头类型：单气路 - 玻切模式：前节，单线性，共线性，双线性 眼内照明 1、提供氙灯照明，有安全滤光器，以减少紫外线、紫色、深红色和红外光； ▲2、配有滤光器，可实现术中光谱切换 3、有普通光纤和广视野光纤两种选择 负压 1、0mmHg 到600mmHg，以1mmHg 递增 2、可选择线性控制负压或双线性模式（俯仰或偏航），可脚踏调节 气液交换和加压灌注 1、输出0.1μm疏水过滤空气压力最高气压150 mmHg； 2、具备灌注压实时瞬态监控功能，一键加压，加压后定时警报； 3、系统配备在断电情况下自动激活的气动切断阀功能 硅油注吸 1、注入模式压力：70 psi ； 2、吸除模式负压：5 mmHg ——600mmHg 之间，以10mmHg 递增 穿刺系统 1、具备长的刀刃斜面 套包 1、具有前节套包，后节套包，前后联合套包及前段玻切套包多种选择；能满足各类手术需求 显示装置 1、具备高清晰液晶彩色显示屏，可直接触摸操作或遥控器操作 脚踏 ▲1、支持双线性控制，可双向线性控制超声能量和抽吸负压，或双向线性控制玻切速率和真空负压 输液架 1、可通过触摸屏输入、遥控器、脚踏控制器进行控制 电凝 1、双极电凝，分线性或固定输出模式 |