| 使用科室 | 设备名称 | 主要技术规格和参数 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神经外科 | 电动骨动力系统 | ▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除） 主机： 1、 额定电源：220V，50Hz。输入功率100VA 2、 整体重量≤3kg 3、 彩色液晶屏（MD5寸、MB7寸）、微电脑控制系统、可设置转速 4、 最大转速≥60000r/min 5、 连接单向旋转类刀具工作状态时，空载噪声≤75dB 6、 可接多种手柄 脚踏： 1、 脚踏金属底座，无级调速 2、 IPX8防水等级 磨钻通用手柄： 1、 主体外径≤18mm，重量≤125g，主体长度：≤80mm（不含线缆），线缆长度＞3m，立笔式设计 主体外径≤15mm，重量≤75g，主体长度：≤80mm（不含线缆），线缆长度＞3m，立笔式设计 2、 内置微电机最大输出功率100w，额定输出扭矩≤15mNm，过载报警扭矩20mNm ▲3、可高温高压灭菌 4、 长时间运行最高热平衡温度≤35℃ ▲5、电机内注水，水冷结构，长时间使用不发热 开颅钻手柄： 1、 枪式设计，不锈钢金属材料，高温高压灭菌； 2、 电机运行转速≤60000r/min，输出转速≤1400r/min，输出扭矩≥600mNm 开颅钻头： 1、 采用断刃设计，三个螺旋离合分离结构。钻透自停，利于形成骨垫，安全性高。 ▲2、可拆卸清洗，可高温高压灭菌 3、 兼容Hudson接口手柄 5、 转速≤1500r/min 6、 多种规格尺寸可选 铣刀： 1、 刀头为螺旋三刃设计，刃型为切削刃。 2、 转速最大可达120000r/min 3、 铣刀为一体化设计，不可拆卸，保证手术安全 4、 铣刀具有内注水结构，可以有效冷却工作位置 5、 两种传动比设计 磨钻头： 1、 一体化注水设计，安装简便，自带冲洗 2、 一体化钻头有不同的长度、弯折角度以及钻头形状直径，可满足各种类型的经鼻颅底手术 ▲3、一体化刀杆，热平衡温度≤35℃ ▲4、分两种传动比可选，转速最大可达120000r/min，满足临床多样化手术需求 | 2 | 套 | 28 | 56 |
| 神经外科 | 神经外科动力系统 | ▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除） 1、主机： 1.1LED彩色液晶屏自动显示及提示，实时记录主机工作状态； 1.2动力系统为模块化设计，微电脑电路程序控制，具有无极调速功能； 1.3机械按键无误操作 任何环境正常工作； 1.4电源电压220V±10%，50HZ±2%,功率200W； ▲1.5转速可以设置，实现大范围无极调速，转速≥60000rpm/min，具有正反向功能； 1.6电源主机可双输出，双输入，工作状态双模式选择，选用智能控制系统，柔性启动，匀速平稳，刹车即停。 1.7微电脑电路程序控制，有强力高速模式和高速平稳模式，可根据用途自由切换； 2、脚踏开关： 2.1 IP68防水等级 3、动力手柄： ▲3.1全封闭稀土马达，启动扭矩≥1600g.cm，转速≥60000rpm/min，在负载情况下，转速衰减＜5%，不丢转、噪音＜65dB。 3.2微型马达流线型设计，可实现一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能，直径＜24mm；。 3.3动力手柄及导线皆可高温高压消毒； 3.4四维旋转锁式接口，联接方便可靠； 4、微动力手柄： ▲4.1全封闭稀土马达，启动扭矩≥1600g.cm，转速≥60000rpm/min，在负载情况下，转速衰减＜5%，不丢转、噪音＜65dB。 4.2微型马达流线型设计，可实现一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能，直径＜20mm； 4.3动力手柄及导线皆可高温高压消毒； 4.4四维旋转锁式接口，联接方便可靠； 5、增力器： 5.1流线型设计、外型尺寸＜24mm； 5.2启停平稳无振动，噪音＜65dB； 5.3扭矩≥1600g.cm； 5.4四维旋转锁式接口、联接方便可靠； 6、开颅钻头： ▲6.1三齿设计，自动定心，穿透颅骨后自停平稳无振动，钻透后留一小骨片，不伤硬脑膜 ； 6.2钻头直径4mm、6mm、9mm、11mm； 6.3钻头硬度HRC58,可重复使用； 6.4转速：≥1500rpm/min，切削量≥800mm³/s； 7、开颅铣： 7.1可把握式和持笔式操作，转向灵活无需调整保护架即可实现小半径转弯，转弯半径＜4mm； ▲7.2最高转速≥60000rpm/min，噪音＜65dB，切削量≥160mm³/s 体积小巧轻便，最大直径＜24mm； 7.3铣刀针更换为快装接口； 7.4四维旋转锁式接口、联接方便可靠； 8、弯磨钻： 9.1机头结构设计为无油设计，工作平稳，噪音＜65dB，切削量≥5mm³/s,转速≥60000rpm/min； 9.2四维旋转锁式接口、联接方便可靠； | 1 | 套 | 25 | 25 |
| 手足踝外科 | 电动骨组织手术动力系统 | ▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除） 主要性能： 适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织钻削、铣削、锯切、磨削处理； 1、整体要求：适用于外科手术中对人体骨组织削磨处理； 2、主机 2.1液晶屏显示，输入电压AC220V,频率50Hz，输入功率≥180VA； 2.2微电脑控制系统，具有手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调； 2.3 可应用于多种手术环境； 3、脚踏 3.1脚踏金属底座，更稳固，更耐用，防滑、防侧翻，无极调速； 3.2 IPX8防水等级； 3.3 线缆≥3m 4、 通用磨钻手柄 4.1功率≤100W，输出扭矩≤15mNm； 4.2 转速≥59000 r/min； ▲4.3手柄内注水水冷结构； 4.4 手柄外径≤19mm，主体长度≤90mm，重量：≤130g（不含线缆）； ▲4.5手柄可高温灭菌； 5. 磨钻头和骨科用电锯片 5.1 具备一体式单向磨钻头，内注水弯曲刀头设计，刀头直径2mm-4mm工作转速≥50000 r/min； 5.2 具备一体式增速磨头，内注水弯曲刀头设计，工作转速≥115000 r/min； 5.3 具备往复磨钻头，有效保护软组织，适应多种特殊磨骨环境； ▲5.4 具备前弯护鞘磨钻头，前端折弯带护鞘保护软组织，刀杆直径≤5mm，磨头直径≤4mm； 5.5 具备动力骨刀，有效长度≥100mm，锯片长度≥8mm，高频低幅往复运动； 5.6 具备环形骨刀，有效长度≥100mm，齿部长度≥5mm，高频低幅往复旋转运动，安全环形截骨； 5.7 具备动力摆刀，有效长度≥100mm，锯片长度≥6mm，高频低幅往复摆动，保护软组织。 | 1 | 套 | 28 | 28 |
| 合计金额（万元） |  |  |  |  | 109 |  |