| 使用科室 | 设备名称 | 主要技术规格和参数 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脊柱外科 | 脊柱手术动力系统 | ▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除） 一：主机： - 输入电压:AC 110V/220V 50Hz。 - 输入功率:450VA；输出功率:150VA。 - ▲短路自动保护装置。 - 彩色液晶触摸菜单操作界面。 - 手动控制触摸选项包含摆锯（往复锯）模式、磨钻模式、手动及脚踏互换模式。 - ▲控制台触摸灵敏、实现触摸控制电机正、反转，高、低转速操作。 - ▲具有动力接口功能 二：脚踏开关： - 线缆长≥3.0m（可定制长度），左右两个开关分别控制电机正转，反转； - IPX8防水等级，防滑、防侧翻； - 无级调速。 三、微动力手机： 1. 高速无刷电机、电机闭环恒扭矩驱动，电动主机（包含连接主机的电源线）可耐135°C高温高压消毒； 2. 输入功率DC12V，功率≥100W；可以正、反转； 3. 转速区间：1000r/min～40000r/min； 4.▲扭矩≥5.5N*CM 5. 电动主机，温升小，噪音低，噪音＜45dB，工作最高温度＜40℃； 四、直柄磨钻机头： - 转速范围为1000r/min～40000r/min 误差为 ±8%； - ▲有3种不同长度(头部长度从45到110mm不等），分别适应从浅骨到深骨不同的临床区域； - 可耐135°C高温高压消毒。 - 弯柄磨钻机头： - 转速范围为1000r/min～40000r/min 误差为 ±8%； - ▲有3种不同长度(头部长度从45到110mm不等），分别适应从浅骨到深骨不同的临床区域； - 可耐135°C高温高压消毒。 六、磨钻头： - 1、切削磨头（1mm~5mm），配置5根 - 2、金刚砂磨头（1mm~5mm），配置5根 | 1 | 台 | 25 | 25 |
| 脊柱外科 | 椎间孔镜 | ▲整体成像系统要求：4K摄像主机、LED光源、椎间盘内窥镜为同一品牌，医疗器械注册证生产商为同一生产商，防电击程度分类类型为I类CF型。 一、4K医用内窥镜摄像系统 - ▲设备类型I类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。 - 采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸。 - ▲摄像头具备≥IPX8级防水性能。 - 摄像头可连接目镜杯卡口为φ31.8mm-φ32.5mm直径的光学视管。 - 具备图片抓拍、视频实时刻录功能，刻录图片及视频画质具备≥4种画质选择功能。 - 具备输出帧率设置功能，支持60Hz、50Hz、30Hz和25Hz的四种输出帧率。 - 多种视频信号输出分辨率，3840*2160、1920×1080等。 - 摄像头为双环调焦设计，光学变焦＞2倍。 - 最低照度≤1Lux。 - 摄像系统整机噪音＜50dB(A) - 具备≥10种自定义预设手术模式及场景选择功能 - 支持自动白平衡和手动白平衡。 - ▲具备≥5种色调调节功能。 - 具备数字降噪功能：支持≥4种模式选择。 - ▲具备电子放大功能，最大电子放大倍率为5.0,可进行最小每次0.1倍逐级放大；具有电子缩小功能。 - 摄像头具有4个按键，可配置多种快捷功能。 - 支持亮度、增益、锐度、饱和度、对比度等图像增强参数进行调节。 - 具备彩条设置功能。 - 具备伽马设置功能。 - 具备暗区改善、高亮抑制功能。 - 具备去摩尔纹功能。 - 具备图像翻转功能，支持水平翻转、垂直翻转、镜像翻转和关闭的模式选择。 - 具备双镜显示功能，支持右上、右下、左下、左上、并列和关闭的模式选择。 - 具备去雾设置、红溢出功能，支持高、中、低和关闭的模式选择。 - 具备≥5种细节滤镜功能。 - 具备画中画调节功能，支持去雾、防红、滤镜和关闭的模式选择。 - 可设置系统状态在屏幕上显示或隐藏。 - ▲可另配脚踏，可以设置快捷功能。 - 摄像头可经受低温等离子消毒。 - 可进行年、月、日设置，并在刻录视频及抓取图片的文件名中显示。 - 具备出厂设置功能，可通过选择键开启或关闭该功能。 - 具备语言设置功能，支持中文和英文两种语言选择。 - 具有≥4个接口，USB 3.0用于数据存储和数据导出。 - 具备RS-232接口：用于上位机的通信控制，支持UART协议。 - 具备Ethernet网线接口：用于设备联网操作以进行软件升级，支持TCP/IP协议。 - 具备多种信号输出接口，满足医院多显示需求：3G-SDI、DVI、12G-SDI和HDMI 2.0。 - 二、内窥镜用冷光源 - ▲设备类型I类CF型。 - 采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥7英寸。 - ▲显色指数≥93。 - 色温3000K-7000K。 - LED使用寿命≥50000小时。 - 红外截止性能：300nm〜1700nm波长范围内的辐射通暈和光通量比值≤4mW/lm。 - 在参考窗口的光照均匀性实测值≤0.08。 - 光源在正常运行时产生的最大噪音≤45dB（A）。 - 设备在参考窗口的照度超限点数为0。 - 具有亮度调节控制功能，可实现亮度0%～100%的控制。 - 具有实时温度监测显示：LED模组温度、机箱温度显示。 - 具有液晶显示屏应具有LED光源灯累计使用时间的指示。 - 具有亮度显示功能，可实现亮度0%～100%显示。 - 具有高温指示:当LED模组温度高于45℃时，高温指示灯亮，设备自动进入待机状态，停止光源输出。 - 一键待机功能：点击触摸屏上的开机/待机按键，实现光源的输出和停止输出。 - 具有高亮模式:点击触摸屏上高亮，可实现光源亮度70%输出。 - 三、椎间盘内窥镜 - 视向角30° - 视场角≥83° - 视场中心角分辨力≥1.9 C/（°） - 有效景深范围3-150mm - 照明镜体光效ILeR≥0.4 - 综合光效：综合镜体光效SLeR≥0.4 - 综合光效：综合边缘光效Sle-Z≥0.1 - 光能传递效率--有效光度率DM≤3000 - 单位相对畸变VU-Z控制量≤4% - 照明光源在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线 - 椎间孔镜的工作长度181mm±3% - 插入部分最大宽度6.3mm/6.9mm - 器械通道最小宽度3.7㎜/4.3㎜ - 灌流通道最小宽度1.5㎜ - 超广角，激光无缝焊接、镜片防划通透 - ▲可釆用压力蒸汽灭菌≥300次 - 椎间盘镜手术器械一套 - 低温等离子系统主机 - 骨科等离子射频手术系统参数 - 参数如下： 1.电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz 2.工作频率：100KHz 3.输出功率≤330W 4.工作温度：40-70℃ 5.具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能 6.具有内镜下切割消融和止血功能。 7.主机和电极必须为同一品牌 8.主机具备自动保护装置 10.部分刀头在使用时具备工作时间提示音 11.时间可控制在900毫秒内 12.具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式 13.等离子汽化切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调。 14.具有温控反馈技术 15.智能识别、简易化 16.电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用，安全可靠。 17.可选配三脚踏开关 18.智能记忆电极常用参数 19．故障报警提示功能； 20.输出正常提示功能，主机音量大小可调节。 - 六、监视器 - ≥32寸4K分辨率（≥3840×2160） - 16：9屏幕 - 对比度1350:1 - 接口VGA、SDI、HDMI。 - 七、台车 - 立体分层、可放置主机、摄像头、监视器、气腹机等相关产品。 | 1 | 套 | 110 | 110 |
| 脊柱外科 | 便携式肌电图仪 | - 产品技术参数： - 通道数：2通道 - A/D转换率：24Bit - 扫描速度测量误差：1～5000ms/div时； - ▲高切滤波：20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz分档控制； - ▲低切滤波：1Hz、10Hz、100Hz、500Hz分档控制； - ▲共模抑制比：≥110dB； - 噪声电压：≤0.5μVrms； - 输入阻抗（COM）：≥3000MΩ； - 电流脉冲输出强度：1mA，10mA，20mA，30mA，40mA，50mA，60mA，70mA， 100mA； - 脉冲输出频率：0.1Hz～40Hz； - 脉冲宽度：50us、100us、200us、500us、1000us； - 刺激方向：正向、负向； - 最大短音声强：≥120dB； - 最大纯音声强：≥120dB； - 最大白噪声声强：≥90 dB； - 电流刺激频率：0.2Hz～100Hz； - 纯音声音频率：300Hz~8KHz； - 声音刺激参数刺激类型：短音、纯音、白噪声； - 纯音刺激方式：左耳、右耳、双耳； - 短音刺激相位：向上波、向下波、上下波； - 视频刺激刺激频率：0.1Hz-1Hz； - 靶信号概率：5%～100%； - 棋盘格图像 - 横条格图像 - 竖条格图像 - 刺激方式：左眼刺激、右眼刺激、双眼同时刺激、左右眼交替刺激； - 27.▲具备表面肌电图信号采集存储和回放功能；峰值柱状图和频谱图时显示；标准报告，统计表面肌电均值积分面积；可出频率/疲劳度报告，统计过零率、平均波幅、平均频率和中值频率。 | 1 | 台 | 18 | 18 |
| 泌尿外科 | 纤维输尿管肾镜 | - 1.视场角≥80° - 2.视向角0° - 3.工作长度315mm - ▲4.插入最大部分宽度4.6mm，器械通道最小宽度1.78mm - 5.有效景深范围景深2-10mm - ▲6、镜管插入头部直径 8/9.8Fr，辅助器械最大尺寸可容纳1x5Fr/2x3Fr - 7、支持高温高压消毒方式或低温等离子任意单一消毒方式 - 8、一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性 - 9、镜头，镜内采用传像束，可承受术中操作范围的弯曲需求 - 10、双水阀大通道结构，双重阻水设计 - ▲11、≥30000高清像素，图像清晰无死点 - 12、前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织 - 13、导光束可适配等众多品牌 14、立体把手设计，方便使用者操作。 | 1 | 台 | 6 | 6 |
| 泌尿外科 | 纤维输尿管肾镜 | - 1.视场角≥80° - 2.视向角0° - 3.工作长度430mm - ▲4.插入最大部分宽度3.7mm，器械通道最小宽度1.4mm - 5.有效景深范围景深2-10mm - ▲6、镜管插入头部直径6/7.5Fr，辅助器械最大尺寸可容纳1x4Fr/2x2.4Fr - 7、支持高温高压消毒方式或低温等离子任意单一消毒方式 - 8、一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性 - 9、镜头，镜内采用传像束，可承受术中操作范围的弯曲需求 - 10、双水阀大通道结构，双重阻水设计 - ▲11、≥30000高清像素，图像清晰无死点 - 12、前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织 - 13、导光束可适配等众多品牌 14、立体把手设计，方便使用者操作。 | 1 | 台 | 5 | 5 |
| 皮肤科 | 皮下电子注射器控制助推装置(水光肌) | ▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除） - 1.显示器类型：真彩液晶屏 - 2.注入量预置范围：0.0085~0.500ml - 3.注入量误差：±5% - 4.注入模式：自动传感、单次、自动单次、持续等 - 5.注射针头：支持 5Pin 9Pin - 6.负压暂停时间：1 档：2.8s；2 档：3.4s；3 档：4.0s；4 档：4.6s；5 档：5.2s； 误差：±5% - 7.振动频率：1 档：4Hz；2 档：5Hz；3 档：6Hz；4 档：8Hz；5 档：10.6Hz； - 8.自动单点速度：1 档：4.65s；2 档：4.05s；3 档：3.05s；4 档：2.9s；5 档：2.3s； 误差：±5% - 9.负压强度：分别 10档，范围 0～90kPa - 10.脚踏开关寿命应不小于 25000 次 - 11.电气安全应符合 GB 9706.1-2007 标准的要求 - 12.电磁兼容应符合 YY 0505-2012 标准的要求 - 13.工作电压：AC 220V,50Hz | 1 | 台 | 7 | 7 |
| 合计金额（万元） |  |  |  |  | 171 |  |