| 使用科室 | 设备名称 | 主要技术规格和参数 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风湿免疫科 心功能科科 | 防辐射围领、防护套裙、眼镜 | ▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除） - 一、铅衣参数 - 铅当量为0.35/0.5mmpb，前身铅当量0.35/0.5mmpb，袖子，后背铅当量为≥0.25mmpb，半袖，袖子长度240mm，尺寸为1000*600mm，全身整体防护，上身长度600mm，下身裙子长度为580mm，配有一个上衣口袋，可放置物品，裙子配备吊带可根据身高调节，内部核心材料采用新型防护铅橡胶，柔软均匀，韧性好，耐拉伸，表面为防水牛津布材料，防水耐磨，易清洗，宽度可调，配有子母粘扣，可控调节宽度。 - 二、防护围领 铅当量为整体0.35/0.5mmpb，围领条宽度50mm，长度550mm，围领肚宽度120mm，宽度可调，适合不同脖围佩戴。内部核心材料为新型铅橡胶，表面为防水牛津布材质，防水耐磨，易于清洗，适用于对甲状腺的防护。 - 防护眼镜 - 铅当量为≥0.5mmpb，镜片为铅玻璃材质，透光性好，铅当量均匀，防护效果好，适用于对眼部的防护。 - 度数要求：一副近视280度；一副近视800度+散光200度。 | 2 | 套 | 0.8 | 1.6 |
|  | 动态心电记录仪 | 一、记录器技术参数：（三/十二导闪光卡记录器） 1.▲LED大屏幕液晶显示，3键操作，实时心电图显示、显示时间及记录时间、电池电量、病例ID等信息； 2.采样通道同时具备3导/12导,和独立起搏通道 ； 3.3导/12导数字记录，5/10芯L型导联线（记录盒侧面插拔，便于患者在腰间配戴）； 4.数字化高采样率 128-1024 点/秒采集；采样精度10-16Bit(使用时医生可随意选择) 5.具备起搏脉冲检测功能，采样率10000点/秒，独立起搏记录通道记录起搏信号； 6.24小时-72小时全程记录, 无数据压缩； 7.存储介质：SD闪光卡不小于2G； 8.两种数据传输模式：USB数据线/SD读卡器； 9.记录盒有实时回看功能和事件标住功能； 10.电池电量：1节5号电池； 二、软件功能技术参数： 1、3导/12导均在同一界面下分析， 采用12导同步神经网络多层叠加分类分析方式，自动分析心律失常；软件全模板分析，模板分类不小于500种. 2、编辑分析：五位一体散点图分析（反混淆技术、节律分类技术、图形分类技术、散点图分析、时序散点图分析），快捷自动匹配； 3、自动默认各种病的分类，具有房性、室性、交接心率、逸搏心率、长间歇、房扑、房颤、束支传导阻滞等十余种模板以及多种自定义模块，可以区分任一种形态的病理；各分类集合中图形可，匹配编辑修改； 4、房早、房对、房速按提早率再编辑功能； 5、自动房扑、房颤分析，自动标注起止点，或PR间期分析 6、回顾扫描及模板再编辑功能、修改参数设置，自动重新分类。 7、全程心电图浏览：提供各种趋势图、条图、页浏览、ST段变化图、心率变异、瀑布图及直方图等统计工具。 8、心肌缺血ST段形态的分析： 1）自动ST段事件统计，12通道起止时间、最大压低值描述、持续时间及斜率，定性定量分析心肌缺血情况。 2）12导ST段心肌缺血总负荷统计； 3）12导ST段按叠加分析： ST段、T波、J点趋势图对比分析； 9、▲独立的起搏通道显示分析。 10、综合分析：心律失常、心肌供血、动态ST、QT离散、HRV同步分析。 11、心率减速率、连续心率减速率分析 12、心率变异分析：时域、频域、非线形、3维频谱、白昼对比等，分析报告。 13、QT分析、T波电交替分析、心率震荡分析、阻塞性睡眠呼吸暂停分析 14、瀑布图分析、晚电位分析、动态心向量分析 - 15、数据库管理功能，支持数据的检索、导入,导出,归档,调档等功能。 | 5 | 台 | 1.8 | 9 |
| 心内科一病区 | 防辐射围领 | - 铅当量为整体0.35/0.5mmpb，围领条宽度50mm，长度550mm，围领肚宽度120mm，宽度可调，适合不同脖围佩戴。内部核心材料为新型铅橡胶，表面为防水牛津布材质，防水耐磨，易于清洗，适用于对甲状腺的防护。 | 5 | 套 | 0.07 | 0.35 |
|  | 防辐射裙 | - 铅当量为0.35/0.5mmpb，前身铅当量0.35/0.5mmpb，袖子，后背铅当量为≥0.25mmpb，半袖，袖子长度240mm，尺寸为1000*600mm，全身整体防护，上身长度600mm，下身裙子长度为580mm，配有一个上衣口袋，可放置物品，裙子配备吊带可根据身高调节，内部核心材料采用新型防护铅橡胶，柔软均匀，韧性好，耐拉伸，表面为防水牛津布材料，防水耐磨，易清洗，宽度可调，配有子母粘扣，可控调节宽度 | 2 | 套 | 0.4 | 0.8 |
|  | 遥测多参数监护系统 | ▲1、监测参数：心电、血压、呼吸、血氧、脉率、体温 6个参数； ▲2、彩色触摸液晶屏，显示波形、数值、病人信息、电量等，具有自动屏保，防止误操作功能； 3、数据传输：24小时实时动态连续传输； 4、心电参数： 1）导 联：I、II、III、aVR、aVF、aVL、V； 2）输入阻抗：不低于10MΩ； 3）频率特性：0.5Hz～40Hz(-3dB)； 4）共模抑制比：不小于70dB； 5）内部噪声：不超过25μV p-p； 6）采样分辨率：24bit； 7）监测范围：30～300次/分，允差：±2次/分。 5、呼吸参数：监测范围：15～60次/分，允差：±2次/分； 6、血压参数： 1）测量模式：手动、自动； 2）监测范围：收缩压：60～255mmHg，舒张压：30～195mmHg，允差：±3mmHg； 3）静态测量范围：0.0kPa～34.7kPa； 4）过压保护：38kPa，精度：±6.5kPa； 5）断电保护：断电后，袖带自动放气； 6）充气时间保护：180S。 7、血氧参数：监测范围70%～100%，允差：±2%； 8、脉率参数：监测范围30～250次/分，允差：3次/分； 9、体温参数：监测范围30～42℃，误差：±0.1℃； 10、报警参数：具有声光双重报警功能； ▲11、数据通讯：WIFI或4G或5G； 12、可携带机身，便于移动状态下远程监护，重量小于0.6kg（含电池，电池电量：8000mAh）。 13、多参数中央监护系统 ▲1）远程实时监护，监测数据通过WIFI或4G 实时显示，可同时监测多人，实现多人心电、血压、呼吸、血氧、脉率、体温参数的中央实时监测。 2）监测数据实时显示，可选择多人集中监测显示和单人重点监测显示，也可以选择不同心电导联进行监测显示； 3）监测报警及阈值设置，具有电极、血氧探头指夹脱落、电池电量不足等报警功能； 4）具有监测波形、报警事件、参数趋势图回放功能； 5）病人设备信息管理并在多参数监护仪上显示； 6）支持远程控制测量无创血压； 7）支持多点登陆同步监测，方便专家会诊； 8）监测报告生成打印； - 9）系统对接与扩展。 | 24 | 套 | 3.2（一拖二十四） | 76.8 |
| 心内二科 | 防辐射铅衣 | 品名：防辐射衣、围领、裤衩 规格：S M L 铅当量：≥0.5mmpb 材质：无铅胶皮 面料: 聚酰胺印花面料 款式：正穿双面式 功能：X射线防护及其它射线防护 - 类型：分体防护服 铅当量可定制 衣袖可定制产品备案 | 2 | 套 | 0.75 | 1.5 |
|  | 防辐射铅围脖 |  |  |  |  |  |
|  | 防辐射铅裤衩 |  |  |  |  |  |
| 合计金额（万元） |  |  |  |  | 90.05 |  |