| 使用科室 | 设备名称 | 主要技术规格和参数 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急救中心 | 多功能医用创口冲洗机 | ▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除） 1、输入电源 a.c.220V,50Hz 2、输入功率 WH180C：2200 VA； 3、水源压力 0.15 MPa～0.75 MPa 4、进水温度 ≤37℃ ▲5、清水流量 350 ml/min～1000 ml/min ▲6、清水扬程 最大流量时扬程大于1600mm,清水最小流量时,扬程大于 100mm ▲7、清洗液扬程 >800 mm 8、清水出水温升 >20℃ ▲9、精细冲洗流量 最大档位流量：60≥x≥20 ml/min ▲10、精细冲洗扬程 >1600 mm ▲11、气动冲洗流量 最大档位流量：60≥x≥20 ml/min ▲12、气动冲洗压强 ≥100 kPa 13、冲洗管长度 >100 cm 14、噪声 ≤70 dB（A） ▲15、设备最大承重150kg | 1 | 台 | 18.4 | 18.4 |
| 急救中心 | 侧面操纵式综合手术台 | 1、前 倾：≥30° 后 倾：≥20° 2、左 倾：≥18° 右 倾： ≥18° 3、背板上折:≥75° 背板下折：≥18° 4、头板上折：≥45° 头板下折：≥90°可拆卸 5、腿板下折：≥90° 腿板外展：≥90°可拆卸 6、腰板升高：≥120mm 7、台面尺寸：长2100mm(±20mm )宽480 mm (±20mm) 8、床面升降范围：720～920mm 可自由升降、锁定 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 |
| 急救中心 | LED手术无影灯 | ▲由设备提供方负责接入医院信息系统（此为固定要求不可删除） ▲1.通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰（提供相应的佐证资料）。 ▲2.采用LED冷光源，照度可达40000-150000Lux可实现无极调光非多档调节；色温在3700K-5000K区间，无极调光非多档调节。调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目。（提供相应的佐证资料） - 3.显色指数85-98，真实反映人体组织颜色，适用于各种手术场景（提供相应的佐证资料） - ▲4.采用LED发光芯片，芯片使用寿命≥8万小时以上。（提供相应的佐证资料） ▲5.发光芯片采用分项控制技术，保证单路单颗LED损坏，不影响手术的正常进行。 ▲6.光柱深度≥1300mm，满足不同手术的光照需要。（提供相应的佐证资料） - 7.术者头部温升﹤1℃ - 8.灯头一体式按键控制器，可进行电源开关、照度、色温的调节。 9.灯罩壳为ABS工程塑料制作，无毒无味，表面采用高压静电喷涂工艺，使用环保抗菌塑粉，确保产品符合手术卫生要求，表面哑光、无眩目。（提供证明材料） 10.灯体流线型超薄小灯盘，最厚处不超过10CM。 11.通过旋转消毒手柄，可调节无影灯光斑大小和聚光效果，光斑直径130-260mm，适用于多种手术照明需求。 12.中置消毒手柄可任意拆卸，耐温≥134℃、耐高温高压蒸汽灭菌。 13.灯臂采用不低于三组万向关节联动结构，便于操作、定位精准，可360°任意旋转；具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后仍可轻松进行定位调校。（提供证明材料） 14.一体化灯盘把手，实现全方位灯头调节，便于医护人员操作。 15.电源电压 AC100-240V 50/60HZ | 2 | 个 | 1.38 | 2.76 |
| 合计金额（万元） |  |  |  |  | 22.66 |  |