## 包二中
包头市第第二中学数字化学实验室仪器设备明细
序号 | 名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 单位
一、实验室设备
1 | 学生实验桌 | 1、规格：1500×1200×780mm 2、台面：采用实验室用陶瓷桌面板，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用铝合金包边，减少桌体间机械碰撞。 3、破坏强度≥1300N；2、耐污染性不低于3级；3、吸水率平均值≤0.5%；4、抗釉裂性，无釉裂； 产品结构：铝合金结构 4、立柱采用100×50mm壁厚1.3mm“L”型铝镁合金立柱一次挤压成型； 5、横梁为40×40×1.2mm铝合金方管； 6、连接转角规格为165×180×100mm，根据产品内部结构差异，采用铝合金压铸工艺一次成型，配模具ABS工程塑料防尘堵头； 7、铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 8、脚垫：采用模具成型PC+ABS工程塑料合金注塑专用垫，可避免水浸及防潮,有效延长设备寿命。 9、操作台台面理化性能：耐磨、耐划痕、抗老化、耐高温，均满足技术要求；2、操作台力学性能：独立操作台水平冲击稳定性测试，质量50㎏，跌落高度40㎜，无损，无倾翻；3、甲醛释放量≤1 | 8 | 张
2 | 学生实验凳 | 1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度≥380-480mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 56 | 个
3 | 组合式智慧演示台 | 规格：≥2650×750×850mm 结构：塑铝结构 1.实验操作台面：规格不小于1500×750mm，采用一体化陶瓷台面，经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温≥1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用≥35mm厚工程塑料软包边，有效减少桌体间机械碰撞。 吸水率≤0.5%；断裂模数≥35.0MPa；破坏强度≥1300N；耐污染性不低于3级；耐磨性不低于4级2000转；耐冲击性≥0.75；放射性 A类≤1.0；压缩强度≥130MPa；表面耐划痕≥1级；洛氏硬度≥50.0HRC；耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。 2.主体结构：采用规格不小于30×30×1.2mm铝型材，配以金属连接件组装而成。台身背板及侧板采用厚度不少于5mm厚铝塑板，抽屉和储藏柜门板采用≥16mm厚E1级 三聚氰胺环保板，柜体间转角根据产品内部结构之差异，采用模具一次成型工程塑料连插件连接，使整体框架结构更为合理。 3.台身设计：多媒体展示台面采用工程塑料一次注塑成型，台面预留内置≥24寸电脑显示器空间，屏面位于台面中间，方便示教者观看。台身正面设置伸缩式键盘托，可同时容纳键盘和鼠标，采用静音滑轨，方便活动抽拉。 台身预留抽屉和储藏柜空间。预设内置视频终端集成处理设备空间。台身内可放置电脑主机箱，柜体四角采用圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便各设备连接。 4.水槽台：台面采用工程塑料整体模具一体注塑成型，四周边缘设计挡水边。台面集成有给排水PVC管、信号控制连接线、水嘴、溢水口及台式洗眼器。水嘴采用工程塑料模具注塑成型。水槽台下水口带有过滤网。 水槽台内部设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。 5.显示器尺寸：≥24英寸，系统：≥Windows 10，处理器：≥Intel 酷睿I5-8400处理器，≥4G内存，≥1TB硬盘，配套键盘、鼠标。 6.操作台台面理化性能：耐磨、耐划痕、抗老化、耐高温，均满足技术要求；（2）操作台力学性能：独立操作台水平冲击稳定性测试，质量50㎏，跌落高度40㎜，无损，无倾翻；（3）甲醛释放量≤1.5mg/L 。 | 1 | 张
4 | 实验椅 | 1、产品规格：椅面≥390×430mm，有效座位高度≥420-540(高度可调) 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度可有效纠正学生错误坐姿；学生椅选用 气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 1 | 个
5 | 智能控制电气柜 | 1、规格：≥900×400×1800mm； 2、智能控制电气柜内置总电源开关≥1个，电源保护器≥1个，PLC控制器及功能扩展模块≥1套，PLC专用电源≥1个，PLC保护模块≥1个、急停控制系统≥1个，工作指示灯≥1个，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制。 自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 （4）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 （5）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 控制系统：采用工程PLC控制系统。 3.（1）连接保护，金属外壳与保护导体端子可靠连接；（2）供电电源的断开，永久连接式设备和多相设备满足需求，应当采用开关或断路器作为断开装置。 | 1 | 台
6 | 实验室专用通风罩 | 1、万向节采用≥Ø75mm铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2、气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 3、360°旋转装置活动半径≥900mm； 4、PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管； 在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，最佳排气距离可调整。 | 17 | 个
7 | 吊装式通风管道 | 1.包含：通风主管道、支管道 2.规格尺寸：标准模块化组成，≥2400mm为一组； 3.通风主管道、支管道均采用防腐蚀PVC制作而成，主管道：≥Ø315mm；通风支管道：≥Ø250mm、≥Ø200mm、≥Ø160mm风道，接口采用专用接口连接。 | 14 | 套
8 | 吊装通风装置 | 1.通风机：选用箱式低噪变频风机，采用数字变频调控，具有噪音低、坚固耐用、风量大等特点。可利用智能化控制系统进行风量调节（随意调节风量大小），控制通风机，联接各风道，能有效排除实验桌及室内的有害腐蚀气体。电机功率为≥5.5KW，转速700~800r/min，流量≥11500M3/h，全压≥812Pa，噪声符合国家标准。 | 1 | 台
9 | 吊装通风装置附件 | 1.风机控制线：规格：≥Ø25mm 2.电气线管：≥4平方毫米、≥2.5平方毫米电线。 3.室外行程通风管道：根据现场实际情况选用≥φ315mm、≥φ250mm等规格防腐蚀UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 套
10 | 照明光源 | 1、接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置LED灯两套，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 18 | 个
11 | 照明线路 | 1、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、采用通用铜芯电线进行系统布线。 3、实验室面积：132㎡ | 132 | 平方米
12 | 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为≥24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚≥70×80×420mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于600×200×110mm 1、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰； 2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用≥3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能； 3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格不小于65×65mm； 4、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。 5、功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线； 6、摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。 7、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 8、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 9、（1）高温试验，在非包装状态下，温度为55℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。（2）低温试验，在非包装状态下，温度为-25℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。（3）恒定湿热贮存试验，在非包装状态下温度为40℃，相对湿度为93%，保持48h，室温下恢复4h，试验后应无开裂、变形和明显变色。 | 5 | 套
13 | 多功能移动水槽台 | 规格尺寸：≥500×600×1030H/水槽深度≥270mm 1、水槽台上部为多功能安装平台采用厚度不小于3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水PVC管、信号控制连接线、低压学生电源、三联水嘴、8试管位滴水架。 2、低压学生电源固定安装于两侧，接收智能化控制系统控制，低压交流电源≥2-30V（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：≥1.25V-30V，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示； 3、水槽与台面采用≥3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。 4、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 5、水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。 6、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。 7、水槽台底部安装静音万向轮。 8、（1）对触及带电部件的防护，B型试验探棒通过任何孔不应触及带电部件；（2）发热：试验期间保护装置不应动作,密封剂不应流出，各部位温升手柄,旋钮,抓手和类似部件≤60K；（3）工作温度下的泄漏电流和电气强度：电气强度承受50Hz,500V,历时1min不应出现击穿； （4）机械强度：冲击试验后器具不应有本标准意义内的损坏。 | 8 | 张
14 | 功能接口模块（教师端） | 不少于8个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。 | 1 | 个
15 | 功能接口模块（学生端） | 不少于16个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。 | 4 | 个
16 | 自动给排水系统（教师端） | 1、包括自动排水模块≥1组、自动水位控制器≥1组、信号控制器≥1套、自动保护系统≥1组。 2、所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口≥1对、信号控制接口≥1个。 3、快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 | 1 | 套
17 | 自动给排水系统（学生） | 1、包括自动排水模块≥2组、自动水位控制器≥2组、信号控制器≥2套、自动保护系统≥2组。 2、所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口≥2对、信号控制接口≥2个。 3、快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 | 4 | 套
18 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 1、0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 2、1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为≥0.1V），额定电流≥6A； 3、整室网络覆盖；接受智能控制电气柜控制。 | 1 | 套
19 | 给排水管 | 1.给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 90 | 平方米
20 | 电气网络线路 | 1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 2.网络线路：工程级无氧铜六类网络双绞线 | 90 | 平方米
21 | 吊顶安装可升降集成系统 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，≥2400×960×600mm为一组； 2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用≥30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用≥180×200流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮等功能，美观实用。 3、包含原有系统拆除；新系统铺设安装调试。 | 14 | 组
22 | 系统外观装饰功能板 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，≥1200×960×600mm为一组； 2、系统外部两侧采用半圆弧型装饰板（规格：≥400×300mm）、底部装饰板（规格：≥600×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。 3、包含原有系统拆除；新系统铺设安装调试。 | 28 | 组
23 | 护眼灯 | 额定功率:36W, 显色指数Ra>90, 光通量:3000lm, 蓝光危害:RG0 光输出波动深度≤1% 尺寸1195*295*57mm 黑板护眼灯3盏、教师护眼灯9盏 | 12 | 台
二、多媒体系统及网络设备配置
1 | 显示终端 | 1.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm 5.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5 7.支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 11.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 12.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 13.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 14.整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300万。 15.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历（在Android及其他非PC通道时，还具备答题、倒数日、节拍器小工具）。 | 1 | 套
2 | 计算机 | 屏幕尺寸≥23英寸 CPU：i5 硬盘容量：512GB+1TB 内存容量：16GB 显卡：集成显卡、 | 13 | 台
3 | 中控 | ≥7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； （3）照明控制：可实现远程分组控制整室照明； （4）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源； （5）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 1 | 套
4 | 交换机 | 端口数量：24口 | 1 | 台
| 高密IP | 双频；接口≥1个10/100/1000M电口；整机功耗≤12W；发射功率(单路)23dBm；最大接入速率≥ 1.775Gbps； | 1 | 台
5 | 交换机柜 | 前门类型：单开玻璃门 | 1 | 台
6 | 数据采集器 | 八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用； 两路USB数据传输通道采用电源干扰屏蔽电路，防止电源信号造成的干扰； USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议； 单通道最高采样速率200ksps； 内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输； 采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。 | 13 | 只
7 | 无线模块 | 与传感器连接方式：USB接口； 锂电池容量：500mAH； 传输信号最大无障碍距离：100m； 充电接口：MicroUSB接口； 蓝牙版本：4.0。 | 4 | 只
8 | 数据显示模块 | 显示屏：1.8寸TFT显示屏，电容式触摸屏； 与传感器连接方式：USB接口； 内置锂电池容量：4.2V，500mAH； 充电接口：MicroUSB接口； 可通过触摸屏进行选择量程和调零的操作。 | 4 | 只
9 | 传感器转接模块 | 用于传感器和采集器之间的转接 | 1 | 只
10 | 数字化探究系统软件 | 1、Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用； 2、内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件； 3、血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面； 4、自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程； 5、有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择； 6、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； 7、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 8、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可支持12个）； 9、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作； 10、可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列； 11、采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比； 12、实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果； 13、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中； 14、实现智能设定最佳采样频率； 15、自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 16、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析； 17、软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验； 18、包含各种特殊符号插入公式的功能； 19、可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能； 20、实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。 | 1 | 套
11 | 高中化学3D实验室套件 | 1、要求提供的实验数量不少于430个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2、套件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。软件内容要求充分呈现课本中的演示实验与学生实验。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3、要求学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括常见的无机物及其应用、化学反应原理、化学科学与实验基础、化学与STSE、物质结构与性质、有机化学基础等实验内容与实验场景。 4、要求提供可供自由搭建，组合的化学探究平台，支持任意视角对实验操作进行独立观察，支持自由搭建和组合各种实验，不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据表、曲线图。 5、中化学仪器和辅助器材，数量不少于50款；实验过程中可添加固体、液体及气体药品，药品支持用户自由添加，自定义添加用量和反应。 6、的实验器材，支持用户对实验器材的参数进行变量修改，支持用户对实验器材的参数变量进行修改，支持用户创建的实验一键保存和再编辑，便于实验教学。 7、支持在既有实验场景内容下进行 2D/3D 一键切换，允许用户在 2D/3D 环境下利用探究平台提供的各种实验器材进行自由搭建和组合，用户创建的实验可以保存和再编辑。 8、要求提供三维分子模型模块，要求能呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。 9、要求提供中学常用的实验用品库，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，数量不少于260种，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。 10、要求提供实验室取用规则，实验操作规范性演示视频数量不少于20个，演示操作过程支持任意视角进行观察。 11、提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 12、要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 13、以上所有套件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 13 | 套
12 | 通用器材（传感器收纳箱） | 包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。 | 13 | 组
13 | 附件（数据线套件） | 数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。 | 13 | 套
14 | 附件（系统安装辅件） | 1、采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 2、主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 3、实验室面积：88㎡ | 90 | 平方米
三、准备室
1 | 仪器柜 | 规 格：≥1000×500×2000 mm 结 构：铝木结构 铝合金框架结构后面方料≥37.4×37.4×1.2mm,前面方料≥37.4×28×1.2mm,后立杆铝型材须双槽，配以ABS连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，所有基材采用E1级三聚氰胺环保板，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理。 可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。 | 8 | 个
2 | 准备台 | 规格：2400×1200×850mm 台面板材：一体化台面，采用12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 台的结构：铝木结构 框架：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC＋ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 台身：侧、前后档板、门板等均采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式柜的形式,柜内安装一层调节隔板。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 电源：多功能插座2个 | 1 | 张
四、传感器
1 | 温度传感器 | 1、量程：-50℃ ～ +150℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
2 | 高温传感器 | 1、量程：0℃ ～ 1300℃ 2、分辨率：1℃ 3、数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
3 | 多量程电流传感器 | 1、三量程传感器 2、量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A 量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率： 1mA 量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率： 0.1mA 3、拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
4 | PH传感器 | 1、量程：0～14 2、分辨率：0.01 3、数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
5 | 电导率传感器 | 1、双量程传感器 2、量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm 量程二：0μS/cm～2000μS/cm 分辨率：1μS/cm 3、拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 4、可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
6 | 氧气传感器 | 1、量程：0%～100% 2、分辨率：0.1% 3、电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
7 | 气体压强传感器 | 1、量程：0KPa ～ 700Kpa 2、分辨率：0.1KPa 3、数据传输端口为USB接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 26 | 个
8 | 浊度传感器 | 1、量程：0NTU～1000NTU 2、分辨率：0.1NTU 3、数据传输端口为usb接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 26 | 个
9 | 二氧化碳传感器 | 1、双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 2、量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm 量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³ 3、拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 5、可测量空气中的二氧化碳浓度。 | 13 | 个
10 | 色度传感器 | 1、量程：0%～100% 2、分辨率:0.01% 3、数据传输端口为usb接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 5、采用四色光源为：蓝，绿，橙，红。软件可以实现颜色选择、校准。 | 13 | 个
11 | 氢气传感器 | 1、双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 2、量程一：0ppm～1000ppm 分辨率：1ppm 量程二：0g/m³～11g/m³ 分辨率：0.02g/m³ 3、拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 个
12 | 氯离子传感器 | 1、双量程传感器，可用于测量溶液的物质的量浓度与质量浓度。 2、量程一：5x10-5mol/L～1mol/L 分辨率：0.0005mol/L 量程二：1.8ppm～35500ppm 分辨率：10ppm 3、拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式氯离子电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯两种工作方式。 | 1 | 个
13 | 二氧化硫传感器 | 1、双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 2、量程一：0ppm～20ppm 分辨率：0.1ppm 量程二：0mg/m³～7mg/m³ 分辨率：0.05mg/m³ 3、拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 个
14 | 多量程电压传感器 | 1、三量程传感器 2、量程一：-20V ～ +20V 分辨率：0.01V 量程二：-2V ～ +2V 分辨率：0.001V 量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率：0.1mV 3、拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 个
五、配套设备
1 | 中和滴定实验装置 | 1、配合滴定计数器可以统计液滴数量，附件要与中学常用铁架台配合使用,附件固定盒顶部有PH传感器电极固定插孔,侧面开有2个观测小孔,便于观察滴定速度。铝合金材质配件若干,2只15厘米左右铝合金杆,两端10毫米攻丝,2只多向转接头,每面2个菱形小孔,能够转接纵向和横向金属杆,铁杆最大直径12mm。 2、可配合滴定计数器、PH传感器等使用，适用于酸碱中和滴定等实验。 | 13 | 套
2 | 磁力固定座 | 竖杆长度为120mm，直径为10mm的不锈钢圆柱杆，可配合多向转接头固定各种传感器，底座具备很强的磁力，能吸附在具有特质底座的墙上或者黑板上。可配合静力传感器等使用，适用于重力与质量的关系等实验。 | 13 | 套
3 | 多向转接头 | 铝合金材质多向棱形插口，适用于各类传感器和仪器的固定。 | 13 | 套
4 | 气液相密封实验器 | 由圆柱形透明有机玻璃容器，可拆卸式底板，配套密封塞构成。底板含密封槽，容器顶部有三个气体传感器探测插槽。可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器等使用，适用于探究影响光合作用的因素。 | 13 | 套
5 | 多功能传感器支架 | 固定底座，4根长度为150mm，直径为10mm的金属材质圆柱杆，硬质塑料架面，双排U形孔，两个直径为28mm的圆孔。适用于实验中途临时搁置PH、电导率、氧气、氯离子、铵根离子等电极。 | 13 | 套
6 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 13 | 套
六、装修
1 | 静电地板 | 1.静电地板铺设面积：132㎡，单块面积600*600*35瓷砖面陶瓷防静电活动地板 2.静电地板铺贴标准： （1）活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物； （2）地板表面无划痕边条无破损； （3）铺装后地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感，不应有声响； （4）地板的边条应保证一直线，相邻地板错位不大于1mm； （5）相邻地板块的高度差不大于1mm。 （6）包含原有地板铺设拆除。包含准备室静电地板 | 132 | 平方米
2 | 墙面乳胶漆 | 1.规格：18L（共6桶） 2.光泽：哑光 3.可否调色：可调浅色； 4.使用部位：内墙 5.涂刷方式：刷图、辊涂、喷涂； 6.稀释比例：不高于20%； 7.墙面粉刷喷涂标准 （1）粉刷面积：212㎡ （2）墙面平整、洁净、无凹凸、无污渍 （3）涂料颜色一致，无色差。 （4）刷涂饱满均匀，无漏刷、接槎起皮、流挂等现象。 8.包含喷涂，原有墙体清洁、剥落。 | 300 | 平方米
3 | 吊顶拆除 | 原有吊顶拆除，垃圾外运到指定地点，尺寸3600*7200*126300 | 132 | 平方米
4 | 墙体拆除 | 原有墙体拆除，垃圾运到指定地点，墙体尺寸3600*7200*126300 | 132 | 平方米
5 | U型铝方通吊顶 | 1.新安装铝方通吊顶，尺寸130㎡ 2.表面厚度：1.0mm 3.配件包含龙骨、吊杆、螺丝 | 132 | 平方米
6 | 室外通风管道安装 | 室外通风管道吊车吊运安装 | 1 | 项
7 | 文化设计 | 1.文化建设、宣传板设计制作； 2.工艺：亚克力背喷； 3.尺寸：400*600*5 | 5 | 块
8 | 打孔窗帘 | 1.尺寸：2.75*2.5 2.面料：竹纤维 3.遮光度：≥70% 4.配件：含3米罗马杆 | 4 | 副

## 包十六中
包头市第十六中学数字化学实验室仪器设备配备明细
序号 | 名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 单位
一、实验室设备
1 | 学生实验桌 | 1、规格：1500×1200×780mm 2、台面：采用实验室用陶瓷桌面板，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用铝合金包边，减少桌体间机械碰撞。 3、破坏强度≥1300N；2、耐污染性不低于3级；3、吸水率平均值≤0.5%；4、抗釉裂性，无釉裂； 产品结构：铝合金结构 4、立柱采用100×50mm壁厚1.3mm“L”型铝镁合金立柱一次挤压成型； 5、横梁为40×40×1.2mm铝合金方管； 6、连接转角规格为165×180×100mm，根据产品内部结构差异，采用铝合金压铸工艺一次成型，配模具ABS工程塑料防尘堵头； 7、铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 8、脚垫：采用模具成型PC+ABS工程塑料合金注塑专用垫，可避免水浸及防潮,有效延长设备寿命。 9、操作台台面理化性能：耐磨、耐划痕、抗老化、耐高温，均满足技术要求；2、操作台力学性能：独立操作台水平冲击稳定性测试，质量50㎏，跌落高度40㎜，无损，无倾翻；3、甲醛释放量≤1 | 8 | 张
2 | 学生实验凳 | 1、产品规格：凳面直径≥320mm，高度≥380-480mm（高度可调）； 2、技术参数：凳面采用≥3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 56 | 个
3 | 组合式智慧演示台 | 规格：≥2650×750×850mm 结构：塑铝结构 1.实验操作台面：规格不小于1500×750mm，采用一体化陶瓷台面，经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温≥1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用≥35mm厚工程塑料软包边，有效减少桌体间机械碰撞。 吸水率≤0.5%；断裂模数≥35.0MPa；破坏强度≥1300N；耐污染性不低于3级；耐磨性不低于4级2000转；耐冲击性≥0.75；放射性 A类≤1.0；压缩强度≥130MPa；表面耐划痕≥1级；洛氏硬度≥50.0HRC；耐化学腐蚀性：98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、80%磷酸、乙酸、40%氢氧化钾、40%氢氧化钠、10%双氧水、氯苯、四氯化碳、37%甲醛等试剂/溶液测试表面无明显变化。 2.主体结构：采用规格不小于30×30×1.2mm铝型材，配以金属连接件组装而成。台身背板及侧板采用厚度不少于5mm厚铝塑板，抽屉和储藏柜门板采用≥16mm厚E1级 三聚氰胺环保板，柜体间转角根据产品内部结构之差异，采用模具一次成型工程塑料连插件连接，使整体框架结构更为合理。 3.台身设计：多媒体展示台面采用工程塑料一次注塑成型，台面预留内置≥24寸电脑显示器空间，屏面位于台面中间，方便示教者观看。台身正面设置伸缩式键盘托，可同时容纳键盘和鼠标，采用静音滑轨，方便活动抽拉。 台身预留抽屉和储藏柜空间。预设内置视频终端集成处理设备空间。台身内可放置电脑主机箱，柜体四角采用圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便各设备连接。 4.水槽台：台面采用工程塑料整体模具一体注塑成型，四周边缘设计挡水边。台面集成有给排水PVC管、信号控制连接线、水嘴、溢水口及台式洗眼器。水嘴采用工程塑料模具注塑成型。水槽台下水口带有过滤网。 水槽台内部设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。 5.显示器尺寸：≥24英寸，系统：≥Windows 10，处理器：≥Intel 酷睿I5-8400处理器，≥4G内存，≥1TB硬盘，配套键盘、鼠标。 6.操作台台面理化性能：耐磨、耐划痕、抗老化、耐高温，均满足技术要求；（2）操作台力学性能：独立操作台水平冲击稳定性测试，质量50㎏，跌落高度40㎜，无损，无倾翻；（3）甲醛释放量≤1.5mg/L 。 | 1 | 张
4 | 实验椅 | 1、产品规格：椅面≥390×430mm，有效座位高度≥420-540(高度可调) 2、技术参数：椅面采用聚丙烯中空吹塑成型，接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度可有效纠正学生错误坐姿；学生椅选用 气杆，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，气杆防尘套（≥Ø70×170mm）为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用半径为≥230mm五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 1 | 个
5 | 智能控制电气柜 | 1、规格：≥900×400×1800mm； 2、智能控制电气柜内置总电源开关≥1个，电源保护器≥1个，PLC控制器及功能扩展模块≥1套，PLC专用电源≥1个，PLC保护模块≥1个、急停控制系统≥1个，工作指示灯≥1个，分组控制系统。 （1）电源控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能； （2）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制。 自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 （4）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 （5）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 控制系统：采用工程PLC控制系统。 3.（1）连接保护，金属外壳与保护导体端子可靠连接；（2）供电电源的断开，永久连接式设备和多相设备满足需求，应当采用开关或断路器作为断开装置。 | 1 | 台
6 | 实验室专用通风罩 | 1、万向节采用≥Ø75mm铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2、气流调节阀采用手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 3、360°旋转装置活动半径≥900mm； 4、PC塑料成型制作风口柔性伸缩连接管； 在通风机的强制抽风下经吸风罩汇入将实验废气排出室外，最佳排气距离可调整。 | 17 | 个
7 | 吊装式通风管道 | 1.包含：通风主管道、支管道 2.规格尺寸：标准模块化组成，≥2400mm为一组； 3.通风主管道、支管道均采用防腐蚀PVC制作而成，主管道：≥Ø315mm；通风支管道：≥Ø250mm、≥Ø200mm、≥Ø160mm风道，接口采用专用接口连接。 | 14 | 套
8 | 吊装通风装置 | 1.通风机：选用箱式低噪变频风机，采用数字变频调控，具有噪音低、坚固耐用、风量大等特点。可利用智能化控制系统进行风量调节（随意调节风量大小），控制通风机，联接各风道，能有效排除实验桌及室内的有害腐蚀气体。电机功率为≥5.5KW，转速700~800r/min，流量≥11500M3/h，全压≥812Pa，噪声符合国家标准。 | 1 | 台
9 | 吊装通风装置附件 | 1.风机控制线：规格：≥Ø25mm 2.电气线管：≥4平方毫米、≥2.5平方毫米电线。 3.室外行程通风管道：根据现场实际情况选用≥φ315mm、≥φ250mm等规格防腐蚀UPVC管及弯头，管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 套
10 | 照明光源 | 1、接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥200×600mmABS工程塑料注塑成型，内部安装镜面铝板反光罩及阻燃ABS一次成型灯架，配置LED灯两套，设计安装磨砂均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 18 | 个
11 | 照明线路 | 1、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、采用通用铜芯电线进行系统布线。 3、实验室面积：132㎡ | 130 | 平方米
12 | 摇臂升降机构 | 摇臂升降机构接受智能控制系统信号实现远程遥控，动力为≥24V低压减速电机，固定于专用支架，外部保护罩为ABS工程塑料。 支撑悬臂：采用不小于1.2mm厚≥70×80×420mm椭圆形铝镁合金大型模具制作而成，表面阳极氧化磨砂处理。 功能操作模块规格（长×高×厚）：不小于600×200×110mm 1、整体呈横向椭圆状，表面圆润防止学生磕碰； 2、功能操作模块由正反面功能操作面板组成，主体均采用≥3.5mm厚ABS阻燃工程塑料一次注塑成型具有防火、防潮、防锈及防漏电功能； 3、功能操作面板预留电源功能模块，功能模块成田字状分布方便学生使用，模块规格不小于65×65mm； 4、每组功能操作面板可满足两组学生用电功能需求。为避免学生身高无法使用电源模块，最高处电源模块中心点距离操作面板底端不得超过150mm。 5、功能模块底面带有不锈钢挂环，可收束电源线； 6、摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。 7、所有紧固零件均采用不锈钢材质； 8、所有功能模块均接受智能控制系统控制。 9、（1）高温试验，在非包装状态下，温度为55℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。（2）低温试验，在非包装状态下，温度为-25℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色，样品功能应正常。（3）恒定湿热贮存试验，在非包装状态下温度为40℃，相对湿度为93%，保持48h，室温下恢复4h，试验后应无开裂、变形和明显变色。 | 5 | 套
13 | 多功能移动水槽台 | 规格尺寸：≥500×600×1030H/水槽深度≥270mm 1、水槽台上部为多功能安装平台采用厚度不小于3.8mm厚工程塑料整体模具注塑成型，多功能平台集成有给排水PVC管、信号控制连接线、低压学生电源、三联水嘴、8试管位滴水架。 2、低压学生电源固定安装于两侧，接收智能化控制系统控制，低压交流电源≥2-30V（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）；低压直流电源：≥1.25V-30V，学生可进行微调；交直流电压均采用数码显示； 3、水槽与台面采用≥3.8mm厚工程塑料整体模具一体注塑成型，台面设有溢水口及台式洗眼器，内部集成自动水位控制系统，四周边缘设计挡水边。 4、三联水嘴采用工程塑料模具注塑成型。 5、水槽台采用双层过滤结构，水槽下水口带有过滤网，水槽台中部配备抽屉式过滤层并安装通锁，背面预留检修口。 6、水槽内设有水位传感器及排水装置，有自动排水和手动及紧急排水功能，将废水自动排出。 7、水槽台底部安装静音万向轮。 8、（1）对触及带电部件的防护，B型试验探棒通过任何孔不应触及带电部件；（2）发热：试验期间保护装置不应动作,密封剂不应流出，各部位温升手柄,旋钮,抓手和类似部件≤60K；（3）工作温度下的泄漏电流和电气强度：电气强度承受50Hz,500V,历时1min不应出现击穿； （4）机械强度：冲击试验后器具不应有本标准意义内的损坏。 | 8 | 张
14 | 功能接口模块（教师端） | 不少于8个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。 | 1 | 个
15 | 功能接口模块（学生端） | 不少于16个，包含：220V电源五孔插座、USB功能接口、网络接口。 | 4 | 个
16 | 自动给排水系统（教师端） | 1、包括自动排水模块≥1组、自动水位控制器≥1组、信号控制器≥1套、自动保护系统≥1组。 2、所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口≥1对、信号控制接口≥1个。 3、快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 | 1 | 套
17 | 自动给排水系统（学生） | 1、包括自动排水模块≥2组、自动水位控制器≥2组、信号控制器≥2套、自动保护系统≥2组。 2、所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板上预留快速给排水接口≥2对、信号控制接口≥2个。 3、快速给水接口采用铜质镀镍工艺，自带止流阀和手动阀（止流阀可实现拔出给水管接头时，出水口自动止水），快速排水接口采用PP-R材质注塑成型。快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 | 4 | 套
18 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 1、0-30V交流电压电源，分档输出，额定电流≥6A（短路、过载自动保护、自动复位功能）； 2、1.25-30V精密稳压电源，无级输出（分辨率为≥0.1V），额定电流≥6A； 3、整室网络覆盖；接受智能控制电气柜控制。 | 1 | 套
19 | 给排水管 | 1.给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 88 | 平方米
20 | 电气网络线路 | 1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 2.网络线路：工程级无氧铜六类网络双绞线 | 88 | 平方米
21 | 吊顶安装可升降集成系统 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，≥2400×960×600mm为一组； 2、外形及材质：流线型设计（飞机舱体式设计），内质承重结构框架采用≥30×30mm方形铝合金，左右装饰条采用≥180×200流线型ABS工程塑料注塑成型，具有耐腐蚀、防潮等功能，美观实用。 3、包含原有系统拆除；新系统铺设安装调试。 | 14 | 组
22 | 系统外观装饰功能板 | 1、规格尺寸：标准模块化组成，≥1200×960×600mm为一组； 2、系统外部两侧采用半圆弧型装饰板（规格：≥400×300mm）、底部装饰板（规格：≥600×300mm）均采用ABS工程塑料一次性注塑成型，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。 3、包含原有系统拆除；新系统铺设安装调试。 | 28 | 组
23 | 护眼灯 | 额定功率:36W, 显色指数Ra>90, 光通量:3000lm, 蓝光危害:RG0 光输出波动深度≤1% 尺寸1195*295*57mm 黑板护眼灯3盏、教师护眼灯9盏 | 12 | 台
二、多媒体系统及网络设备配置
1 | 显示终端 | 1.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 3.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm 5.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5 7.支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 11.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 12.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 13.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 14.整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300万。 15.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历（在Android及其他非PC通道时，还具备答题、倒数日、节拍器小工具）。 | 1 | 套
2 | 计算机 | 屏幕尺寸≥23英寸 CPU：i5 硬盘容量：512GB+1TB 内存容量：16GB 显卡：集成显卡 | 13 | 台
3 | 中控 | ≥7寸触摸屏，集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：可实现远程触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：可实现远程集中控制整室给排水； （3）照明控制：可实现远程分组控制整室照明； （4）电源控制：可实现远程分组控制学生高低压电源； （5）摇臂控制：可实现远程控制摇臂升降机构。 | 1 | 套
4 | 交换机 | 端口数量：24口 | 1 | 台
5 | 交换机柜 | 前门类型：单开玻璃门 | 1 | 台
6 | 高密IP | 双频；接口≥1个10/100/1000M电口；整机功耗≤12W；发射功率(单路)23dBm；最大接入速率≥ 1.775Gbps； | 1 | 台
7 | 数据采集器 | 八路USB数据传输通道，可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用； 两路USB数据传输通道采用电源干扰屏蔽电路，防止电源信号造成的干扰； USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议； 单通道最高采样速率200ksps； 内置蓝牙为4.0版本，可与多个无线模块连接，进行数据传输； 采集器与采集器之间支持级联功能，扩展连接传感器的个数。 | 13 | 只
8 | 无线模块 | 与传感器连接方式：USB接口； 锂电池容量：500mAH； 传输信号最大无障碍距离：100m； 充电接口：MicroUSB接口； 蓝牙版本：4.0。 | 4 | 只
9 | 数据显示模块 | 显示屏：1.8寸TFT显示屏，电容式触摸屏； 与传感器连接方式：USB接口； 内置锂电池容量：4.2V，500mAH； 充电接口：MicroUSB接口； 可通过触摸屏进行选择量程和调零的操作。 | 4 | 只
10 | 传感器转接模块 | 用于传感器和采集器之间的转接 | 1 | 只
11 | 数字化探究系统软件 | 1、Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用； 2、内置智能动生电动势实验器、二维运动合成与分解、气象站、数字化摩擦力、化学污水智能处理系统等仪器控制软件； 3、血压、血氧、G-M、多功能健康监测仪等特殊传感器设置有专用界面； 4、自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程； 5、有中文、英文、俄语、越南语四种语言可以选择； 6、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； 7、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 8、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示（最多可支持12个）； 9、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作； 10、可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列； 11、采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比； 12、实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果； 13、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中； 14、实现智能设定最佳采样频率； 15、自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 16、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析； 17、软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验； 18、包含各种特殊符号插入公式的功能； 19、可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能； 20、实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。 | 1 | 套
12 | 高中化学3D实验室套件 | 1、要求提供的实验数量不少于430个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2、套件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。软件内容要求充分呈现课本中的演示实验与学生实验。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 3、要求学科实验内容模块需根据知识点分类，其中包括常见的无机物及其应用、化学反应原理、化学科学与实验基础、化学与STSE、物质结构与性质、有机化学基础等实验内容与实验场景。 4、要求提供可供自由搭建，组合的化学探究平台，支持任意视角对实验操作进行独立观察，支持自由搭建和组合各种实验，不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据表、曲线图。 5、中化学仪器和辅助器材，数量不少于50款；实验过程中可添加固体、液体及气体药品，药品支持用户自由添加，自定义添加用量和反应。 6、的实验器材，支持用户对实验器材的参数进行变量修改，支持用户对实验器材的参数变量进行修改，支持用户创建的实验一键保存和再编辑，便于实验教学。 7、支持在既有实验场景内容下进行 2D/3D 一键切换，允许用户在 2D/3D 环境下利用探究平台提供的各种实验器材进行自由搭建和组合，用户创建的实验可以保存和再编辑。 8、要求提供三维分子模型模块，要求能呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。 9、要求提供中学常用的实验用品库，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，数量不少于260种，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。 10、要求提供实验室取用规则，实验操作规范性演示视频数量不少于20个，演示操作过程支持任意视角进行观察。 11、提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 12、要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 13、以上所有套件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 | 13 | 套
13 | 通用器材（传感器收纳箱） | 包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。 | 13 | 组
14 | 附件（数据线套件） | 数据线套件由一根usb type-c数据线及3根usb双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，usb双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。 | 13 | 套
15 | 附件（系统安装辅件） | 1、采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 2、主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 3、实验室面积：88㎡ | 88 | 平方米
三、准备室
1 | 仪器柜 | 规 格：≥1000×500×2000 mm 结 构：铝木结构 铝合金框架结构后面方料≥37.4×37.4×1.2mm,前面方料≥37.4×28×1.2mm,后立杆铝型材须双槽，配以ABS连接件组装而成；上部木制门框玻璃对开门、三层活动隔板，轨道式钢制可调立杆，每块活动隔板下加两根横梁，下部木制对开门，所有基材采用E1级三聚氰胺环保板，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理。 可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。 | 8 | 个
2 | 准备台 | 规格：2400×1200×850mm 台面板材：一体化台面，采用12mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火。四周边缘加厚至24mm，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 台的结构：铝木结构 框架：采用模具成型φ50mm双层（外圈铝合金直径50mm，内圈直径31mm，铝合金壁厚1.2mm）圆型铝镁合金框架，内置框架采用28×28mm方形铝镁合金，柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发PC＋ABS工程塑料合金连插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 台身：侧、前后档板、门板等均采用16mm厚优质E1级环保三聚氰胺灰白色双贴面板。所有板材截面均采用热溶封边机以2mm厚PVC封边。准备台两边上层设计成抽屉的形式，两边的下层做成“凹”式柜的形式,柜内安装一层调节隔板。 可调脚：采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高25mm，可隐蔽固定，防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 电源：多功能插座2个 | 1 | 张
四、传感器
1 | 温度传感器 | 1、量程：-50℃ ～ +150℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
2 | 高温传感器 | 1、量程：0℃ ～ 1300℃ 2、分辨率：1℃ 3、数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
3 | 多量程电流传感器 | 1、三量程传感器 2、量程一：-3A ～ +3A 分辨率：0.01A 量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率： 1mA 量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率： 0.1mA 3、拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
4 | PH传感器 | 1、量程：0～14 2、分辨率：0.01 3、数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式PH电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
5 | 电导率传感器 | 1、双量程传感器 2、量程一：0μS/cm～20000μS/cm 分辨率：10μS/cm 量程二：0μS/cm～2000μS/cm 分辨率：1μS/cm 3、拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 4、可拆卸式电导率电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
6 | 氧气传感器 | 1、量程：0%～100% 2、分辨率：0.1% 3、电化学探头,无需填充液，数据传输端口为usb接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 13 | 个
7 | 气体压强传感器 | 1、量程：0KPa ～ 700Kpa 2、分辨率：0.1KPa 3、数据传输端口为USB接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 26 | 个
8 | 浊度传感器 | 1、量程：0NTU～1000NTU 2、分辨率：0.1NTU 3、数据传输端口为usb接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 26 | 个
9 | 二氧化碳传感器 | 1、双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 2、量程一：0ppm～50000ppm 分辨率：±50ppm 量程二：0g/m³～25g/m³分辨率：±0.025g/m³ 3、拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 5、可测量空气中的二氧化碳浓度。 | 13 | 个
10 | 色度传感器 | 1、量程：0%～100% 2、分辨率:0.01% 3、数据传输端口为usb接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 5、采用四色光源为：蓝，绿，橙，红。软件可以实现颜色选择、校准。 | 13 | 个
11 | 氢气传感器 | 1、双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 2、量程一：0ppm～1000ppm 分辨率：1ppm 量程二：0g/m³～11g/m³ 分辨率：0.02g/m³ 3、拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 个
12 | 氯离子传感器 | 1、双量程传感器，可用于测量溶液的物质的量浓度与质量浓度。 2、量程一：5x10-5mol/L～1mol/L 分辨率：0.0005mol/L 量程二：1.8ppm～35500ppm 分辨率：10ppm 3、拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式氯离子电极，电极与传感器主体通过BNC接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯两种工作方式。 | 1 | 个
13 | 二氧化硫传感器 | 1、双量程传感器，可用于测量气体的体积浓度与质量浓度。 2、量程一：0ppm～20ppm 分辨率：0.1ppm 量程二：0mg/m³～7mg/m³ 分辨率：0.05mg/m³ 3、拥有两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。 4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 个
14 | 多量程电压传感器 | 1、三量程传感器 2、量程一：-20V ～ +20V 分辨率：0.01V 量程二：-2V ～ +2V 分辨率：0.001V 量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率：0.1mV 3、拥有三种量程，软件选择量程，数据传输端口为usb接口。 4、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。 5、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。 | 1 | 个
五、配套设备
1 | 中和滴定实验装置 | 1、配合滴定计数器可以统计液滴数量，附件要与中学常用铁架台配合使用,附件固定盒顶部有PH传感器电极固定插孔,侧面开有2个观测小孔,便于观察滴定速度。铝合金材质配件若干,2只15厘米左右铝合金杆,两端10毫米攻丝,2只多向转接头,每面2个菱形小孔,能够转接纵向和横向金属杆,铁杆最大直径12mm。 2、可配合滴定计数器、PH传感器等使用，适用于酸碱中和滴定等实验。 | 13 | 套
2 | 磁力固定座 | 竖杆长度为120mm，直径为10mm的不锈钢圆柱杆，可配合多向转接头固定各种传感器，底座具备很强的磁力，能吸附在具有特质底座的墙上或者黑板上。可配合静力传感器等使用，适用于重力与质量的关系等实验。 | 13 | 套
3 | 多向转接头 | 铝合金材质多向棱形插口，适用于各类传感器和仪器的固定。 | 13 | 套
4 | 气液相密封实验器 | 由圆柱形透明有机玻璃容器，可拆卸式底板，配套密封塞构成。底板含密封槽，容器顶部有三个气体传感器探测插槽。可配合氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器等使用，适用于探究影响光合作用的因素。 | 13 | 套
5 | 多功能传感器支架 | 固定底座，4根长度为150mm，直径为10mm的金属材质圆柱杆，硬质塑料架面，双排U形孔，两个直径为28mm的圆孔。适用于实验中途临时搁置PH、电导率、氧气、氯离子、铵根离子等电极。 | 13 | 套
6 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 13 | 套
六、装修
1 | 静电地板 | 1.静电地板铺设面积：132㎡，单块面积600*600*35瓷砖面陶瓷防静电活动地板 2.静电地板铺贴标准： （1）活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物； （2）地板表面无划痕边条无破损； （3）铺装后地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感，不应有声响； （4）地板的边条应保证一直线，相邻地板错位不大于1mm； （5）相邻地板块的高度差不大于1mm。 （6）包含原有地板铺设拆除。包含准备室静电地板 | 130 | 平方米
2 | 墙面乳胶漆 | 1.规格：18L（共6桶） 2.光泽：哑光 3.可否调色：可调浅色； 4.使用部位：内墙 5.涂刷方式：刷图、辊涂、喷涂； 6.稀释比例：不高于20%； 7.墙面粉刷喷涂标准 （1）粉刷面积：212㎡ （2）墙面平整、洁净、无凹凸、无污渍 （3）涂料颜色一致，无色差。 （4）刷涂饱满均匀，无漏刷、接槎起皮、流挂等现象。 8.包含喷涂，原有墙体清洁、剥落。 | 300 | 平方米
3 | 吊顶拆除 | 原有吊顶拆除，垃圾外运到指定地点，尺寸3600*7200*126300 | 130 | 平方米
4 | 墙体拆除 | 原有墙体拆除，垃圾运到指定地点，墙体尺寸3600*7200*126300 | 130 | 平方米
5 | U型铝方通吊顶 | 1.新安装铝方通吊顶，尺寸130㎡ 2.表面厚度：1.0mm 3.配件包含龙骨、吊杆、螺丝 | 130 | 平方米
6 | 室外通风管道安装 | 室外通风管道吊车吊运安装 | 1 | 项
7 | 文化设计 | 1.文化建设、宣传板设计制作； 2.工艺：亚克力背喷； 3.尺寸：400*600*5 | 5 | 块
8 | 打孔窗帘 | 1.尺寸：2.75*2 2.面料：竹纤维 3.遮光度：≥70% 4.配件：含3米罗马杆 | 6 | 副