智慧疫苗接种系统软件技术参数

1、仓储管理，出入库管理简洁，可实现包括疫苗的出库、入库、盘点等管理，可对疫苗的厂家、批次、效期等进行管理；

2、身份识别功能：配备密码及指纹等身份识别功能，可追溯使用者，也可规避风险；

3、数据及网络功能：精准出入库数据管理、智能的接种台终端，可与登记叫号系统、疾控中心系统无缝对接；

*4、疫苗的信息追溯：疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追溯；

5、支持条码扫描，可以扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快；

6、集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理

7、可实现疫苗接种的叫号管理；

8、多种联网方式，带有WIFI、RJ45、SIM卡三种联网方式；

9、储品报警系统：疫苗存量警戒值报警、疫苗有效期报警；

*10、疫苗接种管理：扫描儿童信息自动弹出接种疫苗；扫描疫苗码自动核对疫苗信息；有效减少接种取苗差错。

接种台疫苗冷藏箱技术参数

1、有效容积≥61L；

2、触屏，可进行权限管理及温度冷链监控等；

3、标配多格抽屉，存储疫苗容量大；

4、可弹出抽屉设计，可以实现指定抽屉自动开门弹出；

5、配备脚轮，移动便捷；

6、配备可拆卸传感器；显示温度传感器放到测温盒中，模拟真实的疫苗温度；

7、制冷系统：风冷系统，保证箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内；

8、采用进口品牌变频压缩机，HC制冷剂，环保节能；

9、温度控制：电脑板控制，箱内温度数字显示，显示精度0.1℃

10、安全保护：密码保护功能

11、多重报警：高低温报警、传感器故障报警、远程报警、断电报警；

报警方式：声光报警；

12、可选配接种本打印机；

13、产品制造商需具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证，并具有医疗器械生产许可证；

14、冷藏箱具有医疗器械注册证；

疫苗存储箱技术参数

*1、存储疫苗容量大，冷藏有效容积≥500L；冷冻有效容积≥10L；

2、立式单开门，发泡门；

3、配备寸触屏，可进行权限管理及温度冷链监控等，监控冷冻和冷藏两个温区的实时温度；

4、温度控制：电脑板控制，冷藏箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内；冷冻箱内温度恒定控制在-25±5℃范围内；

5、箱内配备2路温度传感器，数字显示箱内温度，显示精度0.1℃；

6、多重报警系统：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内实时温度，持续时间24小时；报警类型：支持声光报警，且灯光报警不能被取消。配备远程报警接口；

*7、支持手机远程查看冰箱状态，临期、过期疫苗微信推送提醒，冰箱温度异常状态推送提醒。

8、风机：进口品牌风机，高效节能；

9、设备配备电磁门锁，可以通过权限控制实现管理，至少能设置10个操作者的权限；

10、采用进口品牌变频压缩机,HC制冷剂，节能环保；

11、冷藏、冷冻双压机系统独立控制，温控高效

12、安全机械门锁：设备配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙；

13、电磁门锁应该有足够的安全性，设备断电后，门体应该仍然保持锁闭状态，以保证储品安全，同时带有权限管理的应急开门机制；

14、产品配置品牌无线扫描枪，可实现出入库远程扫码。

15、冷冻、冷藏分体式设计，便于不同储存要求的独立使用；

*16、三段式抽屉设计，箱内带有可抽拉的塑料抽屉，支持先进先出的方式，抽屉带有分隔，分隔分为两类，分别是分隔不同的疫苗和分隔相同疫苗的不同批次；

17、产品配置指纹模块，可以实现人员权限管理；

18、产品制造商须具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和职业安全健康18001认证，并具有医疗器械生产许可证；

19、冷藏箱具有医疗器械注册证;