## 汇总
序号 | 设备/材料名称 | 参数 | 数量 | 单位
化学（90㎡）实验室
教师演示控制
1 | 教师演示台 | 规格：≥2400×700×850mm 1.全钢结构； ▲钢材技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件：金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 2.台面：采用≥12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；各项性能满足或优于如下要求： ▲(1)环保性能：台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3（未检出）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(2)物理性能：按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于24项检测，结果为：耐干热性能、耐湿热性能、表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；耐高温性能：无裂痕；耐沸水性能：5级，无变化；静曲强度：≥135MPa；洛氏硬度（R）：≥124(GB/T 3398.2-2008)；吸水率（24h）：≤0.1%；耐刮划性：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；磨耗值≤28mg/100r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(3)总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(4)化学性能：台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(5)经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(6)采用GB/T8807-1988方法，经600光泽度检测，结果不大于16.5。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(7)采用JY/T015-1996方法，检测，银元素不大于0.48。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(8)参照CEN TS13130-23：2005经分析仪器：紫外-可见光光度计（UV-Vis）进行甲醛迁移检测，结果为未检出；参照CEN TS13130-27：2005经分析仪器高效液相色谱法进行三聚氰胺迁移检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(9)经不少于14项的农药残留检测，检测百菌清、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷等检测结果均为符合。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(10)具有不低于220项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(11)用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1350小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(12)参照BS EN71-3：2019采用ICP-OES，IC-UV或LC-ICP-MS进行分析，可溶性三价铬、可溶性六价铬、可溶性铅、可溶性锑、可溶性钴等不少于19项重金属元素测试结果为未测出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(13)参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(14)参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(15)参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(16)依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能，包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(17)依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能，包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种的菌种,结果符合抗菌要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(18)根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(19)参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 3、柜体、柜门、抽屉采用采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 ▲参照QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，满足垂直向下静载荷和功能检测标准。需提供由省级或省级以上权威检测机构出具的符合以上要求的导轨检测报告扫描件，并加盖生产厂家鲜章。 5、合页采用不锈钢防腐合页。 ▲合页技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件：1、金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 6、调整脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张
学生实验操作及学习区
1 | 学生实验台 | 尺寸：规格：≥1200×600×780mm 台面：采用≥12.7mm实芯理化板一体化成型，台面后方卡入学生桌铝型槽内，上脚设计固定耳朵与桌体固定。整体时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。采用12.7mm厚实芯理化板台面，且满足如下参数要求： ▲(1)通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(2)参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(3)通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(4)通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(5)用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(6)参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(7)具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(8)依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(9)依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(10)依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(11)依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 桌腿：采用多材质组合结构，组合尺寸≥580*770，定制≥80*45*1.5mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，上脚采用塑模一体成型，并用高强度内六角螺丝连接。 上腿规格：塑模一体成型，长≥580mm宽≥50mm高≥40mm。上腿左右脚设置一体化耳朵方便与台面固定、布局合理。 下腿规格：钢塑一体成型，长≥500mm宽≥45mm高≥672mm，壁厚≥1.5mm。下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，前后脚间距为≥330mm，前脚落地开口角度为≥40度，圆弧折弯外角度为≥60度。使支撑更加牢固，不易头重脚轻。 前横梁:采用≥40×35mm，壁厚≥1.2mm。 中横梁:采用凹槽式≥27.2×27.2mm，壁厚≥1.2mm, 利于横支撑件的固定。 后横梁：采用≥90×35mm，壁厚≥1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。 加强横支撑件：定制钢折弯件。材料均采用优质铝镁合金及椭圆钢管材料。 ▲铝材技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件： 1、金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 书包斗: 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型；正面设有可悬挂凳子的圆形孔，底下做加强筋。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 28 | 张
2 | 椭圆形钢架圆凳 | 规格：≥Φ320*460mm 固定式椭圆形钢架结构4脚凳，①凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 ②凳脚弧度：上部凳脚弧度≥66°，下部凳脚弧度≥24°，整体美观大方。③托盘：托盘厚度≥3mm，底托双层加厚，防止单层焊接时出现脱焊现象，增加整体的牢固度。④凳面材质：凳面直径≥320mm厚≥6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光 。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ⑤凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高≥3mm。⑥凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌不少于4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。⑦脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 56 | 张
控制系统
1 | 智能系统控制柜 | 尺寸：≥500*200*1000mm 智能控制柜：内置智能摇臂控制盒1个，总电源开关1个，漏电保护器1个，电源保护器1个，急停控制系统1个，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质防爆高压机动软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 防爆进水高压机动软管：采用8.5MM优质PVC软管，两头定制平口内丝4分接头，内嵌防水垫片，耐磨耐老化，防爆结构，五层复合结构，轻便耐拉伸，耐压数据为BP220kgf/c㎡±10%% 防爆排水高压机动软管：采用13MM优质PVC软管，两头定制平口内丝4分接头，内嵌防水垫片，耐磨耐老化，防爆结构，五层复合结构，轻便耐拉伸，耐压数据为BP160kgf/c㎡±10%% （4）智能摇臂控制盒：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；▲技术要求满足：参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》或同类别国家标准：燃烧性能等级B1（C）级满足：燃烧增长速率指数（FIGRA 0.4MJ）：≤250W/s；600s的总放热量（THR 600s）：≤15MJ；60s内焰尖高度（Fs）：≤150mm；火焰横向蔓延情况：符合要求；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象：符合要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 1 | 台
2 | 顶装智能控制平台 | 规格：触摸屏。 （1）控制工具：安卓系统电容触摸屏 （2）控制功能: 有线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：集中控制或分组控制摇臂的升起与降落 | 1 | 套
3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 1 | 套
4 | 控制系统 | A、密码登入模式 B、能使用能控制总电源关闭； C、使用能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。 D、使用同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能 | 1 | 项
5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项
通风系统
1 | 铝塑万向吸风罩 | 即插即用型，使用时插入通风槽中，自动锁止，不使用时取下更好保护学生学生视线同时放入收纳柜 关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶 关节连接杆：304不锈钢连接杆 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 气流调节阀：方便的360°手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 集气罩：PP透明改性阻燃材质，750度不燃烧 。 伸缩导管：￠80mm 采用航天太空铝模具一体成型，表面阳极氧化耐高温耐酸碱。 独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径为≥1650mm。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 29 | 个
2 | 吊装变径 | 整体采用PP改性材质模具一体成型，满足耐化学腐蚀、耐高温，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等要求。 | 29 | 套
3 | 吊装式通风系统 | 通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 | 15 | 套
4 | 室外行程通风系统 | 尺寸：≥400*400mm 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 套
5 | 通风风机 | 结构：离心风机。 （1)功率：≥5.5kw；转速：≥1450r/min；流量：6800-14530m³/h；全压：1150-748Pa （2)每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3)气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4)通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播。 | 1 | 台
吊装式综合供给系统
1 | 吊装主体框架模块 | 采用标准模块化组成，≥1200*550*380mm为一组； 箱体模块化设计，模块主体内部承重结构采用优质工业级铝型材模具一次成型及合金板经CNC精加工成型组合拼装连接，便于安装。主体框架连接件为≥1.5mm冷轧板经CNC精加工成型，经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 15 | 组
2 | 主架舱体防尘检修板 | 规格：≥1200*110*380mm 整体采用PP改性材质模具一体成型，满足耐化学腐蚀、耐高温，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等要求。保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 30 | 组
3 | ABS主架舱体摇臂收纳底座 | 尺寸：≥1200*550*150mm 整体采用PP改性材质模具一体成型，收纳摇臂系统模块。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 15 | 组
4 | 智能摇臂升降系统 | 联体模式，接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，功能模块采用ABS模具一体注塑成型，形状为长方体上下弧形设计，功能模块安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压），可选配网络及上下水模块。系统自带保护功能，当系统在排水工作时，摇臂将不能摆动。带有电源、网络接口 、给水快速接口、排水快速接口。摇臂采用厚度≥1.5MM优质铝合金挤压成型。 | 15 | 个
5 | 集成功能模块 | 规格：≥410*360*120mm 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 15 | 套
6 | 双高低压组合电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 60 | 组
7 |  | 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术； 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 30 | 组
8 |  | 微电脑控制，采用液晶显示电源学生交直流电压 | 30 | 组
9 |  | 采用485网络模块接口 | 30 | 个
10 | 给排水模块 | 给排水采用高压高温软管，具有耐酸碱、防爆的特性，软管接头采用四分内丝铜接头，内带防漏水软垫片，进水总端口，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净； | 1 | 套
11 | 学生端给排水接口 | PVC材质，给排水接头采用美国进口,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 30 | 套
12 | 自动管理排水系统 | 当给水开关打开时，水槽水低位时，排水自动关闭，当排水管有水时并且达到自动抽水水位是，排水启动自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵不会自己启动。 | 1 | 套
13 | 塑钢多功能水槽柜 | 柜体规格≥500×600×1100mm， 柜体：ABS结构，采用卡槽式连接结构，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。塑料扣手与门板一体成型，防止人为破坏。合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。前后方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。内置式扬程水泵，新型环保增压水泵，不生锈，无铅无重金属，无毒无味，符合饮用水标准；电压，24V，功率，48W，流量，≥21L/min，高效节能，安装体积小；具有防水，防漏电，防腐蚀，防空转，自带止回阀功能。废水收集箱带水位监测功能。 ▲参照GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》满足以下4种重金属含量（限色漆）检测标准：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞。需提供由省级或省级以上权威检测机构出具的符合以上要求的水槽柜检测报告扫描件，并加盖生产厂家鲜章。 | 15 | 套
14 | 三联高低位龙头 | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 15 | 套
15 | 学生端管线收纳及滴水架综合装置 | 规格：≥500*280mm 滴水架：全钢结构，≥1.0mm冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理。 隐藏进水、排水管道功能及前排四列滴水架，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 | 15 | 套
16 | 智能双LED灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥800*85mm，每盏配置LED灯不少于2根，模块配备两盏LED灯。四根LED灯带。每根≥15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用 | 30 | 组
17 | 电源供应线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线，不含网络布线。 | 1 | 项
18 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 1 | 项
19 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项
20 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项
21 | 舱体封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 6 | 个
22 | 顶部辅件 | 采用标准螺纹杠及专业连接件、直角固定件等。 | 1 | 式
23 | 顶部支架 | 采用方管支架组合连接吊顶方式，吊装挂件等。 | 1 | 式
强弱电系统
1 | 护套电力电缆 | YJV 5×6 | 90 | 米
2 | 护套电力电缆 | YJV 3×6 | 90 | 米
3 | 护套软电缆 | RVV2*2.5 | 60 | 米
4 | 护套软电缆 | RVV3*2.5 | 60 | 米
5 | 控制线缆 | RVSP2×0.5 | 60 | 米
6 | 配电箱 | 定制 | 1 | 套
7 | PVC地板 | 2.0mm同质透心PVC地板，含自流平。 1、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷 2、依据GB/T 8626-2007标准，20s内焰尖高度≤150mm； 3、依据GB/T 11785-2005标准，临界辐射通量≧4.5kW/㎡； 4、依据GB/T 11785-2005标准，产烟量检测≤750%Xmin； 5、依据GB/T 20285-2006标准，烟气毒性等级检测达到Za1级； 6、依据GB/T 18204.2-2014标准，总挥发性有机物TVOC的释放量，：E1≤0.5mg/ m³； ▲7、依据GB/T 17657-2013标准，PVC地板耐化学腐蚀性能达到标准要求，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍5小时，样品无变化；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲8、依据GB/T 24128-2018标准，抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青梅、绳状青梅、出芽短梗霉、球毛壳在试验条件为28天时间，湿度905RH，温度28℃下，检测结果为1级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲9、依据GB/T21606-2008标准化学品急性经皮毒性试验，试验结果对SD大鼠的急性经皮LD50＞2000mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲10、依据GB/T21603-2008标准化学品急性经口毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性经口LD50＞500mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲11、依据GB/T21605-2008标准化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 90 | 平米
8 | 矿棉板吊顶 | 600*600 | 90 | 平米
9 | 平板灯 | 600*600 | 16 | 盏
10 | 技术服务费 |  | 1 | 项
序号 | 设备/材料名称 | 参数 | 数量 | 单位
化学（80㎡）实验室
教师演示控制
1 | 教师演示台 | 规格：≥2400×700×850mm 1.全钢结构； ▲钢材技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件：金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 2.台面：采用≥12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；各项性能满足或优于如下要求： ▲(1)环保性能：台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3（未检出）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(2)物理性能：按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于24项检测，结果为：耐干热性能、耐湿热性能、表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；耐高温性能：无裂痕；耐沸水性能：5级，无变化；静曲强度：≥135MPa；洛氏硬度（R）：≥124(GB/T 3398.2-2008)；吸水率（24h）：≤0.1%；耐刮划性：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；磨耗值≤28mg/100r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(3)总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(4)化学性能：台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(5)经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(6)采用GB/T8807-1988方法，经600光泽度检测，结果不大于16.5。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(7)采用JY/T015-1996方法，检测，银元素不大于0.48。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(8)参照CEN TS13130-23：2005经分析仪器：紫外-可见光光度计（UV-Vis）进行甲醛迁移检测，结果为未检出；参照CEN TS13130-27：2005经分析仪器高效液相色谱法进行三聚氰胺迁移检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(9)经不少于14项的农药残留检测，检测百菌清、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷等检测结果均为符合。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(10)具有不低于220项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(11)用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1350小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(12)参照BS EN71-3：2019采用ICP-OES，IC-UV或LC-ICP-MS进行分析，可溶性三价铬、可溶性六价铬、可溶性铅、可溶性锑、可溶性钴等不少于19项重金属元素测试结果为未测出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(13)参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(14)参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(15)参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(16)依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能，包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(17)依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能，包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种的菌种,结果符合抗菌要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(18)根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(19)参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 3、柜体、柜门、抽屉采用采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 ▲参照QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，满足垂直向下静载荷和功能检测标准。需提供由省级或省级以上权威检测机构出具的符合以上要求的导轨检测报告扫描件，并加盖生产厂家鲜章。 5、合页采用不锈钢防腐合页。 ▲合页技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件：1、金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 6、调整脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张
学生实验操作及学习区
1 | 学生实验台 | 尺寸：规格：≥1200×600×780mm 台面：采用≥12.7mm实芯理化板一体化成型，台面后方卡入学生桌铝型槽内，上脚设计固定耳朵与桌体固定。整体时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。采用12.7mm厚实芯理化板台面，且满足如下参数要求： ▲(1)通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(2)参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(3)通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(4)通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(5)用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(6)参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(7)具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(8)依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(9)依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(10)依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(11)依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 桌腿：采用多材质组合结构，组合尺寸≥580*770，定制≥80*45*1.5mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，上脚采用塑模一体成型，并用高强度内六角螺丝连接。 上腿规格：塑模一体成型，长≥580mm宽≥50mm高≥40mm。上腿左右脚设置一体化耳朵方便与台面固定、布局合理。 下腿规格：钢塑一体成型，长≥500mm宽≥45mm高≥672mm，壁厚≥1.5mm。下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，前后脚间距为≥330mm，前脚落地开口角度为≥40度，圆弧折弯外角度为≥60度。使支撑更加牢固，不易头重脚轻。 前横梁:采用≥40×35mm，壁厚≥1.2mm。 中横梁:采用凹槽式≥27.2×27.2mm，壁厚≥1.2mm, 利于横支撑件的固定。 后横梁：采用≥90×35mm，壁厚≥1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。 加强横支撑件：定制钢折弯件。材料均采用优质铝镁合金及椭圆钢管材料。 ▲铝材技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件： 1、金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 书包斗: 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型；正面设有可悬挂凳子的圆形孔，底下做加强筋。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 28 | 张
2 | 椭圆形钢架圆凳 | 规格：≥Φ320*460mm 固定式椭圆形钢架结构4脚凳，①凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 ②凳脚弧度：上部凳脚弧度≥66°，下部凳脚弧度≥24°，整体美观大方。③托盘：托盘厚度≥3mm，底托双层加厚，防止单层焊接时出现脱焊现象，增加整体的牢固度。④凳面材质：凳面直径≥320mm厚≥6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光 。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ⑤凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高≥3mm。⑥凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌不少于4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。⑦脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 56 | 张
控制系统
1 | 智能系统控制柜 | 尺寸：≥500*200*1000mm 智能控制柜：内置智能摇臂控制盒1个，总电源开关1个，漏电保护器1个，电源保护器1个，急停控制系统1个，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质防爆高压机动软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 防爆进水高压机动软管：采用8.5MM优质PVC软管，两头定制平口内丝4分接头，内嵌防水垫片，耐磨耐老化，防爆结构，五层复合结构，轻便耐拉伸，耐压数据为BP220kgf/c㎡±10%% 防爆排水高压机动软管：采用13MM优质PVC软管，两头定制平口内丝4分接头，内嵌防水垫片，耐磨耐老化，防爆结构，五层复合结构，轻便耐拉伸，耐压数据为BP160kgf/c㎡±10%% （4）智能摇臂控制盒：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；▲技术要求满足：参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》或同类别国家标准：燃烧性能等级B1（C）级满足：燃烧增长速率指数（FIGRA 0.4MJ）：≤250W/s；600s的总放热量（THR 600s）：≤15MJ；60s内焰尖高度（Fs）：≤150mm；火焰横向蔓延情况：符合要求；60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象：符合要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 | 1 | 台
2 | 顶装智能控制平台 | 规格：触摸屏。 （1）控制工具：安卓系统电容触摸屏 （2）控制功能: 有线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：集中控制或分组控制摇臂的升起与降落 | 1 | 套
3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 1 | 套
4 | 控制系统 | A、密码登入模式 B、能使用能控制总电源关闭； C、使用能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。 D、使用同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能 | 1 | 项
5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项
通风系统
1 | 铝塑万向吸风罩 | 即插即用型，使用时插入通风槽中，自动锁止，不使用时取下更好保护学生学生视线同时放入收纳柜 关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶 关节连接杆：304不锈钢连接杆 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 气流调节阀：方便的360°手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 集气罩：PP透明改性阻燃材质，750度不燃烧 。 伸缩导管：￠80mm 采用航天太空铝模具一体成型，表面阳极氧化耐高温耐酸碱。 独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径为≥1650mm。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 29 | 个
2 | 吊装变径 | 整体采用PP改性材质模具一体成型，满足耐化学腐蚀、耐高温，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等要求。 | 29 | 套
3 | 吊装式通风系统 | 通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 | 15 | 套
4 | 室外行程通风系统 | 尺寸：≥400*400mm 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 套
5 | 通风风机 | 结构：离心风机。 （1)功率：≥5.5kw；转速：≥1450r/min；流量：6800-14530m³/h；全压：1150-748Pa （2)每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3)气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4)通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播。 | 1 | 台
吊装式综合供给系统
1 | 吊装主体框架模块 | 采用标准模块化组成，≥1650*550*380mm为一组； 箱体模块化设计，模块主体内部承重结构采用优质工业级铝型材模具一次成型及合金板经CNC精加工成型组合拼装连接，便于安装。主体框架连接件为≥1.5mm冷轧板经CNC精加工成型，经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 8 | 组
2 | 主架舱体防尘检修板 | 规格：≥1200*110*380mm 整体采用PP改性材质模具一体成型，满足耐化学腐蚀、耐高温，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等要求。保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 16 | 组
3 | 主架舱体辅助防尘检修板 | 规格：≥225*110*380mm 整体采用PP改性材质模具一体成型，满足耐化学腐蚀、耐高温，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等要求。保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 32 | 组
4 | ABS主架舱体摇臂收纳底座 | 规格：≥825*550*150mm 整体采用PP改性材质模具一体成型，收纳摇臂系统模块。 | 16 | 组
5 | 智能摇臂升降系统 | 单体模式，接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，功能模块采用ABS模具一体注塑成型，形状为长方体上下弧形设计，功能模块安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压），可选配网络及上下水模块。系统自带保护功能，当系统在排水工作时，摇臂将不能摆动。带有电源、网络接口 、给水快速接口、排水快速接口。摇臂采用厚度≥1.5MM优质铝合金挤压成型。 | 15 | 个
6 | 集成功能模块 | 规格：≥410*360*120mm 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 15 | 套
7 | 双高低压组合电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 60 | 组
8 |  | 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术； 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 30 | 组
9 |  | 微电脑控制，采用液晶显示电源学生交直流电压 | 30 | 组
10 |  | 采用485网络模块接口 | 30 | 个
11 | 给排水模块 | 给排水采用高压高温软管，具有耐酸碱、防爆的特性，软管接头采用四分内丝铜接头，内带防漏水软垫片，进水总端口，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净； | 1 | 套
12 | 学生端给排水接口 | PVC材质，给排水接头采用美国进口,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 30 | 套
13 | 自动管理排水系统 | 当给水开关打开时，水槽水低位时，排水自动关闭，当排水管有水时并且达到自动抽水水位是，排水启动自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵不会自己启动。 | 1 | 套
14 | 塑钢多功能水槽柜 | 柜体规格≥500×600×1100mm， 柜体：ABS结构，采用卡槽式连接结构，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。塑料扣手与门板一体成型，防止人为破坏。合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。前后方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。内置式扬程水泵，新型环保增压水泵，不生锈，无铅无重金属，无毒无味，符合饮用水标准；电压，24V，功率，48W，流量，≥21L/min，高效节能，安装体积小；具有防水，防漏电，防腐蚀，防空转，自带止回阀功能。废水收集箱带水位监测功能。 ▲参照GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》满足以下4种重金属含量（限色漆）检测标准：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞。需提供由省级或省级以上权威检测机构出具的符合以上要求的水槽柜检测报告扫描件，并加盖生产厂家鲜章。 | 15 | 套
15 | 三联高低位龙头 | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 15 | 套
16 | 学生端管线收纳及滴水架综合装置 | 规格：≥500*280mm 滴水架：全钢结构，≥1.0mm冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理。 隐藏进水、排水管道功能及前排四列滴水架，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 | 15 | 套
17 | 智能双LED灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥800*85mm，每盏配置LED灯不少于2根，模块配备两盏LED灯。四根LED灯带。每根≥15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用 | 16 | 组
18 | 电源供应线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线，不含网络布线。 | 1 | 项
19 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 1 | 项
20 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项
21 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项
22 | 舱体封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 16 | 个
23 | 顶部辅件 | 采用标准螺纹杠及专业连接件、直角固定件等。 | 1 | 式
24 | 顶部支架 | 采用方管支架组合连接吊顶方式，吊装挂件等。 | 1 | 式
强弱电系统
1 | 护套电力电缆 | YJV 5×6 | 90 | 米
2 | 护套电力电缆 | YJV 3×6 | 90 | 米
3 | 护套软电缆 | RVV2*2.5 | 60 | 米
4 | 护套软电缆 | RVV3*2.5 | 60 | 米
5 | 控制线缆 | RVSP2×0.5 | 60 | 米
6 | 配电箱 | 定制 | 1 | 套
7 | PVC地板 | 2.0mm同质透心PVC地板，含自流平。 1、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷 2、依据GB/T 8626-2007标准，20s内焰尖高度≤150mm； 3、依据GB/T 11785-2005标准，临界辐射通量≧4.5kW/㎡； 4、依据GB/T 11785-2005标准，产烟量检测≤750%Xmin； 5、依据GB/T 20285-2006标准，烟气毒性等级检测达到Za1级； 6、依据GB/T 18204.2-2014标准，总挥发性有机物TVOC的释放量，：E1≤0.5mg/ m³； ▲7、依据GB/T 17657-2013标准，PVC地板耐化学腐蚀性能达到标准要求，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍5小时，样品无变化；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲8、依据GB/T 24128-2018标准，抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青梅、绳状青梅、出芽短梗霉、球毛壳在试验条件为28天时间，湿度905RH，温度28℃下，检测结果为1级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲9、依据GB/T21606-2008标准化学品急性经皮毒性试验，试验结果对SD大鼠的急性经皮LD50＞2000mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲10、依据GB/T21603-2008标准化学品急性经口毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性经口LD50＞500mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲11、依据GB/T21605-2008标准化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 80 | 平米
8 | 矿棉板吊顶 | 600*600 | 80 | 平米
9 | 平板灯 | 600*600 | 16 | 盏
10 | 技术服务费 |  | 1 | 项
序号 | 设备/材料名称 | 参数 | 数量 | 单位
生物（90㎡）实验室
教师演示控制
1 | 教师演示台 | 规格：≥2400×700×850mm 1.全钢结构； ▲钢材技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件：金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 2.台面：采用≥12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；各项性能满足或优于如下要求： ▲(1)环保性能：台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3（未检出）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(2)物理性能：按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于24项检测，结果为：耐干热性能、耐湿热性能、表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；耐高温性能：无裂痕；耐沸水性能：5级，无变化；静曲强度：≥135MPa；洛氏硬度（R）：≥124(GB/T 3398.2-2008)；吸水率（24h）：≤0.1%；耐刮划性：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；磨耗值≤28mg/100r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(3)总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(4)化学性能：台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(5)经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(6)采用GB/T8807-1988方法，经600光泽度检测，结果不大于16.5。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(7)采用JY/T015-1996方法，检测，银元素不大于0.48。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(8)参照CEN TS13130-23：2005经分析仪器：紫外-可见光光度计（UV-Vis）进行甲醛迁移检测，结果为未检出；参照CEN TS13130-27：2005经分析仪器高效液相色谱法进行三聚氰胺迁移检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(9)经不少于14项的农药残留检测，检测百菌清、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷等检测结果均为符合。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(10)具有不低于220项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(11)用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1350小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(12)参照BS EN71-3：2019采用ICP-OES，IC-UV或LC-ICP-MS进行分析，可溶性三价铬、可溶性六价铬、可溶性铅、可溶性锑、可溶性钴等不少于19项重金属元素测试结果为未测出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(13)参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(14)参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(15)参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(16)依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能，包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(17)依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能，包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种的菌种,结果符合抗菌要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(18)根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(19)参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 3、柜体、柜门、抽屉采用采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 ▲参照QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，满足垂直向下静载荷和功能检测标准。需提供由省级或省级以上权威检测机构出具的符合以上要求的导轨检测报告扫描件，并加盖生产厂家鲜章。 5、合页采用不锈钢防腐合页。 ▲合页技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件：1、金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 6、调整脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张
学生实验操作及学习区
1 | 学生实验台 | 尺寸：规格：≥1200×600×780mm 台面：采用≥12.7mm实芯理化板一体化成型，台面后方卡入学生桌铝型槽内，上脚设计固定耳朵与桌体固定。整体时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。采用12.7mm厚实芯理化板台面，且满足如下参数要求： ▲(1)通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(2)参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(3)通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(4)通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(5)用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(6)参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(7)具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(8)依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(9)依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(10)依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(11)依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 桌腿：采用多材质组合结构，组合尺寸≥580*770，定制≥80*45*1.5mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，上脚采用塑模一体成型，并用高强度内六角螺丝连接。 上腿规格：塑模一体成型，长≥580mm宽≥50mm高≥40mm。上腿左右脚设置一体化耳朵方便与台面固定、布局合理。 下腿规格：钢塑一体成型，长≥500mm宽≥45mm高≥672mm，壁厚≥1.5mm。下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，前后脚间距为≥330mm，前脚落地开口角度为≥40度，圆弧折弯外角度为≥60度。使支撑更加牢固，不易头重脚轻。 前横梁:采用≥40×35mm，壁厚≥1.2mm。 中横梁:采用凹槽式≥27.2×27.2mm，壁厚≥1.2mm, 利于横支撑件的固定。 后横梁：采用≥90×35mm，壁厚≥1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。 加强横支撑件：定制钢折弯件。材料均采用优质铝镁合金及椭圆钢管材料。 ▲铝材技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件： 1、金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 书包斗: 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型；正面设有可悬挂凳子的圆形孔，底下做加强筋。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 28 | 张
2 | 椭圆形钢架圆凳 | 规格：≥Φ320*460mm 固定式椭圆形钢架结构4脚凳，①凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 ②凳脚弧度：上部凳脚弧度≥66°，下部凳脚弧度≥24°，整体美观大方。③托盘：托盘厚度≥3mm，底托双层加厚，防止单层焊接时出现脱焊现象，增加整体的牢固度。④凳面材质：凳面直径≥320mm厚≥6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光 。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ⑤凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高≥3mm。⑥凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌不少于4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。⑦脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 56 | 张
控制系统
1 | 智能系统控制柜 | 规格：≥500*200*1000mm 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，急停控制系统1个，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质防爆高压机动软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 防爆进水高压机动软管：采用8.5MM优质PVC软管，两头定制平口内丝4分接头，内嵌防水垫片，耐磨耐老化，防爆结构，五层复合结构，轻便耐拉伸，耐压数据为BP220kgf/c㎡ 防爆排水高压机动软管：采用13MM优质PVC软管，两头定制平口内丝4分接头，内嵌防水垫片，耐磨耐老化，防爆结构，五层复合结构，轻便耐拉伸，耐压数据为BP160kgf/c㎡ (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 1 | 台
2 | 顶装智能控制平台 | 规格：触摸屏。 （1）控制工具：安卓系统电容触摸屏 （2）控制功能: 有线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：集中控制或分组控制摇臂的升起与降落 | 1 | 套
3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 1 | 套
4 | 控制系统 | A、密码登入模式 B、能使用能控制总电源关闭； C、使用能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。 D、使用同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能 | 1 | 项
5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项
吊装式综合供给系统
1 | 吊装主体框架模块 | 采用标准模块化组成，≥1200*550*380mm为一组； 箱体模块化设计，模块主体内部承重结构采用优质工业级铝型材模具一次成型及合金板经CNC精加工成型组合拼装连接，便于安装。主体框架连接件为≥1.5mm冷轧板经CNC精加工成型，经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 15 | 组
2 | 主架舱体防尘检修板 | 规格：≥1200*110*380mm 整体采用PP改性材质模具一体成型，满足耐化学腐蚀、耐高温，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等要求。保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 30 | 组
3 | ABS主架舱体摇臂收纳底座 | 尺寸：≥1200*550*150mm 整体采用PP改性材质模具一体成型，收纳摇臂系统模块。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 15 | 组
4 | 智能摇臂升降系统 | 联体模式，接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，功能模块采用ABS模具一体注塑成型，形状为长方体上下弧形设计，功能模块安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压），可选配网络及上下水模块。系统自带保护功能，当系统在排水工作时，摇臂将不能摆动。带有电源、网络接口 、给水快速接口、排水快速接口。摇臂采用厚度≥1.5MM优质铝合金挤压成型。 | 15 | 个
5 | 集成功能模块 | 规格：≥410*360*120mm 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 15 | 套
6 | 双高低压组合电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 60 | 组
7 |  | 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术； 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 30 | 组
8 |  | 微电脑控制，采用液晶显示电源学生交直流电压 | 30 | 组
9 |  | 采用485网络模块接口 | 30 | 个
10 | 给排水模块 | 给排水采用高压高温软管，具有耐酸碱、防爆的特性，软管接头采用四分内丝铜接头，内带防漏水软垫片，进水总端口，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净； | 1 | 套
11 | 学生端给排水接口 | PVC材质，给排水接头采用美国进口,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 30 | 套
12 | 自动管理排水系统 | 当给水开关打开时，水槽水低位时，排水自动关闭，当排水管有水时并且达到自动抽水水位是，排水启动自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵不会自己启动。 | 1 | 套
13 | 塑钢多功能水槽柜 | 柜体规格≥500×600×1100mm， 柜体：ABS结构，采用卡槽式连接结构，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。塑料扣手与门板一体成型，防止人为破坏。合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。前后方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。内置式扬程水泵，新型环保增压水泵，不生锈，无铅无重金属，无毒无味，符合饮用水标准；电压，24V，功率，48W，流量，≥21L/min，高效节能，安装体积小；具有防水，防漏电，防腐蚀，防空转，自带止回阀功能。废水收集箱带水位监测功能。 ▲参照GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》满足以下4种重金属含量（限色漆）检测标准：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞。需提供由省级或省级以上权威检测机构出具的符合以上要求的水槽柜检测报告扫描件，并加盖生产厂家鲜章。 | 15 | 套
14 | 三联高低位龙头 | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 15 | 套
15 | 学生端管线收纳及滴水架综合装置 | 规格：≥500*280mm 滴水架：全钢结构，≥1.0mm冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理。 隐藏进水、排水管道功能及前排四列滴水架，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 | 15 | 套
16 | 智能双LED灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥800*85mm，每盏配置LED灯不少于2根，模块配备两盏LED灯。四根LED灯带。每根≥15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用 | 30 | 组
17 | 电源供应线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线，不含网络布线。 | 1 | 项
18 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 1 | 项
19 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项
20 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项
21 | 舱体封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 6 | 个
22 | 顶部辅件 | 采用标准螺纹杠及专业连接件、直角固定件等。 | 1 | 式
23 | 顶部支架 | 采用方管支架组合连接吊顶方式，吊装挂件等。 | 1 | 式
强弱电系统
1 | 护套电力电缆 | YJV 5×6 | 90 | 米
2 | 护套电力电缆 | YJV 3×6 | 90 | 米
3 | 护套软电缆 | RVV2*2.5 | 60 | 米
4 | 护套软电缆 | RVV3*2.5 | 60 | 米
5 | 控制线缆 | RVSP2×0.5 | 60 | 米
6 | 配电箱 | 定制 | 1 | 套
7 | PVC地板 | 2.0mm同质透心PVC地板，含自流平。 1、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷 2、依据GB/T 8626-2007标准，20s内焰尖高度≤150mm； 3、依据GB/T 11785-2005标准，临界辐射通量≧4.5kW/㎡； 4、依据GB/T 11785-2005标准，产烟量检测≤750%Xmin； 5、依据GB/T 20285-2006标准，烟气毒性等级检测达到Za1级； 6、依据GB/T 18204.2-2014标准，总挥发性有机物TVOC的释放量，：E1≤0.5mg/ m³； ▲7、依据GB/T 17657-2013标准，PVC地板耐化学腐蚀性能达到标准要求，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍5小时，样品无变化；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲8、依据GB/T 24128-2018标准，抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青梅、绳状青梅、出芽短梗霉、球毛壳在试验条件为28天时间，湿度905RH，温度28℃下，检测结果为1级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲9、依据GB/T21606-2008标准化学品急性经皮毒性试验，试验结果对SD大鼠的急性经皮LD50＞2000mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲10、依据GB/T21603-2008标准化学品急性经口毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性经口LD50＞500mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲11、依据GB/T21605-2008标准化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 90 | 平米
8 | 矿棉板吊顶 | 600*600 | 90 | 平米
9 | 平板灯 | 600*600 | 16 | 盏
10 | 技术服务费 |  | 1 | 项
序号 | 设备/材料名称 | 参数 | 数量 | 单位
生物（80㎡）实验室
教师演示控制
1 | 教师演示台 | 规格：≥2400×700×850mm 1.全钢结构； ▲钢材技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件：金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 2.台面：采用≥12.7mm厚耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；各项性能满足或优于如下要求： ▲(1)环保性能：台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3（未检出）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(2)物理性能：按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于24项检测，结果为：耐干热性能、耐湿热性能、表面耐香烟灼烧：5级、表面无明显变化；表面耐龟裂性能：5级，用6倍放大镜观察无裂纹；耐高温性能：无裂痕；耐沸水性能：5级，无变化；静曲强度：≥135MPa；洛氏硬度（R）：≥124(GB/T 3398.2-2008)；吸水率（24h）：≤0.1%；耐刮划性：2.5N试件表面无大于90%的连续划痕；耐光色牢度：≥灰色样卡4级；漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；磨耗值≤28mg/100r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(3)总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(4)化学性能：台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(5)经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(6)采用GB/T8807-1988方法，经600光泽度检测，结果不大于16.5。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(7)采用JY/T015-1996方法，检测，银元素不大于0.48。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(8)参照CEN TS13130-23：2005经分析仪器：紫外-可见光光度计（UV-Vis）进行甲醛迁移检测，结果为未检出；参照CEN TS13130-27：2005经分析仪器高效液相色谱法进行三聚氰胺迁移检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(9)经不少于14项的农药残留检测，检测百菌清、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲胺磷等检测结果均为符合。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(10)具有不低于220项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(11)用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1350小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(12)参照BS EN71-3：2019采用ICP-OES，IC-UV或LC-ICP-MS进行分析，可溶性三价铬、可溶性六价铬、可溶性铅、可溶性锑、可溶性钴等不少于19项重金属元素测试结果为未测出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(13)参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(14)参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(15)参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(16)依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能，包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(17)依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能，包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种的菌种,结果符合抗菌要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(18)根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(19)参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 3、柜体、柜门、抽屉采用采用≥1.0mm高强度镀锌钢板。 4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 ▲参照QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，满足垂直向下静载荷和功能检测标准。需提供由省级或省级以上权威检测机构出具的符合以上要求的导轨检测报告扫描件，并加盖生产厂家鲜章。 5、合页采用不锈钢防腐合页。 ▲合页技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件：1、金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 6、调整脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张
学生实验操作及学习区
1 | 学生实验台 | 尺寸：规格：≥1200×600×780mm 台面：采用≥12.7mm实芯理化板一体化成型，台面后方卡入学生桌铝型槽内，上脚设计固定耳朵与桌体固定。整体时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。采用12.7mm厚实芯理化板台面，且满足如下参数要求： ▲(1)通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(2)参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(3)通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(4)通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(5)用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(6)参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(7)具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(8)依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(9)依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(10)依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲(11)依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 桌腿：采用多材质组合结构，组合尺寸≥580*770，定制≥80*45*1.5mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型，上脚采用塑模一体成型，并用高强度内六角螺丝连接。 上腿规格：塑模一体成型，长≥580mm宽≥50mm高≥40mm。上腿左右脚设置一体化耳朵方便与台面固定、布局合理。 下腿规格：钢塑一体成型，长≥500mm宽≥45mm高≥672mm，壁厚≥1.5mm。下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，前后脚间距为≥330mm，前脚落地开口角度为≥40度，圆弧折弯外角度为≥60度。使支撑更加牢固，不易头重脚轻。 前横梁:采用≥40×35mm，壁厚≥1.2mm。 中横梁:采用凹槽式≥27.2×27.2mm，壁厚≥1.2mm, 利于横支撑件的固定。 后横梁：采用≥90×35mm，壁厚≥1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。 加强横支撑件：定制钢折弯件。材料均采用优质铝镁合金及椭圆钢管材料。 ▲铝材技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件： 1、金属电镀层抗盐雾试验：时间不低于36h，检测结果：锈点数：0点。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 书包斗: 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型；正面设有可悬挂凳子的圆形孔，底下做加强筋。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 28 | 张
2 | 椭圆形钢架圆凳 | 规格：≥Φ320*460mm 固定式椭圆形钢架结构4脚凳，①凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm 椭圆形无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 ②凳脚弧度：上部凳脚弧度≥66°，下部凳脚弧度≥24°，整体美观大方。③托盘：托盘厚度≥3mm，底托双层加厚，防止单层焊接时出现脱焊现象，增加整体的牢固度。④凳面材质：凳面直径≥320mm厚≥6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型,表面细纹咬花，防滑不发光 。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ⑤凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高≥3mm。⑥凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌不少于4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。⑦脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 。凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 56 | 张
控制系统
1 | 智能系统控制柜 | 规格：≥500*200*1000mm 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，急停控制系统1个，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质防爆高压机动软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 防爆进水高压机动软管：采用8.5MM优质PVC软管，两头定制平口内丝4分接头，内嵌防水垫片，耐磨耐老化，防爆结构，五层复合结构，轻便耐拉伸，耐压数据为BP220kgf/c㎡ 防爆排水高压机动软管：采用13MM优质PVC软管，两头定制平口内丝4分接头，内嵌防水垫片，耐磨耐老化，防爆结构，五层复合结构，轻便耐拉伸，耐压数据为BP160kgf/c㎡ (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 1 | 台
2 | 顶装智能控制平台 | 规格：触摸屏。 （1）控制工具：安卓系统电容触摸屏 （2）控制功能: 有线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：集中控制或分组控制摇臂的升起与降落 | 1 | 套
3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 | 1 | 套
4 | 控制系统 | A、密码登入模式 B、能使用能控制总电源关闭； C、使用能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。 D、使用同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能 | 1 | 项
5 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项
吊装式综合供给系统
1 | 吊装主体框架模块 | 采用标准模块化组成，≥1650*550*380mm为一组； 箱体模块化设计，模块主体内部承重结构采用优质工业级铝型材模具一次成型及合金板经CNC精加工成型组合拼装连接，便于安装。主体框架连接件为≥1.5mm冷轧板经CNC精加工成型，经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 8 | 组
2 | 主架舱体防尘检修板 | 规格：≥1200*110*380mm 整体采用PP改性材质模具一体成型，满足耐化学腐蚀、耐高温，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等要求。保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 16 | 组
3 | 主架舱体辅助防尘检修板 | 规格：≥225*110*380mm 整体采用PP改性材质模具一体成型，满足耐化学腐蚀、耐高温，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等要求。保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 32 | 组
4 | ABS主架舱体摇臂收纳底座 | 规格：≥825*550*150mm 整体采用PP改性材质模具一体成型，收纳摇臂系统模块。 | 16 | 组
5 | 智能摇臂升降系统 | 单体模式，接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，功能模块采用ABS模具一体注塑成型，形状为长方体上下弧形设计，功能模块安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压），可选配网络及上下水模块。系统自带保护功能，当系统在排水工作时，摇臂将不能摆动。带有电源、网络接口 、给水快速接口、排水快速接口。摇臂采用厚度≥1.5MM优质铝合金挤压成型。 | 15 | 个
6 | 集成功能模块 | 规格：≥410*360*120mm 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 15 | 套
7 | 双高低压组合电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 60 | 组
8 |  | 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术； 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 30 | 组
9 |  | 微电脑控制，采用液晶显示电源学生交直流电压 | 30 | 组
10 |  | 采用485网络模块接口 | 30 | 个
11 | 给排水模块 | 给排水采用高压高温软管，具有耐酸碱、防爆的特性，软管接头采用四分内丝铜接头，内带防漏水软垫片，进水总端口，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净； | 1 | 套
12 | 学生端给排水接口 | PVC材质，给排水接头采用美国进口,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 30 | 套
13 | 自动管理排水系统 | 当给水开关打开时，水槽水低位时，排水自动关闭，当排水管有水时并且达到自动抽水水位是，排水启动自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵不会自己启动。 | 1 | 套
14 | 塑钢多功能水槽柜 | 柜体规格≥500×600×1100mm， 柜体：ABS结构，采用卡槽式连接结构，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。塑料扣手与门板一体成型，防止人为破坏。合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。前后方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。内置式扬程水泵，新型环保增压水泵，不生锈，无铅无重金属，无毒无味，符合饮用水标准；电压，24V，功率，48W，流量，≥21L/min，高效节能，安装体积小；具有防水，防漏电，防腐蚀，防空转，自带止回阀功能。废水收集箱带水位监测功能。 ▲参照GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》满足以下4种重金属含量（限色漆）检测标准：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞。需提供由省级或省级以上权威检测机构出具的符合以上要求的水槽柜检测报告扫描件，并加盖生产厂家鲜章。 | 15 | 套
15 | 三联高低位龙头 | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 15 | 套
16 | 学生端管线收纳及滴水架综合装置 | 规格：≥500*280mm 滴水架：全钢结构，≥1.0mm冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理。 隐藏进水、排水管道功能及前排四列滴水架，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 | 15 | 套
17 | 智能双LED灯光照明装置 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥800*85mm，每盏配置LED灯不少于2根，模块配备两盏LED灯。四根LED灯带。每根≥15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用 | 16 | 组
18 | 电源供应线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线，不含网络布线。 | 1 | 项
19 | 智能控制系统线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 1 | 项
20 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项
21 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项
22 | 舱体封板 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 16 | 个
23 | 顶部辅件 | 采用标准螺纹杠及专业连接件、直角固定件等。 | 1 | 式
24 | 顶部支架 | 采用方管支架组合连接吊顶方式，吊装挂件等。 | 1 | 式
强弱电系统
1 | 护套电力电缆 | YJV 5×6 | 90 | 米
2 | 护套电力电缆 | YJV 3×6 | 90 | 米
3 | 护套软电缆 | RVV2*2.5 | 60 | 米
4 | 护套软电缆 | RVV3*2.5 | 60 | 米
5 | 控制线缆 | RVSP2×0.5 | 60 | 米
6 | 配电箱 | 定制 | 1 | 套
7 | PVC地板 | 2.0mm同质透心PVC地板，含自流平。 1、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷 2、依据GB/T 8626-2007标准，20s内焰尖高度≤150mm； 3、依据GB/T 11785-2005标准，临界辐射通量≧4.5kW/㎡； 4、依据GB/T 11785-2005标准，产烟量检测≤750%Xmin； 5、依据GB/T 20285-2006标准，烟气毒性等级检测达到Za1级； 6、依据GB/T 18204.2-2014标准，总挥发性有机物TVOC的释放量，：E1≤0.5mg/ m³； ▲7、依据GB/T 17657-2013标准，PVC地板耐化学腐蚀性能达到标准要求，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍5小时，样品无变化；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲8、依据GB/T 24128-2018标准，抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青梅、绳状青梅、出芽短梗霉、球毛壳在试验条件为28天时间，湿度905RH，温度28℃下，检测结果为1级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲9、依据GB/T21606-2008标准化学品急性经皮毒性试验，试验结果对SD大鼠的急性经皮LD50＞2000mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲10、依据GB/T21603-2008标准化学品急性经口毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性经口LD50＞500mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲11、依据GB/T21605-2008标准化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 80 | 平米
8 | 矿棉板吊顶 | 600*600 | 80 | 平米
9 | 平板灯 | 600*600 | 16 | 盏
10 | 技术服务费 |  | 1 | 项
序号 | 设备/材料名称 | 参数 | 数量 | 单位
生物准备室
1 | 准备台 | 尺寸：规格：≥3000×1200×780mm 台面：采用≥12.7mm实芯理化板一体化成型，四角倒圆角，前端倒R25圆角、后端倒R3圆角。整体时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：长≥580mm宽≥50mm高≥120mm，壁厚≥3.5mm。上腿左右脚设置压铸一体化耳朵方便与台面固定、布局合理。 下腿规格：长≥540mm宽≥50mm高≥120mm，壁厚≥3.5mm。设计中心点为支撑点符合等腰三角形原理，使支撑更加牢固，不易头重脚轻。 立柱：采用≥50×100mm，壁厚≥1.5mm。 前横梁:采用≥40×35mm，壁厚≥1.2mm。 中横梁:采用凹槽式≥27.2×27.2mm，壁厚≥1.2mm, 利于横支撑件的固定。 后横梁：采用≥90×35mm，壁厚≥1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。 加强横支撑件：采用≥35×18mm，壁厚≥1.2mm。 材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。▲参照GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》满足以下4种元素甲醛释放量或重金属含量检测标准：铅、镉、铬、汞。需提供由省级或省级以上权威检测机构出具的符合以上要求的环氧树脂粉末检测报告扫描件，并加盖生产厂家鲜章。 书包斗: 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型；正面设有可悬挂凳子的圆形孔，边缘壁厚≥5.8mm，前端碟边厚≥13mm，表面平整光滑，易于清洁，底部加设一体化经纬加强筋，防止变形弯曲。 可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 结构：台面为实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 | 1 | 张
2 | 塑钢多功能水槽柜（带滴水架） | 柜体规格≥500×600×1100mm， 结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、滴水架三部分；整体造型美观 滴水架：全钢结构，≥1.0mm冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理。 隐藏进水、排水管道功能及前排四列滴水架，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 柜体：卡槽式连接结构，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。塑料扣手与门板一体成型，防止人为破坏。合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。前后方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 水槽：水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，具有防溢出功能。 | 1 | 套
3 | 双层铝合金试剂架 | 规格：≥2200×300×700mm 1铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*100mm, 型材壁厚≥1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架≥2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架托架与立柱用四个≥8mm内六角螺丝内置铁片卡条固定，左右各一条，总共不少于4个固定点，以防止松动滑落。试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆与≥200mm*66mm*56mm塑料底座链接。底座4角分别用螺丝牢固固定于台面上，利于安装和维护。同时用4个同材质塑料粒子覆盖，防止生锈和整体的美观度。层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组
4 | 试剂架电源 | 试剂架专用220V交流电源带透明防尘盖。 | 3 | 个
5 | 供电系统 | ΦPVC20管 | 1 | 套
6 | 给排水系统 | 给水管：Φ25mm PP-R热熔管。 排水管：Φ75mm PVC塑料管。 | 1 | 套
7 | PVC地板 | 2.0mm同质透心PVC地板，含自流平。 1、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷 2、依据GB/T 8626-2007标准，20s内焰尖高度≤150mm； 3、依据GB/T 11785-2005标准，临界辐射通量≧4.5kW/㎡； 4、依据GB/T 11785-2005标准，产烟量检测≤750%Xmin； 5、依据GB/T 20285-2006标准，烟气毒性等级检测达到Za1级； 6、依据GB/T 18204.2-2014标准，总挥发性有机物TVOC的释放量，：E1≤0.5mg/ m³； ▲7、依据GB/T 17657-2013标准，PVC地板耐化学腐蚀性能达到标准要求，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍5小时，样品无变化；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲8、依据GB/T 24128-2018标准，抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青梅、绳状青梅、出芽短梗霉、球毛壳在试验条件为28天时间，湿度905RH，温度28℃下，检测结果为1级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲9、依据GB/T21606-2008标准化学品急性经皮毒性试验，试验结果对SD大鼠的急性经皮LD50＞2000mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲10、依据GB/T21603-2008标准化学品急性经口毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性经口LD50＞500mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲11、依据GB/T21605-2008标准化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 32 | 平米
8 | 矿棉板吊顶 | 600*600 | 32 | 平米
9 | 平板灯 | 600*600 | 3 | 盏
序号 | 设备/材料名称 | 参数 | 数量 | 单位
化学准备室
1 | 准备台 | 尺寸：规格：≥3000×1200×780mm 台面：采用≥12.7mm实芯理化板一体化成型，四角倒圆角，前端倒R25圆角、后端倒R3圆角。整体时尚美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 上腿规格：长≥580mm宽≥50mm高≥120mm，壁厚≥3.5mm。上腿左右脚设置压铸一体化耳朵方便与台面固定、布局合理。 下腿规格：长≥540mm宽≥50mm高≥120mm，壁厚≥3.5mm。设计中心点为支撑点符合等腰三角形原理，使支撑更加牢固，不易头重脚轻。 立柱：采用≥50×100mm，壁厚≥1.5mm。 前横梁:采用≥40×35mm，壁厚≥1.2mm。 中横梁:采用凹槽式≥27.2×27.2mm，壁厚≥1.2mm, 利于横支撑件的固定。 后横梁：采用≥90×35mm，壁厚≥1.2mm，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥35mm，可防止台面物体向后滑落、实验用水溢出。 加强横支撑件：采用≥35×18mm，壁厚≥1.2mm。 材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。▲参照GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》满足以下4种元素甲醛释放量或重金属含量检测标准：铅、镉、铬、汞。需提供由省级或省级以上权威检测机构出具的符合以上要求的环氧树脂粉末检测报告扫描件，并加盖生产厂家鲜章。 书包斗: 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型；正面设有可悬挂凳子的圆形孔，边缘壁厚≥5.8mm，前端碟边厚≥13mm，表面平整光滑，易于清洁，底部加设一体化经纬加强筋，防止变形弯曲。 可调脚：高强度可调脚，采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 结构：台面为实芯理化板一体化成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。 | 1 | 张
2 | 翻盖式水槽柜 | 规格：≥450×600×850/1280mm， 1.水槽：水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，具有防溢出功能。水槽前沿高度低于两侧及后部≥40mm。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。 2.柜体：采用1.2mm（±0.1）优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱； 3.柜门：柜门采用1.4mm（±0.1）优质镀锌钢板制作，柜门圆弧设计。柜门采用磁性依附设计，开光门方便，外观无拉手，简洁、大方 4.水槽底座：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 6.水龙头：1、主体材质为加厚铜管。2、双联水龙头其中一个在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同仪器对使用高度的要求。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求。3、实验室龙头采用立式安装，可与滴水架一起折叠，保证实验室的整洁美观。 技术要求满足： ▲（1）参照GB 18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》或同类别标准，满足以下8种迁移元素检测标准：钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑。投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲（2）紫外老化试验：试验时间不得小于30h，外观无明显变化。 投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 1 | 套
3 | 通风橱 (全钢结构) | 规格：≥1200×850×2350mm 整体结构：通风柜框架为≥1.2mm厚优质冷轧钢板，柜体外侧为≥1.0mm厚优质冷轧钢板,外经(所有钢质件表面静电粉体喷涂,处理工艺如下:热水除油—冷水清洗—除锈—清洗—预处理—酸洗—热磷化—酸洗—热钝化—喷粉—固化。成品后表面光滑、无折叠、无裂缝、无分层、无搭焊。)去指磷化后静电粉沫喷涂，单面漆膜厚度大于0.2mm.。柜体内设一层活动隔板，设有高低调整扣，可任意调整隔板高度，且承重大于150kg/m2，柜体后背板可拆。 通风柜上部： 控制面板：额定工作电压：95~240V AC,50/60HZ 工作温度：0~40°C 存储温度：-10~50摄氏度。 工作湿度：5%~90%RH不凝结。 开孔尺寸：≥15cm(长）X 6.5cm(宽） 外尺寸：≥17.2cm(长）X 8.6cm(宽） X 5.4cm(厚） 控制内容：风机，照明，备用。 推拉视窗：可调视窗为5mm厚防爆玻璃，无段平衡式升降，可悬停于任意位置，开启高度大于740mm。其配重采用后配重形式，增大柜内使用空间。 内衬、导流板材质：≥5mm厚抗倍特理化板，全非金属结构，无任何外露金属配件。导流板三段可拆式，第二块导流板位置。 台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25mm厚，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、不吸水、防火抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。（可选颜色：黑色、绿色） 水杯：采用实验室专用PP材料一体成型，整体耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，牢固可靠。 水嘴：采用实验室专用单联水嘴，90度瓷质阀芯，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 储物柜：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。柜体及框架采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，柜体内设一层活动隔板，设有高低调整扣，可任意调整隔板高度，且承重大于150kg/m2，隔板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，外经去脂磷化后静电粉沫喷涂，厚度大于0.2mm，实验柜底板为整片式设计，柜体后背板可拆。 上下水系统：上下水系统设在储物柜后部。 | 1 | 个
4 | 双层铝合金试剂架 | 规格：≥2200×300×700mm 1铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：≥42mm*100mm, 型材壁厚≥1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架≥2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架托架与立柱用四个≥8mm内六角螺丝内置铁片卡条固定，左右各一条，总共不少于4个固定点，以防止松动滑落。试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆与≥200mm*66mm*56mm塑料底座链接。底座4角分别用螺丝牢固固定于台面上，利于安装和维护。同时用4个同材质塑料粒子覆盖，防止生锈和整体的美观度。层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组
5 | 试剂架电源 | 试剂架专用220V交流电源带透明防尘盖。 | 3 | 个
6 | 通风系统 | 通风管道：采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 | 1 | 套
7 | 供电系统 | ΦPVC20管 | 1 | 套
8 | 给排水系统 | 给水管：Φ25mm PP-R热熔管。 排水管：Φ75mm PVC塑料管。 | 1 | 套
9 | PVC地板 | 2.0mm同质透心PVC地板，含自流平。 1、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷 2、依据GB/T 8626-2007标准，20s内焰尖高度≤150mm； 3、依据GB/T 11785-2005标准，临界辐射通量≧4.5kW/㎡； 4、依据GB/T 11785-2005标准，产烟量检测≤750%Xmin； 5、依据GB/T 20285-2006标准，烟气毒性等级检测达到Za1级； 6、依据GB/T 18204.2-2014标准，总挥发性有机物TVOC的释放量，：E1≤0.5mg/ m³； ▲7、依据GB/T 17657-2013标准，PVC地板耐化学腐蚀性能达到标准要求，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍5小时，样品无变化；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲8、依据GB/T 24128-2018标准，抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青梅、绳状青梅、出芽短梗霉、球毛壳在试验条件为28天时间，湿度905RH，温度28℃下，检测结果为1级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲9、依据GB/T21606-2008标准化学品急性经皮毒性试验，试验结果对SD大鼠的急性经皮LD50＞2000mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲10、依据GB/T21603-2008标准化学品急性经口毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性经口LD50＞500mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲11、依据GB/T21605-2008标准化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 32 | 平米
10 | 矿棉板吊顶 | 600*600 | 32 | 平米
11 | 平板灯 | 600*600 | 3 | 盏
序号 | 设备/材料名称 | 参数 | 数量 | 单位
化学危化品储存室
1 | 毒品柜（易燃易爆） | 规格：≥1800*900*450mm 1、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的绝缘层； 2、厚度≥1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； 3、液晶电子密码锁，双锁控制，双人管理，安全性能更高； 4、≥50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 5、符合国家标准的警示标签显而易见； 6、装设有防闭火装置的双透气孔； 7、独有的防溢漏式层板可上下调节； 8、无缝钢琴式铰链，经久耐用； 9、柜子内外喷涂有耐腐无铅环氧树脂漆； 10、柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 | 1 | 个
2 | 毒品柜（轻微腐蚀） | 1.尺寸：≥1840mm*900mm*510mm；门类型：双开门 2.易燃品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置≥130*130*mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有不少于四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有部少于2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有部少于3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.5mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有≥φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速≥2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:≥40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：配备符合GA/T 73《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3。 12.电源：符合GB 10409-2001中5.5的要求。 13.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用≥Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 14.产品应符合EN 14470-1:2004标准。 15.配备接地装置实现完全接地。 16.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 17.产品标准经质量技术监督局备案（标准号：Q/320205 XBBP01-2015），所有产品均依照标准规范生产。 | 1 | 个
3 | PP酸碱柜 | 规格：≥1090*460*1650mm 1、采用PP（聚丙烯）材料，具有十年以上的使用寿命。 2、配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁。 3、为提高操作安全度，化学品柜还可以使用挂锁提供额外的防护。 4、柜门根据需要可定制为左开门或右开门，各种大小尺寸双门或单门式样均可订做。 5、醒目的腐蚀性化学品标志。 6、可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等，保护操作者及周围人群安全。 | 1 | 个
4 | 仪器小推车 | 规格：≥800*500*1000mm 全钢结构 1.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经烤漆处理；整体结构设计合理，采用不少于三层托盘、后方设计部少于两层单门储物柜； 2.门板：采用钢板折弯成型隐藏式拉手，设计磁吸功能； 3.拉手：全钢U型拉手； 4.合页：采用高光泽的304#不锈钢合页； 5.国标万向滑轮。 | 1 | 个
5 | 通风系统 | 采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 项
6 | PVC地板 | 2.0mm同质透心PVC地板，含自流平。 1、外观质量：色泽均匀，无明显色差，无裂痕，分层等缺陷 2、依据GB/T 8626-2007标准，20s内焰尖高度≤150mm； 3、依据GB/T 11785-2005标准，临界辐射通量≧4.5kW/㎡； 4、依据GB/T 11785-2005标准，产烟量检测≤750%Xmin； 5、依据GB/T 20285-2006标准，烟气毒性等级检测达到Za1级； 6、依据GB/T 18204.2-2014标准，总挥发性有机物TVOC的释放量，：E1≤0.5mg/ m³； ▲7、依据GB/T 17657-2013标准，PVC地板耐化学腐蚀性能达到标准要求，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍5小时，样品无变化；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲8、依据GB/T 24128-2018标准，抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青梅、绳状青梅、出芽短梗霉、球毛壳在试验条件为28天时间，湿度905RH，温度28℃下，检测结果为1级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲9、依据GB/T21606-2008标准化学品急性经皮毒性试验，试验结果对SD大鼠的急性经皮LD50＞2000mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲10、依据GB/T21603-2008标准化学品急性经口毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性经口LD50＞500mg/kg。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 ▲11、依据GB/T21605-2008标准化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级；投标时需提供第三方权威部门出具的符合以上要求的检测合格报告复印件，并加盖生产厂家公章。 | 32 | 平米
7 | 矿棉板吊顶 | 600*600 | 32 | 平米
8 | 平板灯 | 600*600 | 4 | 盏