| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
|  | 提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准。 |
|  | 投标人必须提供该球管制造商授权书或者该球管从制造商到投标人所有的合法购买合同。 |
|  | 阳极热容量：5.0MJ |
|  | 管套热容量要求不小于7.7MJ |
|  | 焦点数量：≥两个 |
|  | 焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm |
|  | 焦点功率要求最大≥72KW |
|  | 120KV时最大毫安输出不低于600mA |
|  | 管套出线窗口FOV（Field of View）尺寸：40mm |
|  | 支持0.35秒每圈的高速旋转 |
|  | 球管拥有ASiR芯片，并提供接口，以支持小宝石CT的ASiR技术 |
|  | 球管最大额定电压≥140KV |
|  | 阳极靶面角度：7度 |
|  | 投标人或投标代理商在我省有长期稳定的服务机构 |
|  | 投标人或投标代理商省内服务机构需配备有至少两名全职的、原CT厂家认证的工程师，需提供厂家颁发的有效资质证明 |
|  | 投标人或投标代理商经营范围必须要包含有CT整机的维修 |
|  | 提供经年检有效地营业执照 |
|  | 提供球管与CT整机匹配的SFDA认证报告 |
|  | 投标人或投标代理商需具备并提供医疗器械维修ISO9001及ISO13485认证证书 |
|  | 提供CT原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，提前预知CT整机及球管的问题，帮医院提早做计划，无计划外停机。需提供相关文件或以往案例以证明投标厂家具有此能力 |
|  | 提供基于宽带接入的、可动态远程监测标的设备温湿度实时曲线的软件及硬件,具备对标的设备的电气环境进行24小时实时监测能力 |
|  | 显示标的设备的24小时实时动态的球管异常打火次数，球管使用量等，需提供相关证明 |
|  | 提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。 |
|  | 合计： （元） |