参数汇总

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打码机 | 1 | 台 |
| 2 | KAP测量设备 | 1 | 台 |
| 3 | 牙科CRCT模体 | 1 | 台 |
| 4 | Xy辐射检测仪 | 1 | 台 |
| 5 | 气相色谱仪 | 1 | 台 |
| 6 | 电子血压计(体检） | 10 | 台 |
| 7 | 电子血压计(临床） | 6 | 台 |
| 8 | X线胶片观察灯 | 2 | 台 |
| 9 | 制氧机 | 20 | 台 |
| 10 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 |
| 11 | 防爆个体空气采样器 | 10 | 台 |
| 12 | 防爆个体恒流空气 | 10 | 台 |
| 13 | 防爆粉尘采样器 | 10 | 台 |
| 14 | 防爆双路恒流空气采样器 | 10 | 台 |
| 15 | 防爆个体噪声剂量计 | 15 | 台 |
| 16 | 复合式多气体检测仪 | 1 | 台 |
| 17 | 一氧化碳检测仪 | 2 | 台 |

一、打码机

一、技术要求

- 分辨率：203×203dpi

- 打印方式：热敏和热转印

- 打印速度：4ips(101.6mm/s)

- 最大打印宽度：4.25”(108mm)

- 最大打印长度：157”(4000mm)

- 介质宽度：最大110mm,最小25mm

- 介质厚度：0.08-0.18mm(0.003-0.007”),包括底纸厚度

- 最大外径：最大4"(102mm)

- 卷芯直径：最小1”(25.4mm)

- 配套条码纸：水银、防水、防磨、规格尺寸不大于配套剂量盒

- 配套色带；300米

- 条码枪不少于； 一维码、二维码

- 光源：影像

- 扫描介质：纸质，屏幕，薄膜

- 扫描精度：5mil

- 抗震能力：1-1.5M

- KAP测量设备

- 一、主要技术参数：

- 1.电离室尺寸：147X147mm

- 2.数字分辨力：0.01μGym²

- 3.测量范围：6-2220000μGym²/min

- 4.时间分辨力：Ims

- 5.线质范围：40-150kV

- 6.探测单元电源：供电器可运行24小时

- 7.气压：80-106kPa

- 8.温度：10-40℃

- 9.空气湿度：10-80%(最大20g/m²)

- 二、配置清单：

- 1.KAP剂量面积乘积仪1个

- 2.电源适配器1套

- 3.便携箱1个

- 牙科CRCT模体

一、主要技术参数：

1、模体主体，由直径为16cm的PMMA圆柱体组成，包含8个模块，每种模块高度20mm,具备不同检测功能。8个模块分别是：高对比度分辨力模块1块、低对比度分辨力模块2块、均匀性模块1块、测距误差模块1块、层厚模块1块、像素密度/对比度噪声模块1块、射线硬化伪影模块1块。

★2、其中5块检测模块为三角形模块，可以根据检测需要放置不同模块在PMMA圆盘模块中使用，这种小巧简便的结构可以在检测不同位置时实现最小的FOV。

3、高对比度分辨力模块：包含两个方向的线对，在横断面、冠状面和矢状面中线对数为1.0,1.7,2.0,2.5,2.8,4.0,5.0LP/mm。

★4、低对比度分辨力模块：材质：聚甲醛树脂(DELRIN),低密度聚乙烯(LDPE),铝，PTFE,空气和PMMA等效水。在横断面上的直径分别为：1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0mm。

5、均匀性模块： 一块均质PMMA板，直径：16cm,高度为20mm的PMMA。

6、测距模块： 一块均质PMMA板，在5块检测模块下面，包含2mm直径，3mm深的孔，呈10mm间隔均匀倾斜矩阵排列。能提供横断面上150 mm的距离指示。

★7、层厚检测模块：模块20mm厚，嵌有两对铝斜梯，并在方形顶点区域嵌入空的插入棒和定位标记，用于层厚和几何结构细节评估和激光定位校准。

8、像素密度检测/对比度噪声模块：10mm插入棒，材质：铝，PTFE,聚甲醛树脂(DELRN),低密度聚乙烯(LDPE),空气和PMMA等效水，用于像素强度/HU值的检测。叠加5个20mm直径的对比噪声比圆盘，材质；铝，PTFE,聚甲醛树脂(DELRIN),低密度聚乙烯(LDPE),空气。

9、射线硬化伪影模块：3根5.0mm直径的钛(Ti)插入棒嵌在PMMA基底中验证金属伪影，包含2个函数检测模块：线性分布函数(LSF)-PTFE/PMMA接口和点分布函数(PSF)-在空气中含有0.25mm不锈钢金属丝。

10、模体外围表面边缘带有定位槽，辅助定位。

11、带有水平仪的支架可以根据检测位置需要准确定位模体。

二、配置清单：
1.高对比度分辨力模块1块

2.低对比度分辨力模块2块

3.均匀性模块1块

4.测距模块1块

5.层厚模块1块

6.像素密度检测/对比度噪声模块1块

7.射线硬化伪影模块1块

8.三脚架1个

9.便携箱1个

四、Xy辐射检测仪

- 一、配置清单：

- 1.辐射巡检仪1台

- 2.电源适配器和插头1套

- 3.5m USB电缆1根

- 便携包1个

- 二、性能指标

- ★1.测量X、γ、a、β射线

- ★2.融合半导体和盖革米勒两种探测器，能涵盖较大能量响应范围，保证高线性度，高灵敏度和短响应时间。

- 3.自动切换：在低剂量率时使用盖革米勒探测器，在高剂量率时半导体探测器。

- 4.显示：240x400像素彩色LCD,阳光下可读，背光

- 5.剂量率率报警：75dB(A)@30 cm(12 inches)

- 6.大气压力：70-107kPa,海拔高达3000m(10000 f)

- 7.电池：内置可充电锂离子电池，2550mAh,寿命100小时

- 8.数据存储：储存4000组测量值，以及10天的剂量率记录，1s分辨率

- 9.空气比释动能Kair

- 9.1量程：0μGy/h-1Gy/h(0μR/h-114 R/h)

- 9.2剂量率分辨率：0.01μGy/h(1μR/h)或3位

- 9.3剂量分辨率：0.1 nGy,(0.01μR)或3位

- ★9.4能量量程：30 keV-7 MeV

- 9.5 X射最小脉冲长度：5ms@T<30℃(86F)

- 10.周围剂量当量H★(10

- ★10.1量程：0μSv/h-1Sv/h(0μrem/h-100 rem/h)

- 10.2剂量率值分辨率：0.01μSv/h(l μrem/h)或3位

- 10.3剂量分辨率：0.1 nSv(0.01 μrem)或3位

- ★10.4能量量程：16 keV-7 MeV

- 10.5X射线最小脉冲长度：5ms@T<30℃(86°F)

- 11.表面污染：计数(a、β、γ)

- 11.1探测器类型：盖革米勒

- 11.2窗口：云母，1.5-2 mg/cm2

- 11.3敏感区：15.55cm2,79%开放式钢网后

- 11.4量程：0 cps-20 kcps(0 cpm-1.2 Mcpm)

- ★11.5计数率分辨率：0.1 cps(1 cpm)或3位

- 11.6计数分辨率：1字或3位

- 五、气相色谱仪

主要用途： 工作场所空气有毒物质氯甲烷、六氟化硫等测定

一、关键技术点：

(1) 高灵敏度FID检测器，可以测ppb级别物质。

(2) 热导检测器，平衡快开机5min即可测样、响应高，可测ppm级别物质。

(3) 采用惰性镀膜化管路，无吸附，耐用。

(4) 所有气流全部采用电子流量控制 (EPC),操作简便，数据重复性好。

- 二、设备参数

- 1.工作条件：

- 1.1工作环境温度：5～40℃

- 1.2工作环境湿度：5%~95%

- 1.3工作电压：220V±10%50Hz

- 2.柱温箱参数

- 2.1操作温度范围：高于室温+4℃~450℃;

- ★2.2可设定程序升温：≥ 30阶31平台(省级计量报告)

- 2.3温度控制精度：≤0.01℃

- ★2.4可设定最高升温速率：≥120℃/min(以0 . 01℃/min增加)(软件截图证明)

- 2.5 柱箱冷却降温(22℃室温):从450℃降到50℃小于360s

- 2.6最长一次方法运行时间：999.99min

- 3.进样阀

- 3.1最高使用温度180℃

- 3.2最高使用压力：150psi

- 3.3进气口交叉泄漏率(在最大压力情况下):9.0*10- 9 atm - cc/sec(氦气检漏)

- ★3.4 驱动方式：气动驱动

- 4检测器参数：

- 4.1最多可搭载3个独立控温的检测器

- 4.2所有检测器均包括为电子流量控制模块

- 4.3可选配检测器：FID、u-TCD、u-ECD、FPD、NPD、PDHID、M S等

- 4.4氢火焰离子化检测器(FID)

- 4.4.1高精度电子流量/压力控制

- 4.4.2适配与填充柱和毛细管柱

- 4.4.3最高使用温度450℃

- ★4.4.4最小检出限≤1.5pg C/s(正十六烷)(计量报告证明)

- 4.4.5基线漂移(30min)≤3*10-13A

- 4.4.6基线噪声≤5*10- 14A

- 4.4.7动态线性范围≥107

- 4.4.8数据采集频率：最高500Hz

- ★4.5 热导检测器( T C D )

- 4.5.1高精度电子流量/压力控制

- 4.5.2适配与填充柱和毛细管柱

- 4.5.3最高使用温度350°C

- 4.5.4检测限≤1500pg/ml(苯- 甲苯)

- 4.5.5灵敏度≥50000mV · mL/mg(苯- 甲苯)

- 4.5.6基线漂移(30 min)≤0 . 2mV

- 4.5.7基线噪声≤0.1mV

- 4.5.8动态线性范围≥105

- 4.5.9数据采集频率：最高500Hz

- 4.5.10独特的流体切换设计(单丝微池),从启动开关后快速达到平衡(5min以内),低漂移(软件截图证明)

- 色谱工作站:

- 5.1支持Windows7/10,32位图形化用户界面(包含用户助手等功能)

- 5.2可快速对前后进样口、前后检测器、柱温箱升温程序、色谱柱条件以及阀事件等各项参数进行设置

- 5.3 具有双击自动识别色谱保留时间、多谱图对比重复性分析自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告等强大应用功能

- 5.4峰积分处理功能，定性功能(支持多相对保留时间，分组),定量功能(面积百分比法、校正面积百分比法、内标法、外标法、标准添加法、指数计算、手动输入系数),校准点数及级别数，手动制作工作曲线功能，色谱柱性能计算，数据比较功能

- 5.5 10种以上的报告项目(样品信息。环境设定、方法、色谱图、峰表、校准曲线、分组结果、图表、文本等),用户可自定义编排，预览功能。

- 5.6 GC自动停止/自动启动，系统确认(GC自诊断),功能，状态记录功能

- 5.7GLP/GMP相关，审计追踪功能，软件有效性，安全保密功能

- 5.8独特的“快照”功能，可以使用户在线得到分析结果而无需等到采集结

- 5.9中英文可选

- 6数据通讯：先进的以太网(LAN),远程启动运行开始/结束

- 三、配置明细：

- 1气相色谱仪主机1台

- 2色谱软件1套

- 3 FID氢火焰离子化检测器1套

- 4 TCD单丝微池热导检测器1套

- 5 全自动六通阀2个

- 6安装工具包1个

- 7 PH300氢气发生器1台

- 8 PA2000空气发生器1台

- 9 电脑工作站1台

- 10 打印机1台

- 11 PQ色谱柱，1/8,2m1支

- 12 硅胶柱，1/8,1m1支

- 13 DNP色谱柱，1/8,2m1支

- 14 标准气体1瓶

- 六、电子血压计(体检)

一、技术参数：

1.显示方法：数字式显示方式

2.加压方式：智能自动加压

3.测量范围：压力0-299mmHg(0-39.9kpa)

4.本体重量：约1500g(不含电池)

5.外形尺寸：长230mmX宽228mmX高217mm

6.测量臂周：170mm-320mm

- 二、配置明细：

1.  电源适配器

2.  5号干电池4节

- 3. 使用说明书

- 4. 合格证

- 5. EMC技术资料

- 七、电子血压计(临床)

一.技术参数

- 脉搏数：40-200次/min

- 显示方式：LCD数字显示

- 设备运行方式：连续运行

- 测量方式：上臂式

- 记忆组数：50组记忆

- 测量方式：示波测定法

- 加压方式：压力泵自动加压

- 适合臂围：22cm-32cm

- 压力测量范围：0-280mmHg(0-37.3kPa)

- 精度：压力±3mmHg以内±5%

- 外形尺寸：120.5mm*100mm*69.3mm（参考值）

- 二、配置明细：

臂带、4节7号干电池，合格证、说明书、收纳包、电源适配器

- 八、X线胶片观察灯

一、技术要求：

1.平均亮度≥4000cd/m²

2.平均照度≥13000lux

3.适应胶片类型：模拟、数字、乳腺X线胶片

4.产品厚度≥10cm

5.规格：1-12联

6.灯管规格：LED灯珠

九、制氧机
一、主要技术参数

1、最大推荐流量：5L/min

2、出口标称压力为零和7kPa时的流量范围：0.5~5L/min

3、在最大推荐流量时，施加7kPa的背压，流量变化：±10%以内

4、出口标称压力为零时的氧浓度(在初始开机15min内，达到规定的浓度水平):最大推荐氧流量5L/min时，氧浓度≥90%

5、输出压力：40kPa~70kPa

6、压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa

7、噪声：≤60dB(A)

8、雾化率：≥0.1mL/min

9、工作电源范围：AC220V±22V,50Hz±1Hz;额定电源：~220V,50Hz

10、输入功率：500VA

11、净重：17.5kg

12、外形尺寸40×30×55(cm)

13、海拔高度：海平面至1828米时不会降低氧浓度，从1828米至4000米时效率低于90%。

14、安全系统：

14.1电流过载或连线松脱，报警停机；

14.2压缩机高温，报警停机；

14.3压力、循环故障，报警停机；压缩机故障，报警停机；低氧浓度，报警；15、最短工作时间：不得低于15分钟；

- 电气分类：Ⅱ类设备，BF型应用部分；

- 工作制：连续运行；

- 防进液等级：IPX0；

- 正常工作条件(含氧浓度状态指示器):

- 19.1环境温度范围：10℃~40℃；

- 19.2相对湿度范围：30%~75%;

- 19.3大气压力范围：860hPa~1060hPa;当贮运温度低于5℃时，使用前应将设备在正常工作温度环，境中放置四小时以上；

- 氧气输出口温度：≤46℃；建议：吸氧管长度不得超过15.2米且不能折瘪。21、贮存和运输环境：环境温度范围： -20℃~+55℃;相对湿度范围：10%~93%,且无冷凝现象；大气压力范围：700hPa~1060hPa;制氧机应贮存在无强烈日光、无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震和倒置横卧；

- 22、设备类型：非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)

二、配置清单

1、制氧机1台

2、产品使用及技术说明书1份

3、熔丝管(T5AL250V,①5*20)2只

4、鼻氧管1根

5、 一级过滤网1件

6、二级过滤毛毡1件

7、雾化组件1套

8、遥控器(赠品)1只

- 十、原子吸收分光光度计

分光系统

★1、波长范围：185-910nm。

- 单色器：消象差C-T型单色器。

- 光栅刻线：1800条/mm。

- 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动可选。

- 自动控制波长扫描，自动寻峰。

- 波长准确度：±0.15nm。

- 波长重复性：≤0.05nm。

- 基线漂移：±0.002A/30min(静态)。

光源系统

★9、≥6灯自动旋转灯架，1灯工作，1灯预热，全自动调节，自动调入优化的工作参数及分析条件。

火焰分析

10、自动点火功能

11、自动设置燃气流量，选择元素分析最佳助燃比。

★12、特征浓度(Cu):Cu<0.02μg/mL/1/%(空气-乙炔法、空气-液化石油气);Ba<0.15μg/mL/1/%(笑气-乙炔法)。

★13、检出限(Cu):Cu<0.004ug/mL(空气-乙炔法、空气-液化石油气)。

★14、燃烧器：100mm单缝金属钛燃烧器用于空气-乙炔火焰；50mm单缝金属钛燃烧器用于笑气-乙炔火焰；100mm三缝金属钛燃烧器用于空气-液化石油气火焰。

15、雾化器：高效玻璃雾化器，选配金属耐酸雾化器。

16、雾化室：耐腐蚀材料，防爆塞设计雾化室。

17、位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动调节。

★18、精密度：Cu<0.6%(空气-乙炔法);Ba<1.0%(笑气-乙炔法);Cu<1.0%(空气-液化石油气法)。

★19、可支持空气—乙炔、空气—液化石油气、笑气-乙炔三种火焰原子化模式，自动切换，无需额外增加气体切换附件，提供更多选择，方便用户使用。

石墨炉分析

20、检出限(Cd):≤0.4×10-12 g

21、精密度：Cu<2.0%,Cd<2.0%

★22、石墨管加热方式：先进的石墨炉纵向加热方式；温度范围：室温～3000℃;升温速率：不小于2000℃/s

23、加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式，原子化阶段采用光控最大功率方式。

24、升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温

25、控温精度：<1%

26、切换方式：石墨炉/火焰原子化器自动切换

★安全保护：

- 空气—乙炔、空气—液化石油气、笑气-乙炔三种火焰燃烧头自动识别，充分保障操作者的使用安全。

- 火焰监视器可随时监测火焰变化，意外熄火时，仪器会自动关闭乙炔流量并提示报警；

- 具有燃气泄漏报警装置，当燃气发生泄漏时，仪器自动报警。

- 具有断电保护功能；

- 具有废液液位检测功能；

- 具有压力保护功能；

- 33、具有紧急开关，当发生意外情况时，只需按紧急开关，仪器自动切断全部气路。

数据处理：

- 34、测量方式：火焰吸收法、火焰发射法、石墨炉法、氢化物发生一原子吸收法；35、读出方式：连续、峰高、峰面积值；

- 36、浓度计算方式：标准曲线法、标准添加法、内插法；

- 37、结果打印：参数打印、数据结果打印、图形打印；

- 38、通讯方式：USB和R232接口，支持远程数据传输功能，方便实验室管理；39、其它：具有空白校正功能、灵敏度校正功能、质量控制功能、可设定小数位

数

背景校正

40、背景校正方式：氘灯与自吸校正背景

★41、背景校正能力：氘灯>55倍/1Abs、自吸>60倍/1Abs

其它

★42、具有全自动顺序测量功能，最多能支持8种元素的全自动顺序测量。

★43、通过CE认证

配置要求：

- 原子吸收分光光度计(火焰+石墨炉)主机1台；

- 原子吸收分光光度计操作软件1套；

- 自动控温冷却循环水装置1套；

- 石墨炉自动进样器1套；

- 元素灯：汞、镉、锰、铜各一支；

- 品牌电脑(带232串口)1台；

- 品牌打印机1台

- 十一、防爆个体空气采样器
技术参数

1采样流量：500-5000ml/min;

2分辨率：1ml/min;准确度：优于±5%;

3续航时间：>30小时；

4充电时间：≤6小时；

5充电方式：TYPE-C充电口

6数据储存：具有事件记录功能，存储数据不小于200组，支持数据下载或打印；

7温度显示：   (-20~60)℃

8大气压显示：   (70~110)kPa;

9自动校准：开放的校正权限，用户可对采样流量进行自主校正；

10整机防滑、采样嘴防摔：内嵌式防摔气嘴设计避免进气嘴摔断；

11数字恒流：采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等

12标体，实体显示：具有标况、实际体积自动换算功能；

13采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样

14负载能力：>25KPa;仪器噪声：≤60dB(A)

★15本安Ⅱ类防爆标志：不低于Exia IICT4Ga;

16多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所及煤矿井防爆功能；

17授权操作功能，操作员可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效。

- 十二、防爆个体恒流空气
技术参数
1采样流量：20-600ml/min;

2分辨率：1ml/min;准确度：优于±5%

3续航时间；>30小时；

4充电时间：≤6小时；

5充电方式：TYPE-C

★6数据储存：具有事件记录功能，存储数据不小于200组支持数据下载或打印

7温度显示：(-20~60)℃

8大气压显示：(70~110)kPa

9自动校准：开放的校正权限，用户可对采样流量进行自主校正；

10整机防滑、采样嘴防摔：内嵌式防摔气嘴设计避免进气嘴摔断

11数字恒流：采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等。

12标体，实体显示：具有标况、实际体积自动换算功能；

13采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样；

14负载能力：>25KPa;仪器噪声：≤60dB(A)

★15防爆标志：不低于Exia IICT4Ga;

16多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所防爆功能

17授权操作功能，操作员可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效。

十三、防爆粉尘采样器

技术参数

1采样流量：3-30L/min;分辨率：0.01L/min;

2准确度：优于±5%;

3整机续航时长：≥6小时；

4充电时间：≤4小时；

5温度显示：   (-20~60)℃

6大气压显示：   (70~110)kPa;

7具有标况体积自动换算功能；

★8历史查询功能；

9数字恒压恒流：无刷真空泵机，采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等。

10自动校准：开放的校正权限，用户可对采样流量进行自主校正；

11多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所及煤矿井下防爆功能

12采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样；

13负载能力：>20Kpa,仪器噪声：≤60dB(A);

14可编程快速采样：可以设置编程10组采样方式，开机时点击快捷键，可以选择之前编辑好的采样数据，以便快速采样，提高效率减轻劳动强度：

15授权操作功能，操作员可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效。

★16防爆标志：本安Ⅱ类防爆标志：不低于Exia IICT4Ga;

十四、防爆双路恒流空气采样器

技术参数
1.采样流量：50-2000ml/min;分辨率：1ml/min;

2.采样通道：单屏控制两路

3.准确度：优于±5%;

4.双路同时续航时间：≥10小时

5.充电时间：≤8小时；

6.数字恒流：是；

7.校准：开放式校准适配任何流量校准仪；

8.数据储存：具有事件记录功能，存储数据不小于100组，

9.标况体积自动换算：有；

10.定时、定容、循环采样：有；

11.防爆等级：EXia IIB T4 Ga

十五、防爆个体噪声剂量计

主要性能指标

1.传声器前置放大器组合：预极化1/2”自由场型测试电容传声器，整机标称灵敏度级为-51.0 dB

2.测量范围(1kHz时):

—声压级测量范围：60 dBA-140 dBA;

峰值C声级测量范围：70 dB-143 dB;

—声暴露测量范围：0.01Pa2h到99.99 Pa2h;

——噪声剂量测量范围：0%到9999%。

3.频率范围：20 Hz～12.5 kHz。

4.频率计权：A、C、Z。

5.时间计权：F、S、I、Peak。

6.积分时间：10s～16 h。

7.检波特性：真有效值数字检波。

8.符合标准：

——O/AQV 0017—2020

—GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017

9.测量指标：

Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Lex,8h、DOSE、LCpeak、NLpeak>120、NLpeak>130、NLpeak>140等

—DOSE交换率：3、4、5可选；

门限：70 dB～90 dB可选。

注：E、Lex,8h与交换率和门限值无关。

10.显示器：128×64点阵OLED液晶显示，测量示值1s刷新1次。

11.存贮组数：16组(Flash RAM)

12.防护等级：IP55

13.安全：本质安全型。


十六、复合式多气体检测仪
检测气体：二氧化硫SO2,一氧化氮NO,二氧化氮NO2,氯气CL2,氯化氢HCL,氨气NH3

检测范围/分辨率/检测原理

*二氧化硫SO2:0-50ppm、0.01ppm、进口电化学传感器

*一氧化氮NO;0-50ppm、0.01ppm、进口电化学传感器

*二氧化氮NO2:0-50ppm、0.01ppm、进口电化学传感器

*一氧化碳CL2;0-10ppm、0.01ppm、进口电化学传感器

*氯化氢HCL:0-10ppm、0.01ppm、进口电化学传感器

*氨气NH3:0-100ppm、0.01ppm、进口电化学传感器

*采用原装进口工业级传感器

*泵吸式检测，带水汽粉尘过滤嘴

*2.5寸320*240彩屏实时忌示

*6000mAH充电锂电池供电

*防护等级：IP67

*防爆等级：本质安全型ExiaIICT4;

*带数据储存功能，可设定储存时间间隔

报警方式：声光、视觉、振动报警

技术说明：

- 工作环境：仪器工作环境为：温度： -40~70℃,湿度：≤95%RH,压力：0.1MPA+/-20%

- -40~70℃,湿度：≤95%RH,压力：0.1MPA+/-20%

2.执行标准：GB15322.3—2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》;GB3836.1—2010《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》;GB3836.4-2010《爆炸性气体环境用电气设备本质安全型i”》。

3.外壳材质：高强度耐磨耐腐蚀工程塑料

4.认证资质：企业信用证书AAA、高新技术企业证书

SO9001质量管理体系认证证书、

ISO14001环境管理体系认证证书，

ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、

计量器具形式批准证书CPA、

国家防爆电气设备防爆合格证、

外观设计专利证书、

计算机软件著作权登记证书

十七、一氧化碳检测仪器
技术参数

- 采样方式：扩散式

- 外壳材质：工程塑料

- 防护等级：IP67.防尘，可水淋

- 安全等级： ATEX认证：EXII1G EExia IICT4 IECEx认证：Exia IICT4

- EMIRF等级：EMC Directive 89/336/EEC

- 环境温度： -20℃~+60℃,短时-30℃~+60℃

- 环境湿度：0%~95%RH(无冷凝)

- 显示屏：大屏幕液品显示

- 显示语言：英语+符号

- 显示内容：气体名称、测量值、电池电量、标定信息

- 按键：2个操作键

- 报警方式：95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动

- 报警信号：高浓度，低浓度TWA/STEL报瞽、超量程报毯、电池电量不足报警

- 报点设置：单独设置TWA.STEL和高/低报警限值

- 提示信息：回读到期、标定到期

- 数据存储：内置存储10次报簪数据

- 标定方式：零点/扩展标定，手动/自动标定

- 标定期限：用户可设置，到期屏幕提示

- 电池类型：可充电式锂电池

- 运行时间：可连续工作2年(视工作环境和使用频率，氧气除外)

- 尺寸：86mmx55mm×20mm（参考值）