- 全自动医用PCR分析系统技术参数

一、基本参数

1.反应容积：15ul-100ul

2.样本容量：48×2＊0.2ml反应管

3. 软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增

4.操作系统：全中文/全英文，中、英文XP/Vista/Win7等

5. 输入电源：AC200-240V，50HZ，500VA

6.尺寸及重量：尺寸≤50cm*38cm*26cm（L*W*H），重量≤20kg

二、温控参数

1.控温模式：半导体热电模块

2. 模块温度范围：4℃-99℃

3. 升温速率：最快≥4.5℃/秒

4. 温控精度：±0.1℃

5.样品间温度均匀性：±0.1℃

6. 热盖：电子自动控制热盖

三、光学及检测系统参数

1.激发光源：大功率LED光源

2.检测器：高灵敏度光电传感管

3.检测方式：反应管的底部侧面激发、检测

4.荧光检测通道：4通道（选配6通道）

5.可检测的荧光素及染料：FAM，YBR，VIC，HEX，Joe，TET，TMRA，CY3，ROX；Texas Red，CY5

6. 荧光检测波长：通道1：470nm-510nm；通道2：530nm-565nm；通道3:580nm-620nm；通道4:630nm-665nm；通道5: 选配；通道6：选配

7.激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输

8. 检测动力学范围：100-1010

9.检测灵敏度：最小可检测单拷贝基因

三、其他参数

断电保护：具有断电保护功能。