## Sheet1
表5（内蒙古国家农作物品种区域测试评价站建设项目）实验仪器设备及田间设施设备清单
序号 |  | 项目 |  |  | 单位 |  | 设备参数 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  | 总价
一 |  | 实验仪器设备
（一） |  | 植物图像数据采集 设备 |  |  | 台（套） | [6 empty] | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 单反相机 |  |  | 台 |  | 像素2000万-3000万； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
2 | 2 | 定焦镜头 |  |  | 个 |  | 35mm； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
3 | 3 | 微距镜头 |  |  | 个 |  | 105mm； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
4 | 4 | 镜头 |  |  | 个 |  | 18-200mm； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
5 | 5 | 镜头 |  |  | 个 |  | 24-70mm； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
6 | 6 | 定焦镜头 |  |  | 个 |  | 50mm； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
7 | 7 | 拍摄导轨 |  |  | 套 |  | 碳纤维、电动滑轨； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
8 | 8 | 相机拍摄同步软件 |  |  | 台 |  | capture one； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
9 | 9 | 电脑屏幕色彩校正仪 |  |  | 台 |  | 分辨率0.01%；测量范围360-740nm；积分球152mm； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
10 | 10 | 顶灯架 |  |  | 个 |  | 负重10KG，横臂:290cm管径35mm；沙袋8KG； 自带万向脚轮； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
11 | 11 | 拍摄台 |  |  | 套 |  | 承重20kg； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
12 | 12 | 翻拍架 |  |  | 套 |  | 底板40*36cm；升降杆高58cm；立杆高48cm；横杆长30cm；LED光 源规格14*20cm； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
13 | 13 | 翻拍柱 |  |  | 个 |  | 柱高150cm，高度调节：电动； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
14 | 14 | 挡/反光板 |  |  | 个 |  | 尺寸：直径110cm，材质：高品质反光面料，四色布； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
15 | 15 | 柔光伞及灯架 |  |  | 套 |  | 尺寸105cm； |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
16 | 16 | 拍摄箱 |  |  | 套 |  | 80cm高清棚，4灯，双路立体调光，双色温调光； |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
17 | 17 | 专业三脚架 |  |  | 个 |  | 材质铝合金；脚架节数：5节；工作高度:350-1490mm； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
18 | 18 | 单脚架 |  |  | 个 |  | 材质：铝合金；收缩高度57cm；最大高度:148cm；最大管径 23mm； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
19 | 19 | 摄影专业背景纸 （盒式装） |  |  | 个 |  | 尺码1*1.5m；防水抗皱；透光均匀； |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
20 | 20 | 相机防潮箱 |  |  | 套 |  | 温度显示范围5℃-50℃; 湿度设置范围25%RH-60%RH；材质钢 板；箱门材质：钢化玻璃； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
21 | 21 | 测光表 |  |  | 个 |  | 测光模式：平均测光；测光角度：45 ° ; 快门档位：12； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
22 | 22 | 测试照片激光打印机 |  |  | 个 |  | 硒鼓：彩色1200页；打印分辨率：1200dpi*1200dpi； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
23 | 23 | 外接闪光灯 |  |  | 台 |  | 回电时间：0.05-1.3s；灯头电动变焦：6档（25-105mm）；色温 5500K±200K； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
24 | 24 | 遮光罩 |  |  | 个 |  | 材质：塑料；滤镜口径:58mm； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
25 | 25 | 快门线 |  |  | 个 |  | 遥控距离：100m； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
26 | 26 | UV 镜 |  |  | 根 |  | 透光率≥99.5%；镜片厚度0.7mm；镜片材质光学玻璃； 镀膜层数38层数码镀膜 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
27 | 27 | 超薄 CPL |  |  | 块 |  | 超薄去反光滤光镜 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
28 | 28 | 七色人工光源 |  |  | 块 |  | 功率18w；色温6500K； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
29 | 29 | 白平衡卡 |  |  | 个 |  | 材质：环保PVC；尺寸：13*10cm； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
30 | 30 | 三阶灰卡 |  |  | 张 |  | 材质：环保PVC；尺寸：25.4*20.2cm； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
31 | 31 | 24 标准色卡 |  |  | 张 |  | 尺寸：400*300mm，材质：300GA白卡纸（覆哑膜）； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
32 | 32 | 清洁套装 |  |  | 张 |  | 镜头洁净纸、湿巾、清洁布、传感器清洁棒、棉签、清洁液、气 吹、笔刷； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
33 | 33 | CF卡 |  |  | 套 |  | 容量128G；速度U3； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
34 | 34 | SD卡 |  |  | 个 |  | 容量128G；速度U3； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
35 | 35 | 电池 |  |  | 个 |  | 配合相机用标准电池 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
（二） |  | 植物表型数据采集 设备 |  |  | 台（套） | [6 empty] | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 作物考种分析系统 |  |  | 套 |  | 适用水稻，小麦，大豆、油菜，蔬菜等同粒型种子的粒型指标分析。分析计算：数量、千粒重/百粒重、每粒种子粒型（包括长、宽、长宽比、周出、面积、直径）、颜色（RGB表示）、胚尖数； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 大豆表型检测系统 |  |  | 套 |  | 1.测量大豆夹角、茎粗、总粒数和千粒重； 2.适用范围：大豆夹角适 用于花芽分化期、开花结荚期、鼓粒期、成熟期进行测量； 3.外形 尺寸：夹角装置：307mm*140mm*80mm， 背光板尺寸：335mm*233mm； 4.测量范围和误差： 大豆夹角测量范围0-180 ° , 误差±5%； 大豆茎粗测量范围0-5.2cm，误差±1%； 千粒重测量误差：误差±2‰，修正后可达100%； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
3 | 3 | 水稻表型检测系统 |  |  | 套 |  | 1.可测量水稻亩穗数、理论产量、水稻穗粒数、穗长、水稻剑叶夹 角、茎粗、水稻株高、一/二次枝梗数量和长度、各枝梗对应的 穗粒数、着粒密度、穗长、总粒数和千粒重等指标； 2.外形尺寸： 水稻亩穗数十字标定杆756*756*（650-1500）mm 标定杆可上下伸缩调节高度； 3.水稻整穗考种尺寸：460*360*16mm； 4.稻穗形态外 形尺寸：460mm*360mm*15mm； 5.夹角茎粗尺寸：307mm*140mm*80mm； 6.背光板外形尺寸：33.5*23.3*0.4（cm）； 7.株高外形尺寸：0-1.8m； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
4 | 4 | 玉米表型检测系统 |  |  | 套 |  | 1.测量：玉米株型+千粒重+计数+玉米株高；千粒重+计数；数粒范围广：1-8000粒/每次； 2.自动换成千粒重：可通过识别的种子粒数，输入重量，可自动换算出千粒重； 3.株高结果自动识别结果，显示识别的株高和穗位高数据； 4.手动录入作物其它数据（如品种 、生育期等）完善作物信息； 5.外形尺寸： 5.1玉米株型背板1500mm*2000mm； 5.2玉米株高：0-1000mm； 5.3千粒重：千粒重外形尺寸：335mm*233mm； 6.测量范围和误差： 6.1株高测量范围0-5100mm； 6.2株高准确度： ±1%； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
5 | 5 | 植物根系分析系统 |  |  | 套 |  | 1.基于人工智能图像识别技术的根系表型分析系统，专业用于植物 离体洗根后的根系表型分析； 2.光学分辨率4800dpi×9600dpi、A4 加长的双光源彩色扫描仪，扫描幅面为304 mm×203 mm； 扫描仪全自动标定、全自动对焦、校正； 3.可分析参数：1)根总长、2)根 平均直径、3)根总面积、4)根总体积、5)根尖计数、6)交叠计数 、7)根直径等级分布参数、8）根的数量、9）侧根数量、10）主根长、主根直径、主根表面积、主根体积、主根投影面积11）侧根长、侧根直径、侧根表面积、侧根体积、侧根投影面积；12) 分叉计数；技术参数：采用图像分割、图像定位、图像识别、局部二值算法、直线拟合等技术实现快速识别； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
6 | 6 | 电子天平千分之一 |  |  | 台 |  | 1.最大称量值：220g； 2.线性误差： ±0.002g； 3.稳定时间：2s； 4.典型最小称量值：2g； 5.最佳最小称量值：0.82g； 6.秤盘尺寸：直径120mm； 7.电源要求：适配器输入:100-240V-200mA，50-60Hz，12- 18VA ； 8.整机尺寸：209*321*339mm； 9.操作温度范围：10 °C-30 ° Centigrade； 10.操作湿度范围：30℃以下，湿度最大可达80%； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
7 | 7 | 电子天平万分之一 |  |  | 台 |  | 1.最大称量值：220g；可读性：0.1mg；重复性偏差：0.1mg； 线性误差： ±0.0002g；典型最小称量值：200mg； 2.秤盘尺寸：直径90mm ； 3.电源要求：适配器输入:100- 240V，200mA，50-60Hz，12-18VA 适配器输出: 12 VDC 0.5A； 4.整机尺寸：209*321*339mm； 5.操作温度范围：10 °C-30 °C Centigrade； 6.操作湿度范围：30℃以下，湿度最大可达 80%，30-40℃ , 湿度线性下降到50%； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
8 | 8 | 显微镜及成像系统 |  |  | 个 |  | 1.全金属结构，三目数码生物显微镜； 2.传感器尺寸：1/1.8 ’，800 万像素以上，4K图像输出分辨率：3840*2160；数码视野范围不小于83%； 3 .自带专业图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度 对比度、曲线等进行修正； 4.放大倍数：40X-1600X； 5.微调最小格值：2 μm； 6.机械载物台：160×142 mm以上； 7.游标刻度为0.1mm； 8.阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm； 9.NA=1.25 带孔径光栏； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
9 | 9 | 解剖镜及成像设备 |  |  | 套 |  | 1.放大倍率：6.2-50倍； 2.变倍镜筒：0.62-5.0X连续变倍光学放 大，变倍比1：8； 3.工作距离：110mm； 4.三目观察筒：视场数为 22mm， 4.1瞳距调节范围为52-76mm； 4.2LED反射/透射照明底座LED寿命：平均6000小时； 4.3照明方式：透射光照明，反射光照明； 5.目镜：WF10X，F.N.22； 6.成像相机芯片：1英寸彩色 CMOS芯片， 最高分辨率为：4K,800万像素（3840x2160)；实时帧速： 30fps@3840x2160； 7.传输方式：USB3.0接口，HDMI接口； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
10 |  | 色差计 |  |  | 台 |  | 1.照明/受光光学系统：d/0(扩散照明垂直受光方式； 2.含反射分量)(以JIS Z 8722为标准；含正反射光)受光素子： 3.硅光电管(6 根)； 4.显示范围：Y:0.01%～160.00% (反射率)； 5.测量用光源：脉 冲氙弧灯； 6.测量时间：1秒；最短可测定间隔：3秒； 7.可测量次数：大约800次； 8.测量口径/照明口径： Φ8mm/ Φ11mm； 9.重复性：标准偏差ΔE*ab0.07以内(白色校正后 在10秒间隔内测定30次时)； 10.仪表误差： ΔE*ab:0.6以内； 11.观察条件：CIE2 °近似视野等； 12.色彩函数：显示：色彩值、色差值、合格/警告/不合格； 13.保存数据数量：1000条数据(测量头和数据处理机保存不同的内容)； 14.色差基准色：100； 15.校正通道：20个通道 (ch00:白色校正用、ch01～ch19:任意校正用) 16.显示部：背光点阵 液晶(15个字×9行＋图标显示1行) |  |  |  |  | 1
11 | 11 | 茎秆强度测定仪 |  |  | 套 |  | 1.三种不同测头： （1）可进行茎杆弯折性能测量； （2）茎杆抗压强度测量； （3）茎杆组织结构（穿刺）强度测量； 2.可连接电脑测试， （1）可保存、打印，做各种分析； （2）输入速度、面积还可显示位移、压强等参数； （3）可储存896个测试值； 3.茎杆弯折性能测试头测量面积：0.5cm2； 4.茎杆抗压强度测试头测量面积：1cm2； 5.茎杆组织结构强度测试头测量：1mm2； 6.最大负荷：500N(N、Kg和ib三种单位可自动转换)； 7.分辨率：0.1N； 8.精度： ±0.5%F.S； 9.电源:充电电源：220V/AC；电池连续工作时间：6-8小时； 10.环境温度：0-60℃; 11.环境湿度： ≤80%；允许过载：150%； 12.关机时间设置:10-90分钟； 13.电池容量显示：分3格、2格、1格； 14.供电方式：5号镍氰电池组 /220VAC充电4-6小时； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
12 | 12 | 核磁共振含油量测 定仪 |  |  | 台 |  | 1.测试品种：大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、 葵花籽、花生、小麦、桐籽等油料作物及其饼、粕的含油量； 2.试样容积：40ml； 3.测量稳定度：+0.1%； 4.样品含油率范围：0.1%~ 100%； 5.电源：220V，50HZ； 6.测量准确度：+0.2%； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
（三） |  | DNA指纹测试设备 |  |  | 台（套） | [6 empty] | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 核酸提取仪 |  |  | 台 |  | 1.核酸提取仪NAE 用途：DNA/RNA提取、蛋白纯化、细胞富集； 2.板位数量8个； 3.操作界面10.1寸彩色触控屏幕； 4.适用耗材96孔深孔 板；96套磁棒套；24孔深孔板；24磁棒套；单孔最大容量96孔板 单孔最大体积2.2ml；24孔板单孔最大体积15ml；洗脱体积50-200 μL； 5.磁棒磁力强度>4500高斯； 6.磁珠回收效率>99%； 7.提取孔 间差距CV3%;温控范围：室温至200 °C,可提前预热； 温控模块准 确性±1 °C; 8.图形化彩色实时显示温度和实验进程信息；控制面板触摸屏编程；程序管理可新建、保存，图形化编辑； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 超微量分光光度计 |  |  | 台 |  | 1 .电源：90-250V,50/60Hz,90W；环境温度：15-35℃; 环境湿度： <85%；可进行微量样品吸光度、浓度、纯度测量，配有微量样品 台；微量样品台：最小样品量:0.3 μ l；光度范围:0.02 –330A； 2 .光学规格：波长扫描范围:200 –900nm；光程数量≤2个，0.67mm 和0.07mm双固定光程电磁弹射切换，终身无需校正，光程切换器 所有部分均不暴露在空气中；测量时间：2.5-4秒内可完成200nm ~900nm全波长测量；波长精度: ±0.75nm；带宽:优于1.5nm；杂散光:< 0.5%(于240 nm 用 NaI) 和< 1%(于280nm用Acetone)； 3 .吸光度准确性: <1.75%读数（0.7A，280nm）；光学检测系统:不低于4096像素CMOS阵列检测器；光源:脉冲氙灯,闪烁不低于109 次；系统性能：开机时自动检测系统状态；测光方式：Abs、T% 、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟；内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600； 4.操作系统：基于Linux的NPOS 系统（非安卓系统），7寸彩色平板电脑，不低于2.4 GHz处理器； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
3 | 3 | 组织研磨仪 |  |  | 台 |  | 1.最大处理量：24个样品,样品无交叉污染，适用12位和24位的低 温冷冻适配器； 2.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节； 3.最终出料粒度：1-5µm；研磨平台数>2 ； 4.具有自动中心定位的紧固装置； 5.均质速度：0-70 HZ/秒,工作时间：0秒-9999分钟，用户可 自行设定； 转速范围：1000rpm-7000rpm； 6.研磨球直径：0.1-30mm； 7.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 8.在2秒内达到最大速度或最低速度； 9.噪音等级：<55db； 10.制冷功能：-50度到37度可调节； 11.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
4 |  | PCR扩增仪 |  |  | 台 |  | 1.样品模块：0.2ml，96孔； 2.最大模块变温速率：4℃/Sec； 3.最大样本变温速率：3℃/Sec； 4.温度范围 : 0-100℃; 温度均一性：< 0.5℃（达到95℃后30秒）； 5.温度准确性： ±0.25℃（35～99.9 ℃) ; 6.PCR体积范围：10～100 uL； 7.8英寸彩色TFT触摸式显示屏； 8.热盖：默认105℃ , 可设置关闭 ; 9.温度可调范围：30-110℃ ; 10.热盖自动调节压力； 11.程序存储：机载存储（2GB,>1000个程序文件），也具有U盘插槽，用于转移和保存程序； 12.重量：8.3kg； 13.电源：100-240V，50-60 Hz,最大600W； 14.工作条件：环境温度 15-30℃ , 相对湿度15%-80%； |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
5 |  | 电泳仪 |  |  | 台 |  | 1.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间； 2.并联输出:4组； 3.输出范围（显示分辨率）6-600V（1V）\4-400mA（1mA）\240W； 4.重 量:2.5kg； |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
6 |  | 电泳槽 |  |  | 台 |  | 1.用于蛋白凝胶电泳； 2.外型尺寸：250×160×158mm； 3.凝胶板规格 （L×W）：105×185mm； 4.试样格：25 齿、1.0、1.5mm 厚；40、 52 齿、1.0mm 厚； 5.重量：1.7kg； 6.缓冲液总容量：1750ml； |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
7 |  | 凝胶成像系统 |  |  | 台 |  | 智能凝胶成像系统 1.摄像机； 1.1灰 度 值：16 bit； 1.2像 素 值：2592×1944，500万以上像素； 1.3动态范围：＞3.4OD； 1.4全自动F1.2，6倍光学变焦镜头，焦距8－48mm可调。 2.暗箱； 2.1 全新设计暗箱，带有11.6英寸Windows平板电脑，触控操作。 2.2 高强度UVB紫外LED透射光源，全自动进出样品 台，红外感应式开关，无需手动触碰。 2.3 两侧落射LED蓝光 光源，能量0-100%可调，可用于SYBR Green，Gel Green等成像 应用。 2.4 两侧落射LED白光光源，能量0-100%可调，用于照明 以及考马斯亮蓝或银染色的蛋白胶、胶卷或膜。 2.5 电源开关集 成在LOGO内，电容式触控开关。 2.6 智能暗箱，面板带有呼吸 指示灯，可用于实时监测反馈设备运行状况； 2.7 切胶防护板可 过滤＞99.9% UV辐射，压感式开关自动控制光源启动，无需手动。 2.8 配备紫外白光转换板，可用于考染或银染的蛋白胶，胶卷 或膜成像。 3.软件； 3.1系统软件包括图像获取软件以及图像分析软件。 3.2软件支持中英文双语操作。 3.3拍照软件自动保存图片原始数据，不可修改且可再次导出其他格式文件。 3.4图像获取软件 可自动变焦，聚焦，无需手动，可实现一键拍照。 3.5图像获取 软件支持过曝提示功能，在拍摄结果中显示过曝像素，保证定量 精确。 3.6图像获取软件支持正反色显示功能，可根据需要进行 切换。 3.7图像分析软件可识别加载原始数据，而非图片格式 文件，保留更多细节，分析更加准确。 3.8图像分析软件可对图像进行裁剪、旋转，添加箭头、文字等操作。 3.9图像分析软件 具有三步式泳道及条带分析功能，可以快速计算蛋白质和核酸的 分子量及质量。 3.10图像分析软件可手动或自动定义特殊感兴 趣区域（ROIs），并进行灰度分析。 3.11图像分析软件具有斑点计数功能，可对培养皿进行菌落计数。 3.12图像分析软件具有蛋白归一化校正功能，可使用总蛋白或内参蛋白对目的蛋白 进行校正，保证结果的准确性。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
8 | 9 | 低温冷冻干燥机 |  |  | 台 |  | 1.电源要求：220V，50Hz； 2.一体成型不锈钢冷阱，最大凝冰量为4.5L； 3.标配一键除霜功能； 4.标配高精度皮拉尼真空计，保证真空度的准确性； 5.快速插拔式排水接头； 6.原装制冷压缩机，冷阱温度-55℃; 7.极限真空度:2.0×10-3mbar； 8.最大抽气能力： ≥150 L / min； 9.配置5寸液晶触摸显示屏并采用FTFDS操作系统 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
9 | 10 | 定时荧光定量PCR |  |  | 台 |  | 1.96孔 Peltier帕尔贴半导体技术，有快速和标准模式可选； 2.模块升降温速度：最高8.5℃/S，可调； 3.加热模块温度范围：4- 99.9℃； 4.热盖温度最高可达105℃ , 可自定义样本保护功能； 5.温度准确性： ±0.1℃； 6.温度均一性： ±0.15℃； 7.12列温度梯度功能，温度跨度30℃ , 设定温度30-99℃； 8.反应体积：1 – 150 μL； 9.自动样品仓，可接自动化工作站，兼容0.1ml或0.2ml 96孔板、8联排管和单管；兼容磨砂管、透明管和白管； 10.激发光源：6个独立的高能单色LED（450-730nm）； 11.检测器：CMOS相机拍照，16组光纤传输信号，完全消除光程差，检测快速稳定； 12.快速扫描时间：单通道采集只需1.5 s即可扫描整板； 13.多重检测能力：6通道，可同时检测6个基因，能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV) 检测 ;满足自定义增加染料 通道 1 – FAM, SYBR Green , EvaGreen 通道 2 – HEX, VIC, JOE, CAL Fluor 540, CAL Fluor Orange 560通道 3 – TAMRA, Cy3 通道 4 – ROX, Texas Red, TEX615, CAL Fluor Red 610通道 5 – Cy5, LIZ, Mustang Purple, Quasar 670通道 6 – Cy5.5, Quasar 705； 14.荧光染料校正：无需ROX等被动染料校正； 15.熔解曲线分辨率：0.1℃, 0.5 °C和1 °C； 16.灵敏度：单拷贝基因检测，能准确区分1.5倍浓度差异； 17.动态范围：10个数量级； 18.支持快速PCR反应试剂； 19.数据分析模式：绝对定量、标准曲线相对定量、 Δ ΔCq法相对定量、熔解曲线分析、终点荧光分析、基因分型等模式，可选配高分辨率熔解曲线分析功能； 20.可通过CqMAN桌面软件或CqMAN云平台进行数 据分析，随时随地灵活地开展工作； 21.支持先运行实验再进行 孔板设置，支持边运行边分析实验，支持单次反应的分板数据分析； 22.支持实验设计、孔板设置、程序设置保存独立模板和全部保存模板； 23.运行结束自动保存数据，且文件加密，无法使用其他程序打开或编辑文件 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
10 | 11 | 转基因测试纸 |  |  | 盒 |  | Btcry1Ab/Ac抗虫 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15
11 | 12 | 转基因测试纸 |  |  | 盒 |  | EPSPSCP4抗草 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15
（四） |  | 生理生化性状检测 设备 |  |  | 台（套） | [6 empty] | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 台式离心机 |  |  | 台 |  | 1.采用7寸触摸屏操作面板； 2.最大容量：4x1000mL,200x1.5/2.0mL,36x50mL,64x15mL, 20xMTP,120x13mm采 血管(直径),104x16mm采血管(直径)； 3.最大相对离心力：22,132xg (14,000rpm) 4.温控范围：-11 °Cto40 °C； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 紫外分光光度计 |  |  | 台 |  | 1.波长范围 :190-1100nm； 2.光谱带宽:1.8nm； 3.波长准确度 : ±0.5nm； 4.波长重复性: ≤0.2nm； 5.光度准确度 : ±0.3%T； 6.显示系统:320*240位大屏幕LCD； 7.光源:长寿命钨灯、氘灯； 8.检测器:硅光二极管； 9.外形尺寸:460*380*180mm； 10.电源:AC 220V/50Hz或110V/60Hz； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
3 | 3 | 纯水超纯水系统 （国产） |  |  | 台 |  | 1.进水水源:城市自来水,水温1－45℃,水压0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm； 2.制水量:20L/H； 3.瞬间取水量 :1.5-2L/min； 4.出水水质（同时产出三种水质）： （1）饮用纯净水： ≤ 进水电导率×2%（可用于直饮水）； （2）RO纯水： 纯水 水质：电导率2-10 μs/cm25℃ , 水质符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅲ级水标准； （3）UP超纯水：电阻率 18.25MΩ•cm@25℃ , 水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准， 美国ASTM、NCCLS、CAP标准；TOC＜10ppb**；微生物<0.1cfu/ml；重金属含量(ppb.max) ＜0.1ppb；可溶性硅(SiO2) ＜0.1ppb；吸光度(254nm,1cm)≤0.001； 5.电源:220V/50Hz，功率: 30W-75W，噪音≤40（dB）； 6.主机尺寸 :480*380*530；重量: 30kg 功能特点：①微电脑控制液晶显示，全自动产水。②双出水，可同时出UP水和RO水。③同时在线3路水质监控，实时监测。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
4 | 4 | 低温冰柜 |  |  | 台 |  | 1.箱内温度 -40℃到-86℃可调； 2.顶开式，箱内容积≥420L，整机装箱量（2ML冻存管容量）27000份样本；微电脑控制，LED 显示 屏采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷； 3.品牌压缩机2个，功率≤1000W；25℃环温时，耗电量应≤ 9.5kWh/24h； 4.使用加厚PU整体发泡140mm； 5.外部尺寸（宽x深x高）：2130*870*1020mm； 6.内部尺寸（宽x深x高）： 1367*462*652mm； 7.净重：310±3% kg； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
5 | 5 | PH 计 |  |  | 台 |  | 1.温度自动/手动补偿； 2.IP67防尘防水设计，短时间入水不会造成仪器损伤； 3.50条数据储存能力，符合GLP记录规范； 4.具有三合一 pH/ATC 电极，能够进行pH值的精确测量； 5.测量范围：pH：-2.00 至16.00； 6.温度：-5到105℃; mV：-1999到+1999mV； 7.分辨率：pH：0.1/0.01可选；温度：0.1；mV：0.1； 8.相对精度：pH：±0.01pH；温度： ±0.1℃; mV： ±0.1mV和0.05%； pH值3点标定； 9.温度范围：5到45℃; 10.相对湿度：5到85％ ； 11.电源：4×AA电池； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
6 | 6 | 磁力搅拌器 |  |  | 台 |  | 1.温度范围：室温+5℃-340℃; 2.温度稳定度： ±3℃; 3.转速范围： 50-1200rpm； 4.搅拌点位数量：1； 5.最大搅拌量（H2O）：20L； 6.搅拌子最长尺寸：<80mm； 7.可调安全温度回路：最大值390℃; 8.外接传感器接口：PT1000；功率：550W； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
7 | 7 | 移液器 |  |  | 套 |  | 1.移液量：0.1－2.0ul，0.5－10ul，2－20ul,10－100ul，20- 200ul，100－1000ul，500－5000ul，1－10ml； 2.移液体积单手可调；体积4位数字显示； 3.单独的吸嘴脱卸按钮； 4.量程：0.1- 2.0ul，0.5－10ul，2－20ul,10－100ul，20－200ul，100- 1000ul，500－5000ul，1－10ml； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
8 | 8 | 自动灭菌锅 |  |  | 台 |  | 1.设计压力0.28Mpa； 2.设计温度150℃; 3.额定工作压力0.22Mpa； 4.额 定工作温度134℃; 5.灭菌温度范围105-136℃; 6.温度显示精度0.1 ℃ ; 7.压力指示范围0-0.4Mpa； 8.动态脉动排气次数0-9次； 9.溶解温 度设定范围60℃-100℃; 10.保温温度设定范围45℃-60℃; 11.时间设 定范围0-999min； 12.电源电压220V/50Hz； 13.腔体材料304不锈钢 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
9 | 9 | 液氮容器 |  |  | 个 |  | 1.有效容积100升； 2.口径200mm；外径556mm；高度1100mm；空重 33KG； 3.满重114KG； 4.静态液氮保存天数≥132天； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
10 | 10 | 电热鼓风干燥箱 |  |  | 台 |  | 1.箱体内均采用镜面不锈钢（或拉丝板）弧氩焊制作而成； 2.电源电压：220V 50HZ； 3.控温范围：室温 +10-220℃; 4.温度波动：±1℃; 5.控温精度： ±1℃; 6.输入功率：1600W； 7.内胆尺寸： 554X370X524； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
11 | 11 | 微型研磨机 |  |  | 台 |  | 1.1分钟内最大处理量同时可以处理12个样品，样品无交叉污染 2.可以处理12个5ml研磨管,可以任意定做各种规格研磨管； 3.触摸屏 显示操作，可以方便直观的操作； 4.研磨平台数(可接纳研磨罐数) >2 ； 5.均质速度：0～65 HZ/秒； 6.工作时间 ：0秒-999S，用户可自行设定； 7.研磨球直径：0.1-30mm； 8.研磨球材料：陶瓷； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
12 | 12 | 通风柜（橱） |  |  | 套 |  | 1.排风风速：0.25-0.45m/s范围可调； 2.进水压力：>0.5Pa； 3.功率： 300W； 4.电源配置：AC 220V/50Hz； 5.重量：<200kg； 6.外形尺寸：1200×750×1950mm； |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
13 | 13 | 超低温液氮保存罐 |  |  | 个 |  | 1.有效容积：200L； 2.工作压力:0.09MPa； 3.外径:705mm；总高 :1297mm； 4.空重:139Kg；满重:300.6Kg； 5.输液量: ≥8L/Min； 6.液 氮日蒸发率:≤1%； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
14 | 14 | 全项目土壤养分多 参数检测仪 |  |  | 套 |  | 1.测土壤养分指标：铵态氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、有效磷、速 效钾、有机质、有效硫、交换性锰、还原态锰、有效铁、有效铜 、有效硅、有效锌、有效硼、有效钛等。 2.可测肥料指标：肥料氮 、肥料磷、肥料钾、腐殖酸、肥料铁、肥料锰、肥料硫、肥料铜 、肥料硅、肥料硼、肥料锌、肥料钛等； 3.可测植株指标：植株铁 、植株锰、植株铜、植株锌、植株硼、植株氮、植株磷、植株钾等； 4.通道数：12通道，每2个通道为一组波长，有效降低通道组 间光波长偏差，每个项目可同时测2个样品； 5.显示屏：10.1寸电容触摸屏，800×1280分辨率，全视角IPS；透光率T：范围0.00 ~100.00%T，分辨率0.001； 6.透射比准确度： ±2.0%；透射比重复性： ≤0.5%； 7.光电流漂移： ≤0.5%（3分钟）； 8.工作电源： 220V±10%；12V/5A； 9.功率：20W； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
15 | 15 | 移动多参数土壤水 分记录仪 |  |  | 套 |  | 1.液晶屏显示带背光； 2.采集可5分-99小时任意设定采集时间； 3.供电交直流两用；容量7.4V/1800mAh大容量锂电池供电，并且有电池 过充和过放保护功能；待机时长≥7天； 4.工作环境温度：-40℃- 80℃; 湿度：5%-98%； 5.安卓和苹果系统均可支持手机APP端查看； 6.土壤温度测量范围 :-40~100℃ ;分辨率:0.1℃ ;精度:0.1℃; 7.土壤水分测量范围:0~100%;分辨率:0.1%;精度: ±2%； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
16 | 16 | 土壤紧实度测定仪 |  |  | 套 |  | 1.显示要求：液晶屏显示带背光，显示当前时间、传感器数量、测 量值、电池电量、语音状态、经度纬度，网络状态，储存卡状态 等； 2.储存要求：主机储存≥5万组数据量，也可外置SD/TF储存卡 最大支持32G，可无限储存； 3.定位要求：实时显示采集点经纬度并保存；坐标精度：3位小数， ±0.05分(≤50M)； 4.手动选项； 5.供电要求：交直流两用；容量要求：7.4V/1800mAh大容量锂电池供电，并且有电池过充和过放保护功能； 6.待机要求：待机时长≥7 天； 7.工作环境要求：温度：-40℃-80℃; 湿度：5%-98%； 8. 自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据； 9.土壤紧实度测量范围:0-100kg;精度 : ±0.5‰F.S； |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
17 | 17 | 氨基酸分析仪 |  |  | 台 |  | 1.电源电压：210-240 V，50-60±0.5Hz;温度：5~35℃;相对湿 度：＜90%; 2.一次进样可分析18-25种水解氨基酸，无需更换缓冲液及分离柱; 3.检出限：全部氨基酸≤3pmol (S/N＝2)，Asp≤ 2.5pmol，His≤1pmol;分离度：全部水解氨基酸≥98%（平均），苏氨酸/丝氨酸Thr-Ser≥95%, 甘氨酸/丙氨酸Gly-Ala≥94%，亮氨酸/异亮氨酸Leu-Ile≥95%;仪器线性：甘氨酸Gly≥0.999；组氨酸His≥0.999; |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
18 | 18 | 酶联免疫分析仪 |  |  | 套 |  | 1.显示使用10.1英寸彩色触摸屏，分辨率为1280*800像素； 2.光源采 用6V10W卤素灯，寿命可达2000h； 3.采用单波长，双波长检测，读板快速； 4.设置吸光度范围：0-4.000Abs； 5.光源 6V10W卤素灯，寿命可达2000h； 6.波长范围 340-750nm,覆盖整个可见光波长； 7.滤光片 8片滤光片轮，标配4块滤光片：405nm,450nm,492nm,630nm，另可选配340nm-750nm波长滤光片 8.滤光片带宽 8-10nm； 9.读数范围 0-4.000Abs； 10.分辨率 0.001Abs； 11.准确性（405nm) ± 1%（0- 3Abs)±2%（3-4Abs)； 12.精确性（405nm)CV≤0.2%(0-3Abs) CV≤ 1.0%(3-4Abs)标准测量模式； 13.测量速度 <6S,96孔板整板检测,快 速测量模式； 14.单波长<15s/96孔，双波长<28s/96孔(标准测量模 式)； 15.内存可存储200个测量程序和10万个测量结果（96孔板） |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
（五） |  | 种子常规检测设备 |  |  | 台（套） | [6 empty] | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 智能人工气候箱 |  |  | 台 |  | 1.容积：350L； 2.控温范围：10～50℃（光照开启时）， 0～50℃（光照关闭时）； 3.温度分辨率：0.1℃; 4.温度波动度： ≤±0.5℃; 5.控湿范围：50～95%RH，10℃以下湿度不控制； 6.湿度偏差： ≤±5%RH； 7.光照范围：0～22000lx（距灯板15CM垂直辐照测试，更高光照可订制）； 8.光照等级：0～100%（8%～100%可按1% 进行调节） 9.灭菌方式：紫外灭菌； 10.外部接口：CO2 进气口*1个，USB接口*1个，进风口*1个，网线接口*1个，加湿器电源接口*1 个，加湿接口*1个； 11.制冷功率：450W (压缩机最大值)； 12.加热功率：600W（加热器最大值）； 13.综合最大功率 1200W （根据用户 工况不同，实际数值有所不同）； 14.电源：AC220V/50HZ； |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
（六） |  | 实验室实验器材 |  |  | 台（套） | [6 empty] | 27 | 27 | 27
1 | 1 | 中央台 3600*1500*800 |  |  | 台 |  | 1.台面：采用12.7mm厚、边缘加厚至25.4mm厚单面覆膜优质优盛美 实芯理化板台面，特制强力胶增固,不掉边；操作面边缘圆弧倒 R5角理，防止实验人员撞伤。 2.C型钢架：采用优质36mm*56mm*1.2mm镀锌方管钢材，环氧树脂粉静电喷涂耐腐蚀处理，经过高温180—200度烘烤。 3.柜体：采用18mm厚三聚氰胺双饰面刨花板；断面采用优质1.0mm 厚PVC防水封边处理；板材加工不爆边，柜体下方采用两20mm*40mm*1.0m方管托起柜体方式设计。 5.抽屉：抽面采用开槽机器拉槽处理，排好三合一孔，将抽屉5mm厚底板镶嵌于抽面的槽内，然后将边框周用螺丝链接。此法制作而成的抽屉摒弃了传统 的枪钉制作抽屉的工艺，既牢固又美观，而且十分便于安装 。 5.配件：铝合金U型拉手，外形美观，铰链为优质国产缓冲液压铰 链，三节静音导轨，开合平稳，承重力强，调整脚采用抗老化橡 胶材质制成；可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
2 | 2 | 中央台 3750*1500*800 |  |  | 台 | [6 empty] | 3 | 3 | 3
3 | 3 | 中央台 3000*1500*800 |  |  | 台 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
4 | 4 | 天平台900*750*800 |  |  | 台 | [6 empty] | 5 | 5 | 5
5 | 5 | 边台4500*750*800 |  |  | 套 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
6 | 6 | 边台2400*750*800 |  |  | 套 | [6 empty] | 3 | 3 | 3
7 | 7 | 边台5800*750*800 |  |  | 台 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
8 | 8 | 边台4000*750*800 |  |  | 台 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
9 | 9 | 边台3600*750*800 |  |  | 台 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
10 | 10 | 边台5000*750*800 |  |  | 台 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
11 | 11 | 边台1400*750*800 |  |  | 台 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
12 | 12 | 边台5700*750*800 |  |  | 台 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
13 | 13 | 边台4800*750*800 |  |  | 台 | [6 empty] | 6 | 6 | 6
14 | 14 | 边台5050*750*800 |  |  | 套 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
15 | 15 | 转角台 1000*1000*800 |  |  | 个 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
16 | 16 | 滴水架 |  |  | 个 |  | 0PP材质，单面可拆卸滴水棒,组合方便,底部有去水孔 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
17 | 17 | 试剂架 2850*300*750 |  |  | 台 |  | C型钢架：采用优质36mm*56mm*1.2mm镀锌方管钢材，环氧树脂粉 静电喷涂耐腐蚀处理，经过高温180—200度烘烤。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
18 | 18 | 试剂架 2250*300*750 |  |  | 套 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
19 | 19 | 试剂架 3000*300*750 |  |  | 套 | [6 empty] | 3 | 3 | 3
20 | 20 | 水盆龙头 500*400*300 |  |  | 台 |  | 500*400*300 |  |  |  |  | 19 | 19 | 19
21 | 21 | 水盆龙头 800*400*300 |  |  | 台 |  | 800*400*300 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
22 | 22 | 器皿柜 900*450*1800 |  |  | 套 |  | 1.C型钢架：采用优质36mm*56mm*1.2mm镀锌方管钢材，环氧树脂粉 静电喷涂耐腐蚀处理，经过高温180—200度烘烤。 2.柜体：采用18mm厚三聚氰胺双饰面刨花板；断面采用优质1.0mm 厚PVC防水封边处理；板材加工不爆边。 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
23 | 23 | 药品柜 900*450*1800 |  |  | 台 | [6 empty] | 32 | 32 | 32
24 | 24 | 样品柜 900*450*1800 |  |  | 台 | [6 empty] | 22 | 22 | 22
25 | 25 | 水盆台900*750*800 |  |  | 台 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
26 | 26 | 资料柜 1300*450*1800 |  |  | 套 | [6 empty] | 17 | 17 | 17
27 | 27 | 电源插座盒 |  |  | 台 |  | 岛式结构，配套220V 10A 5孔插座，3*2.5mm²电源线； |  |  |  |  | 85 | 85 | 85
28 | 28 | 运输、卸装费 |  |  |  |  | 包含在内 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
（七） |  | 七：洁净区域设施 设备 |  |  | 台（套） | [6 empty] | 25 | 25 | 25
1 | 1 | 风淋室 |  |  | 台 |  | 1.名称：风淋室 2.规格：3-4人双吹，0-99S可调，喷球数：24.最大功率3KW，外形尺寸 1800*1900*2100 3.304不锈钢壳体， 内外门有防止同时打开的连锁装置 4.工作内容：安装、 固定、校接线、接头安装。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 宽幅净化空气处理机 组 |  |  | 套 |  | 1.XF-101，一层洁净区域新风处理机组，机组风量4000m³/h， 2.机组余压300pa，功率4KW 3.制冷量28KW，制热量50KW， 4.机组自带微电脑控制器，对舱温、环温、进出口压差进行采集，调节自身工况，有过滤段自清洁功 能。输出功率调节范围10%-100%，三级过滤过滤段：G4+F8+H10， 5.卧式吊装，可在环境温度-15~45 °范围内运行制冷模式。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
3 | 3 | 宽幅净化空气处理机 组 |  |  | 套 |  | 1.XF-201，一层洁净区域新风处理机组，机组风量1500m³/h， 2.机组余压300pa，功率2.2KW制冷量11KW， 3.机组自带微电脑控制器，对舱温、环温 、进出口压差进行采集，调节自身工况，有过滤段自清洁功能，输出功 率调节范围10%-100%，制热量19KW， 4.三级过滤过滤段：G4+F8+H10， 5.卧式吊装，可在环境温度-15~45 °范围内运行制冷模式。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
4 | 4 | 排风机 |  |  | 套 |  | 1.PF-101，一楼组培、气候室区域。风量2100m³/h， 2.机外余压300pa， 3.功 率 0.45KW，电压380V， 4.控制方式：变频。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
5 | 5 | 排风机 |  |  | 套 |  | 1.PF-102，一楼组培、气候室区域。风量600m³/h， 2.机外余压300pa， 3.功率 0.2KW，电压220V， 4.控制方式：变频。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
6 | 6 | 排风机 |  |  | 套 |  | 1.PF-201，一楼组培、气候室区域。风量500m³/h， 2.机外余压300pa， 3.功率 0.2KW，电压220V， 4.控制方式：变频。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
7 | 7 | 排风机 |  |  | 套 |  | 1.PF-202，一楼组培、气候室区域。风量150m³/h， 2.机外余压300pa， 3.功率 0.06KW，电压220V， 4.控制方式：变频， 5.可在环境温度-15~45 °范围内运行制冷模式。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
8 | 8 | 宽幅分体式冷暖空调 |  |  | 套 |  | 1.FTJ-1，安装位置：一楼走道、二楼细胞实验更衣室， 2.功率：2KW，电源 220V， 3.暗藏式风管，制冷量：5200W，制热量：6100W， 4.可在环境温度-15~45°范围内运行制冷模式。 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
9 | 9 | 宽幅分体式冷暖空调 |  |  | 套 |  | 1.FTJ-2，安装位置：一楼试剂室、洗涤灭菌室， 2.功率：4KW，电源380V， 3.暗藏式风管， 4.制冷量：9600W，制热量：11000W， 5.可在环境温度-15~45°范围内运行制冷模式。 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
10 | 10 | 宽幅恒温恒湿机组 |  |  | 套 |  | 1.JMKT-01 安装位置：冷凝观察室， 2.制冷量：5KW，循环风量：900m³/h， 3.电源：380V，功率：1.8KW， 4.输出功率调节范围10%-100%， 5.有辅助除湿功能，包含顶面回风口加中效过滤， 6.可在环境温度-15~45°范围内运 行制冷模式。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
11 | 11 | 宽幅恒温恒湿机组 |  |  | 套 |  | 1.JMKT-02 安装位置：接种室、二楼细胞分析 实验室， 2.制冷量：10KW， 3.循环风量：1800m³/h， 4.电源：380V，功率：4KW， 5.输出功率调节范围10%-100%， 6.有辅助除湿功能，包含顶面回风口加中效过滤， 7.可在环境温 度-15~45°范围内运行制冷模式。 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
12 | 12 | 宽幅恒温恒湿机组 |  |  | 套 |  | 1.JMKT-03 安装位置：组培室、人工气候室， 2.舱内温度可在10-45 °范围内调节， 3.制冷量：15KW， 4.循环风量： 2100m³/h，电源：380V， 5.功率：7.5KW，输出功率调节范围30-110%， 6.辅助除湿功能.包含顶面回风口 加中效过滤， 7.可在环境温度-15~45°范围内运行制冷模式。 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8
13 | 13 | 冷暖型风幕机 |  |  | 套 |  | 1.安装位置：二楼缓冲室。 2.风量：1980m³/H，尺寸：192*170*1200， 3.电压：220V，功率：0.15KW。 4.根据环境温度自动调节出风温度。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
14 | 14 | 循环风总承（循环风 机及辅热设备） |  |  | 套 |  | 1.安装位置：组培室、人工气候室。风量1000m³/h， 2.功率：0.12+1KW，电压：220V，全压：100PA，（含辅热功率1KW）送风距离≥5米。 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40
15 | 15 | 加湿机组 |  |  | 台 |  | 1.数控加湿调节模组，根据湿度偏差自动调节出雾量， 2.精准控制环境湿度 雾粒直径小于5μm， 3.最大加湿量3kg/h。 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
16 | 16 | 软化水器 |  |  | 台 |  | 1.带有微电脑控制器，可根据用水量及进出水压差控制自动反冲洗。单阀单罐， 2.产水量：1.0T，盐箱60L，树脂量≤50L，原水硬度6.5mmol/L， 3.出水硬度：0.03mmol/l 4.供水压力： 02MPO 5.罐体承压 ： ≤ 0.6MPG 6.供水温度 ： 2C-45C 7.电源：220V/50Hz。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
17 | 17 | 远程操作软件 |  |  | 套 |  | 1.组培室、人工气候室用，有多时段控制模式，温湿度、光照时段自动调节，可远程查看、操作环境参数，支持安卓、苹果系统.植物房 远程 监控系统运用物联网技术和软件开发技术，设计了一套智能植物生长的监控管理系统，实现利用网络对植物栽培架以及所处环境的实时监控，同时可以利用服务器数据库对历史数据进行存储和分析。在安卓，IOS和PC端均可以查看实时数据。 2.植物房远程监控系统可同时监控多个房间的温度、湿度、报警信息 、 历史数据等信息，系统软件具备开放端口，增加植物房监控只需增加相应硬件采集模块即可实现远程监控。 3.可在线数据保存、历史曲线查询、故障自助显示和报警；同时显示：总周期数、当前周期数、当前程序名、当前程序段号、开机运 行累积时间，当前段运行时间、提供详细设计说明。独立温度报警 及保护，超温或欠温时可报警并自动断开设备电源。 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
18 | 18 | 组培架 |  |  | 个 |  | 1270*580*2300，单层承重≥80KG，层高可单人调节，实用4层，定制光谱植物组培灯，灯下10厘米处光强≥200 μmol/㎡ s全光谱，色温 3500K，红绿蓝光比例为3：3：1。整灯CRI不低于85。 ①采用发光芯片，植物灯芯片高光功率，光衰30000小时小于10%。 ②电源要求无频闪隔离驱动，PF高于0.9，效率不低于0.9。电源防水等 级IP65。可分级调节光强， ③防水等级：IP65 |  |  |  |  | 36 | 36 | 36
19 | 19 | 栽培架 |  |  | 个 |  | 1270*580*2300，单层承重≥80KG，层高可单人调节，共五层，实用 4层，定制光谱高光植物生长灯，灯下10厘米处光强≥500 μmol/㎡ s， 实用4层，输出光合光子通量不低于1040umol/s。植物灯效率不低于2.6umol/s/w。 ①采用发光芯片，植物灯芯片高光功率，光衰30000小时小于10%。 ②电源要求无频闪隔离驱动，PF高于0.9，效率不低于0.9。电源防水等 级IP65。灯条可独立开关，以便分级调节光强， ③防水等级：IP65光照系统可调节（光强可0-100%调节，控制方式为：在气候室环境控制系统统一控制）。 |  |  |  |  | 16 | 16 | 16
二 |  | 田间设施设备 | [9 empty] | 34 | 34 | 34
（一） |  | 国家品种区域试验 设施设备 |  |  | 套 | [6 empty] | 32 | 32 | 32
1 | 1 | 拖拉机 |  |  | 台
1.1 | 1.1 | 大型拖拉机 |  |  | 台 |  | 最大牵引力不小于24千牛，功率输出不小于100匹马力， 四轮驱动， |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 收割机 |  |  | 台
2.1 | 2.1 | 小麦收割机 |  |  | 台 |  | 1.配套功率不小于140马力； 2.履带式， 3.喂入量7公斤， 4.工作幅宽2300mm |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
2.2 | 2.2 | 小型玉米收割机 |  |  | 台 |  | 1.自走式玉米收获机：外形尺寸4625x1450x2300mm； 2.配套动力33.09KW； 3.工作行数:2行 4.适应行距:400-750mm 5.工作幅宽 :1800mm 6.切茬高度:100mm 7.作业速度 2.0-5.0km/h 8.作业小时生产率 :1.5-2.5hm2/h 9.卸粮方式:液压卸粮 10.轮胎型号:前6.0-14/后6.0-14 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
3 | 3 | 脱粒机 |  |  | 台
3.1 | 3.1 | 小麦单穗脱粒机 |  |  | 台 |  | 1.配套动力:直流永磁电机 350W4000转/分； 2.使用电压：220V； 3.整机重量:38KG； 4.工作尺寸； 540*530*790（毫米）； 5.喂入方式：人工半喂入； 6.工作时间：长时间连续工作； 7.滚筒转速： 1000-2500（转/分）； 8.生产率:1000穗/小时或300株/时(在作物含水份15--18%时)； 9.脱净率: ≥ 99.9%； 10.损失率:≤1%； 11.破碎率:≤0%； 12.残 留 量：0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
3.2 | 3.2 | 葵花单盘脱粒机 |  |  | 台 |  | 1.尺寸:不小于130*80*90cm。 2.重量：220斤。 3.脱皮产量：2小时3-4亩。 4.脱粒产量：3001-4001/h。 5.脱粒率：96％ 。 6.电机功率：4千瓦。 7.电机材质： 纯铜电机。 8.电机转速：2800转/分 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
3.3 | 3.3 | 玉米小区脱粒机 |  |  | 台 |  | 1.生产率：500KG/时, 2.脱净率： ≥99%， 3.破碎率： ≤1.5%， 4.清机时间：3S， 5.配套动力电机：1.5KW， 6.转速：1380转/min， 7.外尺寸： 1250*700*110mm， 8.操作人员：1人 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
4 | 4 | 播种机 |  |  | 台/套
4.1 | 4.1 | 大豆小区育种精量 精播种机 |  |  | 台 |  | 1.外形尺寸长X宽X高(毫米)：530； 2.行距(毫米)：500-620 3.播种行数：4； 4.播肥深度(毫米)：30-60(与种子间距60mm)； 5.亩播肥量(千克)：0-140； 6.播种深度(毫米)20-50 7.肥箱容积(升)260 8.种箱容积(升)18x4 9.理论株距(毫米)180、200、230、250、280、300、330、360 10.配套动力(千瓦) (马力)33.1-58.9(45~80) 11.风机叶轮要求转速(转/分钟)：4800-5500； 12.播种单粒率：>92%；空穴率：<3%。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
4.2 | 4.2 | 种苗移载机 |  |  | 台 |  | 1.尺寸：2000*1660*2200； 2.整机质量(kg)：680 3.配套动力(kw)：29 4.工作 效率(株/小时)：7500； 5.行距调节距离(mm)：300-1000； 6.株距调节距离(mm)：200-1000； 7.深度调节范围(mm)：50-150； 8.栽植秧苗种类：各种苗 、根、茎、段；秧苗高度(mm)：70-1000 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
5 | 5 | 打药机 |  |  | 台
5.1 | 5.1 | 自走式喷杆喷雾剂 （植保打药机） |  |  | 台 |  | 1.驱动方式：四轮驱动， 2.工作压力：02-0.4MPA， 3.液泵流量65.5- 70.5L/MIN， 4.喷头数：23个 5.50马力 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
5.2 | 5.2 | 农业植保无人机 |  |  | 台 |  | 1.可设置最大飞行半径2000m， 2.最大载液量：40KG， 3.最大飞行时间： 内置电池3.7小时。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
6 | 6 | 虫情分析仪 |  |  | 套 |  | 1.供电方式：太阳能or220VAC， 2.待机功率： ≤25W， 3.整灯功率≤200W， 4.诱虫方式：紫外灯管。 5.摄像头像素：500/800/1200/2000可选 |  |  |  |  | 17 | 17 | 17
2 | 2 | 种子风选仪（中颗 粒） |  |  | 台 |  | 1.适合豆类、小麦、水稻等中颗粒种子。 2.风压：689Pa, 3.电机功率： 550W， 4.定时0-9999分钟， 5.电机转速：2800r/min, 6.噪声≤81dB |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
3 | 3 | 种子风选仪（小颗 粒） |  |  | 台 |  | 1.适合牧草，芝麻、油菜等小颗粒种子。 2.风压：689Pa, 3.电机功率： 550W， 4.定时0-9999分钟， 5.电机转速：2800r/min, 6.噪声≤81dB |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
4 | 4 | 种子净度工作台 |  |  | 台 |  | 1.作台尺寸：1200mm*580mm*770mm； 2.观察台规格：560mm*300mm； 3.偏振光平台：250mm*250mm； 4.工作台电源：220V 50Hz； 5.观察台功率：18W； 6.偏振灯功率：16W； 7.放大镜灯光功率：12W； 8.放大倍率：5X |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
5 | 5 | 卤素水分测定仪 |  |  | 台 |  | 1.尺寸：336*202*157， 2.加热源： 卤素灯加热， 3.秤盘尺寸：直径95mm， 4.量程：0.02-60g， 5.功率：400W， 6.分多种测量方式 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
6 | 6 | 分样型电子自动数 粒仪 |  |  | 台 |  | 1.容器数量：8杯； 2.设定范围：1-500粒/杯； 3.电源：220VAC/50-60Hz； 4.震动噪音： ≤80dB 5.计数容量：1-9999； 6.预置自停：1-9999当中任意数值，置0000不计数； 7.样品尺寸： Φ0.5-10mm； 8.计数速度：速度1000-2000粒/分钟(取决于颗粒尺寸)； 9.下料器： 电磁型 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
（二） |  | 智能管理系统 |  |  | 套 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
（三） |  | 智能监控管理设备 |  |  | 套 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 合计 | [9 empty] | 34 | 34 | 34
表6 测试评价站智能管理系统——软件（单位：元）
序号 | 系统 |  | 子系统 | 模块 |  | 内容描述 |  | 人员 | [8 empty] | 单位 |  | 合计
[8 empty] | 人员 | 数 量 |  | 人员 |  | 数 量 | 人员 |  | 数量
1 |  |  | 物联网控 制中心+分 控制中心 | 设备信息管理 与控制 |  | 统一管理维护测试评价站视频监控设备、空气 温湿度、光照、风向风速、土壤温湿度等农业 环境传感器设备，并能够对设备进行控制 |  | 高级工程师 | 5 | 5 | 中级工程师 |  | 6 | 初级工程师 |  | 10 | 人/日
2 |  |  |  | 数据采集配置 |  | 配置气象、土壤墒情等各类物联网设备采集数 据的规则，支持按单用户、单设备和批量设备 进行配置 |  | 高级工程师 | 6 | 6 | 中级工程师 |  | 9 | 初级工程师 |  | 20 | 人/日
3 |  |  |  | 故障报警配置 |  | 按地块（试验田）设备配置温度、湿度、二氧 化碳、警戒线等告警阈值参数 |  | 高级工程师 | 5 | 5 | 中级工程师 |  | 6 | 初级工程师 |  | 10 | 人/日
4 |  |  |  | 数据监测查看 |  | 能够对物联网感知设备采集的数据进行实时查 看，帮助用户掌握设备运行状态、和设备实时 采集的数据信息 |  | 高级工程师 | 5 | 5 | 中级工程师 |  | 6 | 初级工程师 |  | 10 | 人/日
5 |  |  |  | 控制室 |  | 展示试验田的环境数据、视频监控影像数据， 支持用户灵活控制前端智能设备，能够进行环 境历史数据和视频监控视频历史影像的倒查、 图表显示及数据统计 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 11 | 初级工程师 |  | 30 | 人/日
6 |  |  |  | 环境数据 |  | 实时展示空气温湿度、土壤温湿度、二氧化碳 、 风速方向等试验田的环境传感器采集的数 据，可查看任一物联网监测设备的运行情况 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 11 | 初级工程师 |  | 20 | 人/日
7 |  |  |  | 监控视频 |  | 可查看任一点位的实时视频、历史存储的视频 图像，并且支持按需放大/小、转动等动作控 制 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 11 | 初级工程师 |  | 20 | 人/日
8 |  |  | 高清视频 监控子系 统 | 系统配置 |  | 视频监控前端设备管理 |  | 高级工程师 | 3 | 3 | 中级工程师 |  | 7 | 初级工程师 |  | 8 | 人/日
9 |  |  |  | 实时/历史视 频查看 |  | 实时查看站内试验田现场情况、作物长势， 以 及历史存储的视频录像回放 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 9 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
10 |  |  |  | 系统控制 |  | 提供图像的切换调用和控制功能，查看任一监 控画面， 以及放大、放小、方向变换等控制， 系统能够对用户控制动作进行记录 |  | 高级工程师 | 3 | 3 | 中级工程师 |  | 7 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
表6 测试评价站智能管理系统——软件（单位：元）
序号 | 系统 |  | 子系统 | 模块 |  | 内容描述 |  | 人员 | [8 empty] | 单位 |  | 合计
[8 empty] | 人员 | 数 量 |  | 人员 |  | 数 量 | 人员 |  | 数量
11 |  |  |  | 故障巡检告警 |  | 实时监测并显示所有设备的运行状态，监测故 障、离线情况 |  | 高级工程师 | 3 | 3 | 中级工程师 |  | 7 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
12 |  |  |  | 环境数据实时 记录 |  | 传感器组设备SDK集成 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 7 | 初级工程师 |  | 10 | 人/日
13 | [5 empty] | 室内环境传感器组接入，获取并存储气温数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
14 | [5 empty] | 室内环境传感器组接入，获取并存储空气湿度 数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
15 | [5 empty] | 室内环境传感器组接入，获取并存储光照数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
16 | [5 empty] | 室内环境传感器组接入，获取并存储二氧化碳 数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
17 | [5 empty] | 室内环境传感器组接入，获取并存储土壤温度 数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
18 | [5 empty] | 室内环境传感器组接入，获取并存储土壤湿度 数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
19 | [5 empty] | 室内环境传感器组数据存储设计及处理 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 6 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
20 | [5 empty] | 室外环境传感器组接入，获取并存储空气湿度 数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
21 | [5 empty] | 室外环境传感器组接入，获取并存储风向数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
22 | [5 empty] | 室外环境传感器组接入，获取并存储风速数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
23 | [5 empty] | 室外环境传感器组接入，获取并存储光照数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
24 | [5 empty] | 室外环境传感器组接入，获取并存储土壤温度 数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
表6 测试评价站智能管理系统——软件（单位：元）
序号 | 系统 |  | 子系统 | 模块 |  | 内容描述 |  | 人员 | [8 empty] | 单位 |  | 合计
[8 empty] | 人员 | 数 量 |  | 人员 |  | 数 量 | 人员 |  | 数量
25 | 安全监控 管理设备 |  | 环境监测 子系统 |  |  | 室外环境传感器组接入，获取并存储土壤湿度 数据 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
26 | [5 empty] | 室外环境传感器组数据存储设计及处理 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 7 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
27 |  |  |  | 数据融合展示 |  | 各类设备当前运行状态统计分析， 图标展示 |  | 高级工程师 | 5 | 5 | 中级工程师 |  | 8 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
28 | [5 empty] | 视频监控设备点位展示 |  | 高级工程师 | 3 | 3 | 中级工程师 |  | 4 | 初级工程师 |  | 5 | 人/日
29 | [5 empty] | 设备点位点击查看设备信息 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 4 | 初级工程师 |  | 4 | 人/日
30 | [5 empty] | 设备点位监控类型综合统计 |  | 高级工程师 | 3 | 3 | 中级工程师 |  | 6 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
31 | [5 empty] | 各类设备24小时数据查看 |  | 高级工程师 | 7 | 7 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 12 | 人/日
32 | [5 empty] | 作物生长情况查看 |  | 高级工程师 | 3 | 3 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 8 | 人/日
33 | [5 empty] | 环境传感器组数据接入 |  | 高级工程师 | 7 | 7 | 中级工程师 |  | 11 | 初级工程师 |  | 10 | 人/日
34 | [5 empty] | 土壤温湿度实时展示 |  | 高级工程师 | 5 | 5 | 中级工程师 |  | 8 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
35 | [5 empty] | 光照数据展示 |  | 高级工程师 | 5 | 5 | 中级工程师 |  | 8 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
36 | [5 empty] | 空气温湿度监测 |  | 高级工程师 | 5 | 5 | 中级工程师 |  | 8 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
37 | [5 empty] | 风速、风向实时数据展示 |  | 高级工程师 | 5 | 5 | 中级工程师 |  | 8 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
38 | [5 empty] | 实时数据服务：协同处理实时数据的读写操 作，通过缓存机制保证数据的有序、高效的流 动， 同时完成对实时数据的有损压缩操作。 |  | 高级工程师 | 11 | 11 | 中级工程师 |  | 22 | 初级工程师 |  | 25 | 人/日
表6 测试评价站智能管理系统——软件（单位：元）
序号 | 系统 |  | 子系统 | 模块 |  | 内容描述 |  | 人员 | [8 empty] | 单位 |  | 合计
[8 empty] | 人员 | 数 量 |  | 人员 |  | 数 量 | 人员 |  | 数量
39 |  |  |  | 数据存储 |  | 历史归档服务：对缓存中的数据做无损压缩后 存入文件系统，并产生数据索引方便数据查询 操作， 以及处理历史数据请求，提供对历史数 据的查询、修改、删除等功能。 |  | 高级工程师 | 12 | 12 | 中级工程师 |  | 22 | 初级工程师 |  | 25 | 人/日
40 | [5 empty] | 接口平台服务：提供接口平台实现数据采集的 集中化管理，把原本分散在不通网络的采集应 用程序纳入到统一平台，实现接口开发与管理 的标准化。 |  | 高级工程师 | 12 | 12 | 中级工程师 |  | 22 | 初级工程师 |  | 25 | 人/日
41 | [5 empty] | 控制中心管理：控制中心是时序数据库系统的 入口，可以控制系统所有模块的启停，监视整 个系统运行状态。 |  | 高级工程师 | 12 | 12 | 中级工程师 |  | 22 | 初级工程师 |  | 25 | 人/日
42 | [5 empty] | 性能监视服务：提供性能监视服务功能，查看 时序数据库系统整体资源使用情况，可深入查 看资源的使用在具体模块的分布情况。 |  | 高级工程师 | 12 | 12 | 中级工程师 |  | 21 | 初级工程师 |  | 25 | 人/日
43 | [5 empty] | 测点管理：用于完成对系统测点的增、删、改 、 查等操作，支持批量导入导出功能。 |  | 高级工程师 | 9 | 9 | 中级工程师 |  | 15 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
44 | [5 empty] | 备份服务：通过配置备份策略，备份服务能够 完成对历史数据文件的备份工作。 |  | 高级工程师 | 12 | 12 | 中级工程师 |  | 21 | 初级工程师 |  | 24 | 人/日
45 | [5 empty] | 计算服务：提供数据计算工具，能够实现对数 据的运算功能，运算公式支持VBScript、C#等 语言， 同时支持集成已有的数学库计算模型。 |  | 高级工程师 | 13 | 13 | 中级工程师 |  | 21 | 初级工程师 |  | 24 | 人/日
46 |  |  |  | 远程联网 |  | 作物生长环境数据查看 |  | 高级工程师 | 1 | 1 | 中级工程师 |  | 3 | 初级工程师 |  | 5 | 人/日
47 | [5 empty] | 物联网设备运行状态监测 |  | 高级工程师 | 1 | 1 | 中级工程师 |  | 3 | 初级工程师 |  | 5 | 人/日
48 |  |  |  | LED显示 |  | 南区LED：南区环境监测设备数据实时监测及 LED屏推送 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
49 | [5 empty] | 北区LED：北区环境监测设备数据实时监测及 LED屏推送 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
50 | [5 empty] | 试验田报送数据周期管理 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 4 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
51 | [5 empty] | 实时监测数据报送推送 |  | 高级工程师 | 6 | 6 | 中级工程师 |  | 8 | 初级工程师 |  | 8 | 人/日
52 | [5 empty] | 消息模板管理 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 6 | 初级工程师 |  | 5 | 人/日
表6 测试评价站智能管理系统——软件（单位：元）
序号 | 系统 |  | 子系统 | 模块 |  | 内容描述 |  | 人员 | [8 empty] | 单位 |  | 合计
[8 empty] | 人员 | 数 量 |  | 人员 |  | 数 量 | 人员 |  | 数量
53 |  |  |  | 信息推送 |  | 消息通知记录查看 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 4 | 初级工程师 |  | 7 | 人/日
54 | [5 empty] | 监测环境数据异常信息推送通知 |  | 高级工程师 | 6 | 6 | 中级工程师 |  | 8 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
55 |  |  |  | 历史数据 |  | 空气湿度数据分析，包括趋势图、列表，可以 下载 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 3 | 初级工程师 |  | 4 | 人/日
56 | [5 empty] | 风向数据分析，包括趋势图、列表，可以下载 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 3 | 初级工程师 |  | 4 | 人/日
57 | [5 empty] | 风速数据分析，包括趋势图、列表，可以下载 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 3 | 初级工程师 |  | 4 | 人/日
58 | [5 empty] | 光照数据分析，包括趋势图、列表，可以下载 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 3 | 初级工程师 |  | 4 | 人/日
59 | [5 empty] | 土壤温度数据分析，包括趋势图、列表，可以 下载 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 3 | 初级工程师 |  | 4 | 人/日
60 | [5 empty] | 土壤湿度数据分析，包括趋势图、列表，可以 下载 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 3 | 初级工程师 |  | 4 | 人/日
61 |  |  |  | 地块与物联网 设备管理 |  | 采集各种环境数据，控制田间设施设备精准化 控制 |  | 高级工程师 | 60 | 60 | 中级工程师 |  | 75 | 初级工程师 |  | 95 | 人/日
62 | [5 empty] | 物联网设备的管理维护 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 4 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
63 | [5 empty] | 地块管理及信息查看 |  | 高级工程师 | 1 | 1 | 中级工程师 |  | 2 | 初级工程师 |  | 3 | 人/日
64 | [5 empty] | 农作物信息管理 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 6 | 初级工程师 |  | 7 | 人/日
65 | [5 empty] | 环境数据查看 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 3 | 初级工程师 |  | 5 | 人/日
66 | [5 empty] | 灌溉流量、压力数据查看 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 6 | 人/日
67 | [5 empty] | 实时视频查看 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 6 | 初级工程师 |  | 7 | 人/日
68 | [5 empty] | 视频设备控制 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 6 | 初级工程师 |  | 7 | 人/日
69 |  |  |  | 智能控制 |  | 智能灌溉首部控制 |  | 高级工程师 | 4 | 4 | 中级工程师 |  | 7 | 初级工程师 |  | 7 | 人/日
70 | [5 empty] | 灌溉小区智能控制 |  | 高级工程师 | 5 | 5 | 中级工程师 |  | 7 | 初级工程师 |  | 7 | 人/日
71 | [5 empty] | 试验田茬口管理基本信息维护 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
72 | [5 empty] | 历史茬口信息记录 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
73 | [5 empty] | 生产计划基础信息管理 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
74 | [5 empty] | 打药计划管理 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
表6 测试评价站智能管理系统——软件（单位：元）
序号 | 系统 |  | 子系统 | 模块 |  | 内容描述 |  | 人员 | [8 empty] | 单位 |  | 合计
[8 empty] | 人员 | 数 量 |  | 人员 |  | 数 量 | 人员 |  | 数量
75 |  |  | 智慧灌溉 监控 | 农业生产标准 化管理 |  | 施肥计划管理 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
76 | [5 empty] | 梳果计划管理 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
77 | [5 empty] | 农资投入记录，记录农资类别（种子、农药、 化肥） 、 品牌、外形，毒性、有效期、投入量 、 采购金额等信息 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
78 | [5 empty] | 农资信息管理 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
79 | [5 empty] | 农资库存管理 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
80 | [5 empty] | 农事操作管理：上传每个农事阶段的操作图 片，包括茬口、名称、时间、 图片，形成生产 日志 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 8 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
81 | [5 empty] | 采收管理：详细记录试验农产品的采收，包括 试验作物品种名称，采收时间，采收试验田地 块，采收批次，采收量、采收人等信息 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 8 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
82 | [5 empty] | 仓储管理：采收后的试验农产品入库存储、销 售出入等仓储库存信息的统一管理 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 8 | 初级工程师 |  | 14 | 人/日
83 |  |  |  | 农业知识智库 |  | 知识库分类，实现种植、农机、科教等农业知 识信息的分类 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 17 | 人/日
84 | [5 empty] | 知识库基础信息管理，发布 |  | 高级工程师 | 9 | 9 | 中级工程师 |  | 11 | 初级工程师 |  | 15 | 人/日
85 | [5 empty] | 作物从种子到收获、病虫草害、营养失调等全 程解决方案维护 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 11 | 初级工程师 |  | 15 | 人/日
86 | [5 empty] | 生态农业技术方案基础信息管理 |  | 高级工程师 | 9 | 9 | 中级工程师 |  | 11 | 初级工程师 |  | 15 | 人/日
87 | [5 empty] | 方案种植规程、模式与目标综合信息管理 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 17 | 人/日
88 |  |  |  | 数字评估分级 |  | 农作物种植生产数据汇聚清洗，包括种植数据 、 施肥数据、灌溉数据、采收数据、气象数据 、 墒情数据、视频监控 |  | 高级工程师 | 6 | 6 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 15 | 人/日
89 | [5 empty] | 评分规则配置管理 |  | 高级工程师 | 6 | 6 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 13 | 人/日
90 | [5 empty] | 农作物产出品质预测评估 |  | 高级工程师 | 6 | 6 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 13 | 人/日
91 | [5 empty] | 对农作物品种基本信息、生长环境（气象、墒 情等） 、生产过程（种植、农药/化肥投入物 、 采收等）数据进行汇聚清晰 |  | 高级工程师 | 6 | 6 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 13 | 人/日
92 | [5 empty] | 分级规则配置管理 |  | 高级工程师 | 6 | 6 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 13 | 人/日
93 | [5 empty] | 农作物评分 |  | 高级工程师 | 5 | 5 | 中级工程师 |  | 10 | 初级工程师 |  | 13 | 人/日
表6 测试评价站智能管理系统——软件（单位：元）
序号 | 系统 |  | 子系统 | 模块 |  | 内容描述 |  | 人员 | [8 empty] | 单位 |  | 合计
[8 empty] | 人员 | 数 量 |  | 人员 |  | 数 量 | 人员 |  | 数量
94 | 灌溉智能 |  |  | 全息溯源 |  | 投入物溯源 |  | 高级工程师 | 12 | 12 | 中级工程师 |  | 17 | 初级工程师 |  | 23 | 人/日
95 | [5 empty] | 基地及环境溯源 |  | 高级工程师 | 12 | 12 | 中级工程师 |  | 17 | 初级工程师 |  | 22 | 人/日
96 | [5 empty] | 生产过程溯源 |  | 高级工程师 | 12 | 12 | 中级工程师 |  | 17 | 初级工程师 |  | 23 | 人/日
97 | [5 empty] | 生长过程的全部信息和数据 |  | 高级工程师 | 12 | 12 | 中级工程师 |  | 17 | 初级工程师 |  | 22 | 人/日
98 |  |  |  | 设备管理 |  | 提供对平台接入设备的信息进行增、删、改、 查管理。 |  | 高级工程师 | 17 | 17 | 中级工程师 |  | 34 | 初级工程师 |  | 44 | 人/日
99 |  |  |  | 数据采集管理 |  | 数据接入网关支持数据采集任务的自定义配 置，通过B/S的可视化界面即可实现实时数据 采集的配置，包括采集任务协议、采集周期、 测点配置、协议配置、任务描述等属性的配置 。 数据采集支持毫秒级数据采集频率，可根据 业务需求及被采集设备的负载能力灵活调整数 据采集的速率。 |  | 高级工程师 | 32 | 32 | 中级工程师 |  | 34 | 初级工程师 |  | 44 | 人/日
100 |  |  |  | 采集情况监控 |  | 提供数据采集实时监控调试功能，用户可选择 指定任务进行实时数据监控，数据刷新周期 1S， 同时系统支持基于测点名称搜索监控指定 测点。 |  | 高级工程师 | 32 | 32 | 中级工程师 |  | 34 | 初级工程师 |  | 45 | 人/日
101 |  |  |  | 数据缓存与断 点续传 |  | 提供数据缓存管理，缓存天数可自定义配置， 默认支持7天缓存。一旦出现网络故障的情 况，转发数据即缓存在本地，当网络正常的时 候，进行断点续传和数据补发。 |  | 高级工程师 | 32 | 32 | 中级工程师 |  | 34 | 初级工程师 |  | 45 | 人/日
102 |  |  |  | 采集协议库 |  | 平台协议库提供32种主流设备协议，可覆盖数 据采集协议需求，能够实现95%场景的即插即 用式设备接入，节省大量协议开发、调试时 间，可帮助项目快速实现数据的采集与汇聚。 提供对协议文件的统一管理功能，包括协议文 件的上传、更新和删除操作等 |  | 高级工程师 | 32 | 32 | 中级工程师 |  | 34 | 初级工程师 |  | 45 | 人/日
表6 测试评价站智能管理系统——软件（单位：元）
序号 | 系统 |  | 子系统 | 模块 |  | 内容描述 |  | 人员 | [8 empty] | 单位 |  | 合计
[8 empty] | 人员 | 数 量 |  | 人员 |  | 数 量 | 人员 |  | 数量
103 | 管理系统 |  | 物联网平 台 | 数据边缘计算 |  | 平台提供数据边缘计算服务，具体包括实时计 算、算法库、二次开发等功能，从数据采集环 节开始数据的清洗、逻辑与模型运算（上下限 阈值报警等） ，确保数据质量并分担数据分析 压力。通过在边缘侧承担数据与模型的运算， 能够减轻数据传输的带宽压力和平台侧业务系 统计算压力。 |  | 高级工程师 | 32 | 32 | 中级工程师 |  | 34 | 初级工程师 |  | 45 | 人/日
104 |  |  |  | 数据多路转发 |  | 平台提供将已采集的数据进行转发处理功能， 数据转发功能支持多路转发， 以及向不同的存 储对象进行数据转发。转发任务管理包括对转 发周期、数据类型、转发类型、转发目的地等 信息进行定义维护。转发周期支持毫秒级，转 发可以通过MQTT标准协议，也可以直接转发至 各类实时数据库。 |  | 高级工程师 | 32 | 32 | 中级工程师 |  | 34 | 初级工程师 |  | 45 | 人/日
105 |  |  |  | 共享订阅 |  | 平台提供共享订阅功能，支持多台服务器协同 完成数据的解析，解决单机模式数据解析导致 的数据积压问题，任何单一节点的故障不影响 数据解析功能，从而实现海量设备实时数据的 快速解析与灵活转发。 |  | 高级工程师 | 32 | 32 | 中级工程师 |  | 34 | 初级工程师 |  | 45 | 人/日
106 |  |  |  | 存储资源监控 |  | 提供数据库运行环境、数据库系统程序健康状 态、数据库外部调用的实时监控、分析与报警 功能，保障系统快速发现问题、定位问题，从 而解决问题。 |  | 高级工程师 | 32 | 32 | 中级工程师 |  | 34 | 初级工程师 |  | 45 | 人/日
107 |  |  |  | 传输链路运维 管理 |  | 提供数据传输链路的监控运维管理功能，包括 系统故障自动恢复所有采集任务的功能、数据 传输节点状态监控功能、故障报警推送功能， 帮助运维人员快速定位故障点与故障原因。 |  | 高级工程师 | 32 | 32 | 中级工程师 |  | 34 | 初级工程师 |  | 45 | 人/日
108 | [5 empty] | 用户管理 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 4 | 初级工程师 |  | 8 | 人/日
表6 测试评价站智能管理系统——软件（单位：元）
序号 | 系统 |  | 子系统 | 模块 |  | 内容描述 |  | 人员 | [8 empty] | 单位 |  | 合计
[8 empty] | 人员 | 数 量 |  | 人员 |  | 数 量 | 人员 |  | 数量
109 |  |  | 管理平台 | 系统管理 |  | 角色管理 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 4 | 初级工程师 |  | 8 | 人/日
110 | [5 empty] | 部门管理 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 4 | 初级工程师 |  | 8 | 人/日
111 | [5 empty] | 菜单管理 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 4 | 初级工程师 |  | 8 | 人/日
112 | [5 empty] | 日志管理 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 4 | 初级工程师 |  | 8 | 人/日
113 | [5 empty] | 定时任务管理 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 4 | 初级工程师 |  | 9 | 人/日
114 |  |  |  | 字典管理 |  | 数据字典基础信息维护 |  | 高级工程师 | 2 | 2 | 中级工程师 |  | 5 | 初级工程师 |  | 10 | 人/日
115 | [5 empty] | 地块、设备、知识库、方案字典等系统所需的 数组字典定义、维护 |  | 高级工程师 | 6 | 6 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 21 | 人/日
116 |  |  |  | 控制记录 |  | 控制记录：记录各类设备的操作控制记录，如 监控设备的方向控制，水泵开关控制 |  | 高级工程师 | 8 | 8 | 中级工程师 |  | 16 | 初级工程师 |  | 30 | 人/日
117 |  |  |  | 告警记录 |  | 告警记录：记录各类设备超限的报警、故障等 信息 |  | 高级工程师 | 7 | 7 | 中级工程师 |  | 13 | 初级工程师 |  | 29 | 人/日
118 |  |  |  | 用户信息 |  | 用户登录、登出 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 15 | 人/日
119 | [5 empty] | 个人中心管理 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
120 | [5 empty] | 主页权限控制：不同角色人进入看到不同功能 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
121 |  |  |  | 实时数据查看 |  | 环境物联网设备列表展示 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
122 | [5 empty] | 点击查看环境数据 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
123 | [5 empty] | 监控设备列表展示 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
124 | [5 empty] | 监控视频查看 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
125 | [5 empty] | 施肥方案管理 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
126 | [5 empty] | 控制施肥过程 |  | 高级工程师 | 10 | 10 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
表6 测试评价站智能管理系统——软件（单位：元）
序号 | 系统 |  | 子系统 | 模块 |  | 内容描述 |  | 人员 | [8 empty] | 单位 |  | 合计
[8 empty] | 人员 | 数 量 |  | 人员 |  | 数 量 | 人员 |  | 数量
127 |  |  | 移动端 | 远程控制 |  | 控制施肥量 |  | 高级工程师 | 11 | 11 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
128 | [5 empty] | 恒流施肥 |  | 高级工程师 | 11 | 11 | 中级工程师 |  | 12 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
129 | [5 empty] | 吸肥量调节 |  | 高级工程师 | 11 | 11 | 中级工程师 |  | 13 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
130 | [5 empty] | 对各类控制进行记录 |  | 高级工程师 | 11 | 11 | 中级工程师 |  | 13 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
131 |  |  |  | 告警信息查看 |  | 土壤墒情告警记录查看 |  | 高级工程师 | 11 | 11 | 中级工程师 |  | 13 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
132 | [5 empty] | 气象各类设备告警记录查看 |  | 高级工程师 | 11 | 11 | 中级工程师 |  | 13 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
133 |  |  |  | 历史数据查看 |  | 气象设备历史数据查看，按年、月、 日维度展 示曲线图 |  | 高级工程师 | 11 | 11 | 中级工程师 |  | 13 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
134 | [5 empty] | 墒情历史数据查看，按年、月、 日维度展示曲 |  | 高级工程师 | 11 | 11 | 中级工程师 |  | 13 | 初级工程师 |  | 16 | 人/日
137 |  |  | 短信通知 |  |  | 50万条短信套餐 | [10 empty] | 年
合计
表7 测试评价站智能监控管理设备
序号 | 项目 | [5 empty] | 内容描述 | 数量 | 设备购置费 |  | 安装工程费 |  |  | 总计（元）
[9 empty] | 指标 （元/ 单位） | 合计 （元） | 指标 （元/ 单位） | 合计 （元）
1 | 高清视频系统前端设备
1.1 | 高清红外网络智能球机 | [5 empty] | ≥300万像素7寸红外；150m红外照射距离;图像传感器CMOS；支持200个预置位8条巡航扫描；水平360°垂直-15°-90°；20倍光学变焦16倍数字变焦；IP66防水防尘； | 8
1.2 | 2.5寸红外网络高清摄像机(非普通摄 像机) | [5 empty] | ≥200万像素2.5寸红外网络高清miniPTZ摄像机，支持4倍光学变倍，16倍数字变倍，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达30m，支持POE+(802.3at) | 22
1.3 | 高清红外筒型网络摄像机(非普通摄像 机) | [5 empty] | 300万像素高清监控摄像头，夜视红外高清网络摄像头，带POE，6MM镜头；信噪比 3D数字降噪；压缩格式 视频压缩：H.264/M-JPEG；网络接口 10Base-T/100Base-TX(RJ-45)；防护等级 IP66；视频帧率 25fps； | 67
1.4 | 筒机支架 | [5 empty] | 壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 73
1.5 | 球机支架 | [5 empty] | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸97×182×305mm | 9
2 | 高清视频系统物联网控制中心
2.1 | 存储服务器 | [5 empty] | 256路硬盘24盘位；高度4U；支持RAID0 1 5 10 50 6 60等 CPU主频》3.8GHZ；支持cache超级电容保护，支持RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 | 1
表7 测试评价站智能监控管理设备
序号 | 项目 | [5 empty] | 内容描述 | 数量 | 设备购置费 |  | 安装工程费 |  |  |  | 总计（元）
[9 empty] | 指标 （元/ 单位） | 合计 （元） | 指标 （元/ 单 位） | 合计 （元）
2.2 | 平台软件 | [5 empty] | 支持国标协议及各类私有协议设备接入平台，提供基础视频、录像回放、大屏上墙、告警实时推送、告警查询、视频直播、报警联动、电子地图等应用，将多个下级平台点位资源通过国标协议级联汇聚到平台实现统一管理，同时也可将平台点位资源级联到专网平台进行行业应用，满足多个平台汇聚需求。 采用H.264视频压缩标准 支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码 支持DVI、HDMI输出显示 单输出口支持1/4/6/8/9/16画面分割显示 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式 支持ONVIF协议接入设备解码；支持开窗和漫游功能；窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割；最大支持64个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持场景预案；解码能力：256路1080P；编码能力：不超过60路；拼接能力：不超过60路；虚拟分屏：支持；单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25/36/49/64 | 1
2.3 | 监控硬盘 | [5 empty] | 3.5英寸监控级硬盘，3.5英寸6TBIntelliPower64MSATA3 | 20
2.4 | 点阵式大屏幕LED显示屏 | [5 empty] | 红黄绿三色像素分辨规格:P3.75尺寸：2000*1000(显示温湿光CO2、土温土湿和报警信息）配套支架、基础及发送版配件设备。 | 2
2.5 | 液晶显示屏 | [5 empty] | 75寸；屏幕比例：16:9分辨率：4K电视颜色分类：黑色LCD刷屏率：120Hz扬声器数量：4个HDMI接口数量：3个 | 1
2.6 | 液晶监视器 | [5 empty] | 相当或优于32英寸4K超高清；分辨率1920*1080px；频率50Hz；对比度1200：1；响应时间8ms | 2
2.7 | 物联网操作终端 | [5 empty] | 相当或优于I57500/8G/1G独显/DVDRW/WIN10-H/1TB+128G固态/23寸液晶 | 2
表7 测试评价站智能监控管理设备
序号 | 项目 | [5 empty] | 内容描述 | 数量 | 设备购置费 |  | 安装工程费 |  |  |  | 总计（元）
[9 empty] | 指标 （元/ 单位） | 合计 （元） | 指标 （元/ 单 位） | 合计 （元）
2.8 | 操作台 | [5 empty] | 二位操作台 | 1
2.9 | 网络机柜 | [5 empty] | 42U网络机柜，优质冷轧钢板，带1个8位PDU电源插座 | 1
2.1 | 服务器 | [5 empty] | 4210×1/32G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM；；2U双路标准机架式服务器：CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz；内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10；网口：2个千兆电口；其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； | 3
2.11 | PDU | [5 empty] | 10位；功率2500W；全长1.8米；过载保护；10A国标插头 | 1
2.12 | OLT | [5 empty] | PON 4口上行千兆下行千兆配置光模块6个；1:64（max）；支持多用户管理；支持PON口功率检测； | 1
2.13 | 分光器 | [5 empty] | 1分8 方口 | 20
2.14 | ONU | [5 empty] | 网络接口1*10/100/1000Mbps 自适应；3*10/100Mbps 自适应；波长TX:1310NM RX1490NM；传输距离20KM | 76
2.15 | 尾纤 | [5 empty] | 温度范围-40-85；插入损耗 ＜0.2db；回拨损耗＞45db；重复性 0.1db | 200
2.16 | 光缆尾纤熔接盒 | [5 empty] | 2芯\4芯\8芯\16芯 | 76
表7 测试评价站智能监控管理设备
序号 | 项目 | [5 empty] | 内容描述 | 数量 | 设备购置费 |  | 安装工程费 |  |  |  | 总计（元）
[9 empty] | 指标 （元/ 单位） | 合计 （元） | 指标 （元/ 单 位） | 合计 （元）
2.17 | 室外单模光缆 | [5 empty] | 室外12芯 | 8200
2.18 | 监控箱 | [5 empty] | 定制 | 88
2.19 | 插排 | [5 empty] | 定制 | 88
2.2 | 电源线 | [5 empty] | 一盘200M | 1500
2.21 | 超5类网线 | [5 empty] | 一箱305M | 1500
2.22 | 监控杆 | [5 empty] | 定制、杆件、基础及施工 | 73
2.23 | 太阳能控制系统 | [5 empty] | 太阳能控制盒1套，太阳能电池板 60W 1块，45AH蓄电池一套，太阳能板支撑架 1套，太阳能控制器1套 | 73
2.24 | 互联网专线租赁 | [5 empty] | 100M互联网专线，满足系统及移动端的互联互通，一年费用。 | 1
3 | 物联网系统设备
3.1 | 温室大棚内部环境联网监控系统(室内 环境监测传感器组) | [5 empty] | 室内采集器专配传感器组，监测参数包括温度、湿度、光照、CO2、土温、土湿6个参数，4G物联网传输。 各传感器参数如下: 1.温湿度传感器参数 （1）量程:温度-20-60°C，湿度0-100%;（2）测量精度:温度±0.5%,湿度±5%;（3）工作环境湿度:0-100%RH;（4）信号输出:485输出;（5）工作电压:12V/24VDC 2.光照度传感器参数 （1）量程:0-200000Lux;（2）测量精度:±600Lux;（3）防护等级:IP65;（4）工作环境温度:0-50C;（5）工作环境湿度:0-100%RH;（6）信号输出:485输出;（7）工作电压:12V/24VDC 3.二氧化碳传感器参数 （1）量程:0-2000ppm（2）检测分辨率:1PPM或0.1%VOL或0.01%VOL；（3）测量精度:±30PPM±5%的读数;（4）重复精度:±1%；（5）防护等级:IP65;（6）工作环境温度:0-50°C;（7）工作环境湿度:0-100%RH；（8）信号输出:485输出;（9）工作电压:12V/24VDC。 | 9
表7 测试评价站智能监控管理设备
序号 | 项目 | [5 empty] | 内容描述 | 数量 | 设备购置费 |  | 安装工程费 |  |  |  | 总计（元）
[9 empty] | 指标 （元/ 单位） | 合计 （元） | 指标 （元/ 单 位） | 合计 （元）
3.2 | 试验田环境监控系统(农田小气候气象 站采集器) | [5 empty] | 工作温度：-20-40℃；-40-60℃（扩展） 传感器接口：5个，可扩展至15个 传感器兼容性：兼容Onset的绝大部分智能型传感器（S-BPA、S-TMA和S-THA除外） 采样间隔：1秒-18小时，可自定义 数据通道：≤15个（部分传感器需占用多个通道） 数据传输：USB，512K内置存储 传感器线缆长度：≤100m 外形尺寸：17.8cm×11.7cm×19.3cm 重量：2kg 模拟端口数量*单端，2个（模拟端口需在选配） 模拟输入：0-2.5VDC；0-5VDC；0-10VDC；4-20mA 模拟输入精度：±0.25%FSR ACD分辨率：12bit传感器指标 风速：量程0-45m/s；精度±1.1m/s；分辨率0.38m/s；响应时间启动风速1m/s 风向：量程0-355°；精度±5°；分辨率1.4°；响应时间启动风速1m/s 温度：量程-40-100℃（S-TMB-M002/006017）；精度±0.2℃；分辨率0.03℃；响应时间启动风速1m/s 湿度：量程0-100%/RH；精度±±2.5%RH；分辨率0.1%RH；响应时间启动风速<5分钟 气压：量程660-1070mba；精度±3.0mba；分辨率0.1mmba； 降雨：量程0-12.7cm/小时；精度±1.0%；分辨率0.2mm 总辐射：量程0-1280W/㎡（300-1100nm）；精度±±10W/㎡或5%；分辨率1.25W/㎡ 光合有效辐射：量程0-2500μmol/㎡/s（400-700nm）；精度±5μmol/㎡/s或5%；分辨率2.5μmol/㎡/s 页面湿度：量程0-100%；精度±5%（重复性）；分辨率0.59% | 1
合计