	设备名称
	数量
	配置要求
	单台价格（万元）
	总金额

（万元）

	床旁血液净化系统
	2
	连续血液透析、耗材开放
	17.00
	34.00

	全自动生化分析仪
	1
	≥400速、试剂开放
	12.00
	12.00

	全自动血球分析仪
	1
	试剂开放、29项60速（带CRP）、试剂开放
	12.00
	12.00

	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	试剂开放、传染病8项
	13.00
	13.00

	全自动凝血仪
	1
	试剂开放
	10.00
	10.00

	心脏除颤仪
	5
	成人儿童通用
	4.00
	20.00

	振动排痰机
	2
	移动式
	2.00
	4.00

	空气波压力循环治疗仪
	1
	空气通道≥四腔
	1.00
	1.30

	彩超
	1
	台式
	12.00
	12.00

	心电遥测系统
	1
	一拖十
	26.00
	26.00

	中央监护系统
	1
	一拖十
	19.00
	19.00

	心电图机
	1
	18导联
	8.00
	8.00

	经皮黄疸测试仪
	2
	便携式
	2.00
	4.00

	输液泵
	14
	配置移动输液架
	0.55
	7.70

	微量泵
	6
	双通道、配置移动泵架
	0.50
	3.00

	插件式监护仪
	2
	基本六参数+有创血压+PICCO模块+呼末二氧化碳模块
	10.00
	20.00

	耳鼻喉科内窥镜成像系统
	1
	光源、摄像系统、医用高清显示器、耳内镜4支、鼻内镜10支、喉镜根6支、纤维咽喉镜一根、视频喉镜2套
	40.00
	40.00

	液氧储罐及气化系统
	1
	≥5m³液氧储气罐2台、200m³/h汽化器一台
	34.00
	34.00

	合计
	44
	
	
	280.00


采购设备清单及预算表

1.床旁持续血液净化系统（CRRT）参数

一、治疗模式要求
1、具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。

2、具备自设编程程序功能，自行设计临床需要的治疗模式。

3、可自由选择前稀释或后稀释。
二、技术参数要求
1、具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。

（1）血液泵（BP）：15～215mL/min，可独立关闭
（2）滤过液泵（FP）：5～110mL/min，可独立关闭

（3）透析液泵（DP）：2～45mL/min， 可独立关闭

（4）置换液泵（RP）：4～110mL/min，可独立关闭

3、独立多功能精密注射泵，适用多种规格注射器
4、具备动脉压监测、滤器入口压监测、静脉压监测、一级膜外压监测、血浆入口压监测、二级膜外压监测功能，检测范围：－300～280mmHg

5、具备管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。

6、具备加温功能，35～38℃

7、具备独立电子平衡秤：0～5KG，液体平衡泵秤联动

8、具备气泡监测、补液断流监测、滤液断流监测、漏血监测、液面监测功能
9、后备电源：电源中断后，设备自带电池可继续使用≥15min

10、彩色液晶触摸屏，可实时显示治疗过程参数和曲线图形
11、开放式耗材，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。

2.生化分析仪招标参数

1、检测速度：生化比色分析恒速≥400 测试/小时

2、急诊检测能力：
急诊样本可以随时插入并优先检测

3、最大同时在线分析项目
≥81项

4、光源：光源灯自动休眠功能

5、分光方式：全封闭静态阵列式斩波后分光方式

6、波长数量及范围：波长数量≥10个，预留2个空位；波长范围要求340-800nm 

7、吸光度测试范围：0-5.0

8、吸光度分辨率：0.0001Abs

9、杂散光：当测定波长位340nm时，吸光度≥4.0

10、反应盘温控方式：非水浴免维护免保养的恒温方式

12
、样本针功能：液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能。具备样本针堵针自动检测功能（凝块检测功能）。

13
、样本量：2ul–35 ul，递增≤0.05ul

14、样本位：≥80样本（不含软件扩展位）

15
、携带污染率：≤0.1%

16、试剂量：10ul–300 ul，递增≤0.5ul

17、试剂位：≥80个 

18
、试剂冷藏：24小时独立冷藏系统，冷藏温度2℃～8℃

19、条码功能：具有试剂条码扫描功能，支持至少5种条码规则

20
、试剂扩容技术：具有多个项目同一试剂测试功能

21、反应位及杯材质：≥90个

22、最小反应体积：≤150ul
23、数据传输支持LIS/HIS双向通讯

24、配套设备要求：配置能够满足使用需求的纯水机一台

3.全自动凝血分析仪招标参数

1、测试方法： 凝固法（具有磁珠凝固法和光学凝固法双方法学检测功能，可任意切换）、免疫比浊法、发色底物法 
2、测试项目： 常规四项、D-二聚体、FDP、AT 等所有凝血相关检测项目 
3、测试速度：≥ 240Ts/h 
4、测试位： 凝固法：10 组；免疫比浊法：9 组；发色底物法:1～9 组 
5、预温位：≥ 10 个，测试杯 37℃恒定预温 
6、试剂位：具有 16℃以下冷藏功能 
7、样本位：≥35；具有任意样本位急诊优先设置功能 
8、加样系统： 具有自动寻位、液面感应、恒温加热、故障报警及自动维护功能  
9、报警功能：具备测试结果异常报警及自动重复测试功能；试剂不足时加样针自动换位或报警功能；测试杯和试剂不足、清洗液不足、废液溢出及开盖报警功能

10、 人性化设计：具备自动加样和人工加样双重模式测试功能 
具有多点定标、质量控制管理功能 

11、数据传输支持LIS/HIS双向通讯

4.全自动化学发光分析仪技术参数
1、检测原理：磁微粒直接化学发光技术。

2、测试项目：≥100项。

3、感染类项目：需具备包含术前项目、肺炎检测相关测试项目。
4、其他项目要求：新冠抗体检测。
5、试剂位：≥20个，支持在线更换试剂。

6、样本位：≥50个，支持随时装载，自动条码扫描识别样本信息。

7、检测速度：≥180测试/小时。

8、急诊项目首个出结果时间：最快≤12分钟。

9、反应杯：一次可装载≥1000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。

10、急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理。

11、试剂系统： 2-8℃冷藏试剂盘，试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。

12、加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、气泡、空吸、堵针检测及防撞功能。

13、混匀技术：非接触式混匀。

14、携带污染率：＜5PPM，保证结果精确性。

15、数据传输支持LIS/HIS双向通讯
16、设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测。

17、设备具有实时故障报警、反馈日志记录功能。
5.全自动五分类血液细胞分析仪参数要求

1、仪器功能：一次进样同时进行血细胞五分类检测和C-反应蛋白检测（五分类血液细胞分析仪+FR-CRP反应一体机）。

2、测量参数：能够提供≥29项可报告参数（不含散点图和直方图及研究性参数），2个三维散点图，2个二维散点图，2个直方图。

3、仪器具有网织红细胞检测功能，提供≥3项参数（ RETIC-ABS，RETIC，IRF）。

4、进样方式：手动进样和自动进样

5、进样模式：手动进样方式支持全血样本及预稀释样本，自动进样方式支持全血样本

6、检测速度：≥60个/小时

7、样本用量：全血样本：五分类+CRP模式≤35μl；其余模式≤20μl

8、预稀释模式：具备五分类+CRP功能

9、操作系统：全中文操作分析报告软件

10、进样平台容量：可达50个/次，可循环添加

11、具有原厂配套质控和校准品。

12、数据储存：≥40万份，具有数据增量备份，数据迁移功能

13、线性范围：WBC：0.00×109/L～400.00×109/L，RBC：0.00×1012/L～8.00×1012/L，HGB：0 g/L～300g/L，PLT：0×109/L～5000×109/L，FR-CRP：0.20mg/L～320.00mg/L

14、测量精密度：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤4.0%，MCV≤1.0%，HCT≤2.0%，FR-CRP≤4.0%

15、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.6%，PLT≤1.0%，HCT≤0.5%，FR-CRP≤1%

16、异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能。

17、报警功能：具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警、系统自动诊断功能。

18、配置：品牌电脑和激光打印机

19.具备加样封闭穿刺功能（标本带盖穿刺功能）。
6.空气波压力循环治疗仪技术参数

1.适用范围：适用于外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

2.具备国家规定的医疗器械产品注册证。

3.压强可以连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；
4.配备多种专业的气压治疗模式，模式可自由选择，多方向性多维度性的充气方式；

5.治疗时间连续可调；

6.使用时产生的噪声≤60dB；

7.配备：1套上肢气囊、2套下肢气囊；

8.环形封闭式设计气囊；
9.具备内置压力传感器和压力监测系统，设备充气时，能够监测每腔压力并实时显示当前腔道压力，避免加压过大引起造成静脉瓣膜受损；
10.具备过压保护系统；
断电保护功能：断电时能够自动泄压。

7、心脏除颤仪技术参数要求：
一、主要技术及系统要求：

1
性能要求：

1.1低能量智能双相波。

1.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。
1.3除颤能量的最高能量≥200J

1.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 10秒

1.5手动除颤能量最小是1J
1.6  AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

1.7成人、儿童一体化除颤电极板。
1.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量。

1.9手动除颤、AED和同步电复律功能

1.10具有快速电击技术

1.11主机≥3道波形显示

1.12可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

1.13三导心电监护功能。

2
电池

2.1
电池上具备电量容量状态指示灯

2.2
设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时

2.3   重复充电锂电池，单块电池支持≥100次最高能量充电/电击
2.4  提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

3  安全性：

3.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

3.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。
3.3每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。

3.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

4
数据存储:

4.1最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要

4.2 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

5 打印机：
5.1连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果

5.2自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警

5.3报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息

振动排痰机技术参数要求：

1、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz。

2、输出方式：单路输出（成人和小儿）
3、显示方式：触摸屏幕液晶显示，中文菜单操作； 

4、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值                                                   

5、操作模式：自动、手动两种操作模式，时间、频率随时可调；

6、叩击换向器：固定角度叩击头，动力手柄可360°旋转；

7、定时时间：手动模式定时时间为1min～60min可调，自动模式具备3个以上定时档;
10、频率范围：手动模式频率可调

11、自动模式：适合不同患者的治疗模式（震动频率）
12、叩击头要求：具备适合治疗不同人群不同部位的多种尺寸治疗叩击头
8彩色多普勒超声诊断系统招标参数 
1、主机系统性能

1.1、显示器要求：≥15”高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器

1.2、主机内置探头接口≥2个，全激活，互通互用

1.3、具备数字波束形成器

1.4、具备多倍信号并行处理技术

1.5、具备数字化全程动态聚焦功能

1.5、具备数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

1.6、接收方式：发射、接收通道≥1024

1.7、二维灰阶成像单元

1.8、谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像

1.9、M型成像单元

1.10、彩色多普勒成像单元

1.11、频谱多普勒成像单元

1.12、支持组织多普勒成像

1.13、高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵

1.14、支持彩色M型成像

1.16、空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合功能

1.17、具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式功能

1.18、二维角度独立偏转成像，≥6级可调

1.19、斑点噪音抑制，多级可调 

1.20、具备一键自动优化功能

1.21、扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式

1.22、图像放大功能，支持前端放大、后端放大

1.23、支持一键全屏放大

1.24、多语言操作界面：支持中文键盘输入

1.25、图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示

2.二维灰阶参数

2.1最高扫描线密度≥512超声线

2.2最大探测深度≥30cm

2.3发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

2.4二维增益调节范围≥190dB，连续可调

2.5动态范围≥180dB，可视可调

2.6物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示

2.7侧向增益补偿LCG≥8段，具有 LGC 曲线显示

2.8伪彩≥11种

2.9声功率1–100%，可视可调

3、探头规格

3.1探头支持：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头

3.2探头配置：腹部凸阵探/2个

4.彩色多普勒参数

4.1多普勒增益≥190dB，连续可调

4.2彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图

4.3彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能

5.频谱多普勒参数

5.1方式：脉冲波多普勒（PW）、支持连续波多普勒（CW）

5.2B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW

5.3取样宽度及位置范围：宽度 0.5–21mm

5.4显示控制：反转显示（左/右；上/下）

5.5频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱（PW/CW）实时包络并显示血流参数

6.系统通用技术规格

6.1内置锂电池独立供电

6.2主机内置USB接口≥2个

6.3主机内置HDMI、S-VIDEO等接口

7.测量和分析

7.1常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

7.2腹部测量软件包

7.3妇科测量软件包

7.4产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等

7.5心脏测量软件包

7.6泌尿测量软件包

7.7小器官测量软件包

7.8儿科测量软件包

7.9血管测量软件包

8.图像存储，回放和浏览

8.1同屏一体化智能剪切板

8.2支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

8.3存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

8.4主机内置报告系统

9.图文工作站

9.1系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

9.2支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

9.3支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

9.4支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出

10.产品安全性能：符合CE、FDA、CFDA认证

11、数据传输支持LIS/HIS双向通讯
心电遥测监护系统招标参数

配置要求：监护记录仪10台、中央监护系统一套、打印机一台
一、多参数数字遥测收发器参数要求：

1、监护参数:心电（ECG）、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

2、显示功能:

2.1、屏幕：1.46英寸OLED彩色显示屏，分辨率：128 x 128

2.2、显示内容：床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形（ECG波形或PLETH波形显示）、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示

2.3、支持心电导联脱落显示提示，确保导联良好的连接状态

2.4、支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示
2.5、显示界面: ECG界面、ECG+RESP界面、ECG+SpO2界面、ECG+SpO2+Resp界面、SpO2+PR界面、演示界面，并支持一键实现各界面互相切换显示

3、性能特点：
3.1、配置挂带包，便于病人随身携带
3.2、防水抗摔：防水等级IPX7 

3.3、具自动关屏功能，在无操作时进入具低功耗模式
3.4、智能识别功能:智能识别心电导联线，无需特别设置

3.5、ECG测量：

3.5.1、支持3/5导心电监测
3.5.2、HR测量范围：成人：15bpm ～ 300bpm     小儿：15bpm ～ 350bpm

3.6、Resp测量：
3.6.1、测量范围：成人 0 rpm ～ 120 rpm      小儿0 rpm ～ 150 rpm

3.6.2、分辨率：1rpm，精度：±2rpm

3.7、SpO2测量：

3.7.1、测量范围：0-100% 

3.7.2、分辨率：1%

3.7.3、精度：±2%（70% ～ 100%）  0% ~ 69%，无定义

3.8、具一键实现呼叫护士功能，保证监护安全
3.9、支持监护数据的存储及回顾，时长不小于1.5小时

3.10、支持通过内置WIFI将数据上传遥测中央站
3.11、多参数数字遥测收发器具备无线电发射设备型号核准证书
二、中央监护系统

1、功能要求：
1.1、支持对监护设备所有监护参数值及波形的显示
1.2、支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯

1.3、支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能
1.4、具起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示
1.5、遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警
1.6、中央监护系统支持选配双屏，双屏最大64床接入，遥测设备及床边监护仪可有线、无线混合接入
1.7、具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示
1.8、支持单床全信息显示；中央监护系统支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口
1.9、支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容
1.10、具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间长达10天
1.11、支持20000组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据
1.12、支持每台监护设备240小时的全息生理波形存储和回顾
1.13、支持连接打印机，实现A4纸打印报告

1.14、支持选配Web观察站功能
1.15、通讯要求：数据传输支持LIS/HIS双向通讯
11.中央监护站系统技术参数要求：

1.配置要求：中央监护站系统一套（主机一台、显示器一台、激光打印机一台、VGA（或DVI）分配器一台、交换机一台）、监护仪10台、监护仪墙架10个。
2. 服务器主机要求：存储容量≥160G，内存≥2G，采用英特尔酷睿2代以上双核处理器，主频≥3G Hz

3. 显示系统要求：

3.1 彩色TFT显示器，≥19英寸，分辨率≥1280×1024

3.2 单屏同时显示≥16张床位信息，每床位信息显示包含1道波形及3个参数

3.3 重点观察界面可显示相关床位≥4小时全部参数趋势数据，≥12道波形

4. 网络功能

 4.1 能够联网床位数≥48张，网络连接方式：支持有线、无线、遥测及混合联网4种组网方式

4.2 网络控制：具备双向通讯功能，能通过中央监护系统直接设置床边监护仪

5. 软件功能

5.1 全息波形回顾：≥72小时的全息波形回顾

5.2 趋势图表回顾、历史病人数据存储功能，报警事件存储：≥20000个历史病人数据存储，≥240小时趋势图表回顾，≥720条报警事件存储，≥720条无创血压测量回顾
5.3 具备所有监测参数报警功能

二、配套监护仪招标参数

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪计，配置提手。 

1.2、≥12英寸彩色屏，≥8通道波形显示。

1.3、具备显示屏亮度自动调节功能。

1.4、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.5、具备便于拆卸的内置锂电池。

1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.7、监护仪使用年限≥8年。

1.8、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.9、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

1.10、防水等级≥IPX2。

1.11、整机抗跌落设计。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。

2.5、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.7、支持提供过去72小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、具备手动，自动，连续和序列等测量模式，并能够提供24小时血压统计结果。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.13、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.14、具备屏幕截图功能，能将屏幕截图通过USB接口导出到U盘

4通讯要求：数据传输支持LIS/HIS双向通讯
12.插件式监护仪招标参数

1硬件结构要求：

1.1、主机显示器一体化设计

1.2、低功耗设计，无风扇等散热装置

1.3、"医用专业显示器：≥12’ 彩色触摸屏

1.5、6通道波形显示

1.6、整合式电源，无需电源适配器

1.7、三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察

1.8、具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度，减少光污染

1.9、配备RJ45网络接口

1.10、配备USB 2.0 接口，可连接鼠标/键盘等输入设备

2模块化设计

2.1、基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运

2.2、基本参数测量模块：可显示波形和数值，方便病人转运

2.2.1、电阻屏，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染（需现场演示）

2.2.2
可储存48小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等）

2.2.3
防震抗摔设计（需提供证明材料）

2.2.7
"以上监测模块, 可直接接入到任意一台同品牌插件式监护仪上使用"

2.3、主机内置插件框，兼容单/多参数插件模块，最多可支持13种功能同时监测（6参数+IBP+PICCO+CO+EtCO2+3个高级测量参数 如BIS／NMT/SO2）

2.4、可升级高级多参数组合模块：一个测量模块能够同时监测呼气末二氧化碳、双有创血压和PICCO及传统心排量，可同时实现重症患者的血流动力学及通气功能评估

2.5、通用即插即用型记录仪模块，通用于同类型监护仪


3、用户界面

3.1、内置专科显示界面≧ 8种

3.2、可根据临床需求自定显示界面≧ 10种

3.3、动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示

3.4、屏幕上可设置“重叠波形显示区域”，在此区域内，可选择不同波形进行重叠显示。便于临床工作人将各种参数波形进行比较，并可更好地发现并定位各类临床事件发生的先后顺序

3.5、波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警

4、测量性能及软件

4.1、心电

4.1.1、标配12导联心电监护

4.1.2、心电监测可用≤6个电极获得实时的同屏12导联心电。操作简便，病人舒适，节省科室成本

4.1.3、诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz

4.1.4、具备≧23种心律失常分析，其中非致命性心律失常可根据临床需求单独开启或关闭

4.1.5、12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新

4.2、呼吸：阻抗法

4.3、无创血压

4.3.1、双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法

4.3.2、可提供 自动/手动/序列/STAT四种模式测量

4.3.3、序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合

4.4、脉搏血氧饱和度

4.4.1、指套式传感器

4.4.2、灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态

4.4.3、具备智能延迟报警技术，可有效过滤无意义报警

4.4.4、可升级两个部位血氧同时监测，且有不同标名

4.4.5、可计算并屏幕实时显示双SpO2 差值

4.5、有创压力

4.5.1、测压范围： -40至360mmHg

4.5.2、可提供每搏压力变异(PPV)实时显示

4.5.3
、可提供 肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP）压力标名（需提供证明材料）

4.6、体温

4.6.1
可升级一次性和可重复使用体温探头

4.6.2
"根据不同测量部位,有相应温度标名(如皮肤温,肛温,鼻咽温等)"

4.7、呼气末二氧化碳

4.7.1、主路与旁路一体化设计，一个呼气末二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式

4.7.2、"主流法监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材"

4.7.4、测量范围： 0 至 150 mmHg

4.7.6、可以数值形式显示患者综合肺指数IPI


4.8、连续心输出量测量及传统热稀释心排量测量

4.8.1、可进行Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，以上两种测量方法使用同一个模块，方便临床使用

4.8.2、连续心输出量可测量实时连续心输出量 CCO

4.8.3、连续心输出量可测量胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)

4.8.4、连续心输出量可测量肺毛细血管通透性指数(PVPI)

4.8.5、连续心输出量可测量提供每搏心输出量变异性指数(SVV)

4.8.6、连续心输出量可测量可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)与总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数

4.8.7、右心法心输出量可测量：心输出量（C.O）、肺血管阻力（PVR/PVRI）、左心作功（LCW/LCWI）、右心作功（RCW/RCWI）等参数

5通讯要求：数据传输支持LIS/HIS双向通讯
         13.耳鼻喉科内窥镜摄像系统参数要求

 配置要求：医用高清内窥镜摄像机 (含摄像头)一套、高清光学适配连接镜头,一个、≥24寸全高清内窥镜专用监视器一个、医用内窥镜冷光源一台、导光光缆一根、专用台车一个、图文工作站(主机\显示器\打印机)一套、0°耳内镜4支、0°鼻内镜4支、30°鼻内镜2支、70°鼻内镜4支、90°喉内窥镜6支、纤维咽喉镜一根、可视视频喉镜2套。
一、超高清内窥镜摄像机（摄像机主机、摄像头、光学适配器连接镜头）参数要求：
1. 分辨率1920×1080P，宽高比为16:9，符合国际1080P的全高

清标准。
2. 最低照度F1.6小于3Lux。

3.扫描方式：逐行扫描。
4. 具备自动测光和消光功能，消除图像中的白色反光斑，能够保

证图像亮度始终保持最优化状态。

5.具备ATW、AWB和手动白平衡三种白平衡模式。
6.具备动态过程中冻结所需要的图像图像冻结功能。

7. 具备手术录像和抓图功能，通过接入U盘设备或其他设备实现图像存储功能。

8. 摄像主机通过面板按键操作，可手动调节基本图像增益、亮度、

饱和度、对比度、锐度、数字降噪等参数功能。

9.具备伽马设置、暗区改善（小镜种下改善图像通透度）、去摩尔

纹等高级图像参数设置功能。
10. 具备多种自定义场景模式（不同内窥镜使用模式）设置功能，

并能够一键预设，一键调取参数功能。
11. 摄像头具备录像，缩小，放大，抓图，光源亮度+，光源亮度-，色调，降噪，暗区改善，翻转等遥控功能按键。
 12. 支持电子缩小。以0.1步长减少缩小倍数，最小缩小至0.5倍。
13. 摄像头防水等级要求IPX8级。
14. 摄像头具备高兼容性：可连接各种硬性镜和软性镜。

15. 光学适配具备进行134℃高温消毒。

二  监视器[image: image1.jpg]


参数要求：

尺寸：≥24寸
2.分辨率：≥1920×1200。

3.亮度：350cd/m2、比度：1000:1，液晶面板。
4.具备色彩还原对比算法，能够保证使图像的一致性和准确性。
5. 具备医疗级防电磁干扰功能。

6. 整机外壳防菌功能，能够阻挡95%以上的细菌。

三、冷光源参数要求：
1. 医用级LED发光组件。

2. 寿命长：LED发光寿命≥2万小时。
3. 色温：6700K±500K。
4.照度：＞2000000Lx,照度持续可调。

5.显色：显色指数≥90。

6.导光接口国际通用，支持接绝大部分品牌。

四、专用台车参数要求：
1、层数：五层、配有摄像头挂架、前轮锁定

2、材质要求：高档铝合金
五、 图文工作站参数要求                             

1. 原厂专业图像采集系统。
2. 具备自动录像功能，脚踏采集图片。
3.自动存储诊疗/手术录像，可以U盘拷贝。

4.智能化报告编辑。
5.具备档案管理功能，实现初复诊病人资料管理，并支持多种方式查询。

6.软件功能齐全，图像采集、存储、图文报告打印，档案管理，统计检索为一体。

六、鼻内窥镜参数要求：
1.镜管外径： Ф 4mm 

2.目镜罩外径： Ф31.75mm 

3.工作长度： 170mm 

4.观察系统基本参数

4.1.视场角： ≥85° 

4.2.视向角： 0°30°70° 

4.3.照度 ：≥20001x 

4.4.景深范围： 3mm~100mm 

4.5.分辨力： ≥9.36LP/mm 

4.6.放大倍率： 2-3 倍 

5.在工作距离处成像应清晰，清晰范围不小于视场直径的70%，视场边缘圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病。

6.各连接部位应牢固可靠。

7.密封良好，无成像模糊等异常现象。

8.外表面及镜端面应光滑，不得有锋棱、毛刺及明显的划痕等缺陷。

9.在常规条件下，经药物消毒，不得产生腐蚀现象。

10.内窥镜镜体应全部采用高精密不锈钢管。

11.内窥镜应采用高透光光学玻璃，进口光纤、光锥。

12.带有方向标，蓝宝石镜头。

七、耳内窥镜主要技术参数：

1.内窥镜光学性能参数:

1.1视场角:60°允差:+15%

1.2视向角：0:0°30°70°允差:+5°+10%:

1.3视场中心角分辨力，or(d):≥2.98 C/(°)

1.4光学镜的有效景深范围:3~100mm

1.5光能传递效率--有效光度率D:≤1730cd/m2/lm

2内窥镜机械性能参数:

2.1插入部分最大宽度:Ф3

2.2工作长度:90mm±3

2.3镜体材料:镜管M号医用不锈钢

八、喉内窥镜参数

1.外形尺寸(mm)：:镜体外径 Ф8 、目镜罩外径 Ф32 、工作长度 179mm 

2.观察系统基本参数

2.1视场角： 60°、 35° 

2.2视向角： 70°、90°、 0° 

2.3：分辨率 8.34lp/mm 

2.4：照度 ：2000lx 6000lx 

2.5景深范围 (70° 90°)30mm~40mm 、(0°)0mm~80mm 

3.在工作距离处成像应清晰，清晰范围应不小于视场直径的70%，

视场边缘应圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病;

4.各联接部位牢固可靠;

5.密封良好，经密封性试验后，无成像模糊等异常现象;

6.外表面及镜端面应光滑,不得有锋棱、毛刺及明显的伤痕等缺陷;

7.在常规条件下，经药物消毒，不得产生腐蚀现象;

九．纤维咽喉镜参数要求：    

1.镜体结构要求：全密封防渗结构。

2.传像束：高清纤维传像束。

3.光学参数：视场角：80°景深：3~50mm。分辨率：≥5.26Lp/mm、 照度：≥6560Lx
4.结构参数：插入管外径：≤3.6 mm ， 弯曲角度：上 130 °、 下 90°，工作长度：≥450mm。

可视喉镜参数要求：
喉镜与显示屏一体化结构。

2.全防水设计，可浸泡消毒。

4.配置内置充电电池。

5.视频喉镜框架要求：机械强度高全金属。

6.具备USB读取与存储功能

7.镜头像素：≥300万

8.显示器能够上下左右双方向旋转

9.显示器规格：≥3.5英寸显示屏

10.背光方式：LED（5Pcs）

11.低电量屏幕显示功能

12.视场角要求：50 -65 º

13.景深要求：50mm-500mm

14.成人儿童通用，一支喉镜手柄能够与多种不同规格的镜片匹配使用。

15.具备一键拍照/录像功能。

16.光照度：≥150 Lux

17.充电指示功能
14.十八导心电图机招标参数要求
1 高清彩色液晶屏显示屏≥10 英寸，全触摸屏操作。

2 显示信息：同屏显示18导心电波形，屏幕亮度随光线强弱可以智能自动调节呈现。

3 ECG输入通道：18导联同步采集，12导联，15导联采集模式

4 导联选择：手动、自动

5 输入阻抗:≥50MΩ (10Hz)
6 频率响应：0.05~230Hz(-3dB)

7 耐极化电压：≥±600mV

8 定标电压：1mV±2%

9 内部噪声：≤12.5μVp-p

10 时间常数：≥3.2s

11 共模抑制比：≥120dB

12分辨率：0.1575 μV/LSB
13 采样率：≥16000点/秒/通道

14 A/D转换：24位
15 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

16 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

17  灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）


18 抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz

                基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz

                肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz

                低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz

19具有心律失常自动延长打印功能；

20具备在无网格纸上打印网格功能

21中文输入及中文操作提示和中文报告语言

22 电源要求：具备内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥2小时

15.经皮黄疸检测仪招标参数要求
1.电源：AC220V/50Hz；

2.配置内置可充电锂电池

3.光源: 氙闪光灯；

4.光源寿命：≥150000次；

5.最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)；

6.准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）；

7.重复性：≤3%；

8.具备电压提示功能；

9.具备平均测量功能：

10.日期、时间可以设定修改；

11.显示亮度可以调节

12.测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换；

13.具备屏幕保护功能，并屏幕保护时间可设置

14.具备历史数据保存功能，能够保存操作人员ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间。

16.输液泵招标参数要求

1、泵送方式：指状蠕动式

2、输液器规格：标准PVC输液器

3、八档设计，同时记忆八种输液器参数。

4、输液速度：1-1300ml/h，流速1000ml/h以下，可按0.1ml/h递增或递减；1000ml/h以上，可按1ml/h递增或递减。

5、输液精度误差：普通输液器±5%，输液量精度误差可调。

6、泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

7、液晶屏和数码管双显示，全数字键盘输入

8、输液范围：1-9999ml，预置量1000ml以下，可按0.1ml递增或递减；1000ml以上，可按1ml递增或递减。

9、输液模式：毫升/小时；滴数/分；按时间“完成”输液量。

10、声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数报警。

12、气泡探测方式：输液中的气泡大于40μL发出报警。

13、阻塞灵敏度：多档灵敏度可供选择

14、其他功能：

输液累计量显示和累计量清零功能；

有交直流自动切换，给电池充电功能；

有快排、快输功能：

电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于2小时

16、安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型，防进液等级IPX1。

17.配置移动式输液泵架
17.双通道注射泵招标参数要求
1、通道数：双通道一体机

2、注射器规格：10mL、20mL、50mL普通注射器

3、快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。

4、速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

5、注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）
6、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

7、六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min

8、报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警

9、其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口

10、历史记录功能：可记录不少于1000条使用记录

11、丸剂量注射速度： 

10mL注射器： 200mL/h~420mL/h
20ml注射器： 300mL/h~650mL/h

30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h

50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h

丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减

12、阻塞灵敏度：可选择

13、电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：双通道可连续工作不小于4小时。
14、安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4

15.注射泵内置多种品牌注射器和2种以上可定义注射器。
16.配置移动式注射泵架
18.液氧储罐及气化系统参数要求
一．液氧储气罐（储槽）参数要求
容积：有效容积：≥5m³、数量2台

设计温度：内容器≤-196℃、
设计压力：内容器≥1.02MPa、
工作压力：内容器≥0.8MPa、
耐压试验压力：内容器≥1.18MPa
气密性试验压力：内容器≥1.02MPa、
系统气密性试验压力：内容器≥0.8MPa
安全阀开启压力：≤0.90MPa
膜片爆破压力：≤1.0±0.05
储存介质：液态氧
设计厚度：内容器筒体≥5.4mm 、外容器筒体≥5.4mm、内容器封头≥5.2mm 、外容器封头≥6.2mm、
名义厚度：内容器筒体≥6mm 、外容器筒体≥6mm、内容器封头≥6mm 、外容器封头≥7mm、
焊接接头系数：内容器≥1.0 、外容器≥0.85

充满率：≥95％
主体材质：内容器0Cr18Ni9 、外容器Q235-B
额定排液量：≥300NM3/h
双安全阀、双防爆装置
18、附属设备要求：
汽化器要求：汽化量 ≥200m³/H温控式汽化器一台、DN25:p1.1.6Mpa双路调压装置一套、安全阀、压力表、液位表2套（备用一套）、总流量计一套、院内总氧气管路对接的相关管路、阀门一套、储罐防护栏等防护设施一套。

19、安装要求：安装防护设施（制作防护栏、底座等）、连接院内指定的供氧管道、办理有关安装、验收手续。

