采购设备预算及清单
	项目内容
	采购数量
	单位

	
	
	

	
	
	

	麻醉机
	2
	台

	二氧化碳激光治疗仪
	1
	台

	妇科利普刀
	1
	台

	盆底康复治疗仪
	1
	台

	便携彩超
	1
	台

	计算机控制X射线扫描成像系统
	1
	台

	经颅磁刺激治疗仪
	1
	台

	精神压力分析仪
	1
	台

	便携式可视支气管镜
	1
	套

	输尿管肾镜及配套器械
	1
	套

	合计
	11
	


麻醉机采购参数

一、设备名称：麻醉机

二、设备用途：病人的全身麻醉，麻醉呼吸的监测和管理。

三、主要规格和系统概述

☆1、具有高清晰度彩色屏幕；适用于成人、儿童和新生儿。

2、具备顺应性自动检测和补偿功能，气体泄漏自动检测、自动补偿。

四、技术参数

（一）气体输送系统：

1、二气源（氧气/空气），流量范围：氧气/0-10L/min，空气0-12L/min

2、采用高精度的流量计，适用于低、微流量麻醉。

（二）麻醉呼吸机


*1、电动电控活塞式呼吸机，无需驱动气体，在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续工作，能够保证病人安全。

2、容量控制模式下潮气量设置范围：最低潮气量≤20ml、最高潮气量≥1400ml

3、通气模式：手动，自主，容量控制，压力控制，SIMV/PS

4、呼吸频率：4-60次/分

5、吸呼比：4：1-1：4

6、吸气暂停（Tip：Ti）：0~50%

7、吸气流速：压力控制模式下10-75 L/min；压力支持和SIMV/PS模式下10-85 L/min

8、吸气压力：5-65 cmH2O

9、呼气末正压PEEP：0-20 cmH2O

10、触发：2-15升/分

（三）呼吸回路：

1、呼吸回路系统容量为≥2.5升（不包括钠石灰罐、手动皮囊和软管）

2、呼吸回路所有部件拆装方便，能够134℃高温高压消毒。

3、具备回路加热功能。

4、CO2吸收罐容量≥1.5升

5、具备高精度流量传感器。

（四）麻醉气体挥发罐

*1、麻醉机同一品牌，具备压力、流量、温度自动补偿。

2、双罐位，加药量≥300ml

3、配置一个七氟烷挥发罐。

（五）监测

1、彩色屏幕，全中文操作界面

2、监测参数：吸入氧浓度、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、平均气道压、气道峰压、PEEP

3、气道压力实时波形显示

4、具备智能报警系统，报警参数：潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。

5、操作界面界面可以查看系统顺应性和泄漏量数据

（六）其它

1、内置后备电池：至少满足主机工作≥45分钟
二氧化碳激光治疗仪采购参数要求
☆适用科室：妇产科压力性尿失禁、外阴白斑等疾病的治疗。用途：药监局批准适用范围为人体组织的汽化、碳化、凝固和照射。功能要求：具备点阵治疗功能。
技术参数要求：

1、激光波长：10600nm；

2、光斑直径：≤0.5mm

*3、最小脉冲宽度：≤0.1ms;

★4、传输方式：多关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器。

5、治疗模式：输出功率≥25W、可调，具备连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲等多种治疗模式。

*6、点阵扫描模式：输出功率≥160mJ，可调。

7、扫描图形：具备正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形等多种图形。

8、扫描方式：无序扫描、顺序扫描、加重及重复次数等扫描方式。

9、治疗点阵手具：配置点阵扫描及脉冲治疗、切割通用全套常规手具及妇科私密治疗相关全套专用手具一套。

10、图形尺寸：扫描图形X轴、Y轴可调

11、扫描密度：密度（面积）可调；

12、瞄准光系统：红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

13、冷却要求：能够满足连续工作临床使用需求。

14、控制系统：系统控制：微电脑控制，具有参数修正功能、光路修正功能、功率校正功能。

*15、开机自检：具备激光功率电流监测功能。

16、安全保护功能：激光器具有保护功能。

17、具备电磁防护功能。

☆18、排烟系统：配置吸烟过滤排烟系统（设备如有内置排烟系统不必另配置）
          妇科利普刀采购参数要求
一、总体要求：

1、满足临床科室要求，主要适用于妇科宫颈LEEP手术过程中的病变组织的切割与凝固。

2、要求提供原厂家的检测报告，产品品牌与产品注册证注册人一致，不接受贴牌企业产品投标。

二、技术参数要求
1.整机安全性要求：

1.1患者漏电流及患者辅助电流要求正常状态下≤0.01mA。

1.2具备功率输出自动补偿功能，针对不同人体组织自动调节输出功率达到最佳切割和凝血效果。

*1.3具备电磁干扰功能。

2.技术要求：
☆2.1工作模式：至少具备纯切、混切等二种以上电切模式、柔凝等、强凝二种以上电凝模式及标准双极功能。

*2.2输出功率：整机输出功率为≥200 W，且功率调节精细，1W可调。具备开机自检和双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功能输出）功能，并能声光报警提示；

2.3具备中性电极实时监测接触质量系统，全程实时监测极板的工作状态、贴合面积及组织阻抗。

2.4具备误操作报警功能，设备在运行中出现故障能立刻停止功率输出并显示相应错误代码。

3功能要求：

3.1功率设置数字显示，工作音量可调节。

3.2具有手控和脚控两种启动方式.
4.配套设施要求：

4.1具备专用手术台车。

☆4.2具备排烟系统
*4.3 LEEP刀主机和LEEP手术吸烟器均为原装配套.

4.4提供多种类型的手术电极 .

4.5提供可高温、高压消毒专用带烟道绝缘窥器6个
5排烟系统主要性能参数要求：

*5.1过滤效果可有效滤除99.99%的颗粒物；
5.2吸烟流量：≥80L/min，流量输出0～100级连续可调。
5.3工作噪声：≤40 db(a)；
*5.4排烟系统具备与LEEP刀主机联动功能，无需独立控制，LEEP刀工作时排烟系统能够自动启动，LEEP刀停止工作时自动关闭，自动关闭延迟时间可调。

5.5LEEP主机和排烟系统一体化机集成设计。

6.售后服务要求：整机保修三年（提供厂家承诺书）。
生物刺激反馈仪招标参数

 主机：集成化一体式机箱设计（信号采集和电刺激模块与工控机封装于同一机箱内），稳定性和兼容性更有保障，具备抗电磁干扰功能。

主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。

具备每个通道独立的电流强度调节功能。

肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）

分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)

刺激电流强度：0-100mA范围内可调。

电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，。

上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。

10.电刺激脉冲频率：至少在1-500Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。
11.具备盆底肌筛查功能，筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。

12.具备盆底肌肉评估功能。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快速收缩上升时间，快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。

13.肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

14.系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分功能。

15.筛查、评估和治疗过程中，系统能够提供语音指导。

16.监测盆底肌电信号时，若腹肌肌电幅值高于阈值，系统能够自动弹出提示标志，提醒患者减少腹部发力功能。

17.系统具备根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案的功能。
18.系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案，并实现与同品牌磁刺激类设备的实时数据同步共享。
19.系统能将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。

20.具备多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练。

21.内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。

22.具备方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。

23.所有盆底方案的刺激电流强度能够在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。

24.盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。

25.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

26.肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，系统能够根据肌肉收缩情况自动调整阈值。

27.系统能够对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。

28.系统支持扫码读取患者信息，配置扫描器，通过扫描器可识别患者在手机端填写的基本信息，实现扫码后读取所填写的全部信息并在设备中自动建立病患档案，其中信息至少包括姓名、电话、出生日期、身份证号、身高、体重、分娩史、分娩情况等，提高临床诊疗效率。

29.系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。

30.具备完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。

31.系统支持患者通过手机实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。
手提式彩色多普勒超声诊断系统采购参数要求

一.设备用途: 心脏/腹部/肌骨/小器官/妇科/新生儿/术中/神经及血管等.
1．技术参数及要求

1.1专业超声操作系统，

1.2 从开机到进入检查状态时间≤25秒, 功能转换时间<3秒.

1.3LCD彩色液晶显示屏≥10英寸
1.4通道数:128通道

1.5灰阶: ≥256

1.6系统动态范围: ≥165dB

1.7具备图像优化功能

1.7.1复合成像技术

1.7.2高分辨率成像技术

1.7.3自适应成像技术

1.7.4一键优化功能

*1.7.5穿刺针显像增强技术
1.8显示方式: B/C、B/D、B/M、B/C/D，具双拼幅 (图像中无间隙) 显示及测量功能

1.9成像模式: 

1.9.1二维（2D）

1.9.2彩色多普勒血流成像（CDFI）

1.9.3 M型

1.9.4彩色能量多普勒（CPD）

1.9.5方向性彩色能量多普勒（DCPD）

1.9.6彩色血流（CDFI）

1.9.7组织谐波成像（THI）

1.9.8脉冲多普勒（PW）

1.9.9连续多普勒（CW）

1.9.10 组织多谱勒 (TDI)

2.测量和分析

2.1腹部软件：容积、流量等

2.2妇产科计算软件：包括胎儿的生长分析曲线、羊水、胎龄/胎重、双胞胎计算

2.3心脏计算软件：M型、辛普森法、射血分数、二尖瓣瓣口面积（PHT）等

3．图像存储与回放: 

3.1 Loops 存储/回放 

3.2支持PC直接连接 

4. 探头规格:

4.1 超宽频线阵探头 （13-6 MHz）

4.2 宽频凸阵探头 (5-2 MHz)

5.外部连接:

5.1 LCD复合视频输出 (NTSC/PAL) 到视频录像机、视频打印机和外接显示器
5.2 USB连接电脑，可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像。
5.3 S端、Ethernet、VGA 输出

5.4电源要求：主机具备交、直流两用电源供电方式 
5.5 电池：连续扫描使用时间 》1.5小时

六．售后服务要求：主机+探头保修≥3年

经颅磁刺激治疗仪采购参数要求
适应症：用于人体中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。

一、整机配置参数要求；
★1、整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准；

2、整机通过电磁兼容性EMC测试；

3、冷却系统：风冷冷却技术，无耗材和后期维护。

★4、配置圆形和8字形两个刺激线圈。

5、配置运动诱发电位监测模块：双通道，均可测量阈值，无线通讯，减少束缚，便于临床操作；

6、配置稳压电源，保证设备在电压不稳定情况下的安全使用需求；

二、主机技术指标

1、最大磁感应强度：≥6T，允差 ±20%；

*2、输出脉冲重复频率：可调，允差±5%；最少输出脉冲重复频率≤0.01 Hz.
三、运动诱发电位监测模块技术指标要求

通道数：≥2通道。
触发同步方式：磁感应触发。
*3、数据传输方式：WIFI；

四、软件要求
1、具备运动阈值及治疗方案自动记忆功能。

*2、具备单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式；

3、内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择；

4、方案可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调；

5、刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出；

6、治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测；

7、自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑，并配置彩色打印机。
8、患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

9、含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求。

     精神压力分析仪（心率变异性监测仪）采购参数要求
一、产品要求

1、原理：依据心率变异性(HRV)理论和加速脉搏波(APG)理论研制而成。通过测试受测者瞬时心动周期的微小变化，判断交感神经、副交感神经的平衡度，判断血管状态，从而评估分析受测者的身体疲劳、抗压能力、压力指数、自主神经系统活性与平衡性，以及血管弹性、每搏输出量、残血量等。

2、检测模式要求：心率变异检测、心血管循环系统检测、心率变异+心血管循环系统检测，可根据需求进行选择性检测。检测时，实时显示心率、脉搏图、加速脉搏图、心率变异图和心率散点图等,提供三种打印结果报告。

3、能够定量检测各项指标，并自动生成检测分析报告。

二、产品检测主要模块和参数要求： 

（一）HRV（心率变异性检测）：

1、时域分析：

1）Mean HR、SDNN、RMSSD、PSI、apen、TSRD（平均心率、心率标准差、心率变异均方根、身体压力指数、近似熵（或复杂度）、连续检测准确值）。

2）通过相关指标，检测出压力指数包括压力状态、情绪状态，并且用不同的区间比例以柱形图直观展现。

2、频域分析：

1）TP、VLF、LF、HF、LF norm、HF norm、LF/HF（总能量、极低频、低频、高频、低频标准值、高频标准值、低频高频比例。

2）利用傅里叶转换（FFT方法）将心率变异波形图转化为能量光谱密度图，并以柱状图的形式来分析总能量TP、极低频VLF、低频LF、高频HF，用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的稳定性。

3、自主神经系统检测结果：检测自主神经系统活性，自主神经系统平衡，自主神经系统稳定性。

1）通过心率变异的波形图、直方图、散点图来综合评估自主神经的活性。

2）通过交感神经系统、副交感神经系统的柱形图，来评估自主神经系统的平衡。

3）通过不同的色块区间、四个象限区分，来综合评估自主神经系统的稳定性。

4）历史记录表：能够打印近6次的测量结果，包括自主神经系统活性、自主神经系统的平衡、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率等，并且计算出平均值。

（二）、APG （加速度脉搏及心血管循环检测）：加速度脉搏波图、波形阶段分析图；微分脉搏指数、每搏输出量、血管弹性、残血量检测数值，并对检测数值是否标准进行判断；心率检测；

血管状态历史数据记录，判断趋势。

（三）报告

1、报告输出值：心率变异速率图、能量光谱密度图、功率谱、心率复杂度、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率、自主神经活性、自主神经平衡、自主神经系统稳定性、加速度脉搏图、波形阶段分析图、微分脉搏指数、每搏输出量、血管弹性、残血量以及历史记录表、临床诊断建议等。

2、报告：自动生成彩色图文打印报告（普通A4纸），能够设置用户图标和信息。输出报告包括心率变异报表、压力自动分析报表、心血管循环报表和流程图。

3、流程图可以在精神情绪压力报表、心率变异报表、心血管循环报表之间切换、查看预览和打印。

4、打印报告可以设置用户LOGO图标和名称信息，并配置打印机。

四、其他参数

1、波特率：达到115200 ps

2、PPG传感器：重复使用的手指传感器。

3、脉率测量范围：30bpm-250bpm±5%

4、测量时间：3min/5min±3s

5、主机配置：高清分辨率 1920*1080，≥15.6寸高清触摸屏，≥4GB内存，500G硬盘。

★6、多种接口方式：以太网接口，RS－232串口，USB接口，能够链接医院信息化系统。

*7、具备医疗器械注册证。
计算机控制X射线扫描成像系统采购参数要求
1、扫描架系统

1.1 扫描架孔径：≥72cm

★1.2 探测器排数：≥32
1.3 探测器 Z 轴覆盖宽度：≥20 mm

★1.4 扫描架能够倾斜

*1.5 扫描架倾斜角度≥30°
*1.4 球管、探测器、高压发生器与主机为同品牌

2.扫描床系统

2.1 病人床可扫描垂直升降范围：≥50cm

2.2 病人床可扫描垂直升降最低高度：≤50cm

2.3 病人床水平可扫描范围：≥150cm

*2.4 病人床水平移动最高速度：≥300mm/s

2.6病人床承重量：≥200kg

3.X 线球管及高压发生器

*3.1球管阳极物理热容量（非等效）：≥8.0MHU

3.2球管阳极有效热容量：≥25MHU

3.2球管最大电流：≥600mA

3.3球管最小电流：≤10mA

3.4球管最大电压：≥140KV

3.5球管最小电压：≤70KV

3.6高压发生器功率：≥50kW

4扫描参数和图像质量

4.1最短扫描时间：≤0.6s/360°

4.2具备≥ 64 层/圈扫描成像技术

*4.3 FBP 图像重建速度：≥35 幅/秒

4.4定位片扫描宽度：≥50cm

*4.5单次连续螺旋扫描：≥120 秒

4.6  CT 值范围：-1024 到+3071

4.7  标准图像重建矩阵：≥512×512

4.8 高图像重建矩阵：≥768×768

*4.9 超高图像重建矩阵：≥1024X1024

5计算机

5.1  内存：≥32GB

5.2 计算机主频：≥3.7*6 GHZ

5.3 图像硬盘容量：≥1TB

5.4 图像存储量：≥900,000 幅

5.5  图像格式和传输存储：DICOM 3.0 具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等 PACS联接功能

5.6 具备自动语言提示功能

5.7 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/3D SSD/CTA/3D SVA：

6 临床应用软件

6.1具备专业测量、体积测量、空间测量、高度差测量、图像数据输出等功能。

6.2 具备光盘刻录功能，刻录DICOM 图像光盘、制作 MPEG、AVI、BMP 等多种制式光盘功能。

6.3 具备最大密度投影（MIP）、多平面重组(MPR)、表面重建（SSD）、

体重建(VR)、曲面重建、仿真内窥镜功能（VE）模拟手术刀、血管扫描成像等功能。

*6.3能够扫描后直接得到全身三维容积图像。

6.4 具备头颅自动中心对称、头颅自动 OML 成像、智能颈椎、腰椎识别、扫描后可直接得到批量生成椎间盘轴向图像、肺结节分析评估功能、

6.5 具备齿科重建、CT虚拟结肠镜功能软件、心脏钙化积分功能。

6.6 具备 3D 多频校正技术预防图像 NPS(噪声功率谱)偏移技术、

无蜡像状伪影成像技术、低光子无伪影成像技术功能。

6.7  具备高级金属伪影去除平台、能够一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描，有效消除金属物导致的条状伪影功能，而且生成原始图像和去伪影后图像两组数据。

7、图像后处理工作站的要求：

服务器硬件要求：

CPU：英特尔  xeon Gold 6226R处理器或同级别

内存：≥64GB 

硬盘总容量：≥3T SSD

显卡：≥4GB

显示器规格：≥24英寸彩色高分辨率液晶显示

显示器分辨率：≥1280×1024

具备DVD：DVD刻录光驱

网卡：千兆有线网卡×2，Wifi无线网卡×1

DICOM ：支持DICOM 3.0协议，实现数据和信息的保存、打印、查询、检索等功能

客户端硬件要求：

CPU： 英特尔 I3处理器或同级别

内存：≥ 8GB 

硬盘总容量：≥256G

显卡：≥2GB

显示器规格：≥24英寸彩色高分辨率液晶显示器

显示器分辨率：≥1280×1024

网卡：千兆有线网卡

临床应用功能要求：

7.1具备多平面重建功能

7.2具备容积仿真内窥镜功能

7.3具备容积三维重建功能

7.4 CT肺癌筛查精密评估软件包

7.5 肺结节一键智能分割

7.6 结节类型：实性和非实性参数的自动量化

7.7提取结节的3D或MIP可视化

7.8 具备自动测量结节大小密度功能，测量参数包括：长径、短径、平均直径、有效直径、三维最大直径、体积大小、平均密度及标准偏差

7.9 自动计算肺结节增长率和倍增时间

7.10 随访对比分析对已识别结节的自动配准和匹配

7.11 肺结节精密评估，最多显示结节分析参数≥19项

7.12 CT 配置心脏综合分析软件包

7.13智能化重建冠脉树、完成详细的冠状动脉评估；

7.14 具备心室功能分析软件，智能骨去除、全期相的心脏智能分割功能、智能分离并绘制中心线、狭窄计算功能。

7.15 具备左右心室功能分析，包含牛眼模式显示；

7.16  具备心脏冠脉球形显示成像软件：能够快速观察心脏冠脉血管、自动标记心脏血管的功能。

7.17 具备4D重建功能，能够快速观察浏览一个或者多个心脏期相，心脏多期相同步，心轴模式下的电影回放，以及通过简易的“面积-长度比”计算收缩末期容积（ESV）、舒张末期容积（EDV）、心输出量（CO）和射血分数（EF）等基本心室功能评估。

7.18具备容积重建能力，能够完全提取冠脉树并显示全部的心血管及包含来自主动脉的血管，已评估开口形态；可变层厚浏览和多平面观察、电影回放容积重建图像。

7.19  具备心脏冠脉三维地图和二维地图软件，能够显示心脏冠脉血管的三维影像，并可在二维平面同时显示冠脉血管的功能。具有心球浏览窗功能，可以以球型、三维地图和二维平铺的方式显示。

7.20 具备冠脉魔镜显示软件，能够增强显示，叠置在当前图像上面，提高现有图像中某些元素 （如钙化和支架）的显示效果，同时要保持主视窗的最优显示参数。

7.21 具备CT 高级血管分析软件，能够智能化的自动生成血管的（主动脉、肾动脉等）的中心线，血管的垂直剖面，能够精确测量血管狭窄和动脉瘤的截面积；形成的报告中须包括图形和数字，显示血管的截面直径、内腔面积、长度（狭窄血管和动脉瘤）、标准误差和狭窄百分比。可以智能化的自动生成血管的（主动脉、肾动脉等）的中心线，血管的垂直剖面，可精确测量血管狭窄和动脉瘤的截面积；形成的报告中须包括图形和数字，显示血管的截面直径、内腔面积、长度（狭窄血管和动脉瘤）、标准误差和狭窄百分比。

7.22 具备精细去骨功能：能够从血管或者骨头视图上去除任何不需要的部分、能够从血管或者骨头视图上去除任何不需要的部分、能够从血管或者骨头视图上去除任何不需要的部分。

7.23 具备零键预处理功能：自动在提取病人图像处理之前就对VR图像进行后台的去骨操作，并进行自动预处理去除骨和血管分割内的高级血管分析（AVA）应用CT血管造影和（CTA）的情况下自动分割内的心脏解剖的心脏综合分析应用。
8  整机保修（包括球管）：1 年，球管在三年内保用≥100 万秒次。

（提供原厂售后服务承诺函）

提便携可视支气管镜招标参数

一，主机

1、高像素呈像，图像清晰

2、视野角：≥100°

3、观察景深：2~50mm
4、头端部外径：≤6.0mm
5、插入部外径：≤5.8mm
6、钳道孔径：≥2.6mm，可兼容常用的诊疗附件。
7、弯曲角度：上160°下130°
8、工作长度600mm；
9、吸引量≥300ml/min
10、全防水测漏检测功能
11、屏幕尺寸：≥3.5英寸
12、内置可充电锂电池，可连续工作≥4小时
13、内存16GB内存卡，支持长时间视频及大量图片存储。

二，光源

1、外置LED灯冷光源。

2、工作距离：≥25mm
3、色温：3000K-7000K

输尿管肾镜及配套器械采购参数要求

一、输尿管肾镜一支：
1、视向角：0°

2、视场角：≥75°

3、头部最细端外径：≤Fr8.5

4、景深范围：3～20mm

5、工作长度：≥420
6、器械通道：≥F6

二、输尿管肾镜一支：
1、视向角：0°

2、视场角：≥75°

3、头部最细端外径：≤Fr7.5  

4、景深范围：3～20mm

5、工作长度：≥425

6、器械通道：≥Φ1.8

三 、输尿管肾镜配套器械一套： ≤F5*≥550mm硬性异物钳子一把、 ≤F5*≥550mm硬性碎屑钳子一把、≤F5*≥550mm硬性活检钳子一把、≤F5*≥550mm套石篮一支、输尿管肾镜消毒灭菌用配套器械盒2个
标注：★参数为核心参数（废标项），*参数为加分参数。
