吊桥招标参数
通用性能要求
主体材料为6005强度铝合金，采用T6热处理工艺。要求抗金属疲劳强度高，高承重下不易变形。整体全密封设计。
预制模块式设计安装在一个≤150*200mm的模块板上，具备良好的安全性、稳定性，可根据临床实际需要进行组合、设计，确保安装时无需临时改装。安装完成后可随时加装模块及灵活更换模块位置。
具有干湿分离的设计，干区采用上端横向箱体结构下端为托盘和带抽屉托盘各1个。湿区采用纵向箱体结构，前端为托盘和带抽屉托盘各1个，输液杆1个，网篮1个。多功能扩展坞，可支持输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架、腔镜支架等。终端箱底部沿垂直方向的方向位移量≤25 mm
横梁尺寸2500-3000mm可订制，需满足采购人场地实际空间及使用要求；滑车移动范围≥600mm箱体 (含所有可旋转关节)旋转角度≥340°，且具有良好的限位系统。并可选配延申吊臂。电气源终端均安装在箱体上，禁止安装于横梁上。
桥梁最大工作承重≥400kg。滑车承载负荷：≥200kg；箱体承载负荷：≥150 kg；
托盘承载重量≥80kg，带抽屉的托盘承载重量≥50kg，抽屉承载重量≥10kg，输液杆承载≥20kg，网篮承载≥6kg。
预埋件须通过1000kg承重测试。
模块化电源组件安装在一个≤150*200mm的模块板上，采用双排插座结构，确保8个电源插座之间高度低于20cm。需根据临床需求在线更换安装位置，无需停机。电源须通过2万次以上耐插拔测试。
模块化弱电组件安装在一个≤150*200mm的模块板上，包括网络、视频、等电位等，需根据临床需求在线更换安装位置，无需停机。

模块化气源组件安装在一个≤150*200mm的模块板上，采用之字形排列，保证终端上所安装的氧气吸入器、负压吸引器时不会相互干涉。需根据临床需求在线更换安装位置，无需停机。
电气源均可以安装在箱体的两面。干区：德标气源终端至少有氧气1个、空气1个、负压1个。至少具有国标五插220V10A电源6个，网口2个，等电位端子2个。湿区：德标气源终端至少有氧气1个、空气1个、负压1个。至少具有国标五插220V10A电源6个，网口2个，等电位端子2个。所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

气源采用高品质气源终端，要求所有气体插座和接头。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。终端通过5万次以上的耐插拔测试，可带气维修，维修费用低廉。气管使用高品质软管，具有胶管和PVC双层结构，具有防火或阻燃认证
具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。吊桥设备表面喷塑采用环保抗菌粉末；
底板具有排气系统设计，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。
新生儿专用监护仪招标参数
硬件结构
具有固定式提手，便于携带。
≥8英寸LED背光液晶屏，标配触摸屏。
具有两个独立的报警灯，生理、技术报警灯分开显示，直观判断报警类型。
具有VGA等接口，可外接显示器。
监测参数
不能有成人和小儿测量模式，充分保证测量安全。
具备3/5导联心电监测，可自动识别导联类型。
具有ECG波形级联显示功能。配置新生儿专用夹式心电导联线、新生儿专用电极片。
SPO2测量范围：1％～100％；在70％～100％范围内，为±3％（非运动状态和运动状态）。支持PI灌注指数显示，有效反映外周血管灌注情况。
NIBP静态压力测量范围：0～150mmHg，精度±3mmHg。
NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。
配置1-4号四种规格大小的新生儿专用血压袖套，医护人员可根据患者情况灵活选择合适的大小。
可选配ETCO2监测，CO2测量范围0mmHg～190mmHg。
可选配窒息唤醒功能，帮助新生儿及时脱离呼吸暂停危险，保护新生儿安全。（需提供检验报告证明）
可选配氧浓度监测功能，实时掌握暖箱内氧气浓度变化，预防氧中毒。
系统功能
具备手写输入功能。

显示屏亮度1-100百级调节。
具备大字体界面，呼吸氧合图界面，趋势共存界面，它床观察界面及标准界面等多种显示界面。
具备不少于150小时趋势数据、200 次参数报警事件、2000组NIBP测量数据、48 小时波形全息回顾。
具备不少于2000组窒息唤醒数据回顾。 

具有夜间避免打扰患者休息的夜间模式。
具备按键背光灯，方便夜间操作。
内置通讯接口，具备连接中央监护系统。
婴儿辐射保暖台
产品简介：

具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；
设置温度与皮肤温度分屏显示；
独立的超温保护系统；
辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；
婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；
产品具有自检功能，多种故障报警提示；
前面板具有温度校正功能；
具有肤温传感器脱落报警提示功能；
婴儿床下可放置X光射线拍片盒；
具有数据储存功能；
具有APGAR评分计时功能；
具有RS-232等接口；
具有黄疸治疗装置。

基本配置：

辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄疸治疗装置。
主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤750VA

控温方式：预热、手控、肤温三种控制 

肤温控温范围：32℃～37.5℃
肤温显示范围：5℃～65℃
控温精度：≤0.5℃
皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
床面温度均匀性：≤2℃ 

辐射箱水平角度：0°，30°、60°、90°双向转动
婴儿床倾斜角度：无级可调
APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示
故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等
床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²  

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm² 

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
除颤监护仪技术参数及要求
体外除颤监护仪配置不低于8.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率不低于800X600，界面可显示不少于4道监护参数波形
显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA等外接显示器。
具有双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；
具备电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型；
体外除颤监护仪提供的体外电极板具有充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯
具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间
体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围不少于25种，最小为1J，最大为360J；
病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧；
体外除颤监护仪选配支持AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT
体外除颤监护仪具备CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求
体外除颤监护仪具备体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围不少于14种，最小为1J，最大为50J
电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电置360J小于8s； 

体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测
可升级选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏
起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms

具备ECG监测功能，可升级选配SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2监测功能；
可监测心律失常种类≥26种；
主机具有120小时趋势图和趋势表、480min录音存储、120小时全息波形
体外除颤监护仪具备技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警 
体外除颤监护仪可配置不少于2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时
电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量；
体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告
实时记录时间至少有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续等可供选择
体外除颤监护仪IP防护等级不低于IP44等级要求
婴儿培养箱挂网招标参数

≥7英寸高清彩色触摸屏，显示屏可整体升降，360°水平旋转，方便远距离观察。温度控制范围及精度：婴儿模式下，温度控制范围应为34～38℃，空气模式下，温度控制范围应为20～39℃。
空气模式下，平均培养箱温度与控制温度之差应≤0.5℃，箱温和肤温的测量范围0℃～70℃，测量精度±0.1℃，升温时间≤25min。

湿度设置最高值不低于99%，控制精度≤±5%，湿度测量范围0%～100%，湿度测量精度应≤±5%。

伺服供氧功能，氧浓度控制范围21～65%，氧浓度测量范围0～100%，测量精度≤±2%。

内置体重秤，体重测量范围应300～8000g，测量精度应≤±5g。

新生儿呼吸暂停检测与呼吸暂停唤醒功能。

稳定温度状态下箱内噪音应≤ 45dB。

应具有电动床体倾斜功能，一键调节。
具有湿化系统自清洁功能。自动高温蒸发残余水分，避免细菌滋生。

具备白天模式、黑夜模式切换，具有自动加强风帘功能，具有舒适温度参考功能。
具备体表和体腔两种体温探头类型，并支持两个通道的体温测量。
应具有X光拍片盒，可扩展载物托盘及输液支架。
具备168小时趋势图和趋势表数据回顾，具备200次技术报警事件，200个参数报警事件，以及报警时刻相关的参数回顾，具备500条用户操作日志回顾。

产品使用寿命不小于10年。

蓝光治疗仪详细技术参数
主机尺寸：460mm×217mm×98mm
主机重量：2.6 kg，误差：±0.5kg
显示屏：不低于4.3 英寸LED 背光触控屏，分辨率不低于480×272
电源：100-240V~ 50Hz/60Hz
工作环境：
温度5℃～40℃
相对湿度0%～80%，非冷凝
大气压力70.0kPa～106.0kPa
存储、运输环境：
温度-20℃～55℃
相对湿度0%～93%，非冷凝
大气压力50.0kPa～106.0kPa
模式切换：
普通模式（无辐照度探头）
自动模式（适配辐照度探头）
蓝光波长： 400~550nm，单位 mW/cm2
430~490nm，单位 μW/cm2/nm
辐照度调节范围：普通模式：20%～100%，步进20%（5挡调节）
                   自动模式：0.6-3.6mW/cm2 （ 10-60μW/cm2/nm ）（5挡调节）
有效表面内的最高胆红素总辐照度：
普通模式（设置 100%）：
3.6mW/cm2(60μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 35cm）
3.0mW/cm2(50μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 45cm）
2.0mW/cm2(32μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 60cm）
误差不大于±25%
自动模式（设置 3.6mW/cm2(60μW/cm2/nm））
3.6mW/cm2 (60μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 35cm）
3.6mW/cm2 (60μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 45cm）
3.6mW/cm2 (60μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 60cm）
误差不大于±25%
有效表面内的胆红素总辐照度平均值：
普通模式（设置 100%）：
3.0mW/cm2(50μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 35cm）
2.0mW/cm2(32μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 45cm）
1.6mW/cm2(25μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 60cm）
误差不大于±25%
自动模式（设置 3.6mW/cm2(60μW/cm2/nm））
3.0mW/cm2 (50μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 35cm）
2.5mW/cm2 (40μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 45cm）
2.5mW/cm2 (40μW/cm2/nm)（距离灯头出光面 60cm）
误差不大于±25%
光辐照有效表面： 40×24cm（距离灯头出光面 35cm）
40×32cm（距离灯头出光面 45cm）
50×32cm（距离灯头出光面 60cm）
胆红素总辐照度均匀性＞0.4
噪声级别：≤50dB（A）
辐照度单位： μW/cm2/nm和 mW/cm2 两种可选择。
红光定位，确保接受光疗的婴儿处于辐照区域的中心位置。
可配置辐照度探头，具有辐照度校准功能。
内置摄像头，实时显示摄像头拍摄的内容。
光源使用寿命≥50000小时。
具有1-5级屏幕亮度调节、1-5级音量调节功能。
内置计时功能：可设置正计时或倒计时，系统自动记录LED光源总工作时间。
具有计时清零功能。
具有按键背光功能，触摸屏校准功能。
具有回顾功能，可显示当前开机状态下，最近产生的200条警告记录。
可配置台车，光疗灯的高度、角度均可灵活调节。
输液泵技术功能参数
输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3%；
模式：流速模式、点滴模式、时间模式
适配输液器类型：所有厂家的输液器
报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错
加热温度可以设置25—40°C
打开泵门，可以自动点亮照明灯，方便夜间操作
防水等级：不低于IPX4
外置电源：外置连接12V车载接口
机器尺寸小于6,000cm3，机器净重不大于1.8KG；
具有双CPU设计，确保输液安全
可以存储800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询；
自动检测泵门是否合紧
具有分离式气泡传感器，安装输液管方便，高灵敏度，可以检测最小25uL气泡
具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流。
横向开启泵门
输液方式：垂直式，方便临床通过重力导流，输液更流畅
注射泵招标参数
屏幕不小于6.2寸触摸屏，全中文显示。
具有双通道注射泵，两个通道独立电源控制，方便临床使用。
触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。
具有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。
设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。
IP23防水防尘。
可存储不少于2100种药物。
自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml

具有多种可选输液模式：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、TIVA模式、首剂量模式、级联模式等。
速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。
预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。
注射总量显示范围：0-9999.99ml。
注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。
KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h 

阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。
具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。
阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。
报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警
、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等
再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消；
事件记录功能：能够存储、回放不少于2000个事件。
电池工作时间：不小于5h。
声音音量0-10级可调。
具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。
麻醉吊塔技术参数
技术要求
吊塔主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计，吊塔所采用的材料防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑使用优质环保抗菌粉末，具有抑制金黄葡萄球菌及大肠杆菌作用； 

吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； 

吊塔产品符合欧盟认证；
所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移；
气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理；
吊塔使用上电下气分离式设计，保证使用者及患者安全；
吊塔使用气电分离式设计，保证使用安全；
吊塔气管通过生物相容性认证；
吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，保证使用安全；
吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A；
气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有原位待接通状态功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修；
吊塔的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准；
吊塔配置要求
麻醉塔
1.吊箱式，横式气电箱长度≥680mm
2.气电箱旋转角度≥340°
3.吊臂长度旋转半径总长≥750mm，可选配双臂旋转半径总长≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制）
4.净负载能力≥120Kg
5.附件配置： 
6.德式标准气体插座（氧气不少于2个，空气不少于2个，负压吸引不少于2个，笑气不少于2个，麻醉气体排放不少于1个），并包含所有插头麻醉废气排放采用正压虹吸式，禁止采用负压吸引
7.电源插座不少于8个、网络接口 不少于1个、等电位住不少于2个
8.具备二层设备托盘，其中一个带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，带标准附件导轨，尺寸≥340X630mm。
百级手术室无影子母灯技术参数
使用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。
使用原装弹簧臂，灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确。
无影灯控制面板位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，延长使用寿命。
无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求。
灯头为超薄造型，灯头整体厚度小于10CM。
无影灯具有优秀的工艺设计，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室要求。
无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。
母灯灯盘直径≥600mm,子灯灯盘直径≥600mm。
母灯LED灯泡小于35个，子灯LED灯泡小于25个；每个LED光源可单独更换，降低售后维护成本。
母灯最大中心照度160,000lx，检测结果不低于155000lx，子灯最大中心照度130,000lx，检测结果不低于125000lx。
光斑直径可以调节，子母灯最小光斑直径检测结果均不大于190mm，母灯调节范围检测值不小于126mm，子灯调节范围检测值不小于78mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。
子母灯光柱深度检测结果不小于1250mm。
显色指数（Ra）检测结果不小于95。
显色指数（R9）检测结果不小于96。
母灯的深腔无影率实际检测值不小于98%，单遮板深腔无影率检测值不小于74%。
子灯的深腔无影率实际检测值不小于99%，单遮板深腔无影率检测值不小于73%。
母灯光斑分布直径d50检测结果不低于65%，子灯光斑分布直径d50检测结果不低于64%。
具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。
外科吊塔技术参数
技术要求
1.吊塔主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计，吊塔所采用的材料防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有抑制金黄葡萄球菌及大肠杆菌作用； 

2.吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统；
3.吊塔产品符合欧盟认证； 

4.所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移；
5.气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理；
6.吊塔采用上电下气分离式设计，更好的保护使用者及患者安全；
7.吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全，提供省级医疗器械检测所出具的检验报告；
8.吊塔气管通过生物相容性认证； 

9.吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全； 

10.吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A；
11.气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有原位待接通状态)功能；插座插头保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修；
12.吊塔的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准；
吊塔配置要求
外科塔
1.吊箱式，横式气电箱长度≥680mm
2.气电箱旋转角度≥340°
3.吊臂长度旋转半径总长≥750mm，可选配双臂旋转半径总长≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制）
4.净负载能力≥120Kg
5.附件配置： 德式标准气体插座（氧气2个，空气2个，负压吸引2个），并包含所有插头、电源插座10个、网络接口 1个、等电位住2个
6.二层设备托盘，其中一个带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，带标准附件导轨，尺寸≥630X340mm，承重45Kg。
万级手术室无影双灯技术参数
采用 LED 冷光源，每一组光源由单独的透镜聚光。
双头灯，灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。符合DIN1946-4层流手术室要求。
中置手柄可耐受 134℃、205.8kPa 的高温高压蒸汽灭菌。使用 LED 灯泡，灯泡寿命≥60000 小时；每个灯泡可单独更换。
灯头光源功率≤65W。
灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡·lx）。
灯头最大照度 130,000lux。
光斑直径≤220mm。
深腔照明率≥100%。 
聚焦深度≥1200mm。
色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96。
色温 4350K。 
单遮板无影率≥60%，单遮板深腔无影率≥55%。
双遮板无影率≥50%，双遮板深腔无影率≥50%。
照度达到中心照度 50%区域的光斑分布直径 d50 应不小于对应光斑 d10 的 50%，既 d50:d10≥50%。
无影灯具备一键环境光模式及智能记忆功能，环境光切换后，快速进入先前记忆的手术 照度，提升手术效率。
控制面板具备亮度提示和调节功能，照度 10 级可调。
配置如下: 灯头（含消毒手柄）2 个，双灯悬吊系统 1 套， 天花吊顶装饰组件 1 套， LED 灯标准安装及服务（全包）1 套。
	脉动真空灭菌器/电热蒸汽发生器招标参数

	序号
	项目
	招标要求

	一：设备参数及配置

	1
	技术要求

	1.1
	主体

	1.1.1
	容积：
	≥810L

	1.1.2
	主体结构：
	环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。

	1.1.3
	焊接工艺：
	全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

	1.1.4
	材质：
	内壳316L，夹层316L

	1.1.5
	设计压力：
	≥-0.1/0.3Mpa

	1.1.6
	设计温度：
	144℃

	1.1.7
	使用寿命：
	≥15年/30000次灭菌循环 

	1.1.8
	夹套数量：
	环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。

	1.1.9
	主体保温：
	玻璃棉，厚度≥60mm

	1.2
	密封门

	1.2.1
	门数量：
	双

	1.2.2
	材质：
	门板材质同内壳一致

	1.2.3
	结构：
	与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个

	1.2.4
	动力方式：
	电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

	1.2.5
	安全联锁：
	压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

	1.2.6
	双门互锁：
	双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。

	1.2.7
	门胶圈
	圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

	1.2.8
	两种门模式
	隔离门模式：日常工作时使用，前后门不能同时打开，有效保证无菌物品存放区与检查包装区的隔离；维护门模式：在设备维护或检查检修时由专业工程师使用，前后门可同时打开（双扉设备）

	1.3
	管路系统

	1.3.1
	管路材质：
	不锈钢卫生级管路，卡箍链接

	1.3.2
	泵：
	单级直连式水环真空泵

	1.3.3
	阀：
	气动阀和电磁阀。

	1.3.4
	压变：
	响应时间＜4ms

	1.3.5
	蒸汽源：
	自产蒸汽

	1.3.6
	降噪系统：
	带有降噪装置

	1.3.7
	水回收装置：
	带有换热器冷凝水回收系统，节约能源

	1.3.8
	换热装置：
	板式换热器，换热效率高，使用寿命长

	1.3.9
	压缩气压力检测装置
	压缩气压力检测装置，若气源低于0.4MPA，自动报警并退出程序

	1.4
	控制系统

	1.4.1
	PLC
	外壳：外壳采用金属材质，强度韧性高，抗干扰性强；
网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议；
功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI）；
通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议；
工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作；

	1.4.2
	屏
	系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；
屏幕颜色：64K真彩触摸屏；                                                                                                                                         
屏幕尺寸：8.4寸；                                                                                                                                      
分辨率：分辨率为800 × 600；                                                                                                                   
容量：32M Flash和64M RAM；
防护等级：前面板 IP 65；          
通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯；

	1.4.3
	记录方式：
	触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；                                                                                                                                                                                                         
热敏打印机记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。                                                                                                                 

	1.4.4
	记录内容
	灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印；
也可通过选配电脑监控软件，将数据保存在监控电脑上；                                                                                                                                     
报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印。                                                                                                                                                                                      

	1.4.5
	数据保存
	热敏纸：内置热敏打印机，使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存≥5年；

	1.4.6
	权限管理
	用户分级权限管理

	1.4.7
	安全保护
	超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；                
门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

	1.5
	程序系统

	1.5.1
	程序种类及数量
	灭菌类程序：≥26套(含≤14套自定义程序)；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套；

	1.5.2
	程序运行时间
	标准循环:≦55分钟。

	1.5.3
	脉动次数
	标准循环：≥3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。

	1.5.4
	灭菌温度
	标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。

	1.5.5
	灭菌时间
	标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。        

	1.5.6
	干燥时间
	干燥时间设定范围：0～9999秒可设。 

	1.6
	物品装载

	1.6.1
	物品装载方式：
	消毒车+搬运车方式装载

	1.6.2
	材质：
	材质为SUS304


	全自动清洗消毒器招标用参数表

	序号
	项目
	招标要求

	一：设备参数及配置

	1
	技术要求

	1.1
	清洗舱
	

	1.1.1
	容积
	≥480L

	1.1.2
	材质
	≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板；清洗架：316L不锈钢；外装饰罩：304不锈钢拉丝板

	1.1.3
	对接口
	清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量

	1.1.4
	清洗舱保温
	≥12mm橡塑海绵

	1.2
	密封门
	

	1.2.1
	开门方式
	自动下开门

	1.2.2
	通道类型
	双门通道型、双门可实现互锁，

	1.2.3
	门玻璃
	双层中空≥22mm厚镀膜防爆钢化玻璃门，隔音隔热

	1.2.4
	门障碍
	关门遇障碍可自动返回

	1.2.5
	压紧方式
	门采用主动压紧方式（电缸压紧），密封可靠

	1.3
	管路系统
	

	1.3.1
	管路设计
	卫生级不锈钢管路

	1.3.2
	干燥系统
	风机，高风压，大风机供风，独立空气预热系统

	1.3.3
	核心配件
	循环泵、电磁阀、计量泵、压力检测开关、排水阀

	1.3.4
	计量泵
	≥2个 

	1.3.5
	循环泵
	不锈钢泵体，流量最大1100L/分钟

	1.3.6
	阀门
	电磁阀控制

	1.3.7
	空气过滤器
	过滤精度≤0.5 um，过滤等级可达到H13级（99.99%）

	1.4
	控制系统
	

	1.4.1
	控制方式
	控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用；
多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联；
支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多通讯协议，支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式；
具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。

	1.4.2
	界面显示
	≥5.7寸彩色触摸屏显示，动态显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；
具有报警信息显示功能；
适合高温、高湿环境，稳定性高；
256色彩色显示，有较好的立体感，画面显示细腻。

	1.4.3
	流程控制
	预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。

	1.4.4
	温度指示器
	A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。

	1.4.5
	记录方式
	可自动打印过程曲线、并记录A0值。

	1.4.6
	安全保护
	超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；
防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；
风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源；
门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行；
电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

	1.5
	程序系统
	

	
	程序名称
	≥9套预置程序，≥21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

	1.6
	整体参数
	

	1.6.1
	运行时间
	≤55

	1.6.2
	最大装载量
	≥10个DIN标准器械托盘

	1.6.3
	清洗温度
	40℃

	1.6.4
	消毒温度
	70℃～93℃(可调)

	1.6.5
	干燥温度
	70～120℃(可调)

	1.6.6
	加热方式
	电加热

	1.6.7
	耗水量
	≥25L/步

	1.6.8
	使用寿命
	≥10年（15000次清洗循环）

	2
	标准配置
	主机 1台，4层固定式器械清洗架≥ 1个，搬运车≥ 2个，DIN标准器械托盘≥8个


	超声波清洗机招标参数

	序号
	项目
	招标要求

	一：设备参数及配置

	1
	用途
	主要用于口腔科、眼科、实验室以及其他各科室的止血钳、镊子、切开刀、牙模、假牙、注射针头、试管、玻璃片、玻璃管、换药碗、各种盘子、圆筒、测压器等的清洗，特别是含有盲孔、凹凸槽的物品具有极佳的清洗效果。

	2
	功能要求
	超声波清洗、加热

	3
	性能及运行参数
	

	3.1
	运行时间
	0-99min可调

	3.2
	清洗温度
	室温—60℃可调

	3.3
	加热方式：
	电加热,≥500w

	3.4
	超声功率
	40KHZ  

	3.5
	容积
	≥30L

	4
	材质
	

	4.1
	舱体
	≥1.5mm厚304不锈钢一次性模具拉伸成型

	4.2
	外罩
	304不锈钢拉丝板

	5
	超声系统
	

	5.1
	发生器
	自主激发式频率转换，输出稳定可靠

	5.2
	换能器
	工业级高Q值换能器，机电转化效率＞90%

	6
	控制系统
	

	6.1
	
	数字控制，温度、时间可调可控，操作简便

	6.2
	
	传感器精确，电路安全稳定。

	6.3
	
	防干烧保护功能


消毒供应中心纯水处理设备主要技术参数

源水水质：市政自来水管网水源。

产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等。

工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

产水量：   ≥500   L/h    

产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定。
系统采用全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。
主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。

运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

系统具有应急控制措施：可自动手动相互切换模式协调运行，保证设备正常制水。

系统采用纯水专用UPVC管道，为了采用节省使用空间和美观，主机设备采用304不锈钢一体化机架，集成反渗透及供水系统。

预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。  

反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。   

反渗透系统反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。

反渗透膜等主要原材料重要零部件选用性能稳定的优质产品并附有效证明。

纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。
纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。

具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 

产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。

 电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

提供设备详细配置，并列出品名、规格、数量、生产厂家等内容。

