监护型负压救护车技术要求

| 需求说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防护监护型负压救护车 |  | 功能：主要为转运、救治和监护抢救重症病人的专用防护监护型负压救护车 |  |
| 1 | 产品公告 |  | 投标人所投的整车产品交付前须是已列入国家发改委或工信部发布的 《车辆生产企业及产品公告目录》中列明的“救护车”车型，提供证明材料或承诺函。 |  |
| 二、车辆技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 参数项 |  | 技术规格 |
| 1 |  | 车辆基本参数 |  | 基本参数和技术性能必须符合国家和行业的有关标准要求，与公告目录一致 |
| ★1.1 |  | 外形尺寸（mm） |  | 5300≤长≤5900 1900≤宽≤2040 2300≤高≤2460（须提供工信部公示的公告截图加盖制造商公章） |
| 1.2 |  | 医疗舱尺寸（mm） |  | 长≥2700 宽≥1700 高≥1700 |
| 1.3 |  | 轴距（mm） |  | ≥3300 |
| 1.4 |  | 前轮距/后轮距（mm） |  | 1736/1720 |
| 1.5 |  | 最大总质量（kg） |  | ≥3000 |
| 1.6 |  | 整备质量 |  | ≥2400 |
| 1.7 |  | 额定载客（人） |  | ≥7 |
| 2 |  | 发动机 |  |  |
| 2.1 |  | 工作方式 |  | 直列、四缸、缸内直喷 |
| 2.2 |  | 燃油种类 |  | 汽油 |
| 2.3 |  | 发动机排量（ ml ） |  | ≥1990 |
| 2.4 |  | 排放标准 |  | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 2.5 |  | 油箱容积（L） |  | ≥70 |
| 2.6 |  | 安置及驱动方式 |  | 前置前驱/后驱/四驱 |
| 3 |  | 变速器 |  | 手动/自动 |
| 4 |  | 制动形式 |  | 盘式制动 |
| 5 |  | 额定功率KW/rpm |  | 202/5500 |
| 6 |  | 最大扭矩Nm/rpm |  | 300/3000 |
| 7 |  | 最高时速Km/h |  | ≥154 |
| 8 |  | 最小离地间隙 |  | 148 |
| 9 |  | 最小转弯半径 |  | 6.45 |
| 10 |  | 轮胎型号 |  | 215/65R16C |
| 11 |  | 弹簧片数 |  | -/1,-/2 |
| 12 |  | 转向系统 |  | 液压助力转向 |
| 13 |  | 悬架系统 |  | 前麦弗逊独立悬挂，后钢板弹簧非独立悬挂 |
| 14 |  | 安全控制系统 |  | 防抱死制动系统（ABS）/电子制动力分配系统（EBD） |
| 15 |  | 空调系统 |  | 冷暖空调，医疗舱加装独立冷暖空调系统，医疗舱可独立调节，有效保证了医疗舱的适宜的温度 |
| 16 |  | 安全气囊 |  | 驾驶座安全气囊 |
| 17 |  | 座椅装置 |  | 驾驶室三人座配安全带 |
| 18 |  | 其他 |  | 中控锁、遥控钥匙 |
| 三、负压型救护车改装配置要求 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 参数项 |  | 技术规格 |
| 1 |  | 外观 |  | 车身主体为白色，粘贴卫生部统一的医疗救护车标志，且贴有反光彩带，警示作用强。车身主体与公告一致，小范围可粘贴医院名称、电话或logo。 |
| 2 |  | 警示系统 |  | 由驾驶室控制 |
| 2.1 |  | 警报器 |  | 配备12V200W警报器，音质纯正，声压大，连续运行性好，总谐波失真度小。 |
| ★2.2 |  | 警灯 |  | 一体式前置异型警灯，流线型设计，表面圆润、线条流畅，有效减少救护车高速运动时的风阻；异型灯内置三处DC12VLED光源，发光强度大，警示作用明显，且耐用性强，不易损坏。（需提供标志灯具检测报告） |
| ★2.3 |  | 四周频闪警灯 |  | 车身左右两侧前部后部及左右尾门上部各安装方形1只12V 265mm×210mm×50mm LED蓝色爆闪灯，共计6只，整体需与救护车产品公告相一致；采用LED光源，脉冲方式发光，点亮速度快，亮度强；灯面耐盐雾腐蚀性能、碰撞性能良好。 |
| 2.4 |  | 对讲系统 |  | 医疗舱安装有连接驾驶室与医疗舱的前后对讲机1套，收音范围大，音量大、音质好。 |
| 3 |  | 医疗舱及改装 |  | 具体符合临床实际使用需求。 |
| 3.1 |  | 材料特性 |  | 医疗舱整体为高分子轻型环保复合材料，耐酸、碱腐蚀、耐化学药品性高、电绝缘性良好，阻燃，表面平滑光亮，易于打理；内饰色彩搭配合理，美观大气。 |
| 3.2 |  | 中隔墙 |  | 驾驶室与医疗舱间安装密封分隔墙,分隔墙上安装观察窗，窗高与驾驶员视线平行，且选用安全玻璃。 |
| 3.3 |  | 药品器械柜 |  | 医疗舱左侧安装有高分子复合材料组合柜一套，柜体顶部可放置常规车载医疗设备，柜内可存放各类医疗备品等。组合柜上部安装一个4门长条吊柜，有效增加了医疗舱储物量。中隔墙左侧安装有抽屉柜，便于存放小型医疗备品等。 |
| 3.4 |  | 布局要求 |  | 医疗柜边角均进行钝化处理，对舱内人员起到有效防护作用。 |
| 3.5 |  | 安装要求 |  | 医疗舱内饰安装与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并具有良好密封性和保温性。 |
| 3.6 |  | 防火性能 |  | 车厢内结构及装饰材料的防火性能符合GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.7 |  | 器械平台 |  | 医疗舱前部设置柜面式操作台，便于医护人员对药品、急救箱等的操作。 |
| 3.8 |  | 氧气瓶 |  | 医疗舱左侧尾部安装氧气瓶柜，柜内配备10升氧气瓶2只，有效保证各类患者运送所需供氧量。 （提供检验报告） |
| 3.9 |  | 车载氧气终端 |  | 舱内左侧组合柜柜壁安装墙式氧气吸入器2只，氧气吸入器选用多数医院所用同款规格，便于维护更换。 |
| 3.10 |  | 地板 |  | 医疗舱铺设实验室级地板级，采用LG耐磨阻燃医用地板革，防滑、防潮、防霉，容易清洗、消毒。 （提供检验报告） |
| 3.11 |  | 医护座椅 |  | 分隔墙中间位置安装一个面朝后柜式医用看护座椅，便于多人乘坐。 医疗舱右侧安装一长排座椅，并附有3C认证安全带。 |
| 3.12 |  | 扶手 |  | 医疗舱顶部安装防滑扶手，有效保证舱内站立人员的安全性。 |
| 3.13 |  | 控制系统 |  | 医疗舱安装控制开关一套，后舱独立操作，方便快捷。 |
| ★3.14 |  | 电源系统 |  | 医疗舱安装5孔DC220V插座≥4个，AC12V插座≥2个，提供了医疗设备所需不同种类电源接口。 |
|  |  |  |  | 电线电缆采用绝缘层+屏蔽层+导线的屏蔽线，通信类线缆采用绝缘层+屏蔽层+信号导线+屏蔽层接地导线的屏蔽线。完全屏蔽车内高低压线束的电磁干扰。（需提供线束实物图片或样车评审） |
|  |  |  |  | 用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |
| 3.14.1 |  | 蓄电池 |  | 车内附加≥60Ah蓄电池。附加蓄电池与原车电池的电路连接要求实现： 1）、在附加电池装置中做到车辆停驶时副蓄电池和原车电池自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需求 2）当发电机发电量不足时，断开连接，优先为车辆供电。 |
| 3.14.2 |  | 逆变器 |  | 集逆变、自动充电、市电电池自动切换于一体 纯正弦波输出，输入输出完全隔离设计，逆变效率高达88%-90%，带有逆变节能模式 智能四段式充电，充电充压、电流可调 多重保护功能，设有交流和直流输入高低压保护、过流保护、过载保护、温度保护、输出短路等。 内置交流旁路继电器（＜10ms），真正实现交流不断电输出 超宽市电输入电压（165~265VAC） 发电机自动能量分配技术，可以有效利用发电机功率，降低配置 LED显示工作状况，标配RJ11接口 负载和温度控制风扇启动 混合动力工作（太阳能，蓄电池，市电，发电机等自由切换） -40℃冷开机（需提供检验报告或相关证明材料） |
| 3.14.3 |  | 安全保护 |  | 医疗舱200V、12V电源均加装过载保护装置。 |
| 3.15 |  | 杀菌系统 |  | 医疗舱安装紫外线消毒灯1只。 254NM输出UVC 杀菌率≥99% 消毒效果好，易于后期维护。 |
| 3.16 |  | 照明系统 |  | 舱顶安装方形 LED超薄白光照明灯≥4只，亮度高、耐用性强，且采用分路式控制模式；圆形3W8.5CM LED射灯≥2只。 |
| 3.17 |  | 输液固定系统 |  | 医疗舱顶部安装滑轨式输液挂架，便于输液架前后滑动，不受输液位置限制。 |
| 3.18 |  | 5G通讯功能 |  | （1）现场音视频信号采集、编码及互联网传输； （2）车内无线网络与远程5G通信； （3）4路POE供电，内置锂电池，断电无忧； 支持内置锂电池供电，支持4路POE口，可为外接设备提供稳定电源。独特的内置电池设计，及外设供电能力，可在意外断电时为设备持续供电。可以有效防止因断电导致的采集数据异常； 设备集成4个网口，支持全网通5G网络接入，可多网同时在线。已通过运营商的5G网络速率测试。兼容全网，三大运营商所有5G网络无缝切换、超强WIFI覆盖能力。支持NR、TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE等七大网络制式;全面兼容三大运营商各种SIM卡如物联网卡、APN专网卡。 |
| 3.19 |  | 其他 |  | 医疗舱配备1kg专用灭火器。 具有结构简单、操作灵活应用广泛、使用方便、价格低廉等优点。 灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管(喷嘴)等组成，筒体采用优质碳素钢经特殊工艺加工而成。灭火剂为碳酸氢钠(ABC型为磷酸铵盐)灭火剂，驱动气体为二氧化碳，常温下其工作压力为1.5MPa。 |
| 4 |  | 安全要求 |  | 每个座位配附有3C认证安全带 |
| 5 |  | 医疗舱车窗 |  | 医疗舱车窗贴2/3磨砂膜或黑色3M太阳膜，有效保护患者隐私，同时防暴、采光性和私密性好、且便于车内向外部观测。 |
| 6 |  | 担架系统 |  | 医疗舱内安装高档自动上车担架床，采用高强度铝合金硬化处理，承重≤159kg；尺寸（长×宽×高）：高位时：190×55×92cm 低位时：190×55×28cm；操作简单，仅需一名救护人员即可推上车；左右两侧采用翻转护栏，有效防护的同时又能方便病人上下担架；担架垫采用高密度基乙烯涂层尼龙材质，防水性好，易于打理；担架病人背部位置可调节，使病人躺卧舒适；采用静音轮，防颠簸无异响；下部采用高强度担架锁紧装置，保证了担架的安全性和稳定性。 |
|  |  |  |  | 医疗舱配备高强度分离结构铝合金铲式担架，承重≤159kg；展开尺寸：200×42×7cm 收缩尺寸：165×42×7cm；可转送骨折及重伤病员，两端设有离合装置，使担架分离成左右两部分；担架可在原地固定病人，减少对病人的二次伤害；在不移动病人的情况下，可迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架；担架长度可三挡调节；担架脚部采用窄框架结构。 |
| 7 |  | 暖风开关 |  | 配备继电器 具备防烧功能 |
| 8 |  | 净化系统 |  | 杀菌因子：紫外线+臭氧+等离子/负离子 电压：220V 控制方式：按键+遥控 紫外线寿命：≤3000h 紫外线波长：≥257.5nm 臭氧浓度：≥15mg/m3 负离子寿命≤3000h 负离子浓度：5000万/CM3； 产品尺寸：≥350x150x100mm （提供检验报告） |
| ★9 |  | 负压系统 |  | 医疗舱内装载负压系统，舱内形成定向气流，有效防止舱内人员交叉感染；医疗舱内空气经过强效杀菌、高效过滤网、中效过滤网三重净化处理后排出医疗舱外部，防止病菌、病毒污染外部空间。 提供第三方检验报告。 中隔墙后安装车载负压系统1套 ①外壳尺寸：≤300*380*230mm ②高效过滤尺寸：≤250*350*50mm ③过滤效率：≥99.99% ④输入电压：AC220 ⑤输入功率：155W ⑥输入电流：0.68A ⑦压差变送器显示范围-100~+100Pa ⑧压差变送器输入电压：DC24V ⑨紫外线灯长度：≤150mm |
| 10 |  | 除颤器 |  | 1、 物理参数/性能 1.1重量（含电池和除颤电极）≤1.5Kg； 1.2抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5米跌落冲击 1.3与机器一体的提手：具备 1.4便携式背包：具备 1.5尺寸（含把手），外型尺寸≤240 mm(H)× 210 mm(W)× 60mm(D)。 2、环境参数 2.1工作温度范围至少满足-10℃－50℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，至少可工作60分钟。 2.2 存储温度-40℃－+70℃ 2.3防尘防水级别≥IP55 使用操作 3.1具备贴电极片位置提示可指导用户执行急救操作 3.2中英文双语支持，包括界面示范和语音提示：具备，且可一键切换 3.3语音音量可调：具备 3.4成人/儿童患者类型一键切换：具备且可根据病人类型切换提示信息 3.5按压模式可调：具备30:2、15:2、连续按压 3.6按压频率提示：具备100-120次/分钟 3.7按压持续时间6挡可调：具备1、1.5、2、2.5、3、3.5、4分钟 4、除颤性能 4.1双相波技术：具备且支持成人及儿童，波形参数可根据病人阻抗进行补偿 4.2成人/儿童患者类型快速一键切换：具备 4.3输出能量：成人最高除颤能量≤150J ，除颤能量恒定150J。 4.4充电至最高能量150J≤7s。 5、除颤电极片 5.1成人儿童一体化电极片：具备，且具有电极片粘贴方式示意图。 5.2电极片预连接：具备，开机即用，提高急救效率。 5.3电极片有效期≥2年。 5.4具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。 6、电池 6.1在室温温度环境下，电池待机寿命≥5年 6.2在常规条件下可支持最高能量电击次数≥200次 6.3电池使用寿命≥5年 6.4低电量报警后可实施电击次数（最高能量）≥30次 7、系统自检 7.1用户自检：具备，用户可根据设备语音提示进行设备检测 7.2电池接电自检：具备，初次安装电池时，系统会立即进行电池接电自检。 7.3开机自检：具备 7.4每日自动检测：具备，且可根据用户要求设定自检时间进行自动检测 7.5设备状态指示灯：具备且根据自检结果显示设备状态。 设 8、其他功能 8.1数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、急救数据（包含分析开始时间、结束时间，分析结果，CPR开始时间、结束时间，患者阻抗数据） 8.2数据传输：主机设备支持无线数据传输功能，可将自检数据无线传输到远程AED管理平台。 8.3 TypeC接口：具备，可通过外部闪存设备导出抢救记录数据。 8.4管理系统：具备适用于个人电脑的免费中文软件，可回顾全程心电图、除颤 能量等数据。 8.5 AED智能管理系统：具备且可通过WIFI/4G管理AED 9、保修期：用户验收合格之日起主机免费保修≥5年 10、单台配置清单：半自动除颤器1台；除颤电池1块；一次性成人除颤电极片1副；随机包 1个；中文使用说明书 1本。 |
| 11 |  | 车载氧气面罩 |  | 1.全开放式设计，无额外死腔通气量，避免二氧化碳储留和二次吸入。 2.本产品可直接与吸氧源做连接。（须提供产品检测报告或产品使用说明书等佐证材料） 3.支持临床普通吸氧、功能吸氧及高浓度吸氧模式，产品须标注流量与氧浓度范围，支持 1L-15L 氧流量，24%-90%供氧浓度（须提供产品检测报告或产品使用说明书等佐证材料） 4.产品由高分子材料制成，由进氧接 口、氧气软管、面罩、接头组成。 5.氧气面罩各粘接处应能承受 30N 的轴向静拉力，持续 15s，不得脱落。 6.反复弯折氧气面罩 10 次，导管应不破裂，管腔内壁应不粘结，氧气面罩和与之相连的各组件之间应连接牢固，各连接处应能承受 15N 的轴向静拉力，持续 15s，不得脱落。 7.氧气面罩在 100 kPa 压力作用下，应无泄漏，在 200 kPa 压力下，氧气面罩应不破裂。 |
| 12 |  | 商务要求 |  | 商务要求： 1、技术偏离表参数响应部分要按所投车型实际参数响应，不可以完全复制招标文件，全部复制招标文件按废标处理 2、标★的参数为关键性技术参数，如有一项不满足视为不满足采购方技术要求，不纳入采购范围。 3、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，为中华人民共和国境内注册的企业法人，具有国内独立法人资格，具备有效的营业执照,营业执照有相应的经营范围。 4、投标人应具有医疗器械生产或经营许可证。 5、投标车型应在国家发改委目录公告中，能在采购人所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 6、基本参数和技术性能必须符合国家和行业的有关标准要求，与公告目录一致。 7、售后服务要求：售后服务响应时间为24小时响应，报修后，售后服务人员要在1小时内到场。售后服务人员有汽车改装和维修经验，有售后服务师资格证书。 8、培训要求：供应商需提供专业的车辆使用培训方案，派专业的培训人员对车辆使用人员进行车辆的维修、保养、使用安全准则方面的培训。 9、交货时间：合同签订后5个工作日交车。 10、车辆单价不含保险费、购置税，含托运费。 |