	康复科能力提升设备购置项目分项控制价

	序号
	品目名称
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	医用诊疗床
	个
	3
	32000
	96000

	2
	电动起立床
	个
	1
	24700
	24700

	3
	肩关节旋转训练器
	台
	1
	11000
	11000

	4
	肘关节康复器
	台
	1
	12000
	12000

	5
	智能砂磨板
	个
	1
	65300
	65300

	6
	心里、言语、脑功能综合评估训练系统
	套
	1
	107800
	107800

	7
	多功能颈腰椎牵引床
	个
	3
	87500
	262500

	8
	上下肢主被动
	台
	3
	129800
	389400

	9
	儿童综合运动训练室
	套
	1
	378000
	378000

	10
	手功能综合康复训练平台
	套
	1
	98800
	98800

	11
	角度尺
	个
	3
	45
	135

	12
	PT凳子
	个
	6
	35
	210

	13
	肩梯
	个
	1
	55
	55

	14
	平衡杠
	个
	1
	75
	75

	15
	助行器
	个
	3
	45
	135

	16
	训练用球
	个
	3
	45
	135

	17
	训练用棍
	个
	1
	55
	55

	18
	系列沙袋
	个
	1
	65
	65

	19
	OT桌
	个
	1
	65
	65

	20
	平衡垫
	个
	2
	45
	90

	21
	楔形垫
	个
	1
	65
	65

	22
	握力计
	台
	1
	65
	65

	23
	简易上肢功能评价器
	台
	1
	65
	65

	24
	皮脂厚度测定计
	台
	1
	75
	75

	25
	秒表
	台
	1
	25
	25

	26
	万步计
	台
	1
	25
	25

	27
	腕指牵引伸肌力训练
	台
	1
	45
	45

	28
	手功能组合训练箱
	套
	1
	75
	75

	29
	套彩盘
	套
	1
	45
	45

	30
	手平衡协调训练器
	台
	1
	128000
	128000

	31
	分指板
	个
	1
	86
	86

	32
	手指阶梯
	个
	1
	45
	45

	33
	滚筒
	个
	1
	45
	45

	34
	肘关节牵引训练椅
	个
	1
	5469
	5469

	35
	矫正镜
	个
	1
	750
	750

	36
	空气压力波
	台
	1
	25800
	25800

	37
	气压弹道式体外冲击波治疗仪
	台
	2
	298000
	596000

	38
	深层肌肉刺激仪
	台
	1
	2000
	2000

	39
	低频电疗脉冲治疗仪
	台
	2
	29600
	59200

	40
	中频电疗脉冲治疗仪
	台
	2
	8500
	17000

	41
	骨质疏松治疗仪
	台
	1
	110000
	110000

	42
	悬吊康复训练器
	台
	1
	99800
	99800

	43
	认知评估及训练系统
	套
	1
	108800
	108800

	44
	手功能评定仪
	台
	1
	146000
	146000

	45
	步态分析系统
	套
	1
	3000
	3000

	46
	生物刺激反馈仪
	台
	1
	188000
	188000

	47
	多关节等速训练与测试系统
	套
	1
	1360000
	1360000

	48
	心理沙盘
	套
	1
	3000
	3000

	总价
	
	
	
	3464810
	4300000


	序号
	品目名称
	具体技术（参数）要求

	1
	医用诊疗床
	产品为一折两段床，段位分为头段及腰腿段两部分。

床面总规格（长×宽）： 

床面2040mm×1120mm；

头段：720mm×1120mm；

腰腿段：1300mm×1120mm；

床体头段的角度可调范围为：0～80°，误差±5°。

床体升降高度可调：450mm～900mm。

床体动态升降承重≥200kg，静态承重≥400kg。

床体具有由患者停止床功能控制的装置。

	2
	电动起立床
	1、电机和气弹簧双重保护，安全稳定。

2、双轴承结构，床板运动平稳。

3、电机缓慢起动和停止，让患者更舒适。

4、宽大的固定绑带极为舒适，适用于胸、腰和膝等部位的固定。

5、连续可调的扶手和桌板，方便不同高度的病人。

6、抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适。

7、宽敞的床面，可内外翻、上下调节的脚踏板。

8、控制方式：手控器

9. 运行模式：连续运行

10、床面尺寸：650*1850mm，尺寸公差均为±40mm。

11、起立角度：0°～80°±5°，符合《可调式康复训练床GBT 26340-2010》的站立角度要求。

12、脚踏板活动角度：内翻0°～35°，外翻0°～35°，趾屈0°～15°，背屈0°～20°，允差±5°

13、配备紧急停止开关。

14、防进液程度：IPX4

15、安全工作载荷：1700N（患者1350N）。

16、电源要求：电压： 220V±10%，50Hz；功率：150VA；电源保险丝：2A延时保险

	3
	肩关节旋转训练器
	主要针对非急性期或偏瘫期“运动障碍”， 可改善和提高肩关节活动度及肩关节周围肌肉肌力水平。

2.产品尺寸：970mm×1360mm×585mm

3.产品高度：可调节，调节范围0~240mm；

4.操作手柄：长度可调，调节范围410~660mm；

5.角度大小：采用表盘显示，显示精度为1°；

6.阻力大小：可调节，调节范围≥16档；

7.数码显示屏：显示内容不≥4种，包括时间、频率、次数和卡路里；

	4
	肘关节康复器
	1. 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、支架、调节杆、手持操作器组成；

2. 输入功率：≤80VA；

3. 角度范围及误差：0～135°；角度不大于50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%；

4. 角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调；

5. 最大角速度：≤10°/s；

6. 痉挛保护：大、中、小3个等级，分别为100N、75N、50N，误差范围为±20%；

7. 调节杆的调节范围：0～150mm，误差±10%。支架可调范围为0～350mm，误差±10%；

8. 工作噪音：≤60dB；

9. 最大承重载荷：50N；

10. 治疗时间：1～240分钟，步长为1分钟，连续可调，误差±10%；工作模式：正常模式、速度模式、角度模式；

	                                                 5
	智能砂磨板
	1、提供≥5款的趣味互动游戏

2、≥10寸高清触摸平板电脑

3、设备之间可互联进行竞赛训练

砂磨板倾斜度、高度手动可调

5、≥384个光点阵列，间距小于40mm

提供4种智能磨具

轨迹引导训练模式，轨迹可自定义设计

8、提供≥8种常用训练轨迹，包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、曲线等轨迹

9、记录用户信息的数据库，无纸化管理

10、自动生成并保存训练报告，训练数据全纪录，跟踪康复进度

11、多种训练轨迹可组合成训练方案

	6
	心里、言语、脑功能综合评估训练系统
	一、评估模块：

 1、含有心理评估部分，须涵盖自我意识、控制知觉多维度、气质、智力、孤独、生活质量、人格、应激、家庭功能及家庭关系、抑郁、焦虑、精神障碍、心理控制源等评估量表。

2、提供西方失语症成套测验(WAB评定) 

3、语言评估与训练部分必须明确含有以下模块：自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）等。

4、系统可以全程或者部分录音，可随意放音，可循环放音（复读）。

5、系统必须含有语音识别和书写识别功能。

6、系统病例报告支持WORD输出，支持用户根据需求更改。

二、训练模块：

1、病历详细、清晰简操作简单,可任意添加、修改、打印病历。

2、该系统有详细的语音提示应用方法。训练内容：听理解，阅读与听理解，言语表达，文字表达训练，音乐训练，构音训练6大项目，共44种训练方式。

3、系统中病人任何一次测试数据：答题、录音、画图等都可分层分次独立保存，任意调出。


4、多达99层的多通道SCHUELL刺激方法, 提供多通道刺激引导式训练

5、该系统支持多语言模块

三、构音训练模块：

1、声母，韵母两个独立部分组成。。     

2、每个独立部分又由辅导部分与学习部分组成，协调配合更有助于功能恢复。

3、有真人口型辅导，清晰明了。

4、有音长、音调、音量反馈功能训练,可调节阈值范围为10至1000。


	配置清单：

序号

名称

数量

单位

备注

1

三角架

1
套

2

颈牵引钩

1
个

3

腰牵引钩

1

个

4

装配作业指导书

1

份

5

脚架

2

个

6

小手架

2

个

7

活动滑轮座

1

个

8

三角枕

1

个

9

小枕头

1

个

10

胸部绑带

1

套

12

腰部绑带

1

套

12

腰牵架

1

个

13

毛巾

1

条

14

牵引床椅子

1

张

15

电源线

1

条

16

急停开关

1
个

17

颈牵绑带

1
套

18

颈部加热袋

1
个

19

合格证

1

个

20

说明书

1

本

21

保修卡

1

张

22

保险管(T6.3AL250V)

2

个

23

产品验收单

1

张

24

急停开关座

1

个

25

简易使用卡

1

张

26

牵引主杆

1

个

27

床体

1

张



	8
	上下肢主被动
	上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。

上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

上肢训练器高度可调节：0~150mm可调 

≥8英寸彩色液晶触摸显示屏，；

≥3种训练模式：主被动模式、助力模式、等速模式等可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

智能痉挛识别与痉挛缓解：可开可关，开启后，痉挛识别灵敏度≥10级可调，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤；

痉挛缓解速率：≥5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；

对称性训练功能：实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性；

训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力≥20档可调；

训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

设备自检功能：开机时，设备自动检测运行

	9.1
	秋千架
	功能：可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。
参数：
1、钢架：优质碳钢及环保油漆组成，承重力好，此产品设计满足各年龄段儿童使用。
2、护套：环保填充材料加PVC涂层布，用于保护儿童活动。
3、承重量300公斤
尺寸：2600*1600*2400MM

	9.2
	T形木马秋千
	功能：
同心轴旋转秋千，着重四肢同时配合的姿势控制，可双人同时使用。儿童在抓握中体会肌肉屈曲和收缩，学会四肢的协调和保持姿势的能力， 强化前庭刺激的输入以及全身肌肉的伸展和活化。
参数：
优质钢材、木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。安全护带1条，升降绳子1根+升降扣1个+旋转扣1个+安全扣3个，承重量150公斤；
尺寸：1200*1130*125mm

	9.3
	方形平板围栏秋千
	[image: image1.png]


适用人群：多动症，身体协调不良。         
功能：前后摇摆秋千，游戏者可在秋千上躺卧、俯卧、坐或站立等变换不同的姿势。秋千可配置活动软垫围栏，可适合婴幼儿及严重身体控制障者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立帮助很大。
参数：
优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。
软垫秋千主体，升降绳子1根+升降扣1个+ 旋转扣1个+安全扣3个，活动触觉垫，活动围栏及软垫扶手。承重量50公斤。
尺寸：700*700*1500mm

	9.4
	吊床
	功能：
1、该产品是秋千系列产品，搭配秋千架使用。
2、吊床造型，柔软舒适的面料给予儿童丰富的触觉感受和本体觉感觉输入。
3、吊床可以提供前庭觉刺激，儿童采用不同的姿势处于吊床上互动，能够训练平衡能力、双侧协调能力及姿势控制。
设计不同的游戏互动能够训练儿童运动企划能力、平衡能力、手眼协调能力等。
参数：
1、规格：1800*1100最大承重75Kg。
2、高强度尼龙绳、优质帆布及不锈钢带锁钢扣构成。

	9.5
	游戏功能墙垫
	适用人群：手眼协调不佳，智力障碍，自闭症，触觉不足或敏感。                        
功能：各种不同主题的情景小豆袋以及魔术背板激发智障及自闭症等儿童潜在认知能力，促进视觉和触觉统合能力。 投篮动作可以实现手眼协调训练，增强身体双侧协调能力。不同的档位调节，照顾各个能力层级的儿童需求，增强儿童自信心。                                  
参数：
①可调节高低篮球网：优质木材制作篮板，表面PVC布，孔内埋螺母，表面不锈钢扣件装饰；专业篮球圈带网，配安装螺丝，安装牢固。可自行调节篮圈高度，共五个档位可调；配直径160mm 篮球，适合儿童使用。
②魔术黏贴板：优质木板制作背板，表面拉毛布；优质木板制作边框，软包保护，表面PVC涂层布。
③PVC镜：优质木板制作背板，表面高清晰PVC镜面；优质木板制作边框，软包保护，表面PVC布。
尺寸：可调节高低篮球网：280*700*36mm
魔术黏贴板：1400*1200*38mm
PVC镜：540*1700*38mm
④小豆袋随机配20个；篮球配1个

	9.6
	脚底触觉训练模块
	功能：各种不同材质的踏板，改善触觉迟钝儿童的感知能力；大面积的触觉材质，可锻炼肢体障碍儿童协调能力。
参数：
1、踏垫：优质木材及不同触觉材料组成，触觉质感强，此产品设计满足各年龄段儿童使用。
2、木框：优良木材加环保油漆，耐磨耐压。
3、尺寸：2000*1000*50mm

	9.7
	可爱浪桥
	功能：
1、可爱的鳄鱼外观，吸引儿童注意力，激发主动探索的意愿。
2、五彩的灯光、符合小桥流水场景的音乐以及震动能够给予儿童丰富的视觉、听觉、体感觉。
儿童可以爬行、行走、跳跃通过浪桥，摆荡的重力不安全感能够训练前庭平衡功能，对前庭觉迟钝、平衡功能不佳、需要练习爬行、行走的儿童有很好的训练效果。
参数：
1、规格：2400*1000*1200mm
2、优质木材框架结构，环保填充材料及优质PU布构成。最大承重： 100KG
模式一：灯光模式，当脚踩到哪个区域，对应的区域立即产生呼吸灯效果，并伴随音乐产生。
模式二：灯光引导模式，当踩踏梯或浪板，所踩前一个梯或浪板产生呼吸灯与声音。
模式三：灯光震动模式，当踩踏梯或浪板，所踩梯或浪板产生呼吸灯与声音，同时浪板的震动器工作，脚也会感觉到震动。                                                                            
模式四：灯光震动引导模式，当踩踏梯或浪板，所踩前一个梯或浪板产生呼吸灯与声音，同时振动器工作，脚也会感觉到震动。                                                                                     

	9.8
	平衡感应板
	功能：该产品设计了多个颜色不同的平衡感应装置，行走通过能够体验左右重心变化的重力不安全感，训练儿童静态平衡。
参数：
1、规格：2400*600*185mm，4件/套； 
2、优质木材框架结构，环保填充材料及优质PU布构成。最大承重： 50KG

	9.9
	乳胶保护垫
	功能：为攀爬训练时提供足够的安全保护措施。
参数：
外套为可更换棉布制作，内套绸布，填充物料为优质乳胶颗粒。
尺寸：1400*1400*200mm

	9.10
	钢琴地垫
	功能：琴键声音刺激听觉神经，不同琴键颜色锻炼颜色辨识能力；提高视听感官能力，增强声音辨识能力，训练身体协调能力、空间控制能力。
参数：
产品共3种模式，代表钢琴音高、低、中的三个音阶；通过踩踏琴键就会有相应的琴音响起；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1、控制箱1件
2、琴键地垫1套(长方形地垫2块共8键)
3、AC220V电源线1根
4、输入电压:220VAC  工作电压:12VDC。
5、额定功率：小于15W
6、USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根）
7、使用说明书1份；
8、尺寸：1500*400*50mm(2块)

	9.11
	音乐体感豆袋
	参数：产品组成：1、音乐体感豆袋主控箱一个；2、豆袋一个
1、尺寸：豆袋：直径850mm*高1020mm
         主控箱：长500mm*宽450mm*高98mm
2、功率：小于35W
3、信噪比：不小于80dB,
4、体感频响：20Hz-80Hz;
5、音频频响：20Hz-18KHz;
6、内置一只4欧全音域扬声器，一只体感振动器；
7、可连接产品蓝牙进行音乐播放；
8、可使用USB线连接电脑更换主机内音乐，或者插入U盘，主机将优先播放U盘内音乐；
9、符合人体工程学的外观设计；
10、优质面料、新型高弹环保填充材料。                                                                         功能：1、当插上Ｕ盘时，音乐从Ｕ盘读取；从豆袋中的扬声器发声，并产生低频体感振动；振动强度、音量可调；
２、当使用安卓手机蓝牙功能且没有插U盘时，音乐从手机中读取。

	9.12
	攀爬组合套件
	功能：
三款不同攀爬器材共同组成的攀爬组件，配合背面魔术粘贴游戏板，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。 攀爬过程中，手脚并用，训练儿童四肢协调能力以及小脑平衡能力，增强儿童身体柔软度与协调性，锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量。培养儿童对事物的专注力，发挥身体的自我保护功能，练习伸展和保持平衡，对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。
参数：
①绳梯：优质木材，精工打磨，搭配高强度尼龙绳。可自由组合
②棍梯：优质木材，精工打磨。可自由组合
③网梯：高品质尼龙带，可拆卸。可自由组合。
尺寸：2100*2400*129mm

	9.13
	滑行平台
	适用人群：多动症，自闭症，触觉敏感，身体协调不良。
功能：与滑行车配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。                          
参数：
①平台：优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC布构成
②滑台：优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC布构成
③防滑垫：铺在整个滑行的平面上，起到有效的防滑和保护作用。
尺寸：2400*670*480mm 

	9.14
	滑行车（小）
	功能：
俯卧在滑板上做各种活动，前进或后退时，手脚屈伸动作会抑制原始反射，促进双侧统合，强化固有-前庭感觉统合， 与滑行平台配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。
参数：
①车体：优质木材加海绵组成，触感优良，大平面设计满足各年龄段儿童使用。
②万向轮：高分子尼龙，耐磨耐压，满足各种移动需要。
③U型挂钩：搭配滑行平台使用时，安装绳索用。
承重70公斤不变形，尼龙轮，50MM厚软垫表面，四侧防磨损尼龙边。每部滑行车配辅助活动配件　- 触觉垫1张，拉绳1条
尺寸：小（420*560mm）

	9.15
	滑行车（大）
	功能：
俯卧在滑板上做各种活动，前进或后退时，手脚屈伸动作会抑制原始反射，促进双侧统合，强化固有-前庭感觉统合， 与滑行平台配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。
参数：
①车体：优质木材加海绵组成，触感优良，大平面设计满足各年龄段儿童使用。
②万向轮：高分子尼龙，耐磨耐压，满足各种移动需要。
③U型挂钩：搭配滑行平台使用时，安装绳索用。
承重70公斤不变形，尼龙轮，50MM厚软垫表面，四侧防磨损尼龙边。每部滑行车配辅助活动配件　- 触觉垫1张，拉绳1条
尺寸：大（420*650mm）

	9.16
	弹弹区
	功能：儿童在进行平冲弹跳运动的同时需以视觉观察身体四周，并进行目标反应动作。参数：魔术粘贴果树结构，弹跳床连软垫平台。       
尺寸：墙垫4.5平米，弹弹床：950*240mm，摇摆平衡：1000*450*1200mm

	9.17
	旋转效果器魔球
	功能：刺激游戏者的视觉感官,加强留意四周环境空间的关注,有助对空间的判断及沟通能力的提升.
参数：
1、红黄蓝绿四种颜色按一定顺序轮流变换及有图案变化，可声控、遥控控制。
2、输入电压:220VAC  工作电压:220VAC.                                                       

3.旋转角度：水平360°旋转。

	9.18
	大龙球（75cm)
	功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。
规格：直径75cm。

	9.19
	大龙球（65cm)
	功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。
规格：直径65cm。

	9.20
	花生球
	功能：弧形球面，幼儿在坐、趴、躺时更安全，更锻炼触觉。           规格：Ф40× L90cm。

	9.21
	40mm厚纯色墙垫
	功能：保护与整体环境装饰作用。                
参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，高级木材组合墙垫采用弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者。墙垫高度1.2米。

	9.22
	50mm厚纯色地垫
	功能：保护与整体环境装饰作用。                    
参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。

	9.23
	卡通墙体彩绘
	增强房间的整体氛围，鲜明的色彩与训练器材搭配，是整个训练室的完美结合，各类情景画面，无毒环保颜料

	10
	手功能综合康复训练平台
	本产品可同时进行4人同时训练手和腕关节功能，提升肌力与肌耐力，改善手功能和手眼协调能力，有效提高手部本体感觉，促进各肌肉群之间的相互作用，恢复手功能。

桌面直径≥1500mm，训练器整体高度≥1140mm；

桌面高度≥650mm，采用复合实木桌面，环保耐用；

配备4个独立刹车的万向轮，使桌体可自由移动；

配重块：配备≥14块配重块，每块不超过200g，适应患者精细功能的训练；

连接方式：配重单元与训练组件之间用快拆卡扣连接方式，结实耐用，可单手完成拆装，方便使用；
训练组件：配备≥12种全方位训练模块；



	11
	角度尺
	结构型式：脊椎角度尺、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、手指角度尺、箱体；

材质：ABS；外形尺寸/㎝：34×17×5；

3.测量器具共5件

4.适用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量。

	12
	PT凳子
	外形尺寸58×58×37～57cm；

带液压油缸，360°旋转；

额定承载：≥2000N；

产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。：

	13
	肩梯
	规格(cm)：10×17×127

质量：8.0kg

肩梯升降范围(cm)：0～26

垂直方向额定载荷(kg)：10

用途：通过手指沿着阶梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。



	14
	平衡杠
	参考规格(cm)：335×86～118×75～104.5，

矫正板坡度15°

参考质量：138.0kg

杠杆直径(cm)：Φ3.5

杠杆宽度调节范围（cm）： 86～118

高度调节范围（cm）：75～104.5

额定载荷(kg)：≥ 135

矫正板坡度： 15°矫正板坡度： 15°

	15
	助行器
	辅助代步用具

1、规格(cm)：55×48×80～96

2、扶手宽度(cm)：44

3、额定承载质量(kg)：135

4、支脚高度调节范围：8档

	16
	训练用球
	用于脑瘫患儿的缓解肌痉挛、进行平衡能力、反射调节能力训练。

外形尺寸（直径）：Φ75cm

	17
	训练用棍
	1、参考规格(cm)：40×40×101

2、参考质量：14.0Kg

3、材质：木制

4、配置：体操棒规格(cm)： Φ3×100

体操棒数量：4个

抛接球直径(cm)： 20

抛接球数量：3个

操棒侧向可承受最大荷载(n)：≥ 100

	18
	系列沙袋
	1、规格 ：65.5×36×73cm, 

2、沙袋重量（kg）及个数： 2（1kg2个）、3（1.5kg2个）、4（2kg2个）、5（2.5kg2个）、6（3kg2个）共10个。

	19
	OT桌
	1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心

2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄

3、材质：静电喷塑架、密度板

4、桌面升架范围mm：620～870

5、手柄转动力距mm：≥10

6、桌面额定载荷mm：≥50

7、桌面参考尺寸（长×宽）mm：1200×700

8、参考质量：41.0kg

	20
	平衡垫
	适用于进行各种垫上活动、关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操训练

1、尺寸：200×100×5cm

	21
	楔形垫
	用途：关节活动，肌肉松弛训练

外形尺寸（30°）/cm：50×50×30左右；

	22
	握力计
	1、测量范围：0～99.9kg 

2、分度值：0.1kg

3、示值误差：≤1﹪F.S

4、功 能：握力峰值保持，开关∕清零  定时关机，过载指示。

5、电 源：一节9V叠式电池（自备）或外接式AC(220)∕DC∕(9V)稳压器

6.参考质量：1.1kg

7.配置：电源

	23
	简易上肢功能评价器
	1、规格：42×41×10cm，

2、检测工具一套，秒表   1个

网球303P   5个

中球       5个

大木方     5个

中木方     5个

木圆板     5个

小木方     5个

人革布     6张

金属圆片   6个

小钢球     6个

钢棍       6根



	24
	皮脂厚度测定计
	外形尺寸:29.8x12x5.5 cm

上臂部--右臂肩峰至桡骨头连线之中点，即肱三头肌肌腹部位。背部--右肩胛角下方。 腹部--右腹部脐旁1cm。除上述部位外，根据研究需要还可以测颈部、胸部、腰部、大腿前后侧和小腿腓肠肌部位。应当指出：用皮脂计所测的皮下脂肪厚度是皮肤和皮下脂肪组织双倍的和

	25
	秒表
	各种运动及测评计时用

1、参考规格(cm)：8×6×1

2、供电方式：电池

	26
	万步计
	步行运动定量、计数

1、参考规格(cm)：6.4×5.4×2.5

2.用途：步行运动定量、计数

3、显示屏：LCD液晶显示屏

	27
	腕指牵引伸肌力训练
	1、参考规格(cm)：40×22.5×11.5

2、训练用工具5个

3、材质：木制品

4、参考质量：2.3kg

	28
	手功能组合训练箱
	1、外形尺寸（长×宽×高）：55×40×14㎝

2、木插棍外形尺寸及数量：（大:Φ26mm，3根）、（中：Φ18mm，4根）、（小：Φ13mm，5根）

3、玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个）

4、铁插棍外形尺寸及数量：（大：Φ8mm×60mm）、（中：Φ6mm×60mm）、（小：Φ4mm×60mm），各15个

5、螺栓外形尺寸及数量：M8×40（5只）、M6×40（3只）

6、螺母外形尺寸及数量：M8（12只）、M6（6只）

	29
	套彩盘
	尺寸：42×42×19cm  

训练患者眼-手协调功能

	30
	手平衡协调训练器
	适应症：脑血管意外、脊髓病变、外周神经损伤、骨折、外伤等因素造成的上肢功能障碍，上肢控制能力、协调能力、肌力减退等。

参考尺寸：820mm×500mm×90mm

角度调节：调节范围0~60°，具有角度显示功能；

轨迹检测方式：红外光感应；

阻力大小：≥12档可调；

配备升降训练桌，桌面高度参考调节范围：700~1100mm；

软件系统：拥有方案列表、报告列表、互联房间以及系统设置功能，具体如下：

方案列表：≥3类方案，包括轨迹曲线、自定义活动训练、游戏训练；

轨迹曲线的训练难度等级≥3级，

报告列表：≥ 3种报告形式，包括训练报告、方案报告及训练汇总；

	31
	分指板
	1、规格：大：28×25×3cm

中：25×23×3cm

小:22×19×2.2cm

2、材质：ABS

三种规格任选一种

	32
	手指阶梯
	规格：30×12×45cm。

阶梯台间2cm。

通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性

	33
	滚筒
	规格：30×80cm，

额定载荷100kg。

用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能

	34
	肘关节牵引训练椅
	1、座垫高度调节范围(㎜)： 0～100；升降支架调节范围(㎜)：0～230；前臂垫调节范围(㎜)：0～320

角度调节支架调节角度范围： 0°～-25°；靠背垫角度调节范围： 90°～100°；前臂支架角度调节范围： 0°～150°

2、座垫额定载荷(kg)：≥ 135

配重块质量(kg)： 2

配重块数量： 4块

3、参考规格{cm)：100×130×115

	35
	矫正镜
	1.规格：88×66×186cm

2.镜面玻璃厚度0.5cm。

3.架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。

	36
	空气压力波
	手提式外观设计； 

可以同时连接2个4腔气囊； 

6种专业的气压治疗模式可选;

设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 

治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求； 

特制叠加式双层结构气囊;

具备实时压力监测功能;

充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护;

若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护； 

	37
	气压弹道式体外冲击波治疗仪
	采用气压弹道式放射状冲击波源，更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗；

立式一体机； 

≥10英寸彩色液晶触摸屏；

≥4种语言界面； 

内置治疗处方及治疗图示，提供专业治疗方案建议； 

大容量病例库，可保存10000个以上病例信息； 

内置治疗前后VAS疼痛评估系统，可记录病程中疼痛的变化，绘制曲线图； 

治疗强度1~5bar可调，步长0.1bar； 

治疗频率1~22Hz连续可调，步长1Hz； 

具备M1-M5五种自动变频输出； 

具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及定位； 

可配备放射头、聚焦头、针灸头、深度头等治疗头，不同直径不同结构，适用不同治疗部位及病症，针对性治疗。

	38
	深层肌肉刺激仪
	为机械性冲击治疗设备，频率15-60Hz四档可调；输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效； 

振动幅度可达6mm，治疗深度可达0-60mm，表层和深层组织均可治疗； 

设备重量为2.5kg，整体重心于机头部位，； 

	39
	低频电疗脉冲治疗仪
	仪器的工作频率为3Hz～1000Hz范围内，FM变频输出，精度±10%； 

仪器的脉冲宽度为120μs ±30%； 

仪器最大输出电流有效值不大于40mA； 

仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7µC； 

仪器的最大输出幅度为70V ±30%； 

单脉冲最大输出的能量不大于300mJ； 

保护功能：当治疗电极的温度超过46℃±5℃时，系统自动切断加热电源； 

温度调节具有五档选择，每档温度应不超过43℃，每档温度不低于37℃； 

治疗形式选组合成25种治疗方案； 

自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓三种方式； 

治疗频率声音提示，治疗声音大小三档调节。

	40
	中频电疗脉冲治疗仪
	1、产品结构形式：7英寸真彩触摸屏；台面款式，轻巧便捷；四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗；

2、内置多达102种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选；

3、具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选；具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取；       4、载波波形：脉冲波，载波脉宽：42μs～500μs，允差±10μs。   5、调制波频率：0～150Hz，允差±10%；具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波

6、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz；差频变化周期：15s～30s，允差±10%；

7、节律：4s～10s，允差±10%；

8、幅度：0～100%，调幅度允差±5%；

9、时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。

10、连续工作时间：不少于4h；噪声不大于45dB（A）；

11、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；（可提供相关证明文件）

12、具有四大保护功能：超温保护：电极片温度超过45℃，热保护器动作，且有报警提示；开路保护：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示；短路保护：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示；过流保护：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示。

13、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求；

14、可选配WiFi模块，进行相关数据互联。

15、配置50*50mm方形理疗电极、2种硅橡胶加热电极、1种硅橡胶圆形电极；可选配2种不同规格硅橡胶电极，满足临床多样化需求；

16、工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压力：700hpa～1060hpa；电源电压：220V±10%;电源频率：50Hz±1Hz；输入功率：120VA

17、产品分类：防电击类型：Ⅱ类；防电击程度：BF型；对进液的防护程度：IPX0；运行模式：连续运行；在与空气混合的易燃麻醉气体或氧化亚氮混合的易燃麻醉气体情况下使用时的安全程度：非AP型、APG型设备；电磁发射：1组A类

18、安全要求：符合GB 9706.1-2007、YY 0951-2015和YY 0607-2007中适用的要求

19、本产品取得医疗器械注册证。

	41
	骨质疏松治疗仪
	1、设备组成：微电脑操控台、治疗床、床面治疗器、两个环状治疗器、加热垫；

2、床面七节履带式磁疗器和可移动的双环状治疗器进行全方位治疗，可提供相关证明文件；

3、环状治疗器由精密电机配合丝杆驱使进行移动治疗，更加平稳安全，可提供相关证明文件；

4、最大磁场强度为4mT；

5、工作频率：1Hz～100Hz连续可调，步长为1Hz，精度为±10%；

6、设备具有自动程序、编辑程序、手动程序，总计12种程序可供临床选择：

   6.1、自动程序有6种治疗模式选择：老年性、绝经后、股骨头、颈椎、腿部、手臂，可针对全身治疗，也可针对局部部位；治疗环根据设定的参数进行移动治疗；

   6.2、具有十种编辑程序，用户可以根据不同的病症及病情严重程度进行分步骤治疗，每个步骤都可以独立设置工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置，设置完毕自动保存治疗方案；

   6.3、手动程序是一种快捷治疗方式，可进行工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置的调节，参数不保存，适用于简单的治疗；

7、五种输出波形：正弦波、半正弦波、方波、三角波、脉冲波。波形周期为 0.01s-1s，精度为±10% ；其中脉冲的有效脉宽为5ms±10％；

8、治疗仪具有定时功能，可在1min～99min 范围内设定所需时间，步距增量为 1min；

9、设备具有床面加热垫，配置独立加热开关，可单独开启或关闭；

10、电源要求:AC 220V±10%，50Hz±2%；

11、设备功率：400VA；

12、该产品具有计算机软件著作权；（可提供相关证书）

13、设备尺寸：

液晶屏尺寸：167*106mm；

主机尺寸：646mm*600mm*1000mm；

治疗床尺寸：2090mm*653mm*659mm；

治疗环尺寸：928mm*816mm*260mm；

14、设备重量：

  主机净重：23.6kg；

    治疗床净重：115kg；

    治疗环净重：35kg。



	42
	悬吊康复训练器
	单轨设计，方便移动和调节；单条轨道长度应为2.5m，误差±5% 
悬吊轨道系统≥200kg；

落地架≥200kg；尺寸2240mm(W)×2600mm(L)×2450mm(H)，误差±5%

落地架在空载和最大承重下，在任意方向10度的角度不发生失衡。 

落地架为可组装式的结构
悬吊架单边≥100kg；

绳索具备稳定的滑动锁定解锁装置，可任意调节；

配备三个悬吊架和一个滑轮组件，满足临床治疗需求；

配备宽带、窄带、中分带、握带、握具等配件。

	43
	认知评估及训练系统
	1．具有多种评估量表，可进行完整的认知、心理评估，也可进行注意、记忆、执行、计算、智力、心理等方面的专项评估。

2．具有≥15种专业的认知训练模块，提供≥22种训练模式，覆盖注意、记忆、思维、计算、知觉等多个方面，训练易用、专业。还具有40多种独立认知训练分类。

3. 提供双屏分控模式：系统既可单屏运行，又可双屏运行。

4、现场数据录像化，全方位现场数据保留  

5.系统支持全程语音评估指导，内置多语音平台，支持普通话及各类方言，适用地域性强。    

6．智能生成综合多个量表的综合评估报告。    

7．系统可加挂各类心理量表、平衡功能评估量表、肢体功能评估量表等，病历数据可自定义代码化，实现一个平台下病历统一管理、方便进行多变量多参数的统计分析及临床研究。   

8．系统自动根据训练结果调整难度，自动适应患者的认知水平无须治疗师人工干预。

9．系统可将训练信息栏自由设置，方便忽视症患者的训练，保证偏侧忽略患者最大程度参与训练，在细节处为患者提供提供支持。

10.系统可将自由设置视觉和听觉的反馈及其组合，方便视觉或听觉障碍患者的训练。   

11.训练支持的等级≥22级 



	44
	手功能评定仪
	1、配备捏力传感器、握力传感器、圆柱形把手、握形把手、圆盘（3英寸）、圆盘（4英寸）、圆盘（5英寸）、匙形把手、长条形把手、球形把手、方向盘、垂直操作杆圆盘等12种配件

2、评估钳状捏力、侧指捏力、拇食指尖捏力、握匙捏力、握力等数据，包括最大用力值、达到峰值的时间、后60%的平均用力、平均用力值、耐力、递减速度等，≥二种显示方式

3、提供10种以上的情景互动训练模式，实现上肢捏力、握力、扭力的等长训练、等张训练、耐力训练、爆发力训练、共同运动训练、分离运动训练、活动度训练、协调训练 

4、具备双数据库功能

5、具备云端数据库共享功能

6、评估时间可分档选择，5秒、10秒、30秒，适合早中后各期患者

7、评估报告支持前后进展对比，左右肢体对比

8、评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出

9、训练组合方案，可自由设置多个训练形成一个组合方案 

10、配备高清屏幕电脑，支持扩展至任意尺寸的投影、电视机

11、配备高性能彩色打印机

12、电脑配置不低于：内存4GB；硬盘256GB； 19寸屏幕

13、捏力测量范围：0－30Kg，精度1%；握力测量范围：0－90Kg，精度1%；扭力阻力10级可调 



	45
	步态分析系统
	1、配置平板电脑，平板电脑专用键盘，及专业评估控制软件。

2、配置7个无线传感器及其配套绑带，包括腰部传感器及绑带一套、大腿传感器及绑带两套、小腿传感器及绑带两套、足部传感器及绑带两套。

3、配置背夹式信号接收器，确保设备使用过程中的信号稳定传输。

4、配置便携手提箱，用于收纳平板电脑及键盘、传感器、绑带及充电器。手提箱配置无线充电模块，在手提箱接通电源时可对传感器进行无线充电。

5、传感器有效传输距离为10米，适用于绝大多数测试评估及训练的场景需求。

6、配置10米刻度贴条2条、80cm刻度条1条、掉头标志1个，脚印标志1对，为测试提供指示作用。

7、软件系统带有语音提示功能，确保测试过程中口令下达的准确性，从而保证测试结果的准确性。

8、软件系统能够自动生成测试结果报告，参数包括：步数、步长、距离、着地角度、滚动角度、离地最大高度、下肢屈伸活动角度、位移、转身步数和时间、足偏角、步速、站立期、摆动期、单足站立期、双足站立期、测试时间。

9、测试报告可通过多种形式呈现，满足临床、科研等不同需求，呈现形式包括：

9.1多次数据对比（柱状图）、分析结果（数据表）。

9.2腰背、髋、膝、踝关节矢状面、水平面、冠状面角度参数曲线（平均带、叠加带、平行带）。

9.3位移参数曲线（平均带、叠加带、平行带）。

10、软件系统可在测试过程中实时显示下肢的矢状面、冠状面、水平面和斜视四种视角的人体骨骼模拟图，并在测试后，可以通过矢状面、冠状面、水平面和斜视四种视角重现整个测试评估过程，并可查看髋关节、膝关节、踝关节在测试过程中，矢状面、冠状面、水平面的即时角度变化曲线。

11、软件系统配置步态数据处理功能，包括：实时回放、3D回放、参考数据、多次数据对比、报告打印、导出报告；软件提供步态评估数据的参考数据，可以在软件中进行多次数据的对比。

12、传感器参数：

12.1传感器角度静态误差：<0.1°。

12.2传感器角度动态误差：<1°。

12.3无线频段：433MHz。

12.4天线功率：10dbm。

12.5输出速率：100Hz。

12.6时延：10ms。

12.7电池容量：500mAh。

12.8充电耗时：<4H。

12.9充电方式：无线感应充电。

12.10传感器连续工作：>10h。

12.11传感器待机时间：>150h。

13、外观尺寸：

13.1传感器尺寸：59mm（L）x39mm（W）x 18mm（H）。

13.2收纳箱尺寸：373mm（L）x335mm（W）x 109mm（H）。

13.3传感器无线收发半径范围： 10m。

配置清单：

序号

名称

数量

单位

备注

1、传感器套件

传感器

7

个

绑带

7

条

接收器

1

个

手提箱

1

个

平板收纳包

1

个

手提箱电源线

1

条

2、平板电脑套件

平板电脑

1

台

可拆键盘

1

个

电源适配器

1

个

3、其他配件

十米刻度贴条

1

对

80cm刻度面贴

1

条

脚印面贴

1

对

调头标记面贴

1

个



	46
	生物刺激反馈仪
	设备治疗通道数量≥4个，其中，电刺激和生物反馈同步治疗通道数量≥2个，4通道神经肌肉电刺激通道，独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，可同时多部位或多患者同时治疗，互不干扰。
具有盆底肌快速筛查2分钟5秒盆底快速筛查模式，具有肌电图缓冲值调节功能，能够抑制瞬时干扰信号，对盆腔Ⅰ类肌Ⅱ类肌的肌张力、肌耐力、肌肉协调性进行快速筛查检测或全面评估，并自动生成含治疗建议的分类评估报告。
EMG检测范围：2-2000uV。
测量灵敏度：≤1uV。
系统噪音：≤1uV。
通频带宽：20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。
差模输入阻抗：≥5MΩ。
共模抑制比：≥100dB。
至少包含单面波、双面波、交互波等电刺激输出波形。（提供第三方检测报告、官方彩页等相关证明文件）。
电刺激脉宽：50-800us可调。
电刺激频率：1-400HZ可调；
电刺激强度范围：≥90mA可调。
评估训练实时腹肌监测与异常动作提示报警功能，提高患者训练治疗准确度和依从度。
动态参数调整：治疗中动态调节电刺激输出频率和脉宽。增加患者的治疗精准度与适应性。
所有治疗方案提供禁忌症、电极和传感器的部位示意图，确保操作准确性。
具有数据统计汇总管理功能：可根据日期、临床医生、治疗师对新增人数，评估筛查数量、治疗数量进行统计、汇总，形成书面汇总报告，可打印。
具有盆底功能障碍评估系统（尿失禁门诊问卷、POP-Q器官脱垂、性功能障碍、治疗室问卷）等常用评估记录量表。
具有无线蓝牙声音管理功能，通过无线蓝牙耳机将，治疗、训练提示声音传达给治疗者（为了确保患者进行测评、治疗、训练时更专注，不受外部环境所影响，同时也不会因一个房间多台仪器互相影响）。 

筛查评估、治疗全程语音提示功能，指导患者理解正确的肌肉收缩放松动作，实现准确评估与有效训练和治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担，提高临床效率。
具有生物反馈、神经肌肉电刺激、生物反馈加电刺激组合、场景动画生物反馈、触发电刺激治疗模式和居家盆底肌肉康复器训练。
预置120多种常用产后盆底康复临床治疗方案（尿失禁、性功能障碍、器官轻度脱垂、阴道松弛、子宫复旧、卵巢修复、盆底肌力训练、盆底肌耐力提升等但不限于此）。治疗方案设计编辑功能完全开放。
不少于15种多媒体场景生物反馈训练方案，训练界面可实时观看动态肌电位，同时具有训练得分，患者可对康复治疗效果进行自主评估。
用户可自主编辑治疗方案（包含电刺激治疗方案参数和凯格尔训练模板及方案），包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、间隔时间。
具有不少于二十种以上包括A3反射、场景反射生物反馈训练图形，可针对不同肌肉、不同临床症状进行肌力、肌耐力、协调性训练。自定义反馈训练的治疗和休息时间、电刺激时间、间隔和阶段时间，并可多模板组合。
具有无线网络模块和内置双频双天线数据接收和传输功能，可多台盆底评估治疗系统患者信息、筛查评估报告、评估数据、治疗方案、治疗档案的数据同时同步共享；可实现与盆底云管理系统、盆底医联体管理系统、手机端患者预约系统APP 无缝连接。
具有病人文档管理功能：仪器自动存储所有病人的筛查、评估报告及过程，并可回放、报告打印；治疗记录、数据备份、统计、分析和更新。
可实现与盆底云管理系统、盆底医联体管理系统、手机端患者预约系统APP 无缝连接（此功能选配）。
整机一体化结构，不小于21英寸大屏幕显示，显示器可180°度旋转，方便医患双方观看显示屏幕，主机保修二年。

	47
	多关节等速训练与测试系统
	1、设备主要功能及用途：

1）对人体主要关节进行肌力测试、评估及训练。

2）为不同阶段、不同疾病患者的提供持续被动、等长、等速、等张、向心、离心、位置本体感觉及速度本体感觉的训练或评估的方法。

3）具有视觉生物反馈力量训练功能。

4）使用于神经损伤康复、骨科康复、运动损伤康复及老年康复。

2、技术参数：

1）具有持续被动、等长、等速、等张、位置本体感觉、速度本体感觉，向心/向心、向心/离心、离心/向心、离心/离心，共10种测试和训练运动模式。

2）软件系统配置0重力功能，能够去除最终报告中的重力影响，还可在测试评估或训练过程中，从体感上去除重力的影响。

3）标配用于肩、肘、腕、髋、膝、踝关节测试训练的专用配件。

4）标配上肢神经评估训练手套及膝关节抗剪切力配件。

5）动力头参数：

向心力矩可达630Nm

离心力矩可达630Nm

向心速度可达500°/s

离心速度可达360°/s

持续被动速度可达360°/s

最低速度可达0.05°/s

动力头转轴可360°任意旋转

6）高效的“一”字型结构，具有稳定、易操作、占地小等特点。

7）座椅采用抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适。

8）座椅靠背深度可调节，调节范围为0-125mm，可无极调节。

9）座椅靠背可进行倾斜角度调节，调节范围为0-90°。座椅符合人体工程学设计，确保坐位和卧位的稳定和舒适性。

10）座椅可进行旋转调节，调节范围为0-360°，可无极调节。

11）座椅基座可在滑轨上移动调节，调节范围为0-580mm。

12）座椅可在基座滑轨上移动调节，调节范围为0-159mm。

13）座椅椅面可进行倾斜调节，调节范围为：0-6.8°。

14）动力头高度可电动调节，调节范围为0-300mm，可无极调节。

15）动力头可水平旋转，旋转范围为0-360°，可无极调节。

16）动力头可进行倾斜调节，调节范围为-20°-90°。

17）所有座椅及动力头位置参数信息都可以记录在特定患者的特定运动模式中，并在之后每次测试或训练前给予治疗师提示，确保测试评估和训练的可重复性，从而确保了测试评估结果的有效性。

18）系统为治疗师和患者各配置了一个急停按钮，确保在测试评估或训练时，患者出现紧急情况时能够第一时间停止动力头的运转。

19）测试或训练中可实时反馈：当组内峰力矩、实时力矩、力矩时间曲线、力矩位置曲线、单次力矩柱状图、多次力矩柱状图，并可在训练时为患者设定个性化的训练目标力矩值提示。

20）配置触摸屏操作一体机，方便操作。一体机配置Windows10操作系统。

21）可进行测试和训练的关节运动模式共22种，包括：

肩关节：外展内收，前屈后伸，水平面外展内收，肩关节内外旋（肩关节外展90°位），肩关节内外旋（修正中立站位），肩关节内外旋（修正中立坐位），肩关节内外旋（肩关节前屈位），PNF D1运动模式，PNF D2运动模式。

肘关节：屈伸。

腕关节：屈伸，尺偏桡偏。

前臂：旋前旋后。

髋关节：外展内收，屈伸，内旋外旋。

膝关节：屈伸（坐位），屈伸（俯卧位），胫骨内旋外旋。

踝关节：屈伸（仰卧位），屈伸（俯卧位），内翻外翻。

22）系统软件具有智能痉挛检测功能和痉挛保护功能，最大程度降低肌张力异常患者在训练中的风险。监测到痉挛发生时，设备缓慢反转至关节活动范围末端并停止；痉挛保护激活时伴有声音提示信号；若反转后再次监测到痉挛发生，重新激活痉挛保护。

23）提供标准的测试和训练模板，并且可在系统软件中根据康复中心需求，新增不同的测试或训练模板。

24）软件系统提供强大的方案编辑系统，能够进行复制和更改顺序的操作，能够编辑的内容包括：阻力模式、运动模式、热身及正式的次数/时间及休息时间、运动速度、缓冲强度、离心力矩限制、离心力矩阈值，针对等张模式的力矩值，针对等长的力矩阈值、收缩时长、休息时长，针对持续被动的初始速度、加速次数、末端暂停时间等。

25）在测试评估或训练准备阶段能够根据患者具体情况设置个性化关节运动范围，并自动进行软件限位保护。在软件限位确定之后，软件系统会自动给出硬件限位的具体位置。硬件限位可以移动至任意特定位置，起到安全保险的作用。

26）软件系统配有示意图片及视频，帮助用户快速熟悉各种运动模式。

27）在测试或训练完成后，软件系统自动生成相应报告，提供不少于11种不同的报告模板，报告模板包括：简略报告、详细报告、平均力矩报告、多曲线重叠报告、图形汇总报告、组间峰力矩对比报告、组内峰力矩对比报告、组内报告、等长报告、进展报告，Isomap报告，包括相关数据、力矩时间曲线、力矩位置曲线、柱状图。

28）报告中的数据包括：峰力矩，峰力矩体重比，平均峰力矩，平均峰力矩体重比，平均力矩，峰力矩角度，达到峰力矩时间，力量衰减时间，运动活动范围，最大做功，最大做功体重比，平均功率，平均功率体重比，总做功，耐力比等。

29）提供专业的曲线图像分析功能，具有指针操作功能，显示指针所在位置的角度、力矩、时间等信息。

30）提供曲线回放功能，能够将曲线按顺序回放显示，方便了解每次曲线的变化过程。具有曲线显示/隐藏功能，方便针对特定的曲线进行详细分析。

31）提供专业的肌力图像分析功能，能够选择特定曲线或特定区间、调节横纵坐标、两个可操作调节指针，从而进行肌力图像分析。显示数据包括：指针所在位置的时间、力矩、角度；及两指针之间的峰力矩、到达峰力矩时间、总功、平均功率。

32）系统提供基于位置的和基于速度的两种不同的本体感觉测试和训练功能。

33）在软件系统中可选择患者不同时间进行的测试，生成对比报告，评估患者康复训练效果。

34）软件系统配置双重量（11.25Kg和45Kg）的动态校准系统，确保不同力矩和不同角度位置的测试数据的精确性。

35）软件系统具有在线升级功能，能够随时检查软件系统是否为最新版本，并可进行在线更新操作。

37）腰背配件（选配）：

活动幅度符合人体功能解剖学，屈曲范围为60°，伸展范围为20°。

配置可调节背部固定支架及头部支撑垫，适应不同身高用户，背部固定支架调节范围为220mm，头部支撑垫调节范围为120mm。

配置背部固定配件、扶手及腿部固定配件，确保评估训练中的稳定性及报告的准确性。

配置智能电动座椅，可进行电动的座椅高度、座椅前后、腰垫高度、腰垫前后调节，座椅高度调节范围为250mm，座椅前后调节范围为300mm，腰垫高度调节范围为150mm，腰垫前后调节范围为250mm。

配置腰部固定绑带，确保评估训练中用户身体稳定性，并避免评估训练中不必要的代偿动作。

足部踏板具有智能自动调节，可根据用户下肢长度进行自动调节。

配置激光定位模块，确保评估训练的可重复性及测试准确性。

座椅最大承重：135kg。

38）其他配件：

配置LPA低能激光定位器，辅助治疗师进行关节转动中心与动力头的对齐，方便操作的同时确保了安全性和准确性。

配置脚凳，辅助行动不便的患者上下设备。

39）环境条件及用电情况：

环境温度条件：5℃ — 40℃。

相对湿度范围：≤80%。

大气压力范围：86kPa — 106kPa。

电源：220V~/50Hz，额定功率：1200W。

配置清单

序号

部件名称

数量

    1

主机

1台

2

座椅

1张

3

动力头

1个

4

肢体适配器

1套

5

小推车

1台

6

键盘/鼠标

1套

7

鼠标托架

1个

8

电源线

1根

9

动力头连接线

1套

10

紧急制动开关

2个

11

激光定位器

1个

12

一体机电脑

1台

13

一体机电脑支架

1个

14

二级台阶

1个

15

校准用配重

1套

16

枕头（大）

1个

17

枕头（小）

1个

18

多用途绑带

1条

19

手套

1套

20

膝关节抗剪切力配件

1个

21

合格证及说明书

1套



	48
	心理沙盘
	1.沙具：九大类47小类，种类齐全、数量丰富，品质优异，材质分陶瓷、树脂 、木质、塑料、橡胶、玻璃等多样；颜色：五彩；（人物类，动物类，植物类，建筑类，生活用品类，交通运输类，食物类，石头类、贝壳、自然物质类，其他类）可满足不同偏好来访者的需要。

2.标准沙盘1个：优质松木材质，卯榫结构，外侧原木本色，内侧蓝色，表面环保清漆喷涂，底部设计4个实木卡脚，可对接沙盘支架，光滑不伤手，耐磨不掉色，标准尺寸（长72cm×宽57cm×高7cm）。

3.标准防水内托2个：优质PVC材质透明色防水内托，加厚型不易被腐蚀，实现干湿两用功能。

4.团体沙盘1个：优质松木材质，卯榫结构，外侧原木本色，内侧蓝色，表面环保清漆喷涂，底部设计4个实木卡脚，可对接沙盘支架，光滑不伤手，耐磨不掉色，国际标准尺寸（长120cm×宽80cm×高10cm）。

5.沙盘支架2个：优质松木材质，独创的工字型腿设计，提供比四腿结构更加稳定的支撑，可与沙盘底部卡脚接合，外观简约大气，整体美观实用，尺寸（高68cm）。

6.九层沙具陈列柜6个：优质松木材质，全开放式九层设计，五大层四小层，方便来访者寻找和拿取沙具，环保清漆喷涂，手感顺滑，结构稳固，美观大方，0.7cm后背板，尺寸（高160cm宽80cm深33cm）。

7.天然海沙：精选专用沙规格40-60目，颗粒细腻柔和、大小光滑均匀，高温消毒水洗。

8.沙盘游戏操作指导手册及沙具象征意义1本

9.沙盘游戏学习视频剪辑1套

10.沙盘档案管理系统1套

11.沙盘辅助工具耙刷铲3套


