双源CT服务需求一览表

1.设备开机率（按照1年365天计算）≥95%

2.提供服务热线

3.服务热线支持时间:24小时 X 7天

4.提供办公地址

5.球管年度扫描量在150,000ss内，包含常规备件更换（除球管，高压油箱，探测器）包含无限次人工服务

6.能通过网络连接远程读取故障代码，进行设备故障诊断、排除

7.具备应用服务支持能力

8.具备远程应用服务支持人员

9.具备维修工程师

10.工程师配备有维修专用工具，工具符合国家检测和校准的规定

11.拥有独立备件库

12.备件来源质量合格、合法合规

13.提供原厂安全升级服务

14.提供设备保养及保养所需耗材

15. 具备专用工具用以检测CT输出剂量，保证其符合国家标准，具备射出剂量校正的能力。

16. 具有检验与校正图像质量的工具和能力，保证CT图像达到出厂标准。

16排CT服务需求一览表

1.提供服务热线

2.提供办公地址

3.具备应用服务支持能力

4.具备维修工程师

5.工程师配备有维修专用工具，工具符合国家检测和校准的规定

6.按照设备出厂要求，提供设备保养

7.拥有独立备件库

8.具备射出剂量校正的能力。

9.具有检验与校正图像质量的工具和能力，保证CT图像达到出厂标准。

3.0T磁共振服务需求一览表

1.设备开机率（按照1年365天计算）≥95%

2.提供服务热线

3.服务热线支持时间:24小时 X 7天

4.提供办公地址

5.在年度扫描量小于7500个部位内：包含常规备件更换（除磁体维修、液氦），包含无限次人工，包含冷头维修服务

6.提供设备保养及保养所需耗材

7.能通过网络连接远程读取故障代码，进行设备故障诊断、排除

8.具备应用服务支持能力

9.具备远程应用服务支持人员

10.具备维修工程师

11工程师配备有维修专用工具，工具符合国家检测和校准的规定

12拥有独立备件库

13备件来源质量合格、合法合规

14.提供原厂安全升级服务

15.具备保养手册要求的紧急失超电路、磁体、接地电阻等关键检查能力。

16.提供QA全系统检查报告：包括磁体系统、梯度系统、射频系统、线圈质控等

17.具备磁体热循环能力

18.具备更换新磁体能力

DR服务需求一览表

1.提供服务热线,服务热线支持时间:24小时 X 7天

2.提供办公地址

3.每年度包含2常规备件更换（不含高真空元器件）

4.具备维修工程师

5.工程师配备有维修专用工具，工具符合国家检测和校准的规定

6.拥有独立备件库

7.备件来源质量合格、合法合规

8.提供原厂安全升级服务