一、超声探头技术参数

| 类型、数量 | 宽频凸阵探头1个 |
| --- | --- |
| 频率范围 | 1-SMHz |
| 临床应用 | 胎儿、腹部、儿科、周围血管、胎儿超声 |
| 中心频率 | 3.0MHz |
| 标称频率 | 3.0MHz |
| 最大探测深度 | 160mm |
| *横向分辨力（mm） | ≤2（深度≤80）≤4（80＜深度≤130） |
| *纵向分辨力（mm） | ≤1（深度≤80）≤2（80＜深度≤130） |
| 盲区（mm） | ≤7 |
| 几何位置精度（%） | 横向≤10；纵向≤10 |
| *切片厚度（mm） | ＜9 |
| 超声工作频率与标称频率之间的偏差应不大于±15% |  |
| 具有M模式的探头，M模式时间显示误差＜5% |  |
| 探头的周长面积测量偏差应在±10% 范围之内 |  |
| 具有三维重建功能的探头。体积计算偏差应在±20%之内 |  |
| 在彩色血流成像模式下，探头在其默认多普勒工作频率下的探测深度应不小于：100mm |  |
| 在频率多普勒模式下，探头在其默认多普勒工作频率下的探测深度应不小于：100mm |  |
| 彩超的血流速度读数误差不大于±12% |  |

- 固有荧光宫颈病变图像诊断仪技术参数

数量：1套

1.工作环境温度10℃-35℃，工作电源AC 220V±10%频率50/60Hz±1Hz

*2.光源模块中短弧泵灯额定功率275W，UV滤色片透过中心波长340mm

3.激发光辐照强度：6mW /c㎡≤辐照强度≤30mW/c㎡,照射均习性偏差小于50%

4.白光中心照度≥500Lx，色温≥5000k

5.石英玻璃光缆，传输效率≥60%、抗压强度≥20N

6.彩色数码摄像系统，摄像机分辨率≥400TVL

7.CPU2.7GHz，内存4G，硬盘500G

8.显示器27寸宽屏，IPS1670万色，图像分辨率1920×1080

*9.涵盖固有荧光和电子阴道镜检查功能，所拍图像须呈现白光、荧光和灰阶照片

- 胎心监护仪技术参数

数量：2台

- 1.标配参数：胎心率、宫缩压力、胎动、心电、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温。

- 2.超声工作频率：1MHz

- 3.超声波束声强：Iob<5mW/cm2

- *4.胎心率测量范围：30～250bpm，精度：±1bpm

- 5.宫缩压力测量范围0-100单位，非线性误差为±8%。

- 6.具有手动胎动和自动胎动标记功能。

- *7.标配3/5导心电，可选配12导心电测量。

- *8.心率测量范围：成人15-300bpm，儿童/新生儿15-350bpm，精度：±1%或±1bpm，取大者。

- 9.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，测量精度±3 mmHg。

- 10.NIBP初始充气压力（预充气值）可设置，默认值：成人160 mmHg，儿童120 mmHg，新生儿100 mmHg。

- 11.SPO2测量范围：0-100%，测量精度：在70%-100%范围内，成人/儿童 ±2%，新生儿±3%。

- 12.可选配Masimo血氧监测，显示灌注指数PI，测量范围0.02%-20%。

- *13.具有智能干扰信号识别功能，在胎心波形显示区域自动标记干扰信号，干扰信号出现时自动报警，提醒医护人员排除干扰信号，保证胎心率的准确性及波形曲线不断线。

- 14.具有胎心信号强弱提示功能，交叉通道验证功能、双胎迹线分离功能。

- 15.≥12英寸TFT液晶显示屏，触摸屏， 0-90度可调，可多角度观察。

- 16.应具有两个报警灯，生理、技术报警灯分开显示，方便区别报警类型。

- *17.具有探头自动识别功能，不同探头（胎心、宫缩及打标器探头）可任意连接所有胎监接口。

- 18.标配双USB接口，可同时支持USB外接打印机和外接U盘存储病例。

- 19.标配高灵敏度防水探头，可用于水中分娩。

- 20.配备一体化探头支架，方便附件管理。

- 21.内置大容量锂电池，可持续工作4小时以上。

- 22.内置150mm宽行热敏打印机，满足临床使用需求。

- 23.支持USB外置打印机，用A4纸打印报告，减少成本，长效保存病例。

- 24.支持选段评分打印、定时打印、打印预览功能。

- 25.监护曲线背景栅格暨纸张类型：30-240，50-210、其它3种类型可选。

- 26.可将病例报告打印成图片格式，通过其他设备查看结果，如电脑，手机等，方便教学、存储。

- *27.支持中文手写输入功能。

- *28.支持滑屏操作快速切换显示界面。

- 29.具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响。

- 30.具有胎儿界面、母亲/胎儿监护界面、母亲监护界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合界面、大字体界面等多种界面可选。

- 31.内置专家评分系统，提供了NST/Fischer/改良Fischer/Krebs四种评分方法让医护人员灵活选择。

- *32.具有智能电源管理功能，节能环保，可定时触发隐藏底部按钮，锁屏，待机，关机。

- 33.具有数据掉电存储功能，回放功能，支持胎监数据回放60小时。

- 34.内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。

四、眼科光学生物测量仪技术参数

数量：1台

一、主要功能：

1.一次采集即可获得眼轴长AXL、中央角膜厚度CCT、角膜屈光度K、前房深度ACD、瞳孔直径PD、白到白距离WTW、角膜散光轴、晶体厚度（LT）、脉络膜厚度测量等。

*2.可获取清晰的前后节OCT图像，并同时成像对眼前节、眼底疾病进行筛查。

3.非接触式，自动对焦，自动采集，主机和电脑一体化的设计，高清触摸显示屏，可外接显示器。

二、主要技术指标

1. 超级发光二极管 ( LED)，采用850nm波长的光，低相干干涉测量法。

2.入眼功率：≤730μw

*3.A扫描频率：≥19KHz

4.B扫描率：≥500扫描/ 帧

*5.眼轴长(AXL)测量范围: 12.1 mm – 38.0mm

6.眼轴长测量精度：±20μm,显示精度： 10μm

*7.中央角膜厚度CCT测量范围0.2mm-1.4mm

8.中央角膜厚度测量精度±10μm，显示精度： 0.1μm

9.角膜屈光度K测量范围：28.1D-84.3D

10.角膜屈光度测量精度：±0.25D,显示精度：0.01D

*11.前房深度ACD测量范围：0.7mm-6.0mm

12.前房深度测量精度：±0.01mm,显示精度：0.01mm

*13.瞳孔直径PD测量范围0.5mm-13.5mm

14.瞳孔直径测量精度：±0.09mm，显示精度：0.01mm

*15.白到白距离WTW测量范围：6-16mm

16.白到白距离测量精度：±0.1mm, 显示精度：0.01mm

17.角膜散光轴测量范围：1 º-180 º

18. 角膜散光轴测量精度：±5 º，显示精度：1 º

*19.晶体厚度LT测量范围：1.2mm-7.0mm

20. 晶体厚度LT测量精度：±0.01mm，显示精度：0.01mm

21.具有SRK Ⅱ、SRK/T、Holladay 1、Hoffer Q、Haigis人工晶体计算公式。

*22.可视化测量，可呈现角膜，视网膜层的OCT图像

23.OCT图像分辨率：5μm

24.可进行视网膜厚度测量

25.可进行脉络膜厚度测量（选配功能）

26.具有固视功能

27.左右眼自动识别

28.屏幕尺寸：10.1寸触摸屏（支持外接显示器）

五、眼科超声雾化治疗仪干眼治疗仪技术参数

数量：1台

整机适用范围：干眼症，角膜炎，慢性睑板腺炎，MGD，BKC，视疲劳，假性近视恢复等症状；具备氧疗，温热疏通和药物雾化治疗功能；提供整套解决方案，可直接开展业务，整体性组装设计，高端医用台车移动方便，牢固性好。

超声波雾化器：

1.雾化量大小无级调节，触摸屏可调，雾化杯容量≥40ml.具备无水保护功能。

*2.雾化持续时间在0-60min范围内可调，物联网操作，触摸屏操作显示，雾化分连续和时间可调。

*3.智能温控系统，温度值数码显示，误差范围±1°C，出雾温度20-45度可调，可精确到1C，唯一有食药局出具的检测报告，具有输出保护功能。

4.具有USB接口，程序可升级，具有输出保护功能，采用恒温加热，稳定性强。

5.医用制氧机：具有实时监测功能，德国进口医用分子筛，可输出，氧气浓度设定范围：28-92%，氧气流量设定范围：1L/min—3L/min.配有负离子发生器。

*6.医用材料：医用雾化眼罩，Y型三通，具有国家正规注册证，双管路受热，受药均匀，医用硅胶材料，贴合性好，分成人和儿童款；成人眼罩有一次性雾化眼罩，符合国家院感要求。医用冷敷贴，缓解眼部按摩后的不适感，并收敛组织。医用棉片，提取茶树油精华成分四松油醇，强效杀螨，刺激性低，应用方便。护理抑菌液，干眼治疗专用护理液，主要成分：透明质酸钠，鱼肝油，决明子、黑枸杞、蓝莓提取物，杀菌抑菌，营养角膜。

六、红外光灸疗机技术参数

数量：1台

红外光灸疗机采用微电脑控制，利用红外线的热效应和艾灸作用照射于患处，使组织温度升高，毛细血管扩张，血流加快，增加细胞的新陈代谢，促进细胞合成，增加细胞的吞噬功能，消除肿胀，促进炎症消散，达到镇痛的作用。红外光治疗装置用于腰间盘突症引起疼痛的辅助治疗；灸疗装置用于做中医灸疗的工具。

技术参数：

1.安全类型：I类，B型

2.电源：AC220V  频率：50Hz。

3.额定功率：3000VA

4.尺寸2000mm800mm*1400mm，允差±50mm

5.显示方式：液晶显示

*6.红外光波长范围580nm～1050nm；

*7.红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W;

*8.艾灸功能治疗温度：治疗温度不超过60℃；

*9.上部一个红外灯治疗装置和两个艾灸装置下面是4个红外灯治疗装置和 5个艾灸装置；

10.艾灸装置上下高度可调：治疗装置距床面最小距离260mm，最大距离460mm，允差±30mm；

11.艾灸装置水平移动行程可调：最大可调长度范围为720mm，允差±30mm；

12.艾灸装置具有两路独立的温度保护装置；

13.工作时间1-99min可调，级差1min，允差±10s；

14.床面额定载荷135kg；
15.公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。
产品优势：

*16.红外光波长范围580nm～1050nm；

*17.红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W;

*18.艾灸功能治疗温度：治疗温度不超过60℃；

*19.上部一个红外灯治疗装置和两个艾灸装置，下面是4个红外灯红外灯治疗装置和5个艾灸装置.

七、深层肌肉刺激仪技术参数

数量：1台

高频率，高静音，高转速马达；

- *1.电池容量（2600mAh，62.4Wh，±10%）；

- *2.转速：400~4500rpm连续可调，点动按键（“+”“-”）电机速度步进100rpm；长按按键（“+”“-”）电机速度步进10rpm。

- *3.按摩头（25 种）；

- 4.显示方式：液晶显示。

- 5.振动幅度：≥6mm；

- 6.工作时间：10min，允差±5%。

- 7.充电器类型：DC插口；

- 8.电机过载保护：有；

- 9.生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证；

- 10.生产厂家具备高新技术企业证书；

- 11.生产厂家荣获省长质量奖；

- 12.为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证；

- 13.生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业；

- 电池式电动骨钻技术参数

数量：1台

- 手机

- 1.手机组成、机身、手柄、快速接头、十字导向组件

- 2.工作电压、DC 7.2V、输出功率、≥20w

备注数量：手机1台，十字导向组件1个，安全通道1个。

二、充电器

1.输入电压：AC100-240V50Hz  0.3A

输出电压：DC9.6V/0.4A用于DC 7.2V电池充电

三、充电电池

1.电压：DC 7.2v数量（块）：2

*额定转速：0～1000r/min，允差±10%；

*空载噪声：≤75dB（A）；

*径向跳动：≤0.1mm；

*轴向移动：≤0.5mm；

*输出扭矩：≥0.3N·M；

*运行方式：间歇运行，空载连续运行5分钟表面温度不大于50℃。

必须使用以下电缆以符合电磁发射和抗干扰性方面的要求：

电缆名称：充电器电缆、长度：0.9m屏蔽：否数量（个）：1

九、亚低温治疗仪技术参数

数量：2台

一、主要技术指标：

1、供电电源：a.c.220V，50Hz；

*2、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA；

3、采用进口品牌压缩机；

4、制冷量≥800W；

5、降温速度：空载降温速度每分钟不小于1℃ ；

6、噪声≤55dB(A)；

*7、体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃；

*8、水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃；

9、体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃；

10、水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃；水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃；

11、系统控制方式：具备全自动微电脑闭环控制；

12、降温毯材料：TPU材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用；

13、降温毯：具备自锁快接装置；

14、具有复温功能；

15、初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min；

- 使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温；

17、双路输出，一路测温，可以单毯工作，也可双毯同时工作；

18、磁力泵流量≥12L/min；

19、报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警；

20、LCD液晶独立显示；

21、环境温度：5℃～40℃；

22、具有电磁兼容性，有EMC认证（提供第三方检测机构出具的检验报告）。

二、适应症：

主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

十、高级自动电脑心肺复苏模拟人技术参数

- 数量：1套

- *1.无线连接：模拟人和显示器通过wifi进行无线连接。

- 2.可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。

- 3.模拟生命体征：

- 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

- 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

- 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

- 4.三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

- 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。

- 方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。

- 方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例。

- 5.加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加了5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。

- *6.显示屏功能：

- 显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态，按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。

- 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。

- 7.系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率

- 条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm.

- 按压深度过少时，条形码为黄色。

- 按压深度合适时，条形码为绿色。

- 8.条形码显示吹气量：500ml/600ml-1000ml

- 吹气量过少时，条形码为黄色。

- 吹气量合适时，条形码为绿色。

- 吹气量过大时，条形码为红色。

- 当提示音为：“吹气进入胃部”，表明吹气量过大或者吹气过快过猛。

- 9.可设定操作时间，以秒为单位。作时间最长可设置为9：59。

- *10.CPR参数设置：直接在控制器上进行设置。包含以下参数：

- 11.CPR循环次数、需完成的吹气总数、需完成的按压总数、允许的最短操作时间、允许的最长操作时间、需完成的急救操作、节拍音的启闭

- 12.操作频率：100-120次/分以上。

- *13.电源状态：电源状态：采用220V电源输入，通过内置锂电池稳压输出，达到边充边用的效果，适合大型户外无电源的情况下培训使用。

打印机功能：

- 14.可选择操作时打印操作数据。

- 15.可选择操作结束后打印操作过程。

- 16.成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

RF遥控器功能：包含以下三大板块功能

- 17.急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。

- 18.操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。

模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。

十一、高级基础护理实习操作模型

- 数量：1套

- 1.模型皮肤采用进口材料，柔软、感觉真实，关节灵活，可进行各种护理操作。

- *2.本模型共分4个部件组成：高级男性上半身护理模型，高级下半身护理模型，高级手臂静脉穿刺模型，臀部肌肉注射模型

- 3.模型胸部皮肤可取下，内部的胃囊可取下，注满液体，成功插入胃管后，可回抽出胃液

- 4.模型胸部皮肤可取下，气管插管成功后，向内通气，可观察到内部的肺气囊膨胀。

- 5.高级下半身护理模型可更换男/女导尿模块，可向内注入模拟尿液。润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出，同真人般的狭窄感，男性导尿模块可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。女性模块小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。

- 6.高级下半身护理模型提供造瘘口，可练习灌肠法和造瘘引流术

- 7.臀部肌肉注射模型以解剖结构原理为指导，附有注射部位区分标志线。显示人体臀部形态结构，可更换臀部注射模块和肛门块。可练习臀部肌肉注射和肛门体温测量

- 8.高级手臂静脉穿刺模型可练习肘前臂静脉的穿刺训练和三角肌皮下注射，注射皮肤可进行上百次穿刺，注射模块可进行更换

- *9.可进行18项护理操作：

  - 洗脸

  - 眼耳的冲洗、滴药

  - 口腔护理

  - 氧气吸入疗法

  - 鼻饲法

  - 洗胃法

  - 气管切开护理

  - 口鼻气管插管训练

  - 三角肌肌肉注射

  - 三角肌皮注射

  - 静脉注射、静脉输液/输血

  - 灌肠法

  - 女性导尿术

  - 女性膀胱冲洗术

  - 男性导尿术

  - 男性膀胱冲洗术

  - 造瘘引流术

  - 臀部肌肉注射

十二、高级鼻胃管与气管护理模型技术参数

数量：1套

该模型具有男性上半身基础护理的主要功能，可通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理训练技术。

*产品主要功能：

1.洗脸

2.眼耳的滴药、清洗

3.口腔护理

4.氧气吸入疗法

5.鼻饲

6.洗胃法

7.气管切开护理

8.气管吸痰处理

9.口鼻气管插管训练

十三、智能采血管理系统技术参数

数量：1套

智能管理叫号系统

1.	智能采血管理系统

1.1.	整机为国产产品；

1.2.	每个采血窗口放置一台智能采血管理系统；

*1.3.	集成触摸屏：设备集成10寸高精度电容触摸屏，无需外接主机；

*1.4.	处理能力：单台智能采血管理系统平均速率达到2秒/支，单个窗口最大处理速度≥1800管/小时；

*1.5.	当着病人的面进行选管贴标：可满足JCI NPSG.01.01.01要求，把病人叫到采血工位后当着病人的面进行选管和贴标，不会提前或背对病人准备试管；

*1.6.	采血管装载：产品试管通纳量为12通道，每通道盛放25支采血管，共300支；单种真空采血管可以满足25—300支装载容量；

*1.7.	采血管色标：采血管通道顶端具备色标功能，可标示每个通道试管类型；

1.8.	补管方式：配备专用取管夹进行加管；

1.9.	通道设定：可以根据医院不同采血管使用情况安置不同通道采血管摆放方式；

*1.10.导入方式：重力落管方式，无需机械臂，减少维护成本。

1.11.	采血管定位：采血管根据重力落管方式落入打印模块，激光定位，精准高效；

1.12.	采血管使用量探测：采血管用尽，系统自动提示通道内无试管；

*1.13.	采血管种类：12通道设置，最多满足12种采血管类型；最少满足1种采血管类型；任意通道可以无序、无数量限制合并；

1.14.	采血管管道放置：随时可根据采血管使用量添加试管，无需停机加管；

1.15.	采血管规格：直径13mm,长度是75mm、100mm；

1.16.	打印机：内置式热敏打印机，不需要色带、墨粉、硒鼓等耗材；

1.17.	打印条码类型：支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等；

1.18.	容纳的标签数量：每台智能采血管理系统容纳3卷标签纸，每卷1500张标签；

1.19.	试管标签：试管标签内容可设，标签粘贴位置可设；

1.20.	使用透明标签采血管，则不需要检测并覆盖原试管预置标贴的功能；

*1.21.	条码打印机：单台智能采血管理系统具备3台打印机，其中主打印模块具备2台打印机同时工作，副打印模块具备一台打印机；不需外接打印机；

1.22.	具备打印回执单功能；

1.23.	具备提供送检第三方检验建立档案所需要的标签功能；

1.24.	其中任何一台智能采血管理系统发生故障不影响其它采血窗口的智能采血管理系统正常运转，系统不瘫痪，实现整体采血服务不间断的目标；

*1.25.	一级预防故障措施：单台设备具有“互为冗余”的设计理念，出现故障以后可以降低贴标速度正常工作；

*1.26.	二级预防故障措施：副打印模块具备打印所有标签的功能，设备出现严重故障时，可以打印标签手工粘贴；

1.27.	特殊容器标签：支持特殊容器（无法适用于设备的标本容器）标签打印功能；

1.28.	可扩展RFID射频条码标签功能；

1.29.	具备按照采血相关信息（医嘱信息），自动选择出正确的采血管的功能；

1.30.	具备按照采血相关信息（医嘱信息），自动把选择出来的各采血管的对应信息打印在标签上的功能；

1.31.	具备把各打印好的标签各自动粘贴在对应的已选择出来的采血管固定位置上的功能；

1.32.	尺寸：500mm×340mm×660mm；

1.33.	耗材规格：30*50  标签间距2mm   1500枚/卷；

1.34.	服务器	1套工控机，主频≥2.16G,内存2G,显示器≥10寸，硬盘≥32G；

1.35.	净重：33kg；

1.36.	供电参数：AC220V，50Hz；

2.	软件功能

2.1.	自我诊断机能：主机故障自我诊断，打印机故障自我诊断

2.2.	具备通过触摸屏显示本设备故障方位的功能；

2.3.	统计功能：仪器可针对工作量，患者数量，耗材用量等数据进行多种统计计算；

2.4.	系统软件：能完成门诊采血中心工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能；

2.5.	软件具备工作人员登陆功能，工作量统计功能；患者信息查询；

2.6.	具备从医院HIS/LIS系统下载采血相关信息的功能；

2.7.	具备把从医院HIS/LIS系统下载的采血相关信息分配到系统各子系统或模块的功能；

2.8.	具备收集各子系统或模块反馈信息的功能；

2.9.	具备向医院HIS/LIS系统反馈采血相关信息的功能；

2.10.	具备响应采血工作人员（或采血者）的请求，自动把病人及相应采血管同时调度到发出请求的采血工位功能；

3.	售前、售后服务

3.1.	售前服务：卖方提供售前服务，包括场地测量，采血系统流程规划以及采血窗口整体设计方案；

3.2.	备品备件：卖方在中国境内设置备件库，备件库内存入保证设备正常运行所有必须的备件；

3.3.	供应期：所有必须备件保证供应至该型号停产后5年；

3.4.	专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具；

3.5.	维修手册：卖方须向买方提供操作手册、维修手册等资料

3.6.	维修机构：卖方在国内应设立维修机构，具有厂家认可的维修资质；

3.7.	验收：设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应配合买方进行必要的验收协助；

3.8.	现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

3.9.	集中培训：根据设备技术要求，应向买方提供使用和维修技术人员培训；

3.10.	响应时间：设备出现故障后，工程师响应的维修时间≤2小时；

3.11.	升级服务：按厂家要求提供不定期的软件、硬件升级服务；

3.12.	售后服务：自医院验收合格签字起，两年内免费质保，保证连续运转良好，开机率≥95%。

4	智能排队管理系统	备注

1.	排队机参数

1.1	排队机外观

1.1.1	排队机尺寸：800*360*100

*1.1.2	排队机屏幕尺寸：24寸电容触摸屏

*1.1.3	排队机安装方式：壁挂式兼容支架式

1.2	排队机功能参数

1.2.1	排队机具备打印功能，打印信息可调

1.2.2	排队机打印方式：热敏打印

1.2.3	排队机同时支持刷卡、扫码两种输入方式

1.2.4	排队机操作系统：Windows7 64位

1.2.5	排队机存储空间：64G固态

1.2.6	排队机取号方式：触摸屏输入/刷卡/扫码

1.2.7	排队机支持语音提示

1.2.8	排队机支持接口方式：HIS/LIS

*1.2.9	支持VIP优先功能

2.	等候区显示大屏参数

2.1	等候区大屏显示尺寸：55寸

2.2	等候区大屏安装方式：壁挂式兼容吊装式

*2.3	等候区大屏支持语音提示

*2.4	等候区大屏支持排队信息翻页显示

*2.5	等候区大屏显示支持提示排到前面的4人准备中

*2.6	等候区大屏支持过号提醒

*2.7	等候区大屏支持被呼叫着突出显示

3.	窗口屏参数

3.1	窗口屏显示尺寸：21寸LCD液晶显示

3.2	窗口屏安装方式：吊装式

*3.3	窗口屏显示信息：窗口号，温馨提示定制，采血者信息，支持姓名半隐藏

*3.4	呼叫端集成到贴标机，支持呼叫信息自动推送

*3.5	窗口屏具备呼叫下一位，重呼，暂停，过号等功能

备注：智能采血管理系统（2个窗口）

十四、中心监护系统技术参数

数量：1套

1. 系统要求

1.1 全球知名品牌，省内装机用户≥20家

2. 服务器主机

2.1 采用全球知名品牌服务器

2.2 存储容量≥160G，内存≥2G，主频≥3G Hz

3. 显示系统

3.1 双屏显示，采用品牌彩色TFT显示器，≥19英寸，分辨率≥1280×1024

3.2 单屏同时显示≥16张床位信息，每床位信息显示包含1道波形及3个参数

3.3 重点观察界面可显示相关床位≥4小时全部参数趋势数据，≥12道波形

4. 网络功能

4.1 可联网床位数≥60张，网络连接方式：支持有线、无线、遥测及混合联网4种组网方式

4.2 网络控制：有双向通讯功能，通过中央监护系统可直接设置床边监护仪

5. 软件功能

5.1 全息波形回顾：具有≥70小时的全息波形回顾

*5.2 趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥20000个历史病人数据存储，≥240小时趋势图表回顾，≥700条报警事件存储，≥720条无创血压测量回顾

5.3 提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

5.4 具有所有监测参数报警功能

6.一托十二台多参数心电监护仪

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

*1.3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.8、监护仪设计使用年限≥8年。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥21种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.9、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

3：系统功能：

*3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、≥1000组NIBP测量结果。

3.7、≥120小时ST模板存储与回顾。

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.11、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.12、支持格拉斯哥昏迷评分功能。

*3.13、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.14、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

3.15、支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。

十五、多参数监护仪技术参数

数量：4台

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

*1.3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.8、监护仪设计使用年限≥8年。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥21种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.9、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

3：系统功能：

*3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、≥1000组NIBP测量结果。

3.7、≥120小时ST模板存储与回顾。

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.11、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.12、支持格拉斯哥昏迷评分功能。

*3.13、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.14、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

3.15、支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。

十六、婴儿培养箱技术参数

数量：2台

基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器，机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

产品主要功能、技术参数及要求：

1、工作电源：AC220V/50Hz

2、输入功率：≤1000VA

3、具有箱温和肤温两种温度控制模式；

4、具有湿度显示功能和湿度控制功能；

5、设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

6、独立的超温保护系统；

*7、独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

8、婴儿床倾斜角度无级可调功能；

*9、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

10、水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

11、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

12、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

13、前面板具有温度校正功能；

14、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

*15、具有数据储存功能；

16、具有正门独立锁定装置；

17、具有RS-232接口；

18、采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）；

19、皮肤温度控制范围：34～37℃；

20、箱温控制范围：25～37℃ ；

21、箱温和肤温显示温度范围：5～63℃；

22、升温时间：≤30min；

23、培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃；

24、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

25、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

26、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

*27、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

28、湿度显示范围: 0%RH～99%RH；

29、湿度控制范围: 0%RH～90%RH；

30、湿度控制精度：±10%RH；

31、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4；

32、上黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度： 3.5mW/cm2  （光源为LED）

33、下黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

- 称重电动病床技术参数

数量：1张

产品基本功能：整床可称重，误差可控制在1-3‰，电动背部折起角度65°，电动腿部折起角度35°，电动头足倾斜12°，欧式四小护栏，上下翻转结构，豪华中控脚轮，一体刹车，床板采用冷轧钢板一次性冲压成型，具有良好的防滑和透气性。床体可承重240KG。

产品技术参数：

*1.产品规格尺寸：不小于长度2175mm宽度1090mm高度可升降低位420高位720㎜。采用科学称重，称重精度为50-100g，称重显示器，无论患者处于任何体位，只需轻触一个按键，内置称重系统即可测，在显示器处精确显示数据。

2.床体骨架采用不小于60*40*1.5的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载240kg以上;

3.床面需采用1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

4.床体采用阿克苏·诺贝尔环保抗菌粉末静电喷涂而成，具有防腐防锈，外观精美等特点。

5.床头、床尾板采用ABS工程塑料一次注塑成型，挂式设计可拆卸方便，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽；

6.欧式四小ABS护栏设计，采用阻尼器装置控制速度及噪音,放下可隐藏于床面板下方与床面板平齐。

*7.配置专用医用电机，性能稳定可靠，无噪音，使用寿命长。

8.配置φ125中控制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。

备注：带静音轮、带双侧护栏、双摇、床垫、床头、尾板等。

- 手动双摇病床

数量：15张

*1、背部调节:≥75°；腿部调节:≥37°全覆式铝合金护栏；四角刹车，床体承重≥240KG。

- 2.床体骨架采用80*40*1.0的成型方管焊接而成，先进的机器人焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥240kg。

- 3.床面：采用1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。

- 4.床体表面经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，不脱落，不生锈；涂料具有有抗菌、防霉作用，属于新世纪绿色健康环保产品。

- *5.床头、床尾板采用ABS工程塑料一次注塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽。

- 6.配置ABS摇手内置钢芯,隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。

- *7.摇杆传动升降系统，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅。

- 8.配置φ125静音脚轮，四角刹车，易于固定或推动床体。

- 9.床体四角具有防撞设计。四角带有输液架插孔以及引流挂钩。

- 10、床垫（80mm厚）规格尺寸：≥1950mm*830mm*80mm

- 11、材质要求：匹配病床使用，布料采用绿防水布,内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破。内置4cm高密度海绵和4cm海南天然棕丝，回弹性好，久睡不变形，垫子的边缘和中间厚度一样。棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐。硬度合理，垫子上带有有拉链。

备注：带静音轮、带双侧护栏、双摇、床垫、床头、尾板等。

- 输液泵技术参数

数量：2台

*1.耗材规格：具有耗材匹配功能（显示输液器品牌、规格、型号避耗材混淆使用的风险）

2.流速范围：0.1～1200ml/h（有微量功能）

3.输液精度：±5﹪

4.预设容量：0.1～9999ml，增量0.1ml

5.快推流速：0.1～1200ml/h（临床可根据需要自行设置）

6.压力范围：40kp～120kp，高、中、中低、低四档（临床可选择）

*7.报警种类：输液完成、电池欠电、气泡报警、管路堵塞、等待操作、开门报警、管路疲劳、空瓶报警(选配)

8.报警方式：报警灯闪烁、扬声器响、中文提示

*9.功能模式：流速模式、时间模式、滴速模式、体重模式、二次模式、敏捷调速、肠内营养模式(选配)、加温模块

10.安装方式：多台叠装、救护车配置

11.KVO流速：0.1～5 ml/h（可自行设置），增量0.1ml/h

*12.显示屏幕：全中文；超高亮度、宽视角OLED

*13.余量显示：输液过程中显示余量

*14加温控温：独立加温通道、可关闭加温

加温范围：室温～33±5℃

*15机器操作：物理全数字键盘，便捷直观，无需限制量可输液

历史信息：100条（含输液起止时间、温度、速度、输液量、耗材追溯、报警时刻及报警原因等，避免医护患纠纷）

*16.整机重量：约1.2kg

电压范围：AC 220V±10%

二十、多层仪器车技术参数

- 数量：16台

- 1.钢塑结构仪器台车，可拆卸、便于组装；

- *2.标配为五块层板（含底板）带线槽，每块层板承重40Kg，层板间高度可调节(20个档位)；

- *3.顶部包括一个液晶显示器支架，高度、前后、俯仰角、水平度均可调节，承重 20Kg，用于安装常见规格的液晶显示监视器；

- *4.配备专用排线槽，方便对线缆进行整理、收纳；

- 5.底部配四只直径100mm静音脚轮，带刹车和不带刹车各两只，单轮承重120Kg;

- 6.底层有抽屉，方便存放东西；第二层配键盘托盘，用于放置键盘；

- 7.按照客户要求定制尺寸，底部增加3孔及2孔插排。

- 8.（660*630*1610mm）

二十一、康复信息化管理系统技术参数

数量：1套

1.接口对接

接口支持与HIS、EMR、PACS、LIS系统双向对接接口；

2工作台

2.1医嘱

支持医嘱管理功能，具备医嘱同步、新增、删除等操作；

支持医嘱组套功能，患者已开具的医嘱按照不同规则进行组套；

支持对已完成的医嘱进行执行功能；

支持医嘱指派功能，支持单条医嘱指派至个人或小组；

2.2评估

支持按康复不同阶段标注评估任务并执行；管理评估量表，根据使用习惯、预设方案、病种等方式快速选择量表；能形成规范的，可打印，可编辑的评估报告；支持以图表形式查看和对比患者多次量表的评估结果；

支持移动端量表结果查看和部分量表评估；

支持便捷的康复评估过程，评估过程中可录制患者视频，便于医务工作人员建立前后康复情况对比；

支持历次评估视频结果对比；

支持建议医嘱推送；

支持康复顾问、医生、康复师、康复护士对于患者的评估结果进行查询；

支持评估量表数据结构化存储，评估完成后系统自动进行数据处理输出评估报告；

*融合国家发布的20种疾病康复临床路径，根据疾病情况自动推送使用量表和治疗方案

*可配置200个以上评估量表，并支持自定义量表；支撑自动化智能语音评估，系统帮助完成康复评估

*允许医师自定义临床路径，并沉淀路径数据，以供给康复科研研究；

2.3.排班

支持康复治疗师或康复护理师为患者预约治疗时间并进行排班；

支持排班工作移动端操作；

支持按日历和列表方式展示不同时间周期（日、周、月）内医务人员的工作饱和度；

治疗安排支持多维度方式排班；

支持自动重复排班、一键智能排班、手动排班等个性化方式排班，提高排班效率；

支持在排班大屏上展示多维度的排班数据；

2.4.治疗记录

以患者为维度，展示治疗师对指定患者的治疗执行记录，支持以日程和列表视图进行展示，支持统计已执行的治疗记录总次数和治疗总费用，支持对已执行的治疗记录进行撤销操作；

2.5.*评价会

支持开展以指定患者为维度的评价会议；

支持对患者建立团队会议（康复评价会）及管理功能；支持会议参会人员安排功能；支持参会人员参会确认；支持规范、可编辑、可打印的团队会议报告；支持历史团队会议的查看功能；

支持创建在线会议直播间，支持开展在线视频会议（最大支持不超过6路的在线视频）；

2.6.护理

支持手动新增病患体温单，并按照记录时间自动生成体温数据；

支持所有体温数据按固定格式导出；

支持手动新增病患一般护理数据，并按照记录时间自动生成体温数据；

支持所有一般护理数据按固定格式导出；

2.7.*康复病历

支持记录并展示病患康复病历相关数据；

康复病历数据包含：康复病程、康复评估、评价会议等；

支持对患者病程记录进行新增、修改、删除等操作；

病程类型包含：首次病程、日程病程、治疗小结、出院记录等；

2.8.电子病历

支持展示患者电子病历相关数据；

电子病历数据包含：入院记录、病程记录、出院记录、医嘱记录、检查报告、检验报告等；

3.病人管理模块

3.1病人管理

支持查看或调阅患者历史住院/门诊记录以及在此期间的治疗相关记录；

4.就诊记录管理模块

4.1就诊记录

实现患者就诊记录登记功能，能够对接 HIS 、LIS、PACS、电子病历等系统，获取病患数据，避免医生重复劳动；

5.医嘱模块

5.1我的医嘱

展示所有已加入“我的”病患医嘱，并支持治疗师对病患进行治疗操作；

5.2全部医嘱

展示已接入系统的所有患者医嘱详情，支持治疗师对患者医嘱进行加入我的、执行、排班、指派等操作；

5.3医嘱指派

根据患者病症和治疗方案，支持将患者指派或推送给指定治疗师、治疗小组或科室等；

5.4我的任务

展示所有指派给指定治疗师的医嘱任务，支持治疗师对指派医嘱进行操作；

5.5治疗小组任务

展示所有指派给指定治疗小组（病区）的医嘱任务，支持所属小组的治疗师对指派医嘱进行操作；

6.排班模块

6.1排班展示

支持按照多种个性化视图方式展示已排班信息；

支持治疗师在排班展示页面快捷修改排班信息；

支持治疗师在排班展示页面快捷确认已执行项目；

6.2排班查询

支持多维度查询病人和治疗师的预约排班情况；

7.量表模板中心

7.1量表模板管理

为科室医护人员提供电子信息化国际通用康复专业评定基础量表，并且针对评估诊疗结果能够实现数据自动统计和数据分析；康复评估量表如有评分制，可在评估完成后自动统计结果；可按照科室评估量表使用习惯实现量表定制；

7.2数据源管理

量表模板制作的数据源管理（可定制化的对量表模板进行编辑、新增、删除等）；

8.会议管理模块

8.1团队会议

以所有患者为维度的团队会议；
支持对患者建立团队会议（康复评价会）及管理功能；支持会议参会人员安排功能；支持参会人员参会确认；支持规范、可编辑、可打印的团队会议报告；支持历史团队会议的查看功能；

8.2在线会议

创建在线会议直播间，支持开展在线视频会议（最大支持不超过6路的在线视频）；

9.治疗记录模块

9.1治疗记录

以治疗师已执行的治疗记录为维度，展示治疗师对治疗过的所有患者的治疗执行记录，支持以日程和列表视图进行展示，支持统计已执行的治疗记录总次数和治疗总费用，支持对已执行的治疗记录进行撤销操作；

10.交班模块

10.1病程变化

展示昨日病程有变化的所有患者数据；

10.2展示昨日所有医嘱未执行的患者数据；

11历史就诊记录模块

11.1历史就诊记录

展示所有已出院的患者数据，支持对已出院的患者进行康复治疗操作；

12.排队叫号模块

12.1叫号分诊台

支持院内门诊和住院患者就诊排队取号，协助分诊操作，同时对有特殊需求的患者进行排队加急、优先、删除等操作；

12.2排队叫号管理

支持院内指定人员根据实际排班情况新增、修改、删除接诊医生队列和设置每个队列的接诊人数；

12.3大屏展示

支持在大屏上展示患者的实际排队信息；

12.4叫号就诊

支持医生按照实际的接诊进度按序、过号、优先呼叫患者就诊；

12.5语音叫号

支持接入语音呼叫设备，实现实时语音叫号功能；

12.6自助叫号

支持患者自助在分诊中心取号就诊，模块记录患者治疗信息，根据医生开具的治疗项目及治疗时间，自动生成实际排队数据；

13.医治沟通系统

13.1群聊沟通交互

采集康复医疗团队成员信息，自动组建团队沟通平台，支持团队成员即时在线沟通患者康复情况，支持发送患者康复信息数据；

13.2私聊沟通交互

同步院内人员架构，支持医治人员自动选择指定用户建立一对一的沟通平台；

14.康复设备中心

14.1设备管理

支持设备新增、删除、修改、查找等功能，支持设备状态手动录入和调整（保修/正常），支持设备位置锁定，设备一键命名等功能；

14.2设备统计报表

自动采集已在系统中关联的设备使用数据，并为每台设备自动生成使用报表；方便医院管理设备，提高设备使用率；

15.通知系统

15.1短信、站内弹窗通知

提供短信、弹窗等方式及时通知医生和患者代办事项；

15.2语音通知

支持语音方式通知对应医疗工作者；

16.移动办公模块

16.1平板APK

支持移动化办公，打破空间限制，办公更高效，系统支持PC、平板等多平台设备上使用；

17.数据统计模块

17.1个人数据统计

实现个人各项治疗数据统计，包含但不限于：治疗人数统计、个人治疗统计、治疗项目统计、设备使用统计、病种收治统计、量表使用统计等；

17.2运营数据统计

实现科室、小组、成员各项运营数据统计，包含但不限于：同期收入对比、同期收治患者数量对比等；

17.3绩效数据统计

实现科室、小组、成员各项绩效数据统计，包含但不限于：治疗小组收入统计、治疗小组收治人数统计等

17.4病种数据统计

统计科室、小组、成员收治过的病种比例、趋势、类型等统计；

17.5设备使用数据统计

自动采集已在系统中关联的设备使用数据，并为每台设备自动生成使用报表，数据类型包含设备编号、设备名称、设备地点、使用次数、详情等；

17.6评估数据统计

统计科室、小组、成员的常用量表使用数据和评估次数数据；

17.7人口学信息统计

以图表和表格形式统计并存档科室、病区、治疗小组、医生、治疗师收治过的患者人口学基本信息；

17.8医嘱数据统计

统计科室、小组、成员各项医嘱数据统计，包含但不限于治疗项目收入统计、治疗项目信息统计、治疗时长统计、患者治疗时长统计等数据及详情；

17.9诊疗项目统计

统计每个治疗项目的治疗次数；

17.10患者费用统计

统计收治过的患者在诊断过程中产生的治疗费用统计；

17.11其他统计

统计科室、小组、成员所产生的各项治疗记录数据信息；

18.系统设置

18.1数据字典

提供基本元素、组合元素、治疗区、治疗小组、评定项目、治疗项目、治疗医嘱对应、评定医嘱对应、设备档案、家庭训练项目、家庭训练方案、角色档案、角色用户对应等资料的建立和维护功能；管理员可根据业务要求，动态维护系统数据字典；

18.2方案模板

支持评估（定）方案维护功能；支持治疗方案维护功能；

18.3权限配置

支持不同职位人员操作系统相关功能节点；支持不同职位人员查看系统相关数据内容；

18.4科室配置

持配置不同康复科室、治疗科室，方便组建不同组织架构；

18.5其他

支持多院区管理模式；支持操作痕迹查询。

配置：

WEB服务器1台

CPU	至少1颗E5-2603V4至强8核，并可扩展

内存	至少8G内存DDR4 ECC自动纠错，并可扩展

硬盘	SAS 10000转企业硬盘裸容量至少2TB，建议配置RAID1

操作系统	Windows 2008 R2或Windows 2012 R2

数据库服务器1台

CPU	至少1颗E5-2603V4至强8核，并可扩展

内存	至少8G内存DDR4 ECC自动纠错，并可扩展

硬盘	SAS 10000转企业硬盘裸容量至少8TB，建议配置RAID1

操作系统	Windows 2008 R2或Windows 2012 R2

医院电脑配置（医生使用电脑）

操作系统	window XP或windows 7或windows 10

CPU	双核CPU主频  2.0GHz 及以上

内存	8G RAM及以上

存储空间	500G及以上

显示器	分辨率1280X1080及以上，推荐1920X1080

音箱/耳机	普通音箱即可

话筒	普通话筒即可

摄像头	动态分辨率1280X720及以上

医院大屏幕电视配置（显示排班情况）

操作系统	Android 4.4及以上

屏幕分辨率	1920X1080及以上

屏幕比例	16:09

刷屏率	60Hz

存储空间	2GB及以上

USB2.0接口/USB3.0接口	至少有一个

无线路由器（连接WIFI）

传输频段	2.4Ghz频段，5Ghz频段

传输速率	1200M

前置机

操作系统	window XP或windows 7或windows 10

CPU	双核CPU主频  2.0GHz 及以上

内存	8G RAM及以上

存储空间	500G及以上

显示器	分辨率1280X1080及以上，推荐1920X1080

（以上设备涉及信息端口费、UPS、工作站等配套物品均由卖方提供，此费用在总价内）