| 货物需求一览表及技术规格（1） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 货物需求一览表及技术规格 |
| 一、 | 超高档全身彩色多普勒超声波诊断仪 |
| 二、 | 数量：一台 |
| 三、 | 使用单位： |
| 四、 | 设备用途及说明： |
|  | 高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。 |
| 五、 | 主要规格及系统概述 |
| 5.1 | 主机系统性能概括： |
| 5.1.1 | ≥23英寸宽屏高分辨率监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 |
| 5.1.2 | 液晶触摸屏≥12英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能 |
| 5.1.3 | 操作面板支持调节高度、前后左右位置及旋转，支持抽拉式式键盘 |
| 5.1.4 | 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节 |
| 5.1.5 | 采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带 |
| 5.1.6 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。 |
| 5.1.7 | 耦合剂加热装置，温度可调 |
| 5.1.8 | 智能互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作 |
| 5.1.9 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示 |
| 5.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 5.2.1 | 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调 |
| 5.2.2 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调（并有专门妇产科、和肌骨专用选项），支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术 |
| 5.2.3 | 空间复合成像： |
|  | 1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数 2）具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节 |
| 5.2.4 | 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 |
| 5.2.5 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 |
| 5.2.6 | 宽景成像：扫描长度≥90cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量 |
| 5.3 | 先进成像技术 |
| 5.3.1 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围 |
| 5.3.2 | 灰阶血流成像技术 |
| 5.3.2.1 | 非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态 |
| 5.3.2.2 | 无取样框、无角度依赖，清晰显示血流动力学状态 |
| 5.3.2.3 | 具有捕捉模式 ，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态 |
| 5.3.2.4 | 可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；也可支持组织+血流双幅显示或叠加显示的方式 |
| 5.3.2.5 | 支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵及介入探头等 |
| 5.3.3 | 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号 |
| 5.3.3.1 | 可支持腹部及小器官应用，支持≥4支线阵探头 |
| 5.3.3.2 | 具备多级别背景模式选择，≥7级 |
| 5.3.3.3 | 支持累积模式，累积级别可调控 |
| *5.3.3.4 | 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示 |
| 5.3.3.5 | 支持立体显示模式 |
| 5.3.3.6 | 超微细血流成像技术支持在造影模式下使用 |
| 5.3.4 | 二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 |
| 5.3.5 | 穿刺针增强显示功能 |
| 5.3.5.1 | 可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |
| 5.3.5.2 | 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率 |
| 5.3.6 | 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 |
| 5.4 | 高级成像技术 |
| 5.4.1 | 造影成像技术 |
| 5.4.1.1 | 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、面阵、腔内、容积探头等 |
| 5.4.1.2 | 既有谐波造影，又有基波造影模式，并具备原厂高机械指数造影模式 |
| 5.4.1.3 | B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量 |
| 5.4.1.4 | 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器 |
| 5.1.1.5 | 超声造影成像可与CT\MR\PET-CT等图像对照显示 |
| 5.4.1.6 | 具备多种显示模式：单幅、双幅对照、混合模式等 |
| 5.4.1.7 | 具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及后处理功能；可在双幅对照图像上进行TIC时间强度曲线分析，感兴趣区≥8个，可分析项目包括：均方误差、到达时间、曲线下面积、梯度、最大强度等 |
| *5.4.1.8 | 具备参量成像功能；使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点 |
|  | 1） 颜色和时间可自行设置 |
|  | 2） 支持原始数据功能，同一系列其他机型以原始数据格式存储的动态造影图像也可以导入本设备做造影参量成像图 |
| 5.4.2 | 应变式弹性成像 |
| 5.4.2.1 | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作 |
| 5.4.2.2 | 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头 |
| 5.4.2.3 | 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥7个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比 |
| 5.4.3 | 剪切波弹性成像 |
| 5.4.3.1 | 该技术可支持凸阵、线阵、面阵、腔内探头，拓展临床应用 |
| 5.4.3.2 | 可在腹部凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像 |
| 5.4.3.3 | 可在小器官线阵/面阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像 |
| 5.4.3.4 | 可在腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像 |
| 5.4.3.5 | 剪切波弹性成像具备质控模式 |
| 5.4.3.6 | 剪切波弹性成像时，屏幕可显示剪切波频率范围，确保测量的准确性 |
| 5.4.3.7 | 剪切波取样框深度范围：0.25-28cm |
| 5.4.3.8 | 定量测量参数可提供：最大值、最小值、平均值、标准差、中位数、深度、 面积、比值、质控参数、四分位数等测量参数，为临床提供全面的剪切波定量测量解决方案 |
| 5.4.3.9 | 剪切波弹性成像定量分析，在冻结和存储的图像上均可以进行，得到直接反映组织硬度的杨氏模量值（或剪切波速度） |
| 5.4.3.10 | 剪切波弹性成像定量测量工具支持大小可调、任意形态描记，针对不同大小、不同形态病灶可以进行定量测量 |
| 5.4.4 | 肝脏脂肪变定量功能 |
| 5.4.4.1 | 利用常规腹部探头获取原始射频信号，通过对射频信号衰减程度的测量来精准计算肝衰减系数，用于代谢相关性脂肪性肝病的早期发现、定量、分级及检测。 |
| 5.4.4.2 | 具备定量质控图，可通过包括衰减图、信号质量图对定量提供质控，指导正确放置定量区域区域（ROI），使定量更为精准，重复性更好，降低操作难度。 |
| 5.4.4.3 | 定量取样线长度固定，提高定量准确性及重复性 |
| 5.4.4.4 | 具备多种测量方式，包括静态单帧多点及动态多帧单点测量 |
| 5.4.5 | 衰减成像与剪切波弹性联合成像功能，可在同一切面、同时测量获组织衰减系数与弹性值。 |
| 5.4.7 | 标配成人心脏相控阵探头扫描角度≥110° |
| 5.4.8 | 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型 |
| 5.4.9 | 心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据 |
| 5.4.11 | 智能辅助功能 |
| 5.4.11.1 | 具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 |
| 5.4.11.2 | 乳腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，提高乳腺检查工作效率及对乳腺病灶的管理和咨询，数据可通过 DICOM SR发送 |
| 5.4.11.3 | 甲状腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，提高甲状腺检查超声扫查的工作 效率，数据可通过DICOM SR发送 |
| 5.4.11.4 | 智能随访功能：可用于临床随访、疗效评估等多种应用。将同一患者之前的超声图像与当前的 图像同屏对比，并可自动同步之前成像参数、体标、注释等全部初始条件，排除仪器因素对组织病灶图像的影响，保证对比观察的科学性和准确性，为临床 诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息，可支持多模态同屏对比 |
| 5.5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 5.5.1 | 一般测量 |
| 5.5.2 | 妇产科测量 |
|  | 具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值 |
| 5.5.3 | 心脏功能测量 |
| 5.5.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.5.5 | 外周血管测量与分析 |
| 5.5.6 | 泌尿科测量与分析 |
| 5.5.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择 |
| 5.6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 5.7 | 输入/输出信号：HDMI、USB等 |
| 5.8 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 5.9 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 5.9.1 | 固态硬盘容量≥1TB |
| 5.9.2 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |
| 5.9.3 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 5.9.4 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 5.9.5 | 动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介 |
| 5.9.6 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |
| 六、 | 技术参数要求 |
| 6.1 | 系统通用功能： |
| 6.1.1 | 监视器≥23英寸高分辨率监视器 |
| 6.1.2 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 6.1.3 | 探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口 |
| 6.2 | 探头规格：4把 |
| 6.2.1 | 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
| 6.2.2 | 工作频率范围可在1-15MHz之间选择 |
| 6.2.3 | 阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元 |
| 6.2.4 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥3个穿刺角度 |
| 6.2.5 | 单晶体高性能腹部凸阵探头1把：超声频率1.0-6.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像 |
| 6.2.6 | 宽频变频小器官线阵探头1把：超声频率2.0-11.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像 |
| *6.2.7 | 单晶体高性能相控阵探头1把：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥110° |
| 6.2.8 | 腔内微凸探头1把：超声频率3.0-10.0 MHz，支持造影、应变式弹性，腔内探头扫描视野≥180° |
| 6.3 | 二维灰阶显示主要参数 |
| 6.3.1.1 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥58 |
| 6.3.1.2 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16 |
| 6.3.1.3 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥69 |
| 6.3.1.4 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥31 |
| 6.3.2 | 回放重现： 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒 |
| 6.3.3 | 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 6.3.4 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |
| *6.3.5 | 扫描深度≥40cm |
| 6.4 | 频谱多普勒 |
| 6.4.1 | 方式：PW，CW，HPRF |
| 6.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 6.4.3 | PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s |
| 6.4.4 | 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号） |
| 6.4.5 | PW取样容积范围：0.1cm-2cm |
| 6.5 | 彩色多普勒 |
| 6.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 6.5.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |
| 6.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° |
| 6.5.4 | 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 6.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 七、 | 备件、资料及技术服务 |
| 7.1 | 备件（其中信息端口费、UPS、工作站等配套物品均由卖方提供，此费用在总价内） |
| 7.1.1 | 如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 |
| 7.1.2 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 |
| 7.2 | 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 |
| 7.3 | 资料 |
| 7.3.1 | 卖方须向买方提供操作手册一套。 |
| 7.3.2 | 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
| 7.4 | 技术服务 |
| 7.4.1 | 在货物到达使用单位后，卖方应尽快派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的费用。 |
| 7.4.2 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。 |
| 7.4.3 | 在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构. |
| 八、 | 技术培训要求 |
| 8.1 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。 |
| *8.2 | 网络培训：厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版。 |

| 货物需求一览表及技术规格（2） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 货物需求一览表及技术规格 |
| 一、 | 超高档心脏彩色多普勒超声波诊断仪 |
| 二、 | 数量：一台 |
| 三、 | 使用单位： |
| 四、 | 设备用途及说明： |
|  | 高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。 |
| 五、 | 主要规格及系统概述 |
| 5.1 | 主机系统性能概括： |
| 5.1.1 | ≥23.5英寸宽屏高分辨率监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 |
| 5.1.2 | 液晶触摸屏≥11英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能 |
| 5.1.3 | 设备操作面板支持前后左右位置及旋转、支持抽拉式式键盘 |
| *5.1.4 | 平台可采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带 |
| 5.1.5 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。 |
| 5.1.6 | 耦合剂加热装置，温度可调 |
| 5.1.7 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示 |
| 5.1.10 | 要求所投机型为投标商高档机型，近一年内推出的最新机型 |
| 5.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 5.2.1 | 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调 |
| 5.2.2 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调 |
| 5.2.3 | 空间复合成像：支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数 |
| 5.2.4 | 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 |
| 5.2.5 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 |
| 5.2.6 | 宽景成像：扫描长度≥90cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量 |
| 5.3 | 先进成像技术 |
| 5.3.1 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围 |
| 5.3.2 | 非多普勒成像原理的血流成像技术：可以真实反应血管内血流状态，无取样框、无角度依赖，清晰显示血流动力学状态，具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态； |
| 5.3.3 | 可以检测超微细血流的成像技术，可以显示超微细血流及低速血流信号 |
| 5.3.3.1 | 可支持腹部及小器官应用，支持≥4支线阵探头 |
| 5.3.3.2 | 具备多级别背景模式选择，≥7级 |
| 5.3.3.3 | 支持累积模式，累积级别可调控 |
| *5.3.3.4 | 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示 |
| 5.3.3.5 | 支持立体显示模式 |
| 5.3.3.6 | 超微细血流成像技术支持在造影模式下使用 |
| 5.3.4 | 二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 |
| 5.3.5 | 穿刺针增强显示功能 |
| 5.3.5.1 | 可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |
| 5.3.5.2 | 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率 |
| 5.3.6 | 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 |
| 5.4 | 高级成像技术 |
| 5.4.1 | 造影成像技术 |
| 5.4.1.1 | 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、面阵、腔内、容积探头等 |
| 5.4.1.2 | 既有谐波造影，又有基波造影模式，并具备原厂高机械指数造影模式 |
| 5.4.1.3 | B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量 |
| 5.4.1.4 | 支持造影剂二次注射，有独立造影计时器 |
| 5.1.1.5 | 超声造影成像可与CT\MR\PET-CT等图像对照显示 |
| 5.4.1.6 | 具备多种显示模式：单幅、双幅对照、混合模式等 |
| 5.4.1.7 | 具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及后处理功能；可在双幅对照图像上进行TIC时间强度曲线分析，感兴趣区≥8个，可分析项目包括：均方误差、到达时间、曲线下面积、梯度、最大强度等 |
| *5.4.1.8 | 具备参量成像功能；使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点 |
|  | 1） 颜色和时间可自行设置 |
|  | 2） 支持原始数据功能，同一系列其他机型以原始数据格式存储的动态造影图像也可以导入本设备做造影参量成像图 |
| 5.4.2 | 应变式弹性成像 |
| 5.4.2.1 | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作 |
| 5.4.2.2 | 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头 |
| 5.4.2.3 | 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥7个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比 |
| 5.4.3 | 心脏高级功能 |
| 5.4.3.1 | 标配成人心脏相控阵探头扫描角度≥110° |
| 5.4.3.2 | 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型 |
| 5.4.3.3 | 心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据 |
| 5.4.3.4 | 支持心肌二维斑点追踪技术，心肌应变和应变率分析，自动评估17节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示 |
| 5.4.3.5 | 自动心功能测量功能, 将边界自动识别追踪技术运用于心脏二维动态影像，快速进行心功能评价分析，获取射血分数等评价指标 |
| 5.4.3.6 | 对二维图像、组织速度图像进行定量分析。组织速度图像可进行曲线解剖M型成像，用来显示心肌各个节段的运动的同步性 |
| 5.4.3.7 | 一键自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能、自动调整彩色取样框位置、角度，自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度、自动优化频谱并自动测量。 |
| 5.4.4 | 智能辅助功能 |
| 5.4.4.1 | 具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 |
| 5.4.4.2 | 乳腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，提高乳腺检查工作效率及对乳腺病灶的管理和咨询，数据可通过 DICOM SR发送 |
| 5.4.4.3 | 甲状腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，提高甲状腺检查超声扫查的工作 效率，数据可通过DICOM SR发送 |
| 5.4.4.4 | 智能随访功能：可用于临床随访、疗效评估等多种应用。将同一患者之前的超声图像与当前的 图像同屏对比，并可自动同步之前成像参数、体标、注释等全部初始条件，排除仪器因素对组织病灶图像的影响，保证对比观察的科学性和准确性，为临床 诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息，可支持多模态同屏对比 |
| 5.5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 5.5.1 | 一般测量 |
| 5.5.2 | 妇产科测量 |
|  | 具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值 |
| 5.5.3 | 心脏功能测量 |
| 5.5.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.5.5 | 外周血管测量与分析 |
| 5.5.6 | 泌尿科测量与分析 |
| 5.5.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择 |
| 5.6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 5.7 | 输入/输出信号：HDMI、USB等 |
| 5.8 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 5.9 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| *5.9.1 | 固态硬盘容量≥1TB |
| 5.9.2 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |
| 5.9.3 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 5.9.4 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 5.9.5 | 动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介 |
| 5.9.6 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |
| 六、 | 技术参数要求 |
| 6.1 | 系统通用功能： |
| 6.1.1 | 监视器≥23.5英寸高分辨率监视器 |
| 6.1.2 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 6.1.3 | 探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口 |
| 6.2 | 探头规格 |
| 6.2.1 | 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
| 6.2.2 | 工作频率范围可在1-16MHz之间选择 |
| 6.2.3 | 阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元 |
| 6.2.4 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥3个穿刺角度 |
| 6.2.5 | 单晶体高性能腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像 |
| 6.2.6 | 宽频变频小器官线阵探头：超声频率2.0-11.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像 |
| *6.2.7 | 单晶体高性能相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥110° |
| 6.3 | 二维灰阶显示主要参数 |
| 6.3.1.1 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥55 |
| 6.3.1.2 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥15 |
| 6.3.1.3 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥65 |
| 6.3.1.4 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥30 |
| 6.3.2 | 回放重现： 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒 |
| 6.3.3 | 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 6.3.4 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |
| *6.3.5 | 扫描深度≥40cm |
| 6.4 | 频谱多普勒 |
| 6.4.1 | 方式：PW，CW，HPRF |
| 6.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 6.4.3 | PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s |
| 6.4.4 | 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号） |
| 6.4.5 | PW取样容积范围：0.1cm-2cm |
| 6.5 | 彩色多普勒 |
| 6.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 6.5.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |
| 6.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° |
| 6.5.4 | 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 6.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 七、 | 备件、资料及技术服务 |
| 7.1 | 备件（其中信息端口费、UPS、工作站等配套物品均由卖方提供，此费用在总价内） |
| 7.1.1 | 如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 |
| 7.1.2 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 |
| 7.2 | 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 |
| 7.3 | 资料 |
| 7.3.1 | 卖方须向买方提供操作手册一套。 |
| 7.3.2 | 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
| 7.4 | 技术服务 |
| 7.4.1 | 在货物到达使用单位后，卖方应尽快派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的费用。 |
| 7.4.2 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。 |
| 7.4.3 | 在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构. |
| 八、 | 技术培训要求 |
| 8.1 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。 |
| *8.2 | 网络培训：厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版。 |

全自动血流变分析仪招标参数

数量：1台

1、切变率范围:1/S-200/S

2、粘度范围: 0mpa.s-60mpa.s

3、检测温度: 37℃±0.5℃

4、进样用量：全血用量≤1.0ml       血浆用量≤0.80ml

5、测试速度：全血≥160例/h         血浆≥160例/h

6、重复性误差：全血高切 <1.1%        全血低切 <1. 5%       血浆< 1.5%

*7、检测原理：压力传感技术完成全血及血浆的检测，全血检测完毕后标本可回收。

*8、标准全血、血浆质控物完成国家食药监局认证,确保临床检测全血及血浆的批间和批内误差。

9、通过国家卫生部临床检验中心关于血流变检验室间质量评价合格。

*10、四通道实现同步一次检测大于等于2例样本。一个通道故障另外通道可有效应急。

11、清洗功能：进样针内外壁，智能漩涡式高效清洁，进样针清洗后无红细胞残留。

*12、自动定量检测：光敏定量技术实现样本吸样定量、批内批间误差小，可比性好。

13、部件功能排查：实时动画检测系统各部件性能，精确定位排除故障。

14、 液面探针技术：抗电磁干扰，抗血气泡干扰。

15、样品吸排样过程无血泡溅出，符合临床生物安全检测要求。

16、扩展功能：可增加检测模块 。

17、配套功能：血沉压积仪联机，检测数据同步导入。

18、互联网+功能：数据库全兼容LIS系统；远程访问仪器检测数据库及相关信息。

19、报告单：报告单格式与项目可自主个性化设置，单页报告能打印30项，具备血液流变学临床意义分析功能。

20、条码识别功能：采用条码扫描识别技术，病人信息可扫描录入；

21、内核程控技术：设备内核程控采用工业单片机时序控制技术，计算机完成系统数据分析处理；

22、样品异常报警功能: 测试过程中样品质量(如溶血、血凝块、异物等)异常，设备自动报警提示；

23、管路污染检测功能：可实现检测系统清洁程度自动判别，永不堵孔。

（其中信息端口费等配套物品均由卖方提供，此费用在总价内）

全自动智能染色封片系统招标参数

数量：1套

染色机部分：

1、总站点数：≥26个，其中水洗站点数：≥4个，加卸载站点合计数≥4个。站点补增功能：2个水洗站点及2个进出站点需可根据实际使用需求灵活调成试剂站点。

2、染色机结构：全开放式单层设计，方便观察试剂缸液面高度及更换试剂。方便机械臂运行，提高染色效率，停电时采取手工染色代替机器。

3、样本进出站点数：要求灵活可设，多种组合，满足不同情况需要，样本进出框中进出通道总数≥4个，样本上载站点最多可≥3个，样本卸载站点最多可≥3个。

4、水洗站点水流大小：可调节，水洗续流时间0-120秒可设置，使当前水洗工序完成后可持续进水。

5、烤箱及试剂加热：具有烤箱，烤箱温度在室温至75℃可调，且有温度监测功能；具有试剂加热保温功能，温度范围室温至38℃可调。

*6、机械臂速度：高精度运行机械臂，可沿XYZ三轴运动。横向运行速度≥1米/s，向下运动速度≥0.4米/s，向下再提升动作≥0.76米/s

7、机械臂功能：机械臂有抖缸、沥液、甩片功能，且可自由设置执行参数；机械臂运行精度高，可以完成1s分化操作。

8、用户交互：彩色液晶触摸屏≥10寸，全中文操作系统；具有质量控制模块，包括质控设置及总览、试剂更换记录、历史运行程序及试剂使用明细等；可用绿色、黄色和红色等3种不同颜色标识在主界面上进行试剂管理；更换记录多维度查询；试剂用量统计功能；在主页面上可以对所存储的程序设置快捷方式，数量≥4个。

9、远程监控：具有远程报警、远程监控功能，可通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控，实时了解设备运行状态，并以短信、邮件、微信等3种以上方式推送报警信息和维修指引。配置USB接口≥2个，可导出Excel和PDF格式的质控数据表且可以进行设备升级操作。

10、程序编辑：设备可存储程序≥100个，且每个程序可以设置步骤≥40个；每个步骤可设置时间为1秒- 23时59分59秒。

11、装载容量：试剂缸容量范围480±20ml，单个玻片架一次装载需≥30张切片

12、可同时运行程序数：可以单独或同时进行巴氏、HE组织学染色，最高可同时运行不同程序数≥11个，每小时染片量≥300张。

13、程序微调节：程序可进行精确或非精确设置；精确设置的步骤，机械臂优先处理，完全保证该步骤浸染时间的精确。

*14、染色时间自调节功能（AAT技术）：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间。

15、授权管理：具有管理者以及普通用户两种登陆模式，并可以进行密码设置，管理者账户具有最高权限，可以对其他账户进行查询、设置以及修改等操作。

16、运行状态查询：具有运行状态查询功能，可以了解当前执行步骤、剩余时间，站点分布的信息。

17、浓度监测：全封闭式染色机，具有废气浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可显示废气浓度值；智能排风系统具有常开、智能和常闭三种模式，可根据运行状态和试剂浓度来调整转速。

18、中文语音提示：具有人工语音报警系统，并且故障时主界面会显示解决指引。

19、防护机制：设备运行时，打开防护罩后机械臂具有自动停止运行以防止工作人员受伤的保护功能。

20、加缷载站点提醒：加卸载抽屉具有缓冲功能，缓冲后可以自动关闭到位，同时具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时时间1-120秒可调。

*21、三重声光报警系统：中文人工语音报警系统，控制面板同步灯光提示，灯光颜色≥三种，主界面同步文字显示解决指引。

*22、工作站延展性：可与封片机组成染色封片一体化工作站，且无需单独的转运装置。

封片机部分：

*1、机器功能：国产全自动玻璃盖玻片封片机。

2、操作界面：彩色触摸屏≥10寸，全中文操作界面，屏幕可防二甲苯和酒精的腐蚀。

3、兼容性：兼容市面上至少4种品牌的玻片架、载玻片、盖玻片、固封剂。

4、玻片规格：载玻片尺寸:25x75mm；盖片尺寸：24x50mm。

5、最大输出存储容量：90片。

6、盖玻片单次上载量：≥200片。

*7、盖玻片数量提示：智能检测盖玻片剩余数量并通过语音或颜色设置进行报警提醒。

8、封片速度：每小时封片量≥500片，每片耗时不超过7秒。

9、机械臂精度：高精度运行机械臂，定位精度：≤0.1mm。

10、玻片输出模式：直接从封片机上以读片板的形式输出已完成封片的载玻片，以便直接阅片，无需人工转运，节省人力，提高科室工作效率。

11、胶体系统：非压力型点胶系统，精准定位，防止溢胶，点胶容量：0~200uL可调（无档位）；

12、针头自动化：针头自动浸泡、管路自动清洗，防止堵管。

13、工作站延展性：设备可与染色机结合使用，形成染封一体化的工作站，且不需要单独的转运装置，节省空间。

*14、上载站点：≥2个上载站点，单次封片可同时上载2个以上染色架。

15、破损玻片自检：采用光学精密检测传感器，对破损盖玻片进行自检，并自动处理碎片。

16、盖片方式：智能倾斜角度盖片，防止封片中气泡的产生。

17、净化系统：封闭式封片机，具有活性炭空气净化系统、废气抽排系统，防止二甲苯等有害物质对人体造成伤害。

＊18、单片质控拍照追溯系统：全流程质控，自动拍照扫描玻片二维码，可以对玻片所经的染色程序、染液的批次、封片过程等等多个维度进行查询，在出现问题时快速找到问题的源头。通过软件可以对接HIS系统，直接出质控报告。

*19、三重声光报警系统：中文人工语音报警系统，控制面板同步灯光提示，灯光颜色≥三种，主界面同步文字显示解决指引。

*20、圆盘传动模式：四位一体圆盘式封片，结构传输更稳定，在多机械臂协同工作下，可实现玻片夹取、滴胶、盖片、推送等动作同时进行；

21、封片机玻片架进出通道：总数≥4个，其中进样通道≥2个，出样通道≥2个，满足自动进架和手动进架需求。