附件1
假肢矫形器参数

部分足假肢

1、低外形设计和超低的结构高度，适用于塞姆截肢或小腿残肢过长的截肢者。

2、尺码：22-31cm。

3、材质：碳纤。

5、结构高度≤50mm。

6、重量：≤465g。

7、最大承重：≥100kg。    

8、提供聚氨酯脚套，尺寸20-30cm,跟高0.5mm。

9、全接触式树脂接受腔：残肢的整体外表面与接受腔内壁紧密接触，接受腔内面与残肢之间无缝隙；颜色：肤色。连接方式：假肢专用胶水连接；接受腔内衬板材质为EVA材质、抗拉伸、不易变形、防止皮肤过敏。

★10、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。

二、踝离断假肢
1、材质：碳纤维材料 。
2、连接件：金属方锥头。
3、根据患者实际尺寸定制。 
4、装饰脚皮。
5、全接触式树脂接受腔：残肢的整体外表面与接受腔内壁紧密接触，接受腔内面与残肢之间无缝隙；颜色：肤色；连接方式：四爪式连接。接受腔口型：PDK；

接受腔内衬板材质为EVA材质、抗拉伸、不易变形、防止皮肤过敏。

★6、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。

三、小腿假肢

1、铝合金一体化腿管材质：一体化连接管为铝合金材料，管连接头为不锈钢材料；两者连接牢靠，不松动；
包装：每件独立包装，部件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；
重量：≤192g ；
适用体重：≤100Kg；
规格：铝合金材料长度为200mm，管壁厚度为2mm,管直径Φ30mm；
说明：管接头表面采用数控机床加工，确保产品的一致性和外表光洁；
备品备件：4个M8×12调节螺钉；

符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；                                     通过国家康复辅具质量监督检验中心检验。
2、小腿阳四爪：材质为不锈钢；
包装：每件独立包装，部件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；自重：≤55g；适用体重：不大于125kg；
说明：产品经热处理，确保产品强度，产品表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；通过国家康复辅具质量监督检验中心300万次动态结构强度检验。

3、管接头：材质：不锈钢；
包装：每件独立包装，部件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；
自重：≤80g；
适用体重：≥100kg；
规格：高度40-50mm，承接管径30mm；
说明：锁紧管接头表面采用数控机床加工，确保产品的一致性，外表光洁，无麻点；
备品备件：4个M8×12调节螺钉，1个M4×22内六角圆柱头螺钉。

4、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；通过国家康复辅具质量监督检验中心检验。
★5、全长碳纤脚板，圆辊分趾碳纤仿生结构。脚芯、脚套分离，减震及动态储能功能 ，内/外翻功能，而且在支撑期能够有前/后跟性，钛合金四棱台设计，碳纤板有前、后保护装置，适用活动级别：2-3级；承重：≥125kg，尺寸：22-28cm重量：≤350g（不含脚套），钛合金四棱台设计，碳纤板有前、后保护装置；符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；通过国家康复辅具质量监督检验中心300万次动态结构强度检验或国际CE认证。    

6、包装海绵材质：聚氨酯软泡沫材质，肤色。

7、装饰袜：聚酰胺；肉色；左侧和右侧均适用。    

8、辅料：碳纤硬树脂，软树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤布，快干胶，轻腻子。

9、全接触式树脂接受腔：残肢的整体外表面与接受腔内壁紧密接触，接受腔内面与残肢之间无缝隙；颜色：肤色；连接方式：四爪式连接。接受腔口型：PDK；

接受腔内衬板材质为EVA材质、抗拉伸、不易变形、防止皮肤过敏。

★10、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
四、膝离断假肢

★1、材质：采用航空级超轻、超硬铝镁合金材料制造。
2、规格：长四连杆气压设计，精密滚针轴承；关节具有四种连接方式：包括四棱台连接方式、螺纹连接方式、L板连接方式、板材腔连接方式。
3、重量：≤800g；最大承重：≤100Kg  最大屈曲角度：≥145°。
4、关节体轻便耐用，穿戴者能量消耗少，控制自如；兼具平滑及耐久性，行走更轻松省力；包装：每件独立包装，部件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。

5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；通过国家康复辅具质量监督检验中心300万次动态结构强度检验。

6、铝合金一体化腿管材质：一体化连接管为铝合金材料，管连接头为不锈钢材料；两者连接牢靠，不松动。
包装：每件独立包装，部件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；
重量：≤192g；   
适用体重：≤100Kg；
规格：铝合金材料长度为200mm，管壁厚度为2mm,管直径Φ30mm；
说明：管接头表面采用数控机床加工，确保产品的一致性和外表光洁；
备品备件：4个M8×12调节螺钉；

符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；                                     通过国家康复辅具质量监督检验中心检验。

7、可调旋转三爪连接件：材质：不锈钢；
包装：每件独立包装，部件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；
自重：≤160g；
适用体重：不大于125kg；
说明：产品经热处理，确保产品强度，产品表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。
8、备品备件：4个M8×14内六角紧定螺钉，1个M5×25圆柱头内六角螺钉；符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求，通过国家康复辅具质量监督检验中心300万次动态结构强度检验。

★9、全长碳纤脚板，圆辊分趾碳纤仿生结构。脚芯、脚套分离，减震及动态储能功能 ，内/外翻功能，而且在支撑期能够有前/后跟性，钛合金四棱台设计，碳纤板有前、后保护装置；适用活动级别：2-3级；承重：≥125kg；尺寸：22-28cm；重量：≤350g（不含脚套）；钛合金四棱台设计，碳纤板有前、后保护装置。符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；通过国家康复辅具质量监督检验中心300万次动态结构强度检验或国际CE认证。  

10、包装海绵材质：聚氨酯软泡沫材质；肤色。

11、装饰袜：聚酰胺；肉色；左侧和右侧均适用 。    

12、辅料：碳纤硬树脂，软树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套碳纤布，快干胶，轻腻子。

13、全承重式树脂接受腔：残肢的整体外表面及残肢末端与接受腔内壁紧密接触，接受腔内面与残肢之间无缝隙；颜色：肤色。连接方式：L板连接；接受腔内衬板材质为EVA材质、抗拉伸、不易变形、防止皮肤过敏。

★14、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
五、大腿假肢

★1、大腿膝关节：采用航空级超轻、超硬铝镁合金材料制造；
规格：长四连杆气压设计，精密滚针轴承；关节具有四种连接方式：包括四棱台连接方式、螺纹连接方式、L板连接方式、板材腔连接方式；
重量：≤800g；最大承重：≤100Kg  最大屈曲角度：≥145°；
关节体轻便耐用，穿戴者能量消耗少，控制自如；兼具平滑及耐久性，行走更轻松省力；包装：每件独立包装，部件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；通过国家康复辅具质量监督检验中心300万次动态结构强度检验。

2.铝合金一体化腿管：材质：一体化连接管为铝合金材料，管连接头为不锈钢材料；两者连接牢靠，不松动；
包装：每件独立包装，部件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；
重量：≤297g；
适用体重：≤100Kg；
规格：铝合金材料长度为400mm，管壁厚度为2mm,管直径Φ30mm；
说明：管接头表面采用数控机床加工，确保产品的一致性和外表光洁；
备品备件：4个M8×12调节螺钉；

符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；                               通过国家康复辅具质量监督检验中心检验。

可调旋转三爪连接件：材质：不锈钢；
包装：每件独立包装，部件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；
自重：≤160g；
适用体重：不大于125kg；
说明：产品经热处理，确保产品强度，产品表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；
备品备件：4个M8×14内六角紧定螺钉，1个M5×25圆柱头内六角螺钉；符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；通过国家康复辅具质量监督检验中心300万次动态结构强度检验。
管接头：材质合金；管径30mm;最大承重100kg;具有CE认证，通过国家级质量监督检验中心检验并提供检测报告。

★5、全长碳纤脚板，圆辊分趾碳纤仿生结构。脚芯、脚套分离，减震及动态储能功能 ，内/外翻功能，而且在支撑期能够有前/后跟性，钛合金四棱台设计，碳纤板有前、后保护装置·适用活动级别：2-3级；承重：≥125kg；尺寸：22-28cm·重量：≤350g（不含脚套），钛合金四棱台设计，碳纤板有前、后保护装置；符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；通过国家康复辅具质量监督检验中心300万次动态结构强度检验或国际CE认证。

6、包装海绵材质：聚氨酯软泡沫材质，肤色。

7、装饰袜：聚酰胺；肉色；左侧和右侧均适用。    

8、辅料：碳纤硬树脂，软树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套碳纤布，快干胶，轻腻子。

9、全承重式树脂接受腔：残肢的整体外表面及残肢末端与接受腔内壁紧密接触，接受腔内面与残肢之间无缝隙；颜色：肤色；连接方式：三爪式连接；接受腔口型：坐骨承重式；接受腔内衬板材质为EVA材质、抗拉伸、不易变形、防止皮肤过敏。

★10、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。

六、髋离断假肢

1、单轴髋关节：材质:航空钛铝镁合金，重量≤700g，屈曲角度：≥130度，体重限制：≥100kg 活动等级：2-3级；整体机加工数控精密加工，轴承采用滚针轴承关节结构。

★2、大腿气压膝关节：材质，航空钛铝镁合金，重量≤810g，长度≤250mm；屈曲角度：≥145度，体重限制：≥100kg 活动等级：2-3级；整体机加工数控精密加工，轴承采用滚针轴承关节结构。长连杆设计，几何瞬时转动中心更稳定。通过国家级质量监督检验中心检验并提供检测报告。

3、铝合金一体化腿管：合金材质，管径30mm，管壁厚2mm ，重量290g，最大承重150kg，具有CE认证，通过国家级质量监督检验中心检验并提供检测报告。

4、可调旋转三爪连接件：材质：不锈钢；
包装：每件独立包装，部件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；
自重：≤160g；
适用体重：不大于125kg；
说明：产品经热处理，确保产品强度，产品表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；
备品备件：4个M8×14内六角紧定螺钉，1个M5×25圆柱头内六角螺钉；符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；通过国家康复辅具质量监督检验中心300万次动态结构强度检验。

★5、全长碳纤脚板，圆辊分趾碳纤仿生结构。脚芯、脚套分离，减震及动态储能功能 ；内/外翻功能，而且在支撑期能够有前/后跟性；钛合金四棱台设计，碳纤板有前、后保护装置·适用活动级别：2-3级；

承重：≥125kg；

尺寸：22-28cm·重量：≤350g（不含脚套）；

钛合金四棱台设计，碳纤板有前、后保护装置；

符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）标准要求；通过国家康复辅具质量监督检验中心300万次动态结构强度检验或国际CE认证。 

6、包装海绵材质：聚氨酯软泡沫材质，肤色。

7、装饰袜:聚酰胺；肉色；左侧和右侧均适用。  

8、辅料：碳纤硬树脂，软树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套碳纤布，快干胶，轻腻子。

9、全接触式树脂接受腔：残肢的整体外表面与接受腔内壁紧密接触，接受腔内面与残肢之间无缝隙；颜色：肤色；连接方式：髋离断连接板连接；接受腔内衬板材质为EVA材质、抗拉伸、不易变形、防止皮肤过敏。

★10、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
七、部分手假肢

1、高品质硅胶材质制作而成。

2、根据患者健侧尺寸定制。

3、聚氨酯发泡，内部金属龙骨增强，带拉链结构。

3、产品重量轻，易清洁，仿真程度高。弹性好，收缩率小，耐高温。对人体无毒无害，不易老化、不易污染。
4、根据实际情况定做，可辅助持物。

5、附国家康复辅具质量监督检验中心出具的检验报告。
★6、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
八、腕离断假肢

1、铝合金材质，表面喷砂氧化钝色处理，色泽均匀，耐腐蚀。

2、手头配有指套和掌套，可起到保护硅胶手套的作用，安全美观。

3、手指被动张闭，腕关节被动旋转。

4、独家增力结构技术，手指捏力比普通型增强1倍。

5、手指部位连接牢靠，能被动屈伸或被动开闭手。

6、手头张开距离≥87mm。

7、手指捏力≥10N。

8、腕关节直径Ф45mm。

9、大拇指尖到腕关节底部的距离为≤125mm。

10、大拇指可扳动打开。

11、装饰性假手手背长为150mm±2。

12、装饰性假手掌宽为55 mm±2。

13、假手手头质量不超过145g。

★14、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
九、前臂假肢

1、铝合金材质，表面喷砂氧化钝色处理，色泽均匀，耐腐蚀。

2、手头配有指套和掌套，可起到保护硅胶手套的作用，安全美观。

3、手指被动张闭，腕关节被动旋转。

4、独家增力结构技术，手指捏力比普通型增强1倍。

5、手指部位连接牢靠，能被动屈伸或被动开闭手。

6、手头张开距离≥87mm。

7、手指捏力≥10N。

8、腕关节直径Ф45mm。

9、大拇指尖到腕关节底部的距离为≤125mm。

10、大拇指可扳动打开。

11、装饰性假手手背长为150mm±2。

12、装饰性假手掌宽为55 mm±2。

13、假手手头质量不超过145g。

★14、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
上臂假肢

★需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
（一）、美容手头：

1.铝合金材质，表面喷砂氧化钝色处理，色泽均匀，耐腐蚀；

2.手头配有指套和掌套，可起到保护硅胶手套的作用，安全美观；

3.手指被动张闭，腕关节被动旋转；

4.独家增力结构技术，手指捏力比普通型增强1倍；

5.手指部位连接牢靠，能被动屈伸或被动开闭手；

6.手头张开距离≥87mm；

7.手指捏力≥10N；

8.腕关节直径Ф45mm；

9.大拇指尖到腕关节底部的距离为≤125mm；

10.大拇指可扳动打开；

11.装饰性假手手背长为150mm±2；

12.装饰性假手掌宽为55 mm±2；

13.假手手头质量不超过145g。

（二）肘关节：

1.肘关节被动伸屈；

2.肘关节采用不锈钢材质，拨动手柄可多角度被动自锁；

3.上臂连接部分为圆盘连接方式；

4.装饰性上肢假肢肘关节全长350mm±2；

5.装饰性上肢假肢肘关节肘上长度113mm±2；

6.肘关节屈肘范围0°～150°；

7.肘关节自锁性，在屈肘位能可靠自锁，且解锁灵活；

8.肘关节自锁力矩≥5.8N·m；

9.旋转盘摩擦力矩≥0.7N·m；

10.旋转盘旋转范围±360°；

11.肘关节质量≤150g。

（三）装饰性手套：

1.装饰性手套手长为185mm±2；

2.装饰性手套中指长为75 mm±2；

3.装饰性手套围长为195 mm±3；

4.装饰性手套外观：外形逼真，纹路明显，颜色近于肤色；表面完好，无缺陷、无裂口和起泡现象，明显部位无气孔，腕部长度超过腕关节35mm。硅胶材料制成，硅胶中有增强纤维材料，具有内部补缺填充，仿真程度高，用于装饰；与人体接触部分材料对人体无毒无害。（附国家康复辅具质量监督检验中心出具的检验报告）。

肩离断假肢

★需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
（一）、美容手头：

1.铝合金材质，表面喷砂氧化钝色处理，色泽均匀，耐腐蚀；

2.手头配有指套和掌套，可起到保护硅胶手套的作用，安全美观；

3.手指被动张闭，腕关节被动旋转；

4.独家增力结构技术，手指捏力比普通型增强1倍；

5.手指部位连接牢靠，能被动屈伸或被动开闭手；

6.手头张开距离≥87mm；

7.手指捏力≥10N；

8.腕关节直径Ф45mm；

9.大拇指尖到腕关节底部的距离为≤125mm；

10.大拇指可扳动打开；

11.装饰性假手手背长为150mm±2；

12.装饰性假手掌宽为55 mm±2；

13.假手手头质量不超过145g。

（二）、肘关节：

1.肘关节被动伸屈；

2.肘关节采用不锈钢材质，拨动手柄可多角度被动自锁；

3.上臂连接部分为圆盘连接方式；

4.装饰性上肢假肢肘关节全长350mm±2；

5.装饰性上肢假肢肘关节肘上长度113mm±2；

6.肘关节屈肘范围0°～150°；

7.肘关节自锁性，在屈肘位能可靠自锁，且解锁灵活；

8.肘关节自锁力矩≥5.8N·m；

9.旋转盘摩擦力矩≥0.7N·m；

10.旋转盘旋转范围±360°；

11.肘关节质量≤150g。

（三）、装饰性手套：

1.装饰性手套手长为185mm±2；

2.装饰性手套中指长为75 mm±2；

3.装饰性手套围长为195 mm±3；

4.装饰性手套外观：外形逼真，纹路明显，颜色近于肤色；表面完好，无缺陷、无裂口和起泡现象，明显部位无气孔，腕部长度超过腕关节35mm。硅胶材料制成，硅胶中有增强纤维材料，具有内部补缺填充，仿真程度高，用于装饰。与人体接触部分材料对人体无毒无害。（附国家康复辅具质量监督检验中心出具的检验报告）。
十二、矫形鞋

1、可根据需求选择颜色、款式和尺码。                      

2、全包裹设计，高帮两侧延长加硬固定装置。

3、鞋内垫平服，对称，无缺胶、开胶，鞋面色泽一致、无乱纱、跳纱、污渍。

4、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。

十三、足矫形器
1、夏款、冬款两种款式可选，满足不同需求。夏款分开口和包头，冬款全皮包裹。

2、鞋垫橡胶材质、底部全包裹设计。

3、内置通用鞋垫满足日常需求。

4、帮底结合处无缺胶、开胶。

5、无明显缺陷线道，针码均匀。

6、鞋面色泽基本一致，无明显区别。

7、尺码19-44码。

★8、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
十四、踝足矫形器

1、材质：高分子聚丙烯（PP板材）。

2、板材颜色：白色。

3、板材耐热温度：180-200度。

4、板材厚度2mm/3mm/4mm/5mm/6mm，可根据需要选择。

5、踝铰链材质：金属踝关节或牛筋踝关节。

6、技术要求：具有抗腐性、抗阻性、耐冲击、不易断裂，无毒性，折弯变形率150。

7、适用体重≥60kg。

8、辅料：高透气EVA内衬板；袜套6cm/8cm/10cm/23cm/25cm，可根据需要选择。

9、配件：子母扣、粘带、金属环、内衬板、旋转带等。

★10、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。

十五、膝踝足矫形器

1、材质：高分子聚丙烯（PP板材）。 

2、板材颜色：白色。

3、板材耐热温度：180-200度。

4、板材厚度2mm/3mm/4mm/5mm/6mm，可根据需要选择。

5、膝铰链材质：合金钢。

6、技术要求：具有抗腐性、抗阻性，耐冲击、不易断裂，无毒性，折弯变形率150 。

7、辅料：高透气EVA内衬板；袜套6cm/8cm/10cm/23cm/25cm，可根据需要选择。

8、配件：子母扣及粘带、金属环、内衬板、落环锁、铜铆钉、铝铆钉等。

★9、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
十六、膝矫形器

1、材质：高分子聚丙烯（PP板材）。  

2、板材颜色：白色。

3、板材耐热温度：180-200度。

4、板材厚度2mm/3mm/4mm/5mm/6mm，可根据需要选择。

5、膝铰链材质：合金钢。

6、技术要求：具有抗腐性、抗阻性，耐冲击、不易断裂，无毒性，折弯变形率150 。

7、辅料：高透气EVA内衬板；袜套6cm/8cm/10cm/23cm/25cm，可根据需要选择。

8、配件：子母扣及粘带、金属环、内衬板、落环锁、铜铆钉、铝铆钉等。

★9、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
十七、髋膝矫形器

1、材质：高分子聚丙烯（PP板材）。  

2、板材颜色：白色。

3、板材耐热温度：180-200度。

4、板材厚度2mm/3mm/4mm/5mm/6mm，可根据需要选择。

5、膝铰链材质：合金钢。

6、技术要求：具有抗腐性、抗阻性，耐冲击、不易断裂，无毒性，折弯变形率150 。

7、辅料：高透气EVA内衬板；袜套6cm/8cm/10cm/23cm/25cm，可根据需要选择。

8、配件：子母扣及粘带、金属环、内衬板、落环锁、铜铆钉、铝铆钉等。

★9、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
十八、大腿矫形器

1、材质：高分子聚丙烯（PP板材）。  

2、板材颜色：白色。

3、板材耐热温度：180-200度。

4、板材厚度2mm/3mm/4mm/5mm/6mm，可根据需要选择。

5、膝铰链材质：合金钢。

6、技术要求：具有抗腐性、抗阻性，耐冲击、不易断裂，无毒性，折弯变形率150 。

7、辅料：高透气EVA内衬板；袜套6cm/8cm/10cm/23cm/25cm，可根据需要选择。

8、配件：子母扣及粘带、金属环、内衬板、落环锁、铜铆钉、铝铆钉等。

★9、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
十九、脊柱矫形器

1、材质：高分子聚乙烯（PE板材）。

2、板材颜色：白色。

3、板材耐热温度：180-220度。

4、板材厚度2mm/3mm/4mm/5mm/6mm，可根据需要选择。

5、技术要求：具有抗腐性、抗阻性，耐冲击、不易断裂，无毒性。

6、辅料：高透气EVA内衬板；袜套6cm/8cm/10cm/23cm/25cm，可根据需要选择。                                                       7、配件：子母扣、粘带及金属环扣、胸锁、皮革及皮带等。

★8、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
二十、上肢矫形器

1、材质：低温热塑板材。

2、板材颜色：多色。

3、金属连接件材质：铝合金。

4、技术要求：具有抗腐性、抗阻性、耐冲击、不易断裂，无毒性；重量轻，更耐用。

5、配件：复合内衬、魔术贴、尼龙织带、塑料环、卡盘支条、金属环扣等。

★6、需为每位残疾人提供上门量身定制服务，质保期内提供上门售后服务。
