附件2

- 电动轮椅

1、符合GB12996《电动轮椅车》国家标准。

2、最大载荷的≥100KG。

3、爬坡能力≥6°。

4、净重量≤27.5KG。

5、时速1-6KM/hr。

★6、续航里程：≥20公里。

7、水平面制动性能：≤1.5m。

8、最大安全坡度制动：≤3.6m(6°)。

★9、蓄电池：锂电池≥DC24Vx18Ah；铅酸电池≥DC24Vx21Ah。

10、越障高度：≥40mm。

11、越沟宽度：≥100mm。

12、驻坡性能：≥9°。

13、静态稳定性：≥9°

14、动态稳定性：≥6°

15、最小回转半径：≤1.2m。

16、内部电源：DC24V±5V内部电源供电设备。

17、电气要求：B型应用部分运行方式，连续运行。

18、进液防护程度：IPX 4

19、电机功率：左右各210W。

- 普通轮椅

1、符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准，前轮7寸、后轮24寸、承重≥100kg、净重≤15kg，护理把手带手刹，钢管车架、固定手、固定脚、软座。

2、车轮着地性：除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地。

3、静态稳定性：纵向≥10°，侧向≥15°。

4、驻坡性能：≥8°。

5、滑行偏移量：≤350mm。

6、最小回转半径：≤850mm。

7、最小换向宽度：≤1500mm。

8、使用期限：≥5年(前轮、后轮、座垫、背垫等易耗品除外)。

- 高靠背轮椅

1、符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准，前轮8寸、后轮24寸、承重≥100kg、净重≤24.2kg，护理把手带手刹，钢管车架、固定手、骨科脚、软座，高靠背，靠背高≥460mm。

2、车轮着地性：除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地。

3、静态稳定性：纵向≥10°，侧向≥15°。

4、驻坡性能：≥8°。

5、滑行偏移量：≤350mm。

6、最小回转半径：≤850mm。

7、最小换向宽度：≤1500mm。

8、使用期限：≥5年(前轮、后轮、座垫、背垫等易耗品除外)。

- 单脚手杖

1、符合ISO11334-1《单臂操作助行器要求和试验方法第1部分：肘拐杖》国家标准。

★2、主架：上支采用铝合金管，表面 亮面 处理，管料规格：直径 ≥22  mm，壁厚≥ 1.2 mm。

3、脚管：下支采用铝合金管管，表面 亮面 处理，管料规格：直径 ≥19 mm，壁厚 ≥1.2 mm。

4、脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。

5、性能：高度71-94厘米10档调节，重量≤0.4KG，最大载荷≥100KG,适合老年人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。

- 多脚手杖

- 符合GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准，通过ISO13485医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证。

★2、主架：上支采用铝合金管，表面氧化处理，管料规格：直径≥22mm，壁厚≥1.2mm。

3、脚管：下支采用钢质管，表面镀铬处理，管料规格：直径≥18.6mm，壁厚≥1.2mm。

4、脚架：脚架采用钢质管，表面镀铬处理，管料规格：直径≥13mm，壁厚≥1.0mm；

5、加强板：脚架带加强板，规格：≥10mm×75mm，厚度≥2mm。

6、脚垫：四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。

7、性能：高度65～88cm10档调节，适合1.55m～1.75m人群使用，最大载荷≥100KG，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。

六、腋仗

1、符合GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器 要求和试验方法第2部分：腋拐》国家标准。

★2、主架：	采用轻质铝合金为主要材料，表面氧化处理，管料规格：直径≥ 19 mm，壁厚 ≥1.2 mm。

3、脚管：	采用轻质铝合金管，表面氧化处理，管料规格：直径≥22 mm，壁厚 ≥1.2 mm。

4、脚架：	采用轻质铝合金管，表面 氧化 处理，管料规格：直径 ≥25 mm，壁厚 ≥1.2 mm。

5、腋托套：采用抗菌耐磨EVA材料，防滑、舒适、环保耐用。

6、脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高，安全可靠。

7、性能：高度115-135cm 9 档调节，适合1.5m~1.85m 人群使用，最大载荷	≥180kg，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。

七、防压疮床垫

1、条纹式≥22管，床垫须利用气泵对气垫不断交替充换气，使人体能够不断交换改变与气垫的接触，从而有效的防止褥疮的产生。

2、气垫材质： PVC/尼龙。

3、气泵：交替泵，电源电压： AC220V±22V ，频率：50Hz±1Hz，功率：≤7VA  ，       出气气压： ≥14kPa，出气流量：≥5L/min ， 噪音：≤45dB 。

4、尺寸：方格式	长2000±50	宽900±50	高60±5。

条纹式	长2000±50	宽900±50	高≥60。

5、承载力≥135kg/m²。

- 耳背式助听器

（大功率）

★1、投标产品应取得中华人民共和国医疗器械注册证。

2、投标产品应结构设计合理、性能稳定、能连续长期运行，以满足使用者的要求。

3、投标产品应操作简单，维修方便，性能良好，并有良好的安全性。

★4、投标产品提供国家级检测机构出具的检测报告，性能和各项指标以此报告为准。

5、数字信号处理，方向性麦克风功能。

6、可调节通道≥20个 ，聆听程序设置≥4个。

7、自动声反馈抑制设置，饱和声压级≥139dBSPL（IEC118-7 2cc耦合腔）。

8、满档声增益≥80dB，频率范围：至少在200-5500Hz之间。

9、总谐波失真≤2%，等效输入噪声≤17dB。

10、电感灵敏度≥110 dB，电流量≤1.4mA。

11、宽动态范围压缩，低电量提示和最佳音量提示。

12、双耳同步功能，纳米防水功能。

13、原位测听功能，具有无线功能兼容FM系统、电感、音频输入。

14、使用13号电池，具有移频功能。

★15、需为每个偏远地区残疾人提供上门适配服务，质保期内提供上门售后服务。

(中功率)

★1、投标产品应取得中华人民共和国医疗器械注册证。

2、投标产品应结构设计合理、性能稳定、能连续长期运行，以满足使用者的要求。

3、投标产品应操作简单，维修方便，性能良好，并有良好的安全性。

★4、投标产品提供国家级检测机构出具的检测报告，性能和各项指标以此报告为准。

5、数字信号处理，方向性麦克风功能。

6、软件可见独立调节通道≥9个 ，聆听程序设置≥3个。

7、自动声反馈抑制设置，饱和声压级≥133dBSPL（IEC118-7 2cc耦合腔）。

8、满档声增益≥76dB，频率范围：至少在200-5500Hz之间。

9、总谐波失真≤3%，等效输入噪声≤14dB。

10、电感灵敏度≥109dB，电流量≤1.0mA。

11、宽动态范围压缩，纳米防水防潮技术。

12、低电量提示和最佳音量提示，纳米防水功能。

13、原位测听功能，双耳同步，兼容FM、兼容电感、音频输入。

★14、需为每个偏远地区残疾人提供上门适配服务，质保期内提供上门售后服务。

九、儿童助听器

★1、投标产品应取得中华人民共和国医疗器械注册证。

2、投标产品应结构设计合理、性能稳定、能连续长期运行，以满足使用者的要求。

3、投标产品应操作简单，维修方便，性能良好，并有良好的安全性。

★4、投标产品提供国家级检测机构出具的检测报告，性能和各项指标以此报告为准。

5、数字信号处理，方向性麦克风功能。

6、可调节通道≥20个 ，聆听程序设置≥4个。

7、自动声反馈抑制设置，饱和声压级≥139dBSPL（IEC118-7 2cc耦合腔）。

8、满档声增益≥80dB，频率范围：至少在200-6600Hz之间。

9、总谐波失真≤1%，等效输入噪声≤11dB。

10、电感灵敏度≥110 dB，电流量≤1.5mA。

11、宽动态范围压缩，低电量提示和最佳音量提示。

12、双耳同步功能，纳米防水功能，原位测听功能。

13、具有无线功能兼容FM系统、电感、音频输入。

14、使用13号电池，具有移频功能。

★15、需为每个偏远地区残疾人提供上门适配服务，质保期内提供上门售后服务。

十、坐便椅

1、 产品符合GB/T 24434—2009《座便椅（凳）》国家标准，通过ISO13485医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证，适用于残疾和行动不便者使用。

2、坐厕框，坐厕架扣合松紧适宜，上下扳动收合灵活。

3、坐厕椅强度和耐久性符合GB/T10357 3-1989标准，座管、支撑管采用SPHC高强度钢管焊接或连接，稳定性符合GB/T10367 2-1989标准。

4、坐厕椅垂直承重≥100KG。

十一、沐浴椅

1、产品符合Q/DF6-2015《卫生用具》本企业标准， 通过ISO13485医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证。静载荷≥100kg。

2、椅架：由铝管组合成型，表面喷涂处理，美观耐用，其管料规格：外径≥25mm，厚度≥1.2mm。背板为高强度HD-PE板，易清洁，防菌，舒适耐用。

3、椅脚：	管料规格：外径≥28mm，厚度≥1.2mm。表面氧化处理，高度6档可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。

4、靠背：可拆靠背，管料规格：外径≥22mm，厚度≥1.2mm。表面喷涂处理，可拆。

5、稳定性：产品承载75 kg静载荷进行左右倾稳定性试验，失稳角度应大于13度。

十二、两轮式助行器

1、符合GB/T 14728.1-2006《框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准；通过ISO13485医疗器械质量安全体系认证、ISO9001质量体系认证。

2、垂直承重力≥90kg，产品整体净重量≤2.8kg。

3、主架：选用6061高强度加粗铝合金材料，管直径≥25mm，厚度≥1.2mm；表面采用氧化处理；可折叠式结构，使用和储运都很方便。

4、脚管：采用6061加粗加厚高强度铝合金材料，管直径≥28mm，管厚度≥1.2mm；表面采用氧化处理；高度可调，带8档位高度调节孔。后脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。

5、把手：采用泡棉握把，手感舒适，防滑性能好。

6、前轮：4寸PP+PVC脚轮。

7、性能：支撑体重，保持站立平衡，帮助患者双手支撑进行连续步态行走训练。前面两个支撑腿装有轮子，使用时，推动或提起助行器的后支肢前移。

十三、四轮式助行器

1、产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第一部分：框式助行器》国家标准。

2、最大载荷≥110kg；产品整体净重量≤7.4kg。

3、主架：选用6061高强度加粗铝合金材料，管直径≥25mm，厚度≥1.2mm；表面采用氧化处理；可折叠式结构。

4、脚轮：采用优质8寸PVC脚轮，前轮带万向拐臂，并带安全反光片。后轮带刹车。

5、把手：采用PCV握把，把手高度可调节，并带有连动刹车装置，刹车下压可使购物车处于驻停状态。

6、座垫：采用优质木版、皮革和海面制作，质地软，舒适耐用。

7、性能：把手高度可调节，可折叠式结构，安全性能好、轻巧、占地面积小、美观耐用、使用和储运都很方便。

- 成人站立架

1、符合GB/T 14728.1-2006《框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准。

2、主架：选用高强度钢管材料，管直径为≥22mm，厚度为≥1.2mm；表面采用镀铬处理。宽底架设计，安全可靠。

3、臂托：配置大U型臂托，采用人造革和高密度海绵缝合而成，舒适耐用。四立柱配大把手螺钉，可快捷调整臂托高低。

4、把手：采用泡棉握把，手感舒适，防滑性能好。

5、座垫：采用人造革和高密度海绵缝合而成，配套金属底座挂钩，安全可靠。

6、脚轮：宽底座配套四个4寸PP+PVC带刹车脚轮。

- 盲杖

1、符合GB16930.1-1997《盲人手杖安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准标准，通过ISO13485医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证。

2、主架：采用轻质铝合金为主要材料，表面阳极氧化处理，杆身外表具有反光膜覆盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光。管材规格：直径 ≥13  mm，厚度 ≥1.2 mm；可折叠，便于携带。全长：≥120CM，四截可折，方便携带。

3、把手：为环保材料塑胶手把，无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落；手柄上端装有弹性腕带，并易于更换。

4、脚垫：配塑胶脚垫，耐磨、绝缘、振动传导信号，并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈，易于更换。

5、性能：杖体为白色，在其上三分之一处于轴线垂直有一环形红色条纹，红色为反光材料，红色标示。手柄松紧绳进口橡胶制成,具有回弹性强,耐拉,抗老化特点,产品整体质量≤0.2kg。

十六、盲人眼镜

1、树脂偏光镜片。

2、超轻镜架。

3、男女通用。