病理实验室基础装备及一体化配套设备技术参数和要求

（一）病理实验室基础装备

1.升降型智能控制生物安全取材工作站

- ▲1.整机升降系统：整机电动升降系统高度可任意调节，升降行程≥370mm，具有脚控、微电脑液晶屏触控、无线遥控三种控制方式。（须提供投标人的“智能生物安全取材工作站脚控、触控、遥控三种升降方式控制软件”国家级计算机软件著作权证书）

- 2.微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面≥10寸，防水等级≥IP65，提供多种工况下一站式管理和监测，支持远程控制，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能。

- 3.病理废气智能排风系统：上送下排背吸式负压排气，废气处理量≥1800m3/h,风量、风速、风压运行参数可通过微电脑智能控制触摸屏无极调控，与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

- ▲4.自动风幕隔离与消毒系统：风幕隔离及消毒两种工作模式，风幕两档风速可调，消毒装置隐藏式安装，自动运行翻转，灭菌时间可程序设定。（须提供投标人的“智能取材工作站自动风幕隔离与消毒控制软件”国家级计算机软件著作权证书）

- 5.材质及制造工艺：医用级SUS316L#不锈钢材质，台面、台顶钢板厚度≥2mm一体冲压成型，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔，所有边角倒圆弧角处理。（须提供台面一体成型、无拼接和焊缝的实物照片）

- 6.骨组织粉碎装置：感应式电机技术，动力强劲、安全静音。

- 7.照明装置：配置LED照明灯照度≥300LUX、4000K光线柔和、亮度均匀可高度还原标本本来的颜色，配置标本成像加强光源。

- 8.台面给排水装置：具有与台面一体成型加工工艺水池，无缝无焊点，整体向排水小池方向微坡度精密设计，360°标本冲洗、移动式和侧面喷洒三种冲洗装置。

- 9.辅助功能:具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可升降取材专用砧板。

- 10.配电安全：具有双重用电安全防护装置。

- 11.升降型静压装置：三级伸缩升降范围≥370mm，SUS316L＃不锈钢材质，厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏处理。（投标人须提供满足要求的三级伸缩升降型静压装置与取材工作站接驳的实物照片）

11.须提供专业合理的设备安装现场布局方案，图纸包含但不限于设备布局，设备用水用电需求及通风方案设计。

12.规格数量：1500*850*2050（±5mm） 3台

2.福尔马林灌装及转存系统

- 1.微电脑智能控制系统：内置转存系统专用操控系统，系统提供多种工况下一站式管理和监测方案，具有液位存储状态报警、流速无级调控等功能。（须提供人机交互界面实物照片）

- 2.材质及制造工艺：耐腐蚀材料组件，与取材工作站集成安装。（须提供与取材工作站集成安装的实物照片）

- 3.工作模式：自动灌装与加液两种工作模式可自由切换，触屏操控与脚踏两种操作模式自由切换。

- 4.试剂储存量：最大单次存储量≥20升。

- 5.灌注系统：灌注流量 0-9000ML/MIN无极可调。

- 6.加液系统：连续液位监视装置，甲醛储存箱液位加满自动停止及提示，具有甲醛储存箱缺液提示及报警装置。（须提供人机交互界面连续液位监视实物照片）

7.规格数量：3套

3.智能控制安全型标本排毒柜

- 1.控制系统：支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动，支持工作状态及值班状态智能自由切换。

- 2.工作模式：智能设定排风量，工作、值班两种运行状态，与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

- 3.材料及制造工艺：整机SUS316L#不锈钢，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜内抽拉层板网孔式排风导流，柜内底部具有排水装置以便内腔消毒清洗，柜门铰链免维护扣装组件牢固耐用。

- 4.病理废气处理系统：废气处理量≥500m3/h，柜内负压排气设计，柜门顶部配置防飘溢补风口，可有效阻止气体外溢，柜门安装弹性自适应密封装置。

- 5.静压装置：SUS316L＃不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏，可无缝对接病理实验室通风防护系统。（投标人须提供满足要求的静压装置与安全型标本排毒柜接驳的实物照片并加盖投标人公章（鲜章）

6.须提供专业合理的设备安装现场布局方案，图纸包含但不限于设备布局，设备用水用电需求及通风方案设计。

7.规格数量： 800*600*2050（±5mm）6台

4.全不锈钢操作台

- 1.材质及工艺：整机SUS316L#不锈钢，台面钢板厚度≥2mm，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm。

- 2.台面：台面≥2mm厚不锈钢一体成型，整体厚度≥60mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向台体内圆弧边处理，无任何填充物，无接缝，结构稳固、承重力≥300kg/㎡。须提供实物照片。

- 3.专用水池：厚度≥2mmSUS316L#不锈钢板与台面一体冲压成型，无接缝。

4.结构框架：结构框架SUS304不锈钢钢板厚度≥1.5mm，内外双层护板。

5.柜体材料：SUS304不锈钢钢板厚度≥1.5mm。

6.试剂架：立柱需采用全不锈钢制12Omm*40mm方管制作，层板需采用≥10mm钢化玻璃，金属挡条，全不锈钢制托架。高度可调节，配有多功能线槽，可安装多功能插座、漏电保护开关、网线接口、灯或气体考克等。

7.地脚：采用不锈钢防震调节脚，承重性强，防震，防锈，单只承载力≥0.5T。

8.规格数量：

1440*600*850（±5mm） 1个

2600*650*850（±5mm） 1个

2100*750*850（±5mm）(含不锈钢水槽、龙头） 1个

2800*750*850（±5mm）(含不锈钢水槽、龙头） 1个

1000*1000*850（±5mm） 1个

1500*750*850（±5mm）(含不锈钢水槽、龙头） 1个

3000*1000*850（±5mm） 1个

2350*750*850（±5mm）(含不锈钢水槽、龙头） 1个

2200*750*850（±5mm） 1个

2600*750*850（±5mm）(含不锈钢水槽、龙头） 1个

1600*750*850（±5mm）(含不锈钢水槽、龙头） 1个

2300*750*850（±5mm）(含不锈钢水槽、龙头） 1个

1550*750*850（±5mm）  1个

1550*750*850（±5mm）  1个

1300*750*850（±5mm）  1个

1000*1000*850（±5mm） 1个

550*750*850（±5mm）   1个

2350*750*850（±5mm）(含不锈钢水槽、龙头）1个

1100*750*850（±5mm）  1个

1000*1000*850（±5mm） 1个

- 5.不锈钢高温台

▲1.台面板：采用≥22mm厚一体烧制釉面黑坯平板陶瓷台面，具有耐高温、耐腐蚀、耐磨、耐污染等性能。需提供制造厂家对本项目的授权书及第三方具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告予以佐证，如检测报告无法证明为具有CMA或CNAS资质检测机构出具的则不作为判定依据，视为不满足。出具的检测报告样品规格需针对≥22mm陶瓷板台面满足以下性能要求：

▲2.工艺性要求：陶瓷台面需采用耐污染黑色坯体，且坯体与表面釉面采用一体烧制工艺，样品敲碎后检测为：一体实芯黑色坯体，且里面无空洞，无气泡，无杂色。

▲3.化学性能要求：参照GB/T 3810.13-2016标准，对样品耐化学腐蚀性进行测试，包括高浓度（H）酸、低浓度（L）酸、低浓度（L）碱、高浓度（H）碱等化学试剂检测结果为：合格。

▲4.承载性要求：依据T/CIQA 10-2020检测标准，大于700kg的载荷保压时间大于500小时，检测结果为：样品无破坏。

5.结构框架：框架为钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外双层护板。

6.柜体材料：采用SUS304不锈钢钢板，彩色不锈钢+光面不锈钢等工艺或技术制造，满足病理实验室操作要求并符合生物安全实验室要求。

7.地脚：采用不锈钢防震调节脚，具有承重性强，防震，防锈，单只承载力不小于0.5T。

8. 尺寸及数量：4000*600*850（±5mm） 1个

- 6.一体式全不锈钢防震切片台

- 1.材质及工艺：整机SUS316L#不锈钢，台面钢板厚度≥2mm，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm。

- 2.台面：台面≥2mm厚不锈钢一体成型，整体厚度≥60mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向台体内圆弧边处理，无任何填充物，无接缝，结构稳固、承重力≥300kg/㎡。须提供实物照片。

- 3.专用水池：厚度≥2mmSUS316L#不锈钢板与台面一体冲压成型，无接缝。

4.结构框架：结构框架SUS304不锈钢钢板厚度≥1.5mm，内外双层护板。

5.柜体材料：SUS304不锈钢钢板厚度≥1.5mm。

6.试剂架：立柱需采用全不锈钢制12Omm*40mm方管制作，层板需采用≥10mm钢化玻璃，金属挡条，全不锈钢制托架。高度可调节，配有多功能线槽，可安装多功能插座、漏电保护开关、网线接口、灯或气体考克等。

7.地脚：采用不锈钢防震调节脚，承重性强，防震，防锈，单只承载力≥0.5T。

8.规格数量：

3550*750*850（±5mm） 1个

2900*750*850（±5mm） 1个

- 7.全不锈钢记录描写台

1.材质及工艺：整机SUS316L#不锈钢，台面钢板厚度≥2mm，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm。

2.台面：台面≥2mm厚不锈钢一体成型，整体厚度≥60mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向台体内圆弧边处理，无任何填充物，无接缝，结构稳固、承重力≥300kg/㎡。须提供实物照片。

3.结构框架：结构框架SUS304不锈钢钢板厚度≥1.5mm，内外双层护板。

4.柜体材料：SUS304不锈钢钢板厚度≥1.5mm。

5.主机挂件：采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置；

6.布线：隐藏式多插座、网插线槽。

7.规格数量：

1200*800*770（±5mm） 2个

2000*800*770（±5mm） 1个

8.不锈钢智能控制包埋机排毒柜

1.微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面≥7寸，防水等级≥IP65，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能，配有USB接口。

2.病理废气智能排风装置：废气处理量≥1500m3/h，三段式气体导流设计顶部排风，可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

3.材质及制造工艺：整机采用SUS316L#不锈钢材质，台面≥2mm厚一体成型，整体厚度≥80mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向仪器台内圆弧边处理，无任何填充物，无接缝，结构强度大。结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜体两侧透明边窗，增加采光性及通透性。须提供柜体两侧为透明窗的实物照片。

▲4.操作视窗：电动及手动两种开启模式，不锈钢摩托车链条传动机构，承载力≥3.5KN，具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置。（须提供投标人的“病理实验室通风柜视窗电动升降及电子刹车控制软件”国家级计算机软件著作权证书）

5.304不锈钢防震调节脚单只承载力≥0.5T。

6.配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7.配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8.静压装置SUS316L＃不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防泄漏，可无缝对接通排风系统。

9.须提供专业合理的设备安装现场布局方案，图纸包含但不限于设备布局，设备用水用电需求及通风方案设计。

10.规格数量： 2000*1000*2400（±5mm）2台

9.全不锈钢智能控制机染排毒柜

1.微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面≥7寸，防水等级≥IP65，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能，配有USB接口。

2.病理废气智能排风装置：废气处理量≥1500m3/h，三段式气体导流设计顶部排风，可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

3.材质及制造工艺：整机采用SUS316L#不锈钢材质，台面≥2mm厚一体成型，整体厚度≥80mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向仪器台内圆弧边处理，无任何填充物，无接缝，结构强度大。结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜体两侧透明边窗，增加采光性及通透性。须提供柜体两侧为透明窗的实物照片。

4.操作视窗：电动及手动两种开启模式，不锈钢摩托车链条传动机构，承载力≥3.5KN，具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置。（须提供投标人的“病理实验室通风柜视窗电动升降及电子刹车控制软件”国家级计算机软件著作权证书）

5.304不锈钢防震调节脚单只承载力≥0.5T。

6.配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7.配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8.静压装置SUS316L＃不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防泄漏，可无缝对接通排风系统。

9.须提供专业合理的设备安装现场布局方案，图纸包含但不限于设备布局，设备用水用电需求及通风方案设计。

10.规格数量： 1500*850*2400（±5mm）1台

10.全不锈钢智能控制免疫组化仪排毒柜

1. 整机配置排毒柜专用微电脑智能控制系统及触控式人机交互界面：内置排毒柜专用操控系统，系统提供多种工况下一站式管理和监测方案，支持远程操控和管理，具有故障信息智能报告、声光报警、移动查询、数据储存等功能；设备工作面配备≥7寸人机交互界面，触屏操控，防水等级≥IP65；

2.微电脑智能控制系统一站式管理方案：可一站式操控管理排毒柜工作状态、启停、废气处理、照明、消毒等；可无缝对接病理实验室通风防护系统，支持风量、风速和风压实时智能操控管理，满足病理实验室生物安全和节能减排需要。

3. 须支持与病理实验室分室监测控制管理系统及病理实验室监测控制管理系统总控站三方互联，实现三方三地互联互锁的监测和操控管理。

4. 整机须可纳入病理质控系统管理。

5. 智慧型视窗系统：智慧型无段式，一键触屏操控，可悬停在工作范围内任意位置；视窗升降系统采用自动升降+手动升降两种模式并可自由切换，移动视窗采用≥5m安全防爆玻璃，须配备移动视窗电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置。（须提供投标人的“病理实验室通风柜视窗电动升降及电子刹车控制软件”国家级计算机软件著作权证书）

6.材质及制造工艺：整体采用SUS316L#不锈钢，厚度≥1.5mm，台面须采用整张厚度≥2mmSUS316L#不锈钢钢板一体式模压拉伸成型，整体台面除排水孔外不得设置其它任何管孔，不得有拼接和焊缝；框架须为整张钢板一体冲压成型，内外双层护板；整体不锈钢彩色涂装工艺及亮膜工艺处理；视窗及侧面采用≥5mm厚安全防爆高清玻璃。须提供柜体两侧为透明窗的实物照片。

7．结构功能：台式上下层组合结构，模块化组装可拆卸，底部采用补风钢梁式结构，以保证结构强度及补风功能；无段式自动升降视窗门系统采用≥5mm厚安全防爆高清玻璃，轴承导向，上下推拉；柜体三面可视透光。LED照明及消毒置于台顶；正面配备≥7寸人机交互界面；设备内腔配备免疫组化试剂气溶胶等废气专用汇聚装置及导流装置；配有符合免疫组化仪用电需求的电源、穿线等路由及专用接口。

8．病理废气处理系统：最大废气处理量不小于1800m3/h，须采用设备内腔多段式无盲点负压抽吸设计，配备免疫组化试剂气溶胶等废气专用汇聚装置及导流装置；设备内腔气溶胶等废气无外溢；满足病理实验室生物安全需要。

9. 免疫组化仪排毒柜专用不锈钢静压装置：须整体采用 SUS316L＃不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm；内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏处理，可无缝对接病理实验室通风防护系统。（投标人须提供满足要求的不锈钢静压装置与免疫组化仪排毒柜接驳的实物照片）

10.须提供专业合理的设备安装现场布局方案，图纸包含但不限于设备布局，设备用水用电需求及通风方案设计。

11.规格： 1700*1000*2400（±5mm）2台

11.全不锈钢智能控制手工染色排毒柜

1.微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面≥7寸，防水等级≥IP65，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能，配有USB接口。

2.病理废气智能排风装置：废气处理量≥1500m3/h，三段式气体导流设计顶部排风，可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

3.材质及制造工艺：整机采用SUS316L#不锈钢材质，台面≥2mm厚一体成型，整体厚度≥80mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向仪器台内圆弧边处理，无任何填充物，无接缝，结构强度大。结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜体两侧透明边窗，增加采光性及通透性。须提供柜体两侧为透明窗的实物照片。

4.专用水池：厚度≥2mmSUS316L#不锈钢板一体冲压成型，无接缝。

5.操作视窗：电动及手动两种开启模式，不锈钢摩托车链条传动机构，承载力≥3.5KN，具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置。（须提供投标人的“病理实验室通风柜视窗电动升降及电子刹车控制软件”国家级计算机软件著作权证书）

6.304不锈钢防震调节脚单只承载力≥0.5T。

7.配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

8.配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

9.静压装置SUS316L＃不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防泄漏，可无缝对接通排风系统。

10.须提供专业合理的设备安装现场布局方案，图纸包含但不限于设备布局，设备用水用电需求及通风方案设计。

11.规格数量：1500*850*24000（±5mm） 2台

★12.全不锈钢智能控制脱水机排毒柜

1.微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面≥7寸，防水等级≥IP65，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能，配有USB接口。

2.病理废气智能排风装置：废气处理量≥1800m3/h，三段式气体导流设计顶部排风，可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。

▲3.材质及制造工艺：整机采用SUS316L#不锈钢材质，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜体两侧透明边窗，增加采光性及通透性。须提供柜体两侧为透明的实物照片。

4.操作视窗：左右移门轻巧、稳定。

5.304不锈钢防震调节脚单只承载力≥0.5T。

6.配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7.配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8.静压装置SUS316L＃不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防泄漏，可无缝对接通排风系统。

9.须提供专业合理的设备安装现场布局方案，图纸包含但不限于设备布局，设备用水用电需求及通风方案设计。

10.规格数量： 1800*1100*2400（±5mm）2台

13.全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜

1. 整机配置排毒柜专用微电脑智能控制系统及触控式人机交互界面：内置排毒柜专用操控系统，系统提供多种工况下一站式管理和监测方案，支持远程操控和管理，具有故障信息智能报告、声光报警、移动查询、数据储存等功能；设备工作面配备≥7寸人机交互界面，触屏操控，防水等级≥IP65；

2.微电脑智能控制系统一站式管理方案：可一站式操控管理排毒柜工作状态、启停、废气处理、照明、消毒等；可无缝对接病理实验室通风防护系统，支持风量、风速和风压实时智能操控管理，满足病理实验室生物安全和节能减排需要。

3. 须支持与病理实验室分室监测控制管理系统及病理实验室监测控制管理系统总控站三方互联，实现三方三地互联互锁的监测和操控管理。

4. 整机须可纳入病理质控系统管理。

5. 智慧型视窗系统：智慧型无段式，一键触屏操控，可悬停在工作范围内任意位置；视窗升降系统采用自动升降+手动升降两种模式并可自由切换，移动视窗采用≥5m安全防爆玻璃，须配备移动视窗电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置。（须提供投标人的“病理实验室通风柜视窗电动升降及电子刹车控制软件”国家级计算机软件著作权证书）

6.材质及制造工艺：整体采用SUS316L#不锈钢，厚度≥1.5mm，台面须采用整张厚度≥2mmSUS316L#不锈钢钢板一体式模压拉伸成型，整体台面除排水孔外不得设置其它任何管孔，不得有拼接和焊缝；框架须为整张钢板一体冲压成型，内外双层护板；整体不锈钢彩色涂装工艺及亮膜工艺处理；视窗及侧面采用≥5mm厚安全防爆高清玻璃。须提供柜体两侧为透明窗的实物照片。

7．结构功能：台式上下层组合结构，模块化组装可拆卸，底部采用补风钢梁式结构，以保证结构强度及补风功能；无段式自动升降视窗门系统采用≥5mm厚安全防爆高清玻璃，轴承导向，上下推拉；柜体三面可视透光。LED照明及消毒置于台顶；正面配备≥7寸人机交互界面；设备内腔配备液基薄层制片试剂气溶胶等废气专用汇聚装置及导流装置；配有符合细胞制片用电需求的电源、穿线等路由及专用接口。

8.标准功能：配有符合液基薄层细胞染色机要求的主机位、液体泵位、液体导流装置。操作区域内配有可万向旋转的显示屏支架，操作区域下方配有符合人体工程学设计的可伸缩仪器键盘装置。

9．病理废气处理系统：最大废气处理量不小于1800m3/h，须采用设备内腔多段式无盲点负压抽吸设计，配备液基薄层制片试剂气溶胶等废气专用汇聚装置及导流装置；设备内腔气溶胶等废气无外溢；满足病理实验室生物安全需要。

10.液基薄层制片排毒柜专用不锈钢静压装置：须整体采用 SUS316L＃不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm；内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏处理，可无缝对接病理实验室通风防护系统。（投标人须提供满足要求的不锈钢静压装置与液基薄层制片排毒柜接驳的实物照片）

11.须提供专业合理的设备安装现场布局方案，图纸包含但不限于设备布局，设备用水用电需求及通风方案设计。

12.规格数量： 1800*1000*2400（±5mm）2台

14.生物安全柜

1.送风过滤效率≥99.9995%@0.12μm，排风过滤效率过滤≥99.995%@0.3μm，过滤器可方便更换、设备正前方向更换。

2.工作区尺寸(宽×深×高)  1030mm×600mm×640mm、外形尺寸(宽×深×高)       1200mm×815mm×2200mm

3.下降气流平均流速≥0.35m/s，流入气流平均流速≥0.54m/s。

4.主过滤器采用ULPA超高效过滤器，垂直层流净化级别：10级

5.噪声功率级：≤60dBA，振动频率为10-250Hz的范围内，工作台面中心的振幅≤5μm

6.柜体前部9度倾角人性化设计，操作更舒适。

7.采用高效节能的EC风机，额定功率545W，同比节能40%以上，风机有热保护功能，带电源自动补偿调节功能，并且在1.15倍额定电压值的条件下、可自动调节系统达到稳定运行。

▲8.控制系统采用超大7寸高清人机对话界面，下降风速、流入风速、前窗状态、灭菌灯寿命、过滤器寿命、预约事件、万年历时钟等多组数据一屏显示，中英文可切换，美观大方，操作更人性化。（提供7寸触摸屏实物照片，照片中需有尺寸）

9.专业7寸电阻式触摸屏，佩戴双层医用手套，操作触摸屏也触手可及。

10.灭菌高级预约功能，可以按7天*24H，简单设置即可轻松实现每周7天上班前和下班后的自动灭菌工作。

11.2000+条日志存储功能，轻松查询设备使用操作记录和报警记录，关键部件的运行状态实时智能判断并将故障记入日志，增强实验和设备状态的可追溯性。

12.前窗玻璃厚度≥6mm,采用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响、抗冲击性强防爆钢化玻璃。

13.照明灯具采用12V低压直流安全型LED灯具，照度(LX) ： ≥700。

14.气流平衡生物防护： 1、人员保护（1~8×108CFU/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验重复3次，5min/次）： a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次； b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次。 2、产品保护（1~8×106CFU/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验重复3次，5min/次），菌落总数≤5CFU/每次； 3、交叉污染保护（1~8×104CFU/ml浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验重复3次，5min/次），菌落总数≤2CFU/每次

15.知名品牌紫外灯≥30W，紫外灯只有在前窗正确关闭时才能正常工作，当前窗移门拉高时，紫外灯自动关闭。

16.前窗开启高度200mm，采用同步配重设计，经久耐用免维护，可单手轻松开启前窗，稳定停留在任意高度，前窗移门超过或低于指定高度，会报警提示。

17.排风管口直径250mm

18.外箱体采用优质冷轧钢板静电粉末喷涂，操作区物免由304不锈钢拉丝板制作，三面一体的无接缝内胆为双层结构形成全包围负压通道，圆角连接，半径20mm大圆角处理。表面涂聚酯可防止UV光线，腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。内壁无反光，消除视觉疲劳。

19.风机全压高，当送风过滤器阻力增加一倍时，风量智能补偿，送风风速变化＜10%，延长过滤器使用寿命。

20.工作区右侧电源输出插座*1，220V，10A，具有防水保护盖。

21.移动式操作台面，采用304不锈钢拉丝板，配置不锈钢提手和支撑架，集液槽清洁维护更方便。

22.采用不锈钢304材质均风网板，覆有高分子均流膜，保证下降气流的流速更加均匀，实验操作更放心。

23.底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生，三英寸优质静音万向脚轮，移动轻巧无噪音。

24.规格数量：单人单面 1台

15.超净台

1.水平层流型，上进风系统。

2.外形尺寸(宽×深×高)：1800mm×780mm×1980mm

工作区尺寸(宽×深×高)：1700mm×520mm×740mm

3.高效过滤器：采用HEPA Filter(过滤效率99.995%（0.3μm  PAO测试）

4.洁净度：ISO 5 级，100级（美联邦209E）

5.设备风机有热保护功能，带自动调节功能，并且在1.15倍额定电压值的条件下、可自动调节系统达到稳定运行。

6.控制系统采用智能控制板，实时显示工作状态（显示风速，温度等），并且能发出声光报警；风速可在： 0.2-0.5m/s自动调节。

7.照度：≥600Lux

8.噪音： ≤65dB(A)

9.荧光灯/紫外灯：LED灯×1/30W×1

10.正常运行30min,培养皿上的平均菌落数应不超过0.5CFU

11.机箱采用优质冷轧钢板制作，箱体外面为静电喷涂，工作区由304不锈钢制作。

12.配备备用插座、荧光灯及紫外灯，且照明灯和紫外灯系统互锁。

13.工作区内专门配置挂杆、挂钩，方便工作。

14.整机配备滚轮和支撑脚，移动方便。

15.设备预留远程控制接口，可加装遥控控制也可配合自控系统进行远程启停风机与紫外灯。

16.设备具有二类医疗器械注册证。

17.规格数量：单人单面 1台

16.数字自动化病理切片/蜡块储存柜管理系统

1.数字自动化病理（蜡块/切片）管理系统：须满足“无序存放，有序管理”病理（切片/蜡块/报告单）资料专业化智慧化管理要求；提供病理（切片/蜡块/报告单）资料一站式管理方案，支持远程操控和管理；

▲2.具有数字自动化（蜡块/切片）资料管理系统。（需提供投标人的“自动化病理管理系统”国家级软件著作权证书）

▲3.具有病理切片管理系统。（需提供投标人的“切片管理系统”国家级软件著作权证书）

▲4.具有病理蜡块管理系统。（需提供投标人的“蜡块管理系统”国家级软件著作权证书）

5.系统需具有强大的病理资料电子数据库，检索方便，自动记载操作记录，可设密码、可分配多级管理操作权限,满足病理资料档案管理安全需要，并为病理档案的网络化管理提供技术支持。可对设备端架体移动进行操控，亦可对病理档案信息进行查询，并具有语音提示。

- 6.一站式管理整套设备PC端智能控制系统：至少包含病理资料归档、存取借阅及归还管理、系统各级参数的设定及设备多种状态操控等。配备自动及人工两种开机操控方式，且自由切换。

- 7.人机操作液晶屏器件采用工业级，液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后同步启动。可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。系统上电或空闲需自检。故障时，应自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。

8.机电安全系统：系统需采用安全驱动方式，达到低噪音低碳节能的效果，满足人身电气安全要求，电动机绕组温升≤40K，电动机堵转试验结束绕组温度≤90℃，电动机绕组的绝缘电阻在常态及热态下均不低于100MΩ。支持智能多通道操作，通道空间足够的情况下可打开多个通道，一键式完成操作。通道打开时，系统照明灯自动打开，通道关闭时，系统照明灯自动关闭。

- 9.人机交互器件：支持拼音输入法及手写输入法可灵活切换选择的录入或查询功能。拼音输入法支持不少于5个首字母的联想词输入方式，并支持最近输入字自动调整排名功能。手写输入法应识别准确且流畅无明显停顿。

- 10.任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。

- 11.支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式：手指左滑，该列左移；手指右滑，该列右移；手指下滑，整个团体关闭；手指上滑，整个团体通风。手指滑动可全屏范围进行，手指滑动与屏幕按钮互不干扰，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。手指滑动操作架体运行情况下，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。

- 12.屏幕列号显示样式调整：任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置（能全屏位置调整，具备指定坐标及当前位置偏移等多种方式的调整）、字体大小及颜色。任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。

- 13.条码扫描开架：具备条码扫描开架功能，条码扫描模块的电源不能长期开启，与液晶屏背光同步亮灭。

- 14.红外传感器需在空闲不用时自动切断电源，需要时自动启动，接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源。合上电源后，所有功能均可在≤3秒完成自检并可正常操作，所有列液晶屏均处于稳定显示状态。带电情况下，无论手动还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示。

- 15.操作安全保障：能准确检测通道内人员数量信息，内部通道有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，内部通道自动解锁。内部通道有人时，所有屏幕上均有信息指示。具备红外对射传感器，运动时，自然遮挡红外光束后可自动停止整体设备的运行。静止状态下，红外光束应处于关闭状态。内部通道人员计数器及红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式。

- 16.具备自适应防挤压保护功能，运动方向的任意位置施加一个20KG以上的轻松力度均能可靠停止整个团体的运行。

- 17.具备用户可调整的运行时间保护功能。任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，液晶屏上用户可查看接近开关状态。具备位置记忆功能，能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。任意移动列上可进行单列锁定/解锁操作。运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行。通过管理计算机上的软件也可远程停止。

- 16.支持单列移动操作，在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下的单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。对于在数字库区中间区域的设备，移动列正面用屏，背面用操作拨杆，支持上下，左右4个方向的拨动控制架体操作，同时支持左右触摸及隔空手势（10厘米左右）操作。

- 18.温湿度显示：可设置温湿度共享的位置。

19.材质工艺：移动架体需采用高承载力底盘和传动装置，满足架体运行平稳前后同步无拖拽偏移要求，移动系统框架结构高承载力的设备框架。移动架体轨道采用25*25实芯方钢，防锈处理，3节并排式。底盘采用一级钢冷钢，钢板厚度≥3mm，立柱钢板厚度为≥1.5mm。

20.内置病理专用保存系统：系统内置病理切片、蜡块保存装置的规格需完全相同，可实现自由组合和互换。材质采用冷轧钢，厚度≥1.0mm，无缝焊接工艺。蜡块柜内屉采用ABS模压铸造一次成型，内外屉可分别取出，采用钢珠式静音导轨，柜体无折弯无焊缝，双重的防脱落保护装置，且提供防虫蛀防腐蚀方案。切片柜抽屉均为标准件，可自由互换，滑道采用ABS成型标准滑道，柜体无折弯无焊缝，且每层柜体均有加强筋。

21.病理蜡块保存装置：要求规格402*480*1600mm/组，分上下两节，双抽屉设计。(投标时需提供产品实物照片，照片中须有尺寸参考）

22.病理切片保存装置：要求规格402*480*1600mm/组，分上下两节，抽屉具有防脱落保护装置。(投标时需提供产品实物照片，照片中须有尺寸参考）

23.须提供专业合理的设备安装现场布局方案，图纸包含但不限于设备布局，设备用电需求。

24.规格数量：28组

17.数字自动化控制台

1.材质及工艺：整机SUS316L#不锈钢，台面钢板厚度≥2mm，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm。

2.台面：台面≥2mm厚不锈钢一体成型，整体厚度≥60mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向台体内圆弧边处理，无任何填充物，无接缝，结构稳固、承重力≥300kg/㎡。须提供台面结构及成型后实物照片。

3.结构框架：结构框架SUS304不锈钢钢板厚度≥1.5mm，内外双层护板。

4.柜体材料：SUS304不锈钢钢板厚度≥1.5mm。

5.主机挂件：采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置；

6.布线：隐藏式多插座、网插线槽。

7.地脚：采用不锈钢防震调节脚，承重性强，防震，防锈，单只承载力≥0.5T。

8.规格数量：1000*800*850（±5mm） 1个

18.紧急冲淋洗眼器  1套

立式结构，采用全不锈钢结构外部涂层为高亮度环氧树脂涂层，上部为冲淋器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头；下部设有洗眼器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘；洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网。冲林器、洗眼器、入水管、球阀开关、拉杆、冲淋头均采用SUS304不锈钢。洗眼喷头高密度PP，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。

- 洗眼器  3个

- 单口桌上型，主体加厚铜质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，软性橡胶喷淋头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。防尘盖PP材质使用时自动被水冲开，水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。控水阀止逆阀可自动关闭，供水软管长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网最大耐水压7巴。

第二部分：病理实验室一体化配套设备

1.空气处理设备  1套

1.1配备组合式变频调速病理废气处理机组；机组箱体需耐酸性、碱性气体腐浊；紧密结构设计，室外落地式安装（与楼板接触处铺设不低于10mm厚橡胶板以保护楼面面层）；

1.2机组具有便利维护的检修门，内部过滤装置便于快速取出更换、清理；

1.3机组需满足病理废气及时安全排放需求，废气处理动力强劲，并可及时消除废气中污染物，杀灭细菌、病毒，减小对室内外环境的破坏，达到病理废气室外安全排放要求；

1.4机组应具备吸附清除病理室漂浮的污染物，微生物及病菌形成的气溶胶等；

1.5病理废气处理机组具备及时去除病理实验操作过程中散发的化学污染物所导致的气体污染、清除异味，达到生物安全排放标准；

1.6整套系统通风管道安装静音静压箱，降低气流噪音；机组需配备高品质无极变量静音马达风机及静音降噪装置，确保系统运行嘈音控制在规范标准之内。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制病理废气处理设备 | 病理废气处理风量：9600m3/h；机外余压570Pa。 功能段组成：废气进风预过滤段、废气处理段、排风机段 | 1套 |
| 2 | 智能控制病理废气处理设备 | 病理废气处理风量：15700m3/h；机外余压650Pa。 功能段组成：废气进风预过滤段、废气处理段、排风机段 | 1套 |
| 3 | 智能控制病理废气处理设备 | 排风量：3380m3/h；机外余压530Pa。 功能段组成：废气进风预过滤段、废气处理段、排风机段 | 1套 |

智能控制病理废气处理设备表

1.7废气处理装置需与智能控制系统及病理实验设备无缝对接， 实现总控、分控及设备终端对废气处理装置的三方多地智能操控管理。

1.8废气处理装置需根据各实验室通风排毒设备单台及所有设备的工作状态，实时交互调整本系统病理废气排放量大小以达到病理废气及时安全排放，并实现节能减排效果。

1.9废气处理装置需与新风补充装置实时交互调整工作状态，保证实验室工作环境安全，实现节能减排效果。

1.10标本室的设计要求：标本室通风防护系统需分为工作状态及值班状态，两种状态自由设置，自动切换；工作状态设定为标本柜柜门开启存取标本时有毒有害气体不外溢，保证实验室内环境呼吸安全；值班状态风量设定为微风，既控制柜内有毒有害气体外溢，又达到节能环保效果。

2.新风补充设备  1套

2.1配备组合式变频调速新风过滤装置便于快速取出更换、清理；

2.2组合式变频调速新风（空调）补充系统结合室外空调机组使室内温度可控可调，满足病理实验室实验操作（如切片染色）对气流、温度的特殊要求。

2.3整套系统通风管道安装静音静压箱，降低气流噪音；机组需配备高品质无极变量静音马达风机及静音降噪装置，确保系统运行嘈音控制在《规范标准》之内。

2.4系统配备空调机组、风机和电机品牌需配备高品质无极变量静音马达风机及静音降噪装置，确保系统运行嘈音控制在规范标准之内。

2.5空调机组设备厂商需拥有电脑选型软件，实现风机、换热器选型一体化，并能提供整机选型报告。需提供一年内具备CNAS认证的不特定第三方检测单位针对投标所有产品出具的检测报告，应提一年内的检测报告彩色复印件，及提供彩色电子扫描文档。

▲2.6空气处理机组同时通过美标AHRI和欧标Eurovent认证，通过欧盟最高标准“TUV”南德认证，并且测试标准依据EN1886、EN ISO12100、EN60204（认证证书上显示）,保证机械性能、机械安全和电气安全。（需提供制造厂家对本项目的授权书）

2.7机组箱体保温性能好，箱板保温达T2级以上；按照欧洲标准EN1886-2007规定方法测试，冷桥因子TB2级以上；钣金、铜管、铝箔均有RoHS认证。

2.8 箱体采用无框架结构密封性好，漏风率低，漏风率可达L1级，在风量≤11000m3/h时，漏风率≤0.03%。（需提供制造厂家对本项目的授权书及第三方具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告予以证明。同时提供第三方检测机构具有CMA或CNAS资质的证书，或者检测报告具有CMA或CNAS标志，否则不得分）

新风补充设备表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风补充设备 | 新风补充量:4530m3/h；机外余压550a 功能段组成：新风预过滤段、新风段、初效过滤段、表冷加热段(53.6kw,68.7kw)、送风机组段、均流段、中效过滤段、出风段。 | 1套 |
| 2 | 新风补充设备 | 新风补充量:8460m3/h；机外余压680a 功能段组成：新风预过滤段、新风段、初效过滤段、表冷加热段(94.4kw,122.7kw)、送风机组段、均流段、中效过滤段、出风段。 | 1套 |
| 3 | 新风补充设备 | 新风补充量:3000m3/h；机外余压750a 功能段组成：新风预过滤段、新风段、初效过滤段、表冷加热段(37.5kw,48.7kw)、送风机组段、均流段、中效过滤段、出风段。 | 1套 |
| 4 | 强冷型模块风冷式冷（热）水设备 | 制冷量：66kw；制热量：70KW | 3套 |

2.9新风补充装置需与智能控制系统及病理实验设备无缝对接， 实现总控、分控及设备终端对新风补充装置的三方多地智能操控管理。

2.10新风补充装置数据需与废气处理装置数据实时交互调整工作状态，达到实验室微负压状态；同时通过实时采集温度数据，智能控制补充新风温度（制冷或制热），满足病理实验温度的需要。

▲2.11 橡塑保温材料需采用难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑绝热材料。根据《塑料用养指数法测定燃烧行为 第2部分：室温实验》（GB/T2406.2-2009）和《柔性泡沫橡塑绝热制品》（GB/T17794-2008）的要求： 氧指数≥38%；湿阻因子≥16000；具有防霉抗菌功能（防霉0级）；单质硫含量≤10mg/kg。需提供制造厂家对本项目的授权书及第三方具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告予以证明。同时提供第三方检测机构具有CMA或CNAS资质的证书，或者检测报告具有CMA或CNAS标志。

3.一体化智能控制系统

▲3.1.各病理实验通排毒装备、各实验室监测控制站、总监控站总体设计应满足一体化整体解决方案设计要求。即各病理实验通风排毒柜、技术室（各实验室监测控制站）、总控室均需实现人机界面交互，实现三方三地对通风防护系统的自动化智能联锁操控管理。（需提供投标人的“病理实验室通风防护系统--排毒柜、技术室、总控室三方三地连锁控制软件”国家级计算机软件著作权证书）

3.2.需满足病理实验装备、病理废气安全排放、新风补充三个维度之间数据实时交互，自动优化组合病理实验室内环境、废气安全排放及新风补充方案，实现节能减排实验室需求。

▲3.3.系统要求组网合理，技术成熟、性能可靠、运行稳定、易于维护、功能易升级、扩展。（需提供投标人的“病理实验室空气质量监测组网软件”国家级的软件著作权证书）

3.4.各病理实验通风排毒装备、各实验室监测控制站、总监控站均可实现手自动切换，且有不同工况智能自动切换，总监控站应对各实验室分控站及各通风排毒设备工作状态进行监示管理，并可对其进行远程操控。各分控操作站监示管理本室内各通风排毒设备单台及所有设备的工作状态等实时数据，并据此实时调整本系统整体病理废气排放量及新风补充量。

3.5.需实现各个通风排毒设备通风系统的开关及风量大小调节变化即可在设备终端就地操控，亦可通过本系统分控站或总控站远程操控管理。

▲3.6.需具有通风防护控制系统，可根据各实验室通风排毒设备单台及所有设备的工作状态，实时交互调整本系统病理废气排放量以达到病理废气及时安全排放，并实现节能减排效果。（需提供投标人的“病理实验室整体通风防护系统”国家级软件著作权证书）

▲3.7.需具有新风补充控制系统，实现与病理废气排放量数据实时联锁交互，达到室内微负压的状态，同时通过室内外温度的监测，智能控制补充新风温度（制冷或制热），满足实验温度的需要。（需提供投标人的“病理实验室新风补充系统”国家级软件著作权证书）

3.8.控制系统各监控站监控画面需具有良好的人工界面，直观显示各测控点状态和数据，实时提供真实、可靠数据，具有数字、表格、趋势图等不同方式显示，数据可长期保存，可打印。

3.9.需根据上下班时间，自动启动、延时关闭排风、补风系统，智能计算节假日时间，智能启动节假日排风、补风统运行模式。

3.10.操作简单参数设定完毕后可一键启动进入工作状态，无需要人干预，自动调节、运行。需具有权限管理功能可设置多级操作权限及密码。

3.11.需具有声光报警及远程多人报警功能，管理人员可远程通过移动设备实时查询各设备的工作状态数据。

▲3.12.需具有甲灌、二甲苯实时监控功能，监示器可显示正常、预警、超标、较重四个不同颜色区域显示并存储记录，当到达超标区域时，自动强排风，增大换气量，使室内甲灌和二甲苯浓度迅速降低，直到浓度安全值。（需提供投标人的“甲灌、二甲苯监测控制系统”国家级软件著作权证书）

4.电气系统

4.1. 所有电气材料和与电气专业相关的材料凡是本工程规范与技术要求规定品牌的，必须在这些指定的品牌中选择。进入施工工地现场的设备、材料，必须具有产品合格证和检验报告及3C认证证书。

4.2. 钢管、JDG管、金属接线盒技术要求：钢管：执行国家标准（ GB/T3092-93 GB/T3091-2008），厚度满足国标要求；JDG管：执行国家标准GB/T14823 1-93 和GB/T20041 1-2005，厚度满足国标要求。

4.3. 铜导线、电缆技术要求：铜导线执行标准GB5023.2-2008，导线截面各项尺寸必须符合国家标准；电缆技术要求：电缆执行国家标准，导线截面各项尺寸必须符合国家标准。

4.4. 开关面板、插座、照明灯具技术要求：开关、插座面板：所提供产品须有3C 认证，选用知名品牌。照明灯具：灯具符合国家CCC 强制认证。照明采用LED作为主要照明光源，灯盘采用气密灯盘。照明灯具选用绿色节能灯具，具有高效、长寿、美观和具有防眩光功能。

5.生物安全2级实验室整体围护结构安装

5.1. 拆除

5.1.1 拆除施工区域内原有墙体、顶棚、门窗及地板等。

5.1.2 拆除施工区域内原有给排水管线、电气管线、通风管线等。

5.2、地面

5.2.1 拆除现有地面。

5.2.1 办公区及PCR实验区铺设2mm厚通透型PVC卷材；实验区铺设防滑地砖。

5.3、墙面：实验区（污染区）采用50mm厚玻镁彩钢板；办公区墙体采用100mm后轻钢龙骨石膏板墙面，卫生间及外走廊贴瓷砖。

5.3.1 办公区原墙面铲除后，用水泥砂浆找平，刮腻子两遍，粉刷防水涂料两遍。

5.3.2 抹灰总厚度大于或等于35mm时采取加强措施。。

5.3.3 涂料性能满足设计要求；有材料产品合格证、性能检测合格报告。

5.3.4 本工程同一连续墙面选用同一厂家同一批次涂料。

5.3.5 卫生间及外走廊土建墙面粘贴300*600釉面砖。

5.3.6 实验区及PCR实验室墙面采用50mm后玻镁彩钢板，钢板厚度0.5mm。

5.4、顶棚

4.1 办公、更衣、卫生间、外走廊等吊顶板选用600*600mm矿棉板吊顶。

4.2 实验区及PCR实验室采用50mm后玻镁彩钢板，钢板厚度0.5mm，以方便日后维修。

4.3 所有材料均选用A级不燃性，符合GB8624《建筑材料燃烧性能分级方法》。

5、门窗

5.1门：办公区门采用复合实木医用门，彩钢板墙面采用成品钢质门。

5.2节点：实验区墙面与吊顶板、墙面与墙面、墙面与地面连接处采用R=50mm铝合金圆弧角（阴角和阳角）过渡连接，任何拐角和连接处都不得出现死角（直角）。

▲5.3 根据投标人所投“自动门（医用电动气密门、医用电动推拉门）”的技术参数进行评价：气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019）第8级，即在10Pa下，室内单位缝长每小时空气渗透量正压﹤0.25m3/（m.h）的、负压﹤0.25m3/（m.h）。需提供制造厂家对本项目的授权书及第三方具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告，同时提供第三方检测机构具有CMA或CNAS资质的证书，或者检测报告具有CMA或CNAS标志）

6.排水系统

6.1.管道

6.1.1 室内给水管道采用薄壁304不锈钢管敷设，双卡压连接。不锈钢管在吊顶内明敷设，沿墙面及地面暗敷设至各用水点位。

6.1.2 室内排水分为污水及废水系统，排水管道采用UPVC管敷设；排水立管优先选用原有主立管，如果现场条件不满足，可重新敷设废水排水立管。所有废水排水立管汇总后接入医院现有废水处理系统。

6.2.阀门

6.2.1 所有给水阀门均采用铜质截止阀。

6.2.2 阀门公称压力：1.0MPa。

6.3.地漏

6.3.1 地漏的水封高度不小于50mm。

6.3.2 地漏采用铜质地漏；公共浴室要求选用网框式地漏；公共卫生间选用多通道地漏；其它位置选用不锈钢面板防臭型地漏。

6.4.保温

6.4.1 给水管道采用橡塑保温管壳，保温厚度10mm。

6.4.2 排水管道也采用橡塑保温管壳保温，保温厚度10mm。

（一）其他要求

1. 空气处理及新风补充设备：病理科范围内通风防护系统（实验区废气排放及新风补充）。项目内容含新风机组、排风机组、风冷模块机组、循环水泵等空调设备的购置和安装；通风管道制作、安装及保温；风阀、风口、消声器等器件安装及空调水系统的制作及安装（管道、保温、水阀门等）。

2.生物安全2级实验室整体维护结构：病理科范围内所有室内装饰装修，包含室内原有墙体、顶棚及地面拆除、垃圾外运，室内墙面、顶棚、地面、门窗等制作、安装。

3.电气系统：病理科范围内所有室内照明、插座配电、空调配电及相关设备配电，包含工作照明灯具、紫外线灯、插座、照明配电箱、电线电缆、配电线管等购置和安装。

4.一体化智能化控制系统：病理科常规实验区与通风防护系统配套的智能化控制系统，包含工控机、控制器、人机界面、风速/风压/温湿度传感器、空气监测器等设备的购置和安装；分控站、变频动力柜的制作和安装。

5.排水系统：病理科范围内所有室内给排水系统，包含洗手盆、卫生间器具等购置、安装和调试。