智慧体检项目，智慧体检系统软件一套；智慧体检终端设备共23套，一套包含1+N智能体检采集主程序终端机、台式居民身份证阅读机具、usb拓展坞、1+N智能体检采集副程序终端机、type-c拓展坞、热敏条码打印机、脉搏波血压计、身高体重测量仪、红外额温计、尿液分析仪、数字化心电工作站、USB转RS232通用串口线、二维条码扫描器、无线路由器、无线鼠标、B超图文信息采集卡、B超采集线、1+N智能体检子程序专用包、公卫一体机专用背包。

智慧体检系统终端软件和硬件配置清单及参数

| 智慧体检系统终端软件和硬件配置清单及参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 配置 | 单位 | 数量/套 | 参数 |
| 智慧体检系统（软件） | 体检登记系统 | 套 | 1 | 通过连接摄像头或指纹或身份证阅读器，打印机，完成被体检人的基础信息录入和档案核对操作。 |
|  | 智能问诊采集系统 | 套 | 1 | 通过条码自动获取居民信息，实时读取其他体检模块检查数据，通过与查体居民的问询进行输入勾选生活方式，治疗情况等健康体检信息；问诊数据可离线存储，实时上传到公共卫生智能查体终端主程序。 |
|  | 中医体质辨识系统 | 套 | 1 | 通过条码自动获取居民信息，国家标准中医体质辨识问卷，实时读取其他体检模块检查数据，可根据问诊结果，自动计算查体居民中医体质，并自动生成健康指导方案；整体上传也可单独上传到公共卫生智能查体终端主程序。 |
|  | 身高体重额温采集系统 | 套 | 1 | 通过条码自动获取居民信息，体温、体重、血压数据通过无线蓝牙传输，准确性真实性高；实时显示已做和未做名单，基础体检数据可实时上传到公共卫生智能查体终端主程序供其他体检模块实时查看，也可以离线存储数据，整体上传。 |
|  | 血压采集系统 | 套 | 1 | 通过条码自动获取居民信息，体温、体重、血压数据通过无线蓝牙传输，准确性真实性高；实时显示已做和未做名单，基础体检数据可实时上传到公共卫生智能查体终端主程序供其他体检模块实时查看，也可以离线存储数据，整体上传。 |
|  | 心电采集系统 | 套 | 1 | ▲通过条码自动获取居民信息，连接心电设备，采集心电数据并进行心电分析和数据汇集；心电检测数据可离线存储，可以查询、修改心电数据，并显示数据的修改状态及上传状态，实时显示已做和未做名单，心电检测数据可实时上传到公共卫生智能查体终端主程序供其他体检模块实时查看，也可以离线存储数据，整体上传。 |
|  | 尿常规采集系统 | 套 | 1 | 通过条码自动获取居民信息，尿常规数据通过无线蓝牙传输，准确性真实性高；实时显示已做和未做名单，尿液检测数据可实时上传到公共卫生智能查体终端主程序供其他体检模块实时查看，也可以离线存储数据，整体上传。 |
|  | 血生化采集系统 | 套 | 1 | 通过条码自动获取居民信息，可直接对接设备工作站，并针对检验检查数据进行自动分析，并根据国家公卫规范进行相应检验检查项的数据进行提取收集，收集后的数据可上传至公共卫生智能查体终端主程序。 |
|  | 血常规采集系统 | 套 | 1 | 通过条码自动获取居民信息，可直接对接设备工作站，并针对检验检查数据进行自动分析，并根据国家公卫规范进行相应检验检查项的数据进行提取收集，收集后的数据可上传至公共卫生智能查体终端主程序。 |
|  | B超采集系统 | 套 | 1 | 通过条码自动获取居民信息，可直接对接设备工作站，并针对检验检查数据进行自动分析，并根据国家公卫规范进行相应检验检查项的数据进行提取收集，收集后的数据可上传至公共卫生智能查体终端主程序。 |
|  | 预警功能模块系统 | 套 | 1 | 1.预警概览中包括：今日血压、血糖以及血脂的预警人数。 2.服务待办：主要展示的当前所有居民达到的预警状态，且未被医生干预的列表信息。 3. ▲预警值也可自行设置功能：医院可以根据自己的需要填写范围值，预警范围值医院可以根据自己医院的要求自行填写，也可以系统自动默认。 4. ▲预警提示内容：“患者在某时间段、某机构做体检，其中血糖10.1，疑似糖尿病患者，请您尽快进行干预的提醒，评估患者是否需要启动或调整降糖药物治疗方案；指导患者减少高糖、高脂肪食物摄入，增加膳食纤维，并制定个性化的饮食计划，同时针对患者情况进行适量的有氧运动，如快走、慢跑等，以辅助控制血糖建议。 5. ▲预警提示展示：有异常值的居民列表，列表里能用醒目的颜色可区高血压、高血糖等居民，而且异常值在当前页面中可见。 6.档案信息：功能列表的档案信息中，有管理权限的医护人员可以对辖区内居民健康档案进行查看，方便后期随访体检等操作。 7.家庭医生签约续约定制服务： 7.1定制签约服务主要提供为所有三高患者的签约服务，签约可以是医院自定义的一些定制服务套餐包，如果居民在签约的服务包中未找到合适的套餐包，也可以单独签约服务项目，选择完服务包或者项目后，可以点击订购，选择服务时长，完成签约。 7.2当居民签约的服务，小于等于30天时，需要进行续约提醒，也可以从搜索栏中动态搜索剩余天数；医生选择需要续约的居民，点击【续约】按钮，然后根据服务项目的时长，自动追加到原先的服务时长中； |
|  | 公卫平台对接 | 套 | 1 | 1.档案同步和下载 1.1在体检登记时可提示慢病详情和血型等信息。 1.2无身份证人员可以通过姓名检索进行快速的体检登记。 1.3将档案内的既往史自动同步到体检表现存主要问题中。 2.体检信息同步和下载 2.1通过AI分析自动生成三年或者两年的个人体检分析报告。 2.2可在本年度体检时预先加载显示去年各个体检模块的详情信息 3.数据上传 3.1可将完整的体检表，中医体质辨识表，老年人自理评估表上传公卫平台。 3.2可将高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的随访信息上传公卫平台。 |
| 智慧体检系统设备（硬件） | 1+N智能体检采集主程序终端机 | 台 | 1 | 1、屏幕：≥16英寸 2、屏幕分辨率：≥2560*1600 3、处理器(CPU)：≥i5-12500H 4、内存：16G 512G 5、摄像头：FHD 1080p/红外摄像头 6、无线网卡：WiFi-6 7、电池容量：≥4芯71Whr 8、蓝牙：≥5.2 |
|  | 台式居民身份证阅读机具 | 台 | 1 | 1、读卡距离：0~30mm 2、可靠性：平均无故障工作时间(MTBF)> 5000 小时 3、蓝牙通讯：支持蓝牙或 USB 两种通讯模式，蓝牙通信距离不小于 10 米 4、稳定性：配备 3800 毫安时电池,连续工作时间 >8 小时 5、电磁兼容 ：静电放电抗扰度符合 GB 17626.2表1规定的接触放电3 级条件；辐射抗扰度符合 GB 17626.3表1规定的2级条件；无线电骚扰限值符合 GB/T9254-2008A 级要求 6、工作温度：0℃~50℃ 7、相对湿度：20%~90% 8、大气压力：86kPa ~ 110kPa 9、重量：约200g |
|  | usb拓展坞 | 根 | 1 | 1、接口：≥USB3.0 2、接口数量：≥4个 |
|  | 1+N智能体检采集副程序终端机 | 台 | 6 | 1、显示屏:多11.97英寸 分辨率:2000X1200 2、摄像头:前置100万，后置500万摄像头 3、WiFi: 2.4G+5G 4、蓝牙:BluetoothT4.2 5、充电接口:type-c 6、内存:12GB 内部存储:256GB |
|  | type-c拓展坞 | 个 | 6 | 1、接口：USB3.0 2、接口数量：4个 |
|  | 热敏条码打印机 | 台 | 1 | 1、打印方式：热敏； 2、分辨率：≥203DPI； 3、打印宽度：最大76mm； 4、打印速度：≥2~5inch/sec； 5、通讯接口：USB； 6、纸张类型：热敏卷筒纸，不干胶纸等； 7、图形：单色PCX,BMP等图形文件可下载到FLASH/DRAM； 8、输入：≥100-240VAC 2A 50/60HZ； 9、输出：24VDC 2.5A。 |
|  | 脉搏波血压计 | 台 | 1 | 1、测量原理：脉搏波测量法； 2、测量范围：压力（0～270）mmHg［(0～36)kPa］，脉率数40次/分～180次/分； 3、测量准确度： 压力±3mmHg(±0.4kPa)以内，脉率数±5%以内； 4、存储容量：双用户设计，可存储大于等于100组测量数据； 5、电源：锂电池（DC 3.7V）充电； 6、数据传输功能：可通过蓝牙实现血压测量数据传输； 7、使用温湿度：5℃～40℃，15%RH～80%RH； 8、运输和贮存温湿度：-20℃～+55℃，≤93%RH； 9、运行大气压力：80kPa～106kPa； 10、运输和贮存大气压力：50kPa～106kPa； 11、臂周范围：15cm～42cm。 |
|  | 身高体重测量仪 | 台 | 1 | 1、身高测量方式：超声波测量； 2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重； 3、显示方式：5寸液晶屏； 4、测量范围：身高：20－210cm 体重：1kg－200kg； 5、精确度：身高：±0.1cm或±0.5cm 体重：±0.1kg； 6、体型：国际通用体格指数（BMI)并显示； 7、测量速度：5秒倒计时功能，测量快捷，每小时可测480人； 8、数据输出：蓝牙。数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统； 9、外形设计：测量、显示一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学，可折叠，移动方便。 |
|  | 红外额温计 | 套 | 1 | 1、测量范围：32.0℃～42.2℃； 2、分辨率：0.1℃； 3、测量方式：红外线测量； 4、允许误差：±0.2℃（35℃~42℃） ±0.3℃（32.0℃~34.9℃及42.1℃~42℃）； 5、数据传输：蓝牙实时传输； 6、记忆功能：≥32组。 |
|  | 尿液分析仪 | 台 | 1 | 1、测定原理 : 人工智能+计算机视觉技术； 2、适用范围 : 8、10、11, 14项试纸兼容； 3、检测项目 : 葡萄糖（G L U )、胆红素( B I L )、酮体(KET)、比重(SG)、酸碱度（pH )，潜血（B L D ) ,蛋白质（P R O )、尿胆原（URO )、亚硝酸盐（NIT )、白细胞（LEU)、抗坏血酸（VC )、肌酐（CRE）、钙离子(CAL) ,微量白蛋百(MAL）； 4、数据存储: 大容量存储器．可存储百万份测试结果，可根据记录编号查询检测结果； 5、显示 : ≥7 寸超大屏幕显示，触摸操作； 6、外设: 预留RS232接口、WIFI、网络接口，可外接尿沉渣分析系统、医院管理软件（HIS、LIS）； 7、使用电源 : 交流 100~240V士10%, 50-60Hz，安全可靠； 8、测试速度 : 514人份/小时； 9、打印方式 : 内置高速热敏打印机； 10、工作环境 : 15-35℃, 湿度＜85%； 11、▲有内置挡板及程序 12、功率 : 20VA； 13、重量＜5KG。 |
|  | 数字化心电工作站 | 台 | 1 | 1、十二导联同步显示和采集，提供12导心电图静息诊断报告，包括I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6。12导联分析结果：包括心率、PR间期、QRS间期、QT/QTC、P/QRS/T轴、RV5/SV1、RV5+SV1等诊断总结； 2、走纸速度：12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s； 3、共模抑制比：＞90dB； 4、采样频率：500Hz/通道； 5、滤波器：肌电滤波、基线滤波、工频滤波； 6、供电：DC 5V从USB口供电模式； 7、心电采集支持多种同步显示格式与打印格式：12x1、6x2、6x2 +1R、3x4、3x 4+1R、3x4+3R，节律导联； 8、心率测量范围：30-300bmp/min； 9、心电图特征参数均由软件自动识别和测量，同时软件支持定标和重分析功能； 10、具有产品注册证、取得CE认证与ISO13485质量体系认证； 11、医疗平板支持心电监测，无需单独提取数据； 12、支持USB线数据采集； 13、心电波形显示支持多种颜色方案，同时支持颜色自定义； 14、支持打印预览：报告打印之前，在电脑上精确显示报告，所见即所得； 15、打印报告支持高QRS波打印时增益自动减半； ▲16、软件可导出PDF/JPEG/XML等心电图报告，可通过设置，自动导出，不需要额外操作； ▲17、病案数据管理可采用多条件、模糊匹配查询； ▲18、病案对比功能：同屏幕上显示两份病案的波形； ▲19、支持USB线数据采集。 |
|  | USB转RS232通用串口线 | 条 | 1 | 将USB转换为RS232 |
|  | 二维条码扫描器 | 把 | 10 | 1、提示方式：蜂鸣器，指示灯（LED； 2、通讯接口 USB-HID,USB-COM,RS232。 |
|  | 无线路由器 | 个 | 1 | 1、适用频段 2.4GHz+5GHz； 2、WAN接入口：千兆网口。 |
|  | 无线鼠标 | 个 | 6 | 1、连接方式：无线； 2、接口：即插即用USB接口； 3、传感器技术：先进的光学追踪技术； 4、支持的操作系统：Windows、Mac OS X、 Chrome OS。 |
|  | B超图文信息采集卡 | 个 | 1 | 1、USB 2.0接口供电，无须其它。 2、直接通过USB 2.0接口采集视频。 3、支持亮度，对比度和色调控制等。 4、小巧尺寸，方便携带。 5、支持热插拔。 6、支持格式：BMP、JPG、AVI、MPEG-1、MPEG-2、WAV 7、支持网络会议。 8、支持NTSC, PAL视频格式。 9、视频输入：一个AV，一个S端子。 10、支持高质量视频分辨率：NTSC: 720 x 480 @ 30fps，PAL: 720 x 576 @ 25fps 11、尺寸：103 x 60 x 19mm |
|  | B超采集线 | 根 | 1 | 1、1080P高清画质，1920*1080高分辨率 2、兼容众多设备，适用于BNC接口转RCA设备接口 |
|  | 1+N智能体检子程序专用包 | 个 | 7 | 根据每个产品专门定制，专款专用，方便携带。 |
|  | 公卫一体机专用背包 | 台 | 1 | 根据每个产品专门定制，专款专用，方便携带。 |