“医用综合臭氧治疗仪”技术参数

数量：1台

# 一、工作条件

1、环境温度 ：5℃~40℃ ；

2、相对湿度： ≤80％；

# 二、产品适用范围：

适用于妇女念珠菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、细菌性阴道炎、老年性阴道炎 和由大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌引发的宫颈炎的治疗，对宫颈 HPV 的消退有辅助作用，以及经阴道手术前的阴道消毒。

# 三、技术参数

1、臭氧水浓度≥2mg/l；

2、超声雾化臭氧浓度 (5-90) mg/ l，可调；

3、臭氧气浓度 (5-90) mg/ l，可调；

4、出水流量≥1000mL/min,可调；

5、超声雾化率≥250mL/h；

6、臭氧发生率 (产量) 不小于 3000mg/h，可调；

7、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、 白色念珠菌等杀菌率＞99.9％

8、净化后的环境臭氧浓度: ＜0.03 mg/m3；

# 四、功能特点

1、治疗仪具有臭氧水溶液治疗或臭氧雾化治疗或臭氧气化治疗转换功能， 并将三种治疗功能融合到一个治疗管中；

2、治疗仪具有臭氧浓度连续可调功能；

3、治疗仪具有过滤器自洁功能；

4、治疗仪具有过温保护功能；

5、治疗仪具有低水位提示功能；

6、治疗仪具有定时及时间显示功能；

7、治疗仪具有处方选择功能；

五、产品配置：

1 、主机 (内置医用制氧机)

2 、除臭排水装置

3 、热水器

4 、妇科床配套装置