产病床

数量：1台

投标人需提供产品医疗器械注册证

- 1.参数：LDRP产病床，供妇产科诊查、分娩、休养及施行一般产科手术用。

- 2.床体尺寸长度：≥ 2300mm 宽度≥950mm

- 3.床面尺寸长度：≥ 1950mm 宽度≥860mm

4.护拦支起宽度：≥960mm
5.护拦放下宽度：≥900mm
6.最高：≥900mm 最低：≤485mm （不含床垫）
7.头部倾斜角度≥65°度

▲8.臀板上折角度0～15度 ，背板座板连动（防止产妇臀部下滑造成安全隐患，便于保护会阴，方便侧切与缝合）

9.高低升降:615--1030mm（含床垫）

10.床面倾斜角度：≥12度

11.脚板最大外摆角度：≥90度，脚板最大上折角度：≥90度

- 12.双侧配有隐藏式可移动助产组件，组件前后可调距离为≥100mm，三档卡槽固定强度可靠，方便产妇分娩时抓握及侧卧位，结石位蹬腿，采用浸塑工艺（防撕扯，蹬踏，易消毒）。
13.床垫厚度≥130mm，接缝处采用激光无缝焊接技术，床垫具有阻燃设计。
▲14.床垫为两套纳米银离子材质和高密度凹凸记忆海绵复合而成，内套便于消毒，更换，清洗。外套头部可套于床体背板上，可防止床垫左右滑动。外套臀部有专用特制的不锈钢卡扣固定，防止上下滑动，脱卸方便。

- 15.臀部与辅助台连接处具有V型切口（与座板所匹配，更清楚的暴露会阴部，使得医生容易操作。）
16.护栏为双侧内嵌，内外设有操作按键；护士与产妇可同时控制按键，方便双方共同调节产妇舒适度体位。
17.护栏具有一键式释放装置 护栏升降距离≥400mm下降后可收于床面下，实现零间隙转移。
▲18.产妇操作按钮具有锁定功能

- 19.双侧即时单建CPR释放功能

- 20.整床设计最低位反弹保护功能，后倾反弹保护功能及辅助台低位保护功能。
21.感应式夜灯可在手动和自动间切换，方便产妇夜晚上下床，配备有音响播放系统，配有插卡器和USB接口双功能，可由产妇自由选择音乐；柔和的音乐给产妇温馨、舒适的感受，护栏内侧设有操作按键，具有音量调节及切换音乐功能，可根据产妇喜好调节，同时能起到舒缓产妇的紧张情绪。

- 22.整床带有蓄电池，和蓄电池低电量报警功能，便于在停电应急状态下使用。
23.脚蹬具有一步式无极万向调节，可无限移动至任何位置并随意锁止
24.电动升降脚蹬（可随意调节任何产妇体位，更适合各种体型的产妇）
25.要求配备脚蹬与腿架合二为一的一体式搁腿架，既满足搁腿需求，又满足身材娇小产妇作为蹬脚使用；

- 26.在不拆除脚部床面的情况下，脚蹬仍可使用（保证了使用效率，避免了损耗、误操作）

- 27.采用四个双重锁定静音脚轮，15cm直径，三档可调（直行、转向、锁定），可通过床中央部分脚踏控制

- 28.床头配备双重防撞装置，防撞装置设置在防撞支架上，防止床头架自端部或/和侧部与障碍物碰撞，保护门、墙壁、床等物件。

29.大容量（15.5L）污物盆：污物盆设置有后侧挡板，可防止或减少羊水、血水溅出，同时污物盆可安插于脚板下方，上下升降行程≥200mm，更适合于接产使用时接产为的调节，脱卸方便

30.床设计使用寿命不少于十年。

3、配置要求：

产病床:1 张

搁腿架:1 付

脚蹬:1 付

床垫 ：1套

输液架：1件

电源线：1件

床头板：1件

辅助台：1件

污物盆：1件

防水垫：2件