1	宫腔镜冷刀系统

数量：1台

1.1	宫腔镜

▲1.1.1	蓝宝石镜面，柱状晶体排列技术，新型光学系统设计，高清分辨率。轻质不锈钢材质Y型镜体，符合人体工程学设计。

1.1.2	工作长度：≥208mm。

1.1.3	视向角12°，视场角≥60°

1.1.4	高透光度光纤，标准转换光缆接口。

▲1.1.5	最大插入部外径≤8.0mm，插入部整体平滑设计，具备不带外鞘操作模式。

1.1.6	器械通道孔径≥3.0mm，具有自动磁片式阀体开关功能，独立直形环闭式器械通道，双重防漏密闭，器械通道适用外径≤4mm硬性器械的操作。

1.1.7	注液通道孔径≥1.0mm。

1.1.8	循环灌流功能：主镜体在不带外鞘的工作场景下具有独立循环灌流功能，配合外鞘根据不同手术场景可行多种循环灌流操作。

1.1.9	外鞘：工作长度≥185mm，最小器械孔道内径≤8.0mm，头端具有7排≥侧孔，膨宫时能形成顺畅的循环灌流，可360°旋转出水阀体，快速按式锁扣。

1.1.10	配合外鞘使用的专用闭孔器：工作长度≥220mm，最大插入部宽度≤8.2mm，头端流线型防损伤设计。

1.1.11	宫腔镜灭菌方法：采用低温等离子灭菌。

1.2	配套宫腔镜使用的高频内窥镜手术器械，符合注册证适用范围要求。

1.2.1	可配合宫腔镜器械通道使用的器械：包括剪刀、活检钳、异物钳，电钩、电棒、及电铲，能满足各类术式的宫腔镜手术操作。

1.2.2	工作外径≥4.0mm，符合手术操作需要的柔韧性强度。

▲1.2.3	360°可旋转手柄，最小化三拆卸（手柄、钳杆、钳芯）符合内窥镜清洗消毒灭菌要求。

1.2.4	工作长度≥360mm。

1.2.5	器械灭菌方法：可采用低温等离子或高温高压灭菌。

1.3	配备专用消毒盒，方便医院选择不同消毒方式分别灭菌和存放，保护镜子及器械附件使用功能正常。