空气波压力治疗仪

数量：2台

- 供电电源：	220VAC，50Hz

- 压力范围：1-32kPa或8-240mmHg连续可调，压力调节精度1kPa

- 压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度为±3kPa

▲

压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

- 时间范围：	5-99分钟，连续可调

▲

充气速度：	7-14秒/腔，调节步长1秒/腔

输出控制方式：双路输出，通过一分二充气导管，可同时连接4个充气气囊，并可同时按顺序充、放气

- 人机交互界面：4.3寸彩色高清中文LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（模式、压力、设置时间、剩余时间、加压部位等）

▲

治疗模式：内置10种治疗模式，1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）

患者紧急停止保护：通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护

- 单腔零压力设置：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力，保证创面位置零压力，确保使用安全

- 信息存储：可选配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作

- 噪音控制：整机最大运行噪音≤60dB

气囊结构：采用“瓦片式”设计，层叠式设计实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜

- 气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）

- 紧急状态下可手动释压

- 具有超压、欠压、脱落等安全提示，具有故障代码提示

- 主机尺寸和质量：≤12Kg，主机尺寸（长×宽×高）：360mm×270mm×175mm；

- 配有台车，方便移动治疗