轮转式切片机招标参数

数量:1台

1．切片模式：电动进样，手动切片。

2． 采用5英寸彩色容控触摸屏，戴着手套也可操作。简约友好界面，人机交互，操作更便捷。

3. ▲可视指针标识，左右各8°刻度显示，使角度调节可视，数值化，便于快速精准调节样本角度。样本调向：X和Y轴：8°。

4. 用户可自主开启或关闭进样提示音、切片提示音、回缩提示音，更人性化。

5. 切片厚度范围：0.5 - 100 µm

0.5 - 5. µm 以 0.5 µm为增幅

5- 20µm 以 1µm为增幅

20 - 30 µm 以 2.µm为增幅

30- 60 µm 以 5µm为增幅

60- 100µm 以 10µm为增幅

6. ▲修块厚度范围：1 - 800 µm

1- 10µm 以 1µm为增幅

10- 20µm 以 2µm为增幅

20- 50µm 以 5µm为增幅

50- 100µm 以 10µm为增幅

100- 800µm 以 50µm为增幅

7. 样本回缩：0-250μm，可调

8. 水平行程：28mm，垂直行程：70mm

9. 进样提醒功能，进样行程还剩最后1mm时，启动可视信号/声信号警告，禁用向前快进，提升操作安全性。

10.▲侧面旋钮调节厚度参数，个性化小手轮控制样本头进退，水平进样速度：单圈转距100-3000μm（100-1000档最大进样速度900μm/s，1000-2000档最大进样速度1200μm/s，2000-3000档最大进样速度1800μm/s）；

11. 具有历史记录系统，保存报警记录和操作记录，方便进行信息追踪和回溯。

12. 半刀模式，支持12-3点，12-9点附近的小行程修片功能。

13. 手轮双锁定系统：手轮上有机械锁，可在最高点锁定手轮，安全更换样本。机器基座上的机械锁，实现手轮任意位置锁定，满足更多需求。

14. 刀架具有护手装置，并配备退刀装置，可安全便捷取出刀片。

15. 二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片，无需更换刀架。

16. 废屑槽具有磁力吸附功能。采用特殊工艺和材料，不沾蜡，极易清理，节省清理时间。

17. 弹力平衡系统，无需拆机即可实现平衡调节，方便维护。