全自动染色封片机参数

数量:1台

染色机部分：

1、站点数量：总站点数量≥26个，其中水洗站点数≥4个，加卸载站点合计数≥4个。

2、站点补增功能：2个水洗站点及2个加卸载站点，可根据实际使用需求灵活调成试剂站点。

3、染色机结构：全开放式单层设计，方便观察试剂缸液面高度及更换试剂，方便停电时采取手工染色代替机器；拒绝双层设计。

4、样本进出：样本通过抽屉式加卸载站点进出，抽屉具有缓冲功能，缓冲后可以自动关闭到位；加卸载站点数量灵活可设，多种组合，满足不同情况需要。

5、烤箱：具有烤箱，烤箱温度在室温至75℃可调，且有温度实时监测功能；烤缸数量不应超过2个，以避免烤缸对二甲苯及其他试剂的挥发影响。

6、试剂加热：至少具有4个试剂加热站点，温度范围室温至38℃可调。

7、用户交互：彩色液晶触摸屏≥10寸，全中文系统触屏显示操作，主界面上可设置染色快捷程序，数量≥4个。

8、程序编辑：设备可存储程序≥100个，且每个程序可以设置步骤≥40个；每个步骤可设置时间为1秒- 23时59分59秒。

9、试剂缸容量：试剂缸容量480±20ml，试剂缸容量不应超过500ml，避免试剂缸过大造成试剂挥发浪费；单个玻片架容量≥30片/架。

10、可同时运行程序数：可以单独或同时进行巴氏、常规HE、冰冻HE染色等多种染色程序，最高可同时运行不同程序数≥11个，每小时染片量≥300张。

11、远程监控功能：具有远程报警、监控功能，可通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控。

12、软件升级功能：配置USB接口≥2个，可导出Excel和PDF格式的质控数据表且可以进行设备升级操作。

13、染色时间自调节功能：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间。

14、工作站延展性：与封片机组合，形成染色封片一体化工作站，且无需单独的转运装置，实现从烤片、染色、转运、封片、存储的染色封片流程自动化；

封片机部分：

1、机器功能：国产全自动玻璃盖玻片封片机。

2、操作界面：彩色触摸屏≥10寸，全中文系统触屏显示操作，主界面上显示封片进程、耗材余量、废液量等信息，操作更简单直观；

3、兼容性：可兼容市面上至少4种品牌的玻片架、盖玻片、固封剂，对耗材选用无限制，可完全开放耗材。

4、玻片规格：载玻片尺寸:25x75mm；盖片尺寸：24x50mm。

5、最大输出存储容量：90片。

6、盖玻片装载：盖玻片装载采用金属装载盒，可自由拔出装载盒，方便添加盖玻片，盖玻片单次上载量：≥200片。

7、盖玻片数量提示：智能实时检测盖玻片剩余数量，并通过语音进行报警提醒。

8、封片速度：每小时封片量≥500片，每片耗时不超过7秒。

9、机械臂精度：高精度运行机械臂，定位精度：≤0.1mm。

10、玻片架进出通道：总数≥4个，其中进样通道≥2个，出样通道≥2个，满足自动进架和手动进架需求。

11、输出存储方式：直接从封片机上以读片板的形式存储已完成封片的载玻片，以便直接阅片，无需人工转运，节省人力，提高科室工作效率。

12、出胶系统：非压力型点胶系统，精准定位，防止溢胶，点胶容量：0~200uL可调；

13、针头自动浸泡：封片完成后，出胶针头自动浸泡在二甲苯浸泡槽中，且浸泡槽中二甲苯可实现自动灌注和排放；出胶管路自动清洗，防止堵管。

14、针头自动排胶：封片机开机后自动排出管路中残胶，并收集到废液盒中，确保出胶稳定，避免溢胶现象；

15、破损玻片自检：采用光学精密检测传感器，对破损盖玻片进行自检，并自动处理碎片至碎片收集板中。

16、净化系统：操作窗口采用透明防护门，防护门可自由开关，具有活性炭空气净化系统和废气抽排系统，防止二甲苯等有害物质对人体造成伤害。

17、三重声光报警系统：中文人工语音报警系统，控制面板同步灯光提示，灯光颜色≥三种，主界面同步文字显示解决指引。

18、圆盘传动模式：四位一体圆盘式封片，结构传输更稳定，在多机械臂协同工作下，可实现玻片夹取、滴胶、盖片、推送等动作同时进行；