技术参数

★设备配置要求及用途：具有ELISA的加样、稀释、加试剂、混合、孵育、洗板、试剂分配以及结果判读等处理功能。加样系统具有全面吸液和分液监控技术，可组合不同加样程序同时加样。

具体技术参数：

一、工作条件：

1工作环境15--32℃，相对湿度30-80%的环境下工作。

2电源220V（±10%）、50Hz。

3插头符合，中国国家标准制式。

4技术规格

二、系统软件

1 软件中文显示，实验过程自动化控制。

2仪器运行软件，用户操作软件源代码中文化。

3 操作软件能与实验室管理系统（Lis系统）连接，可实现双向通讯。

4 可对同一批上机检测的大批量标本，人工操作或双向通讯定义每个标本所检测的项目。

5 复检标本与正常检测标本同批次处理，仪器自动将待复查的标本分配到复检项目微板的多个孔位（实现多孔复检），无需将复查标本管移位、分管。

6 支持从ELISA实验中途的任意步骤开始，提交任务上机实验。无需重新编实验方法，只需启用已有的完整实验程序，起始步骤上机，全自动完成后继实验步骤。

三、加样系统性能

▲1 两个工作舱：三机械臂系统：两个独立的加样机械臂，一个独立的抓手机械臂；三机械臂可独立运行，也可同步运行，互不干扰。

★2加样通道 ≥16个加样通道，一次性加样针，气动置换加样原理，工作中任意两加样通道可分开间距≥300mm。

3 加样针容量≥1000ul，白色透明的一次性加样针，杜绝使用钢针，便于观察和监测，避免交叉污染。

4 基本性能，可灵活智能化编程全自动加样加液。

5 具有液面和凝块探测、报警功能，压力感应式探测原理。

6 加样范围： 5-1000ul

7 加样精度： 加样量 精度（CV） 准确度 100ul ≤1% ±2.5% 1000ul ≤0.8% ±1%

8 标本分配速度≤1分钟30秒/96孔板（并行分配8块微板的样本时）； 试剂分配速度≤1分钟20秒/96孔板。

四、配套配置

▲1条码扫描器：激光条码扫描器≥1个，可自动读取试管、微板条码。

2孵育槽配置：孵育槽≥22个，封闭式孵育。

★3温控范围：孵育温度范围32℃—50℃，控温精度（温度偏差）±0.4℃，提供所投标产品的注册检验报告为证。

★4洗板机：独立洗板机≥3台，可脱离主机单独使用。≥3个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头），清洗残留液量≤1ul/孔，提供所投标产品的注册检验报告为证。

▲5洗液通道：洗液通道≥5个，每个洗液位均配有1个称重传感器，独立监测每个洗液瓶液量，并在软件界面实时显示；液量不足时自动切换使用备用洗液不需人工干预。

6洗液容器：所有洗液瓶采取抽屉式层叠方式摆放，避免管路发生缠绕，节省空间。

7酶标仪：独立酶标仪≥1台，可脱离主机单独使用。酶标仪配置405nm、450nm、492nm、630nm四种滤光片。

▲8试剂位：专用试剂位≥40个，用于放置原瓶的阴性、阳性对照品及质控品，可同时装载≥40种。通用试剂位≥35个，应能同时放置试剂≥35种，通用试剂位均可主动感应识别试剂的类型和位置，每个试剂盒内置不同规格磁感应装置，可在实验进行中动态更换试剂盒位置，无需按固定的位置摆放，加样通道到感应的试剂位置吸取试剂。试剂空缺时，具备纠错和缺位提示功能。

9报警：声光双重报警，配备状态指示灯系统，利用灯光的变化实时反映设备的工作状态

★10使用期限：设备使用期限≥9年，需提供投标产品的铭牌为证。

带（▲）为重要技术指标，带（★）为必要技术指标。