| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本参数需求 | 预算单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视喉镜 | 8 | 一：主机技术要求 1：设备需采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 2: 可升级显示器工作站，触摸屏设计，工作站屏幕≥12寸，功能：可通过有线或无线模式无缝兼容叶片手柄；内置病例管理系统，支持并列管理功能，可制作图文报告、视频报告、查看、编辑、打印病例报告；可通过wifi和4G网络实现好友添加、分享视频以及图像文件；具有一键远程会诊、在线教学、视频直播以及在线售后服务功能。 3：主机屏幕≥3.2寸，显示分辨率≥640×480，空间分辨率≥6.35Lp/mm。 4：可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。 5：主机需内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 6：具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。 7：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 8：内置锂电池，容量不低于≥2500mAh. 9：★主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。 10：显示器能上下0º～150º转动，左右0º～260º转动，以方便特殊体位的操作。 二：窥视叶片手柄 技术规格要求 1：采需用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。 2：需采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。 3：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。 4：★手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，除雾时间≤20秒，以实现即时防雾功能。 5：照明采用1个LED灯，亮度为≥1000LUX，视场角≥60°。 6：单把手柄可同时适配四种类型一次性喉镜片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）； 7：最小开口度≥13mm，适合不同体型插管患者。 8：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。 9：可以升级无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学 | 5 |
| 2 | 便携支气管硬镜 | 1 | 一：主机技术要求 - 采用智能芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 - 采用广角显示屏，视场角≥160°。 - 主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 - 屏幕采用医用电阻触摸屏，支持戴手套操作。 - 可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。 - 主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 - 需具备USB、HDMI输出方式。 - 主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 - 具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 - 内置锂电池，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。 - 主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离。 - 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。 - 可升级显示器工作站，触摸屏设计， - 功能：可通过有线或无线模式无缝兼容叶片手柄； - 内置病例管理系统，支持并列管理功能，可制作图文报告、视频报告、查看、编辑、打印病例报告； - 可通过wifi和4G网络实现好友添加、分享视频以及图像文件； - 具有一键远程会诊、在线教学、视频直播以及在线售后服务功能。 二：硬管手柄： - 需采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，成像能力≥16万像素。 - 硬管直径≤4.8mm，长度≥410mm，可适配4.5mm以上内径的气管导管。 - 硬管采用记忆金属材料，前端部分可任意塑型，管芯塑型后受热即可自动复原。 - 硬管需具有高度弹性，利于插管并减少病人损伤。 - ★配备给氧通道，可在插管的同时给氧。 - 具备耐磨、防跌落性能，可浸泡消毒。 - 与主机之间的连接方式可采用一键插拔。 - 可配置配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器 | - 15 |
| 3 | 便携支气管软镜 | 1 | 一：主机技术要求 - 采用智能芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 - 采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。 - 主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 - 屏幕采用医用电阻触摸屏，支持戴手套操作。 - ★可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。 - 主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 - 具备USB、HDMI输出方式。 - 主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 - 具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 - 内置锂电池，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。 11.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离。 12.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。 13.可升级显示器工作站，触摸屏设计， 功能：可通过有线或无线模式无缝兼容叶片手柄； 内置病例管理系统，支持并列管理功能，可制作图文报告、视频报告、查看、编辑、打印病例报告； 可通过wifi和4G网络实现好友添加、分享视频以及图像文件； 具有一键远程会诊、在线教学、视频直播以及在线售后服务功能。 二：软管手柄（带吸引通道）技术参数要求 - 采用数字电子成像技术，视角≥90°，成像能力不低于16万像素。 - 镜体软管手柄插入部外径≤5.8mm，内置吸引通道直径≥2.4mm,长度≥60cm - 镜体软管前端可弯曲角度向上≥150°，向下≥130°。 - 成像距离范围不小于2～50mm。 - 镜体软管具备防跌落、可任意弯曲性能，可浸泡消毒。 - 镜体与主机之间的连接方式采用一键插拔，可应急操作，迅速成像 | - 15 |
| 4 | 麻醉喉镜 | 10 | 1、喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2、手柄采用网纹设计，防滑防脱落；手柄采用 304不锈钢制成，反复使用划痕少，高温消毒不易变形。 3、★发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡使用寿命长。 4、★光纤和窥视片为一体，可直接用浸泡、环氧乙烷等方式进行消毒。 5、窥视片长度： 155mm、134mm、114mm 手柄直径：30mm。 6、★光纤照明度：≥500LUX。 7、包装方式：塑料盒包装，泡沫内胆 8、配置清单：窥视片3只，手柄1只（含LED灯） | 0.5 |
| 5 | 洗衣房蒸汽锅炉 | 1 | 1、基本要求 1.1.锅炉型式：全湿背卧式内燃三回程锅炉 1.2.生产等级：A级 1.3.单台锅炉额定蒸发量：≥3t/h 1.4.额定工作压力：1.25Mpa 1.5.额定蒸汽温度：194℃ 1.6.额定给水温度：20℃ 1.7.额定蒸发量时柴油消耗量：≤204.7Kg/h 1.8.锅炉负荷调节范围：30-110% 1.9.锅炉额定负荷时的热效率：≥93.% 1.10.排烟温度：≤119.85℃ 1.11.锅炉技术特殊要求： 1.11.1.最大传热面设计（燃烧室采用全波纹炉胆，采用螺纹烟管） 1.11.2.全湿背式结构 1.11.3.采用多点排污技术 1.11.4.防爆门设计 1.11.5.凝水排放装置应及时将冷凝水排出。 1.11.6.锅炉锅筒内设有汽水分离器 1.12.排烟烟气成分：SO2≤20mg/Nm3；NOX≤100mg/Nm3；粉尘≤5mg/Nm3 1.13.锅炉水容量：≥5000L 1.14.锅炉受热面积：≥76m2 1.15.单台锅炉额定负荷运行噪声：≤85dB 1.16.锅炉主要材料规格： 板: 前后管板δ16，锅壳δ14， 波胆δ10 回烟室前后管板δ14 回烟室筒体δ18 材料：Q245R/GB713 烟管:Φ51×3 材料：20 GB/T3087 1.17.烟囱口径：≥Φ428mm 1.18.炉体保温材料的材质：硅酸铝纤维毡 1.19.锅炉外壳保护层材质：不锈钢板 1.20.锅炉外表面温度：≤42℃ 1.21.燃烧方式：室燃、微正压 1.22.各接口管径： 蒸汽出口Φ108mm，排污管口Φ57mm，给水口Φ45mm 2、配置： 2.1.人孔数量：1个 2.2.手孔数量：4个 2.3.防爆门：1个 2.4.看火孔：1个 2.5.安全阀 型号：A48Y-16C 规格：PN1.6,DN50mm 数量：2个 允许整定值范围：1.3-1.6Mpa 2.6.节能器： 节能器材质：外壳：ND钢；基管：ND钢；翅片：ND钢； 节能器循环水量：4m3/h 节能器传热面积：29.65m2 3、厂家负责安装，并协助医院办理压力容器使用证书 4、配套设施： 水处理 1套 10m3油箱 1个 4m3水箱 1个 循环泵 2台 补水泵 2台 分气缸（三头） 1个 废气烟筒 | 55 |
| 6 | 电子腹腔镜 | 1 | 1.基本要求 由医用内窥镜摄像系统、医用内窥镜冷光源以及附属器械等组成 2.摄像头 2.1★感光器件类：CMOS 2.2★感光器像素：3840(H)*2160(V) 2.3帧率：≥60帧/秒，画质清晰流畅、无延时 60帧/秒、50帧/秒可选 2.4镜头：光学变焦镜头，光学变焦倍数≥2.2 2.5按键：摄像头功能按键数量≥4 可通过摄像头按键快速实现如下操作： 开关光源 一键白平衡 拍照并保存图片 支持按键功能自定义 2.6安全等级和防护等级 可应用于心脏，符合最高等级电气安全要求，摄像头防水密封设计，可低温等离子消毒 3.摄像系统 3.1输出分辨率 可输出4K超高清视频信号≥3840*2160P 可输出全高清视频信号≥1920*1080P 逐行扫描，宽高比为16:9 3.2触控屏设计 触控屏设计、可视化操作更便捷，可在触控屏上实现如下功能：科室选择、白平衡、录像、保存图片、图像增强、自动降噪、色调选择、亮度调节、图像放大、图像翻转、图像冻结、除烟去雾等。 3.3科室模式 多种科室模式，可根据需求自主选择，适应不同科室需求，包括：肝胆外科、妇科、胸外科、胃肠外科、甲乳科、泌尿外科、普外科、儿科,神经外科等 3.4图像增强 白光模式下智能识别和突出显示组织、血管等精细结构 3.5色调切换 标准色调、冷色调、暖色调一键切换 3.6输出接口 4K超高清视频接口≥5组 高清视频接口≥4组 可支持两路同时输出、双显示器同步显示、支持同步转播 3.7录像系统 内置全高清录像系统，主机前置U盘接口，即插即用、方便数据存取 主机前置功能键：一键录像、一键截图，便于操作 3.8曝光控制 图像亮度实时自动调整 3.9图像处理 可通过操作对图像的亮度进行调节，≥256级可调 可通过操作对图像进行镜像翻转，≥4种镜像翻转模式 可通过操作对图像进行放大操作，≥4 0级放大 可通过操作对图像进行消光区域调节 ，≥5级 可通过操作对图像进行消光度调节， ≥64级 可通过操作对图像进行锐度调节，提升画面细节清晰度，≥32级 可通过操作对图像进行细节增强调节， ≥2级 可通过操作对图像进行自动降噪，≥2级 可通过操作对图像进行除烟去雾，≥2级 4.冷光源 4.1触控屏设计 可在触控屏上实现光源开关、亮度调节 4.2色温 纯白LED，色温3000-7000K，连续光谱 4.3显色指数 显色指数≥90， 4.4光通量 光通量≥1000lm 4.5光源亮度调节 白光亮度可调：≥9档可调 ， 4.6光纤联控 不插光纤或者光纤松动时，自动保护功能开启， 4.7使用寿命 光源全生命周期设计，寿命≥30000小时 4.8导光束接口 通用导光束接口，可兼容2-6.5mm直径导光束 4.9 导光束防护 防水密封设计，可低温等离子灭菌 4.13外置接口 提供医用脚踏开关操作接口 5.腹腔镜 5.1光学特点 4K超高清内窥镜 5.2视向角 0°，30°任意选择 5.3工作直径 10mm、5.5mm任意选择 5.4工作长度 ≥330mm、≥340mm、≥300mm任意选择 5.5数量 可根据用户需求配置 5.6消毒灭菌 高温高压、低温等离子、浸泡 6. 专业医用图像显示器 6.1显示器类型 超高清专业医用液晶图像显示器 6.2屏幕 双显示器配置屏幕 ≥32寸，IPS硬屏 6.3分辨率 ≥3840×2160P，逐行扫描 7.内窥镜专用医疗台车 7.1类型 内窥镜摄像系统专用医疗台车，带显示器支臂，静音脚轮 8.气腹机 8.1最大流量：≥40L 8.2加热功能：支持 8.3压力监测功能：支持 9.全自动排烟系统 9.1全自动排烟系统 实时自动排烟 - 10.配套器械 1、气腹针3个:外管外径2.5mm,头端锋利；器械的耐腐蚀性;在关闭状态下，应无漏气现象 2、戳卡套件 5套(包括转换头、5mm、10mm、10.5mm）:穿刺器表面粗糙度Ra最大值应不大于0.8μm,耐腐蚀性能不低于YY/T 0149中b级的规定 3、腹腔镜剪刀（弯） 3把: Φ5×330mm 剪刀头部360°旋转，剪刀芯、剪刀杆、手柄全部可免工具分开拆卸、方便清洗；剪刀头部采用医用不锈钢制造； 4、腹腔镜剪刀（直） 3把：Φ5×330mm，剪刀头部360°旋转，，剪刀芯、剪刀杆、手柄全部可免工具分开拆卸、方便清洗；剪刀头部采用医用不锈钢制造； 5、腹腔镜弯分离钳 10把：独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷。采用优质高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体，优于国内其他品牌所用的材料，产品可持续耐高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流灭菌方式；表面粗糙度不大于0.8um； 耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 6、腹腔镜肠钳（长、短） 10把（8把长、2把短）：表面粗糙度不大于0.8um；耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定，产品可持续耐高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流灭菌方式； 7、吸引器 （10mm） 2把：Φ5×330mm ，表面粗糙度不大于0.8um；器械的耐腐蚀性能符合YY/T 0149中b级的规定； 8、吸引器（5mm） 5把：Φ5×330mm ，表面粗糙度不大于0.8um；器械的耐腐蚀性能符合YY/T 0149中b级的规定； 9、直角分离钳（5mm) 5把：采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷，表面粗糙度不大于0.8um 10、直角分离钳（10mm) 2把：采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷，表面粗糙度不大于0.8um 11、持针器 5把：Φ5×330mm，表面粗糙度不大于0.8um；耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2002中沸水试验法b级的规定；手柄带锁可以自动复位 12、5mm有齿抓钳 3把：规格：Φ5×330mm，采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷。表面粗糙度不大于0.8um 13、10mm有齿抓钳 3：把采用德国工艺精密加工而成，做工精美，质量稳定可靠；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；独特的结构设计，解决拆装过程中繁琐的对准、上抬等操作，实现盲拆盲装即可精准对位，方便快捷。 14、单极电钩及单极高频电缆线 3套：单极电钩330×Φ5，单极高频电缆线4×3000，单极 15、双极电凝钳及双极高频电缆线 1套：5*330mm，器械的耐腐蚀性能符合YY/T 0149中沸水试验法b级的规定，3000mm 16、超声刀手柄 （可消毒） 5把：与医院现有超声刀设备配套使用 17、举宫杯 2套：具有良好的耐腐蚀性能， 18、肌瘤粉碎器 1套： 19、宫腔镜电切环（可消毒） 5个： 20、宫腔镜电凝球（可消毒） 3个： 21、海姆洛克钳（紫） 4把：Φ5×330mm ；表面粗糙度不大于0.8um；耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定 22、海姆洛克钳（金） 4把：Φ10×330mm ；表面粗糙度不大于0.8um；耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定 23、海姆洛克钳（绿） 2把：Φ10×330mm ；表面粗糙度不大于0.8um；耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定 24、光源线 5根：4.8mm×3000mm 25、宫腔镜泵管 3套：与医院现有彭宫仪设备配套使用 26、腹腔镜无损伤钳 5把：规格：Φ5×330mm ；采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，产品可持续耐高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流灭菌方式；表面粗糙度不大于0.8um；耐腐蚀性能不低于YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定； 27、等离子线 2根：与医院现有等离子设备配套使用 28、腹腔镜镜头30度 3个：30° 29、打结器 3把：Φ5×330mm，表面粗糙度不大于0.8um； 30、宫腔镜基础器械（套件） 1套： 31、宫腔镜冲洗器 2套：Φ5×330mm ，表面粗糙度不大于0.8um；器械的耐腐蚀性能符合YY/T 0149中沸水试验法b级的规定 32、胸腔镜器械 2套： 33、腹腔镜手术拉钩（扇形、5抓） 1把：Φ10×350mm ；器械的耐腐蚀性能符合YY/T 0149中沸水试验法b级的规定 34、单双级切换脚踏 5个： 35、血管阻断钳（哈巴狗大、小） 2把： 36、输尿管抓钳 2把：Φ5×330mm ，采用三拆、快拆式分体结构，表面粗糙度不大于0.8um；耐腐蚀性能不低于YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； | 200 |
| 7 | 肩肘关节康复器 | 1 | - 仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、支架、调节杆、手持操作器等组成； - 输入功率：≤80VA； - 角度范围及误差：0～135°，角度不大于50°时，误差±5%，角度大于50°时，误差±10%； - 角速度：角速度分1至9档可调，步长为1档，连续可调； - 最大角速度：≤10°/s； - 痉挛保护：分级保护，误差范围为±20%； - 调节杆的长度可调范围：0～120mm，误差±10%。支架可调范围为0～350mm，误差±10%； - 工作噪音：≤60dB； - 最大承重载荷：80N； - 治疗时间：1～240分钟，误差±10%； - 工作模式：正常模式、速度模式、角度模式； - 屏幕：液晶屏显示 | - 7 |
| 8 | 蜡疗机 | 1 | 1、电 源：AC220V，50Hz 2、功 率：≥3000VA； 3、容 积：蜡箱≥65升，饼箱≥80升，误差±10%； 4、蜡盘及蜡盘尺寸：饼箱可一次性储存不少于8盘蜡，可分成2区，每区均可独立控制，蜡盘尺寸：475mm*300mm*30mm，误差±10%； 5、显示方式：彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态； 6、温控范围： 熔蜡箱58℃～85℃,制饼箱45℃～65℃，温控精度：±3℃； 7、两种工作模式：预约制饼模式、快速制饼模式； 7.1、预约制饼模式：分为“蜡箱制饼”和“饼箱制饼”，其中“蜡箱制饼”先从蜡箱融蜡，然后将融化的蜡液注入饼箱制饼；“饼箱制饼”，是在饼箱有未用完的冷却蜡饼的情况下，直接在饼箱加热至使用温度； 7.2、快速制饼模式：设定好参数后设备即刻启动制作蜡饼； 8、饼箱：采用循环风道系统设计，确保蜡饼内温度均匀； 9、石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离，自动消毒、清洗、沉淀、过滤，确保用蜡干净卫生,防止交叉感染； 10、设备选材：蜡箱表面经过喷塑处理，易清洗，防生锈，坚固耐用；内胆采用304不锈钢制作，模块化设计清理及维护更方便； 11、双重安全保护：超温保护、低液位报警； 超温保护：融蜡箱温度超过95℃或饼箱温度超过90℃时，能自动切断加热装置； 低液位报警：自动检测融蜡箱水位，低水位自动报警； 12、蜡饼厚度选择：多种厚度可供选择，亦可自定义调整蜡饼厚度； 13、高温消毒，紫外线消毒功能 | 11 |
| 9 | LED裂隙灯 | 2 | 1、显微镜类型：上光源平行夹角式（伽利略型） 2、光学分辨率：≧1800·N线队/mm 3、显微镜总倍率：6X 10X 16X 25.6X 40X 4、视场公称直径：6X：33mm；10X:20mm;16X:13mm;25.6X:8mm;40X:5mm 5、改变倍率形式：转鼓式多档变倍 6、目镜：12.5X 7、瞳距最小调整范围：55mm~75mm 8、屈光度调节：+5D ~-5D 9、目镜类型：高眼点目镜 10、裂隙照明：无极调光 11、裂隙高度（mm）：1 ～ 14连续可调 12、裂隙宽度（mm）：0 ～ 14连续可调 13、光斑直径：φ0.2mm、1 mm、2 mm、5 mm、10 mm、14 mm 14、裂隙角度：0 °~180°可旋转 15、裂隙前倾：5°、10°、15°、20° 16、照明方式：上光源照明 17、放大率：0.794 X 18、滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 19、固视标：红色发光二极管 20、照明灯泡： LED灯 21、其他配件：示教镜一支 | 4 |
| 10 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 1、显微镜类型：上光源平行夹角式 2、目镜：12.5X 3、显微镜总倍率：6X 10X 16X 25.6X 40X 4、改变倍率形式：转鼓式 5、★屈光度调节：-5D ~+5D 6、裂隙照明：无级调光 7、裂隙高度（mm）：1 ～ 14连续可调，裂隙宽度（mm）：0 ～ 14连续可调 8、裂隙角度：0 °~180°可旋转 9、裂隙倾角：5°、10°、15°、20° 10、光斑直径：φ14、φ10、φ5、φ2、φ1、φ0.2（mm） 11、最大放大率的视场中心分辨力：200线对/mm（折算分辨率为2300·N线队/mm）； 滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 12、固视标：红色发光二极管 13、照明灯泡：卤钨灯泡 14、照度：≧200,000lx 15、配置弥散镜，预留眼底激光接口 | 5 |
| 11 | 手术显微镜 | 1 | 1、镜体 1.1光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），T*镀膜 1.2变倍系统：电动5档复消色差变倍器 1.3变倍系数：0.4 / 0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5 放大倍数：4.3 /6.4 /10.6 /17.0 /26.6 （目镜12.5X） 视场直径：8.3 - 51.8mm（目镜12.5X） 1.4双目镜筒：45°倾斜镜筒，f = 170 mm 1.5目镜：12.5ⅹ 1.6★目镜屈光补偿：-8D到+5D 1.7物镜：F=200mm,复消色差光学 1.8调焦：电动调焦，范围50mm 1.9★独立调焦变倍：助手镜系统3档变倍调节，独立调焦助手镜系统 2、XY水平移动 2.1★平移范围：60mmX60mm，并具有自动复位功能 2.2智能待机位置设计：智能环保设计，显微镜进入待机位置，可自动关闭光源，重新进入工作位置可自动启动照明系统，为连续工作提供便利 3、照明系统 3.1光源：带热传感器的LED照明光源 超长寿命：50，000小时后剩余约70 %亮度 色温约4500 K（± 500 K） 3.2照明方式：BrightFlexTM照明技术 2度照明：提供高明亮、高对比的红光反射 6度照明：提供更具立体感的视野照明 3.3备用光源：4组LED光源，无需额外备用光源 4、滤光片 4.1★滤光片 ： 视网膜保护滤光片（蓝光滤波片） 卤素灯-模式滤光片 CRI 滤光片 5、脚踏 脚踏：12功能防水脚踏 6、支架系统 支架系统：落地式支架， | 30 |
| 12 | 感觉神经定量检测仪 | 1 | 1、★产品硬件与软件功能模块均可根据用户需要设定。 2、在操作过程中具有图形和文字指导。 3、一键恢复功能：能够有效的还原原始资料，防止数据丢失。 4、★功能模块：运动传导速度、感觉传导速度、皮肤交感反应、H反射；软件可升级。 5、★运动传导速度、感觉传导速度可计算出具体的数值和减慢的百分比值，并通过报告单打印出来。（要求提供检验报告） 6、输入短路噪声：≤0.7µV rms（1Hz～5KHz） 7、差模输入阻抗：≥900MΩ 8、输入信号范围：峰峰值：≤10mV 9、最高分辨率： 0.2µV（当仪器测得的信号变化达到0.1µV，反馈信号即有变化） 10、共模抑制比：≥100 dB 11、带宽范围: 1Hz～5KHz（-3±0.5dB） 12、通道增益放大倍数：100～10万倍（误差±10%） 13、机内校准信号为50µV，频率200Hz的方波，幅度允差：±5% 14、电刺激器： 14.1输出脉冲幅度：（0～100）mA,步进：步进：0.1mA，允差：±5%； 14.2输出脉冲宽度：（50～1000）µS，允差：±10%； 14.3最大输出电压： ≤350V 14.4刺激频率：0.1Hz～50Hz，允差：±5%。 | 23 |
| 13 | 创伤负压综合治疗仪 | 1 | - 负压范围：-50～-225mmHg，误差小于5mmHg - 资料模式：持续治疗、动态治疗 - 控制方式：彩色触屏 - 引流瓶：≥450ml - 具有废液固化功能 - 工作噪声：≤40dB - 电源：AC220V/50Hz，内置电池可工作12小时以上 | - 18 |
| 14 | 骨质疏松治疗仪 | 1 | - 用途：适用于原发性骨质疏松症临床症状及骨密度改善的非辅助治疗 - 2、治疗部位：全身立体治疗以及任意部位的局部强化治疗 3、治疗器形式：环形治疗器，径向磁力线垂直于人体长骨骨膜，能有效的影响骨代谢 4、360度线圈型环形治疗器 5、控制形式：单床配置，由微电脑主机控制操作，治疗床可独立工作 6、脉冲电磁场输出方式：有频率自动扫描和强度自动扫描两种输出方式 6.1频率自动扫描输出：在某级频率与其相邻一级频率之间转换工作，转换周期为4min，误差不大于±20% 6.2强度自动扫描输出：在某级强度与其相邻一级强度之间转换工作，转换周期为8s误差不大于±20% 7、治疗频率：2Hz～32Hz 8、治疗强度：磁场强度可调，调节范围为2mT～20mT，误差不大于±20% 9、通过电磁兼容检测：符合YY 0505-2012标准要求 10、时控范围：0～99分钟，微电脑显示；启动后倒计时工作 | 23 |