| 序号 | 产品名称 | 参数配置 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高流量湿化氧疗系统 | - 1.双屏显示：主显示屏为彩色高清大屏，尺寸≥5.7英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间、血氧、脉率、呼吸频率、ROX指数等参数；副显示屏为数码管显示模块，分区实时显示温度、流量、氧浓度、血氧饱和度和脉搏五大基本参数。主机屏幕具备锁屏功能。 - 2.流量设置调节范围：2L-80L/min。 - 3.支持高流量模式、低流量模式、高湿度模式、CPAP模式。 - 4.支持CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cmH2O ； - 5.温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。 具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。 - 6.高流量模式/低流量模式、高湿度模式下下具备流量爬坡功能，流量爬坡范围可设。 - 7.采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。需提供专利证书。 - 8.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧浓度、治疗压力（CPAP模式）、血氧、脉率、ROX指数等。 - 9.氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。 - 10.采用可拆卸式H13级高效过滤器，可过滤直径0.075μm的气溶胶颗粒，过滤效率可达99.9%. - 11.内置Wi-Fi模块，可实现数据远程管理，机器具有USB接口，miniUSB接口，RJ45接口，可实现多方式等数据传输功能。 - 12.报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。 - 13.具备独立的静音键，提供快速复位静音功能。 - 14.提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。 | 4套 |
| 2 | 无创呼吸机 | 一、基本特征 1.1 适用范围：适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行呼吸支持，可进行有创、无创以及高流量氧疗通气治疗。 1.2 主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运使用，具有隐藏式提手，节省床旁空间。 1.3 屏幕：采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280*800，屏幕角度30度可调。中/英文操作界面可选。具备便利的锁屏功能。 1.4 显示：多至4道波形同屏显示，支持动态肺、呼吸环或波形和监测参数同屏显示。 1.5 续航：支持交流电/直流电/电池供电工作。内置一块高性能锂电池，续航≥140分钟，可选第二块锂电池，续航≥280分钟。电池电量可分别显示在屏幕上。 1.6 动力源：电动电控呼吸机，涡轮驱动产生气源,最大峰值流速：≥210L/min。 1.7 数据储存：病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。可存储8000事件日志。具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。 1.8 吸气阀和呼气阀组件均可徒手拆卸，可高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 二、呼吸模式及功能 2.1常规模式：容量通气下的辅助控制通气V-A/C及同步间歇指令通气V-SIMV、压力通气下的辅助控制通气P-A/C及同步间歇指令通气P-SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV，以及窒息通气。 2.2 可选高级通气模式：双水平正压通气模式、压力调节容量控制模式（如AUTOFLOW或PRVC或VC+）、PRVC-SIMV、压力释放通气模式APRV，PSV-S/T，以及容量支持模式VS等有创及无创通气模式。 2.3 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV，可选DuoVent、APRV 和 PSV-S/T等模式。 2.4 具备通气模式自定义显示，可个性化配置常用通气模式。 2.5 具有智能同步技术，可在患者自主呼吸时根据波形特征自动调节触发阈值，提高人机同步性。 2.6 具有高流速氧疗HFNC模式，可调节流速及氧浓度，并具有计时及定时提醒功能。 2.7 具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 2.8 其他：雾化、一键增氧、吸气保持、呼气保持、手动呼吸等功能， 2.9 可选P-V工具、内源性PEEP（PEEPi）工具。 2.10 可选肺复张工具：如持续性肺膨胀（SI）工具，具备叹息（SIGH）功能。 2.11 可选脱机辅助工具：浅快呼吸指数RSBI、口腔闭合压P0.1、最大吸气负压NIF等测定功能。 2.12 具有自动泄漏补偿功能，最大流速：成人 65 L/min 和小儿 45 L/min。 2.13 具有动态肺视图界面，以图形实时显示呼吸力学参数及自主呼吸触发情况。 2.14 具有顺应性补偿、海拔补偿及气管插管阻力补偿（TRC或ATRC或ATC）功能。 三、设置参数 3.1 潮气量：成人:100～2200ml，小儿:20～300ml。 3.2 呼吸频率：1～100次/min 3.3 SIMV频率：1～60次/min 3.4 吸呼比（I/E）：4:1～1:10 3.5 吸气压力：5～80 cmH2O 3.6 支持压力：0～80cmH2O 四、监测参数 4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量以及泄漏百分比的监测。 4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、理想体重潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。 4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，可选SPO2/时间、VCO2/时间波形。 4.6 具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图，可选容积-CO2环图监测。 4.7 可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。 4.8 可选配主流或旁流呼末CO2监测，可监测CO2 波形及环图，以及CO2衍生监测参数。 4.9 吸入氧浓度的监测及调节。 4.10 肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性。 4.11 具备时间常数、浅快呼吸指数、呼吸功监测。 五、报警功能 5.1 智能化分级报警、声光报警。 5.2 具有分钟通气量、呼吸频率、气道压力、潮气量、呼末正压PEEP、FiO2的过高/过低报警,窒息报警，特殊报警（管道脱落,呼气阻塞,电源/电池中断,氧气/空气源中断）等。 六、其他功能 6.1 通过CFDA和CE认证。 6.2 支持高压和低压两种氧气气源，满足临床使用需求。 6.3 具有HDMI，RJ45、USB以及多功能接口。 6.4 可选配台车，支持转运时放置两个氧气瓶，保证转运安全。 6.5 防尘液等级：IP21。 6.6 支持HL7协议。支持有线和无线方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。 | 2台 |
| 3 | 排痰机 | 1、适用范围：高频振动排痰功能用于胸腔外部处置时进行气道清除治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时，促进气道清除或改善支气管引流，为诊断评估收集粘液。 2、产品组成：主机、双空气导管、背心式气囊、线控器、通用台车 3、压力范围： 3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调 4、工作频率：1-20Hz，且1-5HZ内，步进也为1HZ 5、工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A) 6、时间调节：1-99min 7、操作模式：8寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键 8、工作模式： - 常规模式，自动保存上次治疗参数，下次直接使用 - 循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式 - 梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式 - 自定义模式，可根据治疗具体差别，设置自定义治疗模式，如儿童模式、肺康复模式、老年模式等 9、线控手柄功能：可通过线控手柄中断振动排痰 10、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性 11、咳嗽暂停功能：支持 12、治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能 13、CE认证：有 14、空气导管配置：双空气导管，可自动锁定 15、背心气囊类型：背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选 16、背心气囊设计：背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装 17、背心气囊内衬：可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染 18、产品荣誉：入选中国医学装备协会评定的优秀国产医疗设备产品目录 配置清单： 高振频动排痰系统1台 空气导管2根 线控开关1个 电源线1根 熔断器2个（3.15A/250V） 产品说明书1本 操作指南1张 保修卡1张 合格证1张 珠形束线带2个 安装手册1份 装机报告1份 | 2台 |
| 4 | 床旁监护仪 | 1、不小于10寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率不低于800*600，≥8通道波形显示 2、主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落 3、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 4、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况 6、支持≥24种心律失常分析,包括房颤分析 7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况 8、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250 9、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01% 10、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量 11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH 12、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况 13、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则 14、支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求 15、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移 | 10套 |
| 5 | 精密注射泵（双通道） | - 1.注射器规格:5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml标准注射器 - 2.适用注射器品牌：已内置10种品牌注射器，自定义后适应所有品牌注射器 - 3.注射速度范围 - 4. 5ml注射器：0.1ml/h～150ml/h；10ml注射器：0.1ml/h～300ml/h；20ml注射器：0.1ml/h～600ml/h；30ml注射器：0.lml/h～900ml/h；50ml注射器：0.1ml/h～1200ml/h - 5.流速增量：0.1ml/h - 6.注射流速精度：≤±2%（包括注射泵的机械精度±1%） - 7.预置量设定范生：0.1～999.9 ml及推空 - 8.快排速度 - 9. 5ml注射器：150ml/h； 10ml注射器：300ml/h；20ml注射器：600ml/h； 30ml注射器：900ml/h；50ml注射器：1200ml/h - 10.BOLUS速度 - 11. 5ml注射器：10ml/h～150ml/h；10ml注射器：10ml/h～300ml/h；20ml注射器：10ml/h～600ml/h；30ml注射器：10ml/h～900ml/h；50ml注射器：10ml/h～1200ml/h - 12.注射模式：恒速，时间/总量，剂量/体重，BOLUS - 13.KV0流速：0.1～5ml/h - 14.阻塞压力检测：压力传感器检测灵敏度低中高三档可调，动态显示压力值 - 15.声光报警 - 16.交流掉电、压杆错误、推杆错误、注射完毕、药物将尽、推空、阻塞、电池电量不足、电池电量耗尽、电池故障、开机遗忘、系统故障等 - 17.药物库/无线监控 - 18.可选配升级 - 19.屏幕 - 20.双高清彩色2.8寸LCD - 21.交流电源 - 22.交流：100V~240V，50Hz/60Hz，最大功耗25VA - 23.内置电池 - 24.充电镍氢电池，12V，2000mAh，工作时间：≥5hours（5ml/h） - 25.使用环境 - 26.温度：+5℃～＋40℃，相对湿度：20%～90%，大气压：70~106KPa - 27.外形尺寸 - 28.356mm× 192mm× 134mm - 29.整机重量 - 30. 3.2kg | 3台 |
| 6 | 除颤监护仪 | 1.重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线，彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素。 2.可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 3.支持中文操作界面。 4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 9.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 13.开机时间≤2s，符合临床使用。 14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 15.除颤后心电基线恢复时间≤3s。 16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 18.支持升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 19.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 20.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 21.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 22.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 23.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 24.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 25.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 26.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 27.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 28.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 29.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 30.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 31.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 32.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 33.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 34.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 | 1套 |
| 7 | 指式脉搏血氧饱和仪 | 1、脉搏血氧饱和度(Sp02) 参数： 1.1、测量范围：35%~100%; 1.2、测量误差：2% (当 Sp02 值在 70%~100%之间)，3% (当 Sp02 值在 50%~69%之间)， Sp02 测量值在 50%以下时，测量误差不予定义。 注：测量误差中的“%”为脉搏血氧饱和度百分比 2、脉率 (PR) 参数： 2.1 测量范围：(30~240) bpm; 2.2 测量误差：应为士2%或士2bpm,两者取最大 3、显示角度变化功能。 | 9台 |