	名称
	参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	外科器械
	1批
	38709.00
	38709.00

	穿刺器
	磁性10mm
	2套
	1960.20
	3920.40

	穿刺器
	磁性5mm
	2套
	1960.20
	3920.40

	电钩
	Φ5×330mm
	1支
	475.20
	475.20

	电钩线
	Φ4×3000mm
	2支
	455.40
	910.80

	弯分离钳
	Φ5×330mm
	2把
	1861.20
	3722.40

	无损伤抓钳
	Φ5×330mm
	2把
	1861.20
	3722.40

	气腹针
	Φ2.2×125mm
	1支
	1188.00
	1188.00

	持针钳
	Φ5×330mm
	1把
	3168.00
	3168.00

	疝气针
	Φ5×330mm
	1支
	1188.00
	1188.00

	长钳
	Φ5×330mm
	2把
	2326.50
	4653.00

	组织抓钳
	Φ5×330mm
	1把
	1960.20
	1960.20

	直剪
	Φ5×330mm
	1把
	1960.20
	1960.20

	双极电凝钳
	Φ5×330mm
	1套
	7920.00
	7920.00

	注：质保期5年


	名称
	参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	内窥镜系统
	一、摄像主机与摄像头：一套
1、摄像系统主机可兼容4K分辨率超高清摄像头，具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160P 60Hz动态图像；

2、采用触摸屏设计，主机触摸屏尺寸≥7英寸；

3、摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过USB端口进行录像和图片输出，主机内置≥3个USB接口；

#4、摄像主机具备USB移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可支持的录制时长；

5、具备≥5个4K超高清信号的端口，信号输出方式应包括12G-SDI与HDMI；具备≥2个能够同时输出的全高清信号的端口，信号输出方式应包括3G-SDI与DVI。

6、出厂预设手术模式选择，满足腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜等常见镜种的手术，场景模式≥12种，其中自定模式≥6种；

7、摄像头具备≥5个遥控按键，可进行白平衡、拍照、录像、放大图像等功能设置，自定义按键≥2个 ；
8、具有颜色调节、锐度调节、曝光调节、结构增强、轮廓增强、测光区域选择等图像调整功能；
#9、摄像头采用单CMOS传感器，CMOS感光元件尺寸≥1/2.6英寸。
二、LED光源：1台
1、设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸；

2、电击防护程度：Ⅰ类CF型；

3、灯泡输入功率≤140W；

4、冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm；
5、冷光源的输出总光通量应≥2000lm；

#6、LED灯泡工作寿命≥60000小时；

7、色温3000K~7000K；
8、光输出最大中心照度≥3000000LUX；

9、正常运行时最大噪音噪声≤55dBA；
10、前面板具有导光束连接指示灯，提示导光束连接状态。
11、具备待机按键，可切换待机模式。
12、具备≥1个USB接口，可用于系统升级。
13、导光束：Φ4.8X3000，可高温高压灭菌  1根
三、气腹机 ：1台
1、流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min ；

2、压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg； 

3、采用触摸屏设计，能够进行设置操作，显示参数和故障信息； 

4、具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，且支持自定义模式；
5、具有双重报警系统。当出现气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、超温等情况下，同时具备声音提醒和文字提示；
6、气压过高时，具有自动排气功能 ；

7、具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥10L/min；

8、气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度为37℃ ；

#9、与摄像主机为同一制造商。
四、医用监视器：1台
1、55英寸或以上4K医用LCD监视器；
2、支持3840x2160P 50/60Hz超高清4K显示；
3、具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口；
4、具有3G-SDI或DVI的全高清接口；
5、显示面板使用光学玻璃全贴合技术；
6、最大背光亮度≥700cd/m2；
7、具有≥178°可视角度；
8、显示器对比度≥1300:1；
9、显示器支持画中画功能，且画面大小可调。
五、内窥镜：1根
#1、与摄像主机为同一制造商；
2、直径≤10mm，30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；

3、视场中心角分辨率≥7.0C/(°)；

4、光学视管有效景深范围≥3mm-200mm；

5、可进行高温高压、低温等离子等灭菌，高温高压耐灭菌次数≥450次；（耐灭菌次数需提供产品说明书证明）
6、单位相对畸变 VU-Z 的控制量 ≤6%。
六、医用台车：1台
1、台车可放置55英寸医用4K监视器，节约手术室空间。
七、摄像头灭菌盒：1个
八、腹腔镜灭菌盒：1个
主要部件：主机，光源，气腹肌，摄像头质保3年，其他质保1年
	1套
	1886291.00
	1886291.00


