	名称
	参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	供应室设备器械
	空气压缩机

用于设备压缩气提供
供气压力：max0.9MPa

供气量：120L/min 

★储气量：36L  

噪音≦40dB 

电压：220V 输出功率：750W。
U型架

★外形尺寸280x170x70
全不锈钢；

主要用于手术器械关节的张开

干燥物品打包台

适用于清洗、干燥后器械的检查分类及后续的打包

★材质:台面不锈钢，其余不锈钢

配置:4寸万向轮(含刹)*2，4寸万向轮*2

★外形尺寸：2000*1100*850
★可选配抽屉:单层抽屉、双层抽屉、三层抽屉、抽屉柜

选配底搁板:PT-DB3

硅胶垫

材质：硅胶；

用途：配在器械盒中，防止精密医疗器械如电子胆道镜、纤维支气管镜、纤维输尿管肾镜等运输过程中碰损。

★尺寸：620mm*220mm

            450mm*220mm

320mm*220mm

平板隔板转运架

材质为优质不锈钢，持久耐腐锈蚀

采用数控加工工艺，造型美观、质量可靠

结构轻巧，人体工学圆管把手，推拉方便

四个万向轮，其中对角两个轮子带刹车，轮面为橡胶材质，耐磨静音

★尺寸规格：800*450*1800

器械清洗喷枪
材质：SUS304不锈钢

★喷嘴：八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道；可分别用于水冲洗和压缩空气干燥

耐受压力：0-0.75MPa；

控制：开、关、水压、气压的调节完全由喷枪扳手控制。                  
器械托盘

★材质316不锈钢，编织网

可与清洗机配套使用

可有效的避免手接触器械造成的污染

★外形尺寸：   300*250*50

340*250*50

450*340*50

用途：存放、运输及清洗物品的容器

碗盘清洗架

用于对换药碗，碗盘等物品的清洗

材质：全优质不锈钢，三层清洗架
★可放于新华牌高效全自动清洗消毒器，型号：Super6000内使用。

封口机

带自动进袋功能、左侧进袋、升温快、控温精度高±1%;

带压力监控功能、内置储存芯片可实现至少一千万条打印信息储存;

具有反向打印功能、适用纸塑袋和特卫强袋连续封口和单行中英文打印;
★≥4寸彩色触摸屏显示控制，中文显示。
★封口速度：10±0.5m/min

电源：220V 50Hz

功率：≤500w

封纹宽度：12mm 

封口留边：0～35mm可调

尺寸：≤570×265×223mm

外壳材质：碳钢

带滚轴工作台，尺寸：745*286*52（mm）

纸袋切割机

用途：配合封口机，纸塑包装工作台使用

材质：304不锈钢

★外形尺寸：≥700×400×170（mm）

小型超声波清洗机

一、功能要求：超声波清洗、加热

二、性能及运行参数


运行时间    0-30min可调

外形尺寸
≤370×325×320mm

★舱体尺寸
≥320×310×155mm

清洗温度
室温—60℃可调

加热方式：
电加热,500w

超声功率
40KHZ  

★容积
15L

三、材质


★舱体
1.5mm厚304不锈钢一次性模具拉伸成型

外罩
304不锈钢拉丝板

四、超声系统


发生器
自主激发式频率转换，输出稳定可靠

换能器
工业级高Q值换能器，机电转化效率＞90%

五、控制系统


数字控制，温度、时间可调可控，操作简便

传感器精确，电路安全稳定。

防干烧保护功能
质保期两年。
	1批
	308000.00
	308000.00

	动态心电记录器
	一、硬件技术参数：
1、动态心电图记录器具有12导联/3导联二合一功能，一机两用，每个记录器具有12导联和3导联工作模式；
2、★记录器采用通用可插拔型高速SD闪存卡存储；

3、记录器具有数据保护功能，未读取的数据开机后有报警，防止误删病人数据；
4、记录器提供独立起搏检测通道，实现硬件标记起搏信号，

5、记录机自带LCD液晶显示屏，预览波形，支持实时查看心电图；
6、记录器采样频率128—1024点/秒可调， 8—16位A/D转换精度可调（提供相关检测证明文件），符合临床针对不同人群设定不同的采集参数。
7、记录器开机后自动检测电池电压、导联线连接质量及其它部件的工作状态，对不能正常工作的部件进行报警，保证记录器正常工作；
8、数字式无压缩记录记录器采用1节7号电池供电， 12导联模式可提供24小时、48小时两种记录时间选择（通过软件设定）；记录过程中可更换电池续航，最多可连续记录30天，分析软件可出具连续30天的统一报告单，房颤患者术前术后的监测；

9、记录器尺寸：≤6.8cm*5.3cm*1.6cm，重量≤42克，便于病人佩戴；

10、记录器在启动之后，通过提示ERA、WAIT、REC等标志提示记录器不同的工作状态；

11、记录器在记录过程中可随时查阅心电图形、已记录时间长度及设定的工作时间长度，及时地提醒病人该在约定的时间回来拆机分析；

12、记录器支持事件标志按钮，病人在佩戴过程中不舒服时只需轻轻一按即可做上特殊事件标志，便于临床医生分析相关的病因；

13、★记录器支持断点续传功能，在记录器屏幕上显示电池电量，在电池电量不足时可更换供电电池。
二、分析系统功能：
1、分析系统支持12导和3导动态心电图数据分析，自动识别1天、2天、3天、4天及7天等多天型动态心电图数据，根据科室需要可生成多天合一的病例，便于临床出报告及观察事件发生的时间先后关系；
2、分析系统提供全程心电图波形预览功能，医生可快速浏览全程心电图的相关情况，提  高分析的效率；

3、分析系统提供全程动态心电图全息回顾功能：包括正常扫描、伪差扫描、起搏扫描、Lorenze散点图扫等；
4、★分析系统采用模板分析技术，提供总模板、二级模板、心搏三级模板分析与编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、伪差、起搏、差传、束支、逸搏等类型，可统计房早伴室内差异性传导的心搏总数；

5、分析系统提供模板叠加功能，将所有的心搏叠加起来显示，异常心搏一目了然；

6、心搏三级模板分析中提供单QRS心搏和心电图片段两种看图方法，方便医生快速修改查看心电图；

7、在单QRS心搏编辑中，提供TL模板自学习分析提术，极大提高效率和报告的准确性；

8、在心电图片段编辑中，提供I、II、III通道自定义学习方法，提供编辑效率；

9、分析系统提供室上性设置工具，可根据需要设计房早提前率、参数心搏个数、房速判定等参数，解决窦性心率不齐时房早误判的难题；

10、★软件提供散点图反向编辑，包含单象限散点图、差值散点图、四象限散点图、小时散点图联动同屏逆向分析；时间散点图任意时间窗移动式联动分析；任意模板直接切入散点图；提供模板内散点图反向编辑功能，防止其他模板心搏干扰；

11、分析系统提供批量添加房早未下传功能；

12、分析系统提供批量添加漏检心搏功能；

13、★分析系统具有专门程序提供自动检测房颤房扑，全面解决全程房颤及阵发性房颤的分析难题，提供独立的房颤、房扑报告；

14、分析系统提供P波变化趋势图分析房颤、房扑、房室传导阻滞、交界性节律等功能；

15、分析系统提供R-R Trend趋势图分析功能；

16、分析系统可自定义设置最快心律、最慢心率，可自主决定最快心率和最慢心率是否允许异常RR参与；

17、分析系统提供动态心电图心向量分析功能，系统自动计算动态心电图中每一分钟的心向量数值，提供心电图三个投影面的P环、QRS环和T环的夹角角度，配以三个面向量环的动态形成过程（提供功能截屏证明），提供24小时心向量数据表统计，满足临床科研项目需求；

18、分析系统提供心率变异性(HRV)（包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析）分析功能；

19、分析系统提供心率震荡（自动计算TO、TS值）分析功能，用于预测室性早搏对心脏功能的影响；

20、分析系统提供微伏级T波电交替分析功能；

21、分析系统提供睡眠呼吸暂停综合征分析功能，通过心率变化分析受试者的呼吸曲线；

22、分析系统提供心率减速力分析功能，用于预测病人心脏猝死的可能性；
23、分析系统提供心室晚电位分析功能；

24、分析系统对常见的心律失常事件进行分类编辑显示：具备各时段心律失常，ST段偏移分析功能并实时显示其形态；

25、分析系统提供ST段分析功能：将每个导联的ST段变化趋势图在时间轴上显示并标志其形态变化，对不同部位的ST段缺血性改变观察一目了然；

26、分析系统提供ST段重扫描工具，医生可根据需要重新去设定ST段的参考点，并对任一导联任何时段ST段均能重新定标进行可逆分析；

27、分析系统提供起搏心电图分析功能，提供心房起搏、心室起搏、双腔起搏等起搏分析模板，可根据医生要求关掉起搏滤波功能，保证起搏分析准确快捷。

28、分析系统可接入心电远程医疗诊断传输系统，实现多套分析系统之间原始动态心电数据、报告共享，提高出报告的分析效率，构建大型医院的分析中心，建立远程动态心电图分析网络，可实现跨院区、跨地域地远程动态心电专家分析会诊；

29、分析系统支持接入医院的HIS、PACS、电子病历等全院信息化网络，实现自动调入病人资料，报告上传到医院网络，实现全院共享及报告数据网络化、电子化、无纸化；

30、分析软件具有软件登记证书和软件著作权登记证书
质保期两年。
	6套
	20900.00
	125400.00

	医用冰箱
	1、★有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；
2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；
3、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆；
4、温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度；
5、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；
6、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证,品牌保证，安全性更高；
7、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物；
8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
9、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃，并出具检测中心检测报告；
10、★安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 

11、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。
12、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
13、温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；

14、箱内配置：冷藏室配有3个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架，可以选配2个抽屉；
15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
16、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；
17、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求；
18、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；
19、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
20、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；
21，当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。
22，换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；
23、物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒.
质保期两年。
	2台
	14850.00
	29700.00


