	名称
	参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	新生儿保温箱
	基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机柜，上黄疸治疗装置，下黄疸治疗装置，皮肤温度传感器，SPO2脉搏血氧检测装置。
产品主要功能、技术参数及要求：
1、电源要求：AC220V/50Hz；
2、输入功率：850VA；
3、温度控制模式：箱温模式、肤温模式；
4、箱温控制温度范围：25℃～37℃，（＞37℃温度跨越模式第4-5条）
5、肤温控制温度范围：34℃～37℃
6、箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃；
7、升温时间（环境温度一般为+22℃）：≤30 分钟；
8、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；
9、平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃；
10、温度均匀性：≤0.8℃；
11、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；
12、上黄疸治疗装置：
床面上有效表面内的总辐照度：≥3.7mW/cm2
床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值:≥ 2.3mW/cm2
床面上有效表面内的胆红素总辐照度最大值：5mW/cm2
床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
计时器的时间显示范围：0~99999.9h；
LED 的使用期限：50000小时；
13、下黄疸治疗装置：
床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2
床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值:≥0.8mW/cm2
床面上有效表面内的胆红素总辐照度最大值：1.3mW/cm2
LED 的使用期限：50000小时
床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
14、脉搏血氧性能指标
SpO2 显示范围：1%~100%
SpO2 显示分辨度：1%
SpO2测量精度：在 70%～100%内，无体动状态下：±3%※
SpO2 报警上限设置范围：50%~100%
SpO2 报警下限设置范围：45%~95%
PR 显示范围：25次/分~240次/分
PR 显示分辨度：1次/分
PR 测量精度：在 30次/分～240次/分内，无体动状态下：±3 次/分※
PR 报警上限设置范围：80次/分～240次/分
PR 报警下限设置范围：35次/分～180次/分
PI 显示范围：0.02%～20.00%
PI显示分辨率：0.01% (在0.02%～9.99%范围内)
0.1% (在 10.0%～20.0%范围内)
平均化时间：2s~4s、4s~6s、8s、10s、12s、14s、16s，预设为8s；
15、报警：断电报警，风机报警，传感器报警，上偏差报警，下偏差报警，超温报警，系统
报警，血氧报警，上、下限报警，脉搏上、下限报警，系统提示；
16、培养箱恒温罩内环境噪音：稳定温度状态下，≤45dB(A)，【环境噪音≤35dB(A)】；
其它状态下，≤50dB(A)，【环境噪音≤40dB(A)】。
17、质保两年。
	2台
	71500.00
	143000.00

	肺功能仪
	1 产品名称：肺功能测试系统
2 产品用途：用于对人体的肺功能参数进行测量。常规肺通气功能模块适用于患者进行通气功能测试，呼吸压力功能模块用于呼吸压力参数测试，肺弥散功能模块适用于患者进行一口气弥散残气测试。
3 产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准。
（二）产品组成及参数
1 产品组成：产品由常规肺通气模块、呼吸压力模块、肺弥散模块、台车、环境模块、电脑端软件和附件组成。
2 检测参数
用力肺活量：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、V backextrapol.ex、FVC IN（FIVC）、FIV1、V backextrapol.in、PEF、FEF25（MEF75）、FEF50（MEF50）、FEF75（MEF25）、FEF25/75（MMEF25/75）、MEF、PIF、FIF50、MIF、FET、FEF200-1200、T backextrapol.ex、T backextrapol.in；
慢肺活量：VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IRV、VT、ERV、MV 、TIN、TEX、TTOT、BF；
最大分钟通气量：VT MVV、MVV、TIME MVV、BF MVV；
呼吸压力：MIP、MEP、P0.1、P0.1max；
肺弥散测试：RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA）。
3 技术性能/指标
3.1 常规肺通气检查
3.1.1 测试模式：包含FVC(用力肺活量)、SVC（慢肺活量）、MVV（最大分钟通气量）。
3.1.2 检测原理：压差检测原理。
3.1.3 传感器类型：双向金属筛网压差式传感器。
3.1.4 流量测量范围：（0～16）L/s；流量精确范围：±5%或者±0.17L/s，取其大者；分辨率：0.01L/s。
3.1.5 容量测量范围：（0～20）L；容量精确范围：±2.5%或者±0.05L，取其大者；分辨率：0.01L。
3.1.6 气流阻力：流量测量范围内不超过0.15Kpa/（L/s）。
3.1.7 频率响应：应不超过±12%或者±0.25 L/s，取其大者。
3.1.8 呼吸频率：0-120BPM，测量误差为±5%或±1BPM，取其大者。
3.1.9 舒张试验：可进行支气管舒张试验。
3.1.10 双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）。
3.1.11 质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确。
3.1.12 软件功能：受检者数据管理、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC、 SVC、 MVV等图形及数值、在测试期间的流量－容积环，在FVC中显示、可自动分析检测结果。
3.1.13 具备自我评估问卷，可进行慢阻肺（CAT\mMRC\CCQ)评估、哮喘评估、个人健康状态评估(PHQ-9、GAD-7、个人信息及病史)、评估风险等级自动分析，帮助用户了解自身健康情况。
3.1.14 标定功能：具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标。
3.1.15 院感防控：具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒流量传感器头部，可使用通用的肺功能仪耗材。
3.1.16 预计值参数：预设多种肺功能预计值参数，至少包含中国人预计值。
3.2 呼吸压力测试
3.2.1 评估参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX。
3.2.2 压力测量范围：±20kPa；精确范围：±2%或者±0.1kPa，取其大者；分辨率：0.01kPa。
3.2.3 检测过程激励式动画操作界面。
3.2.4 具备肺康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练、检测结果可生成相应简报或对比报告，具备科研价值。
3.2.5 语音智能播报：含操作使用方法，语音激励等。
3.2.6 院感防控：独立操作手柄，具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒压力传感器头部，可使用通用的肺功能仪耗材。
3.3 肺弥散功能检查
3.3.1 检查参数：RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA）。
3.3.2 检查方法：为一口气呼吸法。通过测量吸入CO/He混合气体的容积以及呼气CO/He混合气体的浓度，根据现有成熟的算法得到肺（一氧化碳）弥散量DLCO；在完成肺弥散量测量的同时，可以借助不参与肺弥散的He气体，得到肺的残气量。
3.3.3 CO传感器测量范围：0%-0.300%；精确范围：±1%FS。
3.3.4 He传感器测量范围：0-9.5%；精确范围：±1%FS。
3.3.5 管道/阻断阀死腔：＜350mL。
3.3.6 阻断阀敏感性：<10cmH2O @6L/s流量。
3.3.7 弥散测试过程气流阻力：＜1.5cmH2O/(L/s)）@6L/s流量。
4 系统及数据连接
4.1 传输连接：支持USB/RS232数据线传输。
4.2 系统连接：配备肺功能测试系统软件，包括：电脑端软件；支持电脑端测试数据上存至服务器端保存。
软件系统
包含：用力肺活量、慢肺活量、最大分钟通气量、舒张试验、定标、呼吸压力测试、肺弥散测试。
4.4配置内镜清洗工作站

4.5质保两年
肺功能测试系统配置清单
名称
数量
备注
常规肺通气模块
×1
/
呼吸压力模块
×1
/
肺弥散模块
×1
/
台车
×1
/
环境模块
×1
/
电脑端软件
×1
/
附件
×1
套
说明书
×1
/
合格证
×1
/
保修卡
×1
/
定标桶（3L）
×1
/
激光打印机
×1
/

	1套
	539000.00
	539000.00


